[bookmark: _Toc225498656]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	切片扫描系统
	1
	否

	2
	2-1
	超声用电磁定位穿刺引导设备
	1
	否

	3
	3-1
	脉冲激光治疗机
	1
	否

	4
	4-1
	动态心电血压系统
	1
	否

	
	4-2
	胸阻抗断层成像仪
	1
	否

	
	4-3
	色素浓度图分析仪
	1
	否

	5
	5-1
	手术无影灯1
	4
	否

	
	5-2
	手术无影灯2
	10
	否

	
	5-3
	手术吊塔
	14
	否

	
	5-4
	麻醉吊塔
	14
	否

	6
	6-1
	关节镜系统
	1
	否

	7
	7-1
	单侧双通道脊柱内镜系统
	1
	否



（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]本次招标采购项目为2026年医用设备财政资金购置项目（国产），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：自合同签订后60天内。
2、交付地点：首都医科大学附属北京世纪坛医院。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（四）售后服务（质保期）
1. 质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）：
1）第4包品目4-1质量保证期（保修期）为调试验收合格后96个月。
2）第5包品目5-1至品目5-4质量保证期（保修期）为调试验收合格后72个月。
3）其余包组质量保证期（保修期）为调试验收合格后60个月。
2. 投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
3. 保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
4. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
5. 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
6. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为2026年医用设备财政资金购置项目（国产），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2.5投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]

第1包 品目1-1 切片扫描系统
数量：1台/套
一、技术参数：
（一）、主机：
1、装载容量：单批次最大处理切片量≥240片。
▲2、独立双片仓，无需停止扫描即可连续放置玻片，可实现流水线式连续扫描。（提供照片作为证明材料）
▲3、装载方式：载板式，玻片与运动机构无接触。
4、支持120片循环扫描，7×24小时不间断扫描。
5、扫描模式：明场采用面阵扫描技术。
6、扫描相机：像素 ≥2500万，像元尺寸 ≤2.5μm×2.5μm，帧率 ≥150 帧/s。
7、照明光源：LED科勒光源。
8、扫描倍率： 20×扫描。
9、扫描分辨率：≤0.16μm/pixel@20×扫描。
10、扫描时间：≤15s@20×扫描、扫描范围15×15mm。
▲11、可自动识别切片类型、识别扫描、切片细胞、组织区域轮廓。
（二）、采集、分析工作站：
1、 CPU：≥24核，主频≥3.0GHz；内存：≥64G；固态硬盘≥512G，机械硬盘≥32TB；独立显卡，显存≥8G，彩色液晶显示屏≥27英寸。
2、扫描软件：
2.1、可自动识别各类条码类型，包括一维码、二维码等；可识别英文、数字、中文等。
2.2、遇到突发情况或人为导致的软件关闭，可检测保存当前扫描进度、参数及预览情况等，重启软件后可继续扫描任务。
2.3、一张玻璃切片对应一个数字切片图像文件，可生成.dyj .svs .tiff csp.dicom 格式文件。
2.4、具备图像质量智能评分功能，可设置重扫任务。
3、阅片软件：
3.1、阅片软件支持打开本地文件，支持扫描文件格式至少包括.dyj、.csp 、.tiff、.dicom 、.svs。
3.2、支持分屏浏览，一个屏幕可同时显示≥16张切片图像。
3.3、可通过软件改善因对焦、抖动等因素导致的模糊情况。
3.4、可显示或隐藏导航图、标签图、网格标尺、比例尺；具备测量功能。
3.5、浏览记录：支持记录阅片轨迹，可分色显示不同倍率，导航图可见痕迹。
3.6、可自动播放图像，可设置阅片方向、播放间隔时间等。
3.7、颜色调节：可切换颜色模式、可对图像进行颜色调节，包括伽马、对比度、亮度、三通道色彩（红、绿、蓝）调节，并支持设置应用范围。
4、切片管理平台：
4.1、具备切片和附件上传、编辑、删除和追加上传功能，支持的病理图像格式：dyj、ibl、svs、mdsx、mrxs、zyp、sdpc、tiff、ndpi、kfb、tmap、jpg、png；
4.2、支持设置多个文件夹路径，可监控目标文件夹并自动上传切片、并自动调用预设AI模块分析。
4.3、支持同一病理号切片自动合并；（需提供平台界面截图）。
4.4、数据查询：支持多条件组合筛选，包括样本号、性别、年龄、取样部位、样本类型、状态、AI模块、AI建议、复核结果、报告等字段筛选。
4.5、入库切片进入任务中心后，支持手动分配、按数量一键分配、按时间一键分配给诊断医生，实现多医生诊断任务的安排。
▲4.6、可一键优先分析排队中的病例，满足冰冻、免疫组化定量等紧急需求。（提供软件截图证明）
4.7、可自动整合病例报告，一键推送至PIS。
4.8、病例报告复核：可选择汇总的切片级结果，并提供病例报告编辑功能。（需提供平台界面截图）
（三）、云工作站：
1、 CPU：≥24核，主频≥3.2GHz；内存：≥128G；固态硬盘≥1T，数据盘硬盘≥16T；独立显卡，显存≥24G。
2、胃HE辅助诊断模块：
2.1、恶性病变可区分低分化腺癌、中分化腺癌、高分化腺癌、黏液腺癌、印戒细胞癌；可疑病变可区分低级别上皮内瘤变、高级别上皮内瘤变；非恶性病变可区分慢性炎、萎缩、肠化、活动性、息肉。
2.2、当提示有肠化、慢性炎时，图像中会通过不同颜色提示对应炎症和肠化区域。
3、肠HE辅助诊断模块：恶性病变可区分低分化腺癌、中分化腺癌、高分化腺癌、黏液腺癌、印戒细胞癌、高中低级别肿瘤出芽；可疑病变可区分腺瘤；非恶性病变可区分慢性炎、息肉。
4、前列腺HE辅助诊断模块：
4.1、可提示恶性病变、可疑病变、非恶性病变。
4.2、具备Gleason评分和分级分组提示功能，可整合生成Gleason报告内容，支持前列腺结构化病理报告。
5、肺HE辅助诊断模块：
5.1、可提示恶性病变、可疑病变、非恶性病变。
5.2、恶性病变可区分腺癌、鳞癌、小细胞癌、肉瘤样癌、腺鳞癌；可疑病变可区分鳞状上皮癌前病变、腺癌癌前病变。
5.3、可提供肺切片病例级报告诊断内容。
6、淋巴结HE辅助诊断模块：
6.1、可识别淋巴结和可见癌转移淋巴结，并自动统计数量，生成切片级诊断结果。
6.2、个通过热力图标识恶性病变区域，支持一键隐藏/显示。
7、泛癌种HE辅助诊断模块：
7.1、支持消化系统、呼吸系统等系统常见器官病变的辅助诊断。
7.2、使用AI热力图标注病变区域，可自动计算瘤区面积百分比；提示切片级诊断结果包括：非恶性病变、可疑病变、恶性病变。
8、鼻息肉辅助诊断模块：
▲8.1、可识别嗜酸性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞、中性粒细胞，并自动统计数量和指数。
8.2、可识别上皮区域、腺体区域、血管区域，并自动统计各类面积和指数。
9、PD-L1(TPS)辅助诊断模块：可提示阳性肿瘤细胞、阴性肿瘤细胞、阳性非肿瘤细胞、阴性非肿瘤细胞，不同分类对应不同颜色，全场图中也用不同颜色打点对应已检出细胞。（需提供软件截图证明）
10、PD-L1(CPS)辅助诊断模块：
▲10.1、可提示阳性肿瘤细胞、阳性淋巴细胞、阳性巨噬细胞、阴性肿瘤细胞、阴性淋巴细胞、阴性巨噬细胞，不同分类对应不同颜色，全场图中用不同颜色打点对应已检出细胞。（需提供软件截图证明）
10.2、可自动统计各类细胞总数，并提示全片综合CPS指数。
11、HER-2辅助诊断模块：
11.1、可识别膜完整性、染色强度并可提示微弱的不完整膜阳性肿瘤细胞、弱中等的完整膜阳性肿瘤细胞、中强度的不完整膜阳性肿瘤细胞、强度的完整膜阳性肿瘤细胞、完整膜阳性肿瘤细胞、阳性肿瘤细胞、阴性肿瘤细胞、肿瘤细胞、其他（含组织细胞、淋巴细胞、纤维细胞、其他非肿瘤细胞），不同分类对应不同颜色，全场图中也用不同颜色打点提示已检出细胞。
11.2、自动统计各类细胞总数，并提示全片HER2分级，包括0、0+、1+、2+、3+分级。（提供软件截图证明）
12、免疫组化核染辅助诊断模块：
12.1、可识别阳性肿瘤细胞、阴性肿瘤细胞、非肿瘤细胞，不同分类对应不同颜色，全场图中用不同颜色打点提示已检出细胞。（提供平台界面截图）
12.2、可识别不同染色强度并可提示强染色阳性肿瘤细胞、中等染色阳性肿瘤细胞、弱染色阳性肿瘤细胞、阴性肿瘤细胞、非肿瘤细胞，不同分类对应不同颜色，全场图中也用不同颜色打点提示已检出细胞。
13、智能规培模块：
13.1、由学生端、教师端与管理端组成，不同角色权限不同；支持多层级组织架构管理，支持院校、医院、规培基地等多级教学管理。
13.2、具备数据加密传输与存储功能符；具备用户操作日志，记可录用户操作时间、操作模块与操作对象。
13.3、用户管理：可在线录入教师用户、学生用户资料。支持通过PIS系统一键推送教学病例，自动获取病例资料和切片数据。
13.4、数据统计：支持多维度数据查询与统计，可按条件筛选，并导出Excel文件。支持饼状图、柱状图等多种可视化形式展示统计数据。
13.5、读片会配置：可在切片库中选择切片新建读片会，并配置会议时间与会议方式等会议信息。支持以二维码或链接的方式分享读片会，接收分享方无需登录即可浏览读片会；支持手机端访问读片会，浏览病例信息并查阅数字切片。
13.6、病例切片分类：可自定义配置分类中的一级病理库和二级病理库。支持对接PIS系统，一键同步病理库。
13.7、病例切片库支持图像格式：dyj、kfb、tmap、ndpi、svs、czi、vsi、bif、sdpc。支持病例信息文本编辑，可插入表格和图片（tif、png、jpg、svg、gif、bmp、webp、heic、xbm）；支持多维度数据查询与统计，可按病理号、性别及病例分类等条件筛选。
13.8、病理百科：可配置百科分类，分类支持无限层级结构。支持百科内容富文本编辑，可设置百科公开或私密模式。
[bookmark: _Toc22289]13.9、病理书籍：可上传电子书，配置书籍名称、作者、封面、水印、角标等，电子书支持txt、epub、doc、pdf、mobi等式；可设置书籍打印与下载权限。
13.10、病理资源模块：可配置资源分类，分类支持无限层级结构。支持新增资源，编辑资源名称、资源作者及资源链接等信息。支持展示资源卡片，点击直接跳转第三方链接。
13.11、精品课程：支持为课程新增章节，章节下可配置视频、文章、文档、考试四类小节；视频小节支持mp4、mov等式；文章小节支持文本编辑，插入表格和图片；文档小节支持ppt、pdf等格式；考试小节支持引用题库考试模块中配置的考试；可配置课件角标与水印自动添加，并设置打印与下载权限。
13.12、题库考试：支持配置单选题、多选题、填空题、主观题、共用题干单选题和案例分析多选题等题型的题目；支持题干、选项及答案解析添加配图，也可从病例切片库中选择已上传的切片；支持配置题目难易度，难易度将以标签形式展示在试卷中；支持按照题目对每题单独设定分值，也支持按题型批量设定分值。 
13.13、支持随机抽题模式组建试卷，在题库中按照设定的题型数量自动生成试卷。
13.14、支持防作弊系统，对考生行为监测并警告。
13.15、支持学生用户申请重考；支持教师用户安排考试成绩异常的学生用户进行重考，并记录其考试次数。
▲13.16、通过国家信息安全等级保护三级认证并提供证书复印件。
二、质保期：≥5年。



第2包 品目2-1 超声用电磁定位穿刺引导设备
数量：1台/套
一、主要用途：可接收并显示超声影像，实时显示穿刺路径和穿刺靶点，用于实质脏器、血管、神经穿刺介入手术中对穿刺器械进行导航。
二、技术参数：
1、主机：
▲1.1、接收病人术中超声影像，通过电磁定位原理，跟踪手术器械并将手术器械的空间位置在病人影像术中超声影像上以虚拟探针的形式实时更新显示。
1.2、可兼容超声设备视频接口：HDMI、VGA、DVI、S-Video、DP。
1.3、导航引导的空间范围：在发射器前方≥ 30×30×30cm 的空间范围内可实现导航。
▲1.4、导航精度：≤1.5mm。
▲1.5、可在接收的超声图像中实时显示穿刺路径、穿刺针针尖位置和预期穿刺靶点、穿刺针到预期穿刺靶点的相对位置。
1.6、当穿刺针顶端到达超声图像所在平面时可提示。
▲1.7、配准通过原点与坐标三线确认，与配套耗材通过鲁尔接头快速连接，同平面参数可设置声窗宽度和平行度。
1.8、导航准备时间≤3min。
1.9、具备导航校正、截图存储功能。
1.10、彩色液晶显示器≥23英寸，分辨率：≥1920×1080。
1.11、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；DC：锂离子电池，支持主机工作时间≥2h。
2、发射器：可通过自由臂支架自由调节位置和角度。
3、操作台：
3.1、可电动调节操作台高度，可调节行程≥20cm。
3.2、操作台面承重≥15kg。
三、主要配置：
1、主机：1台。
2、发射器（含支臂）：1个。
3、穿刺针传感器：2套。
4、探头传感器：1套。
四、质保期：≥5年。



第3包 品目3-1 脉冲激光治疗机
数量：1台/套
一、技术参数：
1、激光器类型：ND:YAG激光器或绿宝石激光器。
▲2、激光波长1：755nm±5nm；激光波长2：1064nm±10nm。
3、光束传导：光纤及手具传导。
4、出光控制方式：脚踏开关控制。
5、脉冲重复频率：1～10Hz。
▲6、单脉冲终端最大能量：≥60J@波长1，≥30J@波长2。
7、最大能量密度：波长1064nm±5nm，≥150J/cm²；波长755nm±5nm，≥50J/cm²。
8、光斑直径调节范围：5mm～15mm。
▲9、脉宽调节范围： 1～150ms@波长1；1-200ms@波长2。
10、瞄准光波长：650nm±10%。
11、控制系统：
11.1、微处理器控制系统，具有温度限制、定时、定时间隔设置功能。
11.2、具备开机自检和手具检测功能。
12、具备内循环封闭水冷系统和过滤洁净装置、离子浓度过滤装置。
13、使用期限：≥10年。（提供产品铭牌照片和使用说明书证明）
二、主要配置：                                                           
1、主机：1台。                                                          
2、脚踏开关：1个。
3、遥控安全联锁：1个。
4、治疗手具 ：1个。
5、激光防护镜（波长1专用）：1个。
6、激光防护镜（波长2专用）：1个。                             
7、防护眼罩：1个。                                               
8、光纤支架：1个。                                              
9、注水杯、注水管、注放水接头：1套。
三、质保期：≥5年。




第4包 品目4-1 动态心电血压系统
数量：1台/套
一、技术参数：
1、采集盒：
1.1、心电测量：
▲1.1.1、心电输入阻抗：≥50MΩ（提供产品注册检验报告证明）。
1.1.2、心电共模抑制比：≥100dB。
▲1.1.3、心电频率响应范围：0.05～300Hz（提供产品注册检验报告证明）。
1.1.4、心电采样率：≥25000Hz（提供产品注册检验报告证明）。
1.1.5、心电A/D转换精度：≥24位。
1.2、血压和脉搏测量：
1.2.1、测量方法：示波法，支持脉搏波形记录。
▲1.2.2、压力测量范围：10 mmHg～290 mmHg（提供产品注册检验报告证明），精度：不超过±3 mmHg。
1.2.3、脉率测量范围：40bpm～240bpm。
1.2.4、心电起搏信号检测范围：±1.0～±200 mV, 0.1～2.0ms。
1.3、液晶显示屏：≥3.5英寸，可显示时间、电池电量、心电波形、血压测量数据，可同时显示≥3通道心电波形（需提供产品说明书或产品界面截图证明）。
1.4、数据输出方式：USB或type C数据传输接口，SD卡读取数据。
1.5、具备体位记录功能，可判断患者血压测量时的体位情况。
1.6、内置数据存储器：≥600组血压数据。
1.7、心电导联线具有卡扣设计。
1.8、重量：≤200g。
▲1.9、防水等级：IP22。
1.10、电池：碱性电池。
2、工作站：
2.1、CPU：≥i7，内存≥16G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥27英寸。
2.2、心电、血压同步显示，总结数据可一键切换，心电血压数据结论可分开描述，提供诊断术语库。
2.3、支持血压+心电联动统计，24h血压昼夜节律图可同步查看心电事件统计、心电事件片段图等信息。
2.4、支持血压数据界面回看心电波形，可查看每一条血压数据测量对应时刻的心电波形图。
2.5、可同屏显示主模板、子模板、心拍、心电图窗口，支持模板的单拍/多拍显示，无需切换页面即可完成模板编辑。
2.6、散点图分析：可以提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时散点图、小时散点图、时序散点图等多种散点图工具，支持散点图反向定位心搏操作，可诊断异常心搏；支持任意时间段散点图显示，可编辑和确认短暂房颤、短阵过速心律失常现象。
2.7、散点+叠加图分析：可同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态实现心拍的快速分类。
2.8、心率变异自动分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图、心律减速力等多个方面进行分析。
2.9、血压分析：具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具。
2.10、支持平均压、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析等。
▲2.11、具备血压波形记录功能。（提供产品界面或说明书证明）
2.12、相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间。
2.13、可一键同步打印血压、心电报告。
3、设备使用年限≥10年（提供产品铭牌照片或说明书证明）。
二、主要配置：
1、动态心电血压监测仪分析软件：1套。
2、动态心电血压采集盒：26个。
3、心电导联线：52条。
4、血压袖带：52个。
5、工作站：1套（含分析软件）。
三、质保期：≥8年。



第4包 品目4-2胸阻抗断层成像仪 
数量：1台/套
一、主要用途：用于评估和研究肺内气体分布情况和动态规律。
二、技术参数
▲1、采用电阻抗断层成像技术。
2、主机：
2.1、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，图像显示分辨率≥1920×1080。
▲2.2、一体化主机。
▲2.3、激励电流方式：采用对向激励，激励电流≤750uA，频率≥50kHz。
2.4、具备无创和有创肺血流灌注、区域同步性监测功能。
2.5、可显示任意时间点电极平面内气体含量变化的区域性信息。
2.6、可选择低通滤波、高通滤波、中值滤波和无滤波。
2.7、可实时显示电极与皮肤接触功能并可提示。
2.8、可分别显示通气区域百分比（V）和血流区域百分比（Q）以及通气和血流同时存在区域的百分比。
2.9、可选择任意两个时刻进行吸气末与呼末电阻抗比较分析，通过差分图像显示监测区域内吸气末与呼气末肺容量的短期变化信息。
▲2.10、具备通气比较、肺过度膨胀与肺塌陷区域、肺灌注分析与区域延时通气比较及呼吸钟摆等在线分析功能。
2.11、所有数据都可在设备上进行在线数据分析，同时也可导出数据在离线软件上分析。
2.12、具备屏幕截图功能可将截屏数据导出到设备中。
2.13、具备数据记录、回顾功能，可记录EIT数据，可回顾之前所记录EIT数据文件，并可记录趋势图像。
2.14、具备图像旋转功能，旋转角度选择≥5个。
2.15、ROI可十字分割及水平分割。
2.16、具备事件编辑和删减功能，可编辑体位及角度等事件。
2.17、具备自检功能。
2.18、具备无线连接功能，传输距离≥10m，可无线连接打印机。
2.19、具备USB、RS232接口。
▲2.20、具备多数据比较功能，可在同屏幕下显示针对同一患者治疗前后的两段数据进行比较，可显示不均一指数（GI）、通气中心（COV）及时间常数等。
▲3、数据采集盒：主机与数据采集盒无线连接，无需参比电极。
4、电极带：
4.1、等距电极≥15个。
4.2、有多个闭合孔位点，可提供多种型号。
5、使用寿命≥10年（提供设备铭牌照片或使用说明书证明）。
三、主要配置：
1、胸阻抗断层成像仪主机：1台。
2、数据采集盒：1个。
3、电极带：5条。
四、质保期：≥5年。


第4包 品目4-3 色素浓度图分析仪
数量：1台/套
一、技术参数
1、可用于肝脏储备功能检测。
2、可检测的临床技术指标：至少含有效肝脏血流量或其他反映肝脏储备功能指标。
3、检测过程自动校正，无需肢体校正。
4、检测波长：660nm±10nm、805nm±10nm、940nm±10nm。
5、色素浓度测量范围：0~25mg/L；测量精度误差：不超过±0.6mg/L。
6、从启动检测到生成最终结果的总时间：≤8min。
7、具备测量后数据回溯分析功能，可重新计算检测结果。
8、具备检测信息导入、导出功能。
9、具备开机自检功能，可对主机及传感器进行检测。
10、电源：AC220V±10%，50Hz±2%。
二、主要配置：
1、分析仪主机：1台。
2、检测探头：3个。
三、质保期：≥5年。



第5包 品目5-1 手术无影灯1
数量：4台/套
一、技术参数：
[bookmark: OLE_LINK17]▲1、双母灯灯盘，参数完全一致。
2、灯盘：
2.1、表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉，灯盘外周配有防撞橡胶装置。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK19]2.2、灯盘尺寸：直径≤ 650mm，高度≤100mm。
2.3、灯盘重量：≤20kg。
2.4、光源：
2.4.1、LED光源(含冷白和暖白两色，内部混合)，透镜反射原理。
2.4.2、灯泡使用寿命: ≥50000h。
2.4.3、手术灯功率：≤70W。
▲2.4.4、光斑直径调节范围：20cm～28cm@距灯头1m时。
2.4.5、最大照明亮度：≥160000 Lux；亮度调节范围：15%～100%；调节档位≥8档。
▲2.4.6、色温调节范围：3800K～5600K；调节档位≥3档。
2.4.7、色彩还原指数Ra: ≥95, R9: ≥94。
2.4.8、照明深度（L1+L2）20%：≥1300mm。
2.4.9、光柱聚焦深度(L1+L2)60%：≥700mm。
2.4.10、双板+单管无影率≥55%，单管无影率≥99%。
▲2.4.11、D50/D10：≥0.6。
2.4.12、总辐射：≤600 W/m²；辐射照度：≤3.6 mW/m²lx。
2.5、具有一体成型环形把手,供非洁净区人员移动手术灯位置。
2.6、控制面板：可调节照明亮度、开关灯源、色温、光斑。  
2.7、灯内可配高清摄像装置。
3、吊臂：
3.1、圆型吊管设计，灯头的弹簧臂绕旋转臂旋转≥360°，灯头绕万向架旋转≥330°。
3.2、灯臂活动关节：≥ 6个。
4、中置手柄：
4.1、可调节无影灯亮度和光斑大小。
4.2、安装可拆卸手柄时的作用力≤1N；非有意拆卸的作用力≥100N。
5、中置摄像系统：
5.1、摄像头不伸出灯罩表面。
▲5.2、高清摄像头不安装在灯头正中,可术中360°无死角拍摄，灯头内无线摄像传输。
5.3、图像传感器：CMOS，尺寸≥ 1/2.8英寸。
[bookmark: OLE_LINK7]▲5.4、成像矩阵：1920×1080；光学变焦≥10倍。
5.5、数字变焦：≥12倍。
5.6、信噪比：≥50dB。
5.7、具备自动白平衡。
5.8、增益：自动、手动；调节范围：-3dB～28dB,调节步长≤2dB。
5.9、视频输出端口：HD-SDI≥2个，DVI-D ≥1个。
5.10、重量：≤250g。
二、主要配置（单台/套）：
1、底座预埋件：1个。
2、吊臂：1套。
3、无影灯灯盘：2个。
4、消毒手柄：2个。
5、中置摄像系统：1套。
三、质保期：≥6年。



第5包 品目5-2手术无影灯2
数量：10台/套
一、技术参数：
▲1、字母灯灯盘或双母灯灯盘。
2、灯盘：
2.1、表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉，灯盘外周配有防撞橡胶装置。
2.2、灯盘尺寸：直径≤ 650mm，高度≤80mm。
2.3、灯盘重量：≤15kg。
2.4、光源：
2.4.1、白色LED光源，透镜反射原理。
2.4.2、灯泡使用寿命: ≥50000h。
2.4.3、手术灯功率：≤70W。
▲2.4.4、光斑直径≥20cm@距灯头1米时。
▲2.4.5、照明亮度: 子灯≥120000 Lux，母灯≥160000 Lux。
2.4.6、固定色温：4400K±200K或5000K±200K。
2.4.7、色彩还原指数Ra: ≥95, R9: ≥95。
2.4.8、照明深度（L1+L2）20%：≥1300mm。
2.4.9、光柱聚焦深度(L1+L2)60%：≥750mm。
2.4.10、双板+单管无影率≥50%，单管无影率≥100%。
▲2.4.11、D50/D10：≥0.55。
2.4.12、总辐射：子灯≤500 W/m²；母灯≤600 W/m²。
2.4.13、辐射照度：≤3.5 mW/m²lx。
2.5、具有一体成型环形把手,供非洁净区人员移动手术灯位置。
2.6、控制面板：可调节照明亮度、开关灯源、色温、光斑。  
3、吊臂：
3.1、圆型吊管设计。
3.2、灯臂活动关节：≥5组。
3.3、单灯臂长：750-1500mm之间。
3.4、弹簧臂调节角度：向下≥70°；向上≥45°。
3.5、弹簧臂上下活动行程：≥1250mm。
3.6、灯头的垂直位移最大作用力≤20N。
4、中置手柄：可消毒, 可徒手拆卸；灭菌手柄最大安装力和拆卸力≤10N。
5、摄像支臂：
5.1、旁置摄像支臂，承重≥20kg。
5.2、摄像支臂横向旋转范围：-60°～+10°，纵向旋转范围：≥360°。
二、主要配置（全部配置）：
1、底座预埋件：10个。
2、吊臂：10套。
3、无影灯灯盘：20个。
4、消毒手柄：20个。
5、摄像支臂：2套。
三、质保期：≥6年。




第5包 品目5-3手术吊塔
数量：14台/套
一、技术参数：
1、提供第三方出具的吊塔预埋件安装方式及安全性的计算报告。
▲2、机械双臂，具备机械摩擦刹车功能，活动半径（臂长）≥1500mm。
3、净载重量：≥120kg（提供检测报告证明）。
4、吊塔主体采用吊架式，吊架长度≥1200mm。
5、吊塔主体材料：采用6000系列铝合金,全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露。
▲6、表面具备抗菌喷粉涂层，抗菌率≥99.9%。
▲7、吊塔内部气体软管为医用气体管路，符合医用供气ISO5359安全标准。
8、所有电源线路及气源管路在塔体内不能外露，吊柱内部气电分离设计，底部有导流孔，可排除意外情况下产生的气体泄漏。
9、气电箱：
9.1、气电箱体长度：≥500mm。
9.2、气体终端：
9.2.1、气体终端带有正向止回阀。
9.2.2、各类气体插座符合ISO标识标准，均为不同颜色和不同形状。
9.2.3、接口插拔寿命≥5万次。
9.2.4、所有负压气体管道和气口1：1配置，不得采用双通或三通来连接负压气管。
▲9.2.5、气体终端具备通、断、拔三状态（提供产品结构图证明）。
9.2.6、德标气体终端， O2端口≥1个、Air端口≥1个、Vac端口≥1个、CO2终端≥1个。
9.3、吊塔内部配置≥16mm2低烟无卤材质接地线，保护接地端子与任何已保护接地部件之间的阻抗：≤0.1Ω （提供具备CMA和CNAS资质的第三方检测报告）；等电位端子：≥1个。
9.4、电源插座：采用新国标斜五孔设计（双孔和三孔位置左右错开）和低烟无卤3芯线，10A端口≥8个。
9.5、RJ45通讯终端：≥2个。
9.6、视频口：≥1个。
9.7、设备平台：
9.7.1、镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，前端带弧形防撞系统，数量≥3个。
9.7.2、宽度：≥600mm，深度：≥450mm，平台与平台间距≥450mm最大承重≥50kg。
9.8、抽屉：≥1套，正面采用金属材质，底部具备带阻尼自吸式导轨。
9.9、网篮：≥1套。
10、制造商通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证并提供证书复印件。
二、质保期：≥6年。




第5包 品目5-4 麻醉吊塔
数量：14台/套
一、技术参数
1、提供第三方出具的吊塔预埋件安装方式及安全性的计算报告。
▲2、机械双臂，具备机械摩擦刹车功能，活动半径（臂长）≥1500mm。
3、净载重量：≥120kg（提供检测报告证明）。
4、吊塔主体材料：采用6000系列铝合金,全封闭式设计，吊塔整体表面无锐角，无螺丝钉外露。
▲5、表面具备抗菌喷粉涂层，抗菌率≥99.9%。
▲6、吊塔内部气体软管为医用气体管路，符合医用供气ISO5359安全标准。
7、所有电源线路及气源管路在塔体内不能外露，吊柱内部气电分离设计，底部有导流孔，可排除意外情况下产生的气体泄漏。
8、气电箱：
8.1、吊柱式箱体，具备边轨。
8.2、气电箱体长度：≥1000mm。
8.3、气体终端：
8.3.1、气体终端带有正向止回阀。
8.3.2、各类气体插座符合ISO标识标准，均为不同颜色和不同形状。
8.3.3、接口插拔寿命≥5万次。
8.3.4、所有负压气体管道和气口1：1配置，不得采用双通或三通来连接负压气管。
▲8.3.5、气体终端具备通、断、拔三状态，其中麻醉废气排放气口AGSS采用文丘里原理，正压持续排放，非负压抽吸式DISS（提供产品结构图证明）。
8.3.6、德标气体终端，O2端口≥2个、Air端口≥1个、Vac端口≥2个、AGSS≥2个。
8.4、吊塔内部配置≥16mm2低烟无卤材质接地线，保护接地端子与任何已保护接地部件之间的阻抗：≤0.1Ω（提供具备CMA和CNAS资质的第三方检测报告）；等电位端子：≥1个。
8.5、电源插座：采用新国标斜五孔设计（双孔和三孔位置左右错开）和低烟无卤3芯线，10A端口≥8个，16A端口≥1个。
8.6、RJ45通讯终端：≥2个。
8.7、设备平台：
8.7.1、镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，前端带弧形防撞系统，数量≥2个。
8.7.2、宽度：≥400mm，深度：≥450mm，平台与平台间距≥450mm。最大承重≥50kg。
8.7.3、抽屉：≥1套，正面采用金属材质，底部具备带阻尼自吸式导轨。
8.7.4、网篮：≥1套。
9、配备双关节输液延展臂和输液杆1套。
10、制造商通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证并提供证书复印件。
二、质保期：≥6年。




第6包 品目6-1 关节镜系统
数量：1台/套
一、技术参数：
1、摄像主机：
1.1、彩色液晶触摸显示屏≥7 英寸。
▲1.2、可处理和输出最高分辨率≥ 3840×2160的视频图像，逐行扫描频率≥60Hz
1.3、手术模式可自定义。
1.4、成像模式：白光、黑白荧光、彩色荧光。
1.5、具备四分屏模式。四分屏主屏画面可由摄像头按键控制进行画面切换。
1.6、具备颜色调节功能。
1.7、具备高亮抑制功能，多级可调，可自动识别过曝区域并进行亮度抑制。
1.8、具备深腔提亮及暗区调节功能，多级可调，可自动补偿暗区光效。
1.9、主机具备防红溢出功能，调节档数≥3 档。
1.10、具备荧光增强调节功能、亮度增强调节功能、色彩增强调节功能。
1.11、内置刻录功能，录像分辨率至少包含 3840×2140，1920×1080；视频刻录格式至少包含 AVI、MP4、TS、MOV；可循环刻录和分段刻录。
1.12、具备USB 接口、12G-SDI 、HDMI、DVI接口，所有信号输出接口可同时输出。
1.13、 主机电击防护等级：CF 级别 I 类防护。
1.14、主机使用年限≥10 年。
▲1.15、主机具备光学除雾功能，在关节镜手术中使用时持续防雾。
2、摄像头：
2.1、摄像头传感器晶片数量(CMOS)≥3个，芯片尺寸≥1/2.8英寸。
▲2.2、采集矩阵：≥ 3840×2160，支持逐行扫描。
2.3、可自定义按键数量：≥3个，每个按键可自定义功能至少包括白平衡、拍照、录像、切换图像模式。
2.4、摄像头可选配光学卡口≥3 种，至少包含22mm焦距定焦卡口、20mm焦距定焦卡口，14～32mm变焦卡口焦距，17～35mm变焦卡口。
2.5、防护等级： CF 级别 I 类防护，可直接用于心脏。
2.6、防水等级：IPX7。
2.7、灭菌方式：可高温高压、过氧化氢低温等离子灭菌。
2.8、摄像头预期使用寿命：≥10 年。
2.9、摄像头净重：≤250g。
3、内窥镜冷光源： 
3.1、具备白光和近红外光照明模式。
3.2、白光照明：
3.2.1、LED，工作寿命≥50000h
3.2.2、色温调节范围： 3000～7000K。
3.2.3、光通量≥1000lm。
3.2.4、光源亮度调节范围： 10～100%。
3.2.5、显色指数≥90。
3.3、光源主机面板可显示、调节亮度值, 调节范围：10～100%。
3.4、冷光源正常运行时最大噪音≤55dB（A）。
3.5、可查看导光束状态、光源温度、光源功率等。
3.6、可兼容3.5mm、4.8mm、5mm、6.5mm 四种不同尺寸光纤，光纤插入后可自动锁死。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]4、导光束：直径≥4.8mm、长度≥300cm，可同时传输可见光及近红外光。
5、监视器：
5.1、彩色液晶显示器≥32 英寸，分辨率： ≥3840×2160。
5.2、峰值亮度：≥1000cd/m2；最大对比度≥1300:1；色域：≥10 bit。
5.3、响应时间：≤5ms。
6、关节镜1：
6.1、视向角 30°。
6.2、视场角：≥90°。
6.3、直径：≤4.0mm。
6.4、有效景深范围：3～50mm。
6.5、 有效光度率：≥1300cd/m2/lm。
6.6、显色指数（RA）≥90。
6.7、 视场中心角分辨力：≥3.5C/( °)。
6.8、镜鞘工作长度：120mm；最大宽度≤ 6mm；主通道≥ 4.5mm。
6.9、配备光纤转接头≥3 种。
7、内窥镜2：
7.1、视向角：30°。
7.2、视场角：≥85。
7.3、景深范围：3～100mm。
7.4、中心角分辨力 ra(d)：≥4.82 C/°。
7.5、插入部最大外径：≤4.0mm。
7.6、内窥镜工作长度：≥170mm。
7.7、脊柱微创手术通道扩张管（镜鞘） 角度：30°；外径：6mm，内腔≥5.5mm，长度≥140mm。
二、主要配置：
1、摄像主机：1台。
2、摄像头：1个。
3、内窥镜冷光源：1台。
4、导光束：2条。
5、监视器：1台。
6、关节镜1（含镜鞘）：1套。
7、内窥镜2（含镜鞘）：1套。
三、质保期：5年。


第7包 品目7-1 单侧双通道脊柱内镜系统
数量：1台/套
设备1、4K摄像系统（核心产品）
一、技术参数
1、摄像主机：
▲1.1、4K荧光内窥镜摄像摄像主机，可处理和输出最高分辨率≥3840×2160的视频图像，也可处理和输出分辨率1920×1080的视频图像。
1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸。
1.3、图像色域范围支持BT.2020。
1.4、显示模式：具备白光模式、黑白荧光模式、彩色荧光模式，可实现白光与荧光同屏显示。
1.5、荧光模式下可标定荧光区域，荧光阈值、融合强度可手动可调。
1.6、具备自动曝光控制功能，可进行白光和荧光曝光亮度调节；曝光亮度也可手动调节，调节档位≥10档。
1.7、具备R增益、B增益、降噪、图像亮度、饱和度、对比度、锐度调节功能。
1.8、摄像系统信噪比≥60dB。
1.9、场景模式：具备自定义模式。
1.10、色彩模式≥3种，可实时切换调整。
1.11、具有去网格功能。
1.12、具有血管增强功能。
1.13、电子放大倍数调节范围：1～4倍。
1.14、具备自动识别烟雾功能，可通过SCB接口连接气腹机，无需人工干预，快速排气除烟。
1.15、主机内置刻录功能，可录制白光画面、黑白荧光画面、彩色荧光画面和四分屏画面的视频，视频录制可设置4K（3840×2160）分辨率和全高清（1920×1080）分辨率。
1.16、内置USB接口≥4个，可通过USB接口连接键盘、鼠标、脚踏板、打印机、U盘、移动硬盘等外设。
1.17、输出端口：具备SDI、12G-SDI、HDMI输出接口。可同时输出图像。
1.18、电击防护等级：CF型。
1.19、使用寿命：≥10年。（提供设备铭牌照片或使用说明书证明）
2、摄像头：
2.1、摄像头具备光学变焦功能，焦距调节范围：15～30mm，光学放大≥2倍。
2.2、成像矩阵：≥3840×2160。
2.3、白光图像水平分辨率≥2400线，垂直分辨率≥2400线；原始黑白荧光图像水平分辨率≥1000线，垂直分辨率≥1000线。
2.4、摄像头的相对畸变≤1%。（提供第三方检验机构出具的检验报告或产品说明书）。
2.5、摄像头功能按键≥3个，自定义功能≥8种。
2.6、摄像头重量：≤250g。
2.7、防水防尘等级：IPX8，支持低温等离子灭菌；支持邻苯二甲醛浸泡消毒，消毒次数≥500次。
3、内窥镜冷光源：
3.1、液晶触摸显示屏≥7英寸，可调整光源亮度大小。
3.2、LED光源，使用寿命≥60000小时。
3.3、光源色温：5500K±1000K。
3.4、输出总光通量≥2000lm，显色指数≥90%。（提供第三方检验机构出具的检验报告或产品说明书）
3.5、冷光源最大中心照度：≥3000000Lux。
3.6、红外截止性能：≤4mW/lm。
3.7、具备智能光源联动功能，可全自动调节光源亮度。
3.8、具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光。
3.9、具有光源寿命提示功能。
3.10、电击防护等级：CF型。
3.11、使用寿命：≥10年。（提供设备铭牌照片或使用说明书证明）
4、导光束：
4.1、长度：≥3000mm；有效芯径：4.0mm±0.5mm。
4.2、可高温高压和低温等离子灭菌。
4.3、冷光源使用寿命：≥10年。
5、监视器：
5.1、彩色液晶显示器≥32英寸，分辨率≥3840×2160。
5.2、最大亮度：≥700cd/m²，最大对比度：≥1350:1。
5.3、响应时间：≤18ms。
5.4、具备画中画、画与画功能，可同时输入两路信号，在一个屏幕上显示不同内容。
5.5、防水防尘等级：前壳IP65，后壳IP22。
6、台车：
6.1、台车主体材质：不锈钢；层板高度可自主调节；脚轮均为=静音制动脚轮。
6.2、支臂可悬挂≥32英寸显示器。支臂可360°旋转且高度可调。
二、主要配置 
1、摄像主机：1台。
2、摄像头：1。
3、冷光源：1台。
4、导光束：1条。
5、显示器：1台。
6、台车：1辆。
三、质保期：≥5年。
设备2、UBE内窥镜（带镜鞘-脊柱微创手术器械）：
一、技术参数：
1、视向角： 30°；视场角：≥85°。
2、最小光学工作距离：≤4mm。
3、景深范围：3～100mm
4、中心角分辨力 ra(d)：≥4.82 C/°
5、显色指数：Ra≥90%。
6、插入部最大外径(内窥镜)：≥ 4.0mm，工作长度：175mm。
7、脊柱微创手术通道扩张管（镜鞘）：具备神经拉钩作用，外径≤6mm，内径≤5.5mm，长度≥140mm，角度：30°。
8、骨导引针：直径4.5mm，长度≥180mm。
二、主要配置：
1、30°关节内窥镜：4支。
2、30°镜鞘：3支。
3、骨导引针-闭孔器：3支。
三、质保期：≥5年。
设备3、等离子射频手术系统：
一、主要用途：与一次性等离子刀头配合使用，在生理盐水环境下工作，用于脊柱微创手术的UBE术中的切割、消融、凝固和止血。
二、技术参数：
1、工作频率：≥100kHz；工作温度：40～70℃之间。
2、具备射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能。
3、工作模式：具有消融切割、凝固止血模式，具有内镜下消融切割和止血功能。
4、最大输出功率：≤400W；等离子汽化切割：≥8档可调；等离子凝固止血：≥8档可调。
5、最大峰值≤800Vp。
6、可自动检测附件及刀头，根据不同刀头在液晶屏上自动显示默认或设置档位。
7、可用脚踏开关控制切割、凝血功能的开启和停止，可通过脚踏调节消融切割、凝固止血模式档位。
8、具有电极阻抗显示、电极温度显示功能。
9、温度提示点设置范围：30～120℃。
10、具备故障报警提示功能、输出正常提示功能，音量大小可调节。
11、电极：采用双极或多级设计，无需接负极板使用。
三、主要配置：
1、等离子射频手术系统主机：1台。
2、脚踏开关：1个。
四、质保期：≥5年。
设备4、骨组织手术设备
一、主要用途：具备超声骨刀、高速动力或刨削、灌注功能以及负压吸引功能，可用于脊柱内镜/UBE及开放手术中骨及软组织的切割和破碎、打磨和切吸。
二、技术参数
1、主机：
1.1、输出接口≥2个，可任意接插超声手柄、高速电机、刨削电机。
1.2、手术动力主机具有联动控制的灌注和吸引功能，灌注系统随动力手柄启动自动增加压力。
1.3、压力调节范围：0～150mmHg。
1.4、控制方式：脚踏式控制动力输出。
2、手柄
2.1、动力及超声手柄均支持高温高压灭菌。
2.2、高速电机手柄：
2.2.1、刀头转速≥30000rpm。
2.2.2、动力马达具有止停功能，扭矩≥2.5m·Nm。
2.3、刨削手柄，具有手控按键，可以控制手柄启停、调节转速。
2.4、超声手柄：具有按键识别功能，可适用开放、单侧双通道（UBE） 手术。
3、脊柱内镜刀头：
3.1、脊柱内镜磨头：西瓜头、宝石头各1支；直径：3.5mm，工作长度≥290mm 
3.2、UBE磨头：西瓜头、宝石头各1支，直径：4.0mm，工作长度≥120mm。
3.3、刨削刀：外刃内齿、双齿、侧保护球形刀头各1支，直径：4.5mm，工作长度≥130mm。
3.4、开放用超声骨刀刀头：片切刀头、锉刀头、锯齿刀头、勾刀头各1支，长度≥50mm，直径：3.5mm～4.5mm之间。
3.5、UBE手术用超声骨刀刀头：片切刀头、锉刀头、锯齿刀头、勾刀头各1支，长度：120mm～140mm之间，直径：3.5mm～4.5mm之间。
3.6、椎间孔镜手术用超声骨刀刀头：片切刀头、锉刀头、十字刀头各1支，长度≥250mm，直径：3.0mm～4.0mm直径。
3.7、大通道椎管狭窄镜手术用超声骨刀刀头：片切刀头、锉刀头、十字刀头各1支，长度≥250mm，直径5.0mm～6.0mm之间。
三、主要配置：
1、主机：1台。
2、脚踏：1个。
3、高速电机手柄：1把。
4、刨削手柄：1把。
5、超声手柄：1把。
6、脊柱内镜刀头：1套。
四、质保期：5年
设备5、脊柱微创手术器械：
一、技术参数：
1．脊柱微创手术通道扩张管：
1.1、数量：2支；长度：≥220mm；直径：≤4mm；用于建立扩张通道、实心。
1.2、数量：1支；长度：≥200mm；外径：≤6mm；用于建立扩张通道。
1.3、数量：1支；长度：≥180mm；外径：≤8mm；用于建立扩张通道。
1.4、数量：1支；长度：≥160mm；外径：≤10mm；用于建立扩张通道。
1.5、数量：1支；长度：≥50mm；直径：≤10mm；半套管，用于建立扩张通道、器械操作通道、出水通道。
1.6、数量：1支；长度：≥90mm；直径≤10mm；半套管，用于建立扩张通道、器械操作通道、出水通道。
1.7、数量：1支；长度≥160mm；外径≤6mm；用于建立扩张通道、配合纤维环切刀使用。
2、神经剥离器：
2.1、数量：1支；T型，用于建立扩张通道、剥离骨面软组织。
2.2、长度：≥150mm，厚度≤5mm.
3、脊柱手术用神经拉钩：
3.1、数量：1支；长度：≥100mm；宽：≥4mm，用于神经根牵拉。
3.2、数量：1支；长度≥100mm；宽≥8mm，用于神经根牵拉。
4、神经剥离子：数量：1支；长度≥300mm；刃宽≥3mm，双工作端，角度0°、15°，用于神经根剥离。
5、骨探针：数量：1支；长度：≥100mm；前端：≥4mm；用于神经根剥离。
6.椎间盘铰刀：数量：1把；长度≥220mm，刃宽≥4mm，用于纤维环的切开。
7、骨凿： 
7.1、上翘型骨凿：数量：1把；角度：≥30°；刃宽：≥5mm。
7.2、直型骨凿：数量：1把；直型；刃宽≥5mm。
7.3、L型骨凿：数量：1把；L 型；刃宽≥5mm。
8、刮匙：
8.1、数量：1支；长度：≥140mm；刃宽：≥4mm；直型。
8.2、数量：1支；长度：≥140mm；刃宽：≥4mm；侧弯型。
9、骨锤：数量：1把；长度≥240mm。
10、脊柱手术用神经拉钩： 
10.1、数量：1支；长度：≥100mm；宽：≥10mm，右折弯，用于神经根牵拉。
10.2、数量：1支；长度：≥100mm；宽：≥10mm，左折弯，用于神经根牵拉。
11、椎板咬骨钳：
11.1、数量：1把；长度：≥220mm；角度：≥110°；刃宽：≥3mm；缀板咬骨钳手柄，方向可调。
11.2、数量：1把；长度：≥220mm；角度：≥130°；刃宽：≥3mm；缀板咬骨钳手柄，方向可调。
11.3、数量：1把；长度：≥220mm；角度：≥130°；刃宽：≥3mm；缀板咬骨钳手柄，方向可调。
12、髓核钳：
12.1、数量：1把；长度：≥180mm；刃宽：≥4mm；谷粒型，直型。
12.2、数量：1把；长度≥180mm；刃宽：≥4mm；谷粒型，上翘型。
二、质保期：≥5年。
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2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
2.1.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
2.1.2、投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）。

2.2采购标的需满足的服务期限要求
质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）：
1）第4包品目4-1质量保证期（保修期）为调试验收合格后96个月。
2）第5包品目5-1至品目5-4质量保证期（保修期）为调试验收合格后72个月。
3）其余包组质量保证期（保修期）为调试验收合格后60个月。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、技术证明支持材料
[bookmark: OLE_LINK201][bookmark: OLE_LINK200]4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.1.2、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★、“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.3、培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无。

（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求
无。
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