# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的的名称 | 数量 | 最高限价（单价） | 最高限价（总价） | 是否允许采购进口产品 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续性血液净化设备 | 6 | 30 | 180 | 否 | 详见采购需求 |
|  | 连续性血液净化设备 | 3 | 30 | 90 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

北京安贞医院透析类医用设备购置项目

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货时间：自合同签订之日起60日内交货

交货地点：首都医科大学附属北京安贞医院

2. 付款条件（进度和方式）

按合同约定执行

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 质保期：三年

5. 保险（如适用）

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为北京安贞医院透析类医用设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

3. 验收标准（如有）

4. 其他要求（如有）

品目1、连续性血液净化设备

一、设备名称：连续性血液净化设备

二、预算单价：30万元整

三、购置数量：6台

四、技术参数：

1．≥14寸彩色液晶触摸屏，同屏显示治疗数据至少包含处方、流量、压力，抗凝等

2.具备多种治疗模式，其中包括SCUF缓慢持续超滤、CVVH连续静静脉血液滤过、CVVHD连续静静脉血液透析、CVVHDF连续静静脉血液透析滤过 、HP血液灌流 、TPE血浆置换等。

3.至少具备如下功能：

3.1.防除颤CF等级

3.2.空气检测器：

3.3.漏血检测器：

3.4.漏液检测：承滴盘中漏液累计≥50 ml报警。

3.5.抗干扰功能：具备抗静电装置。

4. 智能血液加温系统。

5. ≥6个泵，至少包含透析液泵、置换液泵、废液泵、血泵前泵、注射泵（肝素泵）、血泵。

6.一体化预连接管路，全自动安装、预冲、安全测试。一套滤器可以完成SCUF、CVVHDF、CVVH、CVVHD模式，不需更换配套。

7、具有动脉压力、静脉压力、滤器前压力、滤出液压力、跨膜压、滤器下降压。

8.可以调阅及下载病人治疗数据。

9.具备循环功能，可保证在病人长时间脱机或转移后使用同一套管路恢复，具备异地准备，异地上机功能。

10.具备自动除气壶。

11.其他：

11.1液体部分：血流速度：10～400ml/min；置换液：10～7000ml/h；透析液：10～7000ml/h；净超滤：0～1850ml/h。

11.2秤：≥4个平衡称，能自动提示换袋时间；所有秤总量≥50kg

11.3压力：动脉压检测范围：-250mmHg至+400mmHg；静脉压检测范围：-45mmHg至+330mmHg；滤器前压力：-45mmHg至+400mmHg；滤过液压力：-300mmHg至+350mmHg。

12．抗凝要求：

▲12.1.具备局部枸橼酸抗凝、全身性抗凝、无抗凝剂治疗

▲12.2可在CRRT全治疗模式下使用枸橼酸抗凝，包括TPE治疗；

▲12.3、具备全自动一体化的枸橼酸抗凝治疗模式，可使用高浓度、低浓度枸橼酸，具有≥3种枸橼酸抗凝配方。

▲12.4 应用SCUF 、CVVH、CVVHD、CVVHDF、TPE模式时实现全自动枸橼酸模式，无需外接动力系统。

13. 后备电源：停电后能维持体外循环≥30分钟

14. 软件智能调节废液泵转速，脱水量自动补偿功能

15.具备自动废液系统；

16.配套滤器选用可清除炎症因子、内毒素耗材；

五、配置清单：

1、主机  1台

2、手持扫码枪 1个

3、操作手册 1本

4、血液加温仪 1台

品目2、连续性血液净化设备

一、设备名称：连续性血液净化设备

二、预算单价：30万元

三、购置数量：3台

四、技术要求：

1.用途；适用于对患者的连续性肾脏替代治疗。

2.可提供全面治疗方案，满足临床治疗和科研要求，包括Pre-CVVH、Post-CVVH、Pre-PostCVVH、CVVHD、Pre-CVVHDF、Post-CVVHDF、Ci-CaCVVHD、CiCa-PostCVVHDF、TEP等模式。

▲3.具备枸橼酸一体化抗凝模式，可进行前稀释、后稀释、前后同时稀释治疗。

▲4.七泵设计，包括血泵、置换液泵、透析液泵、废液泵、枸橼酸钠泵、钙液泵、肝素泵。

5.配置≥15英寸彩色中文液晶触摸显示屏，清晰显示操作指南，屏幕可上下、左右旋转。

6.具备智能软件，可在线辅助操作、分析报警原因并提供解决故障的方案。

7.自动预充管路，并在显示屏上清晰的显示出管路的流程路径、注解，并以不同颜色区分标识。

8.事件储存：可储存≥3000个事件。

9.内置剂量计算器可实时结算。

▲10.一体式管路，与滤器分离，满足临床选择需求，可根据病情选择不同模式进行治疗。

五、参数要求：

1.液体流量

1.1 血流量：0，10～500ml/min，±10%

1.2 置换液流量：10～80ml/min

1.3 透析液流量：10～80ml/min

1.4 滤过液流量：0～180ml/min

1.5 枸橼酸流量：10～600ml/h；枸橼酸剂量（枸橼酸／血液）：2.0-6.0mmol/L血液，增量：0.1mmol/L

1.6 钙流量：0或1～100ml/h；钙剂量（钙/滤过液）0-3.0mmol/L滤过液，增量：0.1mmol/L

1.7 肝素泵流量：持续流速：0.5～25ml/h；分辨率：0.1ml/h

2.压力监测

2.1 静脉压监测范围：-100～+500mmHg，精度±10mmHg

2.2 动脉压监测范围：-300～+300mmHg，精度±10mmHg

2.3 滤器前压监测范围：-50～+750mmHg，精度±10mmH

2.4 跨膜压监测范围：-300～+520mmHg，精度±12mmHg

3.平衡秤系统

3.1 数量：具备≥4个平衡秤

3.2 测量原理：平衡分析

3.3 每个秤称重范围：0-12Kg

3.4 每个秤分辨率：≤1g

3.5 最大平衡偏差：≤100ml/h

3.6 线性偏差：≤±1%

4.加温系统

4.1具备内置独立的加热系统，可分别加热置换液和透析液。

4.2 加温范围：35～39℃，可调

六、安全要求：

1.具备内置后备电源，紧急断电的情况下至少维持15min，并自动转移至紧急操作模式。

2.电器安全

2.1 防电击类型；Ⅰ类防护

2.2 防电击等级；CF型

3.漏血探测器

3.1 方式；光学方式

3.2 灵敏度：≤0.5ml/min（HCT32%的血液）

4.空气探测器

4.1 方式；超声波传输；

4.2 灵敏度；气泡、血液泡沫或微气泡

5.光学探测器：

5.1 测量方式；红外线传输

5.2 功能；探测血液/无血

6.具备动脉压报警、静脉压报警、滤过压报警、跨膜压报警等

7.报警输出；零电位报警输出

七、配置清单：

1.主机一台

2.秤拖两个

3.输液架两根

4.接地线一根

5.操作手册一份