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一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	标的的名称
	数量
	最高限价（单价）
	最高限价（总价）
	是否允许采购进口产品
	简要技术需求或服务要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK2]连续性血液净化设备
	6
	30
	180
	否
	详见采购需求

	
	[bookmark: OLE_LINK11]连续性血液净化设备
	3
	30
	90
	否
	


2. 项目背景/项目概述（如有）
北京安贞医院透析类医用设备购置项目
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交货时间：自合同签订之日起60日内交货
交货地点：首都医科大学附属北京安贞医院
2. 付款条件（进度和方式）
按合同约定执行
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 质保期：三年
5. 保险（如适用）
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标为北京安贞医院透析类医用设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
2.3为落实政府采购政策需满足的要求
2.3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求
2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
3. 验收标准（如有）
4. 其他要求（如有）



品目1、连续性血液净化设备
一、设备名称：连续性血液净化设备
二、预算单价：30万元整
三、购置数量：6台
四、技术参数：
1．≥14寸彩色液晶触摸屏，同屏显示治疗数据至少包含处方、流量、压力，抗凝等
2.具备多种治疗模式，其中包括SCUF缓慢持续超滤、CVVH连续静静脉血液滤过、CVVHD连续静静脉血液透析、CVVHDF连续静静脉血液透析滤过 、HP血液灌流 、TPE血浆置换等。
3.至少具备如下功能：
3.1.防除颤CF等级
3.2.空气检测器：
3.3.漏血检测器：
3.4.漏液检测：承滴盘中漏液累计≥50 ml报警。
3.5.抗干扰功能：具备抗静电装置。
4. 智能血液加温系统。
5. ≥6个泵，至少包含透析液泵、置换液泵、废液泵、血泵前泵、注射泵（肝素泵）、血泵。
6.一体化预连接管路，全自动安装、预冲、安全测试。一套滤器可以完成SCUF、CVVHDF、CVVH、CVVHD模式，不需更换配套。
7、具有动脉压力、静脉压力、滤器前压力、滤出液压力、跨膜压、滤器下降压。
8.可以调阅及下载病人治疗数据。
9.具备循环功能，可保证在病人长时间脱机或转移后使用同一套管路恢复，具备异地准备，异地上机功能。
10.具备自动除气壶。
11.其他：
11.1液体部分：血流速度：10～400ml/min；置换液：10～7000ml/h；透析液：10～7000ml/h；净超滤：0～1850ml/h。
11.2秤：≥4个平衡称，能自动提示换袋时间；所有秤总量≥50kg 
11.3压力：动脉压检测范围：-250mmHg至+400mmHg；静脉压检测范围：-45mmHg至+330mmHg；滤器前压力：-45mmHg至+400mmHg；滤过液压力：-300mmHg至+350mmHg。
12．抗凝要求：
▲12.1.具备局部枸橼酸抗凝、全身性抗凝、无抗凝剂治疗
▲12.2可在CRRT全治疗模式下使用枸橼酸抗凝，包括TPE治疗；
▲12.3、具备全自动一体化的枸橼酸抗凝治疗模式，可使用高浓度、低浓度枸橼酸，具有≥3种枸橼酸抗凝配方。
▲12.4 应用SCUF 、CVVH、CVVHD、CVVHDF、TPE模式时实现全自动枸橼酸模式，无需外接动力系统。
13. 后备电源：停电后能维持体外循环≥30分钟
14. 软件智能调节废液泵转速，脱水量自动补偿功能
15.具备自动废液系统；
16.配套滤器选用可清除炎症因子、内毒素耗材；
五、配置清单：
1、主机  1台
2、手持扫码枪 1个
3、操作手册 1本
4、血液加温仪 1台


品目2、连续性血液净化设备
一、设备名称：连续性血液净化设备
二、预算单价：30万元
三、购置数量：3台
四、技术要求：
1.用途；适用于对患者的连续性肾脏替代治疗。
2.可提供全面治疗方案，满足临床治疗和科研要求，包括Pre-CVVH、Post-CVVH、Pre-PostCVVH、CVVHD、Pre-CVVHDF、Post-CVVHDF、Ci-CaCVVHD、CiCa-PostCVVHDF、TEP等模式。
▲3.具备枸橼酸一体化抗凝模式，可进行前稀释、后稀释、前后同时稀释治疗。
▲4.七泵设计，包括血泵、置换液泵、透析液泵、废液泵、枸橼酸钠泵、钙液泵、肝素泵。
5.配置≥15英寸彩色中文液晶触摸显示屏，清晰显示操作指南，屏幕可上下、左右旋转。
6.具备智能软件，可在线辅助操作、分析报警原因并提供解决故障的方案。
7.自动预充管路，并在显示屏上清晰的显示出管路的流程路径、注解，并以不同颜色区分标识。
8.事件储存：可储存≥3000个事件。
9.内置剂量计算器可实时结算。
▲10.一体式管路，与滤器分离，满足临床选择需求，可根据病情选择不同模式进行治疗。
五、参数要求：
1.液体流量
1.1 血流量：0，10～500ml/min，±10%
1.2 置换液流量：10～80ml/min
1.3 透析液流量：10～80ml/min
1.4 滤过液流量：0～180ml/min
1.5 枸橼酸流量：10～600ml/h；枸橼酸剂量（枸橼酸／血液）：2.0-6.0mmol/L血液，增量：0.1mmol/L
1.6 钙流量：0或1～100ml/h；钙剂量（钙/滤过液）0-3.0mmol/L滤过液，增量：0.1mmol/L
1.7 肝素泵流量：持续流速：0.5～25ml/h；分辨率：0.1ml/h
2.压力监测
2.1 静脉压监测范围：-100～+500mmHg，精度±10mmHg
2.2 动脉压监测范围：-300～+300mmHg，精度±10mmHg
2.3 滤器前压监测范围：-50～+750mmHg，精度±10mmH
2.4 跨膜压监测范围：-300～+520mmHg，精度±12mmHg
3.平衡秤系统
3.1 数量：具备≥4个平衡秤
3.2 测量原理：平衡分析
3.3 每个秤称重范围：0-12Kg
3.4 每个秤分辨率：≤1g
3.5 最大平衡偏差：≤100ml/h
3.6 线性偏差：≤±1%
4.加温系统
4.1具备内置独立的加热系统，可分别加热置换液和透析液。
4.2 加温范围：35～39℃，可调
六、安全要求：
1.具备内置后备电源，紧急断电的情况下至少维持15min，并自动转移至紧急操作模式。
2.电器安全
2.1 防电击类型；Ⅰ类防护
2.2 防电击等级；CF型
3.漏血探测器
3.1 方式；光学方式
3.2 灵敏度：≤0.5ml/min（HCT32%的血液）
4.空气探测器
4.1 方式；超声波传输；
4.2 灵敏度；气泡、血液泡沫或微气泡
5.光学探测器：
5.1 测量方式；红外线传输
5.2 功能；探测血液/无血
6.具备动脉压报警、静脉压报警、滤过压报警、跨膜压报警等
7.报警输出；零电位报警输出
七、配置清单：
1.主机一台         
2.秤拖两个        
3.输液架两根
4.接地线一根       
5.操作手册一份
