 采购需求

采购标的

	序号
	标的名称
	预算金额（万元）
	数量

（台/套）
	单价最高限价（万元）
	是否为核心产品

	01
	口腔智能数控研磨单元
	129.2
	1
	129.2
	单一产品采购包


二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：自合同签订之日起30日内交货并完成安装、调试。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（四）售后服务

★1.质量保证期（保修期）及服务要求：

★1.1整机质保3年。保证8年配件供应，提供主要配件价格清单。（如技术要求中规定的质保年限大于3年 则以技术要求中规定的质保年限为准），投标人须提供原厂或代理商售后服务承诺函并加盖公章。

★1.2售后服务应符合以下要求：①每季度巡检1次，进行全面检修，并提供检修检测记录。②负责医院使用、维修人员培训工作。提供中文使用、维修手册。③提供一次免费移机及移机后安装调试服务。④接到设备报修电话，24小时内技术人员到场维修。维修周期超过72小时，须提供备用机（件）。⑤如包内技术要求中有其它需求的，按包内要求执行。

★1.3依据医院需求，配合完成设备管理工作。需计量检验，质量检验等强检设备，安装使用前需要到指定部门进行检验并取得证书。首次检验费用由供应商承担。

★1.4采购标的的设计使用年限不得低于六年。 

（五）采购标的物验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（六）保险：如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。
三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“2026下半年加急购置医用设备购置项目”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★2.2如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

（二）具体要求

▲1.切削方式：具备五轴联动干湿式切削。
2.加工精度： ≤5μm 。
3.A轴转动幅度≥±360°，B轴转动幅度≥±30°。
4.主轴转速≥60000rpm。
▲5.主轴：功率≥2500W，采用水冷循环系统散热。
6.刀具：自动更换刀具，刀具位：≥12个。
7.刀柄直径：≥6mm。
8.加工适应范围：种植桥，种植杆卡，种植个性化基台，冠桥，嵌体，贴面，支架，全口义齿等。
9.可加工材料：氧化锆、钛合金、钛柱、PEEK、PMMA、铝材、蜡、玻璃陶瓷、树脂复合陶瓷、双色全口义齿材料等。
10.电压：AC220～240V。
11.功率：≥4500W。
12.设备为铸铝一体成型稳定主体结构。
▲13.设备主机和底座采用分体式设计。
14.集成水冷循环系统，高功率水泵，水箱内部二级沉淀，主轴提供专业水冷循环系统散热。
▲15.配置国产三维数据沟通软件，支持对三维模型数据标注、剖切、测量等，可通过电脑发送第三方电脑或手机，无需第三方软件，可直接查看三维模型。
16.加工时间：玻璃陶瓷嵌体、全口种植桥架≤240min，钛柱≤20min。
17.配备配套排版工作站

17.1 CPU≥i7‑13650HX。
17.2显卡≥RTX4060。
17.3内存≥32G。
17.4硬盘≥1TB 固态。
18.配备全功能版设计软件
18.1具备牙冠修复设计功能：如内冠、全冠、回切冠、马里兰固定桥、套筒冠及悬臂等。

18.2可将手工制作的蜡型通过扫描、编辑和复制铣削出来，可以创建数字化蜡型。

18.3具备牙桥修复设计功能：固定冠/桥、种植冠/桥。

18.4具备嵌体修复设计功能：如高嵌体、邻面嵌体等。

18.5具备贴面修复设计功能：如DSD美学贴面等。

18.6具备可拆代型/模型编辑功能：可从口内扫描数据或印模扫描数据创建实物模型，支持可卸代型和整体模型分割设计，可分别自定义多个可卸代型的间隙参数。

18.7具备种植基台设计实训功能：可以直接设计螺丝固位的牙冠和牙桥以及个性化基台，并可以在同一个设计界面中同时设计基台和上部结构，同时支持有角度的螺丝通道。

18.8具备种植桥架设计实训功能：如马泷桥、聚合瓷桥等。

18.9具备种植杆卡设计实训功能：可设计种植杆卡，具备大型预定义的可编辑杆卡轮廓图案。

18.10具备临时冠设计实训功能：可以根据患者的术前解剖形态创建临时冠。

18.11具备虚拟咬合架实训功能：包含仿真头颅虚拟颌架等多种虚拟咬合架。

18.12可将附着体或固位钉添加到设计中。

18.13具备颌骨运动轨迹导入实训功能：可导入颌骨运动数据（电子面弓数据）。

▲18.14具备微笑美学设计实训功能：可集合患者2D照片及3D面扫数据进行多维数据整合，可预测最终修复体设计方案的合理性，实现可预测的美学微笑设计方案。

18.15具备丰富的牙形数据库（包含上前牙≥60套，下前牙≥19套；后牙≥19套等）

18.16在设计过程中，可实时提供/切换多种逼真的牙齿修复体渲染效果。

18.17可以在修复设计软件中，启用DICOM 预览及CBCT实时分割二维查看等实训功能：可以在设计牙齿修复体的过程中看到CBCT提供的三维立体数据，支持以X光片等多种形式查看CBCT数据。

▲18.18具备多维数据整合（面扫+口扫+CBCT+电子面弓+口外扫+二维照片），构建虚拟患者实训功能。

18.19支持stl、ply、obj等非加密三维扫描数据的真彩显示。

18.20可无限输出数据，软件无年费。

18.21具备每个加密锁对应一台电脑，软件运行不受网络影响，可在断网状态下正常运行。

