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1、 采购标的
	序号
	标的名称
	数量
（台/套）
	单价最高限价
（万元/台（套））
	是否允许进口
	是否为核心产品

	1
	多功能酶标仪
	1
	46
	否
	单一产品采购项目


二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：合同签订后30日内完成交货。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）
（四）质保期：≥5年。
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“脑疾病临床研究大数据与样本库平台建设课题科研设备购置项目”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
3.为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
（二）具体要求
1.工作环境
1.1工作温度：18～40℃；
1.2工作和存储湿度：10%～85%；
1.3工作电源：AC100～240V，50/60Hz。
2.基础性能
2.1光路系统：兼具滤光片光路与四光栅光路。基于二向色镜的滤光片光路提供最快的检测速度和最优的检测性能；顶部、底部四光栅检测光路提供最为灵活的波长选择；
2.2检测模式：荧光顶板及底部，时间分辨荧光（基于光栅和滤光片），荧光偏振，发光，紫外/可见吸收光；
2.3读板方法：终点法，动力学法，光谱扫描，孔域扫描；
2.4微孔板类型：1～384孔板，兼容微量检测板，可进行低至2µL样品的检测；
▲2.5温度控制：环境温度以上4℃至45℃，≤±0.5℃@37℃；
2.6震荡：线性，轨道，双轨道；
2.7检测高度：自动Z轴调整，0.1mm步进；
▲2.8动力学速度：96孔≤13秒；384孔≤25秒；
2.9软件：配中文软件，通过USB接口实现仪器控制和数据分析；定量和定性分析，动力学分析，光谱分析，滴定，EC50，Z′因子计算，平行线分析，Levy-Jennings QC趋势。
3.吸收光
3.1光源：氙闪灯；
3.2波长选择：双光栅；
3.3波长范围：230～999nm，1nm步进；
3.4动态范围：0～4.0 OD；
3.5分辨率：0.0001 OD；
3.6检测器：光电二极管；
3.7波长准确度±2nm；
3.8具备光程（光路径）校正功能，可将微孔板实测光密度换算为标准1cm光程吸光度，无须标准曲线即可准确定量，校正结果不随温度变化。
4.荧光强度
4.1灵敏度
4.1.1滤光片模块-荧光素≤0.25pM（384孔板）顶部；
4.1.2光栅-荧光素≤2.5pM（384孔板）-顶部；荧光素≤5pM（384孔板）-底部；
▲4.2光源：不少于2个高能氙闪灯；
4.3波长范围：光栅250～700nm；滤光片200～700nm
▲4.4检测系统：不少于两个PMT。
4.5光栅带宽：固定16nm，波长以1nm步进连续可调。
5.化学发光
▲5.1灵敏度：≤10amol ATP（384孔板）；100amol ATP（辉光）；
5.2波长范围：300～700nm；
▲5.3发光扫描：可在300～700nm范围内进行发光扫描，1nm步进，绘制发光扫描图。
5.4动态范围：≥6个数量级。
6.时间分辨荧光
6.1光源：氙闪灯；
▲6.2灵敏度：铕（Eu）≤10amol/孔；
▲6.3波长选择：滤光片，光栅；
6.4波长范围：200～700nm；
6.5支持TRF、TR-FRET检测；
6.6 滤光片模块：激发EX330/80nm，发射EM1620/10nm，发射EM2665/8nm，二向色镜DM365nm。
7.超微量检测
▲7.1配超微量核酸蛋白定量板，含16个超微量检测通道（点），最低上样体积2µL；
7.2用于DNA/RNA、蛋白的超微量快速定量与纯度检测（260/280nm）；
7.3最多可增设2个独立比色杯检测位和1个标准带塞比色皿；
7.4配套分析软件具备超微量样品检测专用分析模块。
8.双试剂自动进样器
8.1配置双自动进样器分液器设计：外挂式分液器设计，即插即用，实现加样-读数自动化检测；
8.2加样体积：5～1000μL，1μL步进；加样准确度±1μL或2%；
8.3死体积：≤100μL
▲8.4分液器数目：2个分液器，仪器标识分液器位置，加样速度4档可调，包括直角加液头；
8.5适用于离子通道检测、闪光发光（荧光素酶/ATP）等快速动力学实验；
9.配置清单
9.1主机：1台
9.2滤光片模块：1个
9.3软件：1套
9.4工作站：1台
9.5超微量核酸蛋白定量板：1个
9.6自动进样器：1个
9.7自动进样器配件：1个
（三）其他要求
1.供应商必须提供专业的安装服务，并确保设备投入运行符合所有功能要求。
2.培训：免费提供设备到达现场后的安装调试，应用培训，直至操作人员掌握为止。培训讲师师资力量构成，为技术专业人员，要求提供具体学历资质证书。
3.提供操作使用培训，提供完整的操作手册。
4.技术支持：免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。
5.维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。
6.出保后软件终身免费升级，硬件老化更换只收取配件成本费用不收人工费。
7.验收：产品到货后，采购人使用单位进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，采购人有权要求中标供应商退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查。
8.投标人应在投标文件中提供：
8.1供货、安装、验收方案，内容包括但不限于：
8.1.1供货保障方案；
8.1.2安装实施方案；
8.1.3验收标准与流程方案；
8.1.4项目进度保障措施。
8.2售后服务方案：内容包括但不限于：
8.2.1售后服务承诺（售后响应及处理周期等）及保障措施；
8.2.2售后备品备件情况；
8.2.3售后人员配置及回访方案。
8.3培训方案：内容包括但不限于：
8.3.1培训的时间、培训方式、培训内容；
8.3.2培训师资与保障措施
8.3.3培训效果评估及考核方案。

