采购需求

1、 采购标的
	包号
	包名称
	标的名称
	分包预算金额（万元）
	数量
（台/套）
	单价最高限价（万元）
	是否为核心产品

	01
	超声手术刀系统、振动式物理治疗仪
	超声手术刀系统
	17.00
	1
	14.00
	是

	
	
	振动式物理治疗仪
	
	1
	3.00
	否

	02
	热牙胶仪等
	热牙胶仪
	16.75
	3
	2.50
	是

	
	
	牙根管电测仪
	
	10
	0.65
	否

	
	
	根管治疗马达
	
	2
	1.00
	否

	
	
	[bookmark: _GoBack]医用冷藏冷冻箱
	
	1
	0.75
	否


二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：自合同签订之日起30日内交货并完成安装、调试。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
（四）售后服务
★1.质量保证期（保修期）及服务要求：
★1.1整机质保3年。保证8年配件供应，提供主要配件价格清单。（如技术要求中规定的质保年限大于3年 则以技术要求中规定的质保年限为准），投标人须提供原厂或代理商售后服务承诺函并加盖公章。
★1.2售后服务应符合以下要求；①每季度巡检1次，进行全面检修，并提供检修检测记录。②负责医院使用、维修人员培训工作。提供中文使用、维修手册。③提供一次免费移机及移机后安装调试服务。④接到设备报修电话，24小时内技术人员到场维修。维修周期超过72小时，须提供备用机（件）。⑤如包内技术要求中有其它需求的，按包内要求执行。
★1.3依据医院需求，配合完成设备管理工作。需计量检验，质量检验等强检设备，安装使用前需要到指定部门进行检验并取得证书。首次检验费用由供应商承担。
★1.4采购标的的设计使用年限不得低于六年。 
（五）采购标的物验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
（六）保险：如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“2026口腔医院医用设备购置项目(第二批)”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。
★2.2如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。
2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
（二）具体要求
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]01包：	
标的名称1：超声手术刀系统
1.主机特征：
1.1主机工作电源:AC 220V  50Hz，输入功率:≥120VA。
1.2主机具备彩色触摸屏、具有主机、手柄和刀头的自动化故障检测功能，具备文字提示。
1.3主机显示工作状态有颜色变化。 
1.4主机输出功率档位≥5档。控制方式：手控和脚控。可通过主机界面调整输出功率大小和控制方式。 
1.5输出过程应伴有声音提示。
1.6重量≤3Kg。
2.超声刀刀头：
2.1刀头机械振动频率为:55kHz±1kHz。
2.2刀头振动幅度:50～100μm。
2.3同时具有开放、腔镜两类手术器械，刀头具有对软组织的分离，切割和止血功能，可通过≥5mm的穿刺器。
2.4具备弧形刀尖设计。
2.5手柄可低温等离子灭菌。
2.6 ≥4种一次性刀头，至少包含剪式刀头。
标的名称2：振动式物理治疗仪
1.振动频率：5～60Hz，连续可调，控制精度≤±1Hz。
2.振动时间：1min～60min，连续可调，误差≤±1%。
3.输出路数：单路输出。
▲4.振动幅度：动力头内有偏心块结构，振幅≥5mm，误差不超过≤±5% 。
5.叩击换向器：具有90°直角叩击换向器和可调叩击换向器。
▲6.传动软轴：长度≥2m，采用柔性弹簧钢材质和减震弹簧。
7.操作过程中叩击头手柄相对传动软轴可 360°转动。 
8.人机交互界面：电子数码管显示，全中文菜单。 
▲9.闭环控速设计：具备闭环控速设计，可自动适应负载强度，使设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致；在2kg负载作用下，叩击头保持正常工作状态。
10.叩击头规格：具有≥4 种规格叩击头 
成人圆形叩击头：外径尺寸Φ130mm±5mm，滑面硅橡胶叩击头；
成人圆形叩击头：外径尺寸Φ90mm±5mm，聚氨酯海绵面叩击头；
成人圆形叩击头：外径尺寸Φ70mm±5mm，聚氨酯海绵面叩击头；
成人羊角形叩击头：宽度聚氨酯海绵面叩击头等。
11.输出模式：具有手动模式和自动模式≥5种。
▲12.自动模式：具有成人梯度变频程序。 
自动叩击模式：变频10～20Hz，适合年老体弱或大病初愈的患者；
自动叩击模式：变频15～25Hz，适合体质较弱或需重点护理患者，初次治疗可选择；
自动叩击模式：变频20～30Hz，适合正常治疗或护理；
自动叩击模式：变频25～35Hz，适合体质较好患者；
自动叩击模式：变频30～45Hz，适合体质强壮患者。 
13.噪声≤65dB。 


02包：
标的名称1：热牙胶仪
1.充电底座具备实时监控电池温度功能。
2.显示屏可设置旋转，兼容左右手不同习惯。
3.无线设计。
4.温度预设范围：150℃～230℃，其中至少包括180+10℃和200+10℃两种常用模式。
5.手柄重量轻，≤100g。
6.配有可重复使用注胶针，包括但不限于常用规格：20G、23G等。
7.同时配有和复用型号对应的一次性注胶针。
8.银针可360°旋转，装上隔热套后，旋转隔热套即可旋转银针角度。
9.牙胶棒直接装载到胶针内部，可更换牙胶。
10.采用OLED屏，显示电量、温度等参数。
11. 电池充满电后可供充填≥100个根管。
12. 注胶速度≥3种。
13.具有牙胶余量指示窗。
14.无操作超过10分钟自动停止加热，自动关机。
15.双注胶按键对称设计。
16.可储存≥3组关机记忆保存的参数模式。

标的名称2：牙根管电测仪
1.用途：用于根管长度测量，牙髓活力测试。
2.技术参数：
2.1配有彩色液晶屏，指示工作锉针在根管中的轨迹。
2.2基于数字信号处理测量技术，具备自动校准功能。
2.3锉夹、唇挂钩、测量探针、牙髓活力探针可高温高压消毒。
2.4可充电电池容量≥2000mAh，充满电可连续工作≥2小时。
▲2.5磁吸式设计，屏幕可360°旋转。
2.6具备设定根尖止点报警功能，提醒测量距离。
2.7具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能。
2.8电源适配器：AC 220V，50Hz。
2.9输出信号电压：≤200mV。
2.10输出信号频率：≥8kHz。
2.11功耗：≤0.5W。
2.12显示：≥3.5 英寸LCD 屏。
2.13声响提示：工作针在接近根尖孔时会有报警声提示。
3.配置（单台）：
3.1主机：1台。
3.2测量线：4根。
3.3锉夹：4根。
3.4唇挂钩：20个。
3.5测量仪探针：2根。
3.6牙髓活力探针：2根。

标的名称3：根管治疗马达
1.无刷电机。
2.6:1减速弯机头，可360°旋转。
3.具有实时反馈技术，当超过设定扭矩时，可自动降低转速或停止工作，减少断针风险。
4.具备无线手柄。 
5.具备自定义程序和主流锉系统，可辅助通过狭窄弯曲根管及台阶根管。
6.扭矩0.4～5.0Ncm，速度100～2500rpm。
7.可集成根管长度测量功能，可根管预备和根长测量协同使用。
8.手柄可无线充电。
9.配可充电锂电池。
标的名称4：医用冷藏冷冻箱
1.产品样式：立式。
▲2.有效容积≥315L。
3.微电脑控制，触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，显示精度1℃，温度可自行调节。
4.冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10～-30 ℃。
5.具多重故障报警类型，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环境温度高报警、电池电量低报警等功能。
6.门体结构：发泡门设计。
7.安全设计：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求。
8.兼具冷藏、冷冻双功能，双压缩机独立制冷。
9.冷藏室≥215L,冷冻室≥100L。
10.冷藏室配备自动化霜功能。
11.冷藏室配有3个蘸塑搁架，冷冻室配有2个蘸塑搁架。
（三）特别说明：
1.对于技术规格中标注“★”号（如有）的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
2.标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。
3.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中标注“★”“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中证明材料除招标文件中有明确规定的证明材料（如有）外，其余“★”“▲”号的技术指标可提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或检验/检测报告或实验图谱或实物图片或软件功能界面截图等。如投标人技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予认可，并可认为该技术应答不符合招标文件要求，由此产生的风险由投标人承担。
4.对于采购需求“三、技术要求”中“（二）具体要求”所列的技术指标，如应提供且可以提供设备的真实技术指标参数但投标人不提供，只照抄招标文件参数要求，经评标委员会认定，投标人对该项指标的响应为“负偏离”。
