[bookmark: _Toc240007613]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	是否接受进口产品

	1
	1-1
	组织脱水机
	1
	否

	
	1-2
	基因测序仪
	1
	否

	2
	2-1
	智能影像辅助诊断系统
	1
	否

	3
	3-1
	骨科手术导航定位系统
	1
	否

	
	3-2
	关节镜系统
	1
	否

	4
	4-1
	肌电诱发电位仪
	1
	否

	
	4-2
	无创颅内压监测仪
	1
	否

	
	4-3
	眼震电图仪
	1
	否

	
	4-4
	直立倾斜试验系统
	1
	否

	5
	5-1
	肺功能测试系统
	1
	否

	
	5-2
	皮肤镜工作站
	1
	否

	6
	6-1
	振动平衡训练系统
	1
	否

	
	6-2
	三维步态评估系统
	1
	否

	7
	7-1
	多道电生理记录仪
	1
	否

	
	7-2
	体外反搏装置
	1
	否

	
	7-3
	冲击波治疗仪
	2
	否

	8
	8-1
	Nd：YAG激光治疗机
	1
	是

	
	8-2
	视野分析仪
	1
	是

	9
	9-1
	超声多普勒多模态血流分析系统
	1
	是

	
	9-2
	麻深监测注射泵
	2
	否

	
	9-3
	高频手术系统
	1
	否

	10
	10-1
	重复经颅磁刺激仪1
	1
	否

	
	10-2
	氩气刀工作站
	1
	否

	
	10-3
	重复经颅磁刺激仪2
	1
	否

	
	10-4
	单侧双通道脊椎内镜系统
	1
	否

	11
	11-1
	全自动血液分析流水线
	1
	否

	
	11-2
	全自动免疫印迹仪
	1
	否

	
	11-3
	液态悬浮芯片检测仪
	1
	是


（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]无。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：合同签订后60个日历日。
2、交付地点：首都医科大学附属北京中医医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
国产产品付款方式：
（1）合同签订后，买方向卖方支付合同总价60%的合同款。
（2）货物经买方验收合格后，卖方交纳合同金额10%的履约保函后，买方向卖方支付合同总价40%的合同款。
（3）买方须确保履约保函在货物验收合格后12个月且双方确认无其他任何争议前持续有效，在货物验收合格后12个月后由买方无息退还卖方。
卖方领款前，需要向买方提供符合买方要求的等额合法发票。否则，甲方有权拒绝付款，且甲方不构成违约，卖方仍需履行合同义务。
进口产品付款方式：
（1）合同签订后，买方向卖方支付合同总价50%的合同款。
（2）货物经买方验收合格后，卖方交纳合同金额10%的履约保函后，买方向卖方支付合同总价50%的合同款。
（3）买方须确保履约保函在货物验收合格后12个月且双方确认无其他任何争议前持续有效，在货物验收合格后12个月后由买方无息退还卖方。
卖方领款前，需要向买方提供符合买方要求的等额合法发票。否则，买方有权拒绝付款，且买方不构成违约，卖方仍需履行合同义务。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK367]（四）售后服务（质保期）
1、质量保证期（保修期）及服务要求：
第1包：所有品目质量保证期（保修期）≥3年； 
第2包：所有品目质量保证期（保修期）≥3年（软件免费升级及硬件保修）；
第3包：所有品目质量保证期（保修期）≥3年；
第4包：所有品目质量保证期（保修期）≥3年；
第5包：所有品目质量保证期（保修期）≥3年；
第6包：所有品目质量保证期（保修期）≥3年；
第7包：所有品目质量保证期（保修期）≥3年；
第8包：所有品目质量保证期（保修期）≥3年；
第9包：所有品目质量保证期（保修期）≥3年；
第10包：所有品目质量保证期（保修期）≥3年；
第11包：品目11-1质量保证期（保修期）≥7年；品目11-2、11-3质量保证期（保修期）≥3年。
2、投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。
3、投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
4、承诺提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额的5%。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
5、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
6、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
7、投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为首都医科大学北京中医医院财政资金医用设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）
★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
第1包	品目1-1 组织脱水机
一、技术参数
1、组织处理缸：
1.1、每次单缸最大处理容量：≥300个脱水盒。
▲1.2、液位传感器：超声波传感器，具备传感器清洁装置。
1.3、组织处理缸盖有加温装置，可防止冷凝水的产生和石蜡的凝结。
1.4、试剂温度调节范围：环境温度，35℃～50℃。
1.5、具备独立吸排液管道。
2、石蜡缸：
▲2.1、可拆卸式不锈钢石蜡缸≥4个；容量：4L～5.6L之间。   
2.2、石蜡温度调节范围：45～70℃；调节步长≤1℃
2.3、具备多向旋转阀，采用陶瓷材料制作（提供制造商彩页或者使用说明书证明）。
3、试剂瓶：
3.1、容量≥3种可设置
3.2、可自动对所有试剂瓶接口快速检测。
3.3、补液试剂瓶数量≥2个，容量≥10L
4、具备废蜡处理缸
5、控制系统：
5.1、彩色液晶触摸显示屏≥10英寸，中文操作界面。
5.2、具备USB接口、RS232接口、外部警报接口和以太网接口。
5.3、组织处理程序≥50个，药液名≥100个。
5.4、清洁循环程序：内置温水清洗程序、脱脂程序、常规大标本脱水程序、小标本快速脱水程序。
5.5、处理步骤≥14个。
5.6、培养时间设置范围：0～99h59min；调节步长≤1min。
▲5.7、延迟的结束时间设置范围：0～99天，每1天可调。
▲5.8、具备试剂管理系统，可自动更换、补充组织处理药液和石蜡，并通过包埋盒数量或使用天数管理组织处理药液。（提供制造商彩页或者使用说明书证明）。
6、从处理槽内取出组织前可对尾气置换，用双层活性碳进行吸附处理化学尾气。
7、组织处理标本篮筐：不锈钢材料，并配有筐搬运器和筐转运托盘。
二、主要配置：
1、组织脱水机主机：1台。
2、试剂瓶 (带盖)：13个。
3、不锈钢蜡罐：4个。
4、不锈钢组织篮 (带盖) ：2个。
5、活性炭罐：2个。
6、石蜡废液灌：1个。
7、脱水篮搬运器：1个。


品目1-2 基因测序仪
一、主要用途：用于临床基因序列检测。
二、技术参数
（一）基因测序仪主机：
1、可对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序（提供注册证或使用说明书证明）。 
▲2、采用联合探针和荧光（≥4色）测序技术。
▲3、单次可同时运行≥2张载片。
4、操作模式：单载片测序、双载片同时测序、双载片滚动上机测序以及混合读的双载片混动上机测序。
▲5、每轮扩增均以原始文库分子为模板。
6、测序模式
▲6.1、支持单端测序 (SE) 和双端测序 (PE),至少包括PE50、SE100，提供测序试剂国家药品监督管理局（NMPA）官网截图（体现明确要求的测序读长）及与所投设备适配证明材料。
▲6.2、SE100测序模式下，最短测序时长≤5小时；PE150测序模式下，最短测序时长≤12h（提供制造商盖章的产品彩页或官网截图证明）。
▲6.3、数据质量：使用标准文库SE100测序模式下，高于 Q30 的碱基百分比≥90%（供制造商盖章的产品彩页或官网截图证明）。
7、单次运行两张高通量载片，可产出≥400M 序列片段(Reads)。
8、每24小时最高可产出不少于180Gb碱基数据。
9、每24小时最高可产出≥180Gb碱基数据。▲仪器适用海拔为 0-3000 米
10、测序流程运行结束后可直接进行自动清洗，无需手动干预。
11、可自动追踪耗材信息。
★12、额定功率≤1000 VA。
▲13、操作环境：环境温度：19～30℃；相对湿度：20%～80%RH。
（二）、控制分析工作站：
1、CPU：≥10核，主频≥2.8GHz；内存≥64GB；硬盘≥6TB；彩色液晶显示器≥21英寸；配备彩色图文输出装置。
2、中文操作界面。
▲3、数据分析软件：具备非小细胞肺癌突变相关分析软件、BRCA基因相关分析软件数据分析软件。
4、小Panel肿瘤靶向用药高通量基因检测：检测基因数量≥260个。
5、实体瘤组织靶向用药高通量基因检测本：检测基因数量≥190个，实现DNA和RNA共检。
6、可提供遗传性肿瘤基因检测：可检测基因数量≥90个，可检测癌种≥25种。
▲7、基于所投设备可提供生育遗传、感染、肿瘤等多个高通量基因检测
（三）、耗材：
1、可提供可配套使用的两种不同规格Reads数载片，且均获得批准可用于临床。大通量载片单次运行可产生≥200M序列片段(Reads),中通量载片单次运行可产生≥80M序列片段（Reads）。
▲2、可提供可配套使用的基因检测试剂盒≥6种（提供试剂盒注册证（需技术原理一致）并提供试剂盒厂家出具的试剂在所投设备上可使用的说明函）。

第2包	品目2-1 智能影像辅助诊断系统
一、技术参数
1、脑区分割：系统支持≥110个脑区子结构自动分割，并自动输出各子结构体积量化结果。
2、结果显示：可列表形式展示脑区子结构分割结果，并输出脑区结构名称、位置及量化数据。
▲3、脑区筛选：支持切换≥11种中间脑区、≥8种疾病相关脑区筛选脑区结构，自动更新脑区列表，且支持用户自定义标签。（提供产品功能截图并加盖生产厂商公章）
▲4、海马亚区分割：支持多模板（6亚区/24亚区）海马亚区自动分割，并自动输出各亚区体积量化结果。
5、杏仁核亚区分割：支持杏仁核18亚区自动分割，并自动输出各亚区体积量化结果。
6、丘脑亚区分割：支持丘脑50亚区自动分割，并自动输出各亚区体积量化结果。
▲7、大脑皮层分析：支持≥60个大脑皮层脑区重建，并自动计算皮层厚度、曲率、表面积等关键指标。（提供产品功能截图并加盖生产厂商公章）
8、具备厚层数据超分辨处理能力，可基于处理后的数据完成多类型脑区自动分割与量化分析。
9、分割结果编辑：可人工编辑脑区分割结果，可一键恢复AI分割结果。
10、不对称性分析：可基于脑区分割结果，自动计算并输出对应左右脑区的不对称性指数。
11、三维图像展示：可显示脑区分割重建、亚区分割重建及皮层重建结果的三维图像，可任意角度旋转；支持高亮关键脑区以查看其相对位置。
12、Mask透明度调节：可调节二维、三维图像中脑区分割Mask的透明度。
13、Mask颜色配置：可配置脑区单结构单色显示和对称结构同色显示。
14、内置正常人群脑区大数据样本库，可提示当前患者各脑区体积占比在正常人群中的分布位点。
15、随访数据评估：可对随访数据进行综合评估，自动生成脑区变化曲线。
▲16、 具备MTA评分功能，并同步显示评分部位截图。（提供产品功能截图并加盖生产厂商公章）
▲17、具备Evans指数计算功能，并同步显示评分部位截图。（提供产品功能截图并加盖生产厂商公章）
▲18、具备MRPI指数计算功能。可提供MRPI指数、MRPI2.0指数及相关配套指标，并显示评分部位截图。（提供产品功能截图并加盖生产厂商公章）
19、脑区总览：可生成体积异常脑区总览图，通过颜色提示各脑区异常程度。
20、脑区模式：具备海马、基底节、额叶、颞叶、脑室等关键结构的萎缩模式示意图。
21、风险评估：基于脑区萎缩情况、MTA评分等信息，通过算法模型自动分析、输出脑萎缩及阿尔茨海默症风险评估值。
22、表格报告：提供表格形式报告，包含患者信息、脑区定量分割结果、异常提示、检查所见等内容。
23、详细图文报告：可分别提供儿童与成人版本的详细图文报告，涵盖患者信息、脑区定量结果、异常标注、风险分析、健康指南等图文内容。
24、报告标题配置：可自定义配置表格报告、图文评估报告的中英文标题。
25、检查所见生成：可根据分析结果，自动生成包含异常脑区、异常皮层、异常亚区及风险评估的检查所见文本。
26、结果导出：可将脑区分割、海马亚区、杏仁核亚区、丘脑亚区、皮层分析结果及MTA、Evans、MPRI指数以xlsx格式整体导出。
27、数据复制：可将各类分割结果、评分指标、随访曲线、脑区总览及模式图以截图形式复制至word文档。
28、数据下载：可将各类分割结果、评分指标以xlsx格式单独下载，随访曲线、脑区相关图像以图片格式单独下载。
29、PACS视图归档：可手动保存并归档各类脑区分割、皮层分析的MPR视图及3D渲染视图至PACS系统。
30、 PACS报告归档：可手动保存并归档表格报告、儿童及成人版图文评估报告至PACS系统。
31、保存图像：可手动保存并下载各类脑区分割、皮层分析的MPR视图及3D渲染视图至本地。
32.提供适配服务器1台。

第3包	品目3-1 骨科手术导航定位系统
一、主要用途：用于成人脊柱外科手术过程中手术器械或植入物的导航；用于成人膝关节置换手术和髋关节置换手术过程中手术器械或植入物的导航。
二、技术参数
1、显示追踪系统和导航设备一体化设计。
2、显示追踪系统：
2.1、跟踪范围：≥2000mm×1100mm×850mm。
2.2、跟踪位置重复精度：≤0.3mm；探测距离精度：≤0.3mm。
2.3、可同时跟踪的定位装置数量：≥6个。
3、导航工作站：
3.1、CPU：≥10核，主频≥2.80GHz；内存≥32GB；硬盘≥1TB；彩色液晶显示器
≥26英寸，分辨率≥2500×1400。
3.2、具备网络接口和数据传输功能。
3.3、显示器可调节高度和角度
3.4、具备台车和制动锁止功能。
3.5、可通过独立软件规划手术方案，通过接口直接导入已规划好的手术方案进行手术。
4、系统精度： 
4.1、导航引导下的设备系统位置精度：≤1.5mm。
4.2、导航引导下的设备系统角度精度：≤1.5°。
5、软件功能：
▲5.1、具备脊柱外科手术、膝关节置换手术、髋关节置换手术模块（提供注册证或使用说明书证明）。
5.2、脊柱功能模块：
5.2.1、支持影像：支持术前CT、二维C臂，三维C臂等术中设备的实时2D/3D影像。
5.2.2、具备术前三维影像与术中二维影像智能化配准的功能。
5.2.3、具有2D模式，支持C臂自动注册，并进行2D导航。
5.2.4、具备3D模式，支持术中三维C臂自动注册，并进行3D导航。
5.2.5、可接收DICOM数据，进行脊柱的三维重建、椎体分割和椎体序列标记。
5.2.6、具备三维影像自由旋转、缩放、移动功能。
▲5.2.7、脊柱手术规划功能可自动生成基础手术规划方案，术者可进行调整、确认。
▲5.2.8脊柱手术规划具备螺钉选择、椎体成形通道选择、椎体置钉位置/倾角规划调整、椎体通道位置/倾角规划调整功能。
5.2.9、脊柱手术中具备椎体横断面/矢状面显示、实时空间位置显示、头尾偏移实时显示、内外偏移实时显示和深度实时显示功能。
5.2.10、术中可随时调整手术规划置钉位置/倾角。
5.2.11、手术部位包括颈椎、胸椎、腰椎、骶椎。
▲5.2.12、具备定位架偏差提示功能：定位架偏移导致实际显示通道线与手术规划通道线偏移时，软件可提示。
5.3、全膝关节置换功能
5.3.1、具备全膝关节置换手术方案术前规划、预览功能。
5.3.2、可接收DICOM数据，进行膝关节的三维重建。
5.3.3、具备假体选择、截骨参数调整显示功能。
5.3.4、可通过注册点采集对股骨和胫骨进行配准，可显示配准结果分值。
▲5.3.5、膝关节手术截骨过程中，可实时显示截骨工具与骨骼的相对位置。
▲5.3.6、术中可实时显示关节力线及关节间隙数值。
5.4、全髋关节置换功能
5.4.1、具备全髋关节置换手术方案术前规划、预览功能。
5.4.2、可接收DICOM数据，进行髋关节的三维重建。
5.4.3、假体规划：具备假体选择、规划调整、髋臼杯调节、股骨柄调节、对侧解剖结构参考功能。
5.4.4、注册配准：可通过注册点采集对股骨和髋臼进行配准，可显示配准结果分值。
5.4.5、髋臼手术操作：具备髋臼对准、参数显示、打器对准、磨锉功能。
▲5.4.6、具备磨锉角度偏差保护功能，磨削过程中，当磨削前端到达角度边界线时，可提示。
5.4.7、具备下肢长度测量功能
5.4.8、具备髋关节假体安装验证功能。
三、主要配置
1、骨科手术导航系统：1套。
2、脊柱导航手术工具：1套。
3、膝关节导航手术工具：1套。
4、髋关节导航手术工具：1套。
5、其他功能配套的硬件工具：1套

品目3-2 关节镜系统
一、技术参数：
（一）、关节镜系统：
1、内窥镜摄像主机和光源：
▲1.1、可处理和输出最该分辨率≥3840×2160@60帧/秒的视频图像 ，同时支持1080P等图像输出。
1.2、图像信噪比：≥35dB。
1.3、可保存≥10种客户个性化设置，可设置≥5种工作场景。
1.4、具有自动和手动白平衡功能；具有色彩调节功能、数字变焦调节功能、图像的缩放功能。
▲1.5、具有拍照/录像功能，可实时捕捉图像和视频，图像和视频文件可自动存储至USB 存储设备。
1.6、具备液晶触摸显示屏，可调整摄像参数。
1.7、图像设置：可设置亮度、对比度、饱和度、锐利度、动态范围、数字降噪、等功能。
1.8、视频接口：HDMI、DVI、3G SDI。
▲1.9、摄像系统为主机、光源，图像管理一体机。主机自带2个高清LCD触控屏，可迅速快捷调整摄像、光源需求。
1.10、LED冷光源，灯泡寿命≥30000h，寿命可提示。
1.11、最大光通量：≥900lm，光强度可调。
1.12、色温：3000～7000K之间。
1.13、具备多制式光纤接口。
2、导光束
2.1、出光角≥40°，光透过率≥30%。
2.2、长度：≥3m，直径：≥5mm。
3、摄像头：
▲3.1、成像矩阵：≥3840×2160。
3.2、自定义功能按键≥3个，可自定义功能至少包括白平衡、拍照、录像、亮度、对比度、饱和度、锐利度、图像冻结、图像变倍等。
3.3、摄像头与主机间连接具有自锁功能。
3.4、摄像头进液防护等级：IPX7。
3.5、固定焦距耦合器：焦距22mm±2mm。
4、监视器：
4.1、彩色液晶显示器≥32英寸，分辨率≥3840×2160。
4.2、最大对比度≥1500:1；最大亮度≥700cd/m2；响应时间 ≤10ms。
4.3、具备画中画、画外画显示功能。
5、关节镜：
▲5.1、采用蓝宝石玻璃光学镜片。
5.2、视向角0°、30°、70°可选。
5.3、视场角 ≥110°。
5.4、外径： 4.0mm，工作长度≥150mm.
5.5、工作距离：≤10mm。
▲5.6、中心角分辨力：≥3.0C/(°)；有效景深范围：3～60mm。
5.7、有效光度率：≥2500cd/m2/lm。
5.8、可高压蒸汽灭菌法灭菌。
5.9、穿刺针套管：外径，6.0mm；孔道内径≥4.2mm，工作长度≥120mm，具备2个旋转活塞和两个带可 360 °旋转鲁尔旋塞的灌流通道。
5.10、穿刺针：可选锐利、钝头端，外径：4.2mm，工作长度≥160mm.
（二）、刨削系统：
1、主机：
1.1、手柄接口≥2个，可灵活选择端口接入。
1.2、额定负载转矩标称值：≥200mN•m.
1.3、具有液晶触摸屏，可设定刨削刀头工作参数；刨削刀头和磨头模式自由切换。
2、手柄：
▲2.1、配备刨削手柄，通用接口，可接大、小关节刨刀，可高温高压灭菌消毒。
2.2、手柄线缆长度：≥2.5m.
2.3、刨刀转速调节范围：500r/min～5000r/min，往复运动频次可调。
2.4、磨头模式转速调节范围：6000r/min～12000r/min。
3、脚踏开关：
3.1、可控制正转、反转、往复转，防水级别：IPX8
3.2、脚踏脚踏线缆长度≥2.5m。
（三）、等离子手术系统
1、生理盐水环境下用于对关节软组织进行汽化和凝血。
2、主机：
2.1、工作频率：≥100KHz，最大输出功率≥400W。
2.2、主机具有双插入接口，可识别不同种类等离子电极，并可根据种类选择功率。
2.3、等离子汽化功率：≥10档可调；等离子凝固止血功率：≥3档可调。
2.4、拥有低温等离子体消融技术，标准条件使用10s，最高工作温度：≤70℃。
2.5、切割气化的输出功率均能通过触屏和脚踏的方式调节，凝血模式输出功率可通过触屏调节。
2.6、具有硬件检测功能，当射频能量源无法提供射频能量时，设备可检测并报警；可检测脚踏开关粘连，同时声音报警。
2.7、设备在待机状态下噪声≤ 60dB（A）
▲2.8、脚踏防水等级：IPX8
（四）台车：
1、分层，配备五孔电源插排。
2、悬吊臂可以360°旋转。
二、主要配置：
1、内窥镜主机和光源：1套。
2、摄像头：1
3、导光束：1条
4、定焦耦合器：1个。
5、监视器：1台。
6、关节镜（三件套）：2套。
7、刨削主机：1台
8、刨削手柄：1把。
9、刨削脚踏开关：1个。
10、等离子手术设备主机：1台。
11、等离子手术设备脚踏开关：1个
12、台车：1辆。

第4包	品目4-1 肌电诱发电位仪
一、技术参数
1、肌电放大器：
▲1.1、幅频特性： 0.1Hz～10KHz@电压变化+5%～-10%。（提供第三方检验报告）
1.2、通道数：≥8通道。
▲1.3、A/D转换：≥24Bit
1.4、扫描速度调节范围：0.1～30000ms/div；误差：不超过±10%。
▲1.5、便携式\台式一体化设计。
2、电流刺激器参数：
2.1、脉冲电流输出调节范围：0～100mA；输出电流0mA～4mA范围内，调节步长为0.01mA；
2.2、脉冲输出频率：0.1Hz ～200Hz；
3、音视频刺激器：
3.1、音频刺激：
3.1.1、刺激类型：短声、纯音、白噪声；
3.1.2、短声刺激方式：左耳、右耳、双耳、交替；
3.1.3、短声刺激相位：疏波、密波、交替波；
3.2、视频刺激：
3.2.1、棋盘格图像：可以输出全屏黑白翻转的棋盘格图像、横条格图像、竖条格图像。
3.2.2、棋盘格刺激频率：0.1Hz～1Hz。
3.2.3、闪光刺激频率：0.1Hz～50Hz。
3.2.4、刺激方式：左眼刺激、右眼刺激、双眼同时刺激、左右眼交替刺激。
4、数据采集分析工作站：
4.1、CPU：≥4核，主频≥83KHz；内存≥8G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥21.5英寸；配备黑白图文工作站。
4.2、可自定义任意检测项目的测试模板。
4.3、神经电图检测：可检测运动传导速度（MCV）、多节段传导（SSCT）、感觉传导速度（SCV）、重复电刺激（RNS）、F波（F-wave）、 H反射（H-reflex）、瞬目反射（BR）、皮肤交感反应（SSR）。
4.4、肌电图检测：可扫描肌电图（EMG），具备运动单位自动分析（MUP、干扰相（重收缩）自动分析（IP）功能。
4.5、诱发电位检测：
4.5.1、听觉诱发电位：可检测脑干听觉诱发电位（BAEP）、中潜伏期诱发（MAEP）、长潜伏期诱发（LAEP）、前庭诱发电位（VEMP）。              
4.5.2、视觉诱发电位：可检测模式翻转视觉诱发电位（PRVEP）、闪光视觉诱发电位（FVEP）
4.5.3、体感诱发：可检测上肢体感（USEP）、下肢体感（LSEP）、三叉神经体感（TSEP）、脊髓体感（SCEP）。            
4.5.4、事件相关电位：包括声、光、电刺激                     
▲4.5、具有表面肌电图信号采集、存储和回放功能；可实时显示峰峰值柱状图和频谱图
4.6、可提供表面肌电标准报告，内容包括表面肌电均值和积分面积；可提供频率/疲劳度报告，内容包括过零率、平均波幅、平均频率和中值频率。
▲4.7、具备震颤分析功能，配备震颤无源加速度传感器。（提供彩页或技术白皮书）
4.8、具备数据库管理功能,可实现导入和查询。
4.9、报告：自动生成word格式的综合报告，用户可自定义报告模板；
二、主要配置： 
1、肌电放大器：2台
2、肌电音视频刺激器：1台
3、肌电脚踏开关：1套。
4、肌电接收盒： 1个。
5、音箱：1对。
6、肌电诱发专用耳机： 1套。
7、肌电诱发专用闪光眼罩：1套。
8、电极线及配件：1套。
9、震颤无源加速度传感器：2套。
10、数据采集分析工作站：1套。
11、台车：1辆。

品目4-2 无创颅内压监测仪
一、技术参数
1、检测指标：颅内压值。
2、颅内压检测范围：70mmH2O～1200mmH2O；平均误差≤8%。
3、检测时间：≤1min；可连续监测。
4、连续工作时间：≥12h
5、控制系统：
5.1、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，中文操作界面。
6、结构：推车一体或配置推车。
7、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤250VA；DC：充电电池，支持主机正常工作≥1h。
8、检测原理方法：闪光视觉诱发电位原理；
二、放大器参数：
1、放大倍数≥20000，误差不超过3%
▲2、共模抑制比 CMRR≥130db 
3、带宽：≥0.4Hz～400Hz
4、阻带特性：在输入端短路时，输出电压峰峰值应不大于60mV
三、眼罩性能参数：
1、刺激光源频率： 0.25Hz～1.5Hz 共6档可调，误差范围在±10%以内 
★2、脉冲触发宽度： 1ms～900ms 共12档可调，误差范围在±10%以内
▲3、闪光脉冲次数：10～70，共13档可选
4、发光亮度范围：0cd/m2～30000cd/m2
5、光照度范围：≥0Lux ～ 8000Lux
6、具有调光装置：眼罩发光亮度可检测，亮度可调
四、主要配置：
1、主机：1台。
2、眼罩：2副。
3、脑电极：2副。
4、电极针套：1副。
5、电极针：100支。

品目4-3 眼震电图仪
一、主要用途：用于眩晕病症检查和前庭功能的相关科研。
二、技术参数
(一)、主机： 
1、输入：双红外摄像头，双眼同步采集≥4通道，存储及分析数据；
2、分辨率：≤1mm；
3、双眼所有测试采样率：≥120Hz；
4、扫视频率：0.5Hz±5%； 
5、跟踪频率调节范围：0.1Hz～0.4Hz；调节档位：≥3档；误差：≤5%。
6、视动频率调节范围：20°/s～40°/s；调节档位：≥3档；误差：≤5%。
7、具备双眼影像显示、存储、回放、双眼眼动数据分析功能。
8、可自动或手动选择眼动区域；
9、具备任意组合检索或单独检索功能。
（二）、视动屏：
1、视动屏：≥50英寸或弧形视动屏；视觉刺激与视动屏任意点物理等距设计。（弧形视动屏或平面视动屏都可以使用）
2、视角：≥90°；
3、视动屏旋转角度≥360°。
4、目标物：≥8列。
（三）、视频眼罩：
1、结构：双眼贯通式，遮光罩与眼罩一体设计。
2、视角：≥90°;		
3、眼动采集：双红外摄像头同步采集，感光芯片尺寸≥1/3英寸。
4、内置固视灯:黄色或绿色发光固视灯≥2个;
5、佩带方式：自锁式硅胶带;
（四）、数据采集分析工作站：
1、CPU：≥10核，主频≥2.4GHz；内存≥8G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥21英寸；配备彩色图文输出装置。
2、检查项目包括：
2.1、自发性眼震检查。
2.2、变位性眼震检查。
2.3、转颈性眼震检查。	
2.4、凝视性眼震检查。
2.5、位置性眼震检查。
2.6、扫视检查。
2.7、跟踪检查。
2.8、视动性眼震检查。
2.9、温度性眼震检查。 
2.10、记忆扫视检查：正记忆扫视检查、反记忆扫视检查。
2.11、动态视力检查。
2.12、凝视稳定性检查。
2.13、主观垂直线检查。
▲2.14、瞳孔测量检查。
▲2.15、新斯的明检查。 
2.16、预扫视检查。
2.17、高频甩头检查。
二、主要配置：
1、工作站：1套。
2、视动屏：1套。
3、视频眼罩：2套。
4、30度头枕：1个。

品目4-4 直立倾斜试验系统
一、主要用途：用于临床辅助诊断晕厥或直立不耐受患者的病因。
二、技术参数：
1、心电监测模块：
1.1、导联：标准12导联。
1.2、心率显示范围：20bpm～300bpm。
1.3、心率报警设置范围：30bpm～300bpm。
1.4、 增益调节范围：5mm/mv～20mm/mv；调节档位≥3档。
2、血压监测模块：
2.1、测量方法：示波法
2.2、自动测量间隔时间设置范围: 1min ～30min。
2.3、测量范围：0mmHg～280mmHg。
2.4、报警设置范围：收缩压，0mmHg～280mmHg；舒张压，0mmHg～280mmHg。
2.5、最大袖带压： 300mmHg。
2.6、可预设充气值，自动升压。
3、呼吸率：
3.1、测量范围：20bpm～120bpm；分辨率：≤1bpm；
3.2、报警范围：上限，16bpm～120bpm；下限，15bpm～119bpm。
4、倾斜试验床：
4.1、床体规格：长，200～220cm；宽：60～90cm；高：70～90cm。
4.2、固定带可调节和锁定，适应不同体型患者。
4.3、电动倾斜角度调节范围：0°～ 90°。
4.4、正常起落速度≤15s@运动范围0°～ 90°。
4.5、床体紧急回落时间≤5s@从倾斜位恢复到平卧位。
4.6、配备紧急回落操作手柄。
4.7、脚踏板可移动，适应于不同身高患者。
4.8、电动床承重≥135kg。
5、控制工作站：
5.1、CPU：≥10核，主频≥2.4GHz；内存≥16G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥23.8英寸；配备黑白图文输出装置
5.2、在倾斜试验过程中，可调整提前结束当前试验阶段，实现预设方案时间的缩短。
▲5.3、具备心电、血压、心率、呼吸率实时同步监测功能，心电数据、血压、呼吸数据可存储、回放、浏览和输出。
5.4、具备报警功能，检测时数据超出安全范围后，可声、光报警。
▲5.5、试验结束后可自动生成诊断报告，包括血压、心率、心电波形、呼吸率等，并可对报告进行编辑、打印。
5.6、可对接医院HIS系统。
三、主要配置：
1、倾斜试验床：1张
2、快速回落操作手持柄：1个。
3、多功能约束带滑轨及绑带：3套。
4、12导联心电模模块及导联线：1套。
5、无创血压模块及血压袖带：1套。
6、工作站：1套。
7、台车：1辆。

第5包	品目5-1 肺功能测试系统
一、主要用途：用于体重2kg以上的自主呼吸患者（含早产儿、儿童及成人）进行一氧化氮浓度监测以及4岁以上儿童和成人进行肺功能测试。
二、技术参数：
（一）、主机：
1、一氧化氮浓度监测：
▲1.1、FeNO检测原理：化学发光法。
▲1.2、测试方式：单次呼吸NO测试（一口气，呼气流速50 mL/s±10%）、在线潮式呼吸NO测试、鼻部（上气道）NO测试（阻抗式和潮式测试）、肺泡（小气道）NO测试（三种呼气流速的线性和非线性测试）。
1.3、测试参数：
1.3.1、单次呼吸测试：FeNO、FiNO、Plat.Avg.Flow、FeNO max.dev、V’NO 。
1.3.2、在线潮式NO测试参数： FeNO 、FiNO 、V’NO。
1.3.3、鼻部NO测试参数: FnNO、FiNO、Plat.Avg.Flow、V’NO。
1.3.4、肺泡NO（线性）测试参数：CANO 、JawNO 、R2、FeNo200、V’NO、FiNO、 Plateau Flow 
1.3.5、肺泡NO（非线性）测试参数：CANO 、DawNO 、CawNO、JawNO FeNO50c 、V’NO、FiNO、 Plateau Flow。
1.4、FeNO测量范围：0.1～5000ppb；FeNO精确度：0.1ppb
▲1.5、获取FeNO结果所需时间：≤0.1s。
2、肺功能测试：
▲2.1、肺功能传感器：数字超声微流量传感器，无次数限制，无需定时更换。
2.2、测量方式：用力肺活量(FVC)、慢速肺活量(SVC)、最大分钟通气量(MVV)、支气管激发实验
2.3、测量参数
2.3.1、潮式呼吸流速容量环参数：VT、RR、Ti、Te、Ttot、PIF、PEF、TPIF、TPEF、VPIF、VPEF、TPEF/Te、VTi、VTe、VPEF/VTe、Ti/Ttot、Te/Ttot、Ti/Te。
2.3.2、用力肺活量(FVC)：FVC、FEV1、FEV6、FEV0.5、FEV0.75、FEV0.5/FVC、FEV0.75/FVC、FEV1/FVC、FET、FEV6、FEV6/FVC、FEV1/FEV6、FEF25、FEF50、FEF75、FEF25-75、FIF、FIF50、FEF50/FIF50、PEF、PIF、TPEF、FIVC、BEV、BEV/FVC。
2.3.3 、慢速肺活量(SVC)参数:VC、IC、VT、ERV、IRV、RR。
2.3.4、最大分钟通气量(MVV)：MVV、RR、VT、MVV6。
2.3.5、支气管激发实验：PC20-FEV1、PD20-FEV1。
2.4、具备自动鼓风模式，可控制调节提供持续气流。
2.5、通气功能测量范围：-15L～+15L/s；分辨率≤0.01L/s；误差：不超过±2%或者不超过±0.02L/s。
▲2.6、检验校准功能：具备气体校准、自动一氧化氮零点校准功能
▲2.7、质量控制功能：具备当测定过程中呼吸过弱或过强 (流速控制)、发生漏气、咳嗽和逆向呼或吸等情况时，系统主机可自动强行终止测定。    
（二）、数据采集分析工作站： 
1、CPU：≥8核，主频≥4.4GHz；内存≥16G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥27英寸；配备黑白激光输出装置。
2、具备数据管理软件，可自动比较、综合分析结果，形成趋势曲线等。
3、具备环境参数自动测量模块，可自动测量气压、环境温度、相对湿度、自动对病人测量结果进行 BTPS 校正。
4、软件无有效期限制终身免费升级。
三、主要配置：
1、主机：1 台。
2、数据采集分析工作站：1套。
3、超声传感器（含死腔减控器2个）：1套。
4、呼吸管路：1 套。
5、采样管：1套。

品目5-2 皮肤镜工作站
一、主要用途：用于对人体皮肤进行放大观察与拍照。
二、技术参数：
1、皮肤镜手柄：
1.1、具备预览屏幕。
1.2、摄像头：
▲1.2.1、镜头放大倍数：10×～250×，可自动对焦，倍率误差：≤5%。
▲1.2.2、皮肤镜像素：≥800万像素。
1.3、光源：
▲1.3.1、具备偏振光、非偏振光及UV光源。
1.3.2、光源照度：≥11000Lux。
▲1.4、无需更换镜头，可完成非偏振光法、偏振光法、浸润法图像查及宏观拍摄功能（将前端微观光学镜头摘下后即可作为宏观相机使用）。
1.5、视觉分辨率：≥40线对@20倍，≥80线对@50倍。
1.6、图像畸变率：≤1%。
1.7、成像均匀度：≥90%。
1.8、镜头具备物理隔离垫片，透光率≥90%。
2、图像采集分析工作站：
2.1、CPU：≥14核，主频≥2.6GHz；内存：≥16G，硬盘≥1T；彩色液晶显示器：≥24英寸，分辨率≥3840×2160；输出图文工作站：彩色喷墨输出图文工作站
2.2、皮肤图像可实时动态显示
2.3、皮损图像辅助判断方法至少包括AGA毛发分析法、模式法、ABCD法、ABC法、CASH法、七分法、Menzies法、三分法。
2.4、毛发分析：可测量毛发直径、长度；可分析终毛、毳毛、中间发，统计总数量及占比分析。
2.5、毛囊分析：
2.5.1、可识别毛囊开口：≥5种；可识别毛周及毛囊间变化：≥10种。
2.5.2、可对毛囊数量、单个毛囊内单根发、2根发、3根及以上毛囊进行统计并分析。
▲2.6、可自动识别毛干，至少包括惊叹号样发、羊毛状发、火焰发、竹节状发、猪尾样发、扫帚样发等。
2.7、可自动统计图像感兴趣区内毛发根数、密度、平均直径等。
2.8、测量工具：至少包含直径、角度、平行线、周长等测量工具。
2.9、图像处理：至少包括对称、镜像、反色、对比度、标定、文字标注。
2.10、具备危值提醒功能。
2.11、报告编辑：可自行编辑毛发报告模版，选择性显示数据图、饼图、实拍图等。
2.12、可自定义筛选历史数据进行对比。
3、台车：高度可调节。
4、使用期限：≥10年（提供设备铭牌照片或使用说明书证明）。
三、主要配置：
1、皮肤镜手柄：1把。
2、图像采集分析工作站（含分析软件）：1套。
3、台车：1辆。

第6包	品目6-1 振动平衡训练系统
一、技术参数
（一）、主机
1、支撑台：
1.1、前后倾斜角度：-15°～+15°；误差：不超过±0.5°。
1.2、左右倾斜角度：-15°～+15°；误差：不超过±0.5°。
2、测力板：
2.1、最大承重≥150kg；患者身高最大值：≥200cm；
2.2、测力板上应有明确标识，以指示患者正确的坐、立位置。
2.3、测力板可测试重量范围：1kg～150kg。
3、绑带吊绳升降范围：0～900mm；误差：不超过±10mm。
4、胸位感应器：
4.1、角度测量范围： -15°～+15°；误差：不超过±1°。
4.2、胸位感应器绑带额定载荷力：≥200N。
5、具备双侧手握持装置。
6、控制和显示单元：
6.1、具有多款情景互动游戏，训练参数实时显示。
▲6.2、具有单轴及多轴本体感觉评估功能。
6.3、具有最大负荷测试功能，可测试肢体负重极限。
6.4、具有足底压力分析功能，可实时采集成像。
6.5、训练时间调节范围：1min～120min；调节步长≤1min；误差：不超过±30s；
6.6、可显示用户信息、训练模式、训练时间、评估结果等信息。
6.7、能录入患者信息及储存患者训练治疗信息，查看训练报告。
6.8操作系统：Windows10；内存≥8GB；硬盘≥256GB7、工作噪声：≤60dB（A）；
（二）支撑椅：最大承重≥80kg；
二、主要配置：
1、主机1台
2、支撑椅：1把
3、绑带：1套。
4、隔离板：1块。

品目6-2 三维步态评估系统
（一）足底压力步态评估系统：
一、技术参数
1、足底压力平板：
1.1、整体长度≥170cm，整体宽度≥100cm
▲1.2、有效采集区域长度≥145cm，有效采集区域宽度≥60cm。
1.3、传感器数量：≥18000个
1.4、传感器密度：≥4个/cm2
▲1.5、采集频率：≥400fps
1.6、最大量程：≥150kg；
1.7、力测量误差：不超过±3kg
2、图像采集摄像机：
2.1、支持多规格定焦镜头、变焦镜头。
2.2、采样频率：≥50fps@成像矩阵≥1600×1200 
2.3、可自动、手动调节增益和曝光时间。
2.4、可手动调节LUT和Gamma校正。
2.5、采用千兆以太网接口，无中继情况下，最大传输距离可到≥100m。
2.6、数据实时传输和存储在工作站或服务器中。
3、具备双球标定框架
4、采集分析工作站：
4.1、CPU：≥8核，主频≥1GHz ；内存≥16G；固态硬盘≥512G；显存≥6G ；彩色液晶显示器≥27英寸。
4.2、支持多台图像采集摄像机同步进行视频画面采集。
4.3、具备多信号同步功能。
4.4、步态及平衡分析软件   
4.4.1、具备站立静态采集模式和步行动态采集模式，可分析足底压力并进行综合评价。
4.4.2、具备静态足压分析功能，提供前、后、左、右不同方向足底压力分布情况、静态足弓指数、足弓类型、重心摆动速度、包络面积、椭球度等数据，可生成静态足压报告报告。
▲4.4.3、具备平衡分析功能，可提供双足睁闭眼站立时重心轨迹长度、包络面积、摆动速度、偏移幅度及Romburg率等多项平衡指标，可生成动静态平衡分析报告。
▲4.4.4、可切换静态2D数据采集模式和3D数据采集模式，支持3D立体足印数据模型显示，支持3D足印数据预览，可导出压力原始数据。
4.4.5、具备动态步态数据分析功能，可提供步态周期的完整时间和空间参数分析，至少包括步长、跨步长、步宽、支撑期、摆动期，双支撑期及多周期拟合分析。
4.4.6、可提供步态过程中压力压强分析、足轴角、重心偏向、重心偏离、重心速度及负荷加载率数据曲线，并支持导出所有分析数据为数据表格。
▲4.4.7、具备双足拟合对比功能，可对单足多次测试数据进行压力值、接触面积的平均拟合，同时可选择左右足进行对比。
4.4.8、具备足弓分析功能，可显示动态足弓指数，并提供正常足弓值范围参考。 
4.4.9、具备双足足底分区对比分析功能，分区≥14个，可手动调整分区；可显示足底各区域的压力、压强及接触面积等指标，并可导出数据。
4.4.10、具备步行状态下双足实时数据对照功能，包括足弓分析、重心分析、压力分析、区域压强分析、单点压强分析、时间压强积分分析、冲量分析、平衡分析、时间分析、步态相位分析。
▲4.4.11、具备单足内外翻量化评估数据，可对单足滚动周期内后跟触地阶段、足中支持阶段和蹬伸离地阶段分别进行内外翻量化分析，提供曲线图表分析。
4.4.12、具备步态原始数据导出功能，可将步态足底压力原始数据即传感器的压力值逐帧导出。
4.4.13、具备筛查数据管理功能，支持用户档案的批量导入、测试数据批量导出，导出格式含数据表格和报告；具备批量数据统计功能，可显示多个用户数据横向统计柱状图和曲线图，也可统计单人不同时间的趋势性数据。
4.4.14、可打印输出中文报告，报告样式可编辑；具备报告AI解析功能同时可手动编辑。
4.4.15、具备医师账号管理功能，支持添加和修改登录医师信息，提供医师登录账号密码验证功能。
4.4.16、用户可根据需要自定义医师结论模板，可在报告中生成医师结论和签字。
4.5、三维运动分析：
▲4.5.1、具备图像自动识别技术，可以在不贴marker或穿戴传感器的情况下，获取三维数据。
4.5.2、图像数据导入：支持*.jpg、*.jpeg、*.bmp、*.png、*.tiff等多种图片格式。
4.5.3、视频数据导入，支持*.mp4、*.avi、*.mpeg、*.mpg、*.wmv、*.mov等多种视频格式。
4.5.4、具备视频剪辑功能、视频同步和同步剪辑功能。
4.5.5、可实现多机位的视频数据同步回放、慢放。
4.5.6、支持按文件名自动导入视频并分组。
▲4.5.7、内置詹姆斯•海21点人体模型自动解析识别。（提供21个关键点的软件截图，21点为头、下巴、左/右肩、脖颈、左/右肘、左/右手腕、左/右手、左/右髋、左/右膝、左/右踝、左/右足跟、左/右足尖）。
4.5.8、具备Helen Hayes、Rozzli等运动生物力学通用模型。
4.5.9、可任意切换区域中人物，进行不同目标人物数据显示。
4.5.10、人体关节关键点位置识别准确率≥97%。
4.5.11、自动匹配默认人体模型，支持手工构造任意形式人体模型及器械模型。
4.5.12、自动解析视频个批量处理。
4.5.13、具备帧同步功能、关键帧模板制作、模板导出导入、关键帧标记和导出等功能。
4.5.14、支持DLT、NLT空间标定方案，支持3点地标、5点地标等多种地标标记方案。
4.5.15、具备卷帘快门相机Scan Time修正功能。
4.5.16、具备双球标定和三维辐射架标定功能；
4.5.17、具备辐射形标定框架标定文件编辑和制作功能
4.5.18、具备标定框架三维预览功能，预览画面可在三维视角中旋转；支持标定文件管理功能。
4.5.19、解析数据支持手工修正功能，包括支持自由模式、单点模式、多点模式等多种手工标记方案；支持显示运动轨迹，运动轨迹适应曲线拟合功能；支持一键移除异常解析标记点功能；支持显示二维坐标曲线功能，具备二维坐标曲线编辑工具，包括DoLiner、2nd Order Polynomial、Cubic Spline工具等；支持断点拟合续接功能；支持数据滤波平滑等功能，可自定义设置滤波和平滑参数；支持多点一键平滑滤波功能。
4.5.20、可一键自动计算和添加重心；可一键合成三维数据、批量合成三维数据。
4.5.21、三维模型显示界面支持自由视角旋转、平移和缩放，支持快速视角定位等功能。
4.5.22、具备三维模型坐标转换功能（平移、旋转）。
4.5.23、可同屏显示录像、三维数据曲线、三维模型。
4.5.24、具备二维比例尺计算功能。
▲4.5.25、具备三维运动生物力学基础分析功能，指标包括：各关节点和重心的位移、速度、加速度，以及它们的三维空间分量；左右肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节的空间向量角度、角速度、角加速度，以及它们在坐标平面的投影角；上肢、下肢及躯干等环节与各坐标平面形成的夹角；左右肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节在矢状面、额状面、水平面的投影环节角和旋转角。
4.5.26、可一键生成专项运动生物力学分析报告、包括并不限于步态报告、坐站转移报告等。
4.5.27、支持TTL信号触发和被触发，可与其他平台系统设备进行同步数据采集，或被其他平台设备控制进行同步数据采集。
4.5.28、支持模拟信号输入、可以在系统内直接采集肌电、脑电、测力台等模拟信号数据。
二、主要配置：
1、足底压力平板：1台	
2、图像采集摄像机：4台
3、采集分析工作站（含步态及平衡分析软件、三维运动分析软件）：1套
4、跑道：1套。
5、台车：1辆。

（二）表面肌电图仪：
一、技术参数：
1、放大器
1.1、放大器通道：≥16通道
1.2、幅频特性：6Hz～700Hz。
1.3、共模抑制比：≥100dB。
1.4、放大器输入阻抗：≥1000MΩ。
1.5、噪声电压：≤1μV(r.m.s)。
▲1.6、分辨率：≤0.1μV(r.m.s)。
1.7、显示灵敏度：0.05µV/D～20000µV/D， 分挡控制。
1.8、扫描速度：1ms/div～5000ms/div；误差：不超过±10%。
1.9、无线WIFI传输，实时上传表面肌电信号。
2、采集分析工作站：
2.1、CPU：≥4核，主频≥1GHz；内存≥4G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥21英寸；具备激光图文输出装置。
2.2、多通道采集，1～16通道可选，可同时测量16个区域人体肌肉状态信息。  
2.3、波形显示方式：原始波形、RMS波形、正波化。
2.4、柱状图：阈间值、颜色和标尺等参数可调。
2.5、具备记录、回放功能。
▲2.6、表面肌电测试项目：标准项目、频率/疲劳度项目、平均活动项目、功率谱项目、对称项目、协调项目。
▲2.7、评估方案：具有斜颈评估、面瘫评估、小儿脑瘫（CP）下肢评估、小儿脑瘫（CP）上肢评估、肌力肌张力评估、臂丛神经损伤（肩关节）、臂丛神经损伤（上肢评定）、下腰痛评估等方案；可编辑并增加新的评估方案。
2.8、表面肌电数据分析：
▲2.8.1、具备原始表面肌电墨迹图、肌电积分、中位频率(MF)和平均功率频率(MPF)分析、平均曲线图分析、RMS分析、峰值频率(PF)分析、统计学分析（最大值、最小值、平均值等分析）等多种分析模式。
2.8.2、时域分析：可提供积分肌电值（IEMG）、均方根值（RMS）；可评估受损神经肌肉功能的变化情况及健侧差异、可评估治疗前后患侧神经肌肉功能恢复情况、可预测肌肉的肌纤维组成类型。
2.8.3、频域分析指标：可提供中位频率（MF）、平均功率频率（MPF）。
2.9、具备病例数据库管理功能。
2.10、具备表面肌电增益校准功能。
2.11、具备表面肌电数据格式转换功能，可以将表面肌电数据转换为txt或csv格式。
2.12、多媒体生物反馈训练方案包括：放松训练方案、加强训练方案、协调性训练方案、准确性训练方案、抗疲劳训练方案。
三、主要配置：
1、放大器：1台
2、采集分析工作站：1套。
3、无线路由器：1台
4、表面肌电图仪一体化电极线：2根
5、电极片： 50片。
6、台车：1辆。

第7包	品目7-1 多道电生理记录仪
一、主要用途：用于开展电生理检查，记录和标测心腔内、体表电位图，用以诊断心律失常及电生理手术。
二、技术参数
（一）、前置放大器：   
1、输入通道
1.1、体表心电通道（SECG）：≥12通道。
1.2、双极输入心腔内通道：≥48通道。
1.3、有创血压通道。≥4通道
▲1.4、外刺激信号输入通道：≥4通道，且其中包含外刺激同步信号输入通道：≥1通道。
1.5、模拟信号输入通道：≥4通道。1.6、高通滤波：多档可选；低通滤波：多档可选。
1.7、工频滤波：具备自适应滤波功能，可设置50Hz 、60Hz滤波开关。
1.8、每通道恒定采样率：≥4kHz。
1.9、体表心电输入通道阻抗：≥3.5MΩ；心腔内输入通道阻抗≥6MΩ。
1.10、体表心电输入通道共模抑制比：≥90dB；心内输入通道共模抑制比≥95dB。
▲1.11、增益：≥10000倍；采样灵敏度：≤0.01mV。
2、模拟信号输出通道：≥4通道，能够同步输出体表心电图、腔内心电图、有创血压中任意四个通道信号至其他外接设备。
3、程控刺激：
▲3.1、内置式程控刺激模块，可通过工作站控制刺激仪所有操作。
3.2、刺激模式：具备电压刺激和电流刺激模式
3.3、刺激触发模式：连续触发、RS2感知触发、R波感知触发等。
4、除颤防护：Ⅰ类，CF级。
（二）控制、分析工作站：
1、CPU：≥2核，主频≥4.0GHZ；内存：≥4G，硬盘：≥5TB。
2、前置放大器与计算机信号传输方式：光纤数字传输。
3、彩色液晶显示器：≥22英寸，分辨率≥1900×1200；数量：≥3台；
4、实时屏上可同时将多个通道波形显示在一个页面上，回顾窗口≥5个，可选任意窗口传输至实时显示屏。
5、软件增益放大倍数≥4000倍。
6、导管插接具有可视化的图示，只需选择导管第一个电极的位置，其余电极软件自动排列。
7、可测量时间、幅度，可进行图形标注、药物标注、事件备注；具备快捷备注功能，将复杂的手术记录项目预先编辑后，快速调用。
8、可监测和显示心房率、心室率。
9、具有心内通道刺激顺序自动对比功能，可将任意导联每次程控刺激的波形进行对比，显示房室结的跳跃或延长。
10、具有量化的形态学模板匹配，可根据选择的体表波形模板，实时进行波形匹配，并给出相识度参考值。
11、数据存储：具备全程自动存储、部分数据选择存储方式；术中可隐藏不需要显示的通道，术后可随时调取显示。
12、具备屏幕截图和高清截图功能，高清截图分辨率：≥7000×5000像素。
▲13、回顾软件：回顾软件能安装在多台个人电脑上。
14、可兼容心脏射频消融仪、三维标测系统及冷冻消融系统。
三、主要配置：
1、前置放大器：1台.
2、控制、分析工作站：1套
3、操作台：1张。
4、体表导联线：1套。
5、心内输出盒：3个。
6、有创压力导联线 ：2根。


品目7-2 体外反搏装置
一、技术参数：
1、心电监测：
1.1、心电导联：标准三导联。
1.2、心率测量范围：35次/min～165次/min；误差：不超过2次/min。
2、脉搏和血氧饱和度监测：
2.1、血氧饱和度测量范围：70～100%；误差：不超过±2%。
2.2、脉率显示范围：30次/min～250次/min时，精度± 2%；
3、血压监测
3.1、压力显示范围：0～300mmHg；精度：不超过±3mmHg，
3.2、收缩压测量范围：40mmHg～270mmHg； 舒张压测量范围：10mmHg～210mmHg；误差：不超过±5mmHg。
4、体外反搏
▲4.1、触发模式：具备心电R波正负触发模式、房颤病人触发模式。
4.2、反搏比率：1:1、1:2可调。
4.3、治疗压力调节范围：75～300mmHg；调节步长≤5mmHg。
▲4.4、具备体外反搏压力微调模式，且≥3挡可选。
5、控制系统
5.1、液晶触摸显示屏≥18英寸；可显示脉搏波形、心电波形、D/S峰值比、面积比、心率值、收缩压及舒张压等参数。
5.2、治疗时间设定范围：5～60min，治疗完成后自动停机。
5.3、具备过早充气和过迟排气保护功能，停机后电磁阀延续排气。
5.4、具备压力过高自动保护及心电电极脱落保护功能。
5.5、成人模式袖带自动泄压。
5.6、具备病人管理系统，病人治疗信息可存储、分析。
6、整机噪音：≤65db(A)；
二、主要配置：
1、主机：1台。
2、支架：1个。
3、心电导联线：1套
4、血氧探头：1个
5、血压袖套及连接管：2套


品目7-3 冲击波治疗仪
一、主要用途：用于缓解足底筋膜炎、网球肘 、肩周炎疾病引起的疼痛。
二、技术参数：
1、技术原理：采用气压弹道技术。
2、主机：
2.1、立式一体机。
▲2.2、独立治疗通道数：≥2通道，支持双手柄独立调节参数，同时治疗。
▲2.3、治疗模式：具备手动治疗模式、自动线性调节模式、自动线性+变频变压调节模式、变频变压调节模式。
2.4、压力调节范围：1.0～5.5bar；调节步长：≤0.1bar。
2.5、治疗频率调节范围：1～25Hz；调节步长：≤0.5Hz。
2.6、冲击次数可调范围：100～9900次；调节步长：≤100次。
2.7、控制系统：
2.7.1、液晶触摸显示屏≥12英寸。
2.7.2、具备手柄自动识别功能。
2.7.3、计数器：可对单次治疗进行计数显示在计数装置上；具备独立计数器，可记录子弹体与治疗头总的碰撞次数
2.7.4、可自定义并存储方案。
2.7.5、具有病历存储功能，可存储≥60000 条治疗记录。
2.7.6、具备治疗开始和结束提示功能。
2.7.7、具备易损件管理功能。
2.7.8、具有气压不足、气压过大、温度过高等提示功能。
2.7.9、具备双重过压安全保护装置。
2.7.10、具备WIFI和蓝牙联网功能。
3、治疗手柄：
▲3.1、具备显示屏，在手柄上可显示并设置工作压力、频率、预设次数、实时治疗计数。
▲3.2、具有接触压力感应功能，可在手柄显示屏上实时指示治疗头与患者皮肤接触的压力。
3.3、手柄减震设计，具有可伸缩的冲击头。
▲3.4、手柄具有按压启动功能，治疗头对病灶部位按压达到设定压力值自动触发启动治疗。
4、治疗头：≥7种可选。
三、主要配置：
1、主机：1台。
2、治疗手柄：2把。
3、治疗头：3个。

第8包	品目8-1  Nd：YAG激光治疗机
一、主要用途：适用于前节做虹膜切开术、后囊切开术、选择性激光小梁成形术等激光治疗。
二、技术参数
▲1、激光器：双波长，532nm、1064nm可切换。
2、瞄准光
▲2.1、波长： 635～660nm。
2.2、瞄准光亮度可调节。
3、照明：
3.1、光源：LED光源。
▲3.2、固定式光路。
4、具备YAG模式和SLT模式，可切换。
5、SLT模式：
5.1、波长：532nm。
5.2、模式：单脉冲。
5.3、脉冲宽度：≤3.5ns。
5.4、能量调节范围：0.3～2mJ；连续可调。
5.5、光斑直径：≤400μm。
▲5.6、激光入射角：≤5°。
▲5.7、激光频率：≤3.0Hz。
6、YAG模式：
6.1、波长：1064nm。
6.2、具备单脉冲模式、双脉冲模式、三脉冲模式。
▲6.3、脉冲宽度：≤3.5ns。
6.4、能量调节范围：
6.4.1、单脉冲：0.3～10mJ，连续可调。 
6.4.2、双脉冲：0.6～20mJ，连续可调。
6.4.3、三脉冲：1～30mJ，连续可调。
6.5、光斑直径：≤8μm。
6.6、激光入射角：≤16°
6.7、激光频率：≤3.0Hz。
6.8、YAG激光模式光斑焦点后置调节范围：0～350μm。
7、控制系统
▲7.1、液晶触摸显示屏≥12英寸
7.2、可设置脉冲模式。
7.3、具备脉冲计数和清零功能。
8、传输系统：裂隙灯放大倍率调节范围：6倍～42倍；调节档位：≥3档。
9、冷却方式：气冷。
三、主要配置
1、主机：1台
2、触摸屏：1台
3、激光接触镜：2个
品目8-2 视野分析仪
一、主要用途：用于视野功能的检测与随访。
二、技术参数
1、刺激光标：
1.1、刺激光标大小：GOLDMAN－I、II、III、IV、V。
1.2、刺激光颜色：白、蓝、红
1.3、光标呈现方式：投射式，可测中心和周边视野
▲1.4、最大亮度：≥10,000asb。
1.5、光刺激时间：200ms±10%。
▲2、背景光亮度：31.5asb±0.5 asb
3、视野检查距离：≥30cm。
4、测试范围：≥90°。
5、可测量中心凹阈值。
6、固视
6.1、固视目标：中心点、形状可选
6.2、固视监测：盲点法和CCD视频监测。
7、固视跟踪：
7.1、采用凝视跟踪法。整个检查过程全程跟踪。
7.2、跟踪精度：≤20。
▲8、具备头位跟踪功能。
9、具备动态视野检测功能
10、30°阈值测试时间：≤6min。
11、全自动检测。
12、控制系统：
12.1、彩色液晶触摸显示屏；硬盘：≥40G； 
12.2、具备USB接口，可导出数据。
12.3、具备阈值检查（≥5种）、筛选检查程序（≥10种）、特殊测试程序（≥3种）；可自定义阈值检查程序用于新交规的150度单眼视野检查。
▲12.4、具备青光眼半视野分析程序(GHT) 、青光眼指导性进展分析程序（GPA）。
12.5、正常值数据库：多中心、多人种、年龄匹配。
12.6、可自动测量瞳孔直径。
12.7、中文操作界面。
三、主要配置
1.主机：1台
2.升降台：1张
第9包 品目9-1 超声多普勒多模态血流分析系统
一、技术参数：
1、主机：
1.1、彩色液晶触摸显示屏：≥10英寸，分辨率≥1280×800，具备多点触控功能。
1.2、中文操作界面。
1.3、趋势时间轴选择范围：1～24h；选择档位≥5档。
1.4、脑氧监测数据每≤2s自动存储一次，可存储趋势数据≥96小时。
1.5、脑氧饱和度警报上限、下限阈值可设置。
▲1.6、显示参数：至少包括脑部与区域组织氧饱和度、AUC、基线值、ΔO2Hbi、ΔHHbi、ΔcHbi、SpO2、PR、PI、患者状态指数(PSI）、脑电波密度谱阵列(DSA)、，谱缘频率（SEF）、电极状态、EMG、SR（抑制率）、ARTF等参数。
1.7、事件标记：任意时间都可进行标记。
1.8、可在任意时间对患者在屏幕上标记一个基准线值。
1.9、可存储≥96h的趋势图形数据，可以通过USB接口将数据导出并进行分析。
1.10、可计算AUC阀值以下累积饱和度，报警线设置后在检测中会自动实时进行计算，计算值以（％＊min）的形式显示在屏幕上。
1.11、具备截屏功能，可记录、存储趋势显示上的重要图形及数据。
1.12、报警：多级报警系统，具备传感器状态、系统故障和电池低电量报警功能报警方式：声、光报警。
1.13、具有开机自检功能
1.14、具备除颤保护功能，可过滤肌电、电刀干扰。
1.15、配置锂电池，支持主机工作时间≥4h
2、基本功能模块：
▲2.1、可实时监测双侧脑部与区域组织氧饱和度以及相对测量初始值的变化量。
2.2、可实时监测局部组织中氧合血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量
2.3、可实时监测局部组织中还原血红蛋白浓度相对测量初始值的变化。
2.4、可实时监测局部组织中总血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量
2.5、准确度：
2.5.1、成人趋势脑部氧饱和度检测误差：≤3；绝对脑部氧饱和度检测误差：≤4%。
2.5.2、儿童趋势脑部氧饱和度检测误差：≤3；绝对脑部氧饱和度检测误差：≤5%。
2.5.3、婴儿和新生儿趋势脑部氧饱和度检测误差：≤3.
3、血氧饱和度监测模块：
3.1、血氧饱和度监测范围：0～100%
3.2、血氧饱和度误差@血氧饱和度：70～100%：
3.2.1、无体动：成人、儿童不超过±2%；新生儿不超过±3%
3.2.2、体动时：成人、儿童、新生儿不超过±3%。
3.2.3、低灌注时：成人、儿童 ±2% , 新生儿 ±3%。
3.3、脉搏监测范围：25～240bpm。
3.4、脉搏监测误差：
3.4.1、无体动时：成人、儿童 、新生儿不超过±3bpm。
3.4.2、体动时：成人、儿童 、新生儿不超过±5bpm。
3.4.3、低灌注时：成人、儿童 、新生儿不超过±3bpm
3.5、血流灌注指数PI监测范围：0.02～20%。
4、脑电模块：
▲4.1、监测通道≥4通道，可左右脑EEG实时监测；可提供患者状态指数（PSI）及趋势图、脑电波密度谱阵列(DSA)、谱缘频率（SEF）、EMG、SR（抑制率）、ARTF、电极状态等参数。
4.2、患者状态指数（PSI）实时监测范围：0～100；数值更新时间：≤1.5s。
4.3、可监测EEG中脑电抑制所占的时间比例；抑制率（SR）实时监测范围：0～100。                    
4.4、可提供左侧大脑和右侧大脑谱缘频率（SEF）。
4.5、可实时监测人工伪差（ARTF，监测范围：0%～100%）。
4.6、可实时监测、显示部分额肌及颞肌的肌电信号（EMG），监测范围：0%～100%，。
4.7、可显示密度谱阵列（DSA），频率范围：0～30Hz，可实时监测双侧大脑突发的不对称性活动及左右脑出现的爆发抑制活动。
5、组织氧饱和度传感器：
5.1、可提供成人专用传感器、儿童专用传感器、新生儿专用传感器
5.2、传感器至少使用≥3种近红外光测量脑部与区域组织氧饱和度。
6、脑电传感器：六导一体式传感器，可同时监测左右两侧大脑。
二、主要配置：
1、主机：1台
2、脑部与区域血氧监测模块及附件：1套。
3、脉搏碳氧血氧模块及附件：1套。
4、脑电模块及附件：1套。

品目9-2 麻深监测注射泵
一、技术参数
1、麻醉深度监测模块
1.1、可无创动态持续采集、测量患者脑电信号，探测脑部活跃程度，测量大脑的麻醉和镇静状态(麻醉深度指数)。
1.2、EEG采样率：≥2000次/s。
1.3、具备有效肌电过滤、抗工频干扰，抗高频电刀干扰、抗肌电干扰功能。
1.4、意识深度指数CSI(VAI)测量范围：100～0。
1.5、肌电信号指数(EMG) 测量范围：100～0。
1.6、信号质量指数(SQI) 测量范围：100～0。；
1.7、爆发抑制比(BSR) 测量范围：0～100%。
1.8、CSI(VAI)计算时间:≤12s@传感器连接后。
1.9、肌松监测
1.9.1、通过刺激患者腕部尺神经，肌张力传感器监测拇内收肌反应，实时监控病人的肌肉松弛程度神经肌肉阻滞程度。
1.9.2、肌张力检测：压电膜片传感器，具备自动复位 ，清零，无需定期校准。
1.9.3、刺激电流调节范围： 1mA～70mA。
2、靶控注射模块：
▲2.1、注射通道：≥3个，一台设备上可同时注射≥3种药物。
2.2、流速精度：不超过±2.0%或不超过±0.007ml/h。
2.3、注射模式：恒速注射、时量推注、 间断给药、诱导维持、T1闭环肌松、TOF闭环肌松。
2.4、具备血浆靶控和效应室靶控功能。
2.5、具备手推注射功能，可显示手推的药量。
▲2.6、具备闭环镇静靶控注射功能，可根据镇静麻醉深度的变化，实时反馈调整镇静靶浓度大小。
▲2.7、具备自动反馈闭环肌松给药功能，可根据肌松监测数据控制注射肌松药，使肌松深度维持控制在设定值。
2.8、靶控药物模型：
2.8.1、内置丙泊酚、维库溴铵、阿曲库铵、罗库溴铵、咪唑安定、右美托咪定、依托米脂、氯胺酮及其对应的靶控模型；
2.8.2、丙泊酚具有儿童模型(1～18岁),可做儿童闭环镇静靶控注射。
2.8.3、右美托咪定具有Hannivoort靶控模型。
2.8.4、丙泊酚具备Marsh、Schnider、Kataria、Paedfusor、Eleveld靶控模型， Eleveld靶控模型，适用于肥胖(obese)患者的靶控注射。
2.9、具备靶控优化输注功能。
2.10、注射管路压力动态监测系统，可实时监测注射管路内的压力。
2.11、适用注射器规格：5mL、10mL、20mL、30mL、50mL，支持多种注射器品牌，具自动较准识别功能。
3、控制系统：
3.1、彩色液晶显示屏≥7.0英寸，分辨率：≥800×480。
3.2、可实时显示显示意识镇静深度指数，可显示患者诱导、维持、恢复等整个麻醉过程CSI(VAD)值的变化曲线图。
3.3、可同屏实时显示脑电波形及波形趋势。
3.4、手术全程趋势图及注射数据可打印。
3.5、报警功能：具备增药过量、手部温度低、检查电极、电缆未连接、推座异常、重装推把、交流掉电、电量将尽、电池电量不足、注射器脱落、注射器错误、注射器改变、药物将尽、推空、阻塞、速度异常、电机反转等自动报警功能；报警方式：声、光、文字。
3.6、阻塞压力报警阈值：多挡可调。
3.7、历史数据可通过USB接口导出。
4、防水等级：主机为IPX4；电极、麻深监测模块：IPXO。
5、一次性传感器具有独立的医疗器械注册证。

二、主要配置
1、主机：1台
2、传感器总成：1个
3、N合一电缆：1条
4、脑电检测电缆：1条
5、脑电连接数据线：1条
品目9-3 高频手术系统
一、主要用途：用于各种外科开放及腔镜手术的切割、凝血
二、技术参数：
（一）、主机：
1、控制系统：
1.1、液晶触摸显示屏≥8 英寸，分辨率：≥1024×768
1.2、中文操作界面 ，可切换模式、调节功率、保存预设参数、自定义名称 ，也支持一键恢复上次关机前的电刀参数设置。
▲1.3、可同时连接 1 把超声刀头、2 把单极器械、 1 把双极器械 ，可自动识别器械。
1.4、所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。
1.5、具备器械激发次数统计功能。
1.6、具备 USB 接口、以太网接口、CAN 接口 ，支持与其他设备互联和数据传输。
1.7、具备自检功能，可提示报警信息，当同时存在多个同类报警时 ，优先显示等级高的报警 ，报警可以静音。
1.8、所有器械接口均具备在位状态及工作状态指示功能。
2、超声刀部分：
2.1、刀头的振动频率调节范围：30kHz～80kHz。
2.2、最大超声输出功率≥60W。功率调节档位≥5 个。
2.3、可切割和凝闭最大直径≤7mm 的血管或其它软组织。
2.4、具备组织感应技术，可根据钳口中的组织量调整系统能量输出，并提供声音反馈
3、高频单极部分：
▲3.1、工作模式：具备单极纯切、单极混切、单极软凝、单极电灼、单极喷凝模式。
3.2、单极切割、凝结模式工作频率：434kHz±5%。
3.3、单极纯切模式功率调节范围：0～300W；调节步长：≤1W@功率范围1～40W，≤5W@功率范围40～100W，≤10W@功率范围100～300W；峰值电压≤1300Vp。
3.4、单极混切模式功率调节范围：0～200W；调节步长：≤1W@功率范围1～40W，≤5W@功率范围40～100W，≤10W@功率范围100～200W；峰值电压≤2200Vp。
3.5、单极软凝模式功率调节范围：0～120W；调节步长：≤1W@功率范围1～40W，≤5W@功率范围40～100W，≤10W@功率范围100～120W；峰值电压≤300Vp。
3.6、单极电灼模式功率调节范围：0～120W；调节步长：≤1W@功率范围1～40W，≤5W@功率范围40～100W，≤10W@功率范围100～120W；峰值电压≤3500Vp。
3.7、喷凝模式功率调节范围：0±5%120W；调节步长：≤1W@功率范围1～40W，≤5W@功率范围40～100W，≤10W@功率范围100～120W；峰值电压≤4000Vp。
3.8、可连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。
3.9、具备中性电极监测功能 ，可连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态 ，并提供相应报警。
4、高频双极部分：
4.1、双极凝结模式：具备精确、标准、宏以及双极柔和电凝。
4.2、精确、标准、宏模式工作频率：434kHz±5%；双极柔和电凝工作频率： 350kHz±5%。
4.3、精确模式输出功率调节范围：0～70W ；调节步长：≤1W@功率范围1～40W，≤5W@功率范围40～70W；峰值电压≤300Vp。
4.4、标准模式输出功率调节范围：0～70W ；调节步长：≤1W@功率范围1～40W，≤5W@功率范围40～70W；峰值电压≤450Vp。
4.5、宏模式输出功率调节范围：0～70W；调节步长：≤1W@功率范围1～10W，≤5W@功率范围40～70W；峰值电压≤550Vp。
4.6、双极柔和电凝模式输出功率调节范围：0～70W；调节步长：≤1W@功率范围1～10W，≤2W@功率范围10～70W；峰值电压≤200Vp。
▲4.7、大血管凝闭双极 ：在双极血管闭合模式下 ，可用于外科手术中凝闭最大直径≥7mm的动脉血管、静脉血管及淋巴管。
4.8、具备大血管凝闭双极自动识别功能， 可自动进入双极血管闭合模式，无需设置模式、功率。
4.9、双极血管闭合模式下 ，主机可通过刀头感应组织阻抗变化， 自动控制能量输出直至凝闭完成 ，凝闭完成自动停止输出 ，并声音提示。
5、等离子双极部分
5.1、与等离子器械配合使用 ，在生理盐水中对人体软组织进行等离子切割和凝血。
5.2、等离子双极模式工作频率：430kHz±10%。
5.3、等离子双极工作模式：电切、汽化、电凝。
5.4、等离子双极电切模式功率调节范围：1～340W；调节步长：≤1W@输出功率1～40W，≤5W@输出功率40～100W，≤10W@输出功率100～340W；最大输出电压≤750V。
5.5、等离子双极汽化模式功率调节范围：1～340W；调节步长：≤1W@输出功率1～40W，≤5W@输出功率40～100W，≤10W@输出功率100～340W；最大输出电压≤750V。
5.6、等离子双极电凝模式功率调节范围：1～200W；调节步长：≤1W@输出功率1～40W，≤5W@输出功率40～100W，≤10W@输出功率100～200W；最大输出电压≤250V。
5.7、额定负载电阻时最大输出功率：≥400W。
6、电源：AC 100～240V，50Hz±1Hz，功率≤1500VA。
（二）、刀头：
▲1、可提供配套开放及腔镜刀头，至少包含长度为14cm、23cm、36cm、45cm的刀头。
2、刀头有不同的工作面，可以 360 度旋转。
▲3、刀头尖端具备防粘连涂；夹持臂具备防粘连涂层。
4、精细刀头尖端设计 ，具备特殊仿分离钳式精细刀头。
5、刀杆提供刻度标识。
二、主要配置：
1、超声高频集成手术设备主机：1套。
2、电刀双踏板：1个。
3、电刀单踏板：1个。
4、换能器：2个。
5、台车：1台。

第10包 品目10-1 重复经颅磁刺激仪1
一、主要用途：用于康复科、精神科和神经科的神经电生理检查、运动功能评定，以及用于对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗和改善失眠症状。  
二、技术参数
（一）、主机：
1、一体式可推移整机结构。
2、冷却系统：液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷。
▲3、最大磁感应强度调节范围：1.0T～6T；磁感应强度输出误差：不超过±5%。
4、磁感应强度最大变化率调节范围：20KT/s～80KT/s。
5、脉冲上升时间：60μs±10μs。
6、输出脉冲宽度：340μs±20μs。
7、刺激频率调节范围：0.1～100Hz；调节步长：≤0.01Hz@脉冲频率＜1Hz，≤1Hz@脉冲频率≥1Hz；误差：不超过±2%
8、MEP模块：
8.1、内置MEP模块。
▲8.2、检测通道≥2通道；采样率≥100KHz。。
8.3、最小分辨率：≤0.1μV。
8.4、频率测量范围：1Hz～25KHz。
（二）、磁刺激线圈
▲1、线圈：双面双向无孔设计，一次加工成型。
2、磁刺激线圈表面温度≤40℃。
3、具有电动吸液和电动排液功能。
（三）、控制工作站：
1、CPU：≥4核，主频≥1.2GHz；内存≥8G；硬盘≥256G SSD；彩色液晶显示屏≥14寸；
2、具备运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测（CSP）检测功能。
3、具备运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现。
4、具备神经传导时间自动计算功能。
5、可实时显示MEP（EMG）信息；
6、刺激功能：
6.1、刺激模式：单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）。
6.2、内置多种专家方案，刺激方案可自定义，可设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等；在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出。误差：不超过±10%。
6.3、触发输出：
6.3.1、触发脉冲波宽：350μs±50μs；幅度，5V±0.5V。
6.3.2、触发输出延时时间调节范围：-500～500ms；调节步长≤0.1ms。
6.4、触发输入：
6.4.1、输入脉冲波宽≥16μ；幅度：5V±0.5V。
6.4.2、触发输入延时时间调节范围：0～500ms；调节步长≤0.1ms。
6.5、可显示阈值强度、相对输出强度、刺激序列、刺激时间、刺激数量。
7、具备触发输入输出通用接口。
8、当冷却系统发生故障时，可提示或停止磁场输出。
9、具备紧急停止开关，可立即停止输出。
10、具备专家方案、病历管理以及病历打印输出功能。
11、开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。
三、主要配置：
1、磁刺激器主机：1台
2、控制工作站：1套。 
3、冷却系统：1套。
4、刺激线圈（八字形）：1副。
5、MEP模块：1个。
6、支架：1个。
7、刺激定位帽	：5套。

品目10-2 氩气刀工作站
一、技术参数
1、模块化、分体式设计。
2、单极接口输出接口：≥2个；双极接口≥1个。
▲3、工作模式：具备单极切割模式、单极电凝模式、双极电切，双极柔和电凝、内镜混合电切模式（≥2种）。
4、内镜混合电切：
4.1、效果调节：≥3档可选；切割宽度：≥4档可选；
4.2、切割间隔时间调节范围：400～1840ms；调节步长：≤160ms。
5、单极切割模式≥5种可选；单极电凝模式≥3种可选。
6、工作频率：350kHz±10%。
7、输出功率：
7.1、功率调节范围：0～200W。
▲7.2、具备功率峰值补偿技术，输出功率根据组织变化自动动态调节。输出效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。
8、最高峰值电压：≤3800V。
9、氩气部分：
9.1、氩气电极即插即用，自动识别。
9.2、氩气模式具有一键冲洗功能。
9.3、具备鞘管堵塞和气管漏气监测功能。
9.4、氩气流量调节范围：0.1～8L/min。
9.5、激发距离：≥10mm，损伤深度≤3mm。
9.6、氩气输出气压自动恒定。
10、控制系统：
10.1、液晶触摸显示屏≥8英寸，中文操作界面，可戴医用手套操作。
10.2、主机可储存≥300组程序。
10.3、一把器械可设置≥2组不同电切、电凝参数，脚踏可一键切换。
10.4、脚踏开关防水等级：IPX8。
10.5、具备人体接触阻抗实时反馈功能，监测范围：0～120Ω。
10.6、具备中性电极安全监测系统，监测类型多种可选，至少包括幼儿专用模式
10.7、可监测高低频漏电电流，并可报警提示。
11、氩气电极：
11.1、分体式氩气电极。
11.2、直喷电极和侧喷电极可选；电极直径：1.5mm、1.8mm和2.3mm等规格可选。 
11.3、可提供重复使用氩气电极和一次性氩气电极， 
二、主要配置：
1、主机：1台。
2、氩气控制器：1台。
3、一次性中性电极：10片。
4、中性电极连接电缆：1根。
5、单极连接电缆：1根。
6、氩气电极：1个。
7、氩气瓶：1瓶。
8、台车：1台。
9、脚踏开关：1套。

品目10-3 重复经颅磁刺激仪2
一、主要用途：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激；可用于神经电生理检查、精神科、神经科运动功能评定及辅助治疗。
二、技术参数
（一）、主机：
▲1、独立刺激通道≥2个，可双人独立治疗，可独立调节每位患者的相关参数。。
2、刺激频率调节范围：0.1～100Hz，误差：不超过±2%。
3、刺激频率调节步长：≤0.1Hz@刺激频率＜1 Hz，≤1Hz@刺激频率≥1Hz。
▲4、最大磁感应强度：≥6T。
5、脉冲上升时间：50μs ±10μs。
6、脉冲持续时间：320～360μs。
7、磁感应强度最大变化率调节范围：40～90kT/s。
8、连续工作时，可手动停止磁场输出功。
9、使用期限：≥10年（提供铭牌或说明书证明）。
（二）、冷却系统：
▲1、冷却方式：液冷散热系统，可保证设备24h持续工作。
2、当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。
（三）刺激线圈：
▲1、配备蝶形线圈、锥形线圈，线圈支持热插拔，锥形线圈最大刺激深度≥6cm。
2、刺激线圈上具有强度调节按键与触发刺激按键，可调节刺激强度和触发刺激。刺激线圈3、具有显示屏，可实时显示线圈强度。
4、刺激线圈表面温度≤40℃。
（四）、MEP模块：
▲1、通道数：≥2通道。
2、采样率：≥100kHz。
（三）、控制工作站：
1、CPU：≥4核，主频≥1GHz；内存≥2G；硬盘≥16G；彩色液晶触摸显示屏≥15英寸；。
2、刺激模式：具备单脉冲刺激、成对脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激功能。
3、具备多种神经电生理指标检测与成对刺激功能。
▲4、在治疗过程中，能够实时采集患者肌电信号，进行电生理监测。
5、内置多种专家方案，可自定义编辑方案，支持组合方案。
6、开放式设计平台，具备延时触发功能。
三、主要配置：
1、刺激主机：1台。
2、控制工作站：1套。
3、MEP模块：1个。
4、冷却系统：1套。
5、脚踏开关：1个。
6、蝶形刺激线圈：1套。
7、锥形线圈刺激线圈：1套。
8、不锈钢支架：2个。
9、M号定位帽：2个。
10、L号定位帽：2个。

品目10-4 单侧双通道脊椎内镜系统
一、技术参数：
（一）、关节镜系统：
1、内窥镜摄像主机：
▲1.1、可采集、输出和处理最高分辨率≥3840×2160的视频图像。
1.2、摄像系统信噪比≥50dB。
1.3、硬盘≥1T
1.4、具备液晶触摸显示屏，可设置功能参数。
1.5、具备光源联动功能
1.6、手术场景模式：≥5种可选。
1.7、具备高亮抑制功能、暗区改善功能。
1.8、具备视频录像功能并可抓拍高清图片。
1.9、输出接口：3G-SDI、DVI、HDMI。
1.10、防电击级别：CF。
2、摄像头：
▲2.1、成像分辨率：≥3840×2160。
2.2、显色指数：≥90。
2.3、自定义按键≥3个，可自定于功能至少包括开启光源、白平衡、拍照和摄像、亮度调节、变焦调节、曝光调节。
2.4、摄像头防尘防水等级：IPX8或以上。
2.5、数量：1个。
3、内窥镜冷光源：
3.1、光源：LED；寿命≥30000h。
3.2、光通量≥1000Lm；光源亮度调节范围：0%～100%，多级可调。
3.3、色温范围：5600K～6500k之间。
3.4、具备液晶触摸显示屏，可调节显示光源亮度。
3.5、可配不同品牌、不同规格导光束。
4、导光束：
4.1、长度：≥300mm；直径：3.5mm±10%。
4.2、可低温等离子消毒。
4.3、数量：1条。
5、监视器：
5.1、彩色液晶显示器≥26英寸；分辨率 ≥3840×2160@刷新频率60Hz。
5.2、最大亮度：≥800cd/m2。
6、关节镜：
6.1、视向角：30°；视场角：≥80°。
6.2、最小工作距离：≤4mm；有效景深范围：3～30mm。
6.3、视场中心角分辨力 ：≥4.8(C/°)。
6.4、工作长度：≥170mm；外径：≤4mm。
6.5、可134℃高压灭菌。
6.6、镜鞘管：工作长度≥140mm，具备两个冲洗通道。
6.7、配备关节镜消毒盒一个。
（二）、手术动力系统： 
1、主机：
1.1、微处理器控制系统，具备液晶显示屏。
▲1.2、输出接口：≥3个，具有手柄、刀具自动识别功能和连接故障诊断功能。
1.3、动力采用脚踏式控制，刨削采用脚踏或手柄按键控制。
1.4、蠕动泵流量调节范围：0～70mL\min；误差：不超过±10%。
2、磨钻手柄
2.1、最大转速：≥60000 r/min，无极调速。
2.2、手柄冷却：注水水冷。
2.3、电机：最大输出功率≥100W。
2.4、外径：≤18mm；主体长度≥80mm，重量：≤160g（不含线缆）。
2.5、正常工作条件下噪音≤75dB（A）。
2.6、可高温高压灭菌。
2.7、数量：1把。
3、脚踏开关：
3.1、可无极调速。
3.2、防水等级：IPX8或以上；连接线缆≥3m。
（三）、射频等离子体手术设备： 
1、等离子模块：
1.1、工作频率：≤100kHz。 
1.2、工作模式：具备切割消融模式（≥2种）、凝固止血模式。
1.3、最大电压：320Vrms±5%@最高工作频率。
1.4、最大输出功率：≥350W。
2、射频模块：
2.1、射频工作频率：≤1.8MHz。
2.2、工作模式：具备切割消融模式、凝血模式；每种模式功率多挡可调≥10档。
2.3、最大电压：210Vrms±5%@最高工作频率。
2.4、最大输出功率：≥100W。
3、主机：
3.1、可实时监测组织阻抗，可反馈治疗深度和范围。
3.2、可显示工作时间，显示范围：0～99s。
3.3、具备声光报警和提示功能。
4、防电极类型：Ⅰ类CF型。
（四）、手术器械
1、组织钳：
1.1、最大张开角度≥45°，锯齿状钳头 
1.2、工作长度：≥160mm。
1.3、数量：一把。
2、髓核钳：
2.1、髓核钳，直钳头（核实），最大张开角度≥45°，同时另配上翘45°钳头。
2.2、工作宽度：4.0mm： 工作长度：≥160mm。
2.3、数量：各一把。
3、骨刀：
3.1、直型骨刀。
3.2、工作宽度：5.0mm，工作长度：≥120mm。
3.3、数量：一把。
4、骨刀
4.1、直型骨刀，前弯。
4.2、工作宽度：4.0mm；工作长度：≥110mm.
4.3、数量：一把。
5、脊柱手术用神经拉钩1：
5.1、工作宽度：6mm，工作长度：≥110mm。
5.2、数量：一个。
6、脊柱手术用神经拉钩2：
6.1、工作宽度：8mm，工作长度：≥110mm。
6.2、数量：一个。
7、脊柱牵开器1：
7.1、工作宽度：12mm，工作长度：≥60mm。
7.2、数量：1个。
8、脊柱牵开器2：
8.1、工作宽度：12mm,  工作长度：≥70mm。
8.2、数量：1个。
9、刮匙：
9.1、前端为前弯状，
9.2、工作宽度：5mm，工作长度：≥150mm。 
9.3、数量：一把。
10、骨锤：
10.1、数量：1把。
11、扩孔器1：
11.1、工作直径：5mm；长度：≥200mm。
11.2、数量：一个。
12、扩孔器2：
12.1、工作直径：7mm；长度：≥185mm。
12.2、数量：一个。
13、扩孔器3：
13.1、工作直径：9mm；长度：≥170mm。
13.2、数量：一个。
14、扩孔器4：
14.1、工作直径：11mm；长度：≥150mm。
14.2、数量：一个。
15、扩孔器5：
15.1、工作直径：13mm；长度：≥140mm。
15.2、数量：1个。
16、扩孔器6：
16.1、工作直径：15mm；长度：≥120mm。
16.2、数量：一个。
17、脊柱手术定位器：
17.1、工作直径≥5mm, 工作长度：≥210mm 。
17.2、数量：一个。
18、神经根探子：
18.1、工作宽度：7mm,  工作长度：≥110mm。
18.2、数量：一个。
19、剥离器1：
19.1、双头，前端分别为5°和15°。
19.2、工作宽度：5mm，工作长度：≤111.5mm。
19.3、数量：一个。
20、剥离器2：
20.1、双头，前端分别为5°和15°。
20.2、工作宽度：3mm，工作长度：≥110mm。
20.3、数量：一个。
21、剥离器3：
21.1、头端弯曲5°。
21.2、工作宽度：7mm，工作长度：≥145mm。
21.3、数量：一个。
22、配备UBE 器械包消毒盒一个。
（五）、远程示教和录像一体机：
1、CPU：≥4核，主频≥1GHz；内存≥8G、SSD硬盘≥2T。
2、具备WiFi、有线、5G网络连接功能。
3、具备蓝牙功能，可连接蓝牙耳机和蓝牙麦克风。
4、可同时5 路视频编解码，对外接口包括 3G-SDI 接口和 HDMI接口。
5、视频编解码：支持h265、h264、JPEG编解码；码率控制模式：CBR、VBR、AVBR、CVBR、FIXQP、QPMAP、QVBR ；输出码率最高≥20Mbps，
6、具备感兴趣区域（ROI）编码功能，支持彩转灰编码。
7、支持≥6路同时推流，支持观众端多种视频混流模版，可实时切换。
8、远程专家可与本地医生实时多方语音交互，延迟时间≤1s以内；远程专家可自主切换观看线路、实时画线标注
9、支持PC网页，微信小程序，APP多种不同方式参与示教；观众问题支持推送示教设备查看。
10、支持多路及混流视频本地U盘拷贝，本地播放。
二、主要配置：
1、关节镜系统：1套。
2、手术动力系统：1套。
3、射频等离子体手术设备：1台。
4、脊柱手术器械包：1套
5、远程示教和录像一体机：1台。


第11包 品目11-1 全自动血液分析流水线
一、技术参数：
1、全自动血液分析流水线总体要求：
▲1.1、全自动血液分析流水线由全自动五分类血液细胞分析仪、全自动特定蛋白分析仪、推片染色机和全自动细胞形态学分析仪（阅片机）等模块通过轨道连接。
▲1.2、流水线总检测速度：全血细胞计数+五分类检测速度≥400个样本/h；可同时开展CRP以及SAA检测，CRP或SAA检测速度≥200个样本/h。
2、全自动血液体液细胞分析仪：
2.1、检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。
▲2.2、单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC≥120样本/h。
▲2.3、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能，体液模式报告检测参数≥7项。
2.4、血液分析线性范围（静脉血）：
2.4.1、白细胞：（0～500）×109/L。
2.4.2、红细胞：（0～8.6）×1012/L。
2.4.3、血小板：（0～5000）×109/L。
2.5、可提供配套的具备注册证的复合质控品，一支质控品可以涵盖红细胞计数，白细胞分类、网织红细胞等检测项目。
2.6、可提供配套的具备注册证的三个不同浓度水平的体液质控品。
2.7、所投产品系列在全国卫生部室间质评项目中具备单独的系列分组。
3、全自动特定蛋白分析仪：上线
3.1、单台全自动特定蛋白分析仪检测速度CRP或SAA≥200T/h。
3.2、CRP分析原理：免疫散射速率法。
3.3、CRP线性范围：0.2～320mg/L。
3.4、SAA线性范围：5～320mg/L。
3.5、具备配套CRP及SAA的校准品，且该校准品需具备单独的医疗器械注册证。
4、糖化血红蛋白分析仪：
4.1、检测方法：高效液相色谱法（HPLC）。
4.2、可分离HbS、Hbc、HbD、HbE变异体。无需额外使用变异体层析柱。
▲4.3、糖化血红蛋白分析仪测试速度：≥120个样本/h。
4.4、糖化血红蛋白模块线性：3～20%。
4.5、仪器检测参数：平均血糖（eAG）、HbA1。
5、推片染色机：
5.1、单台自动推片染色综合速度：≥120个样本/h（每个样本均需完成制片及染色）。
▲5.2、推片所需最小样本量：≤40μL。
5.3、单台仪器玻片最大装载量：≥140片。
5.4、可一次吸样多次推片，推片次数≥5次推片。
6、全自动细胞形态学分析仪
6.1、用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算，白细胞预分类（不包含手动添加）参数≥12种。
6.2、可对体液样本进行分析。
6.3、具备血小板聚集报警提示功能。
▲6.4、自动阅片速度（100WBC+RBC+PLT）：≥60个样本/h。
二、主要配置：
1、全自动血液细胞分析仪：2台。
2、全自动特定蛋白分析仪：1台。
3、自动血涂片制备仪：1台。
4、全自动细胞形态学分析仪：1台。
5、糖化血红蛋白分析仪：1台。
6、流水线轨道：1套。

品目11-2 全自动免疫印迹仪
一、技术参数：
1、可全自动完成免疫印迹法的加样、温育及清洗、信号识别及结果分析。
2、进样系统
2.1、具备样本条码扫描器，可识别样本条码。
▲2.2、样本位≥140个。
3、试剂系统：
3.1、试剂位≥12个。
3.2、试剂稀释方式：自动稀释。
4、加样系统：
▲4.1、分液通道数：≥16个。
▲4.2、加样方式：一次性Tip头。
4.3、加样体积设置范围：10μL～1mL。
4.4、加样准确性：不超过±5%@加样10μL，不超过±2%@加样100μL.
4.5、加样重复性： CV≤3%@加样10μL；100μl时CV＜1%。
4.6、废液残留量：≤20μL。
4.7、废液系统具备液位探测传感器
5、反应系统
▲5.1、独立反应模块：≥2个，支持≥2种不同流程的检测项目同时上机检测，每个反应模块支持多个同流程检测项目同时上机检测。
5.2、总反应位：≥100个。
▲5.3、多参数检测：≥15种参数结果/样本。
5.4、温育速度：≥3种可选。
5.5、反应过程控制：可暂停和跳步。
6、风干系统：
6.1、室温批量风干。
6.2、可自定义自动风干；完成50个反应条带的风干时间≤30min。
7、判读系统：
7.1、一体机，自动成像判读并分析结果，支持输出定性、半定量、定量检测结果；具有检测结果的保存和查询功能；支持报告编辑及打印功能。7.1、图像传感器：CCD 单色传感器。像素：≥500万像素；分辨率：≥2560×1920
7.2、连接Lis系统，可实时双向通讯。
7.3、内部预设维护程序，自动维护与保养。
二、售后服务： 2h内快速现场响应。

品目11-3 液态悬浮芯片检测仪
一、主要用途：用于多重细胞因子检测、阿尔兹海默检测、血管内皮生长因子检测、核酸与蛋白分析检测等。
二、技术参数
▲1、检测原理：使用不同配比的荧光标记编码微球，偶联蛋白或核酸探针，分析单一样品中多重指标。 
2、具有对复合式液态悬浮芯片系统控制、验证、校正、数据采集和数据分析的基本功能； 
3、检测样本通量：一次最多可同时检测≥96个样本。
▲4、单样品中同时区分及检测1～50种xMAP编码磁珠，单孔最多可检测≥50个不同指标。
▲5、可实现12重细胞因子检测，实现单管一次同时检测12种细胞因子。
6、可实时显示微球体图谱、直方图、液流速度、荧光强度值。 
7、荧光动态范围：≥3 logs。
▲8、检测效率：完成96个样本的多重检测所需时间≤1.5h。
9、可实时自动误差检测。
10、具备数据分析工具和报告，可自定义报告表格。
11、可将数据结果输出Excel表格、文本文档中。 
12、可连接LIS/LIMS实验室信息管理系统； 
13、硬件参数性能：
13.1、多重性：单孔检测1 - 50 个指标 
13.2、适用微球：MagPlex® 磁珠、MagPlex - TAG™ 微球、MagPlex® - Avidin 微球 
13.3、线性范围3.5logs 
13.4、微量滴定板：96孔板
13.5、读取速度：≤60 min/96孔 
13.6、样本控制温度：35～60 ℃ 
13.7、吸入样本体积：20～200 μL 
13.8、自动调整探针高度：是 
13.9、曰常启动时间≤15 min
14、光学系统 
14.1、检测器LED/CCD 
14.2、报告分子检测范围566～614 n
15、物理参数
15.1、电源 100～240 V，1 A，50～60Hz 


[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。
2.2、投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的终身免费升级服务。（如果有）
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.2投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和制造商（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.3供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]4.3.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.3.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.3.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员以及维护人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无
（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个日历日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
4、投标人提供的设备必须是原厂出厂最新产品（合同签订时12个月以内生产的产品）。
（四）其他要求
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