采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	01
	1-1
	超声手术系统配件--手柄
	2
	套
	否

	
	1-2
	生物刺激反馈系统
	2
	套
	否

	
	1-3
	BIS模块
	4
	套
	否

	
	1-4
	二氧化碳模块
	3
	套
	否

	02
	2-1
	全自动化学发光免疫分析仪
	2
	套
	否

	
	2-2
	眼科手术器械
	2
	套
	否

	
	2-3
	穿戴式生命体征监护仪
	5
	套
	否

	
	2-4
	电子结肠内窥镜
	1
	套
	是

	
	2-5
	电子上消化道内窥镜
	1
	套
	是

	
	2-6
	胶囊内窥镜磁控设备
	1
	套
	否

	
	2-7
	动力系统手柄及附件
	1
	套
	是

	
	2-8
	电动植皮刀
	2
	套
	否

	
	2-9
	电子内窥镜图像处理器
	1
	套
	否

	
	2-10
	磁刺激仪
	1
	套
	否

	
	2-11
	呼吸训练仪（含呼吸压力测定）
	2
	套
	否

	
	2-12
	经颅磁刺激仪
	1
	套
	否

	03
	3-1
	血液透析机1
	2
	套
	否

	
	3-2
	血液透析机2
	1
	套
	否


（二）项目背景/项目概述（如有）
无
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：合同签订后一个月内。
2、交付地点：首都医科大学附属北京积水潭医院指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
合同签字盖章，货物到货且经买方验收合格，买方收到卖方提供的下列单据并审核无误后，买方向卖方支付合同总金额的100%。（详见第六章）
A.合同总金额100%的正式发票。
B.相当于合同总金额10%的履约保证金，以非现金形式提交，形式不限，建议以保函形式提交。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（四）售后服务（质保期）
第1包：
品目1-1	超声手术系统配件--手柄：质保期：整体保修≥5年
品目1-2	生物刺激反馈系统：质保期：主机（不含电极线及电极）保修期≥5年，电极线及电极保修期≥1年。
品目1-3	BIS模块：质保期：整体保修期≥1年。
品目1-4	二氧化碳模块：质保期：整体保修期≥1年。
第2包：
品目2-1	全自动化学发光免疫分析仪：质保期：整机保修≥5年。
品目2-2	眼科手术器械：整体保修≥1年，保修期内非人为原因损坏免费换新。
品目2-3	穿戴式生命体征监护仪：质保期：主机（不含附件）保修期≥5年，附件保修期≥6个月。
品目2-4	电子结肠内窥镜：质保期：整体保修≥5年。
品目2-5	电子上消化道内窥镜：质保期：整体保修≥5年。
品目2-6	胶囊内窥镜磁控设备：质保期：整体保修≥5年。
品目2-7	动力系统手柄及附件：质保期：马达手柄及附件保修期≥3年。
品目2-8	电动植皮刀：整体质保≥5年。
品目2-9	电子内窥镜图像处理器：质保期：整体保修≥5年。
品目2-10	磁刺激仪：质保期：整体保修≥5年。
品目2-11	呼吸训练仪（含呼吸压力测定）：质保期：整体保修≥5年。
品目2-12	经颅磁刺激仪：质保期：整体保修≥5年。
第3包：
品目3-1	血液透析机1：质保期：整体保修≥5年。
品目3-2	血液透析机2：质保期：整体保修≥5年。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购是为首都医科大学附属北京积水潭医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
第1包	品目1-1	超声手术系统配件--手柄
1、功能：满足对骨组织进行切割需求，可用于精细骨科手术，适合硬质骨切割。
2、能量转换率≥95％。
3、手柄能量纵向输出，不缠绕软组织。
4、手柄与主机有自动识别功能，手柄连接主机后系统自动识别跳转至功能模块。
5、手柄在连接不同刀头后可对骨组织进行切割、磨削，温度低无热损伤。
6、导线长度≥3米。
7、手柄可重复消毒使用。
8、手柄和刀头分离，刀头可在术中快速拆卸安装。

品目1-2	生物刺激反馈系统
1、技术参数：
1.1、电刺激通道≥4 个，肌电采集通道≥4个，压力反馈通道1个。
▲1.2、肌电采集测量范围：2μV～2500μV。
▲1.3、分辨率：≤1μV。
▲1.4、通频带：至少包含20Hz～520Hz。
1.5、低频刺激强度：0～100mA，最小可调节强度≥0.5mA。
▲1.6、低频刺激频率：1Hz～500Hz范围内可调，调节步长≤1Hz。
1.7、输出脉冲宽度：50μs～1200000μs范围内可调，调节步长≤10μs。
1.8、电刺激基础输出波形≥6种，包括三角波、方波、正弦波、指数三角波、梯形波、马鞍波。
▲1.9、中频刺激频率：1kHz-12kHz可调，误差：±10%。
1.10、中频刺激频率步进≤0.1kHz。
1.11、中频电刺激调幅度：0%～100%范围内可调，步进5%，允差±5%。
1.12、压力模块测量范围不低于0～500mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。
1.13、每个通道电流强度可独立调节。
1.14、具备盆底肌电及压力综合评估功能，评估方案至少包括：Glazer标准评估、多通道联合评估、盆底肌力评估、静息张力评估、动态收缩评估、耐力评估及肌电-压力同步评估。
1.15、具有盆底多通道评估功能，可以在盆底肌功能评估过程中，同时检测腹部肌肉、臀部肌肉和大腿内侧肌肉的参与情况，计算参与度的百分比，并给出评估报告。
1.16、具备盆底肌张力评估功能，可检测盆底肌在被动牵张状态下的肌电幅值及张力变化，结果可显示时间-张力/压力曲线。
1.17、系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。
1.18、输出脉冲电刺激波形可调，在基本脉冲波形的基础上，可进行包括交替、非交替、单极性、双极性、对称波、非对称波的调节。
1.19、配置阴道用盆底评估/治疗电极，支持肌电信号与压力信号的同步采集。
1.20、盆底康复治疗时，支持多种治疗模式的自动序列执行，包括但不限于电刺激、生物反馈训练及被动牵张，治疗过程中支持自动切换模式。
1.21、盆底电刺激治疗过程中，可实时反馈阴道由于电刺激被动收缩产生的压力变化，反馈信息包括实时压力曲线和实时压力值。
1.22、具备被动牵张联合电刺激功能，可在盆底肌被动拉伸状态下施加电刺激。
1.23、具备Kegel抗阻训练功能，支持多级难度调节，可根据患者肌力水平自动或手动调整训练负荷。
1.24、系统支持自动生成磁电联合疗程化治疗方案。
1.25、数据管理功能：可对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。
1.26、系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。可自由选择需要分析的检测类型和不同时间段的盆底肌电报告。
1.27、系统支持扫码读取患者信息，标配扫描器。
1.28、具有完整的专科病例记录系统，包括妇科检查、POP-Q测量、手检肌力、疼痛检查等专科检查及诊断结果、治疗建议。其中，诊断结果和治疗建议均可自定义添加内容选项。可打印集成POP-Q、手检肌力、腹直肌分离情况、疼痛检查情况、妇科检查情况、尿垫试验等内容的专科检查报告。
2、配置清单（单台）：
2.1、主机（含软件）：1台
2.2、显示器（含支架）：1套
2.3、电源线：1根
2.4、1分5电极线：4根
2.5、肌电压力传导阴道电极：1个
2.6、一次性使用阴道电极：4个
2.7、理疗用体表电极：16对
2.8、体腔器械导入润滑剂：1个
2.9、一次性电极转接线：1根
2.10、打印机：1台
2.11、扫描器：1个


品目1-3	BIS模块
1、支持BISx4监测，可对单侧或双侧大脑半球进行BIS监测。
2、脑电双频指数显示范围：0～100。
3、肌电活动（EMG）通过图形显示，监测范围：30～55dB。
4、具备抑制比（SR）监测。
5、具备频谱边缘频率（SEF）监测。
6、具备信号质量指数（SQI）实时监测，范围：0～100%。
7、具备总功率（TP）监测，监测范围（40～100dB）。
8、使用BISx4监测时，左右大脑半球监测数据分别显示。
9、使用BISx4监测时，提供左右大脑半球不对称性（ASYM）监测，监测范围：0～100%。
10、波形显示区提供脑电波形或BIS趋势显示。
11、脑电波形扫描速度：6.25 mm/s～50 mm/s。


品目1-4	二氧化碳模块
1、模块化设计，不需要额外提供电源线，可以在科室的监护仪中即插即用；
2、具备呼气末二氧化碳检测功能；
3、在监护仪上使用时，具有呼吸窒息报警延迟功能，报警延迟时间设置范围：10s～40s；
4、CO2测量范围：0 mmHg～150mmHg；
5、CO2测量精度：±2 mmHg或读数×±10％（取大者）；
6、支持测量呼吸率，测量范围：0～150 rpm；
7、呼吸率误差范围：±2 rpm；
8、具备CO2测量补偿功能；
9、监护仪显示CO2波形支持描线和填充两种显示方式；
10、监护仪界面显示CO2波形走速：3mm/s～50.0 mm/s；
11、模块在设置的时间内没有监测到病人呼吸，自动进入待命模式。



第2包	品目2-1	全自动化学发光免疫分析仪
1、技术参数：
1.1、反应原理：电化学发光技术（ECL）；
1.2、样本类型：血清、血浆；
1.3、样本杯类型：包括5到10 ml原始管；16×100, 16×75, 13×100, 13×75 mm； 
1.4、样本架类型：常规架、急诊架、校准品架；
1.5、样本位：≥150个标准管；
1.6、样本反应量：10～50µl；
1.7、支持自动开关试剂瓶盖；
1.8、吸样针：一次性导电吸头；
1.9、具备条码阅读功能；
1.10、死腔体积：反应杯≤200µl；
1.11、具备自动预稀释功能；
1.12、样本资料储存：≥100000标本；
1.13、具备凝块和空吸检测功能。
1.14、测试速度：≥160测试/小时；
1.15、首个结果报告时间(TAT)：≤20 分钟；
1.16、试剂通道数：≥25个；
1.17、平均试剂用量：≤200 µl ；
1.18、反应温度：37°C±0.5°C；
1.19、反应杯：一次性反应杯；
1.20、试剂仓温度：20 ± 3°C；
1.21、具备液面感应器
1.22、具备单独的急诊通道，首个急诊结果报告时间：≤15 分钟；。
1.23、水/废液要求：平均耗水≤25升/小时；
1.24、定标位：专用校准品架；
1.25、具备自动定标功能；
1.26、定标曲线：2点定标或者6点定标；
1.27、定标周期：平均30天定标一次；
1.28、反应架/转盘：5位标准管和转盘；
1.29、开机系统准备时间：≤10分钟；



品目2-2	眼科手术器械
1、技术参数
1.1、角巩膜缘切开刀
1.1.1、材质：不锈钢材质，高分子材料手柄；
1.1.2、由刀片和刀柄组成，刀片呈三角形；
1.1.3、配备适配套、自封帽、巩膜钉和灌注管；
1.1.4、角巩膜缘切开刀通过手柄颜色区分23G和25G；
1.2、小梁切开器
1.2.1、材质：不锈钢或钛合金
1.2.2、直型；
1.2.3、全长≥100mm；
1.3、小梁切开器
1.3.1、材质：不锈钢或钛合金
1.3.2、双头角型；
1.3.3、全长≥120mm；
1.4、手术放大镜
1.4.1、适用于微创青光眼手术
1.4.2、由光学系统和镜架组成；
1.4.3、球面镜≥70度；
1.5、移液针
1.5.1、材质：全金属材料
1.5.2、针体为26G，针头为41G；
1.5.3、针头长度为≤5mm，针体长度≤30mm；
1.5.4、可高温高压复消使用；
2、配置清单（单套）：
2.1、切开刀：15个
2.2、巩膜钉：15个
2.3、灌注管：5个
2.4、小梁切开器（直型）：1个
2.5、小梁切开器（双角型）：1个
2.6、手术放大镜：1个
2.7、移液针：3个；
2.8、转接头：3个
2.9、1mm注射器：3个



品目2-3	穿戴式生命体征监护仪
1、技术参数：
1.1、穿戴式监护仪
1.1.1、穿戴式监护仪主机可以直接佩戴在患者身上。
1.1.2、可作为床旁监护仪的无线传感附件，与床旁监护仪共同使用形成对患者的无线连续监护。
1.1.3、安全规格：ECG, SpO2 , RESP， NIBP监测参数防电击程度属于CF型应用部分。
1.1.4、主机包含显示屏，主显示屏分辨率≥240×240像素，至少支持一道波形显示。
1.1.5、续航：血氧、心电监测部分工作时间不小于48h，NIBP监测可至少完成600次测量。
1.1.6、工作温度范围：0～40°C。
1.1.7、工作相对湿度范围；15～95%。
1.1.8、防水等级：IPX2或更高。
1.1.9、医疗级穿戴监护仪，支持3导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏参数监测。
1.1.10、具备抗运动算法。
1.1.11、心率HR测量范围：成人15～300 bpm，小儿15～350 bpm。
1.1.12、呼吸测量导联可选导联I和导联II。
1.1.13、呼吸测量范围：0～200 rpm。
1.1.14、血氧饱和度精度：@70%～100%范围内。
1.1.15、血氧饱和度支持PI监测，测量范围：0.05%～20.0%。
1.1.16、无创血压NIBP测量范围：成人收缩压30～290mmHg。
1.1.17、NIBP测量模式：手动，自动，连续、序列和整点。
1.1.18、支持健康参数监测，可监测患者睡眠时间、运动时间。
1.1.19、具备患者状态识别功能，至少包括：睡眠，休息，运动和跌倒。
1.1.20、趋势数据存储：≥8小时。
1.1.21、穿戴监护仪可与中央站连接，中央站可显示穿戴模式界面，包括呈现患者状态、患者生理参数与健康参数等。
1.1.22、穿戴监护与中央站通讯时间间隔≤2分钟，；支持切换监护模式，可切换到连续波形和数值的监测与呈现。
1.2、中心监护系统
1.2.1、中央站至少支持64床病人集中管理，可以控制监护仪接收/解除/转移病人，控制监护仪启动/停止NIBP测量。
1.2.2、中央站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式和隐私模式。
1.2.3、支持控制监护仪启动/停止NIBP测量，可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关/级别/上下限。
1.2.4、中央站/工作站主机可支持连接至少3个显示屏，可以支持3840×2160的显示分辨率，单个显示屏可显示不少于36个病人的数据。
1.2.5、多床区域可进行颜色标记，实现分组显示。
1.2.6、重点观察床可显示波形≥12道，参数区≥15个。
1.2.7、支持EWS看板功能。
1.2.8、支持集中显示所有连接的监护设备的使用率情况，支持统计和输出设备在各科室内的使用率情况，并将设备的基本信息（如序列号，工作状态等）并以表格的形式进行导出。
1.2.9、支持通过SNMP协议接口输出设备的信息到第三方信息系统和通过客户端接入远程查看设备信息。
1.2.10、可远程连接至中央站上，同时查看多个病床的病人数据，并支持报警。
1.2.11、工作站支持独立操作，不影响中央站正常操作，实时观察功能及病人数据回顾，功能与中央站一致。
1.2.12、工作站支持选取中央站上全部或者部分病人进行监护，支持从多个中央站上选取病人进行监护。
1.2.13、支持远程浏览软件支持查看病人的实时数据，可查看的参数及波形种类要求与中央站保持一致。
1.2.14、具备远程手机/Pad浏览APP，可安装在手机或Pad上，支持院内及院外浏览病人数据，支持事件提醒功能。
1.2.15、具备移动终端报警管理软件，支持对来自中心监护系统的报警进行接收，转发和查看。
1.2.16、支持中央站虚拟化（VMWare），并能够提供相关说明文档。
1.2.17、可升级HL7数据输出，可与医院信息系统连接，并能够与医院ADT系统连接。
1.2.18、数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失。
1.2.19、支持不同中央站之间可相互查看对方的病人数据，支持不同中央站之间转移病人数据。
1.2.20、支持通过中央站集中配置和升级网络中的监护仪。
1.2.21、可以显示监护仪及被监护仪集成的其他床旁设备的报警信息，报警需满足YY0709标准。
1.2.22、具备报警复位功能，在报警触发后能够通过报警复位消除报警声音。
1.2.23、具备报警集中设置功能，可在同一菜单中对病人的所有监测参数的报警开关及报警限进行设置。
1.2.24、具备报警声音自动加大功能。当某报警持续触发一段时间，用户未对报警进行确认情况下，能够自动提高报警音量。
1.2.25、具备全局报警列表功能，可显示最近1小时内所有床的报警，支持排序调整，并可连接至事件回顾查看详细数据。
1.2.26、具备报警统计功能，可对科室内报警情况进行分析，辅助调整报警限。
1.2.27、支持接收除颤（MED）产品的自检报告并提供异常报警。
1.2.28、具备至少240小时趋势数据存储，具备至少240小时全息波形数据存储，具备至少240小时ST片段数据存储，支持至少3000条事件存储，可以存储报警事件发生时刻的参数和报警前后16秒波形。
1.2.29、具备在同一个页面任意选择两种不同类型的回顾（如：同时显示事件回顾和趋势图回顾），并根据时间关联进行比较。
1.2.30、具备PDF电子报告功能，可自动将报告输出至网络中的报告服务器上，并同时向EMR发送通知消息。
1.2.31、具备报警记录/打印功能，能够自动在报警触发时进行与报警相关的波形和测量值的记录/打印。
1.2.32、提供病人生命体征参数的变化趋势、报警事件统计信息，并支持报告打印。
1.2.33、支持升级对病人24小时心电数据进行统计分析，提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看相关细节。
1.2.34、支持升级连续血压分析功能，可对监护仪NIBP测量结果，进行综合分析。
1.2.35、支持升级病人室性心律失常事件和室性类心电活动的统计结果，支持查看典型心电图，并支持报告打印。
1.2.36、支持升级病人的房颤事件的统计信息和生命体征参数趋势，并支持报告打印。
★2、强制检定类设备入院前须完成计量检测，费用由投标人承担。（投标人须提供承诺函并加盖投标人公章）
3、配置清单（单套）：
3.1、监护仪主机：1台。
3.2、基础监测附件：1套。
3.3、中央站：随批次配置1套。


品目2-4	电子结肠内窥镜
1、技术参数：
1.1、支持HDTV高清图像，支持特殊光观察功能；
1.2、具备副送水功能；
1.3、导光插头全防水，具备一键插拔功能；
1.4、视野角≥170°；
1.5、弯曲角度上≥180°，下≥180°；左≥160°，右≥160°；
1.6、先端外径：≤12.5mm，插入部外径：≤12.0mm；
1.7、景深：5mm～100mm；
1.8、钳子管道内径：≥3mm，最小可视距离：≤3mm；
1.9、插入部有效长度：≥1300mm，全长：≥1650mm。
2、配置清单：
2.1、电子结肠内窥镜：1支


品目2-5	电子上消化道内窥镜
1、技术参数：	
1.1、支持HDTV高清图像，支持特殊光观察功能；
1.2、具有附送水功能；
1.3、视向角：0°；
1.4、视野角度：≥140°；
1.5、弯曲角度上≥210°，下≥120°；右≥100°，左≥100°；
1.6、先端部直径：≤10mm、插入部直径：≤10mm；
1.7、景深：3～100mm；
1.8、钳子管道内镜：≥3mm，最小可视距离：≤3mm；
1.9、有效长度：≥1000mm，全长：≥1350mm。
2、配置清单：
2.1、电子上消化道内窥镜：1支


品目2-6	胶囊内窥镜磁控设备
1、适用范围/预期用途
▲1.1、用于采集和查看胃和小肠图像。
1.2、产品可用于8岁及以上人群。
▲1.3、可提供配套食管检查耗材（且该耗材经药监局批准可用于临床），用于食管的检查。
2、技术参数
2.1、内窥镜控制设备
2.1.1、磁体数量：≥1个。
2.1.2、磁体类型：永磁体。
2.1.3、磁控方法：机械臂式。
2.1.4、磁控设备自带滚轮，可整机直接移动。
2.1.5、磁体旋转角范围：0～360°。
2.1.6、安全性；
2.1.6.1、磁体具备防碰撞功能，可识别受检人/障碍物。
2.1.6.2、设备配备急停开关。
2.1.6.3、具备受检者上下床避让功能。
2.1.7、设备噪音：≤65dB。
2.1.8、设备操控参数：
2.1.8.1、操控方法：双摇杆操作。
2.1.8.2、操作台可折叠收拢。
2.1.8.3、操作台具备触摸屏，可通过触摸屏显示操作界面并操作设备。
2.1.8.4、具备自检功能。
2.1.8.5、图像显示：在操作软件可显示胶囊拍摄的实时图像和最近捕获的图像。
2.1.8.6、操作软件可显示3D胃部模型、磁球姿态、胶囊姿态等信息。
2.2、磁控胶囊式内窥镜
2.2.1、设备可适配多款胶囊内窥镜，满足不同应用场景。
2.2.2、胶囊尺寸：最小直径≤15mm；最小长度≤30mm。
2.2.3、胶囊重量：≤5g。
2.2.4、帧率：多帧速率可调，最高帧率≥5帧/秒。
2.2.5、顶点视场角：≥160°。
2.2.6、视场中心角分辨力：≥1 C/(°)。
2.2.7、电池类型：氧化银电池或锂电池。
2.2.8、工作时间：≥10h。
2.2.9、光照亮度：≥2000lux。
2.2.10、防水等级：≥IPX8。
2.3、其他配置及软件
2.3.1、图像接收器：
2.3.1.1、适配图像接收器，实时记录、存储检查中的图像用于后续分析。
2.3.1.2、工作时间：≥10h。
2.3.1.3、连接方式：USB。
2.3.2、胶囊激活设备：适配专用设备用于胶囊内窥镜激活使用。
2.3.3、胶囊探测设备：适配专用设备探测胶囊内窥镜是否排出体外。
2.3.4、主显示器参数：屏幕尺寸≥23英寸，分辨率≥1920×1080。
2.3.5、图像分析软件：
2.3.5.1、受检者信息录入。
2.3.5.2、报告生成。
2.3.5.3、报告/病历管理。
2.3.5.4、图像标记。
2.3.5.5、图像播放速度调节。
2.3.5.6、多幅显示（≥18幅）。
2.3.5.7、图片处理：图像增强包括清晰度、亮度、颜色、饱和度调整；去除图像噪音。
2.3.5.8、去冗浏览：减少相似图片显示。
▲2.3.6、适配辅助阅片系统，且该辅助阅片系统经药监局批准可用于临床。

3、配置清单：
3.1、胶囊内窥镜磁控设备：1台
3.2、便携记录器：2件
3.3、胶囊探测器：1个
3.4、智能影像工作站：1台
3.5、胶囊内窥镜阅片软件：1套
3.6、胶囊内窥镜辅助阅片软件：1套


品目2-7	动力系统手柄及附件
1、技术参数：
1.1、电动手柄
▲1.1.1、可正转和反转。
▲1.1.2、最大转速：≥75000 rpm。
1.1.3、手柄支持脚踏开关控制方式，且可选配手指控制装置。
▲1.1.4、控制方式具备无级调速功能。
1.1.5、单个手柄重量≤200 g。
1.1.6、手柄连接电缆长度≥400 cm。
1.1.7、手柄采用标准锁定接口，可快速连接不同类型附件。
1.1.8、具备安全保护模式，防止多手柄连接时误启动。
1.1.9、手柄为可重复使用器械，以非无菌形式提供。
▲1.1.10、手柄可高温高压灭菌处理。
1.2、附件系统
▲1.2.1、附件包括但不限于以下类型：角度驱动附件、可旋转铣刀附件、自停开颅钻附件等
1.2.2、铣刀附件具备可旋转功能。
1.2.3、可调节附件支持术中调节钻头暴露长度。
1.2.4、管状或伸缩附件具有多种弯曲角度规格可选。
1.2.5、附件具有明显方向标识或对准指示。
1.2.6、附件安装时具有锁定结构，并有明确的安装到位反馈。
1.2.7、附件采用标准接口设计，可与系统钻头兼容使用。
▲1.2.8、附件可耐受高温高压灭菌。
1.3、钻头
▲1.3.1、系统具备多种规格钻头可供选择。
1.3.2、钻头长度范围：7～18 cm。
1.3.3、钻头直径范围：0.5～9 mm。
▲1.3.4、钻头包括但不限于球形、锥形等。
1.3.5、钻头应能够与对应长度的附件匹配使用。
1.3.6、钻头应支持冲洗功能或兼容冲洗系统。
1.3.7、钻头应采用适合骨组织切削的表面处理工艺。
2、配置清单
2.1、马达手柄：1个
2.2、角度驱动附件：1个
2.3、可旋转铣刀附件：1个
2.4、自停开颅钻附件：1个
2.5、锥形铣刀钻头：	10支
2.6、球形钻头：18支
2.7、一次性开颅钻头：5支


品目2-8	电动植皮刀
1、技术参数：
1.1、主机
▲1.1.1、驱动方式：电动马达驱动；自动调速，转速调节范围：4500～6500rpm。
▲1.1.2、取皮厚度调节范围：0～0.75mm；最小调节≤0.05mm。
1.1.3、取皮厚度调整方式：机械或电子调节。
1.1.4、具备厚度锁定及归零校准功能（或免校准设计）。
▲1.1.5、取皮宽度调节范围： 25～100mm；调节档位≥于4种。
1.1.6、宽度调节方式：更换刀架或可调式刀架均可。
1.1.7、手持式或手控/脚控联合操作，具备启停控制功能。
1.1.8、噪声：≤75dB（A）。
1.1.9、工作条件： 
1.1.9.1、电源：AC 100～240V，50Hz±1Hz，功率≤200VA。
1.1.9.2、环境温度：5℃～40℃；相对湿度≤80%；大气压力：90kPa～105kPa。
1.1.10、防电击类型：Ⅰ级，B型。
1.2、手持件：
1.2.1、与主机连接方式：有线连接，线缆长度≥2.0m，可拆卸或一体化设计均可，
1.2.2、支持高温高压消毒（134℃）或低温等离子等合规消毒方式。
1.2.3、手持件重量：≤1.0kg。
1.3、刀片：
1.3.1、刀片材质：不锈钢或其他符合生物相容性要求的材料。
▲1.3.2、刀片硬度：≥580HV10（或等效硬度指标）。
1.3.3、刀片长度：80mm～110mm之间。
1.3.4、配备刃口保护装置。
2、主要配置（单套）：
2.1、主机：1台。
2.2、手持件：1 把。
2.3、宽度刀架（1英寸）：1个。
2.4、宽度刀架（1.5英寸）：1个。
2.5、宽度刀架（2英寸）：1个。
2.6、宽度刀架（3英寸）：1个。
2.7、宽度刀架（4英寸）：1个。
2.8、一次性刀片：10片。
2.9、消毒盒：1个。


品目2-9	电子内窥镜图像处理器
1、技术参数：
1.1、支持图像信号处理，包括亮度、增益、去噪、锐化等参数调节，支持自动白平衡。
1.2、支持多屏异显。
▲1.3、支持图形界面交互。
▲1.4、支持4K视频解码，帧率≥60帧。
▲1.5、具有多核双路图像处理能力。
1.6、支持医用手套全触摸控制操作。
1.7、支持拍照、录像、图片、视频回放。
1.8、具有冻结、解冻、LED调光功能，可进行亮度、对比度调节及白平衡设置。
1.9、内置病人信息管理系统：支持患者信息管理和患者文件管理 ，一键实时存储高清手术图片及视频 ，主机系统内置存储≥32G。
1.10、支持文件拷贝、软件升级。
1.11、配备常规内镜MIP接口，图像采集≥16万像素。
1.12、配备HDMI接口，支持外扩显示器。

2、配置清单（单套）：
2.1、电子内窥镜图像处理器：1台。
2.2、HDMI视频线：1根。
2.3、电源线及适配器：1套。



品目2-10	磁刺激仪
1、技术参数
1.1.最大磁感应强度：≥6T，最大磁感应强度允差：±5%（提供检验报告）；
▲1.2.输出脉冲重复频率：≥110Hz可调（提供检验报告）；
▲1.3.脉冲上升时间：≤50μs±10μs（提供检验报告）；
1.4.整机通过电磁兼容性EMC测试（提供检验报告）；
1.5.同时适用于盆底刺激和骶神经刺激；
▲1.6.配备体外压力反馈模块，能与主机模块通讯进行数据采集（提供官方发布的公开彩页等证明材料）；
▲1.7.治疗座椅可以根据治疗方案自动调整座椅角度（提供官方发布的公开彩页等证明材料）；
▲1.8.配备独立的医护触控屏幕与患者显示屏幕；
1.9.磁刺激强度可通过电脑软件及磁刺激主机双模式调节；
▲1.10.磁刺激设备通过压力模块进行触发磁刺激和Kegel训练（提供官方发布的公开彩页或图片等证明材料）；
1.11.具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备；
1.12.具有脉冲计数功能；
1.13.设备使用年限（或使用寿命）≥10年；
1.14.可选配运动诱发电位检查模块，模块支持有线、无线双传输功能，便于临床操作；
1.15.软件具有标准模式、调频模式、调幅模式等多种脉冲输出模式；
▲1.16.设备软件具有实时坐姿监测功能（提供软件图片）；
1.17.内置治疗方案库，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、膀胱过度活动症、慢性前列腺炎、神经源性膀胱、勃起功能障碍、便秘、大便失禁、盆底痛等，支持一键开启治疗；
1.18.方案可自定义编辑，频率、刺激时间、间歇时间等参数可调；
1.19.支持预设置刺激强度；
▲1.20.具备温度保护功能，刺激线圈温度达到限值自动停止输出（提供检验报告）；
1.21.可实时查询、编辑患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息；
1.22.可兼容云互联及电子病历系统。

2、配置清单：
2.1、磁刺激仪主机：1台。
2.2、电源线：1根。
2.3、刺激线圈：1个。
2.4、座椅：1张。
2.5、压力控制盒：1个。
2.6、软件：1套。
2.7、压力气垫：1个。
2.8、副屏显示器：1台。
2.9、HDMI数据连接线：1根。


品目2-11	呼吸训练仪（含呼吸压力测定）
1、用途：适用于测量肺活量、用力肺活量、最大通气量；口腔最大吸气压力、口腔最大呼气压力；用于呼吸训练，改善呼吸功能；患者自主呼吸时产生振动呼气正压（OPEP）治疗。
2、技术参数
2.1、肺功能测试模块
2.1.1、慢肺活量SVC测量参数：VC、VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IC%P、IRV、IRV%P、ERV、ERV%P、VC%P、VT、VT%P、MV、TIN、TEX、TTOT、BF、BF%P、TIN/TTON、TEX/TTON、TIN/TEX、VC%；
2.1.2、用力肺活量FVC测量参数：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、PIF、PIF50、MIF、FET、VEXP、FET、（FEV1 1% FVC1）%P、PIF、ELA；
2.1.3、最大分钟通气量MVV测量参数：MVV、MVV%P、VT MVV、TIME MVV、BF MVV、MVV%。
▲2.1.4、传感器类型：双向金属筛网压差式传感器。
▲2.1.5、流量测量范围：0～20L/s；流量精确范围：±3%；分辨率：0.01L/s；
▲2.1.6、容量测量范围：0～20L；容量精确范围：±2.5%；分辨率：0.01L。
2.1.7、线性度：±3%。
2.1.8、舒张试验：可进行支气管舒张试验。
2.1.9、质量控制：依据ATS/ERS自动计算质控评级，实时监测呼气时间，呼气末流速等。
2.1.10、具备自我评估问卷，可进行慢阻肺（CAT\mMRC\CCQ)评估、哮喘评估、个人健康状态评估(PHQ-9、GAD-7、个人信息及病史)、评估风险等级自动分析。
2.1.11、标定功能：具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)并进行BTPS自动修正功能；可通过定标筒进行常规定标和三流速定标。
2.1.12、院感防控：具备交叉感染的防控措施，可徒手拆卸浸泡消毒流量传感器头部，可使用通用规格的一次性肺功能仪过滤嘴。
2.1.13、预计值参数：预设多种肺功能预计值参数，至少包含中国人预计值、Standard EU、Standard ZS。
2.1.14、肺功能仪手柄具有显示屏与语音提示功能。
2.2、呼吸压力和训练排痰模块		
▲2.2.1、测量参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX、P0.1/MIP、P0.1/P0.1MAX。
2.2.2、压力测量范围：±20kPa；精确范围：±3%或者±0.1kPa，取其大者；分辨率：0.01kPa。
2.2.3、呼吸训练功能可分别进行吸气训练或呼气训练，可以手动设置阻抗，也可以自动选择阻抗等级。
▲2.2.4、振荡排痰训练，可选择阻力等级、频率。
2.2.5、振荡排痰阻力可调，至少具备3个及以上阻力档位或支持连续调节。
2.2.6、振荡排痰频率范围：10～30Hz。
2.2.7、呼吸训练与振荡排痰训练均可生成报告。
2.2.8、呼吸压力和训练排痰阀头可徒手拆卸、可浸泡消毒，可使用通用规格的一次性肺功能仪过滤嘴。
2.3、其他
2.3.1、数据传输：可支持USB数据线、蓝牙网络等数据传输方式。
▲2.3.2、配备肺功能检查系统软件，包括：电脑端和移动端；可通过数据传输模块将测量数据同步到云端；也可导出历史检测数据；支持对接医院HIS、LIS系统。
3、配置清单（单套）：
3.1、呼吸训练仪（含肺功能检查模块）：1台
3.2、呼吸压力和训练排痰模块：1台
3.3、便携式一体机：1台
3.4、肺功能检查系统软件：1套


品目2-12	经颅磁刺激仪
1、适应症：通过刺激人体中枢神经和外周神经，用于康复科、精神科和神经科的神经电生理检查、运动功能评定，以及用于辅助治疗或改善失眠症状，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。
2、技术参数 
2.1、主机：
2.1.1、冷却系统：液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷；
2.1.2、操作系统：中文界面，具备开机自检、故障报警与自锁等功能。
2.1.3、刺激强度：1.0～6T，连续可调；
2.1.4、磁感应强度稳定输出允差：±5%（检测报告证明）；
▲2.1.5、磁感应强度最大变化率：20kT/s～80kT/s；
2.1.6、脉冲上升时间：60±10μs；
2.1.7、输出脉冲宽度：340μs±20μs；
2.1.8、刺激频率：0.1～40Hz可调；
2.1.9、脉冲频率允差值：±2%
2.1.10、具备触发输入输出通用接口。
2.1.11、开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。
2.2、安全预警：
2.2.1、当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。
2.2.2、具备紧急停止开关。
2.2.3、磁刺激线圈表面工作温度≤40℃
▲2.2.4、具备温度监控功能，可监测脉冲放电开关、恒温模块、脉冲储能器件温度
2.3、检测模式：
2.3.1、检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测（CSP）、不同脑区抑制、易化（IHI\IHF）的检测功能；
2.3.2、具备运动阈值与治疗方案自动记忆功能；
2.3.3、具备自动计算神经传导时间功能；
2.3.4、实时MEP（EMG）信息显示；
2.3.4.1、双通道MEP检测功能，采样率≥100KHz。
2.3.4.2、传输方式：有线传输内置MEP模块。
2.3.4.3、最小分辨率：≤0.1μV。
▲2.3.4.4、频率测量范围：1Hz～25KHz。
2.4、刺激模式
2.4.1、模式：单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）。
▲2.4.2、支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，两线圈可同时输出脉冲。
2.4.3、支持双线圈成对刺激，成对脉冲最小时间间隔≤0.1ms，双线圈成对脉冲时间间隔范围-30s～30s内可调，步长1ms。
2.4.4、支持设置定时时间，允差：±10%。
2.4.5、内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。
2.4.6、触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V。
2.4.7、触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发。
2.4.8、操作软件上调节触发输入延时时间，软件在0～500ms范围可调，步长0.1ms.
2.4.9、操作软件上调节触发输出延时时间，软件在-500～500ms范围可调，步长0.1ms。
2.4.10、能显示阈值强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。
2.5、刺激线圈：
2.5.1、刺激线圈：包括成人八字形线圈、成人圆形线圈、儿童八字形线圈、儿童圆形线圈、动物线圈；
2.6、软件功能：
2.6.1、支持硬盘储存、USB储存；
2.6.2、支持专家方案、病历管理、以及病历打印输出；
2.6.3、支持刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。
3、配置清单（单台）：
3.1、磁刺激主机：1套。
3.2、冷却系统：1套。
3.3、操作软件：1套。
3.4、刺激线圈：2副。
3.5、MEP模块：1套。
3.6、支架：2个。
3.7、刺激定位帽：10套。


第3包	品目3-1	血液透析机1
1、技术参数：
1.1、设备使用年限：≥10年。
1.2、供水压力范围：至少包含1.5～7bar；供水温度范围：至少包含5℃～30℃。
1.3、治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤，可使用碳酸氢盐干粉筒或浓缩液进行透析。
1.4、透析液流速：至少包含300～700mL/min，步进1mL/min。
1.5、透析液温度：至少包含33.0～40.0℃，实时监测可调，有超温保护装置。
▲1.6、超滤速度：至少包含0.10～4.00L/h，精度：±30mL/h或±0.1%。
1.7、动脉血泵流速：至少包含40～600mL/min。
1.8、肝素泵：
1.8.1、流速设置范围：至少包含0.0～9.9mL/h；
1.8.2、注射器类型：20mL、30mL。
1.8.3、可设定停止时间，单次注入量。
▲1.9、空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.02mL。
1.10、动脉压测量范围：至少包含-300～+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。
1.11、透析器入口压：测量范围：至少包含0～+700mmHg；测量精确度：±10mmHg。
1.12、静脉压测量范围：至少包含-300～+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。
1.13、跨膜压测量范围：至少包含-100～+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。
1.14、透析液测量范围：至少包含-400～+400mmHg；测量精确度：±10mmHg。
1.15、透析液浓度（总电导率）测量范围：至少包含10.0～20.0 mS/cm。
1.16、可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速度、超滤速度等。
1.17、彩色触摸屏尺寸≥15英寸，可旋转，中文操作系统。
1.18、可同时监测泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压。
▲1.19、液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。
1.20、消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸最高消毒温度≥85℃，消毒脱钙一体化完成时间≤40分钟。原液吸液管路可联机清洗消毒。
1.21、设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。
1.22、后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥25分钟，具备断电数据保存功能。
1.23、水电路分离结构。
1.24、设备可记录操作信息和设定信息，具备搜索查找操作记录功能。
1.25、浓度曲线：可进行透析液浓度和碳酸氢盐浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线。
1.26、超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线。
1.27、具有一键排液功能。 
1.28、B粉筒支架组件：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统。
1.29、血压计：配备血压计组件。
2、配置清单：
2.1.主机：1台。
2.2.透析液过滤器：2个。
2.3.盐水挂件组件：1套。
2.4.在线血压计组件（含袖带）：1套。
2.5.其他附件：1套。

品目3-2	血液透析机2
1、技术参数：
1.1、动、静脉壶液面具备自动调节功能。
1.2、具备自动充管、透析器自动充液、排液功能。
1.3、支持中央供浓缩液，可与浓缩液供给装置连接。
1.4、具备B浓缩液生成功能，可采用干粉筒、袋装干粉在线生成。
1.5、可预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应主流品牌透析粉或浓缩液。
1.6、肝素泵：
1.6.1、兼容10mL、20mL、30mL、50mL注射器，具有注射器规格识别功能。
1.6.2、注射速率设置范围：0～10mL/h；快速注射速率设置范围：10～1500mL/h。
1.6.3、可设置肝素曲线。
▲1.7、具备容量平衡控制系统和泄漏监测功能。
1.8、参数设置：
1.8.1、具备钠离子、超滤速率、碳酸氢盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线，也可自设曲线功能，实现个性化治疗方案。
1.8.2、透析液流量设置范围：100mL/min～800mL/min；误差：不超过±5%。
1.8.3、透析液温度设置范围：33℃～40℃；误差：不超过±0.5℃。
1.8.4、透析液电导率设定范围: 12.0mS/cm～18.0mS/cm；误差：不超过±0.1 mS/cm。
1.8.5、血流量设定范围：30～600mL/min；误差：不超过±10%。
1.9、监测功能：
1.9.1、具备静脉管路气泡监测功能。
1.9.2、具备动脉压、静脉压、跨膜压动态跟踪监测功能。
1.9.3、具有在线Kt/V实时清除率监测功能，可实时测量显示Kt/V值和URR值。
▲1.9.4、具有在线无创血压监测功能，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化。
▲1.9.5、具有血容量监测功能，可监测治疗过程中患者的相对血容量。
▲1.9.6、具有体外循环血液温度监测功能，可监测治疗过程中体外循环管路内血液温度。
1.9.7、动、静脉压监测范围：-700mmHg～700mmHg；误差: 不超过±10mmHg。
1.9.8、跨膜压监测范围：-700mmHg～700mmHg；误差: 不超过±10mmHg。
1.10、具备化学剂消毒和热消毒功能，热消毒最高温度≥93℃
1.11、控制系统：
1.11.1、液晶触摸显示屏≥15 英寸。
1.11.2、具备具分级报警功能；报警方式：声光报警。
1.11.3、具有网络通讯接口，免费开放接口协议，可实现患者和设备的信息化管理。
▲1.12、内置后备电源，停电后可维持血液回路工作≥40min。
2、主要配置清单（单台）：
2.1、血液透析机：1台。
2.2、消毒液桶支架：1件。
2.3、侧杆：1套。
2.4、水管：2根。
2.5、附件包：1套。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
4.2、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.3、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
4.3.1、仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
4.3.2如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.4、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无

（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。
（四）其他要求
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