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1、 采购标的及项目概况
（一）采购标的
	序号
	标的名称
	数量（套）
	单价最高限价（万元）
	是否允许进口
	是否为核心产品

	1
	磁共振成像兼容经颅磁刺激升级配套系统
	1
	116
	是
	本项目为单一产品采购项目


（二）项目概况
本项目采购磁共振成像兼容经颅磁刺激升级配套系统，用于配套现有经颅磁刺激设备，实现同步联合科研实验，系统包含经颅磁刺激能量加强单元1套、磁共振兼容的经颅磁刺激线圈（含滤波器）1 套、磁共振兼容的经颅磁刺激线圈支架1套、磁共振兼容的经颅磁刺激线圈冷却装置1套，所有组件需满足核磁环境安全、科研使用要求。
二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：合同签订后60日内完成交货。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“首都医科大学附属北京安定医院磁共振成像兼容经颅磁刺激升级配套系统购置项目”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
3.为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
（二）具体要求
1.经颅磁刺激能量加强单元
▲1.1可直接兼容、匹配医院现有Magstim Rapid2经颅磁刺激主机，无需更换原有主机硬件，仅通过本套件完成性能升级。 
1.2设备升级后，输出强度设置为最大输出强度50% 时，最大刺激频率≥95Hz。 
1.3设备升级后，固定输出频率为50Hz时，输出强度≥设备最大输出强度的85%。
1.4设备升级后，系统输出刺激频率可调节步长：
1.4.1在0-30Hz范围内频率步长最小≤0.1Hz。
1.4.2在30Hz-100Hz范围内频率步长1Hz。
1.5输出脉冲宽度≤300us，且脉冲频率误差范围≤±2%。
1.6支持最大输出强度：≥4.2T，且强度误差范围≤±5%；
1.7 支持可编程远程控制，控制项目包括：
1.7.1 磁刺激频率设置，范围：0-100Hz。
1.7.2 磁刺激强度设置，范围：1%-100%MSO
1.7.3 磁刺激范式设置。
1.7.4 磁刺激持续时间设置。
1.7.5 支持接收核磁共振同步信号触发控制。
2.磁共振兼容的经颅磁刺激线圈及滤波器
2.1 支持核磁共振兼容：
▲2.1.1须支持我院现有5T磁场强度核磁共振实现同步研究（需提供承诺书加盖供应商单位公章）。
2.1.2 同时还可支持其它3T或1.5T磁场强度核磁共振实现同步研究。
2.2线圈含滤波器线缆基础长度≥7米，支持现场延长定制，线缆最长可拓展至10米。 
2.3线圈本体集成气流通风散热通道，可外接空压机持续风冷，长时间高频率刺激无过热停机。 
2.4线圈结构采用标准“8字形”双线圈结构，单匝线圈外径≤60mm。
2.5 磁刺激线圈头内置温度传感器：
2.5.1当线圈表面温度到达41℃以上时磁刺激系统自动停机保护。
2.5.2磁刺激主机屏幕上以趋势图形式实时显示磁刺激温度状态。
2.6持续超过10分钟未触发系统自动卸载保护。
3.磁共振兼容的经颅磁刺激线圈支架
3.1适配核磁腔体内空间，具备多维度角度调节、锁紧固定功能。
3.2支持根据采购人科研实验范式、头部定位需求进行定制调整。
4.线圈冷却装置，需满足：
4.1配置独立低噪声空气压缩机，管路可与刺激线圈风冷通道无缝对接，持续提供冷却气流。
5.支持以其他技术模态同步联合应用，形式包括但不限于：与EEG（脑电图）同步联合应用、与fMRI（磁共振成像）同步联合应用、与NIRS(近红外脑成像)同步联合应用。
（三）其他要求
1.质保期：整机系统（最终验收合格后）质保期不少于3年。
2.培训：免费提供设备到达现场后的安装调试，应用培训，直至操作人员掌握为止。
3.技术支持：免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。
4.维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。
5.验收：产品到货后，采购人使用单位进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，采购人有权要求中标供应商退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查。
6.投标人应在投标文件中提供：供货、安装、验收方案；售后服务方案；培训方案。
（四）特别说明
1.对于技术规格中标注“★”号（如有）的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致其投标无效。
2.标注“▲”的指标为重要的技术指标，投标人不满足任意▲指标，将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。

