[bookmark: _Toc16367]第五章  采购需求
1、 采购标的
	包号
	采购包名称
	采购包预算金额（万元）
	标的名称
	数量
（套）
	单价最高限价（万元/套）
	是否允许进口
	是否为核心产品

	02
	近红外脑功能成像系统等
	670
	眼底照相机
	1
	130
	否
	否

	
	
	
	手术动力系统2
	2
	40
	是
	否

	
	
	
	近红外脑功能成像系统
	1
	195
	否
	是

	
	
	
	脑涨落图仪
	1
	70
	否
	否

	
	
	
	经颅交流电刺激仪
	2
	85
	是
	否

	
	
	
	呼吸神经肌肉刺激仪
	1
	25
	否
	否

	03
	掺铥光纤激光治疗机等
	586
	口腔综合治疗台
	8
	17
	否
	否

	
	
	
	多模态脑血流分析系统
	1
	100
	否
	否

	
	
	
	掺铥光纤激光治疗机
	1
	190
	否
	是

	
	
	
	超声外科吸引系统
	1
	96
	否
	否

	
	
	
	高频电灼仪
	1
	64
	否
	否

	04
	立体定向系统等
	323
	手术动力系统3
	2
	40
	是
	否

	
	
	
	超声多普勒多模态血流分析系统
	1
	50
	是
	否

	
	
	
	立体定向系统
	1
	100
	是
	是

	
	
	
	多导睡眠监测仪
	1
	43
	否
	否

	
	
	
	肌电诱发电位仪
	1
	50
	是
	否

	06
	流式细胞仪等
	260
	光学生物测量仪
	1
	70
	是
	否

	
	
	
	流式细胞仪
	1
	100
	否
	是

	
	
	
	超薄切片机
	1
	90
	是
	否


二、商务要求
（一）交货时间和地点：
1.交货时间：合同签订后180日内达到交货条件，具体货物到场时间以采购人通知为准。
2.交货地点：采购人指定地点
（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本
（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）
（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 
1.设备到达指定地点且接到采购人通知后，供应商须安排厂家专职工程师到现场进行安装、调试。供应商须对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。安装和调试的费用包括在投标价格内。
2.设备安装后，应按国家标准和厂家标准进行质量验收。供应商应向采购人提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。如需要进行计量检定，费用由供应商承担。
3.免费提供中文维护手册1套。
4.供应商须负责对采购人相关人员进行免费技术培训，直至能够熟练掌握为止。培训内容包括：临床操作使用培训；日常使用保养与管理；设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。培训人数由采购人确定，培训资料由供应商免费提供。投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。
5.质量保证期（保修期）：
02包：
眼底照相机：≥5年。
手术动力系统：≥5年。
近红外脑功能成像系统：≥5年。
脑涨落图仪：≥5年。
经颅交流电刺激仪：≥5年。
呼吸神经肌肉刺激仪：≥6年。
03包：
口腔综合治疗台：≥6年。
多模态脑血流分析系统：≥5年。
掺铥光纤激光治疗机：≥8年。
超声外科吸引系统：≥5年
高频电灼仪：≥8年。
04包：
手术动力系统：≥5年。
超声多普勒多模态血流分析系统：≥5年。
立体定向系统：≥5年。
多导睡眠监测仪：≥5年。
肌电诱发电位仪：≥5年。
06包：
光学生物测量仪：≥3年。
流式细胞仪：≥5年。
超薄切片机：≥5年
6.售后服务承诺：
6.1投标人应承诺所投设备中标后在北京地区有维修站（请列明已有维修站或中标后计划建设的维修站详细地址和电话），提供24小时服务支持电话。
6.2投标人应承诺开放设备数据接口、提供设备数据格式、接口标准、通讯方式等接口信息。提供软件终身免费升级。
6.3投标人应承诺国内有备件库，保证10年（含）以上的零配件供应。
6.4投标人应定期回访采购人，负责设备终身维修，设备维修期间，应提供同型号设备作为备用以满足临床使用。
6.5投标人应提供针对本项目的售后服务保障措施。
7.售后响应及处理周期：接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场，如24小时内无法修复，供应商应提供应急备用机，投标人应提供针对本项目的售后服务响应时间及处理周期。
8.售后服务人员：具备相关技术能力及资质，负责处理设备出现的各种问题和售后服务，投标人应提提供售后工程师姓名、电话、厂家售后座机、厂家工程师姓名、手机、电子邮箱等人员配置情况。
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“首都医科大学宣武医院2026年医用设备购置项目（分散采购）”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
[bookmark: OLE_LINK1]★2.3允许采购进口的产品，若有标人所投产品为进口产品，须提供制造厂商授权书。
2.4投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
3.为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
（二）具体要求
02包：近红外脑功能成像系统等
标的1：眼底照相机
1.用途：用于眼底的检查及拍摄并显示眼部图像
2.成像原理：宽线扫描（非共聚焦点扫描）
3.成像光源：真彩成像光源光谱至少连续覆盖420-660nm，非（1个或多个）单一波长激光拟合
4.光源数量：总光源数量≥8，激光光源数量≥2
5.眼底成像模式包含：超广角眼底彩照（包含红光、绿光和蓝光通道分解模式）、超广角眼底红外反射成像、超广角眼底红外反射录像、立体照相
6.分通道成像：具备红、绿、蓝三通道分层成像与观察功能
▲6.1红光通道：连续覆盖585nm–640nm；
▲6.2绿光通道：连续覆盖500nm–585nm；
▲6.3蓝光通道：连续覆盖435nm–500nm。
7.具有自发荧光拍摄模式：包含蓝光自发荧光、绿光自发荧光
8.外眼成像模式包含：外眼彩照、外眼红外照
▲9.单次单张范围≥170°
▲10.多张拼图成像范围≥260°
▲11.光学分辨率≤7.5μm
12.图像数字分辨率≥4000*4000
13.最小瞳孔直径：≤1.5mm
▲14.图像曝光/捕获时间≤0.15s
15.拍摄时可对图像进行实时预览，实时预览帧率≥18Hz
16.屈光补偿范围≥-33D~+30D
17.同时支持内固视灯与外固视灯
18.3D演示：具备模拟屈光不正、白内障等状态演示
19.支持按照ETDRS糖尿病视网膜病变分级标准，在广角眼底影像上标记划分对应的7个标准视野分区，满足糖尿病视网膜病变标准化阅片分级需求。
20.输出多种标准视场范围图像，包括66°、90°、135°、165°等；
21.拍摄主机机头可左右向调节，角度≥±15°
22.设备使用年限≥10年
标的2：手术动力系统2
▲1.基本要求：用于神经外科需要切开/切割、削磨、钻孔和锯切骨质和软硬组织的手术等
▲2.主机接口动力主机可同时连接≥2个马达，主机接口≥6个
3.注水泵：主机控制系统含有≥2套注水泵，且水量可调节	
4.工作模式：工作模式≥7种可选
▲5.显示屏：触摸显示屏尺寸≥7英寸
6.主机重量≤10kg		
7.脚踏开关：可调节马达转动方向、速度、切换手柄等	
8.马达手柄性能：单个马达，可更换手柄及钻头
9.转速：转速≥80000转/min
10.马达重量：≤90g
▲11.手柄导航连接功能：可连接导航
12.手柄：长度、颜色标记相同的弯型手柄和直型手柄可共同使用同一款钻头
▲13.手柄种类：≥5大类（钻、铣、磨、锯、刨削），规格共≥60种
14.具备长度可调节手柄
▲15.具备一体化手柄附件：手柄和磨头一体化设计，自带冲水，使用时可自动注水冲洗
16.手柄消毒：高温高压消毒
17.报警及安全指标：具备故障自检系统,设备指标异常提示，通过故障代码显示故障原因
18.配置清单：
18.1主机：2台
18.2脚踏开关：2个
18.3电动手柄：2个
18.4角度驱动附件：2个
18.5铣刀附件：2个
18.6自停开颅钻附件：2个
18.7钻头/铣刀：100个
标的3：近红外脑功能成像系统
1.用于：通过机体表面的近红外光的吸收量变化，检测血液中的氧合、脱氧血红蛋白的浓度变化等
2.采集方式：支持频分复用或时分复用
▲3.设备支持一体化集成：支持fNIRS（功能性近红外光谱成像）与EEG（脑电图）同步采集；
4.光源类型：激光光源；
5.光源安全性：光源安全等级为1M级；
▲6.发射光纤：≥18个；
▲7.接收光纤：≥18个；
▲8.光谱要求：双波长690nm、830nm光波的半峰全宽≤5nm；
9.光检时间：全部光信号通道，光检测响应时间≤4μs；
10.自适应增益调整：动态范围≥100dB；
▲11.fNIRS采样率≥50Hz（支持高采样扩展）：EEG采样率≥1000Hz；
12.EEG导联数量：≥21导；
13.EEG共模抑制比：输入频率10Hz和60Hz两挡，各通道≥100dB；
14.EEG输入阻抗：≥500MΩ；
15.EEG数据分析：支持EEG数据的ERP分析，可计算测量MMN、P300、N400、CNV等数值的测量；
16.数据管理：支持对被试信息以及历史数据的管理，包含增添、删除、修改、查询等；
17.探头SD自定义：支持具体实验需求和场景进行定制，可保存的SD自定义配置≥10种；
18.数据可视化：支持时序显示原始光强信号、光密度曲线、血氧浓度曲线等原始信号趋势曲线；
19.数据分析：支持Blockaverage、GLM分析图像、脑网络功能连接、电位/功率、EEG地形图等结果的多种显示方式，包括二维显示、二维头模叠加显示、三维图像融合叠加显示等；
20.事件标记：支持Marker打标功能，有助于在数据采集过程中对关键事件和时间点进行标记；
21.数据滤波功能：支持用户根据具体研究需求对采集到的数据进行滤波处理；
22.范式管理：数据采集标准化和规范化；
23.范式自定义：自定义范式≥8种；
24.神经血管耦合分析：具备神经血管耦合分析功能；
25.联合分析功能：毫秒级同步相关性指数、毫秒级ROI级数据比对、毫秒级事件相关激活延迟等联合分析项目；
26.配置要求：
26.1光电同步脑功能成像系统主机：1套
26.2配套附件：1套
26.3采集、分析软件：1套
标的4：脑涨落图仪
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]1.功能要求
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]▲1.1设备可检测≥6个神经递质：谷氨酸(GLu)、γ-氨基丁酸(GABA)、5-羟色胺(5-HT)、乙酰胆碱(Ach)、去甲肾上腺素(NE)、多巴胺(DA)的活性数据指标。
[bookmark: OLE_LINK8]1.2神经递质分析指标内置各年龄段神经递质常模，可自动匹配对应年龄参考区间。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]2.硬件要求
[bookmark: OLE_LINK5]2.1电压测量：允差≤±10%。
2.2时间间隔：允差≤±5%。
2.3幅频特性：1Hz～30Hz，偏差不超过-30％～＋5％。
2.4噪声电平：≤5μVp-p。
2.5移动台车配置隔离变压器。
3.软件要求
3.1具有对放大器参数进行设置功能。
3.2具有对脑电信号实时显示、回放、缩放等功能。
3.3具有暂停采集、停止采集、结束保存、自动存储等功能。
3.4具有删除干扰波功能。
[bookmark: OLE_LINK27]3.5采集时间：5min～18min,保证检测超慢脑波的底限频率≤1mHz。
▲3.6具有对脑电信号进行分析处理的功能：自动分析报告、神经递质柱状分布图、α波竞争图和熵值、α波竞争图多角度对比、脑功能评价图、原始脑电图、脑电地形图、功率谱图等。
3.7大脑分区定位≥16个脑区。具备16个脑区α波竞争图、α波竞争图主导频率及熵值的前后脑对比值、左右脑对比值、全脑平均值病例分析报告。
[bookmark: OLE_LINK34]3.8病例分析报告可通过不同颜色呈现检测值的正常、预警、异常、临界等状态及对应数据。
3.9病例分析报告可显示大脑是否缺氧、疲劳、兴奋抑制、左右脑失衡和前后脑逆转等。
3.10病例分析报告具有特频、连频、最优频和平均功率等检测值。
▲3.11病例分析报告支持同一患者多次检测的神经递质结果对比图。（提供病例分析报告佐证）
3.12病历数据支持单个患者数据及批量患者数据导出功能，导出格式：支持Excel等格式。
3.13具有用户管理和病历管理功能，可根据姓名、出生日期、编号进行查询，可以浏览已有病例、建立新的病例、修改病例和删除已有病例。
3.14具备电子签名功能及打印纸张规格设置功能。
4.配置要求
4.1数据分析处理系统：工作站一台、显示器≥23英寸一台、彩色激光打印机一台、EEG放大器一台；
4.2系统应用软件一套；
4.3脑电配件一套；
4.4移动台车一部。
标的5：经颅交流电刺激仪
1.用途：用于缓解成人失眠症状等。
2.主要参数
2.1刺激模式：经颅交流电刺激。
▲2.2刺激频率：≥70Hz，误差≤±2%。
2.3电极位置：前额及双侧耳后乳突。
▲2.4刺激电流：最大输出电流≥10mA，可调；输出电流误差≤±10%。
2.5治疗时间：≥30min/次；
2.6治疗过程具备暂停功能。
2.7显示功能：
2.7.1实时显示电流数值；
2.7.2实时显示治疗时间；
2.7.3实时显示仪器运行状态；
2.7.4具备灯光及声音报警功能
2.8安全保障性能：
▲2.8.1具备开机自检功能；
▲2.8.2具备电极片脱落实时提示功能；
2.8.3具备系统故障实时提示功能；
2.8.4实时监测电极接触阻抗，阻抗异常自动报警；
2.9设备使用年限：≥5年。
3.设备运行要求
3.1符合YY9706.102-2021、GB9706.1-2020、GB/T14710-2009标准。
★3.2具备配套电极片，并提供电极贴片医疗器械注册证。
3.3单片电极片有效导电面积≥1200mm²。
4.配置清单：
4.1经颅交流电电流刺激仪：2套
4.2电源线：2
4.3患者导联线：2套
4.4理疗用体表电极：≥6000个
标的6：呼吸神经肌肉刺激仪
1.适应症范围：慢性阻塞性肺疾病稳定期、慢性呼吸衰竭、机械通气患者撤机前和撤机后的康复辅助治疗。
2.刺激电流强度输出方式：调节刺激强度时输出单位为电流值(mA)。
3.电极片导联线与电极片连接方式为插孔式。
4.通道数≥6个。
5.支持同时对膈神经和腹肌进行电刺激训练。
6.能根据患者的呼气和吸气节奏，自适应设置呼吸治疗参数。
▲6.1治疗时间调节范围：5min~120min，步进1min，具备数字化显示；
6.2呼吸频率调节范围：（5-40）次/min，可调，步进1次/min，；
6.3膈肌、腹肌刺激电流幅度：正向调节范围：1mA-100mA,调节步进≥1mA，数字化动态显示；
6.4呼吸实时同步：设置呼吸参数后，具备引导呼吸同步治疗模式。
7.脉冲重复频率调节范围：20Hz-100Hz，数字化动态显示。
8.续航时间：配备电池组，续航时间≥4h。
9.能记录患者治疗参数。
10.具有语音提示功能。

03包：掺铥光纤激光治疗机等
标的1：口腔综合治疗台
1.基础要求
1.1电源：AC220V，50Hz，功率≤1000W；
1.2气源压力范围：500Kpa-700Kpa，地箱内设空气过滤和调压装置,并有压力显示；
1.3水源压力范围：200Kpa-500Kpa，地箱内设水过滤和调压装置,并有压力显示；
2.技术要求
2.1牙科病人椅
▲2.1.1病人椅承重≥250kg
2.1.2自动紧急制动系统：病人椅下降时遇阻力自动停止并向上抬升，无压力时牙椅停止；
▲2.1.3病人椅驱动系统采用电动液压驱动；
2.1.4带有液位缓启缓停调节功能的电磁阀体模块；
2.1.5双侧扶手设计，左侧扶手固定，右侧扶手可旋转；
2.1.6采用无缝软椅垫，皮面厚度≥0.9mm；
▲2.1.7地箱上盖一体成型，供气连接处具备≤25μm的微粒过滤器，供水连接处具备≤90um的微粒过滤器；
2.1.8病人椅的最低离地高度：≤350mm；
2.1.9病人椅的最高离地高度：≥900mm；
2.1.10病人椅的靠背运动最小角度：≤2°；
2.1.11病人椅的靠背运动最大角度：≥80°；
2.2医生位治疗单元
▲2.2.1医生位治疗单元具备≥3种不同的安装方式；
2.2.2治疗机器械盘：在各个工作位置上都能稳定，盘面倾斜度≤3°，上下移动范围≥440mm，转动角度≥100°，可在移动范围内任意位置上停留；
2.2.3配有椭圆形一体式托盘，尺寸≥60*50cm，每一个手机挂架可独立调节角度；
2.2.4多功能触控式液晶调节面板：液晶面板支持触控操作和功能显示，可调节储存≥4个手术椅位置和遥控手术灯、口杯注水，痰盂冲洗，具备管路冲洗消毒程序等；
2.2.5具备手机污油收集系统；
2.2.6医生治疗台配备≥5个器械挂架，支持≥4组防回吸手机控制模块，内置预留洁牙机、光固化机的接口，具备高速手机冷却气和冷却水大小调节旋钮；
2.2.7配备快插式防回吸三用枪，支持134℃高温高压灭菌消毒；
2.2.8配备脚踏式控制器；
2.3痰盂、侧箱及牙科助手工具托架部分
2.3.1与牙科椅采用连体式设计随椅升降，无需重复调节器械操作位置
2.3.2痰盂采用陶瓷材质一体成型，清洗出水口和痰盂的溢出水位之间的空气间隙的距离≥20mm；
▲2.3.3内置固体废物收集器，该收集器应能截留直径≥2mm的任意固体废物；2.3.4可控定时水杯注水与痰盂冲洗，具有安全保护功能；
2.3.5口杯供水为单独供水，痰盂冲水为自来水；
▲2.3.6.随椅升降三孔助手工具挂架，每个挂架支臂都可以单独旋转≥180°；2.3.7强吸排唾控制阀，可拆卸、高温高压蒸气灭菌消毒；
2.3.8弱吸排唾控制阀，可拆卸、高温高压蒸气灭菌消毒；
2.3.9助手位具备多功能触控面板，可控手术灯开关、口杯注水、痰盂冲洗、椅位升降和靠背起伏等功能；
2.3.10侧箱外观尺寸（长×宽×高）：≤550mm×210mm×350mm；
2.4手术灯：
2.4.1采用LED灯源，具有光固化模式；
2.4.2可调焦距范围：≥40-75cm；
2.4.3显色指数：≥94CRI；
2.4.4亮度调节范围：≥8000-25000LUX；
2.4.5光固化模式亮度：≥8000LUX；
2.4.6色温：≥5000K；
▲2.4.7三轴定位：可水平旋转≥500°、垂直旋转≥120°、对角线旋转≥80°；2.4.8感应式开关：具备。
2.5医生椅：
2.5.1医生椅升降高度可调、靠背高度可调；
2.5.2橡胶轮、五轮滚动。
2.6护士椅：
2.6.1护士椅升降高度可调，手枕扶手高度和打开收缩角度可调整；
2.6.2不锈钢脚环高度可调；
2.6.3橡胶轮、五轮滚动。
3.配置清单：
3.1患者椅
3.1.1双关节头枕：1个
3.1.2无缝垫：1个
3.1.3左右扶手：2	个
3.1.4圆盘式脚控开关：1个
3.1.5一体式流线型地箱：1个
3.2下挂式治疗台
3.2.1手控面板：1	个
3.2.2高速手机管线：2个
3.2.3三用枪（含10支枪头）：1个
3.2.4高速光纤手机：6个
3.2.5高速光纤快插接头：2个
3.2.6低速电动光纤手机（直手机弯手机各1支）：1个
3.2.7低速光纤电马达：1个
3.2.8内置超声洁牙机（含3支手柄）：1台
3.3助手位器械挂架
3.3.1护士标准手控面板：1个
3.3.2强吸和弱吸系统：1个
3.3.3内置LED光固化灯：1个
3.4侧箱痰盂系统
3.4.1陶瓷痰盂：1	个
3.4.2独立供水系统（含牙椅管路清洗消毒系统功能）：1套
3.5LED手术灯：三轴定位、两级亮度调节：1个
3.6护士椅：1台
3.7医生椅：1台
3.8其他配置
3.8.1显示器及支架：1个
3.8.2灯杆托盘：1个
标的2：多模态脑血流分析系统
1.技术要求：
▲1.1具备≥3种模式：具备颅内血流与颈部血流检测模式、无创逐波连续血压测量和心功能测量模式、脑血流自动调节实时在线计算功能模式等；
2.软件功能：
2.1具有频谱快照功能，并可手动标示；
2.2快照频谱可进行栓子分析，并可手动添加栓子事件；
2.3频谱图像可同时进行双向参数显示、计算、再测量等；
2.4探头1.6MHz、深度≥50mm，最大测速≥720cm/s；
2.5术中监护时可任意添加标记，可自定义标记各区间的名称；
2.6对于监护曲线的压缩比可选择时间范围进行调节；
2.7双通道监护时可分别调节双侧的血流速度量程，可显示一侧异常（高流速）和一侧正常的双侧循环情况；
2.8栓子直方图可显示栓子、手动事件、伪差等分布情况；
2.9数字化动态8000门深M模，可每1mm间隔的血流信息可记录、回放、测量等；
2.10血流动力学检查具备卧立位实验功能，
▲2.11具备智慧型发泡实验软件，具备语音实时指导医生、护士、患者协调与操作、检查等。可对分流量进行自动分级，实现智能化诊断等；
2.12 LP标示法，标注出滤波使用状态；
▲2.13通过测量手指动脉血压信号重建肱动脉压力的无创肱动脉血压重建技术。
2.14高度校准系统，可实时进行手指与心脏高度差校准，血压测量不受病人体位影响。
2.15病人带好指套开启测量，设备获得病人血压数据的时间≤1min；
▲2.16具备生理校正功能，能够自动检测手指血管紧张度，校正手指血压。每次生理校正只需2-3s，。
2.17检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、lindegaard指数、SYS、DIA、MAP等
3.配置要求：
3.1超声经颅血流分析仪主机：1台
3.2手持探头1.6MHz探头：2个
3.3扁平1.6MHz宽频探头监护探头：4个
3.4监护头架：2个
3.5具有“三防”功能硅胶小键盘：1个
3.6无创逐波血压测量单元：1套
3.7指套（大、中、小号）：各2个
3.8呼末二氧化碳模块：1套
3.9心电模块（含心率变异性）：1套
3.10彩色激光打印机：1台
3.11多功能一体化台车：1台
标的3：掺铥光纤激光治疗机
▲1.基本要求：适用于泌尿系结石的碎石或泌尿系肿瘤的汽化和凝固，以及良性前列腺增生的汽化和凝固。
2.工作激光输出波长：≥1900nm
3.激光器类型：光纤激光器
4.激光器工作方式：至少具备脉冲输出模式和连续输出模式
5.最高脉冲频率：≥2200Hz，可调
6.激光终端最大输出功率≥60W
7.最小单脉冲能量：≤0.1J
8.最大单脉冲能力：≥6J
9.激光能量输出不稳定度≤±5%
10.激光输出功率的复现性≤±5%
11.脉宽可调，窄脉宽≤400μs，宽脉宽≥16000μs
▲12.激光光纤为开放性使用，设备注册单元包含传输系统或传输模块或导光系统等类似内容
13.指示光：绿色，波长520nm±20nm，功率≤5mw，有亮度调节按钮
14.耗电量≤1.5kVA，电源要求AC220v/50Hz
15.具备双脚踏开关
16.冷却系统：风冷
17.设备使用期限≥6年
[bookmark: _Hlk191999524][bookmark: _Hlk191999611]18.提供备用机：设备故障，现场不能修复的，无偿提供备用机以保证用户单位的正常使用。
19.最大输出转矩：≥140mN.m
20.预置空载转速的调节范围：（300-1200）r/min。
21.调速范围：0001-0010，10档可调。
22.极限负压：≥0.08MPa。
23.瞬间抽气速率：≥15L/min。
24.输出功率≥140W
25.负压吸力:抽水≥400ml/min,抽气≥20L/min。
26.刀具外径：φ4.5mm±1%、φ4.8mm±1%。
27.刀具工作长度：400mm±5%。
28.噪声：≤65dB（A）。
29.手机可高温高压消毒。
30.具备防溢流装置。
31.配置要求：
31.1掺铥光纤激光治疗机主机：1套
31.2脚踏开关：1套
31.3 272μm光纤：1根
31.4可复用550μm光纤：1根
31.5可复用光纤剥离器：1把
31.6光纤切割笔：1把
31.7手持光纤端面检验仪：1个
31.8激光防护镜：≥1副
31.9电源线：1根
标的4：超声外科吸引系统
1.基本要求：
1.1通过超声原理对组织进行切割及清除，具有良好组织保护特性，可保护血管神经等重要组织。
▲1.2具有超声乳化吸引功能。
2.主机：
▲2.1工作频率：≥35kHz，自适应频率跟踪技术。
2.2超声最大振幅：≥200um，振幅可调节。
▲2.3超声最大电功率：≥100W，功率可调节。
▲2.4功率档位：≥6档，根据术式需求，可精确选择超声能量输出大小。
2.5冲洗方式：具有自动冲洗系统，最大流量≥90ml/min。
▲2.6冲洗流量可精确调节，冲洗档位≥15档。
2.7最大负压：≥75kPa，线性压力控制。
2.8控制面板：LCD触摸显示屏≥10寸，可显示包括功率、灌注等参数。
▲2.9安全特性：主机具有故障的自检功能，故障提示代码≥5种。
▲2.10可分组自动存储自定义工作参数。
2.11可显示并记录设备术中使用时间和注水流量。
2.12主机为便携式台式机。
3.手柄：
3.1换能器：电致伸缩技术，能量转换率≥95％
3.2手柄外壳采用金属材质。
3.3手柄可多次使用，不限制使用次数和时间。
4.刀具：
4.1刀头材料：钛合金。
4.2吸引刀头种类≥5种以上。
▲4.3有重复使用刀具。
5配置
5.1 主机：1台；
5.2 手柄：2个；
5.3 刀具：≥100把。
标的5：高频电灼仪
1.输出功率：2w-45w可调；
2.输出频率：1MHz±1%；
3.输出模式：连续、脉冲输出；
4.微针模块：
4.1输出功率：2w-12w可调；
4.2输出模式：连续、脉冲输出；
4.3脉宽：10ms-600ms连续可调；
4.4治疗模式：双极；
4.5治疗深度：0.5mm-3.5mm可调；步长0.1mm
4.6电极规格≥3种；
4.7配≥3种治疗头：面部治疗头、眼周治疗头、颈纹治疗头等；
5.聚焦模块：
5.1输出功率：5w-45w可调,步进为1w；
5.2安全温度可调范围：38℃-48℃，步进为0.5℃
5.3滑动模式输出时间范围：1min—30min，步进为1min；
5.4具有自动温控检测系统，实时有声反馈监测温度；
5.5无创治疗手柄型号≥2种：
5.5.1型号1：工作面积23mm×23mm，误差±2mm
5.5.2型号2：工作面积10mm×5mm，误差±2mm
6.具有能量累计自动计数功能；
7.输出强度误差：≤±20％；
8.输入电压：～220V、50Hz；
9.输入功率：≤350VA；
10.工作噪声≤65dB
11.具有系统可升级功能。
12.具有独立过滤器接口；
13.具有不低于IPX8防水脚踏开关；
14.手持件接口：手持件接口数量≥3个。
15.配置清单：
15.1主机：1套
15.2手持件挂杆组件：1套
15.3手持件：3个
15.4电源线：1根
15.5钥匙：2把
15.6钥匙扣：1把
15.7脚踏开关组件：1套

04包：立体定向系统等
标的1：手术动力系统3
1.主机
1.1适用于神经外科、脊柱外科、创伤手足踝外科、关节外科、耳科等各类手术；
▲1.2主机高清液晶触摸屏≥6英寸，扭矩输出≥45N.cm；微型马达电动输出，最高转速≥80,000转/min，最低转速≤1，000转/min，可调速；
1.3主机具备双路输出，可同时连接两个手柄，可接≥18种不同规格手柄；
1.4自动识别马达，匹配最佳转速给不同的马达和手柄,可设定反转声音提示，自带注水泵并可调节设定水量，使用中的水量大小随手柄转速自动伺服调整；
2.脚踏
2.1具备无级调速；
2.2防水等级≥IPX8
3.纤细马达
▲3.1具备无炭刷电动马达，可高速瞬停，转速≥80000转/min，最高扭矩≥5N.cm；低噪音，正反转功能自由切换；
▲3.2防水全封闭设计，可高温高压消毒，可适用热清洗机进行清洗、消毒。
4.开放手柄
▲4.1工作长度65mm-85mm，工作直径≥5.5mm，转速≥80000转/min，1:1输出；
4.2扭力≥4.5N.cm，用于神外脊柱开放手术和纤细马达连接使用。
4.3防水全封闭设计，可浸泡清洗，高温高压消毒，可适用热清洗机进行清洗、消毒。
5.磨头耗材：开放磨头1-6mm（金刚砂磨头4.0）（西瓜磨头4.0）等
6.清洗润滑用接头：一个
7.清洗润滑油：适用于各种手柄。
8.配置清单：
8.1主机：2台		
8.2单控脚踏：2个
8.3纤细马达：3个
8.4开放手柄：3把
8.5开放磨头：100个
8.6清洗润滑油：10支
8.7清洗润滑喷头：2个
标的2：超声多普勒多模态血流分析系统
1.用途说明：用于血管血流速及血流方向检测
2.配置单通道多普勒血流探测仪、探头、适配器。
3.具备液晶显示屏
4.主机内置存储检测数据
5.判断双方向血流状况
6.分别对动、静脉的血管进行检查
7.探头具备冻结数据及打印检测数据功能
8.可调整变换探头前端角度
9.术中探头可重复消毒使用
10.多种工作频率探头可选择
▲11.实时显示波形模式与数据模式
▲12.可打印血流图及血流数据
13.具有内置打印机
14.检测参数：包含但不限于
14.1 S：收缩期血流速率（cm/s）
14.2 MN：平均血流速率（cm/s）
14.3 D：舒张末期血流速率（cm/s）
14.4 RP：阻抗系数RP＝（S-D）/S
14.5 PI：脉动指数PI
14.6 SD：S/D比，SD＝S/D
14.7 HR：心率
15.术中探头频率：具备8MHz、10MHz、20MHz等
16.探头最大工作距离
16.1 8MHz最大工作距离≥10mm
16.2 10MHz最大工作距离≥5mm
16.3 20MHz最大工作距离≥2mm
17.测量范围
17.1 8MHz测量范围≥：3cm/s～60cm/s
▲17.2 10MHz测量范围≥2.5cm/s～50cm/s
17.3 20MHz测量范围≥1.2cm/s～25cm/s
标的3：立体定向系统
▲1.立体定向框架主体为磁兼容材质。颅骨固定螺丝为钛螺丝，立柱配有绝缘垫圈。
2.系统机械定位误差≤0.5mm。
3.系统与手术计划软件兼容的种类≥5，可满足国内手术导航软件匹配的要求。
4.机械标尺刻度：直线标尺的刻度最小单位为mm，最小分度值≤1mm；角度标尺刻度以度（°）为单位，弧形弓角度最小分度值≤1°，侧环角度最小分度值≤2°。
5.多功能立体定向弧形弓X方向机械标尺调节范围≥115mm。
6.Y坐标尺刻度调节范围≥145mm。
7.Z坐标尺刻度调节范围≥110mm。
8.弧形弓角度调节范围≥165°。
9.侧环角度调节范围≥350°。
10.坐标基环为方框结构，可直接安装弧弓支撑耳环，基环的四条边均标有刻度，可使弧弓左右、前后安装时均可直接设定X、Y值；为避免坐标混淆，坐标刻度均采用正值。
11.弧弓半径≥185mm，为稳定的半圆形双侧支撑结构。左右双侧均有刻度，X轴坐标尺为双侧依次锁定。
12.弧弓可在基环的左右方向安装、也可在前后方向安装。以提供后颅窝、双侧颞部、经蝶窦手术等手术入路，及病人可取仰卧、侧卧、俯卧等体位。
13.器械携带装置配独立的可调节的器械引导子和固定子；引导子可移动抵近开颅窗处操作；固定子可在零点位置上，向上或向下移动幅度≥3cm。
14.影像定位系统：CT定位：提供CT床固定器、CT适配器、CT定位框架等。
15.侧切组织活检针套件，侧切活检针直径1.5mm-2.5mm，活检窗长度≥8mm
16.提供神经外科手术头架专用固定连接器。
17.配置单
17.1坐标框架包括：
17.1.1型坐标框架：1套
17.1.2前固定柱：2套
17.1.3后固定柱：2套
17.1.4后固定柱：2套
17.1.5固定螺钉,5对：10个
17.1.6右耳支撑：1套
17.1.7左耳支撑：1套
17.1.8耳塞：2个
17.1.9 M4*10锁片：4套
17.1.10双头螺丝刀：2个
17.1.11消毒盒：1个
17.1.12备件包：1套
17.2多功能立体定向导向弧包括：
17.2.1双侧刻度多功能立体定向导向弧：1套
17.2.2双头螺丝刀：1个
17.2.3右侧滑片：1个
17.2.4左侧滑片：1个
17.2.5消毒盒：1个
17.3 CT坐标显示器：1个
17.4可调节的CT适配器：1个
17.5 CT床固定器：1套
17.6侧切活检针：1个
17.6.1直径2.5MM，窗口10*1.4MM的侧切活检针：1个
17.6.2固定子：1个
17.6.3引导子：1个
17.6.4消毒盒：1个
17.7手术床连接器：1套
标的4：多导睡眠监测仪
1.硬件
1.1每套设备包含：1套睡眠分析系统，4台多导睡眠记录仪，可同时监测4位患者，每台多导睡眠记录仪可单独使用。
1.2符合睡眠分析基础参数，包括脑电、眼电、肌电、心电、左腿动、右腿动、心率、鼾声、口鼻气流、胸呼吸运动、腹呼吸运动、体位、血氧等参数，所有数据支持同时采集。
▲1.3贴片式设计：设备由主机和≥6块贴片式信号采集模组构成，主机与信号采集模块通过蓝牙连接，穿戴便捷，舒适无束缚，可还原真实睡眠状态；可根据疾病实况选择信号采集模组，针对性进行睡眠监测。每个信号采集模块重量≤25g。
1.4血氧、鼾声信号、脑电采集模块具备一体化设计。
▲1.5自动数据回传和充电：采集模块具备监测数据自动回传和自动充电功能。
1.6数据存储方式：数据存储卡、蓝牙传输、WIFI等方式。
▲1.7胸阻抗检测：具备心电呼吸阻抗描记功能。
1.8输入阻抗：≥5MΩ。
1.9共模抑制比：≥80dB。
1.10噪声电平：≤5μV(峰-峰值)。
2.软件
2.1全中文操作界面，全中文报告生成系统，具备独立分析系统。
2.2具备人工智能算法（非睡眠频谱分析）辅助睡眠分期：具备Ai功能分析各个分期的波形特征，可对每个睡眠帧数据进行预测。
2.3报告功能：可选择生成通用报告、帧报告、趋势图报告、呼吸报告、血氧饱和度报告和体位报告等。
2.4收录回放功能：具备软件收录回放功能；
2.5支持任意时刻查看实时数据，以便临床时刻查看睡眠数据，掌握睡眠情况。
2.6波形扫描速度：5、10、15、30、60等秒或2、5、10等分钟/页。可以进行波形固定。
2.7可调项目：灵敏度、高频滤波器、时间常量、显示速度等。
2.8跳转功能：指定事件、逐页、指定时间等。
2.9显示方式：连续、高速、高速有暂停、手动逐页、手动逐秒、手动波形自动居中等。
2.10显示信息：事件、导联编号、电极名和说明等
2.11脑电波处理功能：脑电波形局部任意放大功能及自动计算功能。
3.配置清单
3.1主机工作站（含睡眠分析软件）：1套
3.2数据采集盒：4台
3.3脑电采集终端：4个
3.4口鼻气流采集终端：4个
3.5胸呼吸运动采集终端：4个
3.6腹呼吸运动采集终端：4个
3.7左下肢肌电采集终端：4个
3.8右下肢肌电采集终端：4个
3.9重复性电极：5个
3.10电源适配器：4根
3.11脉搏血样仪：4个
3.12口鼻热敏传感器：12个
3.13理疗用体表电极：4包
3.14医用双面胶贴：80片
标的5：肌电诱发电位仪
1.放大器：
1.1具备10-20标准的电极输入接口；
1.2通道数≥6通道一体化放大器，五芯DIN接口≥2个；
1.3采样率：≥100KHz/通道；
1.4数模转换：≥24bit；
1.5灵敏度：0.01µV/D—100mV/D；
1.6扫描速度：0.05ms/D至18s/D；
1.7噪声抑制：≤0.5µV；
1.8共模抑制比：≥120dB；
1.9低频滤波：0.05Hz～5kHz；
1.10高频滤波：30Hz～20kHz；
1.11内置校准功能：具备定标信号方波或矩形脉冲，校准幅度覆盖至少2µV～20mV范围，可多档切换。
2.控制面板：
2.1具备独立控制面板；
2.2控制面板配备鼠标；
3.刺激器：
3.1具备双路电刺激、反射锤刺激、外触发等接口；
3.2电刺激器
3.2.1手柄电刺激器：具备≥3个多功能按键，可从≥50种菜单中选择功能；
3.2.2具备双路可独立电刺激输出通道；
▲3.2.3刺激类型：内置恒流和恒压两种电刺激模式；
3.2.4刺激强度：0-100mA和0-400V；
3.3听觉刺激器
3.3.1听刺激类型：Click，Tone Pips，Tone Burst；
3.3.2刺激强度：最高≥130dB SPL；
3.4视觉刺激器
3.4.1刺激模式：棋盘格，水平条，垂直条，Bitmap图像，双刺激，翻转，闪烁等；
3.4.2刺激视野：全视野，半视野，1/4视野，1/8视野等；
3.4.3棋盘格颜色：多种颜色可选，包括黑、白、黄、红、绿、蓝等；
3.4.4注视点颜色：多种颜色可选，包括黑、白、黄、红、绿、蓝等；
4.软件与功能参数
4.1软件功能
4.1.1每条波形均支持导出文本数据；
4.1.2硬件检测：具备自动检测部件的连接情况、按键反应情况等；
4.1.3具备锁定工作站功能；
4.1.4软件具备截屏、录屏、摄像等功能。
4.2.神经传导软件包
4.2.1运动神经传导，感觉神经传导，F波，H反射，重复电刺激，瞬目反射等检查项目
4.2.2自动记录每一次刺激后的波形，支持回看或手动选择要平均的波形。
4.3.肌电图软件包
4.3.1包括自发电位，运动单位，大力收缩，干扰相自动分析，单纤维肌电图等；
4.3.2具备MUP质量监测功能；
4.3.3干扰相自动分析：转动波幅、NT/MA与部位、MA/NT与部位、包络线与活动、NSS/s与活动、中位频率与获取时间、RMS波幅与获取时间、FFT（快速傅氏变换）（功率与频率）、功率与频率与获取时间等分析；
4.3.4具备多运动单位电位（MMUP)采集功能。
4.4.诱发电位软件包
4.4.1听觉诱发电位：脑干听觉诱发电位、前庭肌源诱发电位等；
4.4.2体感诱发电位；
4.4.3视觉诱发电位；
4.4.4运动诱发电位：恒定电压电刺激运动诱发电位检查；
4.4.5事件相关电位：听觉刺激P300、电刺激P300、MMN等；
4.4.6具备自动去除干扰伪迹功能；
4.4.7平均方式：平均值、指数、中位数、加权、交替等。
4.5.自主神经检查
4.5.1皮肤交感反应（SSR）；
4.5.2 RR间期心率变异分析：有节拍器，可自定义呼吸频率
4.6 TRAS震颤记录分析软件
4.6.1自动分析：峰频率、半宽频率、半宽功率、全宽功率等；
4.6.2视频的分析技术，可同步采集震颤视频与震颤数据等；
4.6.3可自动对多通道进行多元分析：多通道相关性分析、多通道频谱分析、多通道一致性与相位分析等。
4.7软件包
4.7.1含MUNIX类方法的运动单位数目指数；
4.7.2 CMAP扫描分析：支持复合肌肉动作电位扫描；
4.7.3含CVD类对冲测试分析；
4.7.4支持三重刺激测试（TST），支持外接磁刺激器；
4.7.5磁刺激静息期测试（SP），支持外接磁刺激器；
4.7.6支持配对瞬目反射分析
5.配置清单：
5.1数据采集处理工作站：内存≥8G、硬盘≥1000G、配内置扬声器
5.2激光打印机：1台
5.3显示器≥22英寸液晶，分辨率≥1920*1080
5.4仪器车：1台
5.5隔离电源：1
5.6肌电图诱发电位主机：1套
5.7控制面板：1
5.8放大器：6通道，带支臂：1
5.9多功能手柄刺激器（包括鞍状双极刺激探头）：1
5.10肌电图诱发电位软件：1
5.11声刺激耳机：1
5.12视觉刺激器：1
5.13视觉监视器：1
5.14震颤加速器：1
5.15震颤重物：1
5.16其他：同芯圆针电极25支、同芯针连接线1根、鞍形电极1个、指环电极1副、盘状电极12根、鳄鱼夹电极线2根、贴片电极3包、导电膏2支、磨砂膏2支、粘胶带2卷、固定带3条、夹式地线2根、测量尺1卷、电源插座1个等

06包：流式细胞仪等
标的1：光学生物测量仪
▲1.光源：扫频激光，中心波长≥1000nm。
2.固视灯：LED。
3.操作方式：非接触式。
▲4.可视化测量：可显示角膜到视网膜全眼轴OCT图像。
▲5.固视确认：系统具备固视状态可视确认功能，可显示从角膜至视网膜的OCT断层/眼底结构图像，能客观评估是否测量到黄斑区的真实视轴。
[bookmark: OLE_LINK9]6.眼轴长测量范围：14mm-35mm。
7.前房深度测量范围：1mm-6mm。
8.晶体厚度测量范围：1mm-6mm。
9.角膜厚测量范围：0.2mm-1.2mm。
10.角膜曲率测量范围：5mm-10mm。
11.瞳孔直径测量范围：1.5mm-9mm。
12.角膜直径测量范围：8mm-14mm。
13.可测眼睛类型包含正常眼硅油眼无晶体眼和人工晶体眼角膜屈光手术后眼。
14.具备HofferQ公式。
15.具备Holladay2公式。
16.具备SRK/T公式。
17.角膜屈光术后：具备Haigis-L公式法。
18.散光晶体计算：具备Haigis-T公式法，可直接计算散光矫正型人工晶状体的球镜和柱镜度数。
19.具备BarrettUniversalⅡ公式。
20.具备Barrett Toric公式。
21.具备Barrett TrueK公式。
22.具备光学人工晶体常数数据库。
标的2：流式细胞仪
▲1.全固态激光器：至少具有488nm蓝色激光器，640nm±3nm红色激光器，405nm紫色激光器；
2.同时检测参数≥14个，包含前向散光、侧向散光等；，荧光通道≥12个。
3.检测器类型：荧光信号采集采用光电倍增管（PMT）探测器；非雪崩二极管（APD或FADP）；全反射光路检测系统，光路采用光纤传导。
▲4.具备智能荧光补偿功能：一次补偿至少可用≥60天，电压变化无需重新调整补偿，每个芯片可自动监测样本与滤光片匹配的正确性。
5.荧光检测灵敏度：FITC≤85MESF、PE≤20MESF、APC≤30MESF。
6.液流模式：样本流速连续可调，≥4种模式：高速、中速、低速、高灵敏度等模式；核心液流速≥5.0m/s，最小上样体积≤35μl。
▲7.上样方式：连续流上样；空气压力泵上样等。
▲8.具备全程质量控制体系；可自动检测和跟踪仪器性能等参数变化，生成≥15项参数的Levey-Jennings曲线
▲9.数据分析：具有专业的流式数据获取和分析软件，配备科研、临床使用的软件，至少具备全自动六色淋巴细胞亚群分析软件，一管同时进行6色TBNK检测。
10.细胞获取速度：≥35000细胞/s。
11.绝对计数功能：配套符合标准的绝对计数微球，实现精确计数。
12.数据处理能力：支持不同实验室实验条件及模板通过USB或者电子邮件等方式传送给另一台同类型仪器使用。
13.携带污染率：≤0.05%。
14.审计追踪功能：具备实验室分级管理及审计追踪功能。
15.仪器配置清单：
15.1流式细胞仪主机1台；
15.2数据获取工作站1套；
15.3数据分析软件1套
15.4稳压电源1台
15.5装机试剂1套（含鞘液、清洗液、质控微球）
标的3：超薄切片机（此设备不属于医疗器械）
1.样品臂运动
1.1切片速度控制范围：0.04－100mm/s
▲1.2样品前进范围：0－100nm（步进1nm）、100－2500nm（步进10nm）、2500－50000nm（步进500nm）
1.3回程速度：10，30，50mm/s等可选
1.4样品臂总行程：≥200μm
▲1.5切片原理(变速器)：重力切片（与重力耦合）
▲2.独立控制的照明系统：具有亮度可控的LED背光、亮度可控的LED顶照光、亮度可控的LED样品透射光。
3.刀座运动
3.1 E-W运动（马达驱动）：25mm，按钮连续性控制
3.2 N-S运动（马达驱动）：10mm，按钮连续性控制, 可调节步进（0.1-15μm）
3.3 刀座控制样品切片前进范围：100－2500nm（步进100nm）、2500－50000nm（步进500nm）
3.4刀座：360°旋转，旋转刻度：+30至–30°
3.5刀的角度可调：-2°至14°（刻度1°），可支持刀宽度6－12mm
3.6样品夹：360°可旋转样品夹，共心倾转：+22°至–22°
4.光学系统与机械运动部分
▲4.1体式镜放大倍数：10-75×
4.2目镜倾角：10°至25°
4.3共心式移动范围：+5°至-5°
5.触摸屏内置计数器，可进行切片数计数，切片行程计数
6.速度及前进范围等参数可存储量：≥500组
7.配置
7.1超薄切片机主机：1台
7.2体视镜套装：1套
7.3防震台：1台
7.4修块接口：1个
7.5滚花头艾伦扳手：1个
7.6切片圆弧：1个
7.7弧形样品夹：1个
7.8钻石刀：1把
7.9弯头镊子：2把
7.10直头镊子：2把
7.11玻璃条：≥150条
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