[bookmark: _Toc225498656]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
（台/套）
	是否接受进口产品

	2
	2-1
	超声用电磁定位穿刺引导设备
	1
	否

	6
	6-1
	关节镜系统
	1
	否

	7
	7-1
	单侧双通道脊柱内镜系统
	1
	否



（二）项目背景/项目概述（如有）
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK178]本次招标采购项目为2026年医用设备财政资金购置项目（国产），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：自合同签订后60天内。
2、交付地点：首都医科大学附属北京世纪坛医院。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
（四）售后服务（质保期）
质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后60个月。
1. 投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。
2. 保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。
3. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
4. 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
5. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]本次招标采购项目为2026年医用设备财政资金购置项目（国产），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★2.1 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
★2.3投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★2.4投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2.5投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
[bookmark: OLE_LINK53]

第2包 品目2-1 超声用电磁定位穿刺引导设备
数量：1台/套
一、主要用途：可接收并显示超声影像，实时显示穿刺路径和穿刺靶点，用于实质脏器、血管、神经穿刺介入手术中对穿刺器械进行导航。
二、技术参数：
1、主机：
▲1.1、接收病人术中超声影像，通过电磁定位原理，跟踪手术器械并将手术器械的空间位置在病人影像术中超声影像上以虚拟探针的形式实时更新显示。
1.2、可兼容超声设备视频接口：HDMI、DVI、DP。
1.3、导航引导的空间范围：在发射器前方≥ 30×30×30cm 的空间范围内可实现导航。
▲1.4、导航精度：≤1.5mm。
▲1.5、可在接收的超声图像中实时显示穿刺路径、穿刺针针尖位置和预期穿刺靶点、穿刺针到预期穿刺靶点的相对位置。
1.6、当穿刺针顶端到达超声图像所在平面时可提示。
▲1.7、配准通过原点与坐标三线确认，与配套耗材通过鲁尔接头快速连接，同平面参数可设置声窗宽度和平行度。
1.8、导航准备时间≤3min。
1.9、具备导航校正、截图存储功能。
1.10、彩色液晶显示器≥23英寸，分辨率：≥1920×1080。
1.11、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；DC：锂离子电池，支持主机工作时间≥2h。
2、发射器：可通过自由臂支架自由调节位置和角度。
3、操作台：
3.1、可电动调节操作台高度，可调节行程≥20cm。
3.2、操作台面承重≥15kg。
三、主要配置：
1、主机：1台。
2、发射器（含支臂）：1个。
3、穿刺针传感器：2套。
4、探头传感器：1套。
四、质保期：≥5年。



第6包 品目6-1 关节镜系统
数量：1台/套
一、技术参数：
1、摄像主机：
1.1、液晶触摸显示屏≥7英寸。
1.2、主机可处理、输出最高分辨率≥3840*2160@60Hz的视频图像。
1.3、手术模式可自定义。
1.4、成像模式至少包括：白光、黑白荧光、彩色荧光。
1.5、具备四分屏模式。四分屏主屏画面可由摄像头按键控制进行画面切换
1.6、输出接口：12G-SDI≥1、3G-SDI≥1、4K HDMI≥2，HD HDMI≥1，DVI≥1。所有信号输出接口可同时输出。
1.7、具备颜色调节功能。
1.8、具备高亮抑制功能，多级可调，可自动识别过曝区域并进行亮度抑制。
1.9、具备深腔提亮及暗区调节功能，多级可调，可自动补偿暗区光效。
1.10、具备防红溢出功能，调节档数≥3档。
1.11、主机具备除烟校正功能。
1.12、内置刻录功能，录像分辨率至少包含 3840×2140，1920×1080；视频刻录格式至少包含 AVI、MP4、TS、MOV；可循环刻录和分段刻录。
1.13、主机具备USB接口。
1.14、主机电击防护等级：CF级别I类防护。
1.15、主机使用年限≥10年（提供铭牌照片或使用说明书证明）。
2、摄像头：
▲2.1、摄像头传感器晶片数量(CMOS)≥3个，摄像头芯片尺寸≥1/2.8英寸。
▲2.2、采集矩阵：≥ 3840×2160，支持逐行扫描。
2.3、摄像头控制且可编程按钮数量≥3个，可进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置。
2.4、摄像头可选配光学卡口≥2种，至少包含定焦卡口（焦距20mm），变焦卡口（焦距15～30mm）。
2.5、防护等级：CF 级别I类防护。
2.6、防水等级：IPX7。
2.7、灭菌方式：可高温高压、过氧化氢低温等离子灭菌。
3、内窥镜冷光源： 
▲3.1、具备白光和荧光照明模式。
3.2、白光照明：
3.2.1、光源：LED，工作寿命≥60000小时。
3.2.2、光通量≥1000lm。
3.2.3、色温调节范围：3000-7000K。
3.2.4、显色指数≥90。
3.2.5、亮度调节范围：10～100%，调节档位≥10档。
3.3、光源可通过摄像头遥控控制。
3.4、可查看光源设备状态、导光束状态，包含使用时长、光源温度、光源功率等。
3.5、冷光源正常运行时最大噪音≤55dB（A）。
4、导光束：直径≥4.8mm；长度≥3000mm。
5、监视器：
5.1、彩色液晶显示屏≥32英寸；分辨率：≥3840×2160。
5.2、最大对比度≥1000000:1；色域：≥10 bit。
▲5.3、响应时间：≤5ms。
6、内窥镜：
6.1、视向角 ：30°，视场角： ≥95°。
6.2、视场中心角分辨力≥1.80 C/（°）。
6.3、最小工作距离：≤20mm；有效景深范围：1～50mm。
6.4、显色指数Ra≥80。
6.5、外径：≥4.0mm，工作长度：≥175mm。
7、镜鞘：外径≥6.0mm，工作通道≥4.2mm，工作长度 ≥140mm。
8、闭孔器：外径≥4.1mm，工作长度 ≥170mm。
二、主要配置：
1、摄像主机：1台。
2、摄像头：1个。
3、内窥镜冷光源：1台。
4、导光束：2条。
5、监视器：1台。
6、内窥镜：2条。
7、镜鞘：2个。
8、闭孔器：2个。
9、消毒盒：2个。
三、质保期：5年。

第7包 品目7-1 单侧双通道脊柱内镜系统
数量：1台/套
设备1、4K摄像系统（核心产品）
一、技术参数
1、摄像主机：
▲1.1、4K荧光内窥镜摄像摄像主机，可处理和输出最高分辨率≥3840×2160的视频图像，也可处理和输出分辨率1920×1080的视频图像。
1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸。
1.3、图像色域范围支持BT.2020。
1.4、显示模式：具备白光模式、黑白荧光模式、彩色荧光模式，可实现白光与荧光同屏显示。
1.5、荧光模式下可标定荧光区域，荧光阈值、融合强度可手动可调。
1.6、具备自动曝光控制功能，可进行白光和荧光曝光亮度调节；曝光亮度也可手动调节，调节档位≥10档。
1.7、具备R增益、B增益、降噪、图像亮度、饱和度、对比度、锐度调节功能。
1.8、摄像系统信噪比≥60dB。
1.9、场景模式：具备自定义模式。
1.10、色彩模式≥3种，可实时切换调整。
1.11、具有去网格功能。
1.12、具有血管增强功能。
1.13、电子放大倍数调节范围：1～4倍。
1.14、具备自动识别烟雾功能，可通过SCB接口连接气腹机，无需人工干预，快速排气除烟。
1.15、主机内置刻录功能，可录制白光画面、黑白荧光画面、彩色荧光画面和四分屏画面的视频，视频录制可设置4K（3840×2160）分辨率和全高清（1920×1080）分辨率。
1.16、内置USB接口，可通过USB接口连接键盘、鼠标、脚踏板、打印机、U盘、移动硬盘等外设。
1.17、输出端口：具备SDI、12G-SDI、HDMI输出接口，可同时输出图像。
1.18、电击防护等级：CF型。
1.19、使用寿命：≥10年。（提供设备铭牌照片或使用说明书证明）
2、摄像头：
▲2.1、摄像头具备光学变焦功能，焦距调节范围：15～30mm，光学放大≥2倍。
2.2、成像矩阵：≥3840×2160。
2.3、白光图像水平分辨率≥2400线，垂直分辨率≥2400线；原始黑白荧光图像水平分辨率≥1000线，垂直分辨率≥1000线。
2.4、摄像头的相对畸变≤1%。（提供第三方检验机构出具的检验报告或产品说明书）。
2.5、摄像头功能按键≥3个，自定义功能≥8种。
2.6、摄像头重量：≤250g。
2.7、防水防尘等级：IPX8，支持低温等离子灭菌；支持邻苯二甲醛浸泡消毒，消毒次数≥500次。
3、内窥镜冷光源：
3.1、液晶触摸显示屏≥7英寸，可调整光源亮度大小。
3.2、LED光源，使用寿命≥60000小时。
3.3、光源色温：5500K±1000K。
3.4、输出总光通量≥2000lm，显色指数≥90%。（提供第三方检验机构出具的检验报告或产品说明书）
3.5、冷光源最大中心照度：≥3000000Lux。
3.6、红外截止性能：≤4mW/lm。
3.7、具备智能光源联动功能，可全自动调节光源亮度。
3.8、具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光。
3.9、具有光源寿命提示功能。
3.10、电击防护等级：CF型。
3.11、使用寿命：≥10年。（提供设备铭牌照片或使用说明书证明）
4、导光束：
4.1、长度：≥3000mm；有效芯径：4.0mm±0.5mm。
4.2、可高温高压和低温等离子灭菌。
4.3、冷光源使用寿命：≥10年。
5、监视器：
5.1、彩色液晶显示器≥32英寸，分辨率≥3840×2160。
5.2、最大亮度：≥700cd/m²，最大对比度：≥1350:1。
5.3、响应时间：≤18ms。
5.4、具备画中画、画与画功能，可同时输入两路信号，在一个屏幕上显示不同内容。
5.5、防水防尘等级：前壳IP65，后壳IP22。
6、台车：
6.1、台车主体材质：不锈钢；层板高度可自主调节；脚轮均为=静音制动脚轮。
6.2、支臂可悬挂≥32英寸显示器。支臂可360°旋转且高度可调。
二、主要配置 
1、摄像主机：1台。
2、摄像头：1个。
3、冷光源：1台。
4、导光束：1条。
5、显示器：1台。
6、台车：1辆。
三、质保期：≥5年。
设备2、UBE内窥镜（带镜鞘-脊柱微创手术器械）：
一、技术参数：
1、视向角： 30°；视场角：≥85°。
2、最小光学工作距离：≤4mm。
3、景深范围：3～100mm
4、中心角分辨力 ra(d)：≥4.8 C/°
5、显色指数：Ra≥90%。
6、插入部最大外径(内窥镜)：≥ 4.0mm，工作长度：175mm。
7、脊柱微创手术通道扩张管（镜鞘）：具备神经拉钩作用，外径≤6mm，内径≤5.5mm，长度≥140mm，角度：30°。
8、骨导引针：直径4.5mm，长度≥180mm。
二、主要配置：
1、30°关节内窥镜：4支。
2、30°镜鞘：3支。
3、骨导引针-闭孔器：3支。
三、质保期：≥5年。
设备3、等离子射频手术系统：
一、主要用途：与一次性等离子刀头配合使用，在生理盐水环境下工作，用于脊柱微创手术的UBE术中的切割、消融、凝固和止血。
二、技术参数：
1、工作频率：≥100kHz；工作温度：40～70℃之间。
2、具备射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能。
3、工作模式：具有消融切割、凝固止血模式，具有内镜下消融切割和止血功能。
4、最大输出功率：≥400W；等离子汽化切割：≥8档可调；等离子凝固止血：≥8档可调。
5、最大峰值≤800Vp。
6、可自动检测附件及刀头，根据不同刀头在液晶屏上自动显示默认或设置档位。
7、可用脚踏开关控制切割、凝血功能的开启和停止，可通过脚踏调节消融切割、凝固止血模式档位。
8、具有电极阻抗显示、电极温度显示功能。
9、温度提示点设置范围：30～120℃。
10、具备故障报警提示功能、输出正常提示功能，音量大小可调节。
11、电极：采用双极或多级设计，无需接负极板使用。
三、主要配置：
1、等离子射频手术系统主机：1台。
2、脚踏开关：1个。
四、质保期：≥5年。
设备4、骨组织手术设备
一、主要用途：具备超声骨刀、高速动力或刨削、灌注功能以及负压吸引功能，可用于脊柱内镜/UBE及开放手术中骨及软组织的切割和破碎、打磨和切吸。
二、技术参数
1、主机：
▲1.1、输出接口≥2个，可任意接插超声手柄、高速电机、刨削电机。
1.2、手术动力主机具有联动控制的灌注和吸引功能，灌注系统随动力手柄启动自动增加压力。
1.3、压力调节范围：0～150mmHg。
1.4、控制方式：脚踏式控制动力输出。
2、手柄
2.1、动力及超声手柄均支持高温高压灭菌。
2.2、高速电机手柄：
2.2.1、刀头转速≥30000rpm。
2.2.2、动力马达具有止停功能，扭矩≥2.5m·Nm。
2.3、刨削手柄，具有手控按键，可以控制手柄启停、调节转速。
2.4、超声手柄：具有按键识别功能，可适用开放、单侧双通道（UBE） 手术。
3、脊柱内镜刀头：
3.1、脊柱内镜磨头：西瓜头、宝石头各1支；直径：3.5mm，工作长度≥290mm。
3.2、UBE磨头：西瓜头、宝石头各1支，直径：4.0mm，工作长度≥120mm。
3.3、刨削刀：外刃内齿、双齿、侧保护球形刀头各1支，直径：4.5mm，工作长度≥130mm。
3.4、开放用超声骨刀刀头：片切刀头、锉刀头、锯齿刀头、勾刀头各1支，长度≥50mm，直径：3.5mm～4.5mm之间。
3.5、UBE手术用超声骨刀刀头：片切刀头、锉刀头、锯齿刀头、勾刀头各1支，长度：120mm～140mm之间，直径：3.5mm～4.5mm之间。
3.6、椎间孔镜手术用超声骨刀刀头：片切刀头、锉刀头、十字刀头各1支，长度≥250mm，直径：3.0mm～4.0mm直径。
3.7、大通道椎管狭窄镜手术用超声骨刀刀头：片切刀头、锉刀头、十字刀头各1支，长度≥250mm，直径5.0mm～6.0mm之间。
三、主要配置：
1、主机：1台。
2、脚踏：1个。
3、高速电机手柄：1把。
4、刨削手柄：1把。
5、超声手柄：1把。
6、脊柱内镜刀头：1套。
四、质保期：5年
设备5、脊柱微创手术器械：
一、技术参数：
1．脊柱微创手术通道扩张管：
1.1、数量：2支；长度：≥220mm；直径：≤4mm；用于建立扩张通道、实心。
1.2、数量：1支；长度：≥200mm；外径：≤6mm；用于建立扩张通道。
1.3、数量：1支；长度：≥180mm；外径：≤8mm；用于建立扩张通道。
1.4、数量：1支；长度：≥160mm；外径：≤10mm；用于建立扩张通道。
1.5、数量：1支；长度：≥50mm；直径：≤10mm；半套管，用于建立扩张通道、器械操作通道、出水通道。
1.6、数量：1支；长度：≥90mm；直径≤10mm；半套管，用于建立扩张通道、器械操作通道、出水通道。
1.7、数量：1支；长度≥160mm；外径≤6mm；用于建立扩张通道、配合纤维环切刀使用。
2、神经剥离器：
2.1、数量：1支；T型，用于建立扩张通道、剥离骨面软组织。
2.2、长度：≥150mm，厚度≤5mm。
3、脊柱手术用神经拉钩：
3.1、数量：1支；长度：≥100mm；宽：≥4mm，用于神经根牵拉。
3.2、数量：1支；长度≥100mm；宽≥8mm，用于神经根牵拉。
4、神经剥离子：数量：1支；长度≥300mm；刃宽≥3mm，双工作端，角度0°、15°，用于神经根剥离。
5、骨探针：数量：1支；长度：≥100mm；前端：≥4mm；用于神经根剥离。
6.椎间盘铰刀：数量：1把；长度≥220mm，刃宽≥4mm，用于纤维环的切开。
7、骨凿： 
7.1、上翘型骨凿：数量：1把；角度：≥30°；刃宽：≥5mm。
7.2、直型骨凿：数量：1把；直型；刃宽≥5mm。
7.3、L型骨凿：数量：1把；L 型；刃宽≥5mm。
8、刮匙：
8.1、数量：1支；长度：≥140mm；刃宽：≥4mm；直型。
8.2、数量：1支；长度：≥140mm；刃宽：≥4mm；侧弯型。
9、骨锤：数量：1把；长度≥240mm。
10、脊柱手术用神经拉钩： 
10.1、数量：1支；长度：≥100mm；宽：≥10mm，右折弯，用于神经根牵拉。
10.2、数量：1支；长度：≥100mm；宽：≥10mm，左折弯，用于神经根牵拉。
11、椎板咬骨钳：
11.1、数量：1把；长度：≥220mm；角度：≥110°；刃宽：≥3mm；缀板咬骨钳手柄，方向可调。
11.2、数量：1把；长度：≥220mm；角度：≥130°；刃宽：≥3mm；缀板咬骨钳手柄，方向可调。
11.3、数量：1把；长度：≥220mm；角度：≥130°；刃宽：≥3mm；缀板咬骨钳手柄，方向可调。
12、髓核钳：
12.1、数量：1把；长度：≥180mm；刃宽：≥4mm；谷粒型，直型。
12.2、数量：1把；长度≥180mm；刃宽：≥4mm；谷粒型，上翘型。
二、质保期：≥5年。





[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK102]

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
2.1采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
2.1.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。
2.1.2、投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）。

2.2采购标的需满足的服务期限要求
质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后60个月。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、技术证明支持材料
[bookmark: OLE_LINK201][bookmark: OLE_LINK200]4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
4.1.2、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★、“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。
对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.3、培训要求：
培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无。

（三）验收标准
1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。
3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求
无。
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