妇产医院医用设备购置（追加）

# 采购需求

- 采购标的

第一组：

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 分包预算金额（万元） | 数量（台/套） | 分项最高限价（万元） | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26包 | 显微外科手术镜 | 显微外科手术镜 | 49.50 | 1 | 48 | 是 |
| 27包 | 阴茎硬度测量仪 | 阴茎硬度测量仪 | 40.00 | 1 | 34.5 | 是 |
| 28包 | 高频手术系统、等离子电切电凝系统 | 高频手术系统 | 70.00 | 1 | 39 | 是 |
|  |  | 等离子电切电凝系统 |  | 1 | 30 | 是 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：

26包、27包、28包：

27包、28包自合同签订之日起30日内交货并完成安装、调试。

26包自合同签订之日起60日内交货并完成安装、调试。

2.交货地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章 拟签订的合同文本。

（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.设备到达指定地点且接到采购人通知后，供应商须安排厂家专职工程师到现场进行安装、调试。供应商须对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。安装和调试的费用包括在投标价格内。

2.设备安装后，应按国家标准和厂家标准进行质量验收。供应商应向采购人提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。如需要进行计量检定，费用由供应商承担。

3.免费提供中文维护手册1套。

4.供应商须负责对采购人相关人员进行免费技术培训，直至能够熟练掌握为止。培训内容包括：临床操作使用培训；日常使用保养与管理；设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。培训人数由采购人确定，培训资料由供应商免费提供。投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

★5.质量保证期（保修期）：

26包、27包、28包

26包：整机维保≥5年。

27包：整机维保≥5年（质保期内钢丝捻紧器损坏免费换新）。

28包：整机维保≥5年。

6.售后服务承诺：

6.1投标人应承诺所投设备中标后在北京地区有维修站（请列明已有维修站或中标后计划建设的维修站详细地址和电话），提供24小时服务支持电话。

6.2投标人应承诺开放设备数据接口、提供设备数据格式、接口标准、通讯方式等接口信息。提供软件终身免费升级。

6.3投标人应承诺国内有备件库，保证10年（含）以上的零配件供应。

6.4投标人应定期回访采购人，负责设备终身维修，设备维修期间，应提供同型号设备作为备用以满足临床使用。

6.5投标人应提供针对本项目的售后服务保障措施。

7.售后响应及处理周期：接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场，如24小时内无法修复，供应商应提供应急备用机，投标人应提供针对本项目的售后服务响应时间及处理周期。

8.售后服务人员：具备相关技术能力及资质，负责处理设备出现的各种问题和售后服务，投标人应提提供售后工程师姓名、电话、厂家售后座机、厂家工程师姓名、手机、电子邮箱等人员配置情况。

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“妇产医院医用设备购置（追加）”，供应商应根据遴选文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★2.2如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

★2.3如供应商为代理商，还应提供制造厂商有效的辐射安全许可证复印件加盖单位公章。（仅针对07包、08包）。

2.4投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

（二）具体要求

26包、27包、28包

26包：

设备名称：显微外科手术镜

▲1.显微镜采用光学玻璃，全部镜组采用复消色差和多层化学镀膜技术。

- 变倍系统：配备≥5档变倍器

▲3.放大倍率（12.5×目镜）：单一物镜下最小放大倍数≤2x ，最大放大倍数≥19.0×

- 变焦物镜工作距离：最小工作距离≤200mm, 最大工作距离≥420mm。

照明系统：

▲5.1.LED光源，寿命≥40,000h；通过光纤传导至机头，白光模式色温：5000K～6000k之间

  - 光斑直径可调节，最小照明光斑直径≤12mm。

  - 具备照明增强系统，可提升照明光源的输出光功率。

主刀镜：双目镜筒，倾角调节范围：0～180°；瞳距可调。

▲7.对手镜：双目镜筒倾角调节范围：0～180°；瞳距可调。

- 目镜：广角目镜，屈光补偿范围：+5D～-7D，眼杯高度可调。

支架

  - 落地式支架：高度≥1700mm（垂直方向）。

▲9.2.支架水平臂展：≥1950mm（水平方向）。

  - 具有待机位置，将支架臂旋转到待机位置时，光源将自动关闭

原厂内置摄像系统：

  - 摄像头像素≥1080p。

  - 彩色液晶显示器≥23英寸。

★主要配置（每台）：

- 显微镜主机：1台

主刀镜：1套

对手镜：1套

落地式支架：1个

原厂内置摄像系统：1套

防尘罩：1个。

27包：

设备名称：阴茎硬度测量仪

（一）阴茎硬度测量仪主机：

- 通过微型马达产生收缩力，记录阴茎勃起前后的硬度、周径、阴茎勃起次数、持续时间等数据功能。

具有夜间勃起测定功能（NPTR），能够进行视听刺激（AVSS)，连续纪录并定量分析患者阴茎勃起的次数、持续时间、周径、硬度等功能。

可穿戴设备，检测中主机固定在腹部，也可以用延长线放在身旁。

主机具备触摸显示屏，可在主机输入信息、操作检测、存储数据，同时也可在电脑PC端录入病例信息并查看历史记录。

具有睡眠监测功能，可监测心率、呼吸、体动、睡眠等相关参数。

可鉴别心理性ED和器质性ED。

检测参数

  - 阴茎勃起次数范围：0～100次。

  - 阴茎勃起时间范围：0～600min。

  - 阴茎肿胀度范围：5cm～15cm 。

  - 阴茎硬度范围：0%～100%。

数据传输方式：阴茎硬度测量仪主机通过USB接口与电脑进行数据传输

电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；内置锂电池，容量≥3400mAh。

（二）数据处理工作站：

- CPU：内存≥8G；硬盘≥512GB SSD；彩色液晶显示器≥23.8英寸；

具有打印功能；

传输数据：包括阴茎头部与根部的硬度值、周径变化数值、整个检测过程中的原始数据、睡眠体动次数值

打印报告波型图包括阴茎头部硬度波形、阴茎根部硬度波形、阴茎头部胀大度波形、阴茎根部胀大度波形、睡眠体动波形，报告可自动统计勃起事件。

（三）检查治疗椅：

- 承重：≥300kg

床面上下调节高度65-85cm

可手动及脚踏双重控制。

具有床面加热功能。

具有靠背、脚部以及床面高度调节功能。

★主要配置（每台）：

- 阴茎硬度测量仪主机：1台

数据处理工作站：1套（含软件）。

头部医用钢丝捻紧器：1根。

根部医用钢丝捻紧器：1根 。

弹力套：50对。

主机固定带：1根。

视频眼镜：1套。

锂电池：4组。

电池充电盒：1个。

睡眠监测垫：1个。

检查治疗椅：1台。

28包 标的一：高频手术系统

（一）高频电刀：

▲1.具有2个相互独立和隔离的CF型防除颤单极和双极输出端口；可同时插入≥4把手术工作输出器械（不含负极板）并且每把器械使用互不影响，可同时双刀笔输出，同时切割和同时凝血。

- 具备独立的通用内窥镜接口，可配合各类型内窥镜进行内镜下的治疗，包括水下汽化电切。

工作模式：具备单极切割、单极凝血、双极模式、混切模式。

单极切割功率：

  - 纯切：≥320W@负载500Ω。

  - 混切1：≥250W@负载500Ω。

  - 混切2：≥200W@负载500Ω。

  - 混切3：≥150W@负载500Ω。

  - 脉冲切：≥320W@负载500Ω。

单极凝血功率：

  - 喷凝：≥80W@负载500Ω。

  - 强凝：≥120W@负载500Ω。

  - 柔凝：≥120W@负载500Ω。

双极模式功率；

▲6.1.标准双极：≥300W@负载100Ω。

  - 双极强凝：≥150W@负载100Ω，

独立高频发生器通用内窥镜接口，可配合各类型内窥镜进行内镜下的治疗，包括水下汽化电切；

控制系统：

  - 具备功率自动补偿功能，输出功率误差：不超过±5%。

  - 专用手术选择模式≥10组，同时具有10组记忆模式，支持内镜下治疗EMR 、ESD、ERCP、息肉切除及双极等离子体手术等。

  - 切割、凝血、双极参数分屏同时显示

  - 脉冲切割脉冲宽度≥5种，可一键切换，用于ESD、EMR、ERCP、 POEM和息肉切除手术。

  - 单、双极脚控独立控制，术中无需转换。

  - 断电时可实时记忆使用各功能的输出设定值。

  - 具备病人回路电极板接触质量检测系统，可实时检测电极板贴敷效果，一旦接触不良立即声光报警并停止输出。

  - 报警：具备电刀双极或负极板未连接报警、开机自检失败报警、故障报警、短路报警功能；报警方式：声光报警，并提示错误信息。

无风扇设计

使用寿命≥8年。

（二）、等离子电切镜

- 内窥镜：

  - 12°或30°。

  - 直径≤4mm，长度≥300mm。

  - 目镜与镜端采用蓝宝石镜面，可高温高压消毒；

被动式操作器。

外鞘，26Fr，具备进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流；

内鞘，24Fr ，可360°旋转。

具备内鞘进水接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。

配备闭孔鞘芯。

★主要配置（每台）：

- 高频电刀：主机：1台 。

单极双脚踏开关：1个。

双极脚踏开关：1个。

双极等离子电切镜：3套（含镜子、手件、内外鞘、等离子电极等）。

28包 标的二：等离子电切电凝系统

- 主机：

  - 具有等离子双极电切和电凝功能。

  - 额定输出频率≥300KHz。

▲1.3.最大输出功率：切割模，200 W±40 W@负载150Ω±10Ω；凝血模式，100 W±20 W@额定负载100Ω±10Ω。

  - 显示屏可同时显示动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率。

▲1.5.具备双极电极自动识别功能，并自动设定切割模式或凝固模式的默认功率，并可增减与显示。

  - 具有超负荷保护装置，当遇到过载时停止输出同时屏幕提示。

  - 凝血模式或切割模式手术时具有阻抗提示功能；具有电极安装状态提示功能。

▲1.8.具备电切镜模式（可盐水下组织切割与凝血）、腹腔镜手术模式（可腹腔镜下电切和电凝）和开放手术（可双极电切和电凝）模式

  - 使用年限：≥8年。

脚踏开关：双踏板。

双极电极

▲3.1.可提供配套使用的双极环状电极、双极多形状电极（包括环状、铲状、犁形电极、杆状、针状、钩状、滚状和腹腔镜手术用电凝钩、双极电凝钳、多功能凝切钳。

  - 双极环状自带正负极，电极与导线一体式。

  - 可提供≥270mm、≥330mm、≥570mm的3种规格长度杆状和针状电极

电切内窥镜：

  - 内窥镜镜体：

    - 12°或30°

    - 直径≤4mm，长度≥300mm。

    - 目镜与镜端采用蓝宝石镜面，耐腐蚀，可高温高压消毒。

    - 可连续进出水冲洗对流。

  - 被动式操作器。

  - 外鞘，26Fr；具备进、出水通道和控制开关，保持进出水垂直对流。

  - 内鞘，24Fr ；可360°旋转。

  - 具备内鞘进水接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。

  - 配备闭孔鞘芯、冲洗接头。

★主要配置（每台）：

- 主机：1台；

脚踏开关（双踏板）：1个。

双极电极：20支。

电切内窥镜镜体：1支。

被动式操作器：1把。

外鞘：1支。

内鞘：1支。

内鞘进水接头：1个。

冲洗接头：1个。

闭孔鞘芯：1支。

（三）特别说明：

1.标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在 第四章 “评标标准”中“对采购需求的响应情况”被扣除相应分值。

2.对于技术规格中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中证明材料除招标文件中有明确规定的证明材料外，其余“▲”号的技术指标需提供产品说明书或产品彩页或检测机构出具的检验报告。如投标人技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。

（四）其他要求

投标人应在投标文件中提供：

1.项目实施方案：内容包括但不限于：

1.1供货周期及进度安排；

1.2安装调试计划；

1.3质量保障措施；

1.4验收服务方案。

2.售后及培训服务方案：内容包括但不限于：

2.1售后服务承诺及保障措施；

2.2售后响应及处理周期；

2.3售后服务人员配备情况；

2.4培训服务方案。