# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京友谊医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6. 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 体外膜肺氧合系统 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 电动病床 | 5 | 否 |
|  | 1-3 | 床旁心电监护仪 | 1 | 否 |
|  | 1-4 | 注射泵 | 6 | 否 |
|  | 1-5 | 中央监护系统 | 1 | 否 |
|  | 1-6 | 电动病床 | 5 | 否 |
|  | 1-7 | 心电图机 | 1 | 否 |
|  | 1-8 | 营养泵 | 5 | 否 |
|  | 1-9 | 全自动血气分析仪 | 1 | 否 |
|  | 1-10 | 下肢静脉驱动装置 | 1 | 否 |
|  | 1-11 | 呼吸机 | 1 | 否 |
|  | 1-12 | 即时3D外固定打印机 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期详见每包技术要求中。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

2.提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。

3.本项目由投标人或设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。

（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训计划、培训内容、培训地点，培训方式、培训人次、培训时长及培训达到的效果（提供培训方案，方案中需详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况等）。

（2）服务和维修网点：投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，投标人或投标产品制造商应在项目所在地设有专业的售后服务维修机构或网点。如投标人在项目所在地设有维修机构或网点的，须提供维修机构或网点的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件并加盖公章；如投标人在项目所在地没有维修机构或网点的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立维修机构或网点。

（3）维修工程师：有专职的维修工程师≥3名（提供专职维修工程师的名单、人员简历、职称证书、身份证复印件、劳动合同或社保证明复印件并加盖投标人或原厂公章）。

（4）维修响应速度：

①两小时内做出维修方案决定；

②如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后8小时内到达医院；出现故障时，如8小时无法排除故障，免费提供备用设备。

（5）保修期内的开机率：投标人保证开机率≥95%（按一年365天计算）。

（6）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次。

（7）提供维修手册、软件等服务类资料。

（8）提供免费软件升级更新。

4.备件及技术服务。

（1）为保证设备正常运行，投标人或设备原厂需在项目所在地设立备品备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。如投标人在项目所在地设有备品备件库的，须提供备品备件库的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件；如投标人在项目所在地没有备品备件库的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立备品备件库。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单（如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源），加盖原厂公章。

（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（4）安装完成后，由采购人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本招标文件中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。

（6）资料：

①投标人须向采购人提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套，英文1套。

②投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（7）技术服务：

在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（三）培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包  品目1-1  体外膜肺氧合系统

一、数量：1台

二、用途：用于急性呼吸衰竭或急性心肺功能衰竭、其他治疗方法难以控制并有可预见的病情持续恶化或死亡风险的成人患者，提供心肺辅助支持。

三、技术参数：

1.使用环境

1.1工作电压：100-240V 50/60Hz。

▲1.2使用环境：至少包含以下环境，温度15-40℃，相对湿度20-90%，大气压力65-106kPa。

2.使用年限：≥10年。

▲3.泵头驱动器与主机一体化，工作原理：磁耦合驱动。主机重量（含驱动器及电池）：≤9kg 便于携带出诊以及患者转运。显示屏≥10英寸，高分辨率触摸屏分辨率≥1280*800。主机具有转速灯带，显示测量转速。

▲4.最高转速：≤5500RPM，且最高转速下转速误差≤100RPM。

5.基本模式：具备转速控制模式和流量控制模式，且流量模式设置流量范围至少包含0~8LPM。

6.流量最大值≥9LPM。

7.监测参数

7.1提供2路或以上的流量气泡监测；

7.2流量监测范围至少包含-9L/min至 +9 L/min。

7.3气泡监测阈值4.5mm（可识别直径4.5mm气泡）。

7.4具备≥3路外部压力监测，压力监测范围至少包含-350 mmHg 至 +750 mmHg，至少监测泵前压、膜前压、膜后压、泵压差、膜压差5个压力值。

8.报警功能：具备高中低三级声光报警，可设置报警上下限值：压力监测报警，气泡监测报警，流量监测报警

9.数据传输： 可自行选择进行不同时间间隔的数据存储,并具备USB数据导出功能

10.后备电池：锂离子电池保证断电可续航90分钟以上

11.配置应急手摇驱动装置，一旦出现电子或者机械故障时，可以采用手动操作，确保患者的安全。手摇驱动转速范围至少包含：0-5000rpm，具备转速显示灯带。

12.升温仪

12.1 配备与主机原厂同品牌体外心肺支持专用升温仪

12.2水箱容积：≤1升

12.3 控温范围至少包含：33—41℃，精度≤0.3℃

12.4显示屏：≥5英寸触摸屏，分辨率≥800*480

12.5 水箱空载最大流量≥1L/min

13.空气氧气混合器

13.1机械式空氧混合器

13.2 可设置空氧百分比21—100%

13.3 氧气及空气管道1套

14.配套耗材

14.1要求：完整的肝素涂层套包（含氧合器、离心泵头和管路的预先连接好的整体套包），经过国家药监局（NMPA）批准单个套包可连续使用时间≥10天，提供中文说明书为证

14.2 氧合器采用聚甲基戊烯材料，并具有含肝素生物涂层

14.3 氧合器血流量范围：0.5-7升/分钟

14.4 气体最大流量≥14L/min

14.5氧合器膜面积：≥1.8平方米

14.6氧合器预充容量：≤250ml

14.7整个套包预充容量≤590ml

14.8离心泵头内无轴杆设计、无金属，预充容量：≤35ml

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第1包  品目1-2  电动病床

一、数量：5台

二、用途：适用于患者治疗，为病患的抢救，治疗或监护时使用。同时可用于院科室需求转运患者。。

三、技术参数：

1.床体

1.1床体外径尺寸：≥L2190×W990mm，最低≤450mm，最高≥750mm。

1.2床板尺寸：长度≥L1970×W850mm。

1.3背部床板：采用X光无损透射高分子材料，厚度≥10mm，背部有滑槽，无需移动病人即可实现拍片；

1.4其余床板：采用冷轧钢板一次模压成型，厚度≥1.2mm，无切边、无包边，带透气孔。

1.5床框：采用≥30×60×1.5mm的矩型钢管。

1.6床体静态载重≥450kg，床体动态载重≥220kg。

1.7床体金属表面喷涂为电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂保护膜。

2.功能

2.1体位功能

2.1.1背部倾斜度≥70°，腿部倾斜度≥33°，背腿联动功能，整体上下升降，整床整体前倾和后倾≥13°。

2.1.2带一键式垂头仰卧功能、一键式心脏椅体位功能、一键背膝联动功能。

2.1.3背部床板上升时底部自动向后回退。

2.1.4床体两侧配手动快速CPR功能。

2.2带蓄电功能，满足断电时的体位操作。

3. 护栏

3.1为四片全包围式护栏，采用PE（聚乙烯）树脂材料一次吹塑成形。

3.2护栏与护栏之间、护栏与床头板、床尾板之间间隙均≤60mm，护栏的高度≥400mm。

3.3床头床尾板采用PE（聚乙烯）树脂材料一次吹塑成形，宽度≥880mm、高度≥440mm。

4.配置

4.1配一个手持护士总控器以及四个侧护栏控制器，护栏内外均可操作，护士总控器含液晶电子各体位实时角度显示，操作过程中可实时数字化显示：背部、腿部和整床升降、整床前后倾斜角度，非触屏按键操作，具备按键锁定功能。

4.2电机为≥四个直线电机，通过IPX6防水等级测试，带安全螺母，电箱具有电子超载保护、过电压保护、自动断电保护装置。

4.3床体四角配四个防撞轮直径≥85mm、高度≥45mm。

4.4床体配四个输液架插座和一根不锈钢输液架，配四个可移动引流袋挂钩。

4.5配约束环四对。

4.6配海绵床垫，厚度≥80mm，外套为防水面料，褥芯采用高密度海绵。

4.7中控双面脚轮：直径≥125mm，脚轮骨架采用优质铝合金压铸成型，内置自润滑轴承，不缠异物。

4.8制动系统：不锈钢脚踏式刹车系统，一脚制动，四轮刹车。

4.9床头柜：带抽屉、托物板、毛巾架、杂物挂钩、带刹脚轮。

4.10移动餐桌：规格：820（±10mm）×450（±10mm）×720-1000；结构支撑采用全碳钢材料，气弹簧助力无极升降，配万向轮四个。

四、质量保证期：电动病床为调试验收合格后不少于5年，床垫不少于3年。

第1包  品目1-3  床旁心电监护仪

一、数量：1台

二、用途：用于监护病人生命体征

三、技术参数：

1.适用于急诊、ICU、CCU 等病房的监护仪

2.一体化设计，整机无风扇，防水等级≥IPX1

3.≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280×800像素

4.≥10通道波形显示，屏幕亮度支持自动调节

5.屏幕采用电容屏非电阻屏

6.屏幕倾斜10°—15°斜角设计

7.内置电池，支持监护仪工作时间≥4小时

8.除颤CF型应用部分：ECG，RESP，TEMP，NIBP，IBP，SpO2，C.O. ；防除颤BF型应用部分：CO2

9.监测参数包括心电、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双通道体温和有创压

10.心电监护支持心率，ST段测量，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能

11.支持≥24种心律失常分析，包括房颤分析

12.HR测量范围：成人15 - 300 bpm ，小儿/新生儿15 - 350 bpm

13.RR测量范围：0 - 200 rpm

14.PR测量范围：20 - 300 bpm（SpO2） ，30 - 300 bpm（NIBP）

15.NIBP测量范围：成人：10 - 290mmHg, 小儿：10 - 240mmHg，新生儿：10 - 140mmHg

16.无创血压具有手动、自动、连续、整点、序列测量模式

17.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

18.实时自动进行 QT 及 QTc 分析，并可显示ΔQT 和ΔQTc 数值

19.支持药物计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、肾功能计算

20.支持图形化报警显示和报警集中设置功能

21.支持全息波形存储与回顾≥48小时

22.ST回顾时间≥120小时@1min

23.支持临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能

24.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第1包  品目1-4  注射泵

一、数量：6台；

二、用途：用于精确、匀速、持续地输注小剂量药液、微量药物进行高精度和可靠的控制。

三、技术参数:

1.屏幕≥3.0英寸LCD屏，全中文显示。

2.注射精度≤±2%。

3.具有在线滴定功能：可不中断输液的情况下更改注射速度。

4.速度范围：0.1mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。

5.预置量范围：0.1～9999ml。

6.KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h。

7.多种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式。

8.级联输注功能。

9.动态压力检测（DPS）和压力自动释放功能。

10.阻塞压力调节功能：多档可调，最小75mmHg。

11.药物库功能：可存储≥3000种药物。

12.日志记录功能：可存储≥2000条操作信息。

13.可自动计算四种累积量：24h累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量。

14.声光报警功能：报警时报警音、报警灯、界面报警信息可同步响应。

15.防水防尘等级不低于IP44。

16.配置要求：注射泵主机：6台；夹持架组件：6套；使用说明书、合格证、保修卡：6套；

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-5  中央监护系统

一、数量：1套；

二、用途：适用于成人、小儿和新生儿的远程监护管理；

三、技术需求：

（一）中央站

1.中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas等

2.可对接最多64床的床边监护，支持有线，无线联网

3.单屏可支持36个病人的同时集中监护

4.多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等

5.支持最近240小时的全息波形和压缩波形回顾

6.支持≥3000条事件7.支持最近240小时ST片段回顾

7.支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

（二）监护仪1

1.适用于急诊、ICU、CCU 等各类病房的高端插件式监护仪

2.模块化插件式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化、无无风扇设计

3.显示器≥12英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280*800

4.主机插槽数≥4个，支持≥8通道波形显示

5.支持待机模式、隐私模式、插管模式、夜间模式等多种工作模式

6.支持药物计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、肾功能计算及结果回顾存储功能

7.支持大字体显示界面，支持显示5个监测参数

▲8.多参数监测模块，支持心电、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双通道体温、双通道有创血压的同时监测

9.多参数监测模块支持升级为带屏幕的转运监测模块，屏幕大小≥5英寸，触摸屏操作

10.支持升级多通道有创压、双血氧、C.O.、EtCO2、RM、ICG、PiCCO、ScvO2，EEG，BIS等监测功能模块

11.防除颤CF型应用部分：ECG, RESP, TEMP, IBP, SpO2, C.O. ，NIBP, EEG, NMT；防除颤BF型应用部分：ScvO2, CO2, ICG, BIS, AG, RM, rSO2

12.支持3、5、12导监护、ST段测量、QT/QTc连续实时测量

13.具有≥24 种心律失常分析功能，包括房颤分析

14.HR测量范围：成人15 - 300 bpm ，小儿/新生儿15 - 350 bpm

15.RR测量范围：0 - 200 rpm

16.PR测量范围：20 - 300 bpm（SpO2） ，20 - 350 bpm（IBP）

17.NIBP测量范围：成人：10 - 290mmHg, 小儿：10 - 240mmHg，新生儿：10 - 140mmHg

18.IBP测量范围：-50 - 360mmHg

19.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

20.实时自动进行 QT 及 QTc 分析，并可显示ΔQT 和ΔQTc 数值

21.提供CQI（心肺复苏质量指数）和按压频率的监测，直观反馈心肺复苏质量

22.无创血压具有手动、自动、连续、整点测量模式

23.支持PPV测量、PAWP测量、ICP测量

24.支持全息波形存储与回顾≥48小时

25.ST回顾时间≥120小时@1min

26.支持图形化报警显示和报警集中设置功能

27.配备锂电池，可正常工作≥4小时

（三）监护仪2

▲1.模块化、插件式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥2个

2.监护仪主机支持IBP，CO2，AG和NMT任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用

3.整机无风扇设计，防水等级IPX1或

4.≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

5.屏幕采用电容屏非电阻屏。

6.显示屏可支持亮度自动调节功能。

7.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

8.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

9.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

10.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

11.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

12.支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。

13.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

14.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

15.无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

16.提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

17.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

18.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

19.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

20.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

21.支持48小时全息波形的存储与回顾功能

22.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

23.临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

24.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

（四）配置要求中央站：1套；监护仪1：1台； 监护仪2：4台；合格证、说明书、保修卡：1套；

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年

第1包  品目1-6 电动病床

一、数量：5台

二、用途：适用于患者治疗、抢救、转运用；

三、技术参数：

1.规格尺寸：2200×1100×470/780mm

2.升降功能：

2.1.背部升降：升降角度 0～75º，±5º；

2.2.腿部升降：升降角度 0～35º，±5º；

2.3.整体升降：整体升降高度为 310mm。

3.床面板

3.1.床面：采用优质冷轧钢板由模具成型，整体冲孔床面，四角均无焊接缝，钢板厚度≥2.0mm，表面采取静电喷塑处理，采用模压床板工艺，一次模压成型工艺，钢板内填加强筋增加强度，有透气孔；床板四周内焊接加强筋，增加承载力。

3.2.病床靠背与腿板升降连接采用≥3.5mm壁厚管材。

3.3.床板链接采用钢质铰链，模具冲压成型，单片厚度≥8mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

4.床身主要部件：

4.1.床框采用≥40mm×60mm×2.0mm 铝合金型材一体成型；

4.2.床体四角带防撞轮，包角采用ABS工程塑料一次性注塑成型。床体四角有输液架插孔，根据需要任意选择输液位置。

5.ABS 阻尼护栏

5.1.高强度ABS阻尼隐藏式护栏，配有角度显示，可立卧定位，装有气弹簧缓冲护栏提升与下降的速度，通过提手开关实现上下提升功能。

5.2.四片分体内宿式护栏，采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降管制。

6.床头床尾板

6.1.高强度工程塑料注塑成型，四角配有防撞轮；

6.2.采用挂式结构，配有锁定开关；

6.3.非中空设计，前后塑料局部融合。

7.脚轮

7.1.床脚采用≥50×80×3.0mm 钢制框架；

7.2.直径≥8英寸医用刹车脚轮四个，脚轮主架和轮芯采用强承载能力的PA6材质,，轮面材质采用耐磨 TPR，，脚轮内部配备精密轴承。

8.床架

8.1.整体床架采用铝合金型材一体成型。

8.2象牙白色。

9.传动系统：

9.1.采用电机 3个，。背部升降范围: 75º±5° ，脚部升降范围：35º ±5°，整体升降范围：≥300mm，

9.2.控制系统：通过手控板操作完成医疗床各种功能，有背部升降（上下），腿部曲伸（上下），整体升降（上下）。

10.输液架

10.1.伸缩式，四钩可折叠，不锈钢材质，高低可调带锁紧装置。

11.床垫

11.1.床垫尺寸和分段与床相配，底层为≥ 40mm 椰丝成型垫，面层≥ 20mm高弹性海棉，有透气孔，床垫套全脱设计。

12.床体静态承重≥400KG

13.配置清单：床体1套、床垫 1张、护栏4副、输液杆架1根、电机3个、床头床尾1副、手控器1套

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-7  心电图机

一、数量：1台；

二、用途：用于诊断和监测心律失常、心肌缺血、心肌梗塞和心脏瓣膜疾病等心脏病症。

三、技术要求:

1.导联：12导联同步采集、显示、打印。

2.增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、10/5mm/mV 、20/10mm/mV、 AGC。

3.滤波类型：交流滤波:50Hz/60Hz，肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz，漂移滤波：0.05Hz/0.1Hz/0.2Hz/0.50Hz，低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz

4.噪声电平：≤15uVp-p

5.频率特性：0.05Hz-150Hz

6.时间常数：≥5S

7.输入回路电流：≤50nA

8.耐极化电压：±650mV

9.共模拟制比：≥105dB

10.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

11.≥12英寸TFT液晶屏，支持触摸屏操作和按键操作。

12.支持中文手写输入功能。

13.具有打印预览功能，诊断报告修改功能。

14.可存储回放≥10000例病人数据。

15.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

16.配置要求：心电图机主机：1台；胸电极吸球：1个；四肢电极夹：1个；心电导联线：1根；打印纸：1份；

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-8  营养泵

一、数量：5台

二、用途：用于医院病房、重症监护室及家庭护理场景，通过持续均匀输送营养液，减少胃肠道并发症。

三、技术需求：

1.挤压方式：盘式蠕动式

2.喂养精度≤±5%

3.喂养速度范围：1-1500ml/h

4.喂养量（预置量）范围：1-2300ml/h

5.喂养量调节精度：最小步进≤0.1ml/h

6.KTO速度范围：1-30ml/h

7.3种喂养模式：连续喂养模式、滋养喂养模式、间歇喂养模式

8.支持双管路输注，可实现营养液盒冲洗液自动切换，实现定时冲洗功能

9.支持反抽功能，反抽流速范围：1-1200ml/h

10. ≥4英寸彩色显示屏，采用触摸屏技术

11.支持营养库，支持≥5000种营养液名称

12.泵端可查看能量、蛋白质累计量情况，评估患者营养供给

13.支持阻塞压力报警，压力档位≥5档

14.具有历史记录功能，可存储≥5000条的历史记录

15.电池工作时间≥4小时@25ml/h

16.防异物及进液等级IP44

17.具有加热功能

18.配置要求主机：1台；说明书：1套；保修卡：1套；合格证：1套；

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年

第1包  品目1-9  全自动血气分析仪

一、数量：1台

二、用途：用于测量人体全血样本中pH、pCO2、pO2、Na+、K+、Cl-、Ca++、Hct、Glu、Lac的含量

三、技术参数：

1．方法学：电极法

2．进样方式：全自动吸样进样

3．用血量：≤65μL

4．测试参数：pH、pO2、pCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca++、Hct、Lac、Glu

5．计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，pH(T)，pCO2(T)，pO2(T)，BB(B)， BE(B)，BE(ecf)，ctCO2(P)，Ca++(7.4)，AnGap ，tHb (est)，sO2(est)，pO2 (A-a)，pO2 (a/A)，RI，pO2/FIO2，RI(T)，pO2 (T) / FIO2，cH+ (T)，pO2 (A-a) (T)，pO2 (a/A) (T)，mOsm，AnGap(K+)等≥35项

6．样本类型：全血、水溶液，支持注射器、毛细导管、安瓿瓶

7．参数组合：支持参数自定义组合，支持样本流程中自定义参数

8．定标方式：可自动定标及手动启动定标

9．检测时间：从开始测量本次样本到给出本次样本血气结果≤45s

10．检测耗材：测试卡、定标液，可常温（2~26 ℃）保存

11．测试卡规格：50人份、100人份、200人份、300人份、600人份

12．质量控制：对分析全过程实施全面质量管理的控制程序，实现对样本测量前、中、后的持续监控；并提供原厂配套三级液体质控品，支持L-J、Wesgard质控规则

13．操作界面：≥10英寸彩色TFT显示屏,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

14．内置条码扫描器，支持通过USB接口外接指定型号扫描仪

15．数据接口：RS232串口、网络接口、USB，有线、无线网络链接，可连接LIS、HIS系统，通过POCT管理软件支持双向通信

16．数据存储：病人样本测试结果≥ 60000个，质控结果≥2000个，室间质评数据≥5000个，定标结果≥5000个，诊断信息≥20000个，支持U盘导出备份

17．内置5000mAh高容量可充电锂电池，断电后仍可待机时间≥4h或可连续测量时间≥2h（含打印）

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年

第1包  品目1-10 下肢静脉驱动装置

一、数量：1台

二、用途：用于防止深静脉血栓形成、预防肺栓塞、消除肢体水肿

三、技术参数：

1.具有间歇脉冲加压抗栓系统功能，足底泵功能。

2.治疗模式：具有梯度治疗、等压治疗模式、高级治疗模式，多种治疗方案可选。

3.治疗压力设置范围：0mmHg-240mmHg可调，误差：±5mmHg；

4.治疗时间设置范围：0min-1440min可调。

5.支持手动设置静脉再充盈时间，设置范围20s-70s。

6.充气速度：1-6级可选。

7.具有治疗模式演示功能。

8.具有取消创伤部位不加压治疗功能。

9.具有治疗部位动态指示功能。

10.具有压强指示功能。

11. ≥4.3英寸彩色触摸显示屏。

12.事件记录：可回顾显示最近200条故障事件。

13.具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施。

14.大容量锂电池，工作时间≥4小时。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年

第1包  品目1-11  呼吸机

一、数量：1台

二、用途：用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助和呼吸支持。

三、技术参数：

1、气动电控呼吸机，具备实时气源压力电子显示

2、内置后备可充电电池，单块电池≥150分钟

3、设备自带≥15英寸全贴合电容触控屏，分辨率≥1920*1080，采用屏机分离技术，屏幕可上下旋转45度，左右旋转270度

4、潮气量：20ml-4000ml

▲5、PAV/PPS/PPV分钟通气量百分比：25-100%

6、最大容辅/弹性阻力：10-100cmH2O/L

7、最大流辅/粘性阻力：2-30cmH2O/L/s

8、可最多5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示

9、具有低流速P-V工具

10、本机具有HDMI接口，无需转接

11、呼吸机自带屏幕录制功能

12、具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年

第1包  品目1-12  即时3D外固定打印机

一、数量： 1台

二、用途：用于打印骨折或软组织损伤的外固定材料

三、技术参数：

1.即时3D外固定打印机基本参数

1.1 3D打印成型技术采用：熔融堆积技术

▲1.2 产品打印应用部位涵盖：掌指关节、腕关节、肘关节、膝关节、踝关节、膝踝关节、腰椎、颈椎

2.即时3D外固定打印范围

▲2.1最大打印范围：≥长550mm×宽450mm×高650mm

3.即时3D外固定打印效果

3.1即时3D外固定打印精度：打印长度 < 100 mm时，±0.2mm；打印长度≥100 mm时，±0.2% x L

3.2即时3D外固定打印速度：≥30毫米/秒

3.3即时3D外固定打印厚度：打印层厚：0.5mm-1.5mm

4.打印材料参数：医用高分子夹板、聚酯高分子材料，可降解，环保无污染，无毒，密度：0.92- 1.00g/cm3

四、质量保证期： 为调试验收合格后不少于5年