妇产医院医用设备购置（追加）

# 采购需求

- 采购标的

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 分包预算金额（万元） | 数量（台/套） | 分项最高限价（万元） | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21包 | 低档彩色多普勒超声诊断仪1 | 低档彩色多普勒超声诊断仪 | 40.00 | 1 | 38 | 是 |
| 22包 | 低档彩色多普勒超声诊断仪2 | 低档彩色多普勒超声诊断仪 | 40.00 | 1 | 39 | 是 |
| 23包 | 低档彩色多普勒超声诊断仪3 | 低档彩色多普勒超声诊断仪 | 40.00 | 1 | 38 | 是 |
| 24包 | 3D打印及其辅助系统 | 3D打印及其辅助系统 | 30.00 | 1 | 29 | 是 |
| 25包 | 麻醉监护仪等 | 麻醉监护仪 | 248.50 | 5 | 77.5 | 是 |
|  |  | 医用升温毯 |  | 12 | 26.4 | 否 |
|  |  | 输血输液加温器 |  | 20 | 36 | 否 |
|  |  | 靶控注射泵 |  | 20 | 37 | 否 |
|  |  | 麻醉深度监护仪 |  | 2 | 40 | 是 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：

21包、22包、23包、24包、25包：

21包、23包、25包自合同签订之日起30日内交货并完成安装、调试。

22包、24包自合同签订之日起60日内交货并完成安装、调试。

2.交货地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章 拟签订的合同文本。

（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.设备到达指定地点且接到采购人通知后，供应商须安排厂家专职工程师到现场进行安装、调试。供应商须对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。安装和调试的费用包括在投标价格内。

2.设备安装后，应按国家标准和厂家标准进行质量验收。供应商应向采购人提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。如需要进行计量检定，费用由供应商承担。

3.免费提供中文维护手册1套。

4.供应商须负责对采购人相关人员进行免费技术培训，直至能够熟练掌握为止。培训内容包括：临床操作使用培训；日常使用保养与管理；设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。培训人数由采购人确定，培训资料由供应商免费提供。投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

★5.质量保证期（保修期）：

21包、22包、23包、24包、25包

21包：整机维保≥6年。

22包：整机维保≥6年。

23包：整机维保≥6年。

24包：整机维保≥3年。

25包：整机维保≥5年。

6.售后服务承诺：

6.1投标人应承诺所投设备中标后在北京地区有维修站（请列明已有维修站或中标后计划建设的维修站详细地址和电话），提供24小时服务支持电话。

6.2投标人应承诺开放设备数据接口、提供设备数据格式、接口标准、通讯方式等接口信息。提供软件终身免费升级。

6.3投标人应承诺国内有备件库，保证10年（含）以上的零配件供应。

6.4投标人应定期回访采购人，负责设备终身维修，设备维修期间，应提供同型号设备作为备用以满足临床使用。

6.5投标人应提供针对本项目的售后服务保障措施。

7.售后响应及处理周期：接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场，如24小时内无法修复，供应商应提供应急备用机，投标人应提供针对本项目的售后服务响应时间及处理周期。

8.售后服务人员：具备相关技术能力及资质，负责处理设备出现的各种问题和售后服务，投标人应提提供售后工程师姓名、电话、厂家售后座机、厂家工程师姓名、手机、电子邮箱等人员配置情况。

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“妇产医院医用设备购置（追加）”，供应商应根据遴选文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★2.2如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

★2.3如供应商为代理商，还应提供制造厂商有效的辐射安全许可证复印件加盖单位公章。（仅针对07包、08包）。

2.4投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

（二）具体要求

21包、22包、23包、24包、25包

21包：

低档彩色多普勒超声诊断仪1

（一）系统功能概述：

- 彩色多普勒超声诊断仪主机包括：

  - 全数字化多波束形成器，独立接收和发射通道，多波束信号并行处理。

  - 多频成像技术：可优化宽频带超声探头的频率带宽，得到适当频率下最佳图像效果。

  - 数字化二维灰阶成像单元及M型显像单元。

  - 数字化频谱多普勒成像和分析单元。

  - 彩色多普勒成像和分析单元。

  - M型显示模式：包括灰阶M型和彩色M型）；

  - 组织多普勒成像：

    - 采用多变量运动识别技术标识心肌、瓣膜等部位的多普勒频移信息，可在多种成像模式中显示组织的速度、加速度等频移信号。

    - 彩色组织多普勒成像模式：具备彩色组织多普勒速度图、彩色组织多普勒能量图。

  - 具备血流脉冲多普勒频谱、组织多普勒频谱、连续波多普勒成像功能。

  - 血流成像

    - 具备高灵敏血流模式，可将低频滤波与较低的脉冲重复频率结合，实现常规低速血流的高灵敏度。

    - 具备血流中和模式，利用适应性壁滤波（≥5级可调）在闪烁抑制和最大灵敏度之间实现最佳平衡。

    - 具备血流高优化模式，可针对脉动血管和脉管狭窄时常见的高动脉血流进行优化显示。

▲1.9.4.彩色血流：支持人工智能渲染，分级可调，可根据边界及血流层次或方向的不同，调节彩色图谱，优化彩色模式下组织边界显示，可兼顾血流动力学与二维组织边界的观察。

    - 血流标识技术：支持单一速度描记和范围速度描记，可自定义设置标定彩色血流速度范围，并用特殊颜色渲染。

  - 实时二同步/三同步显示功能。

  - 组织谐波成像技术。

  - 动态组织对比增强技术：

    - 分级可调，灰阶图谱≥8个，彩色图谱≥10个

    - 动态组织对比增强技术可与高级空间复合成像、组织谐波成像和智能图像技术结合使用。

  - 空间复合成像技术。

  - 实时自动图像优化和一键优化功能：可实时优化二维灰阶图像、彩色多普勒和频谱多普勒；

  - 自定义组织成像功能：可自定义声速优化二维图像显示效果。

  - 左心造影模式。

  - 预设快速创伤评估模式。

  - 肺部超声预设模式：支持凸阵、相控阵和线阵探头，可识别肺部超声伪像，判断患者肺部病变情况。

  - 高清放大：

  - 二维血管优化技术：增强血管壁的二维显示，可清晰显示血管腔和血管壁的结构，≥5级可调。

  - 人工智能自定义组织成像技术：可自动设定声速，自动优化图像成像效果。

  - 应变式弹性成像：

    - 以灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度。

    - 具备实时动态弹性应变分析、动态弹性参数成像功能，可定量测量直径比、面积比、应变、应变率比值等。

    - 具有质量因子，与本底图像进行自动比较。可自动判断组织的整体位移程度。

测量和分析(B型、M型、D型、彩色模式)包括：

  - 一般测量：可测量距离、面积、周长等。

  - 妇科、产科测量：

    - 包括产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕妇龄及生长曲线、羊水指数等。

    - 卵泡自动评估：支持多卵泡测量，能够自动识别卵泡边界、捕获和记录测量结果值。

  - 心脏功能测量；

    - 二维灰阶模式：取样线可以进行360°调整，无需进入M模式下再进行处理。

    - 解剖M型功能：M型取样线可进行360°调整。

  - 多普勒血流测量与分析：具备自动多普勒频谱包络计算功能。

  - 外周血管测量与分析；

  - 新生儿髋关节发育评估测量：支持左右两侧髋关节角度的测量，提供Graf法分级选项，并在机显示Graf分级表格；髋关节图像支持90°旋转；具备患者报告功能。

  - 人工智能自动寻边测量技术：根据感兴趣范围自动描记病灶边界，并智能计算周长、直径、面积等数值。

内置一体化超声工作站，具备频谱及图像电影回放功能。

连通性：

  - 具备HDMI、USB接口。

  - 具备DICOM3.0接口，开放查询、存储、传输、打印和工作列表协议、可连接HIS、PACS服务器。

（二）技术参数：

- 主机通用参数：

  - 彩色液晶显示屏≥21英寸，无闪烁。

  - 液晶触摸显示屏≥13英寸，具备多点触控功能。

  - 控制面板上下可调。

  - 固态硬盘≥500G。

  - 常规无针探头接口≥4个，实时激活可互通互换；具备笔式探头接口，实时开通激活。

▲1.6.具备耦合剂加热装置，温度≥3档可调。

探头

▲2.1.配置：≥2把，至少包括腹部纯晶材料凸阵探头1把、腔内微凸阵探头1把。

  - 所配探头均为宽频变频探头，二维、彩色、多普勒均可独立变频，频率可视可调。

  - 探头频率：

    - 腹部凸阵探头：1.0～6.0MHz。

    - 腔内微凸阵探头：3.0～12.0MHz。

  - B/D 兼用：凸阵，B/PWD。

  - 探头可配备穿刺导向装置。

二维灰阶成像

  - 扫描深度：≥35cm。

  - 线密度：≥500线/帧。

  - 显示模式：全屏、双幅实时显示，四幅显示。

  - 二维成像变频≥5个。

  - 增益调节：TGC增益补偿≥8段，B/M可独立调节。

  - 动态范围：≥300dB。

彩色多普勒

  - 显示方式：速度图（CDV）、能量图（CPA）、方向性能量图（DCPA）。

  - 相控阵探头扫描速率：彩色扫描帧速率≥10帧/s@全视野、18cm深度。

  - 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）功能。

  - 具备自动彩色血流技术，分级可调。

  - 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比。

  - 线阵扫描感兴趣的偏转范围：-30°～ +30°。

频谱多普勒

  - 成像模式：脉冲波多普勒（PWD）、连续波多普勒 (CWD)、高脉冲重复频率（HPRF）。

  - 频谱多普勒 (PWD) 的中心频率≥3个可选。

  - 频谱多普勒取样容积范围：0.5mm～20.0mm多级可调。

  - 最低测量速度：≤ 0.1cm/s (非噪声信号);

  - 零位移动：≥8级；

  - 显示控制：反转显示（上/下） 、零移位、B-刷新、放大、D扩展、B/D扩展、局放及移位。

  - 滤波器：高通滤波、低通滤波，截止频率分级可调。

  - 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。

超声功率：B/M、PWD、COLOR DOPPLER独立分级可调。

22包：

设备名称：低档彩色多普勒超声诊断仪1

（一）主要规格及系统概述：

- 彩色多普勒超声波诊断仪主机包括：

  - 全数字波束形成器。

  - 数字化二维灰阶成像和分析单元。

  - 数字化彩色多普勒成像和分析单元。

  - 数字化频谱多普勒显示和分析单元。

  - 高分辨率血流成像模式。

  - 组织多普勒成像功能。

  - 二次谐波成像支持所配探头。

  - 实时三同步显示。

  - 凸型扩展技术：可用于二维和彩色血流。

  - 具有编码激励技术。

  - 图像像素优化降噪技术：逐级可调。

  - 实时空间复合成像技术。

  - 具有组织特异性自动优化技术

  - 二维灰阶、频谱多普勒等自动图像优化功能。

▲1.15.具有断层超声显像技术，可多切面同屏显示。

  - 具有实时三维扫描成像功能。

▲1.17.具有容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部、腔内容积探头、线阵容积探头。

  - 具备3D图像剪切功能，可随意切除3D组织或伪像。

  - 具备3D/4D 曲线取样成像技术，曲线或直线可切割3D平面。

▲1.20.具有对比谐波造影功能，支持所配线阵探头和经阴道容积容积，可经阴道评价输卵管通畅性。

  - 具备容积仿真成像功能，可自由移动光源。

测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)包括：

  - 一般测量。

▲2.2.妇产科测量：具有胎儿生长指标的半自动或全自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长。

  - 心脏功能测量。

  - 多普勒血流测量与分析。

  - 外周血管测量与分析。

图像存储与(电影)回放重现单元：超声图像静态、动态存储，可调节回放图像的增益、基线、彩色图类型、扫描速度。

图像管理与记录装置：

  - 具备超声图像存档与病案管理系统。动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。

  - 具备一体化病案管理单元，可存储、修改、检索和打印病人资料、报告、图像等。

输入/输出信号：

  - 输入：USB。

  - 输出：USB、VGA或HDMI或DVI。

  - 具备DICOM 3.0接口，开放查询、存储、传输、打印和工作列表协议。

（二）技术参数：

- 系统通用参数：

  - 彩色液晶显示器：≥17英寸；具备关节臂，可全方位旋转。

  - 硬盘≥500GB

  - 探头接口：≥3个，可互换使用。

探头：

  - 配置：包括至少腔内微凸探头1把、腹部电子凸阵探头1把、电子线阵探头1把。

  - 所配探头均为宽频、变频探头，工作频率可显示，中心频率≥3种可选，多普勒频率≥3种可选。

  - B/D兼用：线阵，B/PWD；凸阵，B/PWD。

  - 探头频率：

    - 腔内微凸探头：4.0～9.0MHz。

    - 腹部电子凸阵探头：2.0～5.0 MHz。

    - 血管电子线阵探头：3.0～8.0 MHz。

▲2.5. 腔内探头扫描角度≥180°，经阴道容积探头扫描角度≥120°。

二维灰阶成像：

  - 扫描速率：凸型探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥45帧/s；腹部容积探头实时扫描速率≥40容积/s。。

  - 扫描线：每帧线密度≥220超声线。

  - 发射声束聚焦：≥5段。

  - 谐波成像基波频率个数：≥3。

  - 回放重现：灰阶图像回放≥6000幅、回放时间≥5min；4D图像回放≥400容积。

频谱多普勒：

  - 成像方式：脉冲波多普勒（PWD）、高脉冲重复频率。

  - PWD最大测量速度：血流速度≥10m/s。

  - 最低测量速度：≤5mm/s(非噪声信号)。

  - 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B。

  - 电影回放：≥5min。

  - 零位移动：≥6级。

  - 取样宽度及位置范围：宽度0.7mm～15mm，分级可调

  - 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展、局放及移位。

彩色多普勒：

  - 显示方式：速度能量显示，速度显示、能量显示。

  - 彩色显示帧频：

    - 凸阵探头：≥10帧/ s@最大角度、18cm深。

    - 凸阵容积探头：≥9帧/s@全视野、17cm深度。

  - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围，-20°～+20°。

  - 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比。

  - 彩色增强功能：彩色多普勒能量图、方向性能量图。

  - 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）。

超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。

工作站：

  - CPU：内存≥500G；硬盘≥500G；彩色液晶显示器≥17英寸。

  - 具有打印功能。

  - 配套超声图像采集和报告软件。

23包：

设备名称：低档彩色多普勒超声诊断仪2

（一）系统技术规格及概述：

- 主机成像系统包括

  - 多倍波束形成器。

  - 彩色多普勒成像和分析单元。

  - 二维灰阶成像和分析单元。

  - 频谱多普勒成像和分析单元

  - 实时双幅对比显示功能。

  - 一键自动优化：可应用于二维、频谱模式。

  - 智能多普勒：自动优化频谱多普勒取样线角度，以及矫正取样角度。

  - 实时弹性成像：

    - 可实时双幅对比显示

    - 具备组织硬度定量分析软件和压力操作提示图标 。

    - 支持测量映射分析，在组织图测量时，弹性图同步测量。

  - 微细血流定量成像：

▲1.9.1.可测量ROI区血管指数，定量分析ROI区内血管密度。

    - 可实时双幅对比显示。

    - 支持频谱定量。

  - 穿刺引导

    - 具备穿刺增强技术。

    - 穿刺过程中，穿刺针实时调节颜色≥3种。

    - 可实时延长穿刺针，提前预判调整进针路径。

测量和分析：

  - 内中膜自动测量：

▲2.1.1.可自动检测内中膜厚度，具备智能匹配线，智能包络内中膜厚度。

    - 实时及冻结下可自动测量。

    - 测量多项参数：IMT最大值、IMT平均值、IMT最小值。

  - 原始数据斑块定量评估：

    - 可≤2步实现斑块易损性定量评估。

    - 可实时双幅对比显示。

    - 具备定量参数≥4项。

    - 支持测量映射分析，在组织图测量时，斑块定量图同步测量。

电影回放及原始数据处理

  - 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储。

  - 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节。

（二）技术参数：

- 系统通用参数

  - 彩色液晶显示屏≥15英寸。

  - 硬盘≥500G

  - 整机重量：≤8kg

  - 扩展探头接口：≥3个。

  - 配备可升降台车。

探头：

▲2.1.配置：≥2把，至少包括单晶体高频线阵探头1把、单晶体经阴道凸阵探头1把。

  - 探头频率：

    - 单晶体高频线阵探头：4.0～16.0MHz。

    - 单晶体经阴道凸阵探头：3.0～12.0MHz。

二维灰阶:

  - 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit。

  - 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理。

  - 最大显示深度：≥40cm。

  - 动态范围：可视可调，调节范围：30～200dB。

  - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100dB。

  - 伪彩图谱: ≥4种

  - 体位标记：≥150种

彩色多普勒成像：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

支持频谱多普勒模式：

  - 成像模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。

  - 最大测量速度:

    - 脉冲多普勒：血流速度≥10m/s。

    - 连续多普勒：血流速度≥25m/s。

  - 最小测量速度: ≤1mm /s（非噪声信号）。

  - 具备频谱自动测量功能

★主要配置：

- 主机：1台。

台车：1辆。

探头：2把。

行李箱：1个。

24包：

设备名称：3D打印及其辅助系统（此设备无医疗器械注册证）

- 3D打印机

  - 成形技术：掩膜立体光刻技术。

  - 成形空间尺寸：≥190 ×120×180mm。

  - XY轴向分辨率：≤35μm。

  - 打印误差：不超过±10μm。

  - 打印层厚：10～200μm。

  - 分离技术：低离型力微结构立体复合离型。

  - 支撑技术：智能支撑生成技术。

  - 打印速度：≥170mm/h。

  - 光学系统：准直光源

  - 连接方式：内置Wi-Fi、USB、以太网。

  - 液晶触摸显示屏≥7英寸

  - 随机打印文件：妇科肿瘤三维后装放疗通用模具3D打印文件，可打印≥3个型号，每个型号≥3个规格。

  - 定制设计服务：能提供妇科肿瘤三维后装放疗模具定制设计服务。

- 清洗器：具有喷淋清洗、浸泡清洗功能

- 二次固化箱：支持LCD树脂3D打印模型的手办光固化，具有360度旋转紫外光UV光照射能力

- 超声波清洗机：一般在28kHz到40kHz之间，允许用户设定特定的清洗时间。

★主要配置（每台）：

- 3D打印机：1台。

- 清洗器：1台。

- 二次固化箱：1台。

- 自动进料模块：1件。

- 后处理工具套件：1套。

- 超声波清洗机：1台。

- 医用光敏树脂：5kg。

25包 标的一：麻醉监护仪

（一）中央站：

- CPU：内存≥4G；硬盘≥1TB；彩色液晶显示器≥19英寸，分辨率≥1920×1080，数量：1台；具有打印功能。

支持TCP通讯协议，具备有线以太网组网、无线Wi-Fi组网功能。

可同时监测≥64床病人。

具备单床观察和多床观察功能。

常规界面和大字符界面可切换。

可对床边机进行NIBP测量，可修改病人信息、可设置情景模式（包括夜间模式、隐私模式、待机模式）、报警限。

具备用户权限管理功能（≥3级），通过授权密码的方式控制用户对软件功能的使用权限。

数据回顾和存储：

  - 全息心电波形存储及回顾≥200h。

  - 波形、趋势和数据存储和回顾≥200h。

  - NIBP数据存储和回顾≥1000组。

  - ≥290个病人的数据存储与管理。

  - 具备EWS、GCS评分数据存储功能和≥700条C.O.数据回顾

  - 呼吸氧合趋势回顾≥48h， ST片段回顾≥24h。

具有QT View和ST View、ST Graphic实时监测界面

支持24-48小时心律失常统计和心电概览。

可显示参数包括 ： 心电（ECG）、心率(HR)、呼吸(RESP)、血压(NIBP)、血氧(SP02)、脉率(PR)、体温(TEMP)、有创血压(IBP)、呼末二氧化碳（EtCO2）、麻醉气体、无创心排（ICG）、脑电（EEG）、肌松（NMT）、呼吸力学（RM）、脑电双频指数（BIS）、C.O.（有创心排量）、区域氧饱和度（rSO2）

支持联网床旁监护仪，患者遥测设备，输注泵和电子尿量监测仪

（二）监护仪

- 主机

▲1.1.模块化插件式监护仪，插件槽≥5个。

  - 彩色液晶触摸显示屏≥18英寸，高分辨率≥1920×1080；波形显示通道≥12通道 。

多参数监测模块：

▲2.1.液晶显示屏≥5英寸，可独立做为监护仪使用。

  - 具备锂电池，可支持多参数监测模块正常工作≥4h。

  - 具备心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、脉率、有创血压监测功能。麻醉气体。

  - 心电监测： 心率测量范围：成人：10bpm～300bpm；儿童和新生儿：10bpm～350bpm。

  - 无创血压监测：成人收缩压测量范围：25～290mmH。

  - 血氧监测：

    - 来自SpO2的PR测量范围：20～300bpm。

    - 呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头（脉搏波技术）监测，无需耗材。

无创心排量监测模块：

  - 测量参数：心输出量（C.O.），心脏指数（C.I.），每搏射血量（SV），每搏射血指数（SI），外周血管阻力（SVR），外周血管阻力指数（SVRI），胸液体指数（TFI），胸液体容积（TFC），心率（HR）。

  - 测量范围：HR：44 bpm～185 bpm；SV：5.0 mL～250.0 mL ；C.O.：1.4 L/min～15.0 L/min

肌松监测模块：

  - 测量模式: 四列脉冲（TOF）、双脉冲（DB）、强直刺激后计数（PTC）、超最大电流（SMC）、自动（Auto）、抽搐（TWI）和强直刺激（TET）

  - 电流范围: 0mA~80mA，测量误差±5%或±2 mA，取大者

系统功能：

  - 可统计过去24h、48h、72h的心律失常、QT、ST分析。

  - 具有ECG Cabrera界面，可根据心脏前壁、侧壁和下壁分类排序，可显示-aVR导联，

  - 趋势图可存储≥1800h

  - 参数报警事件存储≥3000个，以及事件发生时刻相关的参数波形。

  - ARR 事件存储≥3000个，以及事件发生时刻相关的参数波形。

  - NIBP数据存储≥2400组

  - 全息波形可存储≥72h

  - 具备Aldrete评分、Steward评分、Padss评分功能，可辅助医生完成插管、诱导、术中麻醉状态维持和术后病人复苏的状态监测。

（三）电子尿量监测仪：

- 可用于成人、小儿的尿量监测。

彩色液晶触摸屏≥3.5英寸，具备锁屏功能 。

▲3.可测量参数：间隔尿流量、平均尿流率、累计尿流量。

- 间隔尿流量测量范围：0mL～9000mL；测量误差：不超过±1ml或不超过±0.5%。

平均尿流率测量范围：0mL/h～9000mL/h，测量分辨率：≤0.1 ml/h；测量误差：不超过±1ml或不超过±0.5%

累计尿流量测量范围：可显示范围：0mL～9000mL；测量误差：不超过±1ml或不超过±0.5%

尿量测量范围：0mL～5000mL

尿液比重可设置范围：1.000g/mL～1.050g/mL；调节步长≤0.005g/mL。

尿袋容量可设置范围： 500mL～5000mL，调节步长≤500mL。

具有掉电存储功能；

趋势数据的存储及回顾≥350h；事件的存储及回顾≥3000组。

具有手动和自动事件存储功能。

具有尿流量历史数据存储与回顾功能，可选择趋势表、直方图、曲线图；趋势表/直方图可选择时间分辨率：1min～24h。

具有体液平衡计算与回顾功能

具有尿液特征记录和回顾功能

▲16.可通过有线/无线的方式与中央监护系统连接。

- 支持连接监护仪，实现尿量、尿流率在监护仪上显示。

可输入中文。

具备可充电电池，支持主机正常使用时间≥12h。

主机防尘防水等级：≥IP23。

★主要配置：

- 中央站：1套。

监护仪：5台。

多参数监测模块：5个。

无创心排量监测模块：1个。

肌松监测：1个。

监护仪附件（含心电导联线、血氧探头，体温探头、袖带、PVC气管）：5套。

电子尿量监测仪：1台。

25包 标的二：医用升温毯

- 医用升温毯主机：

  - 温度控制：

    - 控制类型：电子控制。

    - 温度上升时间：≤5min。

    - 温度设置： 32℃±1℃、38℃±1℃、43℃±1℃；温度显示精度：不超过±1℃

    - 温度传感器数量：≥3个，多点温度监控，闭环温度控制。

    - 温度报警传感器：≥3个。

    - 软管出口温度高于50℃，自动过热保护停止加温

  - 通风系统：

    - 风机转速：4000 ～5300 rpm。

    - 风量：≥25 L/s。

    - 过滤器：过滤效率≥99.97%@颗粒直径0.1μm。

    - 过滤器更换周期：≥500h。

  - 外形尺寸：≤35×30×35cm。

  - 重量：≤6.5 kg。

  - 噪音水平：≤55dB（A）

- 配套加温毯

  - 加温毯种类：≥20种（包括垫毯、盖毯、截石位毯、无菌垫毯）适合用于各个不同体位手术（包括心脏外科手术）。

  - 加热毯的材料柔软，不含乳胶，可透X射线，符合生物相容性、阻燃要求。

  - 热气出气孔：均匀对称气孔，遍布整个毯子表面。

  - 所有身下毯均有排液孔设计。

  - 气流模式：中心汇管控制气流，中央通道流线型设计。

  - 毯子接口：有固定卡口和万能接口设计。

★主要配置（以下配置是12套的全部配置）：

- 医用升温毯主机：12台

- 加温毯：120条。

- 移动台车：12辆。

25包 标的三：输血输液加温器

▲1.具备双加压通道和双加热管；各通道单独控制、独立工作。

- 可以同时显示设定温度、实时温度、加温时间。

输出温度调节范围：28.0～42.0℃；调节步长≤0.1℃；误差：不超过0.1℃；

▲4.输出压力调节范围：0～300mmHg；调节步长≤1mmHg；误差：不超过±2mmHg；压力波动：不超过±3mmHg；

- 具备过压保护功能，压力大于限值（310±10mmHg）启动过压保护。

超压保护：实时压力值≥设定值+20mmHg，启动超压保护。

欠压保护：加压运行8分钟≤设定压力，启动欠压保护。

压力柱保护：压力≥330mmHg，压力柱保护器自动弹起泄压时；

具备预热功能，预热时间≤3min@ 20℃升至40℃。

工作模式：具备保温、输血、输液和冲洗加压模式；

控制系统：

  - 可自动识别加热管类型.

  - PID闭环温度控制。

  - 具备高温报警、超温报警、传感器故障报警、低温报警功能、过流报警功能，并可紧急停止工作；可提示报警信息。

▲11.4.彩色液晶触摸显示屏≥7英寸，可显示设置压力值、实时压力值、压力报警信息、设置温度、实时监测温度、温度报警信息。

  - 具备定时功能。

有效期≥10年

加压袋规格： 500mL，可选配 1000ml，3000ml；

加热管长度≥4种可选，管径≥2种可选；

★主要配置（每台）：

- 主机：1台。

加热管：2根。

加压袋：2个。

输液架：1个。

25包 标的四：靶控注射泵

(一）中央站：

- CPU：内存≥16G；硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥21英寸；数量：1台。

▲2.中央站支持≥64床病人的集中管理，具备病人接收、解除、转移等功能，并支持一键夜间模式及隐私模式，对所有病床进行统一管理。

- 同屏显示≥32床病人的监护及输液相关数据。

中央站可远程设置和调整输液速率、预置总量、药物种类及报警阈值，支持一键统一调整同一病床或多个病床注射泵参数。

中央站可实时显示注射泵工作状态，包括药物名称、输注速率、剩余量、运行及报警状态等信息。

注射泵报警信息可实时上传至中央站，支持集中显示、统一管理。

具备报警音量自动调节、报警复位及分级响应功能。

具备注射泵历史数据与事件回溯功能，可生成输液趋势分析及报警事件报告。

（二）输液信息采集系统：

- 具备网络接口，支持有线及无线方式接入中央站。

输液信息采集系统支持多输注模块联机工作，模块间可实现连续输液及信息共享。

▲3.可连接≥4个注射泵。

（三）靶控注射泵：

- 具备TCI模式，TCI模式支持丙泊酚、瑞芬太尼、苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型。

支持注射器规格： 5mL、10mL、20mL、30mL、50/60mL；

▲3.注射精度：不超过±1.8%。

- 速率设置范围：0.01～2200mL/h；最小调节步长≤0.01mL/h。

预置输液总量范围：0.01～9000mL。

快进流速范围：0.01～2200mL/h；自动和手动快进可选。

可自动统计24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

▲8.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹。

- 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。

控制系统：

  - 彩色液晶触摸显示屏≥3.5英寸，支持上下左右滑动操作。

  - 全中文软件操作界面。

  - 支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。

  - 具备药物库，可储存≥5000种药物信息；选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥3种颜色。

  - 具备在线动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值；

  - 压力报警阈值≥10档可调

  - 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

  - 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。

  - 信息储存：可存储≥3500条的历史记录。

整机重量：≤2kg。

★主要配置（以下配置是20套的全部配置）：

- 靶控注射泵：20台。

电池：20个。

紧固夹：20个。

输液信息采集系统：5个。

插件箱：5个。

紧固夹：5个。

中央站：2套

25包 标的五：麻醉深度监护仪

（一）麻醉深度监护仪主机：

- 液晶触摸显示屏≥10英寸，分辨率≥1280×800

工作模式：手术全身麻醉模式、ICU模式、中浅镇静模式。

监测参数

  - 脑状态指数CSI：

    - 实时计算并显示CSI值，显示范围：0～100。

    - CSI计算时间：≤3s@传感器连接后。

  - 肌电信号指数EMG：显示范围，0～100；更新时间≤1s。

  - 爆发抑制比BS%：显示范围，0～100；更新时间≤1s。

CSI趋势图：显示CSI值的变化曲线图。

具备彩色脑电频谱，显示原始EEG经傅里叶转换后的频谱，可根据不同频谱判断患者麻醉状态。

同屏显示实时脑电波形及波形趋势。

抗工频干扰、抗肌电干扰、抗高频电刀功能；高频电刀干扰恢复时间≤6s。

报警功能：

  - 具备脑状态指数报警、低电量提示、电极检测报警功能；报警方式：声光报警。

  - 不同模式下可以设置不同的脑状态指数报警范围。

数据存储：≥1500h。

具备USB端口，可批量导出数据；具备Wi-Fi功能，将数据传输至PC端管理软件。

在设备登录与历史数据导出时具备密码保护功能。

回看功能：可在设备端回看监测信息也可通过管理软件，在PC端回看已完成患者的监测信息。

麻醉事件记录：可依据不同的应用场景，选择不同工作模式下所需的术中事件进行标注，预设事件可手动录入。

医生可选择麻醉药种类和剂量。

可接入手术麻醉记录系统，实现网络传输和数据交换，并承诺配合完成系统的对接工作。

（二）传感器：无需皮肤预处理（清洁、打磨），直接贴放获取患者脑电信号。

（三）PC端麻醉深度监测管理软件

- 通过管理软件，在PC端可实时监测多名手术中患者的基本信息与麻醉与镇静深度信息。

通过管理软件，在PC端导出打印患者的麻醉深度监测报告。

通过管理软件，在PC端统计工作量、CSI报警次数、设备耗材量统计等信息。

通过管理软件，在PC端新增麻醉深度监护仪设备，对于未登记的麻醉深度监护仪设备传输过来的数据，进行拒绝接收处理。

★主要配置（每台）：

- 主机（含SIM卡）：1台

采集盒：1个。