采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 麻醉机 | 2 | 否 | 三年 |
|  | 1-2 | 高压注射器 | 1 | 否 | 三年 |
|  | 1-3 | 抢救车 | 1 | 否 | 三年 |
|  | 1-4 | 除颤起搏监护仪 | 1 | 否 | 三年 |
|  | 1-5 | 移动式防护屏 | 1 | 否 | 三年 |
|  | 1-6 | 多道心电图机 | 1 | 否 | 三年 |
|  | 1-7 | 多参数生理监护仪 | 3 | 否 | 三年 |
|  | 1-8 | 可视喉镜 | 1 | 否 | 三年 |
|  | 1-9 | 血气血氧电解质和代谢物分析仪 | 1 | 否 | 三年 |
|  | 1-10 | 困难气道车 | 1 | 否 | 三年 |
|  | 1-11 | 器械车（小） | 2 | 否 | 三年 |
|  | 1-12 | 器械车（大） | 3 | 否 | 三年 |
|  | 1-13 | 治疗车 | 1 | 否 | 三年 |
|  | 1-14 | 输液车 | 1 | 否 | 三年 |

二、商务要求

1.交货时间和地点：

1.1 交货时间：合同签订后30天内。

1.2 交货地点：采购人指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：

详见“拟签订的合同文本”。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.质保服务：

4.1 质量保证期及服务要求：自安装、调试、验收合格且完成资产入库之日起36个月。保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。凡制造厂商未提供36个月免费保修服务的产品，供应商应提供满足36个月的保修服务的服务报价，该报价计入合同总价中。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。或因培训不到位造成的操作失误引起的故障。费用由乙方负担。

质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

- 4.2 供应商还需要提供质量保证期（保修期）结束后，维保费用最高不超过合同金额5%的承诺。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京天坛医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监、督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

品目1-1：麻醉机

一、技术参数

1、适用于成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。

2、主机通用参数：

2.1、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸。

2.2、具有RS232通信接口、网络接口、USB接口。

2.3、具备工作台照明装置，亮度可调。

2.4、具有计时器，可显示手术从开始到结束的时间。

2.5、具备主动式废气排放系统（AGSS）。

2.6、具备内置锂电池，使用时间≥90min。

2.7、机架：带工作台推车，具备中央刹车系统。

3、麻醉部分

3.1、气源：

3.1.1、具备氧气、空气两气源。

3.1.2、快速充氧范围：25～75 L/min。

3.1.3、O2 浓度设置范围：21%～100%。

3.2、流量计：

3.2.1、全电子流量计。可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式。

3.2.2、总流量范围：0.2-18 L/min@总流量控制模式。

3.2.3、具备备用流量计

3.2.4、具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计功能

3.2.5、具备辅助吸氧流量计。

3.3、挥发罐

3.3.1、挥发罐位置≥2个；配备原厂柒氟醚挥发罐。

3.3.2、挥发罐通具备压力、流速和温度补偿功能

3.4、呼吸回路

3.4.1、一体化集成回路，回路部件可以耐受134℃高温高压消毒。

3.4.2、二氧化碳吸收罐容积：≥1500mL。

3.4.3、具有回路整体加温功能。

3.4.4、具备自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，无需关停机械通气，可直接更换二氧化碳吸收罐。

3.4.5、呼吸系统泄漏量：≤60mL/min@3.0kPa压力条件下。

4、呼吸机部分：

4.1、气动电控呼吸机，全中文操作和显示

4.2、具备辅助/控制通气功能，通气模式：容量控制（VCV）、压力控制（PCV）、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和同步间歇指令性通气SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）

4.3、参数设置范围：

4.3.1、潮气量：10mL～1500mL@VCV模式。

4.3.2、吸气压力：5～80cmH2O。

4.3.3、支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O。

4.3.4、呼吸频率：2～100次/min。

4.3.5、吸呼比：4:1～1:8。

4.3.6、压力限制：10～100cmH2O。

4.3.8、电子PEEP：OFF，3cmH2O～30cmH2O。

4.3.9、吸气暂停设置范围：OFF，5%～60%。

4.4、最大吸气流速：≥160 L/min。

4.5、具备肺保护工具，支持单周期和多周期复张。

5、参数监测

5.1、内置≥3个插件槽，可直接热插拔插件。

5.2、麻醉气体监测模块：

5.2.1、可监测吸入、呼末气体浓度，可自动识别≥5种麻药

5.2.2、顺磁氧浓度监测。

5.2.3、具备最低肺泡浓度（MAC）监测功能，MAC监测值根据病人的年龄修正，可同时监测体内的2种麻药。

5.3、潮气量监测范围：0～3000mL。

5.4、分钟通气量监测范围：0～100L/min。

5.5、可同屏显示波形包括压力时间波形、流速时间波形、容量时间波形、 CO2或麻醉气体浓度波形。

5.6、具备三级声光报警功能。

二、主要配置

1、主机：1台。

2、原厂七氟醚挥发罐：1个。

3、主动式废气排放系统（AGSS）：1套.

4、麻醉气体监测模块：1个。

品目1-2：高压注射器

1、注射通道：≥单通道。

2、控制系统：

2.1、彩色液晶触摸显示屏≥7英寸,中文操作界面。

2.2、可显示流速、注射液量、压力限值、针筒中剩余流量。

2.3、具备注射头位置传感器，可监控注射头的正确位置。

2.4、储存方案：≥40个。

2.5、最多预设相数：≥4相。

2.6、存储注射历史记录: ≥50次最近注射。

2.7、具备造影成像系统接口。可与造影成像系统连接，实现注射和X射线曝光同步。

3、通过灭菌手控开关可实现变流速注射，注射速度调节范围：1～10mL/s，调节步长≤0.1mL/s

4、针筒保温套温度：37℃±0.5℃

5、卸下针筒后推杆自动回缩、具备自动吸药功能。

6、参数设置：

6.1、吸药速度设置范围：1～10 mL/s，调节步长≤1mL/s。

6.2、注射速度设置范围（单次和分阶段）：0.1～45.0mL/s，调节步长≤0.1mL/s。

6.3、注射剂量设置范围: 1mL～150mL, 调节步长≤1mL。

6.4、上升、下降时间设置范围: 0～9.9s，调节步长≤0.1s。

6.5、压力设置范围: 100～1200psi, 调节步长≤1psi。

6.6、注射/X线延时设置范围：0.0～99.9s，调节步长≤0.1s。

品目1-3：抢救车

1.规格：≥650*450*950mm

2.材质：不锈钢（304#）/铝合金型材。

3.脚轮直径≥100mm，材质：聚氨酯，防缠绕，配备≥2个刹车脚轮。

4.输液架 1个

5.仪器拖盘1个

6.心肺复苏版1个

7.氧气瓶支架1

8.电源固定板1个

品目1-4：除颤起搏监护仪

一、技术参数

1、具备监护、自动除颤（AED）、手动除颤和同步电复律功能；

2、除颤波形：双相波

3、最高除颤能量：≥300J，最小除颤能量≤1J，除颤能量≥15档可调。

4、ECG监护≥3 导，包含成人、儿童、新生儿模式；

5、彩色液晶显示屏≥6.0英寸，可同屏显示≥3道波形；

6、具备屏幕快照功能；

7、电池：可充电电池，满电情况下最大能量除颤≥100 次，监护≥4h；

8、可提示剩余工作时长或剩余电量；

9、具备成人/儿童一体化体外除颤手柄，手柄具备打印按钮；

10、具备成人一体化体内除颤手柄；

11、具备 CPR 反馈功能，能实时显示按压深度和频率信息；

12、起搏

12.1、具备起搏功能，模式：固定、按需；

12.2、具备起搏暂停功能；起搏率及起搏电流步进≤2ppm/mA；

13、自检功能

13.1、具备开机自检、手动放电自检等功能；可通过自检模块进行≥30J 充放电检测；

13.2、手动自检成功后，自动打印自检报告；

14、机身最大内存≥2G；

15、具备 USB接口，可读取、导出数据；

16、具备全中文 CPR 及抢救事件分析回顾软件。

二、主要配置：

1、除颤仪主机：1台。

2、充电电池：1块。

3、成人/儿童一体化体外除颤手柄：1副。

品目1-5：移动式防护屏

- 1.铅当量≥2.0mmPb

- 2.屏风尺寸（mm）≥H1800*W900；带进口铅玻璃尺寸≥H250*W250

- 3.透明部分采用防划覆膜高透光率铅玻璃材料；

- 4.材料具备抗冲击性；

- 5.不透明部分内部为铅复合板，表面为拉丝不锈钢板材料；

- 6.屏风不变形，安全可靠；

- 7.屏风配有带刹车功能的静音脚轮，主体材质：增强尼龙，轮芯材质：工程聚丙，轮胶材质：高弹性热塑弹性体，全部材料均抗菌、抗老化、防腐蚀。

- 8.产品符合GBZ130-2020《医用X射线诊断放射防护要求》和YY/T 0292.1-2020

- 《医用诊断X射线辐射防护器具第1部分:材料衰减性能的测定》。

- 9.材料满足对达到400 kV的X 射线管电压产生的X 射线辐射和光子能量达到1.3 MeV 的放射性核素发射产生的γ辐射提供防护。

品目1-6：多道心电图机

一、用途：

静息12导联心电图、计算法18导联心电图、二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查。

二、技术参数

1、导联选择：自动或手动。

2、输入保护：导联线内附除颤保护电路。

3、AD采样率：≥750000 Hz/Ch。

4、输入阻抗：≥50MΩ。

5、耐极化电压：≥±550mV。

6、共模抑制比：≥105dB。

7、频率响应：0.5Hz-500H

8、标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5%。

9、时间常数：≥4.2秒。

10、滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波。

11、具备不正常状态检测功能，至少包括：电极脱落报警，高频噪声过高报警。

12、电极脱落：液晶显示器显示脱落部位。

13、操作模式：可自动或手动，自动操作时支持实时或回顾记录。

14、具备心律失常检测并自动延长记录功能。

15、支持≥3分钟波形冻结记录模式。

16、波形质量检测：可实现波形质量稳定情况下，设备自动开始记录。

17、配备≥7.8英寸液晶显示屏。

18、记录器：内置高分辨率热线阵打印,可同步打印12道心电波形。

19、打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能。

20、输出设备：可直连打印机，打印A4尺寸报告。

21、支持计算法18导联心电图报告打印。

22、走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S。

23、电极噪声标记：双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印，热敏

报告可显示噪声、脱落的具体时间段；

24、模拟信号打印：具备外部信号输入接口，可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号；

25、QTc算法：≥4种

26、测量分析：具备12导联心电性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关

参数自动测量

27、测量分析：具备18导联心电图右胸后壁导联独立分析及18导联

28、自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值。

29、外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ。

30、其它输出接口：USB/SD。

31、存储和传输：内置≥800份心电图，扩展支持≥3000份外部设备存储。

32、输入设备：可连接条码枪、读卡器。

33、需具备系统登录加密功能，开启后可实现用户使用密码登录。

34、配备LAN有线网络接口，内置WIFI网络连接。

35、数据存储格式：PDF/XML/DAT。

36、数据传输方式：DICOM/ECTP。

37、安全性：电击防护类型: I类CF型。

38、交流：100-240±10%。

品目1-7：多参数生理监护仪

一、主要用途：用于围手术期成人、小儿和新生儿生命体征监测。

- 二、技术参数：

1、主机

1.1、插件式监护仪，主机、插件槽、显示屏一体化，主机插件槽数≥5个。

1.2、彩色触摸显示屏：≥17英寸，分辨率≥1920×1080，全中文操作界面，具备多点触控功能。具备镜像显示屏1个，≥24英寸，分辨率≥1920×1080（不需要远程操控）。

1.3、波形显示通道数≥12。

1.4、存储容量≥4G

1.5、主机具备USB接口，可以支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪。

1.6、具备有线、无线网络接口，可通过有线、无线方式联入中央监护站。

1.7、具备声光三级报警功能，报警上下限可调。

1.8、具有药物浓度、血流动力学、通气、氧合、肾功能计算功能。

1.9、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面及标准显示界面。

1.10、配备可充电电池，支持主机工作≥4h。

2、转运检测模块：

2.1、从主机拔出后可独立使用，具备心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温、双通道有创压监测功能。

2.2、彩色液晶触摸屏≥5英寸，分辨率≥800×400。

2.3、内置锂电池，支持模块工作时间≥4h。

2.4、防水标准：≥IPX3。

2.5、心电监测

2.5.1、3导或5导联心电监测

2.5.2、心率测量范围：20～350bpm；分辨率：≤1bpm；误差：不超过±1 bpm。

2.5.3、心率失常分析≥20种；具备起搏分析功能。

2.5.4、具有ST段分析和ST模板。

2.6、呼吸监测

2.6.1、监测方法：胸阻抗法。

2.6.2、呼吸监测范围：0～200 rpm。

2.6.3、窒息报警时间设置范围：0～40s。

2.7、血氧饱和度监测

2.7.1、血氧饱和度范围：0～100%；分辨率：≤1%。

2.7.2、抗运动、抗弱灌注，可同时显示灌注指数（PI）。

2.8、无创血压监测

2.8.1、测量技术：震荡法。

2.8.2、测量模式：手动、自动、连续。

2.8.3、测量范围：10～290mmHg。

2.8.4、具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能。

2.8.5、具备辅助静脉穿刺功能。

2.9、有创压监测：可监测压力包括但不限于：肺动脉压（PA）、主动脉压（Ao）、中心静脉压（CVP）、脐动脉压（UAP）、脑灌注压（CPP）、颅内压（ICP）等

2.10、双通道体温和双通道有创压可同时监测

3、麻醉气体监测模块

3.1、测量气体：O2、CO2、NO2和5种麻醉气体，并自动识别2种麻醉药物。

3.2、氧浓度监测：采用顺磁氧监测技术。

3.3、具备最低肺泡浓度（MAC）监测功能，MAC监测值根据病人的年龄修正。

4、脑电双频指数（BIS）监测模块：

4.1、可监测大脑意识深度，并可同时在显示屏上显示。

4.2、测量参数：脑电信号（EEG）、BIS数值（0-100）。

5、肌松监测模块

5.1、具备神经肌电传导NMT监测，能够360度识别运动。

5.2、支持TOF、ST0.1、ST1.0、DBS3.2、DBS3.3、PTC测量模式。

三、主要配置（单台）：

1、主机：1台。

2、转运模块：1个。

3、全功能麻醉气体监测模块：1个。

4、脑电BIS监测模块：1个。

5、肌松模块监测模块：1个。

6、24英寸镜像显示屏：1个。

7、锂电池：1块。

品目1-8：可视喉镜

- 一、技术参数：

1、主机：

1.1、同一主机可兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄。

1.2、液晶触摸显示屏≥3.5英寸，分辨率≥640×480，视场角≥160°，可戴手套触摸操作。

1.3、显示器上下最大转动角度≥130º，左右最大转动角度≥270º。

1.4、可一键拍照、录像、录音，可在主机上回放。

1.5、主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离。

1.6、具备HDMI接口，可外接显示器。

1.7、内置锂电池，具备电量管理功能，断电情况下工作时间≥240min。

2、窥视叶片手柄

2.1、采用数字电子成像技术，空间分辨率≥10lp/mm。

2.2、调节多功能手柄，同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求。

2.3、手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承受≥90kg拉力。

2.4、光源照度：≥1000lx。

2.5、手柄前端配备自动温控加热板，非LED灯加热，具备即时防雾功能。

2.6、最小开口度≤13mm。

2.7、手柄可适配婴幼儿型、儿童型、成人型、成人大号型一次性窥视叶片和可重复使用窥视叶片。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、窥视叶片手柄：1把。

品目1-9：血气血氧电解质和代谢物分析仪

1、方法学：电流计、电位测定法

2、样本类型：全血样本

3、兼容注射器、毛细导管或安瓿瓶，无须适配器。

4、进样方式：自动进样。

5、最小样本体积：≤70µL。

6、测试速度：≤40s。

7、实测参数：pH、pCO2、pO2、cK+、cNa+、cCa2+、cCl–、cGlu、cLac、ctBil sO2、ctHb、FO2Hb、FMetHb、FCOHb、FHHb、FHbF等参数。

8、计算参数：pH(T)、pCO2(T)、cHCO3 - (P)、 cBase(B)、cBase(B,ox)、 cBase(Ecf)、 cBase(Ecf,ox)、cHCO3 - (P,st)、cH+、cH+(T)、ctCO2(P)、ctCO2(B)、pH(st)、 pO2(T)、pO2(A)、pO2(A,T)、 p50、p50(T)、 p50(st)、 pO2(A–a)、 pO2(A–a,T)、pO2(a/A)、pO2(a/A,T)、pO2(a)/FO2(I)、 pO2(a,T)/FO2(I)、cCa2+(pH=7.40)、 Anion Gap(K+)、 Anion Gap、DO2、 Hct、 pO2(x)、 pO2(x,T)、ctO2(B)、ctO2(a–v-)、BO2、ctO2(x)、FShunt、FShunt(T)、RI、RI(T)、VO2、mOsm、Qx、Qt、V(B)等参数。

9、乳酸线性范围：0～30mmol/L。

10、具备酸碱平衡图。

11、定标：系统会根据分析仪状态自动执行定标。

12、质控要求：内置自动质控且支持外部及第三方质控，不消耗测试人份数。

13、质控分析：提供质控结果、Levey-Jennings质控图（与以往结果对比进行误差分析）、同机型质控结果比对。

品目1-10：困难气道车

1.台面材质：高光模具成型台面，台面厚度≥60mm。

2.立柱材质：铝合金型材。

3.车体配备隐藏式侧拉板。

4.侧板：铝塑复合板厚度≥4mm。

5.车体材质：铝合金型材。

6.抽屉具有自锁功能。

6.车体一侧具有纤支镜侧柜。

7.脚轮直径≥100mm，带刹车。

8.整体承重≥200KG；

9.尺寸：≥650*450*1000mm。

品目1-11：器械车（小）

1、规格：≥1200 ×600×940（mm）

2、材质：304不锈钢。

3、聚氨酯、防缠绕脚轮，直径≥100mm，不少于2个脚轮带刹车。

4、分为两层操作台。

品目1-12：器械车（大）

1、规格：≥1500 ×600×940（mm）

2、材质：304不锈钢。

3、聚氨酯、防缠绕脚轮，直径≥100mm，不少于2个脚轮带刹车。

4、分为两层操作台。

品目1-13：治疗车

1、规格：≥650×480×900（mm）

2、材质：不锈钢（304#）/铝合金型材。

3、脚轮直径≥100mm，材质：聚氨酯，防缠绕，配备≥2个刹车脚轮。

4、配有两个抽屉。

5、配有活动储物盒一个。

品目1-14：输液车

1.规格：≥650 ×450×900（mm）

2.材质：不锈钢（304#）/铝合金型材。

3.脚轮直径≥100mm，材质：聚氨酯，防缠绕，配备≥2个刹车脚轮。

4.配有两个抽屉。

5.配有活动储物盒一个。

6.不锈钢输液架一个。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

- 4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

- 5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 8.投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

（2）须在投标文件中提供所投设备油印彩页并加盖公章。

（3）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（4）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

（5）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3.采购标的的验收标准

3.1、采购标的的验收标准

（1）投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

# （3）投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。