- 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3-1 | 荧光定量PCR仪 | 2 | 否 | 5年 |
| 8 | 8-1 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 否 | 5年 |
| 9 | 9-1 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1 | 否 | 5年 |
| 11 | 11-1 | 全自动血栓弹力图 | 1 | 否 | 5年 |

- 二、商务要求

- 1.交货时间和地点：

- 1.1 交货时间：合同签订后 90 天内

- 1.2 交货地点：首都医科大学附属北京妇产医院指定地点。

- 2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”

- 3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 4.质保服务：

1.1、提供设备原厂售后服务承诺：承诺整机质保详见“采购标的（货物需求一览表）”，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。

整机质保指：由原厂工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格入库之日起的5年之内为质保。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由原厂提供免费维修。

- 终身维修指：原厂对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

- 1.2、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京妇产医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

- 2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

## 03包

## 品目3-1：荧光定量PCR仪

1、样本通量：≥96孔；

2、适用耗材：0.2mL 96孔板、8联管、单管；

▲3、检测通道：≥6；

▲4、适用荧光素：FAM，SYBR Green I；VIC，HEX，TET，JOE；ROX、Texas Red；Cy5；Alexa Fluor 680；FRE探针等；

5、反应体系：0-100μL；

6、光源：LED光源

7、荧光检测方式：光电二极管检测器

8、检测时长：完成96个孔位检测≤10秒。

9、模块控温范围：0～100℃。

10、控温技术：半导体制冷片加热制冷技术。

▲11、温度均匀性：≤±0.1℃。

▲12、温度速率：最大升温速度：≥6.0℃/s，最大降温速度：≥5.0℃/s。

13、温度范围：≥1℃～40℃，温度梯度：≥10阶。

14、仪器可独立运行。

15、仪器与电脑连接后，支持通过电脑应用软件操作控制。

16、软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等。

17、LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，完成与医院LIS系统互联。

18、报告自定义功能：预存实验报告模板；支持用户自定义报告内容及形式。

19、实验数据可实时保存，具备断电复原后继续进行未完成实验，避免实验数据丢失及试剂损失。

▲20、配套核酸提取仪；

20.1核酸处理样本量≥32例；

20.2具备处理30-1000μl体积反应实验。

20.3具备磁珠法提取试剂，磁珠残留量≤1%；

20.4震荡混匀多模式可调节。

21、配置清单

- 1.工作站1套；

2.PCR仪配套提取设备2台。

## 08包

## 品目8-1：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 一、 | 总体要求 |
| ★1 | 总体要求：适用于口腔系统的X线诊断分析，具备CBCT、全景、头颅侧位、口内摄影(牙片)等独立拍摄功能的四合一机型，全景、头颅侧位、口内摄影图像非CBCT生成；提供配套原厂口腔数字化影像软件和正畸处理等软件。设备布局总体占地面积：≤8平方米，单边≤2.4米。设备放射防护级别：房间四壁≤3个铅当量，顶面与底面≤1.5铅当量。输入电源：单相电源（220V）。 |
| 二、 | 主要功能要求与技术参数： |
| - 1. | X射线发生及相关性能指标 |
| 1.1 | X射线曝光模式：连续或脉冲式锥形束曝光；设备额定功率≤1500W，间歇功率≤2500W。 |
| 1.2 | 整机最小焦点：≤0.4 mm |
| 1.3 | CBCT最小管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA |
| 1.4 | CBCT最低管电压：≥60 kV；最高管电压：≥100 kV |
| 1.5 | CBCT具备快速/标准/高清拍摄模式可选，最小加载时间：≤9.5秒 |
| ▲1.6 | 全景和侧位拍摄最小加载时间：≤8.5秒（提供制造商盖章技术文件） |
| - 2. | 探测器及图像相关成像性能 |
| 2.1 | 探测器数量：2（全景和CT拍摄探测器共用；头侧拍摄独立探测器） |
| 2.2 | CT探测器类型：CSI+TFT；面积≥15cm×15cm； |
| ▲2.3 | CBCT单圈成像最大视野FOV)：≥15cm（直径）×10cm（高），CBCT图像最小重建体素≤40μm（提供制造商盖章技术文件） |
| ▲2.4 | 三维CBCT扫描成像空间分辨率：≥3.0 lp/mm；（提供制造商盖章技术文件） |
| ▲2.5 | 2D全景扫描成像空间分辨率：≥5.0 lp/mm；（提供制造商盖章技术文件） |
| ▲2.6 | 2D侧位扫描成像空间分辨率：≥5.0 lp/mm；（提供制造商盖章技术文件） |
| 2.7 | 三维CBCT图像拍摄最小辐射剂量（E）≤7μSv |
| - 3. | 机械装置性能及其他要求 |
| ▲3.1 | 总重量（含外壳及牙片机组件）：≤250kg（提供制造商盖章技术文件） |
| ★3.2 | 摆位定位设计：摆位时立柱升降高度范围≥70cm；CT/全景摆位过程中受检者侧对立柱（非镜面反射）设计，无需镜面反射可面对面观察定位激光线位置；头颅侧位臂上具备独立的上升下降控制按键 ；（提供制造商盖章技术文件） |
| ▲3.3 | 激光线定位线数量：≥6条； （提供制造商盖章技术文件） |
| 3.4 | 控制面板：机架颌托臂集成触控式液晶控制面板，尺寸≥10英寸； |
| ▲3.5 | 口内摄影(牙片)：采用外置牙片装置拍摄，具备专用球管，管电压可调，最小管电压≤60kV，管电流≤5 mA。（提供彩页及制造商盖章技术文件） |
| - 4. | 软件功能要求 |
| 4.1 | 基本功能需求：具备CBCT、2D全景、2D头颅、口内牙片扫描等独立拍摄功能；具备放大镜功能：对整个显示界面提供区域放大显示功能，放大倍数可随鼠标滚动调整，放大倍数可随鼠标滚动调整，随光标移动区域实时放大查看细节。 |
| 4.2 | 3D重建视图：三维重建视图颜色可自定义调节，具备≥5种预设颜色效果渲染视图，具备透视投影和正交投影两种模式可选。 |
| 4.3 | CBCT影像局部重建：在MPR界面的原始CBCT图像上选择感兴趣区域，生成局部DICOM格式新CBCT影像（非图像格式2D截图），局部DICOM影像可以更聚焦于病灶区域 。 |
| 4.4 | 灯箱显示：种植多切片灯箱显示支持≥8x8矩阵层面显示，MPR界面横断面、冠状面、矢状面三个界面灯箱显示可同时打开和独立滚动查看。 |
| 4.5 | 三维图像配准叠加：通过配准叠加选项，一键对两幅CBCT三维影像进行配准叠加对比显示，实现正畸前后图像融合对比，或观察种植前后牙槽骨量吸收变化。 |
| 4.6 | 智能模拟拔牙：一键完成全口牙齿的识别，自动分割并伪彩显示≥40种颜色调整，在拔牙前控制原位单颗或多颗牙齿影像的显隐，实现模拟拔牙功能，辅助模拟种植。 |
| 4.7 | 模拟种植功能：可在种植体库中选择合适的种植体长度、直径；设计种植体植入位置及植入方向，在模拟拔牙后可实现单颗或多颗种植体一键自动插入对应模拟拔牙牙位。种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节。 |
| ▲4.8 | 智能牙齿根管分割: 根据CBCT影像快速、准确地识别单颗、多颗或全口牙根管的位置、形态和结构，一键完成单颗、多颗或全口牙根管的自动分割并伪彩显示，可控制单颗牙根管的显隐以及一键定位。（提供制造商盖章技术文件） |
| ▲4.9 | 智能骨粉量预估：通过骨粉量预估功能选项，一键标定并计算，排除真实骨质骨量的干扰完成目标区域所需骨粉填充体积的预估。目标区域范围通过3D球体立体选取，支持球体颜色、大小、位置、透明度等的修改，支持多目标区域多次预估，预估结果事实呈现在右侧控制面板，可控制单个或多个目标区域的显隐。（提供制造商盖章技术文件） |
| 4.10 | 自动神经管和舌侧管：具备自动检测并标注神经管功能；具备自动检测并标注舌侧管功能：通过自动舌侧管功能选项，一键识别并伪彩显示正中、侧方舌侧管，目标区域通过3D球体立体显示，辅助种植手术安全开展。 |
| 4.11 | 上颌窦分析：一键自动识别双侧上颌窦、自动分割并伪彩显示，同步显示双侧上颌窦体积计算和结果显示。 |
| 4.12 | 气道分析：一键自动识别气道、分割并伪彩显示，同步显示气道狭部最小截面积计算和结果显示。 |
| ▲4.13 | 颌骨分析：一键自动识别上、下颌骨，分割并伪彩显示，并可导出STL数据。（提供制造商盖章技术文件） |
| 4.14 | 头影测量正畸处理软件具备独立NMPA注册。功能具备：内置≥17种头影测量方法，≥130个测量项目，涵盖≥70个测量点，医生可以根据诊断诉求选择对应的测量方法，一键自动标记，提供专业的头影测量参考（提供彩页证明）。 |
| 4.15 | 智能颈椎骨龄预测：具备定量分析导航图，一键完成颈椎≥19个标志位点标记，≥5个标准测量项目的勾画（CVMS、AH3、PH3等），可控制测量点和项目显示信息的显隐，并一键生成骨龄分析报告，对骨龄发育情况（加速、高峰、减速、衰退）评估。 |
| 4.16 | 数据传输：接入医院现有PACS网络，上传PACS具备三轴数据传输功能模块，数据可沿原始重建方向重建上传，或沿冠矢轴方向分别重建上传至PACS；没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输。 |
| - 5 | 配件及其他要求 |
| 5.1 | 配备： 1、主机1套； 2、影像后处理‍工作站1套：显示器≥23英寸；主机内存容量≥16GB，硬盘容量≥2TB，显卡显存≥4GB。 3、配套稳压器1套：≥3KW。 4、配备成人IP影像板3个（可重复使用≥900次）、儿童IP影像板3个（可重复使用≥900次）。 5、配备浏览工作站软件数量：≥10套。 6、配备牙科影像板扫描仪1台。 7、一次性牙片保护套≥500个。 8、配合完成安装后环评。 |
| 5.2 | 设备有限使用期限：≥15年，软件终身免费升级。 |

## 09包

## 品目9-1：过氧化氢低温等离子灭菌器

1.灭菌室总容积≥130L，有效容积≥100L。（提供证明材料）

2.灭菌仓：矩形(方形)，材质为航空铝材，厚度≥16mm。

3.密封门：单门（自动升降，下开门），材质为航空铝材，厚度≥20mm；具有防卡功能，当关门遇到阻碍时可自动停止。

4.门开启方式：触屏控制和脚踢开关两种方式。（提供证明材料）

5.加注方式：卡匣式；每个卡匣≥12个胶囊，单个胶囊过氧化氢容量≤2ml。

6.胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。

7.自动识别系统：自动识别卡匣型号是否与设备匹配，自动识别卡匣有效期。

▲8.灭菌剂：54℃放置14d含量下降率≤3.88%。（提供具有CMA资质的检测报告）

9.蒸发器具备浓度提纯装置，提纯后的过氧化氢浓度≥97%。

▲10.灭菌程序及灭菌时间：检测模式≤30分钟、快速模式≤25分钟、标准模式≤45分钟，软镜模式≤50分钟；具有程序倒计时功能。（提供证明材料）

11.控制系统：为PLC控制系统，而非单片机 。

12.显示：≥10英寸 真彩色触摸屏。

13.记录方式：微型打印机打印记录，纸质信息须在普通办公环境下至少5年保持清晰可辨。

14.数据存储功能：可存储≥3年或≥30000循环的灭菌过程数据，能随时调阅和打印。

15.保护装置：配置电源保护器，具备自动监测用户电源是否超压、欠压、相序错误的功能；配置自动故障检测，具备故障代码显示报警，故障音频报警和故障记录功能；灭菌器密封门门、灭菌腔体分别配置温度保护装置，可自动进行预热控制；配置密封门关门自动避障保护功能。

16.能自动监测等离子运行功率，各阶段压力数据，各阶段时间，运行全程温度。

17.具有新风干燥系统，可对器械干湿度自动进行检测，并自动对湿度过高的器械进行干燥。（提供证明材料）

18.具有真空干燥模块，能够单独对器械进行真空干燥处理。

19.压力传感器数量：≥3个，其中内室压力传感器≥2个。

20.双卡匣功能：剩余一个胶囊时，仍可运行标准模式和软镜模式，避免因剩一个胶囊造成的浪费。

21.H2O2浓度检测：配专用探头，可对灭菌过程中H2O2浓度进行检测，并实时显示浓度值。

22.信息接口： 与CSSD追溯系统连接。

23.管路：SUS304不锈钢或更高规格材质的管路。

24.真空泵：采用耐过氧化氢腐蚀的旋片式真空泵，抽速≥30m/h，并具备真空泵相序保护器。

25.设备内部结构能完全暴露，用于保养、检修。

26.置物栏可调节为2~4层。（提供证明材料）

▲27.可实现对内径≥0.7mm、长度≤600mm的单通道不锈钢导管或内径≥1mm、长度≤4000mm的单通道聚四氟乙烯导管进行灭菌；（提供中国国家疾控中心出具的检测报告）

28.灭菌处理后聚四氟乙烯管腔中过氧化氢残留量≤0.0008mg/cm2，对不锈钢管腔过氧化氢残留量≤0.0008mg/cm2。

▲29.对金属材质器械的兼容性的评价 为无腐蚀、不影响预期临床使用寿命的结果。（提供第三方检测报告）

▲30.提供该设备能安全灭菌达芬奇机器人的有效证明。

## 11包

## 品目11-1：全自动血栓弹力图

1.检测原理：凝固法结合光学法。

2.整机构成：一体机，支持反应杯装卸、样本和试剂加样、样本和试剂混匀、检测通道孵育、样本检测、结果计算、报告输出等过程全自动。

3.测定项目：可测定Kaolin、R-Kaolin、AA、ADP、AA+ADP、HEP、FIB等项目。

▲4.通道数量：单台机器具有≥12个相互独立的检测通道，可任意设置急诊位。

5.样本检测：检测通道间相互独立，可自定义设置各检测通道温度，样本检测过程中可随时增加待测样本。

6.样本摇匀：支持样本上下颠倒混匀。

7.试剂位：≥10个试剂位。试剂位具有定时旋转摇匀功能，支持试剂条码扫描、试剂在位检测，支持24小时在机冷藏。

▲8.远程软件管理： 支持远程、实时查看血栓弹力图图形及参数变化，协助床旁快速诊断。

▲9.反应杯：反应杯间相互独立，可根据检测需求使用反应杯，单次可装载≥60个反应杯，支持反应杯在不停机状态下随时添加。

10.样本位：可一次性装载≥30个样本，并支持不停机，连续不间断进样。

▲11.进样方式：支持原始采血管直接上机，闭盖穿刺进样，无需脱帽处理，机器可自动识别不同类型、不同规格采血管。

▲12.通道间差异：R、Angle、MA CV≤5%。

▲13.测量重复性：R、Angle、MA CV≤5%。

▲14.配套试剂：试剂可支持2-25℃常温运输，配套高岭土、快高、血小板图、肝素、功纤、质控品检测试剂， 提供注册证。

15.样本孵育：有孵育功能，开机自动孵育。

16.质控测试： 提供设备质控品及试剂质控品。

17.智能检测：支持加样针堵针、空吸和压力式液面检测。

▲18.开关机：支持定时开机功能。

19.条码扫描： 内置条码扫描，支持试剂和样本条码扫描。

20.软件功能：支持日志记录与筛选查询，支持样本曲线及参数同屏叠加显示，支持试剂和反应杯数量查看，支持测试通道状态及测试项目查看，支持休眠模式，支持自定义设置自动开机时间，支持按照时间或项目停止测试，支持检测结果自动判读等。

21.急诊测试：配备独立急诊样本架，急诊样本优先检测。

22.数据存储：支持≥60000条检测结果储存。

23.数据传输管理：完成LIS双通连接，支持远程获取报告结果。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

- 4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提

- 供，但须注明查询方法及来源)。

- 5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

- （2）采购标的需满足的服务期限要求

- 1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

- 2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

- （1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- （2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发

- 布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- （3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- （4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、

- 震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- （5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 3.采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。