妇产医院医用设备购置（追加）

# 采购需求

- 采购标的

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 分包预算金额（万元） | 数量（台/套） | 分项最高限价（万元） | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17包 | 多参数监护仪2 | 多参数监护仪 | 62.10 | 23 | 62.1 | 是 |
| 18包 | 射频温控热凝机 | 射频理疗仪 | 100.00 | 1 | 40 | 是 |
|  |  | 射频温控热凝机 |  | 2 | 60 | 否 |
| 19包 | 无创血液动力学监测仪 | 无创血液动力学监测仪 | 40.00 | 1 | 36 | 是 |
| 20包 | 有创血液动力学监测仪 | 有创血液动力学监测仪 | 40.00 | 1 | 40 | 是 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：

17包、18包、19包、20包：

17包、19包、20包自合同签订之日起30日内交货并完成安装、调试。

18包：

射频理疗仪：自合同签订之日起30日内交货并完成安装、调试；

射频温控热凝机：自合同签订之日起10个工作日内交货并完成安装、调试。

2.交货地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章 拟签订的合同文本。

（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.设备到达指定地点且接到采购人通知后，供应商须安排厂家专职工程师到现场进行安装、调试。供应商须对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。安装和调试的费用包括在投标价格内。

2.设备安装后，应按国家标准和厂家标准进行质量验收。供应商应向采购人提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。如需要进行计量检定，费用由供应商承担。

3.免费提供中文维护手册1套。

4.供应商须负责对采购人相关人员进行免费技术培训，直至能够熟练掌握为止。培训内容包括：临床操作使用培训；日常使用保养与管理；设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。培训人数由采购人确定，培训资料由供应商免费提供。投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

★5.质量保证期（保修期）：

17包、18包、19包、20包

17包：整机维保≥5年。

18包：整机维保≥5年。

19包：整机维保≥5年。

20包：整机维保≥5年。

6.售后服务承诺：

6.1投标人应承诺所投设备中标后在北京地区有维修站（请列明已有维修站或中标后计划建设的维修站详细地址和电话），提供24小时服务支持电话。

6.2投标人应承诺开放设备数据接口、提供设备数据格式、接口标准、通讯方式等接口信息。提供软件终身免费升级。

6.3投标人应承诺国内有备件库，保证10年（含）以上的零配件供应。

6.4投标人应定期回访采购人，负责设备终身维修，设备维修期间，应提供同型号设备作为备用以满足临床使用。

6.5投标人应提供针对本项目的售后服务保障措施。

7.售后响应及处理周期：接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场，如24小时内无法修复，供应商应提供应急备用机，投标人应提供针对本项目的售后服务响应时间及处理周期。

8.售后服务人员：具备相关技术能力及资质，负责处理设备出现的各种问题和售后服务，投标人应提提供售后工程师姓名、电话、厂家售后座机、厂家工程师姓名、手机、电子邮箱等人员配置情况。

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“妇产医院医用设备购置（追加）”，供应商应根据遴选文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★2.2如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

★2.3如供应商为代理商，还应提供制造厂商有效的辐射安全许可证复印件加盖单位公章。（仅针对07包、08包）。

2.4投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

（二）具体要求

17包、18包、19包、20包

17包：

设备名称：多参数监护仪

- 中央站：

  - CPU：≥2核；内存≥1G；硬盘≥500G；彩色液晶显示屏≥24英寸, 分辨率：≥1920×1080； 扩展屏≥50英寸，分辨率：≥1920×1080；具有打印功能。

▲1.2.中央站具备有线、无线和遥测混合联网功能。

▲1.3.可同时监视≥16人，具有ECG12导联显示窗口和全部生命特征窗口。

  - 具备4、6、8、12人格式, 每个患者显示波形均≥2道。

  - 个人显示画面：最多显示≥8导波形＋所有患者的1导波形。

  - 具有全息回顾软件，可存储回顾所有患者≥120h的8导波形。

  - 可存储回放每个患者≥120h参数和事件的趋势列表和趋势图。

  - 具有心律失常分析窗口和=ST段分析窗口，对存储和回放每个病人心律失常片断和12导联的ST段文件。

  - 可通过心律失常报警事件画面连接到全息回顾窗口，查看该事件发生时刻的其他参数、波形（≥4导波形）。

  - 具有ECG12导联的分析软件，每床位可保留ECG12导联文件≥64个。

  - 心律失常的存储和回顾≥20种；每床位≥700个心律失常文件；与床边监护仪的心律失常种类同步。

  - 报警

    - 具有三种报警级别和声光报警功能。

    - 具有技术报警功能。

    - 报警项目：所有生命体征参数报警，心律失常报警≥20种。

2、病人监护仪

▲2.1.适用范围：成人、儿童、新生儿（注册证或说明书证明）。

  - 彩色液晶触摸屏≥10英寸，支持中文输入。

▲2.3.具备ECG(3/5导联)、呼吸、无创血压、血氧、脉率、双通道体温监测功能。

  - ECG监测

    - 心率测量范围：0，15～300 bpm。

    - 频率特性：0.05～150Hz。

    - QRS设别模式：成人、儿童、新生儿。

    - 具备室性期前收缩检测及报警功能。

    - 具备自动导联切换功能，支持≥7导 ECG同屏同时显示。

▲2.5.6.具备心律失常分析功能。

    - QRS检测灵敏度与AHA数据库符合度≥99.8%；

  - 呼吸监测：

    - 呼吸测量范围：0～150 bpm。

    - 呼吸暂停报警设置范围：5s～40s。

  - 血氧监测：

    - 显示范围：0% ～100%。

▲2.6.2.具备PI灌注指数显示以及SQI信号质量显示功能。

    - 血氧饱和度探头防水等级：IPX7或以上。

  - 无创血压：

    - 测量范围：0mmHg～300mmHg。

    - 测量模式：手动，定时，连续。

    - 显示参数：收缩压、舒张压、平均压，NIBP测量期间实时袖带压力、NIBP-PR。

    - 袖带充气时间：成人/儿童≤11s，新生儿≤7S。

  - 具备双通道体温接口，测量范围：0～45℃。

  - 数据存储和回顾：

    - 趋势图、列表、NIBP列表存储和回顾≥120h；

    - ≥OCRG趋势图120h。

    - 连续全息波形回顾≥120h, 波形可扩展或压缩。

▲2.10.当出现技术报警时，可自动显示与该报警相关的电子图解操作指南。

  - 具备有线网口可直接连接中央监护仪，支持HL7数据输出标准。

▲2.12.具备跨床监护功能，可同时同屏显示≥8床位患者生命体征数据，且具备跨床报警提示能力；

  - 内置药物计算功能，可用于临床药物滴定计算；

  - 防尘防水等级： IP22或以上。

  - 具备锂电池，可支持主机持续监护≥6h.

  - 主机重量：≤4kg。

  - 使用寿命≥10年（提供铭牌照片或使用说明书证明）。

★主要配置（以下配置是23套的全部配置）：

- 监护仪主机：23台。

心电导联线：23根。

血压袖带：23个。

血氧饱和度连接线：23根。

可重复使用血氧探头：23个。

电池：23组。

中央站：5套

中心静脉压线：23根

18包 标的一：射频理疗仪

- 工作频率：1MHz±10%。

输出功率调节范围：1～45W可调。

具备耦合剂加热装置，温度设定范围：38.0℃～48.0℃；调节步长≤0.5℃。

治疗时间设定范围：1～60min；调节步长≤5min。

控制系统

  - 彩色液晶触摸显示屏≥17英寸；连接不同的治疗手柄之后，可实时显示输出功率（W）、设定温度（℃）、治疗时间（Min）、电极温度（℃）、剩余时间（Min）。

▲5.2.可实时监测阻抗及温度变化，自动匹配能量输出。

  - 温度超过45℃，系统自动提醒；温度超过48℃，系统强制停止。

  - 治疗过程中功率、温度等参数均可调节；

  - 具备全流程（操作前、操作中、操作后）自动预警功能。

  - 具备患者信息档案管理模块，可回看患者治疗记录、分析结果。

▲5.7.设备具有盆底功能筛查评估和盆底训练功能。

  - 启动控制：可脚踏开关、软件开关。

▲6.治疗手柄具有实时温度显示功能，支持单极、双极、多极等多种射频模式。

- 治疗电极：治疗电极专人专用，具有患者绑定功能。

具有不同模式的音乐放松及指导功能。

工作过程中，整机噪声≤60dB(A)。

★主要配置（每台）：

- 主机：1台；

手持探头：3把（标配型号≥3种）。

电极：10个（标配型号≥4种）。

中性电极：5个。

脚踏开关组件：1套。

射频治疗仪用凝胶：2支。

18包 标的二：射频温控热凝机

- 主机

  - 射频频率：440kHz±40kHz。

  - 治疗输出功率可调，最大输出功率20W±10%；

  - 具备自动及手动控制模式，毁损温度及时间可调。

  - 温度设定范围：35℃～95℃；温度测量范围：25℃～95℃。

  - 时间设定范围：标准射频，10s～5min；脉冲射频0～30min。

  - 脉冲射频：

    - 温度设置范围：35℃～95℃ ；射频电压 ≤120V。

    - 脉宽调节范围：10～50ms；

    - 脉冲射频频率调节范围：1～8Hz。

    - 与连续射频可自由切换。

  - 具备单、双极射频模式。

  - 阻抗监测：

▲1.8.1.实时监测射频针头和负极板之间的阻抗。

    - 阻抗测量范围：50Ω～1000Ω。

  - 刺激模式：

    - 可任通过刺激进行感觉和运动神经鉴别辅助穿刺定位。

    - 刺激脉冲宽度：1～3ms之间

    - 刺激脉冲幅度调节范围：0.1～5.0V；调节步长≤0.1V。

    - 刺激脉冲频率调节范围：1Hz～90Hz；调节步长≤1Hz

  - 射频椎间盘热凝模式：具备椎间盘内测温功能。

  - 具备系统自检功能，能自动检测系统各单元工作是否正常，并显示或报警。1.12、可实时显示状态信息,具备极板脱落提示报警功能。

  - 具备术后电极针自动降温系统

▲2、工作电极针及穿刺针：≥4种长度规格可选择。

★主要配置（每台）：

- 主机：1台

射频电极针：4支

射频穿刺针：20支

中性电极：10个。

中性电极连接夹：2个

19包：无创血液动力学监测仪

- 主机基本参数：

  - CPU：≥4核，主频：≥2.0GHz；固态硬盘≥128G。

  - 彩色液晶触摸显示屏≥15英寸。

  - 内置换锂电池，支持主机持续正常工作时间≥4h。

  - 智能识别、判断及提示电极片（或传感器）、无创血压袖带连接及通讯正常与否。

  - 外形尺寸（长×宽×高）：≤400mm×350mm×150mm，重量≤6kg。

- 具有打印功能。

- 监测参数包括：

  - 心输出量（CO）、心脏指数（CI）、每搏输出量（SV）、每搏指数（SVI）

  - 心率（HR）、心率变异性（HRV）、血氧饱和度（SpO2）、收缩压（SBP）

  - 舒张压（DBP）、平均动脉压（MAP）、胸液传导性（TFC）、血管容积（VOL）、左室舒张末期指数（EDI）、左室舒张末期容积（EDV）、外周血管系统阻力（SVR）、外周血管系统阻力指数（SVRI）、每搏外周血管系统阻力指数（SSVRI）、主动脉顺应性（VAS）、心肌变力指数（ISI）、主动收缩能力（INO）、左室每分做功（LCW）、左室每分做功指数（LCWI）、收缩时间比（STR）、射血前期（PEP）、左室射血时间（LVET）、左室每搏做功（LSW）、左室每搏做功指数（LSWI）、射血收缩指数（EPCI）、射血分数（EF）；

- 具备产科常见疾病（妊娠期高血压疾病、围产期心肌病、围产期心衰及围产期休克等）血流动力学参数异常提示及AI预判断功能。

- 内置孕产妇孕周校准正常值范围功能，且正常值范围可根据临床特殊病例模型进行自定义设定。

- 具备基本信息录入界面.

- 支持多种体位无创血流动力学报告输出功能（端坐位、平卧位、左侧卧位及截石位）

- 具备自动监测（实时监测）与手动监测（动态监测）模式。

- 可提供阻抗心电图（ECG）、阻抗微分图（DZ/DT）、心阻抗图（DZ）监测曲线

- 监测报告输出（显示、打印）：

  - 可提供实时报告、异常报告、动态监测报告及汇总报告，可实现全孕周期血流动力学个性化管理，具备辅助性“监测描述”、“监测提示”等临床报告解读功能。

  - 具备1分钟实时报告，可自定义动态监测时间。

- 模糊查询功能：可通过关键词（姓名或ID号），一键式查询历史数据、存储、回放、打印以回顾病患全孕周期血流动力学变化。

- 具备一键式报告打印功能，客户可自选A4或B5标准纸张进行报告打印.

- 具备数据导出功能。

- 开放数据端口，可与医院LES或HIS系统对接。

★主要配置（每台）：

- 无创血流动力检测系统主机：1台。

- 专用电极片：10包 。

- 导联线：1条。

- 血压袖带：1套。

- 无线键盘、无线鼠标：1套。

- 图文输出设备：1台。

- 台车：1辆。

20包：

设备名称：有创血液动力学监测仪

▲1.监测方法：通过桡动脉微创监测模式实现实时连续血流动力学监测；分析法：脉搏能量分析法

- 主机：

  - 彩色液晶显示屏≥17英寸。

▲2.2.监测参数：监测显示界面具有每博输出量（SV）、平均动脉压（MAP）、心率（HP）、外周血管阻力（SVR）、心输出量（CO）；容量应答参数：脉压变异度（PPV）、毎搏输出量变异度（SVV）

  - 内置容量负荷试验流程临床指导方案≥3种。

  - 显示界面具有变化率窗口，在液体容量试验之后，直接显示结果；

  - 具有报警功能，对严重血流动力学异常可进行报警；

  - 开放数据通讯协议，可与医院信息化系统连接。

有创压监测组件：

  - 监测通道≥3个。

  - 监测范围：0～240mmHg；误差：不超过±3mmHg

桡动脉微创模式无需专属耗材，可用普通动脉压监测套装进行监测；

★主要配置（每台）：

- 血流动力学分析仪主机：1台。

实时连续有创压监测组件：1套。。

台车：1辆。