妇产医院医用设备购置（追加）

# 采购需求

- 采购标的

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 分包预算金额（万元） | 数量（台/套） | 分项最高限价（万元） | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09包 | 彩色多普勒超声诊断仪1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 176.00 | 1 | 174 | 是 |
| 10包 | 彩色多普勒超声诊断仪2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 176.00 | 1 | 174 | 是 |
| 11包 | 4K 3D内窥镜荧光摄像系统 | 4K 3D内窥镜荧光摄像系统 | 168.00 | 1 | 168 | 是 |
| 12包 | 4k内窥镜摄像系统 | 4k内窥镜摄像系统 | 80.00 | 1 | 80 | 是 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：

09包、10包、11包、12包：

09包、10包自合同签订之日起60日内交货并完成安装、调试。

11包、12包自合同签订之日起30日内交货并完成安装、调试。

2.交货地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章 拟签订的合同文本。

（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.设备到达指定地点且接到采购人通知后，供应商须安排厂家专职工程师到现场进行安装、调试。供应商须对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。安装和调试的费用包括在投标价格内。

2.设备安装后，应按国家标准和厂家标准进行质量验收。供应商应向采购人提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。如需要进行计量检定，费用由供应商承担。

3.免费提供中文维护手册1套。

4.供应商须负责对采购人相关人员进行免费技术培训，直至能够熟练掌握为止。培训内容包括：临床操作使用培训；日常使用保养与管理；设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。培训人数由采购人确定，培训资料由供应商免费提供。投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

★5.质量保证期（保修期）：

09包、10包、11包、12包

09包：整机维保≥5年。

10包：整机维保≥5年。

11包：整机维保≥5年。

12包：整机维保≥5年。

6.售后服务承诺：

6.1投标人应承诺所投设备中标后在北京地区有维修站（请列明已有维修站或中标后计划建设的维修站详细地址和电话），提供24小时服务支持电话。

6.2投标人应承诺开放设备数据接口、提供设备数据格式、接口标准、通讯方式等接口信息。提供软件终身免费升级。

6.3投标人应承诺国内有备件库，保证10年（含）以上的零配件供应。

6.4投标人应定期回访采购人，负责设备终身维修，设备维修期间，应提供同型号设备作为备用以满足临床使用。

6.5投标人应提供针对本项目的售后服务保障措施。

7.售后响应及处理周期：接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场，如24小时内无法修复，供应商应提供应急备用机，投标人应提供针对本项目的售后服务响应时间及处理周期。

8.售后服务人员：具备相关技术能力及资质，负责处理设备出现的各种问题和售后服务，投标人应提提供售后工程师姓名、电话、厂家售后座机、厂家工程师姓名、手机、电子邮箱等人员配置情况。

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“妇产医院医用设备购置（追加）”，供应商应根据遴选文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★2.2如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

★2.3如供应商为代理商，还应提供制造厂商有效的辐射安全许可证复印件加盖单位公章。（仅针对07包、08包）。

2.4投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

（二）具体要求

09包、10包、11包、12包

09包：

设备名称：彩色多普勒超声诊断仪1

（一）主要规格及系统概述

- 彩色多普勒超声波诊断仪主机包括：

  - 数字化二维灰阶成像单元。

  - 数字化彩色多普勒成像单元

  - 数字化能量多普勒成像单元

  - 实时四维成像单元。

▲1.5.二维灰阶血流成像技术：采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示。

  - 二维立体血流成像技术：二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。

  - 具有二维低速血流显示技术、三维超低速血流显示技术，可显示组织器官微血流灌注状态。

  - 组织多普勒成像技术

  - 应变式弹性成像技术

  - 宽景成像技术：可用于所配凸阵和线阵探头

  - 主机内置子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。

  - 标准超声图文评估流程助手：可对深度子宫内膜异位症进行标准化评估。

  - 智能胎儿多普勒技术。

  - 容积四维成像技术：

    - 灰阶及血流三维成像模式：具有虚拟光源移动技术，可同时支持≥3个独立的可移动光源；可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构；彩色血流立体成像可显示血管空间结构关系。

    - 具备实时四维自由切面成像技术。

    - 具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像。

    - 卵泡智能容积成像：自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

    - 窦卵泡智能容积成像：自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

▲1.14.6.时间空间相关成像技术：基于容积数据自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。

    - 具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。

    - 具备实时容积对比成像技术，可增加二维图像厚度的信息。

    - 智能中枢神经系统检查：基于深度学习算法支持，自动寻找成像切面位置，显示3D容积数据中的检查胎儿大脑的推荐切面和测量自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。自动测量BPD、HC、OFD、后颅窝池（CM）,小脑横径（Cerebellum）,侧脑室后脚（Vp）生物指标。

    - 智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生包括超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。

    - 容积智能斑点噪声抑制技术：通过算法对体素进行实时优化，可优化重建容积图像以及各个平面的图像。

  - 智能筛查系列技术：

▲1.15.1.智能产筛切面识别：自动检测识别≥20个推荐切面，自动注释及测量。

    - 智能先心病筛查技术：智能生成四腔心切面、三血管/三血管气管切面以及心轴角度。

    - 智能盆底检查：自动进行盆底测量，自动寻找valsalva和缩肛状态下，最大裂孔平面位置；自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径。

测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）：基于二维斑点追踪技术同时对胎儿左右心室进行定量分析（≥20段），自动测量及分析心脏的大小、形状、收缩力，可显示评估报告。

图像存储、管理及回放重现：配备3D/4D容积数据离线处理软件，实现与主机相同的3D分析功能。数据可通过DICOM接口、USB或者DVD光盘传输。

（二）技术参数：

- 主机基本参数

  - 彩色液晶监视器≥23英寸。

  - 液晶触摸显示屏≥15英寸，具备多点触控功能，进行容积图像的旋转、放大、切割等操作。

  - 操作控制台：可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定。

  - 硬盘容量：≥1T。

  - 探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口

  - 具备耦合剂加热功能。

探头

▲2.1.配置：≥5把，至少包括腹部单晶凸阵探头1把、腔内容积探头1把、腹部容积探头1把、高频线阵探头1把、成人心脏相控阵探头1把。

  - 所配探头均为宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。

  - 腔内容积凸阵探头：

    - 超声频率：4.0～9.0 MHz；阵元数≥190；成像角度≥180°。

    - 具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查

  - 腹部二维凸阵探头：超声频率，2.0 ～5.0 MHz，阵元数≥190，成像角度≥110°。

  - 高频线阵探头：

    - 超声频率：3.0～8.0 MHz；阵元数≥190 。

    - 支持连续波多普勒成像（CW）。

  - 腹部容积探头：超声频率，2.0～7.0 MHz；阵元数≥190

  - 成人心脏相控阵探头：超声频率，1.0～5.0 MHz；成像角度：≥110°。

二维灰阶及容积成像：

  - 凸阵探头二维帧频≥30帧/s@全视野、17cm深度、最高线密度。

  - 凸阵容积探头四维成像帧频≥30帧/s@全视野、17cm深度时。

  - TGC分段≥8段

▲3.4.二维成像扫描深度（非显示深度）≥48cm（提供原厂白皮书，并附图证明）。

  - 灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。

  - 动态范围≥350dB

  - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置图像的检查条件

频谱多普勒

  - 成像方式：脉冲波多普勒成像（PW）、连续波多普勒成像（CW）

  - 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

  - 最大测量速度：PWD，血流速度≥10m/s； CWD，血流速度≥20m/s

  - 最低测量速度：≤10mm/s 。

  - 零位移动：≥8级。

  - PW最小取样容积：≤0.5mm。

彩色多普勒

  - 显示方式：能量显示、速度显示、二维立体血流显示。

  - 凸阵探头彩色帧频≥10帧/s@全视野、17cm深度、最高线密度。

  - 凸阵容积探头四维彩色成像帧频≥9帧/s@全视野、17cm深度。

  - 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）。

  - 彩色增强功能：彩色多普勒能量图、方向性能量图。

独立报告工作站：

  - CPU：物理核心数≥14核，线程数≥20线程，内存≥16G；硬盘≥512SSD；彩色液晶显示器≥23.8英寸；

  - 具有彩色打印功能。

  - 配套图像采集和报告软件。

★（三）主要配置（每台）：

- 彩色多普勒超声诊断仪：1台

探头：5把。

独立报告工作站：1套。

热敏图文工作站：1台。

10包：

设备名称：彩色多普勒超声诊断仪2

（一）系统功能概述

- 主机成像系统包括

  - 波束形成器：数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹。

  - 斑点噪声抑制技术：≥5档可调，支持所配探头，支持二维图像、三维图像、造影成像。

  - 多角度扫描空间复合成像技术：≥3档可调。

  - 声速匹配技术：根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示。

  - B模式局部ROI区域优化增强显示：全局图像与局部增强图像可同屏双实时显示，局部图像支持彩色血流实时高清显示。

  - 二维灰阶图像立体显示。

  - 可通过声影抑制技术实现声影补偿和细节融合，还原强回声后方组织细节。

  - 扩展成像技术：可用于凸阵、微凸阵、线阵、相控阵探头，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

  - 一键自动图像优化：可一键快速优化二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像。

  - 自动参数匹配技术：可一键快速获得扫查器官场景的成像效果，支持≥5种血流或器官扫查场景，适用于2D、Color、Power、3D/4D等模式。

  - 二维/彩色取样框角度独立偏转技术：彩色取样框偏转角度≥30°。

  - 微血流成像技术：支持Color和Power模式；具备2D和3D微血流灌注的定量评估功能，2D下可分析彩色灰阶像素比，3D下可分析血管指数、血流指数和血管血流指数。

  - 自动血流跟踪技术：具备Color/Power模式下图像的实时动态优化功能，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，

  - 穿刺针增强显示功能：可动态增强超声图像中针体显示，可双屏实时对比显示增强前后效果，支持自适应校正角度。

  - 解剖M型模式：≥3条取样线，可360°自由旋转。

  - 数字化二维灰阶成像单元。

  - 数字化彩色多普勒成像单元。

  - 数字化能量多普勒成像单元。

  - 造影成像

    - 支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头

    - 支持容积造影，以3D/4D的形式显示灌注成像。

    - 支持微血管造影增强。

    - 具有双计时器。

    - 可向后存储≥8min电影。

    - 造影定量分析功能：具备时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动（ ROI≥5个）。

  - 应变式弹性成像：

    - 应变式弹性成像支持所配凸阵探头、线阵探头、腔内探头和容积探头。

    - 具有压力操作提示图标，逐帧查看压力大小。

    - 可测量应变、应变率，获取应变直方图。

    - 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能。

  - 剪切波弹性成像：

    - 支持所配凸阵探头、线阵探头、腔内探头和腔内容积探头。

▲1.21.2.具备二维实时剪切波弹性成像、单点式剪切波成像、高帧率剪切波弹性成像功能，提供定量的组织硬度信息。

    - 实时剪切波弹性成像取样框大小和位置可调。

    - 弹性定量参数包括：杨氏模量（E）、剪切波速度（Cs），剪切模量（G）

    - 具备实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像功能，，支持剪切波弹性成像全屏显示。

    - 具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。

    - 具有病灶周边浸润区定量工具，定量工具大小可视可调。

    - 具备定量测量映射分析功能，即在组织图测量时弹性图同步测量。

    - 具备可信度图显示、运动稳定性指数显示功能

    - 在同一切面下可同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像，并实时双幅显示。

  - 宽景成像

    - 宽景成像支持所配凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、腔内容积探头。

    - 支持B模式宽景和Power模式宽景。

    - 具备扫查速度提示功能，可对采集过程中的图像进行回放

    - 宽景拼接长度≥90cm.

  - 3D/4D 成像

    - 容积图像支持斑点噪声抑制。

    - 支持多光源模式的容积渲染，光源类型和数量均可自由组合，光源方向可自由移动；同时支持透视剪影模式且透明度可调。

▲1.23.3. 3D模式下具备自动场景识别（脊椎、颅脑、长骨、面部；子宫内膜、卵巢、盆腔、肛管等）功能，可实现自动容积成像及优化，自动切面获取，自动定量分析等。

    - 具备血管三维成像功能，彩色及能量模式均可用。

    - 具备胎儿颅脑自动切面识别功能，自动获取胎儿颅脑四个标准切面，并自动获取≥6项评估参数值

▲1.23.6.具备自动盆底超声解决方案，支持前中后盆腔2D全自动测量，支持肛提肌裂孔自动评估（自动识别、自动容积渲染成像、自动测量）、肛提肌横断面自动评估（自动识别、自动多切面成像、自动测量）、肛门括约肌自动断层成像。

    - 具备胎儿面部自动容积成像功能，可自动检测胎儿颜面部特征；在3D模式或4D模式下均可启动， 4D模式下可实时自动去除胎儿颜面部前面的遮挡物。支持胎儿面部的显示方向一键摆正，支持正/反向橡皮擦。

    - 具备胎儿心脏容积自动切面识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的6个标准切面

    - 具备卵巢卵泡自动识别和自动测量功能。2D模式下可自动识别卵巢轮廓、大小，卵泡数量、大小并按照大小排序；3D模式支持卵巢自动识别和渲染，以及卵巢体积的自动计算；支持卵泡和窦卵泡的自动识别、自动渲染成像并用以不同的颜色区分显示不同大小的卵泡或窦卵泡；支持卵巢间质比的自动计算。

▲1.23.10.具备子宫内膜自动成像与容积分析功能，可全自动获取子宫内膜冠状面图像，并同时获取内膜容积及厚度测量值。

    - 具备AI早孕容积切面识别、AI脊柱切面识别、AI颅脑容积测量功能。

  - 一键实时全屏放大。

  - 自动工作流协议（非预设条件）：操作协议可用户自定义，检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式、自动标记体标示意图、自动注释等。

  - 内置超声教学软件，可同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图。

测量分析和报告包括：

  - 全科测量包：自动生成腹部、妇科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科报告

  - 胎儿颈项透明层自动检测与测量技术

  - 尿量测量功能

  - 羊水指数自动计算功能。

  - 自动检测颈动脉内中膜，提供自动测量血管内中膜厚度并相应提供分析功能。

  - 无需手动划线或手动ROI设置，可自动完成子宫内膜识别和厚度测量；同时支持血流ROI框自动设置和血流定量分析。

  - 可自动识别卵巢和卵泡，完成二维卵巢经线自动测量和卵泡自动测量。同时支持血流ROI框自动设置和血流定量分析。

  - 产科切面自动识别：可识别标准切面数量≥50个。

  - 自动产科测量：可自动识别和测量产科生物学参数，B模式下的自动测量项目≥40项，包括早孕、中孕及胎心专项检查的测量项目。

电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

  - 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D电影回放

  - 原始数据处理： B模式调节参数≥10种、M型模式调节参数≥5种、彩色模式调节参数≥7种、PW模式调节参数≥9种。

  - 图像导出格式：BMP、JPG、TIFF、DCM、AVI、MP4。

  - 支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查。

  - 支持外部USB移动存储。

  - 具备录像功能模块，每次最大存储长度：≥60 min。

4、连通性要求

  - 具备有线网络连接和无线网络连接功能。

  - 具备DICOM 3.0接口，开放查询、存储、传输、打印、工作列表协议，提供DICOM结构化报告。

  - 基于TCP/IP 协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC 端。

系统输入输出

  - 支持视频/音频输入输出

  - 具备USB接口数。

（二）技术参数：

- 主机基本参数：

  - 彩色液晶显示屏≥23英寸，分辨率≥1280×1024，可上下倾斜、左右旋转、前后拉伸。

  - 液晶触摸显示屏≥13英寸，触摸屏角度可以独立于主机调节。

  - 触摸屏可一键切换探头及模式。

  - 操作面板：电动升降、电动左右旋转和电动前后平移。

  - 探头接口数量≥4个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。

  - 固态硬盘：≥1TB。

  - 具备耦合剂加热器。

  - 台车具备中央刹车装置。

探头：

▲2.1.配置：至少包括单晶腹部凸阵探头1把、矩阵线阵探头1把、腹部凸阵容积探头1把、腔内容积探头1把、单晶相控阵探头1把、腔内线阵容积探头1把。

  - 所配探头均为宽频可变频探头，探头频率可视可调，灰阶、谐波、彩色、频谱可独立变频，

  - 探头频率：

    - 单晶腹部凸阵探头：1.0～6.0MHz。

    - 矩阵线阵探头：5.0～18.0MHz。

    - 腹部凸阵容积探头：3.0～9.0MHz。

    - 腔内容积探头：3.0～10.0MHz。

    - 单晶相控阵探头：1.0～6.0MHz。

    - 腔内线阵容积探头：3～13.0MHz。

  - 矩阵线阵探头阵元数：≥900阵元。

  - 腔内线阵容积探头可支持360度全视野容积扫描成像。

  - 凸阵探头、相控阵探头支持连续多普勒成像。

3、二维灰阶成像

  - 最大显示深度：≥40cm。

  - 动态范围：≥250dB。

  - TGC增益补偿: ≥8段；LGC侧向增益补偿: ≥8段。

  - 腹部凸阵探头扫描角度：≥120°

  - 腔内探头扫描角度：≥200°

  - B模式电影回放：≥10000 帧。

彩色多普勒成像

  - 显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW。

  - 线阵探头取样框偏转：不少于±30°。

  - 支持速度、速度方差、能量、方向能量显示。

  - 支持立体血流显示。

频谱多普勒频率成像

  - 成像方式：CW、PW。

  - 显示方式：B，PW，B/PW，B/C/PW，B/CW

  - 最大测量速度：PW血流速度≥8m/s，CW血流速度：≥25m/s。

  - 最小速度：≤1mm /s。

  - 取样容积：0.5～30mm可调 。

  - PW偏转角度：不少于±30°。

  - 基线：≥8档可调。

独立报告工作站：

  - CPU：物理核心数≥14核，线程数≥20线程，内存≥16G；硬盘≥512SSD；彩色液晶显示器≥23.8英寸；

  - 具有彩色打印功能。

  - 配套图像采集和报告软件。

★（三）主要配置（每台）：

- 彩色多普勒超声诊断仪：1台

探头：6把。

独立报告工作站：1套。

热敏图文工作站：1台

11包：

设备名称：4K 3D内窥镜荧光摄像系统

- 内窥镜摄像主机：

▲1.1.可同时处理4K信号、3D信号及荧光信，主机可连接一体化4K 3D荧光电子腹腔镜，在4K3D模式下实现荧光显影功能，实现4K、3D、荧光三合一功能；

  - 可连接4K白光、4K荧光摄像头，兼容各种光学硬镜。

  - 支持摄像头/电子镜自定义按键。

  - 摄像主机最高输出视频分辨率≥3840×2160；可输出高清视频信号。

  - 摄像系统白光水平分辨率≥2400线，荧光水平分辨率≥1200线。

  - 输出色彩深度≥12 bit。

  - 荧光增益、荧光显影饱和度、荧光对比度各≥8级调节.

  - 具备进行2D/3D图像一键切换和自动切换功能。

▲1.9.连接3D电子镜时可进行自动水平校正，3D和2D模式下旋转镜身在-30°～+30°范围内保持视野自动水平。

  - 具备3D视差调节功能。

  - 具备自动增益功能，图像增益调节：≥8级可调

  - 具备光源联动功能，可随镜头距离组织的远近变化调节光源输出；光源未打开、调光线缆未正确连接或导光束未插入时，监视器画面上有图文提示。

  - 图像亮度调节≥8级可调节。

  - 支持≥2倍光学放大，可一键切换画面大小，实现无损自适应画幅调节。

▲1.15.电子放大≥ 4倍。

  - 具备去摩尔纹功能和电子除烟功能。

  - 具有高动态范围（HDR）显示、图像降噪、轮廓增强、对比度增强等多种功能。

  - 具备光电复合染色成像和特殊光染色成像技术。

  - 图像显示模式：白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光显示模式，支持快速切换

  - 具备多源显示功能，可同屏显示≥2种动态图像，可以通过电子镜或摄像头快速切换显示模式；支持同屏刻录。

  - 具备图像左右翻转、上下翻转和中心对称功能；

  - 支持内部/外部存储，摄像主机内置存储空间≥2TB，无需外接存储设备即可一键保存手术视频或图片。

  - 可录制分辨率3840×2160和1920×1080的视频图像，支持录制3D格式手术视频；可设置录像分辨率、帧率。

  - 液晶触摸屏显示屏≥8英寸，可触摸屏上进行功能和参数的设置；可主机触摸屏、脚踏控制多画面组合显示方式。

  - 视频信号输出接口至少包括：HDMI、12G-SDI、DP、DVI；视频信号输入接口至少包括：HDMI、12G-SDI、DVI。

冷光源：

▲2.1.白光光源：LED；荧光光源：3R级医用激光光源或优于；可同时输出近红外激光和白光。

  - 光源的输出总光通量：≥1000lm。

  - LED灯泡工作寿命：≥40000h。

  - 色温：3000～7000K。

  - 显色指数：≥90。

  - 荧光模式下激光部分峰值波长：787nm±20nm。

  - 300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm。

  - 可自动调光、手动调光，亮度≥20级可调。

  - 液晶触摸显示屏≥8英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整。

  - 有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不出光，并有文字提示。

  - 具有自检功能，可实时查看光源设备状态，包含使用时长、光源温度、光源功率等；具有光源寿命提示功能。

  - 运行最大噪声≤55dB（A）

4K 3D医用监视器：

  - 屏幕尺寸：≥31英寸，分辨率≥3840×2160；左右与上下可视角度均≥175°

  - 最大亮度≥1700 cd/㎡；、最大对比度≥1000000:1；

  - 具备画中画、画边画、画外画、画面镜像，画面旋转等多种显示模式；具备屏幕克隆输出技术。

4K3D荧光电子镜：

  - 4K 3D 荧光三合一电子胸腹腔内窥镜，一根镜子即可实现≥3840×2160分辨率的3D画面，可同时显示荧光信号。

▲4.2.视野方向：30°，视场角≥81°。

  - 视场中心角分辨力≥9C/°；

▲4.4.外径≤10mm，工作长度≥330mm。

  - 镜头景深范围：30mm～200mm，免调焦设计。

  - 可360°旋转，具备镜身姿态感知功能，支持自动水平校正；

  - 支持戊二醛消毒和低温等离子灭菌。

4K摄像头：

▲5.1.焦距调节范围：14～32mm，可一键自动光学变焦。

  - 具有自动对焦功能，可通过摄像头实现一键对焦。

  - 白光最小照度≤0.01Lux。

  - 自定义按键≥3个，可自定义功能包括白平衡、录像、多源显示模式、画面亮度调节。

  - 摄像头防护等级： IPX7或以上。

  - 可戊二醛消毒和低温等离子灭菌。

  - 摄像头重量：≤250g.

腹腔镜：

  - 视野方向：0°、30°可选；

  - 视野角度：≥75°。

  - 景深：3-200mm。

  - 直径：≤10mm；0°腹腔镜 工作长度：≥300mm；30°腹腔镜 工作长度：≥330mm。

  - 中心角分辨力：≥9C/(°)@ 光学工作距离d0处。

  - 显色指数Ra≥94@A标准照明体下。

  - 有效景深范围内检查，边缘均匀度≤3%。

  - 单位相对畸变控制量：≤3%。

  - 可高温高压及低温等离子灭菌（≥500次），消毒灭菌后照明光路输出光通量变化率≤1%。

气腹机 ：

  - 压力控制范围：1～30mmHg；调节步长≤1mmHg。

  - 流量设定范围：0.1～45L/min，调节步长≤0.1L/min。

  - 具有气体加热功能，气体加热温度：37℃土4℃；气腹管温度>41℃时，可显示屏与声音提示，并停止加热。

  - 具有控制排烟功能，最大排烟流量≥10L/min@负压吸力0.04～0.06MPa。

  - 自动计算进气总量并数字显示；

  - 具有过压提示声光报警功能，当实际压力超过预设压力5mmHg时自启动。具备过压释放功能，过压持续≥2s，自动释放。

  - 具备气体过滤器，过滤效率≥99.9%@0.5um及以上微粒。

能量平台

  - 主机通用参数

▲8.1.1.可自动识别器械，可同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械。

    - 所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。

    - 具备器械激发次数统计功能。

  - 超声刀功能：

    - 刀头振动频≥50000Hz，最大可安全处理5mm及以下血管。

▲8.2.2.具备组织感应技术，能根据钳口中的组织量调整系统能量输出，输出功率≥5档可调。

    - 具备自检功能，可诊断连接及工作状况，可分级报警。

    - 可显示功率档位，刀头工作时可声音提示。

    - 可提供开放及腔镜刀头，刀头型号≥10种可选。

    - 刀头有不同的工作面，可以360度旋转。

    - 刀头尖端、夹持臂具备防粘连涂层。

    - 刀杆具备刻度标识。

  - 高频单极功能：

    - 单极切割模式包括：纯切、混切。

    - 单极凝结模式包括：软凝、电灼、喷凝。

    - 单极切割、凝结模式工作频率：430kHz±5kHz。

    - 具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。

    - 可连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。

  - 高频双极功能

    - 双极凝结模式包括：精确、标准、宏、以及双极柔和电凝。

    - 精确、标准、宏模式工作频率：430kHz±5kHz；双极柔和电凝工作频率350kHz±5kHz。

    - 具备7mm大血管双极凝闭功能。

台车：

  - 监视器支架可以俯仰和水平旋转、可调节高度。

  - 具备≥4层，且层高可调。

★主要配置（每台）：

- 4K三维荧光内窥镜摄像主机：1台。

冷光源：1台。

4K 3D医用监视器：1台。

4K3D荧光电子镜：1条。

4K摄像头：2个。

0°光学腹腔镜：1条。

30°光学腹腔镜：1条。

导光束：6根。

气腹机：1台。

能量平台：2套。

灭菌网篮：4个

台车：1辆。

3D眼镜：10副。

专用剪刀：20把。

12包：

（一）设备名称：4k内窥镜摄像系统

- 摄像主机

▲1.1.可处理和输出3840×2160的视频图像。

  - 数字变焦≥3倍。

  - 具有细节增强图像算法。

  - 具有去网格功能和去激光干扰功能。

  - 具有光谱染色功能，可对黏膜层血管网进行透视。

  - 主机信噪比标称值：≥45dB，峰值信噪比≥70dB。

  - 主机具有画幅自适应调控功能，可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆，并且居中显示。

  - 液晶触摸显示屏≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。

  - 刻录系统

    - 内置刻录系统，支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用。

▲1.9.2.录制清晰度4K和高清可选，录像码率可调范围：20～120Mbps。

    - 具有录像标签标记功能，可通过视频截图的名称确定对应刻录视频里的位置。

  - 4K输出接口：具备12G-SDI、HDMI接口，可输出4K超高清信号信号；具备高清信号输出接口。

冷光源：

▲2.1.具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度。光源亮度≥5档可调。

  - 光源：LED，工作寿命≥60000h。

  - 最大输出总光通量：≥2000lm。

  - 最大中心照度≥3000000Lux；

  - 辐射通量和光通量比值≤6mW/lm@300nm～1700nm波长范围。

  - 具有高温报警、灯泡寿命警示功能。

  - 正常工作最大噪音≤55dB（A）。

2D摄像头：

▲3.1.可一键自动对焦，也可手动对焦。

  - 自定义功能按键≥3个；可设置功能至少包括光源开关、白平衡、拍照、录像、电子放大等控制功能。

  - 摄像头重量：≤190g。

  - 摄像头防护等级：IPX7或以上。

  - 摄像头可适配31.75mm直径标准目镜卡口的各类光学视管。

  - 摄像头可环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌。

4、监视器：

  - 屏幕尺寸≥31英寸，分辨率≥3840×2160@60Hz，可视角度≥175°

  - 具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口；具备3G-SDI或DVI的全高清接口。

2D光学镜

▲5.1. 0°、30°光学镜（工作长度≥320mm）,30°加长腹腔镜（工作长度≥450mm）可选。

  - 视野角度≥80°。

  - 有效景深：3mm～190mm。

  - 显色指数：≥80。

  - 视场中心角分辨力：≥7.0C/(°)。

  - 直径：≤10mm，；

  - 可高压高温蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌。

气腹机：

  - 流速≥50升/分钟，流量调节范围：0.1～50L/min；

  - 压力范围：1mmHg～30mmHg；误差：不超过±2mmHg。

  - 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式和自定义模式。

  - 具有气体加热功能。

  - 具有排烟功能，最大排烟流量≥8L/min负压吸力0.04～0.06MPa。

  - 具气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高报警功能；报警方式：声音提醒、文字或故障代码提示。

  - 气压过高时，具有自动排气功能。

台车：可放置≥31英寸4K医用监视器。

★（二）主要配置（每台）：

- 摄像主机：1台。

摄像头：1个。

冷光源：1台。

监视器：1 台

30°内窥镜：1根 。

0°内窥镜：1根。

30°加长腹腔镜：1根。

导光束：9根

中央供气连接管（德标）：1根。

医用台车：1辆。

摄像头灭菌盒：1个。

硬镜灭菌盒：3个。

手术剪：10把。