# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京朝阳医院配置本部病房呼叫系统建设(B楼、D东侧、F西侧、G楼)设备，本次病房医护对讲系统基于局域网TCP/IP架构传输技术，实现医院护士站与床头智能终端的双向呼叫、对讲。投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 医护管理机 | 19 | 否 |
|  | 1-2 | 病房床头分机 | 621 | 否 |
|  | 1-3 | 病房门口分机 | 272 | 否 |
|  | 1-4 | 卫生间分机 | 268 | 否 |
|  | 1-5 | 病区走廊屏 | 20 | 否 |
|  | 1-6 | 呼叫副机 | 23 | 否 |
|  | 1-7 | 护理白板 | 19 | 否 |
|  | 1-8 | POE交换机 | 25 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后3个月内

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市朝阳区工人体育场南路8号。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：

质保期：质保期不少于3年，自验收合格之日起计算。

保修内容‌：质保期内提供设备维修、更换服务，故障维修费用由提供方承担。非人为故障免费维修，人为或不可抗力导致的故障仅收取零部件成本。‌

‌响应时间‌：设备故障报修需在2小时内响应，若无法远程解决，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。承诺7×24小时客服支持。

‌售后服务方式‌：通常包括上门保修，由供应商或原厂家派员维修，更换部件需为同品牌规格型号的新件。质保期满后，可提供终身有偿维修，仅收取零部件成本。‌五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

★1.为节约医院服务器和充分利用数据资源，本项目系统需与智慧床旁摇臂系统相融合，部署于同一服务器，同一数据接口，且不得影响原系统的正常运行。为方便系统的操作与管理，需做到本次项目与智慧床旁摇臂系统的融合统一管理。系统融合期间如果对相关其他系统正常运行造成影响，需其他系统厂家上门维护所产生的费用由本次项目中标人承担。（需提供服务承诺并加盖公章）

2.投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

3.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

5.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包   品目1-1  医护管理机

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 主板配置 | 安卓操作系统，版本号≥Android 11.0；CPU≥6核,主频≥1.8GHz；运行内存≥4G；机身存储≥32G（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料） |
| ▲2 | 显示屏尺寸 | ≥15英寸，电容屏，支持手套操作，支持10点触控（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料） |
| 3 | 显示屏分辨率 | ≥1920×1080 |
| ▲4 | 摄像头像素 | 支持摄像头，像素≥1300W，（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料） |
| 5 | 读卡模块 | 支持IC卡 |
| ▲6 | 网络/通讯 | 以太网：支持≥10/100/1000Mbps自适应；WiFi：支持≥WiFi6；蓝牙：支持≥蓝牙5.0（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料） |
| 7 | 支持 | HDMI 2.0*1、USB2.0*1、RJ45*1、3.5mm耳机插孔*1等接口 |
| 8 | 物理按键 | 息屏键*1，复位键*1，物理按键为隐藏式设计 |
| 9 | 供电 | 支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式 |
| 10 | 面板 | ≥6H硬度钢化玻璃 |
| 11 | 呼叫患者 | 支持向病区患者发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话，支持自动接通 |
| 12 | 呼叫医护 | 支持向本病区值班室、护士站以及其他病区护士站发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话 |
| 13 | 多路通话 | 支持一病区多主机模式，当一个主机正在通话中时，不影响其他主机等终端处理患者呼叫 |
| 14 | 接收呼叫 | 支持接听、挂断、忽略三种形式的处理呼叫方式，选择“忽略”后只会挂断在当前终端的呼叫请求，而不影响其他终端接收 |
| ▲15 | 宕机呼叫 | 服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫功能（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料） |
| 16 | 叫号托管 | 可设置托管主机，床头、门口等分机的呼叫统一转移到被托管主机上处理，支持立即托管与定时段托管模式 |
| 17 | 忙音反馈 | 当主机在通话中时，系统可自动将呼叫信息收到的状态反馈给床头、床旁分机等终端，减轻患者焦虑 |
| 18 | 语音播报 | 支持对接收的呼叫信息进行汉字语音播报，如“X 床呼叫”、“X 房间卫生间呼叫”等，可设置报号次数 |
| ▲19 | 录音录像 | 支持对通话过程及护士交班录音录像，并可在服务端查询播放录制的文件（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料 |
| 20 | 未处理提醒 | 支持设置持续提醒或间隔提醒，以满足不同环境、不同病区需要 |
| 21 | 一键清除 | 支持一键清除所有未处理呼叫，节省逐条清除时间 |
| 22 | 呼叫记录 | 展示病区历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等 |
| 23 | 床位信息卡 | 展示床位一览，每个床位模块显示对应患者的床位信息、患者基本信息、护理标识信息等 |
| 24 | 病区统计 | 支持统计并展示病区床位总数、患者总数、危重预警人数、各护理级别人数等 |
| 25 | 显示模式 | 床位信息卡支持常规模式和极简模式两种显示模式，用户可根据使用习惯自行切换 |
| 26 | 患者详情 | 展示患者详情，包括床号、姓名、性别、年龄、出生日期、入院时间、入院诊断等 |
| 27 | 护士进入 | 配合门口操作，支持查看病区护士所在房间位置 |
| 28 | 屏保动画 | 终端持续未操作时，支持自动显示屏保动画 |
| 29 | 远程开门 | 配合病区门禁分机，支持接收病区开门请求并远程控制开门 |
| 30 | 可视门禁 | 配合病区门禁分机，支持查看病区多个出入口的视频画面，支持视频通话 |
| 31 | 话筒广播 | 支持向整个病区、任意床位、任意房间发起实时话筒广播，广播时所有播放终端声音进度保持一致 |
| 32 | 音频广播 | 支持通过播出单向整个病区、任意床位、任意房间发起定时或实时音频广播，支持单曲循环、列表循环、顺序播放三种播放模式，广播时所有播放终端声音进度保持一致 |
| 33 | 闹钟提醒 | 配合患者端闹钟功能，皮试、测血糖等闹钟到时后支持一同联动提醒，播放闹钟铃声 |
| 34 | 护士定位 | 配合门口分机的护士进入功能，可查看哪些房间有护士进入 |
| 35 | 屏幕亮度调整 | 支持后台配置多时间段屏幕亮度或亮、息屏，可根据医院作息灵活控制 |
| 36 | 终端音量调整 | 支持后台配置多时间段终端音量，可根据医院作息灵活控制 |
| 37 | 回音消除 | 具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量 |
| 38 | 噪音抑制 | 通过噪音抑制算法，降低通话中的环境噪音，提高通话质量 |
| 39 | 硬件看门狗功能 | 硬件看门狗设计，支持设备异常时自动重启功能 |
| 40 | 网络抖动抑制 | 可在弱网环境下提供高效网络传输、通话功能，提升用户通讯体验 |
| 41 | 硬件重启 | 支持通过实体按键完成硬件重启功能 |
| 42 | 延时上电 | 为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能 |
| ★43 | 接口 | 为保障科室的快速开科运营，本次项目改造中标签订合同后，七日内完成安装、调试及数据对接上线，对接院内相关系统（HIS、移动护理等）所产生的接口费由中标人承担。部分点位无网线，需线缆敷设，费用由中标人承担（需提供服务承诺并加盖公章） 为满足医院产品利旧，本次项目改造中标产品需与院内科室原有护理通讯系统互联互通，医护主机可与院内科室原有产品进行通话等交互功能（需提供服务承诺并加盖公章） |

第1包   品目1-2  病房床头分机

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 主板配置 | 安卓操作系统，版本号≥Android 11；CPU≥4核,主频≥1.8GHz；运行内存≥2G；机身存储≥32G（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料） |
| 2 | 显示屏尺寸 | ≥7英寸 |
| 3 | 显示屏分辨率 | ≥1024×600，电容触屏，防指纹，支持多点触控 |
| 4 | POE供电 | POE与独立供电自动识别 |
| 5 | 以太网 | 支持10/100Mbps自适应 |
| 6 | 支持 | DC12-48V宽电压供电 |
| 7 | 最大功率 | ≤10W |
| ▲8 | 呼叫开关 | 支持MIC，多个功能按键，支持不低于呼叫、取消、换药、手电筒、亮息屏等功能。螺旋线可轻松拉长到2米,磁吸式安装设计（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料） |
| 9 | 接口 | 支持网络转接口、电源接口、8路安防接口、USB2.0接口等 |
| 10 | 患者信息床头卡 | 展示患者姓名、年龄、性别等患者人口学基本信息，展示入院时间、诊断、护理级别、饮食等此次就诊信息，展示过敏史等既往史信息，展示压疮、迭代等高危护理标识，并支持图片形式展示护理标识 |
| 11 | 宣教文章 | 支持入院须知、科室风采、医护信息等内容以宣教文章方式展示，支持展示图片、文字、音频、视频格式的宣教内容 |
| 12 | 接听处理呼叫 | 作为广播机，能够接收本科室患者发来的呼叫请求，支持接听、挂断、忽略等操作 |
| 13 | 播放广播联动 | 能够播放主机发起的话筒广播与音频广播内容，多个床头分机间播放进度一致 |
| 14 | 护士定位 | 支持通过“护理”屏幕虚拟按键进入功能，联动其他设备显示护士进入该房间，再次点击按键恢复常规状态 |
| 15 | 呼叫转移 | 当护士触发护士定位后，可接收、处理其他床位的呼叫信息 |
| 16 | 消息提醒 | 支持新短消息、呼叫等待、服药、缴费等语音、弹窗提醒 |
| 17 | 菜单信息 | 无需独立首页，通过床头卡主界面中的“菜单”按钮可进入其他功能 |
| 18 | 定时息屏 | 可通过功能配置定时息屏 |
| 19 | 分时音量控制 | 可根据不同时间段配置不同的音量大小 |
| 20 | 闹钟计时器 | 可进入计时器，点击后开始计时，可点击结束完成计时 |

第1包   品目1-3  病房门口分机

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 主板配置 | 安卓操作系统，版本号≥Android 11；CPU≥4核,主频≥1.8GHz；运行内存≥2G；机身存储≥32G（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料） |
| ▲2 | 屏幕配置 | ≥10英寸，分辨率≥1024*600，亮度≥350cd/m²；电容屏触摸屏，防指纹，支持多点触控（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料） |
| ▲3 | 外观结构 | 具备一体式门灯，门灯颜色≥7色，具备护理物理按键（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料） |
| 4 | 扬声器 | 前出音 |
| 5 | 麦克风 | 支持，降噪防啸叫高清通话 |
| 6 | POE供电 | 支持，POE与独立供电自动识别 |
| 7 | 刷卡模块 | 支持IC卡 |
| 8 | 卫生间接口 | 支持 |
| 9 | 以太网 | 10/100Mbps，自适应 |
| 10 | 其他接口 | 支持网络转接口、电源接口、8路安防接口、USB2.0接口等 |
| 11 | 房间信息卡 | 支持展示该房间的房间号和包含床号以及病房内的各床位患者的基本信息、责任医护信息、科主任、护士长 |
| 12 | 宣教文章展示 | 支持展示一页科室风采内容以宣教文章方式展示，支持展示图片、文字、音频、视频格式的宣教内容 |
| 13 | 呼叫功能 | 支持向医护主机和床位发起普通呼叫、向医护主机发起增援呼叫，可与床头（旁）分机、护士站医护主机、值班室分机等通话 |
| 14 | 呼叫提醒 | 显示病区内所有床头分机、卫生分机呼叫信息，呼叫时护理灯以护理级别颜色闪烁，显示呼叫的床位号，可清除床位呼叫 |
| 15 | 接听处理呼叫 | 作为广播机，能够接收本科室患者发来的呼叫请求，支持接听、挂断、忽略等操作 |
| 16 | 播放广播联动 | 能够播放主机发起的话筒广播与音频广播内容，多个门口分机间播放进度一致 |
| 17 | 护士定位 | 支持通过“护理”按键进入功能和刷卡触发进入该功能，联动其他设备显示护士进入该房间，再次点击按键或再次刷卡恢复常规状态 |
| 18 | 呼叫转移 | 当护士触发护士定位后，可接收、处理其他床位的呼叫信息 |
| 19 | 定时息屏 | 可通过功能配置定时息屏 |
| 20 | 分时音量控制 | 可根据不同时间段配置不同的音量大小 |

第1包   品目1-4  卫生间分机

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 防护等级 | ≥IP68防护等级（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料） |
| ▲2 | 按键 | 呼叫按键：占比大于30%；取消按键：具有专用取消按键，便于及时清除误操作，也支持在医护主机上取消报警（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料） |
| 3 | 静电等级 | ±15KV |
| 4 | 组网方式 | 两线制组网 |
| 5 | 防冲突撞码 | 保证由主机下发的每一个分机码都能被对应的卫生间分机收到，形成贯通的通讯机制 |
| 6 | 支持 | 呼叫拉绳、蜂鸣器、灯光指示、呼叫取消按键 |
| ▲7 | 呼叫 | 呼叫时有明显的声光报警提示，系统在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料） |

第1包   品目1-5  病区走廊屏

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 主板配置 | 安卓操作系统，版本号≥Android 11.0；CPU≥6核,主频≥1.8GHz；运行内存≥4G；机身存储不低于32G（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料） |
| ▲2. | 显示屏 | 双面显示屏，一体成型，显示屏尺寸≥28.6英寸，分辨率≥1920×560（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明材料） |
| 3. | 扬声器 | 具备扬声器，双声道，≥2*3W |
| 4. | 呼叫信息展示 | 展示当前正在进行以及未处理的呼叫信息 |
| 5. | 呼叫播报 | 支持对当前未处理的呼叫信息进行语音播报 |
| 6. | 信息发布 | 当系统无呼叫时，展示本护理单元的信息发布类文章，支持定时播放与轮播 |
| 7. | 播放视频 | 当系统无呼叫时信息发布时，展示本护理单元的信息发布视频 |
| 8. | 外扩喇叭输出 | 支持外接喇叭，呼叫播报及视频声音可在外扩喇叭外发声 |

第1包   品目1-6  呼叫副机

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲1. | 主板配置 | 安卓操作系统，版本号≥Android 11.0； CPU：≥6核；运行内存：≥4G，机身存储：≥32G；支持读卡模块；WIFI:2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac；蓝牙：不低于4.2双模蓝牙；以太网：支持10/100/1000mbps自适应（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） |
| ▲2. | 显示屏 | 显示屏尺寸≥8英寸电容屏，触摸屏面板：3mm钢化玻璃；支持≥10点触控；支持湿手操作；支持两层棉布手套操作；显示屏分辨率≥1280*800；摄像头数量≥2，摄像头像素≥200W+200W；补光灯：≥3色；静电性能：接触放电±8kv，空气放电±20kv（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） |
| 3. | 自动唤醒人脸识别 | 用户靠近终端后，终端自动唤醒人脸识别功能，识别用户是否可以打开门禁 |
| 4. | 刷脸开门 | 终端通过人脸识别验证用户是否具备门禁权限，验证通过后，打开门禁 |
| ▲5. | 开门提示 | 通过补光灯闪烁不同的颜色、语音播报等方式提示用户是否通过验证打开门禁。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） |
| ▲6. | 宕机工作 | 服务器宕机时，终端断网时，不影响使用刷脸开门、刷卡开门、密码开门等功能。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） |
| 7. | 硬件重启 | 支持通过实体按键完成硬件重启功能 |
| 8. | 屏幕亮度调整 | 支持后台配置多时间段屏幕亮度或亮、息屏，可根据医院作息灵活控制 |

第1包   品目1-7  护理白板

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 操作系统 | ≥Android11.0 |
| 2. | 显示屏尺寸 | ≥55英寸，LCD液晶显示屏，支持20点触摸 |
| 3. | 支持分辨率 | ≥3840*2160 |
| 4. | 亮度 | ≥250cd/m²（Typ） |
| 5. | 运行内存 | ≥4G |
| 6. | 机身存储 | ≥32G |
| 7. | 病区呼叫系统对接 | 支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息 |
| 8. | 病区首页 | 展示病区统计信息，支持自定义配置，展示护理任务提醒，系统可自动更新，护理任务项目支持自定义配置，呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示，接收并展示病区公告、全院公告等信息 |
| 9. | 床位一览 | 病区床位信息展示，包含患者床号、姓名、费用、护理等级、过敏等信息。患者姓名可根据设置进行隐私保护展示。展示患者护理标识，包含患者风险护理标识、费别、待测评估等信息，可自定义配置显示项目和显示样式。通过患者一览卡查看患者信息、患者动态、检查检验信息、医嘱详情等内容。存在简卡和详卡两种方式，简卡方便护理人员看到病区患者床位安排情况，详卡方便护理人员查看患者情况，简单切换方便护理人员使用 |
| 10. | 手术检查 | 可展示病区患者的手术信息和检查信息，便于护士查看 |
| 11. | 医护排班 | 可根据排班情况展示排班流水信息，也可按护理分组、医疗分组展示相关分管床位信息 |
| 12. | 病区宣教 | 可展示病区宣教、全院宣教信息，支持文本、视频、音频的直接展示，便于进行患者宣教或集中宣教 |
| 13. | 交班信息 | 可按日期、班次展示病区交班信息，可对交班信息进行查看，编辑等操作 |
| 14. | 手写板 | 独立的备忘录界面，涂鸦自然式书写，方便护士随手记录备忘信息，方便护理病区交班。备注信息可留存历史记录，随时编辑更新 |
| 15. | 展示内容配置 | 展示页面内容、顺序，可自定义配置，满足不同科室不同的需求 |
| 16. | 切换设置 | 展示内容可通过设置自动进行切换展示，切换时长可自定义配置 |
| 17. | 系统设置 | 可通过浏览器对展示内容设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护 |
| 18. | 线材辅材 | 本项目已完成综合布线工作，但不排除部分区域有遗漏，中标方须自理并承担全部加装费用。（需提供服务承诺并加盖公章） |
| ★19. | 接口 | 为保障科室的快速开科运营，本次项目改造中标签订合同后，七日内完成安装、调试及数据对接上线，对接院内相关系统（HIS、移动护理等）所产生的接口费由中标人承担 （需提供服务承诺并加盖公章）。为满足医院产品利旧，本次项目改造中标产品需与院内科室原有护理通讯系统互联互通，所配置的触摸液晶一体机可用于已安装护理通讯系统科室的患者信息展示、呼叫信息展示等交互功能（需提供服务承诺并加盖公章） |

第1包   品目1-8  POE交换机

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口, 万兆 SFP+ 个数≥4 |
|  |  | 无阻塞高速转发，包转发率≥150Mpps |
|  |  | 支持MAC和IP绑定 |
|  |  | 支持MAC地址过滤和端口过滤 |
|  |  | 支持POE及poe+供电，支持802.3af |
|  |  | 功率≥720W |
|  |  | 设备支持1+1电源备份 |