# 第五章采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京友谊医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6. 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 影像引导医用电子直线加速器系统 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期详见每包技术要求中。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

2.提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。

3.本项目由投标人或设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。

（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训计划、培训内容、培训地点，培训方式、培训人次、培训时长及培训达到的效果（提供培训方案，方案中需详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况等）。

（2）服务和维修网点：投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，投标人或投标产品制造商应在项目所在地设有专业的售后服务维修机构或网点。如投标人在项目所在地设有维修机构或网点的，须提供维修机构或网点的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件并加盖公章；如投标人在项目所在地没有维修机构或网点的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立维修机构或网点。

（3）维修工程师：有专职的维修工程师≥3名（提供专职维修工程师的名单、人员简历、职称证书、身份证复印件、劳动合同或社保证明复印件并加盖投标人或原厂公章）。

（4）维修响应速度：

①两小时内做出维修方案决定；

②如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后8小时内到达医院；出现故障时，如8小时无法排除故障，免费提供备用设备。

（5）保修期内的开机率：投标人保证开机率≥95%（按一年365天计算）。

（6）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次。

（7）提供维修手册、软件等服务类资料。

（8）提供免费软件升级更新。

4.备件及技术服务。

（1）为保证设备正常运行，投标人或设备原厂需在项目所在地设立备品备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。如投标人在项目所在地设有备品备件库的，须提供备品备件库的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件；如投标人在项目所在地没有备品备件库的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立备品备件库。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单（如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源），加盖原厂公章。

（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（4）安装完成后，由采购人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本招标文件中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。

（6）资料：

①投标人须向采购人提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套，英文1套。

②投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（7）技术服务：

在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（三）培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包 品目1-1 影像引导医用电子直线加速器系统

一、技术参数

（一）、医用直线加速器：

1、核心结构:

1.1、加速管：类型：行波或驻波。

1.2、微波功率源：磁控管或速调管。

1.3、剂量系统结构：开放式电离室结构或封闭式电离室结构。

1.4、楔形过滤板：如为自动楔形板，楔形角0°～60°连续可调；如为虚拟楔形板，楔形角调节范围：10°～60°，≥5档可调。

1.5、全数字化控制系统：

1.5.1、治疗室数据显示器≥2台，可实时提供机器运行参数。

1.5.2、加速器控制功能模块、放射治疗记录与验证（RV）功能模块可导入患者处方。

1.5.3、投标厂商提供进入维修模式的密码。

1.5.4、具备自动摆位功能，可按治疗单调整机架角、照射头角、照射野尺寸。

1.5.5、具有DICOM RT接口,可与网络系统，治疗计划系统和其它第三方放射治疗产品相联接。

▲1.5.6、治疗模式：适形治疗、调强治疗、VMAT治疗及在线自适应放射治疗。

1.5.7、具有自动安全联锁装置。

1.5.8、具备远程维护模块，可以为用户提供远程登陆、诊断和维修服务。

2、射线束：

2.1、X射线

2.1.1、可提供常规均整6MV、10MV X射线。

2.1.2、X线射野尺寸(SSD=100cm)：0.5×0.5cm～40×40cm，连续可调。

2.2、电子线

▲2.2.1、电子线能量范围：6MeV～20MeV，≥3档可调。

2.2.2、电子线的X线污染：≤10%。

2.2.3、提供五个电子线限光筒并说明尺寸；使用限光筒时光野始终可见。

2.2.4、具备安全机械连锁防碰装置。

2.2.5、当加速器安装有多叶准直器时，能自动移动准直器到适当的位置，最大程度地限制额外辐射。

3、剂量率

3.1、10MV常规均整X线最大剂量率：≥600MU/min；剂量率变化：≥5档, 连续自由跳跃改变。

3.2、电子线最大剂量率：≥600MU/min。

4、机械运动系统

4.1、机架旋转范围：≥360°。

4.2、机架旋转速度连续可调。

4.3、TAD距离：100±0.2cm。

▲4.4、等中心高度：≤128cm；加速器等中心精度≤1mm。

4.5、准直器旋转范围：≥330°。

▲4.6、KV级影像引导旋转直径：≥90cm。

5、未均整X线高剂量率能量模式

5.1、具备6MV高剂量率能量模式，X射线最大剂量率：≥1400MU/min。

5.2、射野尺寸（SSD=100cm）：0.5×0.5cm～40×40cm，连续可调。

6、多叶光栅系统

▲6.1、叶片（等中心处投影宽度≤5mm）数量：≥100片。

6.2、叶片等中心处到位精度：≤1mm 。

6.3、叶片平均透射率≤2.5% （不含独立准直器）。

▲6.4、等中心处叶片最大移动速度：≥5cm/s。

▲6.5、单一等中心最大调强射野：≥40cm×40cm。

6.6、支持相邻叶片组形成交指野，可一次完成多靶区治疗。

7、电子射野影像系统（EPID）：

7.1、探测器类型：非晶硅平板探测器；支持二维成像。

7.2、可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像（模拟定位图像，或DRR图像）。

7.3、定位匹配功能：可对参考图像和实时成像进行照射野边界和解剖结构的定位匹配的检测，并可进行位移的测量。

7.4、具有DICOM3.0、DICOM-RT网络功能

8、KV影像引导系统

8.1、配置要求：要求配置KV级机载FBCT或KV级机载CBCT影像系统，KV级机载FBCT需响应条款8.2.1～8.2.2，KV级机载CBCT影像需响应条款8.3.1～8.3.2。

8.2、机载FBCT影像引导方式：

8.2.1、支持2D/3D/4D图像浏览和图像操作。

8.2.2、支持操作室切换治疗模式和CT成像模式。

8.3、KV级机载CBCT影像系统

8.3.1、KV级非晶硅平板探测器，尺寸：≥40cm×40cm；具备防碰撞探测器。

8.3.2、支持2D/3D/4D图像浏览。

9、治疗床：

9.1、可调节运动速度。

9.2、最大负载能力：≥200kg。

9.3、具备专用于IGRT、IMRT和VMAT治疗的全碳纤维治疗床面板。

9.4、左右运动行程：≥50cm。

▲9.5、垂直运动范围：≥90cm。

10、VMAT容积旋转调强：

10.1、可同步控制机架旋转运动、MLC叶片移动、准直器机头旋转运动、剂量率变化。

10.2、运动弧：顺时针、逆时针方向可调。

10.3、可实现单弧和多弧治疗。

10.4、可进行单轴多弧度容积旋转调强的计划和执行。

11、自适应工作流：

11.1、图像增强处理软件。

11.1.1、支持加速器CBCT或FBCT或MRI的图像自动处理。

11.1.2、支持sCT 影像电子密度赋值或具备处理后的FBCT。

11.2、智能勾画软件

11.2.1、可自定义勾画标准。

11.2.2、可建立个性化的模型 。

11.2.3、具备多模态图像形变配准后自动勾画功能。

11.2.4、具备Dicom 数据传输功能。

11.3、图像配准及融合：支持高清重建图像与定位CT的融合配准，支持原结构的映射或原结构的轮廓形变配准融合。

11.4、自适应计划修改：支持高清重建图像的再计划，具备结构改变后的计划审核评价工具，指导自适应治疗。

11.5、在线计划QA工具：具备基于EPID的计划验证与再审核工具。

（二）、三维调强放射治疗计划系统：

1、用于三维适形以及调强放射治疗计划设计。

▲2、配备在线ART工作站、4套医生工作站和1套物理师工作站，包含全部的计算机硬件、操作系统、应用软件和外设。

3、可进行CT模拟、全自动影像融合、四维影像勾画、计划评估。

4、计算模型：基于业界金标准的蒙特卡罗算法；具有基于放射生物原理的计划优化功能。

5、系统完全遵从DICOM标准，以实现医学影像共享。

（三）、肿瘤放射治疗管理系统

1、网络技术：以太网结构；网络通讯协议：TCP/IP；网络数据传输速度：≥1 GB/s。

2、硬件：

2.1、数据库服务器：

2.1.1、机架式或机柜式服务器。

2.1.2、CPU：主频≥3.0GHz,物理核心数≥4核，线程数≥8线程；内存≥32GB；硬盘≥2TB。

2.2、网络工作站：CPU≥2核；内存≥8G；硬盘≥1TB。

3、网络信息管理系统软件功能：

3.1、支持分次治疗、等中心旋转放疗、多叶准直器不规则野照射、适形放疗、调强放疗等外照射放疗技术的应用。

3.2、具有治疗参数的自动记录和验证功能。

3.3、连接加速器、模拟定位设备和计划系统。

3.4、具备用户权限集中管理功能。

3.5、电子病历软件功能：配备应用软件系统，对病人数据、治疗计划的浏览功能。

3.6、病人基础资料管理：实现病人基础ADT数据的录入。

3.7、登记：患者原始数据录入，快速检索患者资料、医嘱、治疗安排等，病人多媒体建档包括二维条码，病人影像资料。

3.8、排程：要求治疗日历模块能自动安排患者治疗时间和治疗模式。

3.9、统计：要求具有统计图表绘制功能，自动分析设备、病人和资源的利用情况。

3.10、条码追踪：病人信息条码管理，包括条码生存，读取等。

3.11、治疗技术：提供高级放疗技术应用支持。

3.12、记录和验证系统可自动记录实际治疗数据。

3.13、要求具备自动剂量跟踪功能，自动累计照射剂量，允许定义多个剂量跟踪点。

3.14、可对治疗方案进行QA验证，自动记录结果。

3.15、体模QA验证：体模QA验证，记录分次剂量，但不计入累计剂量。

3.16、剂量限制：可对治疗总剂量和治疗次数进行限制。

3.17、IMRT：等中心旋转放疗、非共平面放疗、多叶准直器、不规则照射野、适形放疗、调强放疗等所有外照射放疗的应用。

3.18、IGRT：系统支持最新的放疗技术，至少包括IGRT技术、SBRT等。

3.19、影像引导工作流程：统一终端影像引导工作流程管理。

3.20、增强IGRT工作流程：从单一工作站安全和有效地执行三维影像引导放射治疗所必需的所有功能。

3.21、IGRT流程统一界面：开放式系统架构支持多厂商，多架构的设备，并能够集成现有一些基础设施，包括将现有加速器的工作站和显示器统一整合到一个IGRT流程界面内，方便技术员操作。

3.22、基础信息安全：病人治疗前系统对病人信息采取多种手段的确认，如条码身份识别，治疗床前病人照片和条码身份再次确认。

3.23、能够记录患者的诊断信息，支持ICD-10编码，肿瘤分期。

3.24、支持两个院区数据共享，医生可以在任意一个院区查看所有患者信息。

4、肿瘤信息系统多视图功能：

4.1、资源预约需求：

4.1.1、系统支持对常规模拟机设备检查、复位预约。

4.1.2、系统支持对CT-Sim、MRI-Sim设备检查预约。

4.1.3、系统支持对直线加速器的治疗预约。

4.1.4、系统支持对医师和物理师QA任务的预约。

4.1.5、系统支持对模室定位膜等工作预约。

4.2、预约视图要求：

4.2.1、可以通过预约视图按周来查看患者的预约事项。

4.2.2、系统支持查看预约事项的完成状态。

4.2.3、系统支持在此视图上查看患者的放疗计划进度。

4.3、技师视图要求：

4.3.1、放疗技师通过系统能够实时查询相关信息。

4.3.2、患者等待治疗状态实时更新。

4.4、患者视图要求：

4.4.1、患者通过浏览器或者移动设备查询公开的放疗资源。

4.4.2、系统支持患者通过浏览器或者移动设备对放疗预约的查询。

4.4.3、系统支持患者通过移动设备填写随访信息。

4.4.4、患者能够实时收到医生和技术员发送的治疗通知和变更信息。

4.5、医嘱列表要求

4.5.1、可以创建疗程，部位以及医嘱。

4.5.2、可记录患者的诊断信息，支持ICD-10编码，TNM肿瘤分期。

4.5.3、可以填写各项工作的记录单。

4.5.4、医嘱提供模板形式供用户使用。

4.5.5、系统支持打印医嘱和记录单。

4.5.6、系统支持将医嘱和记录单以PDF的格式存档到指定位置。

4.5.7、系统可提供用户最佳预约时间选择。

4.5.8、可以查看用户的加速器治疗历史记录。

4.5.9、可以在一个日历视图内查看所有自己收治患者的时间节点活动。

4.5.10、可以将医嘱与收费项直接对应。

4.6、物理师视图要求：

4.6.1、支持显示计划任务列表。

4.6.2、支持按照物理师工作流程进行任务流转。

4.6.3、支持按照流转节点显示任务列表。

4.6.4、支持察看和填写物理师工作流程过程中的单据。

4.6.5、有计划质控环节，包括评估，审核。并对这一环节进行记录。

4.6.6、计划质控需要用算法进行关键参数的自动比对并显示比对结果。

4.6.7、支持QA验证记录包括对比结果和相关参数图片上传。

4.6.8、支持QA验证工作流程流转列表。

4.6.9、支持计划加速器质控任务、包含任务执行时间、执行设备、执行内容。

4.6.10、可以填写加速器质控报告，支持审核、驳回等流程。

4.6.11、自动对参数结果给与超越正常范围提醒。

5、科室管理工具要求：

5.1、系统支持在客户端展示公告的内容，支持用WORD创建和编辑公告内容并导入到科室管理模块。

5.2、优先级别高的公告默认打开程序时即可展示在首页。

5.3、支持新员工入职、员工离职带来的用户基本信息的变更。

5.4、支持职务变更带来的权限的更改。

5.5、支持医生组、物理组人员以及名称的管理。

5.6、支持新设备和新技术引进所带来的相关设备信息的变更。

5.7、支持已有设备运营信息调整带来的设备信息修改。

5.8、支持配置节假日

5.9、可分析科室工作效率，提供费用统计、设备工作量统计、人员工作量统计、病人量统计等各类型统计报告。

5.10、可根据用户要求，个性化定制各类型统计报表。

5.11、系统可配置设备、人员、收费、流程。

6、排队叫号系统：

6.1、病人基本信息和预约信息更新与叫号系统同步。

6.2、患者身份确认通过条码或者RFID管理。

6.3、患者可以通过扫描治疗条码或刷磁卡、IC卡、RFID等介质，在自助终端上取号, 患者可以在终端报到台查看自己的预约信息。

6.4、叫号屏幕支持多队列，每个治疗间可以作为一个队列；并可显示医院个性化宣教信息。

6.5、采用语音合成技术，支持病人姓名呼叫和任意语音播放功能。

6.6、可处理各种特殊情况，包括VIP病人优先治疗等。

7、短信平台：

7.1、可通过短信平台批量通知患者预约信息，放疗前准备信息或者设备故障信息，支持内部沟通。

7.2、支持短信模板定制。

7.3、病人基本信息和预约信息更新与短信平台同步。

7.4、具备信息发送结果反馈功能。

7.5、具备信息发送记录功能。

7.6、主管医师可以给自己的患者发送短信，内容包括诊断和治疗的信息，或发送个性化的通知信息。

7.7、技师能给病人发送短信，内容包括治疗信息，比如机器维护，推迟治疗等。

8、患者治疗前进行身份识别

8.1、患者在进入治疗室前通过人脸等信息进行身份验证。

8.2、可以显示患者基本信息。

8.3、可以与治疗设备上调取的准备治疗的患者信息进行比较，如果治疗设备上调取的病人信息与进入治疗室的患者不一致，需要在机房和控制室同时显示身份识别失败信息。

9、患者治疗过程中生命体征监测：

9.1、在患者治疗过程中可以实时监控患者生命体征信息，包括心电图等。

9.2、技师可以在治疗室实时查看患者生命体征数据。

9.3、可以对生命体征数据进行记录，可以浏览历史数据，提供历史数据曲线。

9.4、可以对监控的生命体征数据设置预警参数。

9.5、患者治疗过程中，生命体征数据超过预警参数的设定时，可以通过声音、影像等方式进行报警。

二、第三方配套设备：

1、放射治疗患者光学定位系统：1台（直线加速器端光学体表）

2、三维调强剂量验证设备：1台

3、小野验证设备：1台

4、加速器指标检测平板（用于月检，覆盖部分年检项目）：1台

5、提供智能计划质控平台：1套（包含治疗中基于EPID二维、三维在体剂量监测和基于logfile治疗中在线剂量监测）

6、提供小野电离室：1个（≤0.0125 cc）

7、平板电离室：1个

8、个人剂量仪：4个

9、巡检仪：1台

10、恒温水箱：1个

11、水温计、气压计：各1个

12、膀胱测定仪：1台

13、放疗远程协作系统：1套（跨院区放疗协同软件，实现跨院区的数据共享包含计划数据、患者数据、工作量数据、质控数据，实现远程勾画靶区、制定计划）

三、售后服务：

1、整机原厂质保：≥5年（提供原厂售后服务承诺书并加盖公章）

▲2、加速管保用年限≥10年（提供原厂售后服务承诺书并加盖公章）