# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购项目为佑安医院2025年度追加财政资金购置设备项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超声内镜系统 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 眼科光学相干断层扫描仪 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：签订合同后30日内。

2.采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

2.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

（二）采购标的需满足的服务期限要求

- 质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后72个月。

- 投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（三）培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包 品目1-1 超声内镜系统

数量：1套

设备一：

一、技术参数

（一）、超声主机：

1、主机通用参数

1.1、彩色液晶显示器≥21英寸，逐行扫描。

1.2、彩色液晶触摸屏≥13英寸，触摸屏角度可独立调整。

1.3、控制面板可上下升降，左右旋转。

1.4、中文操作界面，包括键盘输入、注释、操作面板等。

▲1.5、主机常规探头接口≥4个，大小一致。

1.6、内置WIFI模块；支持临床图像从超声设备一键上传至PC端。

1.7、内置硬盘≥2T。

1.8、视频接口：HDMI、DVI。

1.9、具备ECG接口。

2、图像处理：

2.1、可一键优化二维成像、彩色多普勒成像及频谱多普勒成像。

2.2、具备斑点噪音抑制功能，≥5档可调。

2.3、图像后处理：可对图像进行离线参数调整、图像翻转，支持二维、M 型、频谱多普勒成像。

2.4、具备全屏放大和局部放大功能。

2.5、具备注释功能。

3、成像功能

3.1、成像模式：B模式，彩色多普勒、能量多普勒、高分辨率血流、频谱多普勒成像、弹性成像、组织造影模式。

3.2、具备扩展成像技术，支持凸阵、微凸阵、线阵探头；最大扩展角度≥ 30°，扩展角度可调。

3.3、具备穿刺引导功能。

▲3.4、兼容腹部探头、超声电子上消化道内窥镜（环扫及扇扫）。

3.5、二维灰阶成像

3.5.1、基波≥ 5段变频，谐波≥ 5段变频。

3.5.2、二维灰阶增益调节范围：0～250。

3.5.3、焦点个数≥12个，焦距位置可调。

3.5.4、伪彩：≥10档可调。

3.5.5、LGC：≥6段可调。

3.5.6、系统可调动态范围：20～280。

3.5.7、最大探测深度：≥8.0cm。

3.6、彩色多普勒成像：

3.6.1、成像模式： 彩色多普勒血流成像（CFM）、能量多普勒成像（DPI）、方向能量多普勒（DPDI）、组织多普勒成像（TDI）。

3.6.2、彩色多普勒血流成像≥5 段变频，能量多普勒≥5 段变频。

3.6.3、彩色多普勒增益调节范围：0～250。

3.6.4、具备彩色频谱自动反转功能，当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，偏转调节过程中血管内血流颜色不变。

3.6.5、具备高分辨率血流成像功能，可显示未梢血流的动态情况。

3.6.6、具备B/C双实时成像功能，可一键隐藏血流。

3.7、频谱多普勒成像：

3.7.1、成像模式：脉冲多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续多普勒（CW）。

3.7.2、PW 支持≥3段变频。

3.8、应变式弹性成像

3.8.1、具备位移曲线，可实时显示按压频率及相对位移的大小。

3.8.2、内置一体化实时弹性定量分析软件，可对弹性图像进行面积对比、弹性对比分析。

3.8.3、弹性成像模式下，可调节彩色图谱、透明度、对比度、帧相关、频率。

3.9、造影成像：

3.9.1、可与斑点噪声抑制技术结合使用。

3.9.2、具有实时双幅造影对比成像模式, 造影参数与二维参数可独立调节。

3.9.3、造影连续采集最长时间≥8min。

3.9.4、造影图像和组织图位置可以进行互换。

3.9.5、具备灌注时间成像功能，以不同颜色对不同到达时间进行彩色编码，并叠加成像，显示组织内血流灌注的时间先后信息。

4、图像存储回放和测量：

4.1、可存储动、静态图像文件及病人报告，可浏览病人图像。

4.2、可一键存储检查信息至移动硬盘或 U盘；图像存储格式： BMP、JPG、TIF，电影格式：AVI、WMV、MP4，报告格式：PDF、TXT。

4.3、具备DICOM 3.0接口，开放存储、打印、工作列表协议。

4.4、B模式测量：可测量距离、面积、体积、角度等。

4.5、M模式测量：可测量距离、斜率、距离比、时间、心率等。

4.6、PW模式测量：可测量速度、加速度、PI搏动指数、RI 阻力指数、S/D；自动包络、手动包络可选，可设置自动包络显示的参数。

（二）、超声电子扇扫上消化道内窥镜：

1、景深：3mm～100mm。

2、视野角：≥140°。

3、视野方向：斜视45°。

4、弯曲角度：上≥130° ，下≥130°，左≥120°，右≥120°。

5、头端部外径：≤14mm。

6、主软管外径：≤13mm。

7、器械孔道内径：≥4.0mm。

8、工作长度：≥1230mm。

9、扫描方法：电子扇形扫描。

10、扫描角度：≥150°

11、支持扫描模式：B模式、PW模式、CFM模式、PDI模式、THI模式。

12、频率范围：4～12MHz。

- 接触方法：直接接触法、无菌脱气水浸泡法。

（三）、超声电子环扫上消化道内窥镜：

1、景深：3～100mm。

2、视野角：≥140°。

3、视野方向：直视。

4、弯曲角度：上≥180°，下≥90°，左≥100°，右≥100°。

5、头端部外径：≤11.5mm。

6、主软管外径：≤11.5mm。

7、器械孔道内径：≥2.2mm。

8、工作长度：≥1230mm；全长：≤1650mm.

9、扫描方法:电子环形扫描；扫描角度：360°

10、目镜具备清洗喷嘴。

11、支持扫描模式：B 模式、PW 模式、CFM 模式、PDI模式。

12、超声频率范围： 5～12MHz。

13、接触方法：无菌脱气水浸泡法、水囊法。

二、主要配置：

1、超声主机：1台。

2、超声电子扇扫上消化道内窥镜：1条。

3、超声电子环扫上消化道内窥镜：1条。

设备二：

一、技术参数

1、超声主机：

1.1、显示模式：B模式;

1.2、扫描方式：360°机械环扫。

1.3、转速：≥900rpm。

1.4、液晶触摸显示屏≥13英寸，中文界面，中文输入法。

1.5、采集、冻结可一键切换。

1.6、支持垂直于探头插入方向的图像显示、基于垂直中线的镜像显示。

1.7、操作界面:全触摸操控面板。

1.8、伪彩：≥10档可调。

1.9、图像回放：

1.9.1、冻结后支持≥750帧图像回放，支持自动回放和手动回放。

1.9.2、自动回放速度调节范围：5帧/s～30帧/s。

1.10、图像旋转：支持实时动态画面和冻结画面，可360°旋转。

1.11、图像测量及标注：支持同一画面距离测量(≥10组数据)，同一画面面积及周长测量(≥10组数据)，并支持测量完成后快速修改和再编辑，支持图像的注释信息保存与导出。

1.12、动态范围：≥8档可调。

1.13、显示深度调节范围：1.5cm ～12cm；调节单位≥5档。

1.14、增益可调。

1.15、TGC增益：≥8段可调。

1.16、扫描参数可预设，可一键启用成像参数。

1.17、患者数据管理：可检索、查看、编辑、保存、预览患者病例，支持新建病例、结束病例，支持对历史病例再测量。

1.18、患者数据导出：支持图像、电影文件选择性导出，支持测量、注释信息选择性导出，支持数据USB存储、DICOM服务器及匿名导出。导出格式：系统格式导出、PC格式、图像(JPG、BMP、TIF)，Run(AVI、WMV)、DICOMDIR。

1.19、打印:支持视频打印.

1.20、数据比对:可对患者同一检查视频进行双幅或四幅不同切面显示对比。

1.21、设备接口：具备DVI、VGA、USB3.0、网络接口；支持脚踏开关、视频打印机连接；具备TCP/IP协议和DICOM标准协议。

1.22、硬盘：≥1TB。

2、消化道内窥镜用超声探头：

2.1、显示模式：B模式。

2.2、中心频率: 20MHz±10%。

2.3、插入部外径：≤2.4mm， 兼容最小内镜钳道：≤2.8mm。

2.4、探测深度：≥10mm。

2.5、扫描角度：360°。

2.6、接触方式：直接接触方法。

3、监视器：彩色液晶显示器≥24英寸。

二、主要配置：

1、超声主机：1台。

2、消化道内窥镜用超声探头：2条

3、监视器：1台。

4、台车：1辆。

第1包 品目1-2 眼科光学相干断层扫描仪

数量：1台/套

一、技术参数：

（一）、眼前后节光学相干断层扫描仪主机：

1、OCT成像：

▲1.1、光源：扫频激光，中心波长：≤1050nm。（提供注册证或检验报告）

1.2、扫描速度：≥20万次/s。

▲1.3、光学分辨率：轴向≤4μm；横向≤10μm。

1.4、数字分辨率：轴向≤2.0μm；横向≤1.5μm。

▲1.5、最大成像深度：眼前节≥12mm；眼后节≥9mm。

1.6、最大范围：眼前节≥20mm，眼后节≥27mm或≥135°。

2、OCTA成像：

▲2.1、具备眼前节及眼后节血管成像功能。（提供注册证证明或说明书证明）

2.2、血流成像最高分辨率≤6μm/像素。

▲2.3、单次扫描最大范围：眼底血流成像≥28mm×28mm；血流拼图成像≥44mm×42mm

2.4、具备血流成像自动拼图功能，拼图血管密度可量化。

3、眼底镜成像：

3.1、眼底成像技术：共聚焦成像技术。

▲3.2、眼底成像横向分辨率：≤15μm。

3.3、眼底成像最大帧率：≥150张/s。

3.4、OCT与眼底镜的位置一致性：≤100μm。

3.5、眼底拍摄可切换至非超广角镜模式

4、具备前节镜头组，前后节成像可由电机自动切换，无需手动更换镜头。

5、具备一键全自动对准及对焦功能，包含瞳孔自动居中、工作距离自动调节、OCT图像自动居中及对焦、OCT信号自动调节至最强信号等。

6、具备眼动追踪功能，最大追踪频率：≥150Hz

7、屈光补偿范围：-33D～+40D。

8、颏托可调节行程：≥45mm。

（二）、工作站：

1、 CPU：≥4核，主频≥3.0GHz；内存≥16G，SSD≥500G；HDD≥8TB；显卡RTX2060或以上

2、彩色液晶显示器：≥23英寸。

3、打印机：输出设备（彩色）。

（三）、软件功能：

1、眼底分析功能：

1.1、自动分层

1.1.1、具备基于深度学习的智能分层功能，可手动调整分层线并可自动扩展调整范围

1.1.2、血流成像自动分层≥8层，至少包含：玻璃体层、放射状毛细血管网、浅层血管网、中层毛细血管网、深层毛细血管网、视网膜无血管层、脉络膜血管层、脉络膜层，并具备手动添加分层功能。

1.2、视网膜层、神经纤维层、神经节细胞复合体厚度、内核层、脉络膜厚度可自动量化。

1.3、视网膜厚度测量精误差：不超过±0.1%；视网膜厚度测量重复性，标准差：不超过±0.1%

1.4、具备血流成像量化功能，包含但不限于血流密度、灌注面积、无灌注面积、FAZ分析（面积、周长、近圆指数）、血管线密度等参数,量化数值可导出为表格。

1.5、具备全层去伪影功能，在OCTA及断层图像上的血流信号均可去除投射伪影。

1.6、青光眼分析：杯盘比、视杯视盘面积、盘沿面积、神经纤维层厚度、神经节细胞复合体厚度等参数可自动量化，支持双眼及对比分析。

1.7、可自动识别视网膜下积液并计算其面积和体积。

1.8、可自动识别脉络膜大中血管并计算脉络膜血管指数（CVI）、脉络膜血管容积（CVV）、脉络膜基质指数CSI（）、脉络膜基质容积（CSV）。

1.9、可自定义量化ETDRS环的大小。

2、眼前节分析功能

2.1、可测量角膜曲率和厚度、瞳孔直径、前房深度、晶体厚度、人眼角膜直径的测量。

2.2、一次扫描可同时显示角膜全层、双侧房角、前房、晶状体前囊及后囊、前部玻璃体的断层结构。

2.3、具备小梁虹膜空间面积、房角开放距离、小梁虹膜夹角、房角隐窝面积自动测量功能。

2.4、具备ICL拱高、角膜瓣厚度自动测量功能

2.5、具备角膜地形图、角膜上皮厚度地形图、角膜屈光四联图等分析功能

3、具备DICOM3.0数据接口，开放相关接口协议。

二、主要配置：

1、OCT主机（h前节镜头）：1台。

2、工作站：1套。

3、分析软件：1套。

4、电动升降桌：1张。

5、外固视灯：1个。

6、防尘罩：1个。