# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购为佑安医院提供放射类大型医疗设备维保服务。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1、投标人具有有效的辐射安全许可证。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2台X射线机、1台核磁共振设备维保服务 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）实施的时间：3年，合同按年签订。

2.采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见“七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.服务期三年，合同按年签订。

- 采购标的的验收标准

采购人应当自收到投标人递交的交付成果后，通过当面确认的形式进行验收确认。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要加盖投标人公章。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求加盖投标人公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包 2台X射线机、1台核磁共振设备维保服务

设备一：X射线计算机体层摄影设备（型号：Discovery RT）设备维保

一、服务要求:

▲1、全保服务，包含不限次人工费用和不限次故障备件更换费用（含CT球管、CT探测器、原厂工作站，不含高压注射器、激光相机）。

2、保养：

2.1、保养（原厂保养标准）≥4次/年，最终服务商需对保修设备及相关配套设备作出日常保养计划，定期进行保养、维护，并做好记录；每季度向医院提供保养结果（纸质版和电子版）。

2.2、计划性定期的保养包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，具体内容包括：系统基本情况检查、图像质量检查、球管使用情况检查、重建系统检查、滑环通讯检查。

3、最终服务商具备400或800客户服务电话。每年365天开通，并有专人接听，每天人工专席开通服务时间≥12小时。

4、工程师电话响应时间≤30min，到达现场时间≤4h（包括节假日）。

5、开机率≥95%（365自然日计算），即每年停机不超过21天，停机时间每超过规定天数一天，保修期顺延3天。

▲6、最终供应商具备合法来源的有效维修钥匙，可完整使用故障诊断和校准软件。

▲7、最终供应商提供承诺函，承诺所有更换的零部件（含球管）必须为保修设备规格型号的原厂认证/测试合格件，并可提供相应证明文件；在实施服务期间，采购方有权委托厂家或第三方检测机构对最终服务商提供的备件是否为合格备件进行检测。

8、最终服务商国内设有零备件仓库，提供地址、联系人电话和库房产权证明（或租赁证明）。

▲9、最终服务商具有设备原厂认证合格的工程师≥3人，提供姓名、近三个月社保以及设备原厂培训证明。

10、供应商合同期内提供≥1次/年（合计3次）临床应用培训或者设备管理培训。

11、最终供应商供针对设备的绩效分析软件及硬件。

设备二：核磁共振成像系统（型号：SIGNA pioneer）维保

一、服务要求：

▲1、全保服务，包含不限次人工费用和不限次故障备件更换费用（含超导磁体、磁体腔内梯度线圈、失超恢复（包括励磁、匀场）、线圈、制冷系统（含冷头、压缩机、吸附器、氦压缩机、高低压氦管）、水冷机、液氦消耗补充（保证液氦量始终处于正常状态），不含高压注射器、激光相机）。

2、保修期内包含一套IQE成像加速系统升级（包括相应的软硬件）

3、最终服务商具备400或800客户服务电话。每年365天开通，并有专人接听，每天人工专席开通服务时间≥12小时。

4、工程师电话响应时间≤30min，到达现场时间≤4h（包括节假日）。

5、开机率≥95%（365自然日计算），即每年停机不超过21天，停机时间每超过规定天数一天，保修期顺延3天。

6、保养：

6.1、保养（原厂保养标准）≥4次/年，最终服务商需对保修设备及相关配套设备作出日常保养计划，定期进行保养、维护，并做好记录；每季度向医院提供保养结果（纸质版和电子版）。

6.2、计划性定期保养包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，具体内容包括：系统基本情况检查、图像质量检查、重建系统检查。

7、线圈出现故障时，提供原厂线圈替换，然后方能取走待维修线圈以供换新。

8、最终服务商具备复杂维修（含白噪声、全新磁体更换）的技术能力，提供承诺函。

▲9、最终供应商提供承诺函，承诺所有更换的零部件（含球管）必须为保修设备规格型号的原厂认证/测试合格件，并可提供相应证明文件；在实施服务期间，采购方有权委托厂家或第三方检测机构对最终服务商提供的备件是否为合格备件进行检测。

10、最终服务商国内设有零备件仓库，提供地址、联系人电话和库房产权证明（或租赁证明）

▲11、最终服务商具有GE MR励磁、匀场工具1套，梯度涡流校正工具1套，射频调试工具1套，静电防护工具1套和相应安全防护用品，提供照片证明。

▲12、最终服务商具有设备原厂认证合格的工程师≥3人，提供姓名、近三个月社保以及设备原厂培训证明。

▲13、最终供应商具备合法来源的有效维修钥匙，可完整使用故障诊断和校准软件。

14、供应商合同期内提供≥1次/年（合计3次）临床应用培训或者设备管理培训。

设备三：全身X射线计算机断层扫描系统（型号：Lightspeed vct）维保

一、服务要求：

1、含不限次维修人员人工费用、保养（原厂标准）≥4次/年。

2、最终服务商具备400或800客户服务电话。每年365天开通，并有专人接听，每天人工专席开通服务时间≥12小时。

3、工程师电话响应时间≤30min，到达现场时间≤4h（包括节假日）。

4、最终服务商对保修设备及相关配套设备作出日常保养计划，定期进行保养、维护，并做好记录；每季度向医院提供保养结果（纸质版和电子版）。

5、计划性定期的保养包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，具体内容包括：系统基本情况检查、图像质量检查、球管使用情况检查、重建系统检查、滑环通讯检查。

▲6、最终供应商具备合法来源的有效维修钥匙，可完整使用故障诊断和校准软件。

7、供应商或最终服务商提供针对设备的绩效分析软件及硬件。

▲8、最终服务商具有设备原厂认证合格的工程师≥3人，提供姓名、近三个月社保以及设备原厂培训证明。

9、最终服务商国内设有零备件仓库，可提供原厂备件。提供地址、联系人电话和库房产权证明（或租赁证明）