# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购项目为佑安医院2025年度追加财政资金购置设备项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4-1 | 麻醉机 | 3 | 否 |
|  | 4-2 | 麻醉监护仪 | 3 | 否 |
|  | 4-3 | 氩气刀工作站 | 3 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：签订合同后30日内。

2.采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

2.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

（二）采购标的需满足的服务期限要求

- 质量保证期（保修期）及服务要求：除非在每包技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期（保修期）为调试验收合格后72个月。

- 投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（三）培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第4包 品目4-1 麻醉机

数量：3台/套

一、技术参数：

（一）、主机基本参数：

1、适用于全年龄段病人，包含成人、小儿、新生儿。

2、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸。

3、具有开机自检和待机功能。

4、具备顶光照明系统。

5、具备锂电池，支持主机正常工作≥120min。

6、插件槽≥3个，可插入监护仪模块。

▲7、具备AGSS废气回收系统，可自动排空废气。

8、具备RJ45网络接口、USB接口、HDMI接口。

9、气源工作压力：0.3～0.6Mpa。

（二）、气源部分：

1、具备氧气、笑气、空气三气源，可进行非纯氧供气

2、电子流量计：

▲2.1、全电子流量计，可直接设置氧浓度、总流量，具有新鲜气体流量水平指示功能。

2.2、流量调节范围：空气，0～15L/min；氧气，0.2～15L/min；总流量，0.2L/min～20L/min；调节精度≤0.05L。

2.3、电子自动混合；氧浓度设定范围：21%～100%@氧气与空气混合， 25%～100%@氧笑空混合。

3、具备备用机械流量计，机械总流量机调节范围：0～15L/min。

4、快速充氧范围：25～70 L/min。

5、具备机械的笑、氧保护装置，保证最低氧浓度≥25%。

6、具备最佳流量指示工具，可指导医生进行低微流量麻醉，显示麻醉气体耗尽量；

（三）、呼吸机部分：

1、气动电控呼吸机；

2、具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得。

▲3、通气模式：手动、VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、压力调节容量控制模式（PRVC）、CPAP/PSV、辅助机械通气（AMV）。

4、参数设置：

4.1、潮气量设定范围：10～1500mL@VCV模式。

4.2、呼吸频率设定范围：2～100次/min。

4.3、吸呼比设定范围：4:1～1:10。

4.4、吸气压力设定范围：5～90cmH2O；调节步长≤1cmH2O。

4.5、PEEP设定范围：OFF，4～50cmH2O；调节步长≤1cmH2O。

4.6、压力限制设定范围：10～100cmH2O。

4.7、吸气暂停设定范围：OFF，5%～60%。

4.8、触发窗设定范围（同步和支持通气模式下）：5%～90%；

4.9、吸气触发（同步和支持通气模式下）：

4.9.1、触发流速设定范围：0.2～15L/min；调节步长≤0.1L/min。

4.9.2、触发压力设定范围：-20cmH2O～-1cmH2O；调节步长≤0.5cmH2O。

4.10、压力斜坡设定范围（同步和支持通气模式下）：0s～2.0s。

4.11、吸气时间设定范围（同步和支持通气模式下）：0.2～10s；调节步长0.1s。

4.12、支持压力设定范围（同步和支持通气模式下）：OFF,4～60cmH2O。

4.13、吸气流速设定范围（同步和支持通气模式下）：0～180L/min；

5、参数监测：

5.1、分钟通气量监测范围：0～100L/min。

5.2、吸气和呼气潮气量监测范围：0～3000mL。

5.3、顺应性监测范围：0～300mL/cmH2O。

5.4、气阻监测范围：0～600 cmH2O /(L/S)。

5.5、气道压力监测范围：-20～120cmH2O。

5.6、氧浓度监测范围：18%～100%。

5.7、具备呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测功能。

5.8、呼吸力学监测：可同屏显示压力波形、流速波形、容量波形。

5.9、肺功能环：提供P-V环、V-F环、P-F环。

5.10、具备食道压监测功能。

5.11、趋势图、趋势表回顾≥30min。

6、具备肺复张功能。

7、具备流量暂停功能。

8、可一键冲洗麻醉气体。

（四）、呼吸回路：

1、双向流量传感器，流量传感器采样管内置在回路中，具有回路加热功能。

2、上升式风箱，便于观察泄漏，用于成人、小儿和新生儿时无需更换风箱。

3、集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路容积≤2.5L。

4、回路整体可134℃高温高压消毒。

5、具备辅助新鲜气体出口ACGO，可外接Bain回路、T管回路。

6、钠石灰罐具备在位提醒功能。

7、具备智能化Bypass旁路功能，可术中更换钠石灰，且无麻醉药泄漏，保证麻醉安全。

8、钠石灰罐容量≥2L。

9、回路泄漏量：≤50mL/min。

（五）、蒸发罐:

1.1、双罐位，配备一个七氟醚蒸发罐，挥发罐容量≥300mL,具备安全互锁功能。

1.2、具有温度、压力、流量补偿功能。

（六）、报警：具备窒息（≥2min）报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。

（七）、麻醉深度监测模块：麻醉深度BIS:0-100；信号质量指数SQI：0-100%；肌电活动EMG：0-100dB；抑制比SR：0-100%

二、单台主要配置：

1、麻醉机主机：1台

2、后备电池：1块。

3、主动排污系统及附件（AGSS）：1套

4、麻醉深度监测模块及附件（BIS）：1套。

5、湿化器：1套

第4包 品目4-2 麻醉监护仪

数量：3台/套

一、技术参数：

1、主机基本参数

1.1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个。

1.2、彩色液晶触摸显示屏≥18英寸，分辨率≥1920×1080，具备多点触控功能。

1.3、工作模式：监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式；

1.4、具备锂电池，支持主机正常工作≥2.5h。

▲1.5、配备转运监测模块、呼末二氧化碳（ETCO2）监测模块、肌松监测模块（NMT）、有创压（IBP）监测模块、脑氧监测模块 。

2、转运监测模块：

▲2.1、转运监测模块从主机拔出后可独立做为监护仪使用，可监测心电、呼吸、血氧、脉博、无创血压、双通道体温。

2.2、液晶触摸显示屏≥5英寸。

2.3、配备锂电池，支持转运监测模块正常工作≥8h。

2.4、心电监测：

2.4.1、心电检测：≥12导；具备多导同步分析功能。

2.4.2、耐极化电压：不少于±800mV。

2.4.3、共模抑制比：≥100dB。

2.4.4、具备导联脱落自动监测功能。

2.4.5、可区分正常心率、异常心率、起搏心率，心律失常分析≥25种，分析结果可标注。

2.4.6、具备ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿。

2.5、呼吸监测：呼吸率测量范围，0～200rpm。

2.6、血氧监测：

2.6.1、血氧测量范围：1％～100％。

2.6.2、弱灌注指数（PI）测量范围：0.05～20%；

2.7、NIBP监测：成人收缩压测量范围 ，25mmHg～290mmHg；成人舒张压测量范围，10mmHg～250mmHg；成人平均压测量范围，15mmHg～260mmHg。

3、有创压监测模块：

▲3.1、监测通道≥4通道。

3.2、测量范围：0 mmHg～50mmHg；分辨率：≤1mmHg。

3.3、可实时显示收缩压力变异（SPV）。

4、呼末二氧化碳（ETCO2）监测模块：

4.1、旁流法，无需积水杯。

4.2、采样量：≤50ml/min。

5、肌松监测模块（NMT）：

5.1、监测模式：TOF模式、PTC模式、ST模式、DBS模式。

5.2、测量误差：±5%或±2mA。

6、脑氧监测模块：具备双通道rSO2脑部与区域氧饱和度监测功能，可提供rSO2数值。

7、系统功能：

7.1、趋势表和趋势图回顾≥240h。

7.2、NIBP存储与回顾≥4800组。

7.3、报警事件存储与回顾≥3000组。

7.4、全息波形的存储与回顾≥72h

二、单台主要配置：

1、病人监护仪主机：1台。

2、转运监护仪模块：1个。

3、成人电极片：1套。

4、抗除颤心电导联线：1根。

5、无创成人血压监测袖带：（大、中、小号各1套。

6、成人指套式血氧探头：2个。

7、体温探头：2根。

8、呼末二氧化碳监测模块及附件： 1套。

9、肌松监测模块及附件：1套。

10、有创压监测模块：1可

11、二氧化碳采样管： 5条。

第4包 品目4-3 氩气刀工作站

数量：3台/套

一、技术参数

1、模块化设计

2、可用于开放手术、腔镜手术及内镜手术。

▲3、单极手控输出≥2路；单极脚控输出≥2路；双极脚控输出≥1路。

4、氩气装置：

4.1、全数字化自动控制，氩气输出多点监测；流量调节范围：0.1L/min～12L/min；最小调节步长≤0.1L/min。

4.2、具有氩气冲洗功能。

4.3、氩气流量不足时可提示、报警，并停止输出。

4.4、气瓶过压、欠压时可自动停止输出并声光提示。

5、工作模式：单极电切≥5种，单极电凝≥4种，双极凝≥3种。

6、工作频率：单极≥500kHz

7、最大输出功率：≥300W；输出功率最小调节步长≤1W。

8、额定负载：单极≥400Ω、双极≥50Ω

9、控制系统：

9.1、液晶触摸显示屏：≥7.0英寸。

9.2、程序存储≥5组，可设定手术参数。

9.3、可手控及脚控单极模式与双极模式切换。

9.4、具备自适应功率控制技术，可实时监测组织阻抗，控制能量输出。

9.5、具备功率峰值补偿技术，可根据探测组织阻抗，智能释放附加电脉冲能量。

9.6、可连续性检测单片极板连接状态，可全程动态监测双片极板接触质量。

9.7、具备开路、短路自动保护功能。

9.8、中性极板未连接或者连接电缆断线时，可自动停止输出并声光提示。

9.9、具备开机自检功能，可提示错误信息并停止输出。

10、浮地CF型设备。

11、使用年限≥8年（提供注铭牌照片或说明书证明）。

二、单台主要配置：

1、主机：1台。

2、单极脚踏：1只。

3、双极脚踏：1只.

4、单极腔镜连接线：1根。

5、双极腔镜连接线：1根。

6、负极板：5片.

7、负极板连接线：1根.

8、台车：1辆。

9、电刀笔：5支。

10、双极镊子：5把

11、氩气控制器：1台.

12、氩气喷笔（腔镜直柄型）： 3 支。

13、氩气喷笔（开放弯柄型）： 3 支。

14、氩气喷射管：3条。

15、 氩气瓶：2个。

16、氩气刀减压阀：2个。