# 采购需求

- 采购标的及项目概况

（一）采购标的

| 序号 | 分项名称 | 规格 | 预估年使用数量 | 单位 | 单价最高限价（元/单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | 2*60ml、2*27ml、1*2ml | 1584 | ml | 0.23 |
| 2 | 尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 2*60ml、1*12ml、4*1ml | 8432 | ml | 6.22 |
| 3 | β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 2*20ml、1*10ml、1*1ml | 2091 | ml | 21.43 |
| 4 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒（MPT底物法） | 1*60ml、1*20ml | 1520 | ml | 15.86 |
| 5 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶校准品（MPT底物法） | 1ml | 2 | ml | 310 |
| 6 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶质控品（MPT底物法） | 1*1ml、1*1ml | 46 | ml | 122.5 |
| 7 | 铁蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 1*40ml、1*20ml | 1740 | ml | 44.05 |
| 8 | 铁蛋白校准品（胶乳免疫比浊法） | 1ml*4 | 4 | ml | 277 |
| 9 | 转铁蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 2*15ml、1*10ml | 880 | ml | 6.45 |
| 10 | 游离脂肪酸校准品 | 1*1ml | 1 | ml | 356 |
| 11 | 特种蛋白八项校准品 | 6*1ml（6个浓度） | 18 | ml | 154 |
| 12 | 特异性生长因子测定试剂盒（茚三酮显色法） | 1*60ml、1*20ml | 2400 | ml | 98.88 |
| 13 | HCG人绒毛膜促性腺激素试纸(胶体金法) | 100T | 200 | 人份 | 0.83 |
| 14 | FOB 便隐血检测试剂(胶体金法) | 25人份/盒 | 7600 | 人份 | 4.04 |
| 15 | 梅毒螺旋体抗体血清（液体）标准物质（TP） | 400MIU/ml、0.5ml/支 | 1 | 支 | 24.5 |
| 16 | 梅毒快速血浆反应素诊断试剂 | 120T | 600 | 人份 | 0.98 |
| 17 | 抗A、抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 10ml | 70 | ml | 6.85 |
| 18 | 一次性使用粪便样本采集器 | 100支/盒 | 60 | 盒 | 98 |
| 19 | 细菌性阴道病检测试剂盒(唾液酸酶法) | 50T | 1700 | 人份 | 6.26 |
| 20 | 加样针清洗液 | 4L | 128 | L | 137 |
| 21 | 毛细血管专用清洗液 | 4L | 64 | L | 137 |
| 22 | 血流变清洗液(钛合金机芯专用) | 4L | 88 | L | 137 |
| 23 | nNF非牛顿流体质控物 | 100ml | 3500 | ml | 3.13 |
| 24 | 瑞氏姬姆萨染色 | 4*250ml | 3000 | ml | 0.225 |
| 25 | 瑞氏-姬姆萨染色液磷酸盐缓冲液（B液）（pH6.8） | 4*250ml | 3000 | ml | 0.225 |
| 26 | 幽门螺杆菌抗体分型检测试剂盒（免疫印迹法） | 40人份/盒 | 1000 | 人份 | 88 |
| 27 | 尿液分析用鞘液 | 20L | 2740 | L | 102.5 |
| 28 | 血细胞分析用稀释液 | 20L | 3860 | L | 17 |
| 29 | C肽检测试剂盒 | 100测试/盒 | 4400 | 人份 | 19.13 |
| 30 | 缓冲液 | 2*2L | 1516 | L | 325 |
| 31 | 预清洗液 | 2x2L | 452 | L | 250 |
| 32 | 三丙胺缓冲液 | 2x2L | 1192 | L | 300 |
| 33 | 胰岛素检测试剂盒 | 100测试/盒 | 5000 | 人份 | 16.5 |
| 34 | 生化类复合校准品 | 3ml*3 | 9 | ml | 50 |
| 35 | 专用油镜油 | 20ml | 20 | ml | 5.63 |
| 36 | RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/支 | 10 | ml | 15 |
| 37 | 血型卡 | 三联1000张/箱 | 1 | 箱 | 3500 |
| 38 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 1*60ml、1*20ml | 12400 | ml | 62.5 |
| 39 | 清洗液 | 2L | 78 | L | 300 |
| 40 | 血细胞分析用染色液(白细胞计数) | 2ml | 328 | ml | 67.07 |
| 41 | 血细胞分析用溶血剂(白细胞计数) | 5L | 35 | L | 702 |
| 42 | 血细胞分析用溶血剂(白细胞分类) | 5L | 35 | L | 702 |
| 43 | 血细胞分析用染色液(白细胞分类) | 2ml | 1008 | ml | 66.67 |
| 44 | 血细胞分析用溶血剂 | 5L | 165 | L | 1416 |
| 45 | 总蛋白测定试剂盒 | 4*60ml | 10560 | ml | 0.3 |
| 46 | 总胆汁酸检测试剂盒 | 1*60ml、1*20ml | 2240 | ml | 9.59 |
| 47 | 总胆汁酸检测试剂盒 | 3*60ml、1*60ml | 240 | ml | 9.59 |
| 48 | 总胆红素测定试剂盒 | 3*60ml、1*45ml | 18675 | ml | 0.86 |
| 49 | 直接胆红素测定试剂盒 | 3*60ml、1*45ml | 18900 | ml | 0.86 |
| 50 | 脂蛋白(a)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 1*60ml、1*15ml | 75 | ml | 14.59 |
| 51 | 脂蛋白(a)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1:3*60ml、 试剂2:1*45ml | 6300 | ml | 14.59 |
| 52 | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | 1*60ml、1*20ml | 80 | ml | 7.1 |
| 53 | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | 3*60ml、1*60ml | 2880 | ml | 7.1 |
| 54 | 载脂蛋白A1测定试剂盒（免疫比浊法） | 1*60ml、1*20ml | 80 | ml | 7.1 |
| 55 | 载脂蛋白A1测定试剂盒（免疫比浊法） | 3*60ml、1*60ml | 2160 | ml | 7.1 |
| 56 | 游离脂肪酸测定试剂盒（ACS-ACOD法） | 3*60ml、1*45ml | 1575 | ml | 24.48 |
| 57 | 游离脂肪酸测定试剂盒（ACS-ACOD法） | 1*60ml、1*15ml | 75 | ml | 24.48 |
| 58 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(过氧化氢酶法) | 试剂1:3*60ml、 试剂2:1*60ml | 3600 | ml | 67.55 |
| 59 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | 1*45ml、1*15ml | 60 | ml | 67.55 |
| 60 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒(免疫比浊法) | 1*54ml、1*10ml | 64 | ml | 98 |
| 61 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒(免疫比浊法) | 1*27ml、1*5ml | 32 | ml | 98 |
| 62 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(免疫比浊法) | 1*54ml、1*10ml | 64 | ml | 98 |
| 63 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(免疫比浊法) | 1*27ml、1*5ml | 32 | ml | 98 |
| 64 | 同型半胱氨酸 | 1*48ml、1*13ml | 10492 | ml | 95.93 |
| 65 | 铁测定试剂盒 | 1*60ml、1*15ml | 1500 | ml | 1.93 |
| 66 | 铁测定试剂盒 | 3*60ml、1*45ml | 225 | ml | 1.93 |
| 67 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 2*60ml、2*30ml | 22140 | ml | 0.78 |
| 68 | 糖化白蛋白测定试剂盒 | GA：1*40ml、1*10ml、 ALB：1*50ml | 3300 | ml | 47.97 |
| 69 | 酸洗液 | 12*60ml | 720 | ml | 0.9165 |
| 70 | 生化多项校准品 | 1*3ml | 60 | ml | 94 |
| 71 | 乳酸脱氢酶同工酶测定试剂盒 | 1*60ml、1*20ml | 5120 | ml | 9.5 |
| 72 | 乳酸脱氢酶同工酶测定试剂盒 | 3*60ml、1*60ml | 240 | ml | 9.5 |
| 73 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒 | 3*60ml、1*60ml | 14640 | ml | 1.45 |
| 74 | 前白蛋白测定试剂盒 | 1*60ml、1*20ml | 2240 | ml | 7.75 |
| 75 | 前白蛋白测定试剂盒 | 3*60ml、1*60ml | 240 | ml | 7.75 |
| 76 | 葡萄糖测定试剂盒 | 4*60ml | 25200 | ml | 0.54 |
| 77 | 尿酸检测试剂盒 | 2*60ml、2*30ml | 21420 | ml | 1.08 |
| 78 | 尿素氮检测试剂盒 | 3*60ml、1*45ml | 31275 | ml | 1.07 |
| 79 | 免疫球蛋白M测定试剂盒 | 1*50ml | 1300 | ml | 10.6 |
| 80 | 免疫球蛋白G测定试剂盒 | 1*50ml | 1300 | ml | 10.6 |
| 81 | 免疫球蛋白A测定试剂盒 | 1*50ml | 1400 | ml | 10.6 |
| 82 | 类风湿因子测定试剂盒 | 1*40ml、1*10ml | 1250 | ml | 14.7 |
| 83 | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒 | 1*40ml、1*10ml | 1450 | ml | 26.24 |
| 84 | 碱性磷酸酶测定试剂盒 | 3*60ml、1*45ml | 11700 | ml | 0.97 |
| 85 | 碱洗液 | 12*60ml | 720 | ml | 0.9165 |
| 86 | 肌酸激酶测定试剂盒 | 2*60ml、2*30ml | 12780 | ml | 2.91 |
| 87 | 肌酐检测试剂盒 | 3*60ml、1*60ml | 33840 | ml | 6.78 |
| 88 | 胱抑素C测定试剂盒 | 2*60ml、1*30ml | 5250 | ml | 45.03 |
| 89 | 胱抑素C测定试剂盒 | 1*40ml、1*10ml | 50 | ml | 45.03 |
| 90 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-过氧化氢酶清除法) | 试剂1:2*60ml、 试剂2:2*20ml | 20800 | ml | 3.63 |
| 91 | 甘油三酯测定试剂盒(GPO-PAP法） | 3*60ml、1*30ml | 19950 | ml | 1.47 |
| 92 | 钙测定试剂盒 | 1*60ml | 1680 | ml | 0.78 |
| 93 | 钙测定试剂盒 | 4*60ml | 240 | ml | 0.78 |
| 94 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-表面活性剂清除法) | 试剂1:2*60ml、 试剂2:2*20ml | 20000 | ml | 4.21 |
| 95 | 胆固醇测定试剂盒(CHOD-PAP法) | 试剂1:2*60ml、 试剂2:2*30ml | 20340 | ml | 0.78 |
| 96 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒 | 3*60ml、1*45ml | 9450 | ml | 16.44 |
| 97 | 不饱和铁结合力测定试剂盒 | 1*60ml、1*15ml | 1800 | ml | 5.77 |
| 98 | 不饱和铁结合力测定试剂盒 | 3*60ml、1*45ml | 225 | ml | 5.77 |
| 99 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 2*60ml、2*30ml | 30960 | ml | 0.78 |
| 100 | 白蛋白测定试剂盒 | 4*60ml | 10800 | ml | 0.26 |
| 101 | γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒 | 3*60ml、1*36ml | 17496 | ml | 1.45 |
| 102 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒 | 1*60ml、1*15ml | 6300 | ml | 1.11 |
| 103 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒 | 3*40ml、1*30ml | 150 | ml | 1.11 |
| 104 | 癌胚抗原测定试剂盒 | 300测试/盒 | 59400 | 人份 | 13.67 |

（二）项目概况

为北京体检中心及所属分院提供医用体外诊断试剂及配套耗材供应及配送服务，包括其贮存、运输、配送，维护、确保北京市体检中心准确、及时、保质保量获得订单要求的试剂和耗材。

二、商务要求

（一）合同履行期限和交货地点：

1.合同履行期限：1年。供应商按照采购人下达的配送订单及时配送。

2.交货地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章 拟签订的合同文本。

（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“北京市体检中心医用体外诊断试剂购置(一)项目”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★2.2如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

（二）具体要求

一）参数要求

标的1：无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法）

1.样本类型：血清或肝素锂抗凝血浆

2.试剂空白吸光度：在波长340nm处（光径1cm），试剂空白吸光度（A）应≤0.800。

3.准确度：测定GBW(E)080186，相对偏差应不超过±10％。

4.分析灵敏度：对应于浓度为1.29mmol/L(4.0mg/dL)的IP所引起的吸光度差值。

标的2：尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）

1.样本类型：尿液。

2.试剂空白吸光度：在波长340nm（光径1cm）处，试剂的空白吸光度（A）应≤0.20。

3.准确度：和已上市同类产品分别测定40个在线性范围内不同浓度的样本，在[20，180]mg/L范围内，比对两组数据的相关系数（r）及测值的偏差，要求r≥0.975，相对偏差应不超过±15%。

4.分析灵敏度：对应于浓度为50mg/L的MALB所引起的吸光度变化差值（△A）的绝对值应在0.15～0.60的范围内。

标的3：β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）

1.样本类型：血清。

2.试剂空白吸光度：在波长540nm（540nm～560nm）（光径1cm）处，试剂空白吸光度（A）应≥0.200。

3.准确度：用中生试剂和已上市同类试剂分别测定40个在测定范围内不同浓度的样本，在[2,20]mg/L检测范围内，比对两组数据的相关系数（r）及测值的偏差，要求r≥0.975；相对偏差应不超过±10%。

4.分析灵敏度：对应于浓度为12mg/L的β2-MG所产生的吸光度差值（△A）的绝对值应在0.400～1.000范围内。

标的4：N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒（MPT底物法）

1.样本类型：血清或尿液。

2.试剂空白吸光度和试剂空白吸光度变化率：在波长340nm（320～360nm），光径1cm下，试剂空白吸光度（A）应≤0.4000，试剂空白吸光度变化率（△A/min）应≤0.0200。

3.准确度：回收率应在80%～120%范围内。

4.分析灵敏度：对应于浓度为50U/L的NAG所引起的吸光度差值（△A）的绝对值应≥0.0100。

标的5：N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶校准品（MPT底物法）

1.基质：人血清。

2.外观：校准品应为无色至浅黄色透明溶液，无杂质、无絮状物，外包装完整无破损。

3.溯源：校准品定值溯源至工作校准品。

标的6：N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶质控品（MPT底物法）

1.基质：人血清。

2.外观：质控品应为无色至浅黄色透明溶液，无杂质、无絮状物，外包装完整无破损。

3.质控品定值有效性：测定结果应在质控范围内。

标的7：铁蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）

1.样本类型：血清或EDTA抗凝血浆

2.试剂空白吸光度：在波长570nm（光径1cm）处，试剂空白吸光度（A）应≤1.8000。

3.准确度：测定国家标准品，相对偏差应不超过±10%。

4.分析灵敏度：对应于浓度为200ng/ml的铁蛋白所引起的吸光度差值（△A）应≥0.0010。

标的8：铁蛋白校准品（胶乳免疫比浊法）

1.基质：人血清。

2.外观：校准品应为无色至浅黄色透明溶液，无杂质、无絮状物，外包装完整无破损。

3.溯源：校准品定值溯源至国际标准物质（NIBSC94/572）。

标的9：转铁蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）

1.样本类型：血清。

2.试剂空白吸光度：在波长700nm（光径1cm）处，试剂空白吸光度（A）应≤0.100。

3.准确度：相对偏差应不超过±10%。

4.分析灵敏度：对应于浓度为0.8g/L的TF所产生的吸光度差值（△A）应在0.070～0.300范围内。

标的10：游离脂肪酸校准品

1.基质：水。

2.外观：校准品为无色或浅黄色透明溶液，无混浊、无未溶解物，外包装完整无破损。

3.溯源：校准品定值溯源至工作校准品。

标的11：特种蛋白八项校准品

1.基质：人血清。

2.外观：校准品应为无色或浅黄色溶液，无混浊、无未溶解物，外包装完整无破损。

3.溯源：校准品定值溯源至人血清蛋白质控样标准品。

标的12：特异性生长因子测定试剂盒（茚三酮显色法）

1.样本类型：新鲜血清。

2.试剂盒特性：在SGF当量浓度[60，400]U/ml区间内，线性相关系数r≥0.990，在[60，200]U/ml区间内测定的线性绝对偏差应不超过±20U/ml，在（200，400]U/ml区间内测定的线性相对偏差应不超过±10%。

3.准确度：与已上市产品进行比对试验：在SGF当量浓度[60，400]U/ml区间内，相关系数r≥0.990，在[60，200]U/ml区间内测定的绝对偏差应不超过±20U/ml，在（200，400]U/ml区间内测定的相对偏差应不超过±10%。

4.重复性：对高、低不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数（CV%）应≤10%。

标的13：HCG人绒毛膜促性腺激素试纸(胶体金法)

1.样本类型：尿液。

2.试剂盒特性：

2.1物理性状：检测试纸条整洁完整、无毛刺、无破损、无污染，标签应清晰；测试条宽度应≥2.5mm；液体移行速度≥1mm/min。

2.2最低检出限：≤25mlU/ml。

2.3特异性：本试纸不与hLH(浓度<500mIU/ml)、hFSH(浓度<1000mIU/ml)和hTSH(浓度<1000IU/ml)发生交叉反。

2.4重复性：随机抽取同一批号的试纸10人份，检测浓度为25mlU/ml的HCG标准品，试纸的反应结果一致，显色度均一。

2.5批间差：随机抽取三个批号的试纸各10人份，对其重复性进行检测，试纸的反应结果一致，显色度均一。

标的14：FOB便隐血检测试剂(胶体金法)

1.样本类型：新鲜粪便。

2.试剂盒特性：

2.1外观应完好无损，整洁。

2.2 C线应该在滴加足量样品后90秒内出现。

2.3特异性：检测企业阴性参考品，反应结果应均为阴性。

2.4最低检出量：检测人血红蛋白阳性参考品，最低检出量为100ng/ml。

2.5重复性：检测某一浓度的人血红蛋白阳性参考品，反应结果均应为阳性，显色度均一。

2.6稳定性：37℃放置20天后，检验其特异性、最低检出量和重复性，结果应符合以上要求。

标的15：梅毒螺旋体抗体血清（液体）标准物质（TP）

1.用途：适用于实验室进行抗TP室内质量控制及实验室能力验证等。

2.储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年。

3.浓度要求：包括抗TP，可提供标准物质浓度3、6、12、21、200、400mIU/ml

4.定值方法：采用不少于5家厂商试剂进行检测。

标的16：梅毒快速血浆反应素诊断试剂

1.用途：能测定梅毒病人血清中的反应素，可用于梅毒诊断和监测梅毒病人疗效。

2.储存条件：2～8℃储存。

3.成分：VDRL抗原。

标的17：抗A、抗B血型定型试剂(单克隆抗体)

1.预期用途：专用于定性鉴定人ABO血型（正定型）。

2.由抗A血型定型试剂，抗B血型定型试剂各1支组成。

3.储存条件：2-8℃避光保存。

4.有效期：储存条件下有效期为24个月。

5.非仪器配套试剂。

标的18：一次性使用粪便样本采集器

1.外观：各组件表面应无异物、划痕、脏污、毛刺、无歪棒、红头等现象，主管为白色半透明。

2.装量：主管中样本稀释液的装量为2.0ml-2.2ml。

标的19：细菌性阴道病检测试剂盒(唾液酸酶法)

1.采用唾液酸酶法，用于妇科阴道分泌物的细菌感染快速筛查。

标的20：加样针清洗液

1.外观：透明液体。

2.用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。

3.常温储存，有效期≥1年。

标的21：毛细血管专用清洗液

1.外观：透明液体/用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。

2.常温储存，有效期≥1年。

标的22：血流变清洗液(钛合金机芯专用)

1.外观：透明液体/用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。

2.常温储存，有效期≥1年。

标的23：nNF非牛顿流体质控物

1.外观：透明液体。

2.用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。

3.常温储存，有效期≥1年。

标的24：瑞氏姬姆萨染色

1.样本类型：血细胞涂片、骨髓涂片、阴道分泌物（妇科白带）涂片、脱落细胞涂片

2.试剂特性：

2.1主要成分为瑞氏染料、姬姆萨染料

2.2试剂应呈深蓝色

3.常温储存，有效期≥1年。

标的25：瑞氏-姬姆萨染色液磷酸盐缓冲液（B液）（pH6.8）

1.样本类型：血细胞、骨髓细胞。

2.试剂特性：

2.1主要成分为磷酸盐。

2.2试剂应呈无色透明。

2.3 pH值（25℃±1℃）应为：6.6±0.5。

2.4有效期≥1年，储存条件5-30℃。

标的27：尿液分析用鞘液

1.用途：与全自动尿有形成份分析仪联用，在定性和定量检测时形成鞘流。

2.检测原理：试剂在流式细胞仪测量法的专用仪器上作为试样测定中的形成鞘液流动的试剂使用,可以测定红血球、白血球、上皮细胞管型及细菌。

3.储存条件及有效期

3.1储存条件：开瓶后，在2-35℃可稳定60天。

3.2有效期：在2-35℃有效期限≥12个月。

标的26：幽门螺杆菌抗体分型检测试剂盒（免疫印迹法）

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特点：应用的免疫印迹法为抗幽门螺杆菌抗体的特异性确认试验，系血清学试验的金标准。

标的28：血细胞分析用稀释液

1.用途：用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液

2.储存条件及有效期：储存于2-35℃干净的环境中，有效期限≥1年，开封后有效使用期限≥2个月。

标的29：C肽检测试剂盒

1.主要用途：用于体外定量检测人体血清、血浆和尿液中的C肽；C肽检测可辅助诊疗胰岛素异常分泌的病人。

2.方法学：电化学发光免疫分析。

3.检测原理：夹心法。

4.检测/反应时间：≤18min。

标的30：缓冲液

1.主要用途：仅用于提供/维持反应环境。

2.试剂处理：所含成分立即可用。

3.储存条件：15-25°C保存，有效期≥1年。

4.稳定性：开瓶后总共不可超过21天。

标的31：预清洗液

1.用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。清洗液用于信号产生前(分析过程的最终步骤)清除可能存在的干扰性物质。

2.储存条件：15～25℃保存，有效期≥1年。

标的32：三丙胺缓冲液

1.主要用途：三丙胺缓冲液用于在免疫分析系统中产生电化学信号。

2.作用：维护电极运送反应混合物清洗链霉亲和素包被的微粒,产生反应信号。

3.储存条件15～25℃，有效期≥1年。

标的33：胰岛素检测试剂盒

1.主要用途：用于体外定量测定人血清和血浆中人胰岛素的含量。和各种糖类代谢紊乱的诊断和治疗，包括糖尿病和低血糖症。

2.方法学：电化学发光免疫分析。

3.检测原理：夹心法。

4.检测/反应时间：≤18min。

标的34：生化类复合校准品

1.基质：人血清。

2.外观：校准品应为浅黄色冻干粉，复溶后应为浅黄色或浅褐色透明溶液，无混浊，外包装完整无破损。

3.溯源：校准品定值溯源至参考测量程序、标准物质或工作校准品。

标的35：专用油镜油

1.样本类型：配合光学显微镜100倍镜头。

2.试剂特性：折光率（n20）：1.5105～1.5175。

3.不含香柏油成分。

4.主要用于菌涂片及其他涂片、切片的油镜观察。

标的36：RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体）

1.样本类型：红细胞抗凝或不抗凝样本。

2.试剂盒特性：适用于临床样本RhD血型的常规检测，不用于血源筛查，仅用于临床检验。

标的37：血型卡

1.成份：凝胶、抗A抗体、抗B抗体、抗D抗体、缓冲剂、防腐剂。

2.用于人ABO血型正定型和RhD血型的检测。

标的38：肌酸激酶同工酶测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)

1.样本类型：新鲜血清和肝素锂血浆样本在2～8℃可稳定1天，在-20℃可稳定15天。

2.试剂盒特性：[3.00,180.00]ng/ml范围内，线性相关系数r≥0.990，在[3.00,20.00]ng/ml区间内测定的绝对偏差应不超过±3.00ng/ml，在（20.00,180.00]ng/ml区间内测定的相对偏差应不超过±15.00%。

3.重复性：使用高、低不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数（CV%）应≤10.00%。批间差：随机抽取三批试剂盒的批间相对极差（R）应≤10.00%。

标的39：清洗液

1.规格：2L

2.主要成份：氢氧化钠1-2%;GenapolX0801-2%;磺酸，C14-17仲烷基,钠盐1-5%。

标的40：血细胞分析用染色液(白细胞计数)

1.用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。

2.储存条件及有效期：

2.1未开封试剂，2-35℃保存，有效期12个月。

2.2一旦开启并且安装到仪器上，60天内保持稳定。

标的41：血细胞分析用溶血剂(白细胞计数)

1.用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。

2.储存条件及有效期：

2.1未开封试剂，2-35℃保存，有效期12个月。

2.2一旦开启并且安装到仪器上，60天内保持稳定。

标的42：血细胞分析用溶血剂(白细胞分类)

1.用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。

2.储存条件及有效期：

2.1未开封试剂，2-35℃保存，有效期12个月。

2.2一旦开启并且安装到仪器上，90天内保持稳定。

标的43：血细胞分析用染色液(白细胞分类)

1.用途：用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。

2.储存条件及有效期。

2.1未开封试剂，2-35℃保存，有效期12个月。

2.2一旦开启并且安装到仪器上，90天内保持稳定。

标的44：血细胞分析用溶血剂

1.用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。

2.储存条件及有效期。

2.1储存条件：1-30℃,有效期≥12个月。

2.2一旦开封，90天内保持稳定。

标的45：总蛋白测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.20（光径1.0cm，546nm±20nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定10g/L样本，吸光度变化在0.02～0.05范围内。

2.3线性：[4,100]g/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[4,20]g/L范围内，线性绝对偏差应不超过±2g/L；(20,100]g/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤5.0%。

3.2批间差：批间相对极差≤6.0%。

4.准确度：相对偏差在±5%范围内（测试国家标准品360012）。

标的46：总胆汁酸检测试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白

2.1.1试剂空白吸光度：A≤0.6（光径1.0cm，405nm±20nm波长）。

2.1.2试剂空白吸光度变化率：ΔA/分≤0.02。

2.2分析灵敏度：测定40umol/L被测物，吸光度变化在0.020/分～0.100/分区间内。

2.3线性：[1，150]umol/L。在规定的线性区间内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.9900。[1，20]umol/L区间内，线性偏差应不超过±2umol/L；（20，150]umol/L区间内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1批内精密度：用高、低2个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于5%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于6%。

4.准确度：回收率在（100±10）%范围内。

标的47：总胆汁酸检测试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白

2.1.1试剂空白吸光度：A≤0.6（光径1.0cm，405nm±20nm波长）。

2.1.2试剂空白吸光度变化率：ΔA/分≤0.02。

2.2分析灵敏度：测定40umol/L被测物，吸光度变化在0.020/分～0.100/分区间内。

2.3线性：[1，150]umol/L。在规定的线性区间内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.9900。[1，20]umol/L区间内，线性偏差应不超过±2umol/L；（20，150]umol/L区间内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1批内精密度：用高、低2个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于5%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于6%。

4.准确度：回收率在（100±10）%范围内。

标的48：总胆红素测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.05（光径1.0cm，450nm±20nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定20μmol/L样本，吸光度变化在0.02～0.04范围内。

2.3线性：[1.6,684]μmol/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[1.6,20]μmol/L范围内，线性绝对偏差应不超过±2μmol/L；(20,684]μmol/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤5.0%。

3.2批内瓶间差：试剂盒内校准品瓶间差CV≤5.0%。

3.3批间差：批间相对极差≤6.0%。

4．准确度：相对偏差在±10%范围内（测试国家标准品360033）。

标的49：直接胆红素测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.08（光径1.0cm，450nm±20nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定20μmol/L样本，吸光度变化在0.02～0.04范围内。

2.3线性：[1,342]μmol/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[1,10]μmol/L范围内，线性绝对偏差应不超过±1μmol/L；(10,342]μmol/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤5.0%。

3.2批内瓶间差：试剂盒内校准品瓶间差CV≤5.0%。

3.3批间差：批间相对极差≤6.0%。

4.准确度：回收率在(100±10)%范围内。

标的50：脂蛋白(a)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：试剂空白吸光度≤1.500。

2.2分析灵敏度：样本浓度为250mg/L时，△A≥0.020。

2.3线性区间：在[50，1000]mg/L范围内，线性相关系数r≥0.990；测试浓度在[50，150]mg/L时，绝对偏差不超过±15mg/L；测试浓度在（150，1000]mg/L时，相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1批内精密度：用高、低2个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于10%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于10%。

4.准确度：回收率在85%-115%范围内。

标的51：脂蛋白(a)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：试剂空白吸光度≤1.500。

2.2分析灵敏度：样本浓度为250mg/L时，△A≥0.020。

2.3线性区间：在[50，1000]mg/L范围内，线性相关系数r≥0.990；测试浓度在[50，150]mg/L时，绝对偏差不超过±15mg/L；测试浓度在（150，1000]mg/L时，相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1批内精密度：用高、低2个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于10%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于10%。

4.准确度：回收率在85%-115%范围内。

标的52：载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法）

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.05（光径1.0cm，340nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定0.6g/L的样本，吸光度变化在0.042～0.300区间内。

2.3线性：[0.2，2.5]g/L；在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.9900；[0.2，1]g/L区间内，绝对偏差应不超过0.1g/L；（1，2.5]g/L区间内，相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：用高、中、低3个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于5%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于6%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内。

标的53：载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法）

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.05（光径1.0cm，340nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定0.6g/L的样本，吸光度变化在0.042～0.300区间内。

2.3线性：[0.2，2.5]g/L；在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.9900；[0.2，1]g/L区间内，绝对偏差应不超过0.1g/L；（1，2.5]g/L区间内，相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：用高、中、低3个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于5%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于6%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内。

标的54：载脂蛋白A1测定试剂盒（免疫比浊法）

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.05（光径1.0cm，340nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定0.6g/L的样本，吸光度变化在0.10～0.80区间内。

2.3线性：[0.5，2.3]g/L；在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.9900。[0.5，1]g/L区间内，绝对偏差应不超过0.1g/L；（1，2.3]g/L区间内，相对偏差应不超过±10%。

3．精密度

3.1重复性：用高、中、低3个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于5%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于6%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内。

标的55：载脂蛋白A1测定试剂盒（免疫比浊法）

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.05（光径1.0cm，340nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定0.6g/L的样本，吸光度变化在0.10～0.80区间内。

2.3线性：[0.5，2.3]g/L；在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.9900。[0.5，1]g/L区间内，绝对偏差应不超过0.1g/L；（1，2.3]g/L区间内，相对偏差应不超过±10%。

3．精密度

3.1重复性：用高、中、低3个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于5%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于6%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内。

标的56：游离脂肪酸测定试剂盒（ACS-ACOD法）

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：≤0.5。

2.2分析灵敏度：样本浓度为0.5mmol/L时，吸光度差值的绝对值在0.01-0.20范围内。

▲2.3线性区间：在[0.1，2.0]mmol/L范围内，线性相关系数r≥0.990；测试浓度在[0.1，1.0]mmol/L时，绝对偏差不超过±0.1mmol/L；测试浓度在（1.0，2.0]mmol/L时，相对偏差不超过±10%。(提供产品说明书或检测机构出具的检验报告)

3.精密度

▲3.1批内精密度：用高、低2个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于6%。(提供产品说明书或检测机构出具的检验报告)

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于10%。

4.准确度：回收率在85%-115%范围内。

标的57：游离脂肪酸测定试剂盒（ACS-ACOD法）

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：≤0.5。

2.2分析灵敏度：样本浓度为0.5mmol/L时，吸光度差值的绝对值在0.01-0.20范围内。

▲2.3线性区间：在[0.1，2.0]mmol/L范围内，线性相关系数r≥0.990；测试浓度在[0.1，1.0]mmol/L时，绝对偏差不超过±0.1mmol/L；测试浓度在（1.0，2.0]mmol/L时，相对偏差不超过±10%。(提供产品说明书或检测机构出具的检验报告)

3.精密度

▲3.1批内精密度：用高、低2个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于6%。(提供产品说明书或检测机构出具的检验报告)

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于10%。

4.准确度：回收率在85%-115%范围内。

标的58：小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(过氧化氢酶法)

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1空白吸光度：在600nm波长处，10mm光径下，空白吸光度应≤0.1000。

2.2分析灵敏度：样本浓度为0.78mmol/L时，吸光度差值≥0.0500。

2.3线性：在[0.10，2.59]mmol/L的范围内，线性相关系数r≥0.990。测试浓度在[0.10，0.78]mmol/L时；绝对偏差不超过±0.08mmol/L；测试浓度在（0.78，2.59]mmol/L时，相对偏差不超过±10.0%。

3.精密度

3.1重复性：重复测试高、低2个浓度的样本各10次，变异系数（CV）不大于6.0%。

3.2批间差：用3个不同批次的试剂盒分别测试样本，每个批次测试3次，其相对极差（R）不大于10.0%。

4.准确度：与已上市产品进行比对试验，样本浓度在[0.10，2.59]mmol/L的范围内，线性相关系数r≥0.975。测试浓度在[0.10，0.78]mmol/L时，绝对偏差不超过±0.08mmol/L；测试浓度在（0.78，2.59]mmol/L时，相对偏差不超过±10.0%。

标的59：小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1空白吸光度：在600nm波长处，10mm光径下，空白吸光度应≤0.1000。

2.2分析灵敏度：样本浓度为0.78mmol/L时，吸光度差值≥0.0500。

2.3线性：在[0.10，2.59]mmol/L的范围内，线性相关系数r≥0.990。测试浓度在[0.10，0.78]mmol/L时；绝对偏差不超过±0.08mmol/L；测试浓度在（0.78，2.59]mmol/L时，相对偏差不超过±10.0%。

3.精密度

3.1重复性：重复测试高、低2个浓度的样本各10次，变异系数（CV）不大于6.0%。

3.2批间差：用3个不同批次的试剂盒分别测试样本，每个批次测试3次，其相对极差（R）不大于10.0%。

4.准确度：与已上市产品进行比对试验，样本浓度在[0.10，2.59]mmol/L的范围内，线性相关系数r≥0.975。测试浓度在[0.10，0.78]mmol/L时，绝对偏差不超过±0.08mmol/L；测试浓度在（0.78，2.59]mmol/L时，相对偏差不超过±10.0%。

标的60：胃蛋白酶原II测定试剂盒(免疫比浊法)

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1空白吸光度：A≤1.20（波长700nm，光径1cm）。

2.2分析灵敏度：测定40ng/ml的胃蛋白酶原Ⅱ样本，吸光度变化在0.050～0.300区间内。

2.3线性：[2.0，70]ng/ml。在规定的线性区间内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.9900。[2.0，20]ng/ml区间内，线性偏差应不超过±2ng/ml；（20，70]ng/ml区间内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：用高、低2个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于5%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于6%。

4.准确度：回收率在（100±15）%范围内。

标的61：胃蛋白酶原II测定试剂盒(免疫比浊法)

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1空白吸光度：A≤1.20（波长700nm，光径1cm）。

2.2分析灵敏度：测定40ng/ml的胃蛋白酶原Ⅱ样本，吸光度变化在0.050～0.300区间内。

2.3线性：[2.0，70]ng/ml。在规定的线性区间内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.9900。[2.0，20]ng/ml区间内，线性偏差应不超过±2ng/ml；（20，70]ng/ml区间内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：用高、低2个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于5%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于6%。

4.准确度：回收率在（100±15）%范围内。

标的62：胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(免疫比浊法)

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1空白吸光度：A≤1.20（波长700nm，光径1cm）。

2.2分析灵敏度：测定70ng/ml的胃蛋白酶原I样本，吸光度变化在0.050～0.300区间内。

2.3线性：[2.5，160]ng/ml。在规定的线性区间内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.9900。[2.5，30]ng/ml区间内，线性偏差应不超过±3ng/ml；（30，160]ng/ml区间内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：用高、低2个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于5%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于6%。

4.准确度：回收率在（100±15）%范围内。

标的63：胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒(免疫比浊法)

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1空白吸光度：A≤1.20（波长700nm，光径1cm）。

2.2分析灵敏度：测定70ng/ml的胃蛋白酶原I样本，吸光度变化在0.050～0.300区间内。

2.3线性：[2.5，160]ng/ml。在规定的线性区间内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.9900。[2.5，30]ng/ml区间内，线性偏差应不超过±3ng/ml；（30，160]ng/ml区间内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：用高、低2个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于5%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于6%。

4.准确度：回收率在（100±15）%范围内。

标的64：同型半胱氨酸

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤2.0（光径1.0cm，340nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定10μmol/L被测物，吸光度变化率（ΔA/min）≥0.026/分。

▲2.3线性：[3,50]μmol/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数r≥0.9900。[3,10]μmol/L区间内，绝对偏差应不超过3μmol/L；(10,50]μmol/L区间内，线性相对偏差应不超过±10%。(提供产品说明书或检测机构出具的检验报告)

3.测量精密度

▲3.1批内精密度：用高、低2个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于5%。(提供产品说明书或检测机构出具的检验报告)

3.2批间精密度：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于6%

4.准确度：相对偏差在±15%范围内（测试国家标准品360047）。

标的65：铁测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.100（光径1.0cm，560nm±20nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定10μmol/L样本，吸光度变化在0.030～0.060范围内。

2.3线性：[0.71,179]μmol/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[0.71,10]μmol/L范围内，线性绝对偏差应不超过±1μmol/L；(10,179]μmol/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤5.0%

3.2批间差：批间相对极差≤6.0%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内（测试国家标准物质GBW09152）。

标的66：铁测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.100（光径1.0cm，560nm±20nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定10μmol/L样本，吸光度变化在0.030～0.060范围内。

2.3线性：[0.71,179]μmol/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[0.71,10]μmol/L范围内，线性绝对偏差应不超过±1μmol/L；(10,179]μmol/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤5.0%

3.2批间差：批间相对极差≤6.0%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内（测试国家标准物质GBW09152）。

标的67：天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性

2.1试剂空白

2.1.1试剂空白吸光度：A≥1.0（光径1.0cm，340nm±20nm波长）。

2.1.2试剂空白吸光度变化：ΔA/分≤0.004。

2.2分析灵敏度：测定50U/L样本，吸光度变化在0.010/分～0.040/分范围内。

2.3线性：[5,1000]U/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[5,50]U/L范围内，线性绝对偏差应不超过±5U/L；(50,1000]U/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤5%。

3.2批间精密度：批间相对极差≤6%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内（测试国家标准物质GBW(E)090593）。

标的68：糖化白蛋白测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度

2.1.1糖化白蛋白试剂空白吸光度≤0.3。

2.1.2白蛋白试剂空白吸光度≤0.5。

2.2分析灵敏度

2.2.1糖化白蛋白样本浓度为1.4g/dl时，吸光度差值应≥0.01。

2.2.2白蛋白样本浓度为4.0g/dl时，吸光度差值应≥0.02。

2.3线性区间：在[10.0，69.0]%的范围内，线性相关系数r≥0.990。测试浓度在[10.0，30.0]%时，绝对偏差应不超过±3%；测试浓度在[30.0，69.0]%时，相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：用高、低2个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于10%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于10%。

4.准确度：与已上市产品进行对比试验，在[10.0，69.0]%的范围内，线性相关系数r≥0.975。测试浓度在[10.0，30.0]%时，绝对偏差应不超过±3%；测试浓度在[30.0，69.0]%时，相对偏差应不超过±10%。

标的69：酸洗液

1.W2-酸性清洗液。

2.用途：用于检测过程中反应体系的清洗,不包含单独用于仪器的清洗液。

3.检验原理：周期性或选择性对测试系统进行有效清洗，清除残留物，提升检测精度和准确性。

标的70：生化多项校准品

1.样本类型:冻干粉。

2.配套生化试剂盒使用。

3.校准品特性：

3.1冻干粉，单水平。人血清基质（20%）中添加生物活性物质及化学添加物，稳定剂20g/L。

3.2试剂为冻干粉，复溶后为无色至淡黄色液体，无可见不溶物。

4.包装外观整洁，标签字迹清晰，不易脱落。

标的71：乳酸脱氢酶同工酶测定试剂

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白

2.1.1试剂空白吸光度：≤0.5。

2.1.2试剂空白吸光度变化率：（ΔA/分）≤0.002。

2.2分析灵敏度：样本浓度为200U/L时，ΔA/分≥0.01。

2.3线性区间：在[30，1000]U/L范围内，线性相关系数r≥0.990；测定浓度在[30，100]U/L时，绝对偏差不超过±10U/L，测定浓度在（100，1000]U/L时，相对偏差不超过±10%。

3.精密度

3.1批内精密度：用高、中、低3个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于10%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于10%。

4.准确度：与已上市试剂盒比对，相关系数（r）应不小于0.975；测定浓度在[30，100]U/L时，绝对偏差不超过±10U/L，测定浓度在（100，1000]U/L时，相对偏差不超过±10%。

标的72：乳酸脱氢酶同工酶测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白

2.1.1试剂空白吸光度：≤0.5。

2.1.2试剂空白吸光度变化率：（ΔA/分）≤0.002。

2.2分析灵敏度：样本浓度为200U/L时，ΔA/分≥0.01。

2.3线性区间：在[30，1000]U/L范围内，线性相关系数r≥0.990；测定浓度在[30，100]U/L时，绝对偏差不超过±10U/L，测定浓度在（100，1000]U/L时，相对偏差不超过±10%。

3.精密度

3.1批内精密度：用高、中、低3个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于10%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于10%。

4.准确度：与已上市试剂盒比对，相关系数（r）应不小于0.975；测定浓度在[30，100]U/L时，绝对偏差不超过±10U/L，测定浓度在（100，1000]U/L时，相对偏差不超过±10%。

标的73：乳酸脱氢酶测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白

2.1.1试剂空白吸光度：A≤0.50（光径1.0cm，340nm±20nm波长）。

2.1.2试剂空白吸光度变化：ΔA/分≤0.002。

2.2分析灵敏度：测定150U/L样本，吸光度变化在0.01/分～0.03/分范围内。

2.3线性：[5,1000]U/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[5,50]U/L范围内，线性绝对偏差应不超过±5U/L；(50,1000]U/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤5.0%。

3.2批间差：批间相对极差≤6.0%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内（测试国家标准物质GBW(E)090593）。

标的74：前白蛋白测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性

2.1试剂空白吸光度：≤0.5。

2.2分析灵敏度：样本浓度为50mg/L时，△A≥0.015。

2.3线性区间：在[70，600]mg/L范围内，线性相关系数r≥0.990；测定浓度在[70，150]mg/L时，绝对偏差不超过±15mg/L，测定浓度在（150，600]mg/L时，相对偏差不超过±10%。

3.精密度

3.1批内精密度：用高、中、低3个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于10%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于10%。

4.准确度：测试国家标准物质GBW(E)090619，测试值与靶值的相对偏差应不大于10%。

标的75：前白蛋白测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性

2.1试剂空白吸光度：≤0.5。

2.2分析灵敏度：样本浓度为50mg/L时，△A≥0.015。

2.3线性区间：在[70，600]mg/L范围内，线性相关系数r≥0.990；测定浓度在[70，150]mg/L时，绝对偏差不超过±15mg/L，测定浓度在（150，600]mg/L时，相对偏差不超过±10%。

3.精密度

3.1批内精密度：用高、中、低3个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于10%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于10%。

4.准确度：测试国家标准物质GBW(E)090619，测试值与靶值的相对偏差应不大于10%。

标的76：葡萄糖测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.15（光径1.0cm，500nm±20nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定1mmol/L样本，吸光度变化在0.05～0.08范围内。

2.3线性：[0.1,28]mmol/L（[1.8,500]mg/dL）。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[0.1,1]mmol/L范围内，线性绝对偏差应不超过±0.1mmol/L；(1,28]mmol/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤5.0%。

3.2批间差：批间相对极差≤6.0%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内（测试国家标准物质GBW(E)090544/GBW(E)090545/GBW(E)090546）。

标的77：尿酸检测试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.30（光径1.0cm，480nm～560nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定50μmol/L样本，吸光度变化在0.02/分～0.04/分范围内。

2.3线性：[6,1190]μmol/L([0.1,20]mg/dl)。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[6,50]μmol/L范围内，线性绝对偏差应不超过±5μmol/L；(50,1190]μmol/L范围内，线性相对差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤4.0%。

3.2批间差：批间相对极差≤6.0%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内（测试国家标准品360012）。

标的78：尿素氮检测试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白

2.1.1试剂空白吸光度：A≥1.00（光径1.0cm，340nm±20nm波长）。

2.1.2试剂空白吸光度变化率：ΔA/分≤0.01。

2.2分析灵敏度：测定10mmol/L样本，吸光度变化在0.01/分～0.10/分范围内。

2.3线性：[0.5,35.7]mmol/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[0.5,5]mmol/L范围内，线性绝对偏差应不超过±0.5mmol/L，(5,35.7]mmol/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤5.0%。

3.2批间差：批间相对极差≤6.0%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内（测试国家标准品360012）。

标的79：免疫球蛋白M测定试剂盒

1.样本类型:血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.10（光径1.0cm，340nm±20nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定0.50g/L样本，吸光度变化在0.02～0.20范围内。

2.3线性：[0.021,3.00]g/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[0.021,0.500]g/L范围内,线性绝对偏差应不超过±0.050g/L；(0.500,3.00]g/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤6.0%。

3.2批间差：批间相对极差≤8.0%。

标的80：免疫球蛋白G测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.10（光径1.0cm，540nm±20nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定5g/L样本，吸光度变化在0.02～0.20范围内。

2.3线性：[0.02,35]g/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990；[0.02,0.5]g/范围内，线性绝对偏差应不超过±0.05g/L；(0.5,35]g/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤6.0%。

3.2批间差：批间相对极差≤8.0%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内。

标的81：免疫球蛋白A测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.10（光径1.0cm，340nm±20nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定0.50g/L样本，吸光度变化在0.02～0.20范围内。

2.3线性：[0.037,6.50]g/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[0.037,0.5]g/L范围内，线性绝对偏差应不超过±0.05g/L；(0.50,6.50]g/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤6.0%。

3.2批间差：批间相对极差≤8.0%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内。

标的82：类风湿因子测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤1.0（光径1.0cm，650nm±20nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定10U/ml样本，吸光度变化在0.02～0.10范围内。

2.3线性：[2,160]U/ml。在规定的线性范围内，线性测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990；[2,20]U/ml范围内，线性绝对偏差应不超过±2U/ml；(20,160]U/ml范围内，线性相对偏差应不超±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤6.0%。

3.2批内瓶间差：试剂盒内校准品瓶间差CV≤6.0%。

3.3批间差：批间相对极差≤8.0%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内。

标的83：抗链球菌溶血素O测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤1.2（光径1.0cm，540nm±20nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定100U/ml样本，吸光度变化在0.020～0.200范围内。

2.3线性：[3,800]U/ml。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990；[3，50]U/ml范围内，线性绝对偏差不超过±5U/ml；(50,800]U/ml范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤6.0%。

3.2批间差：批间差≤8.0%。

4.准确度：回收率在（100±15）%范围内。

标的84：碱性磷酸酶测定试剂盒

1.样本类型：血清

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白

2.1.1试剂空白吸光度：A≤0.600（光径1.0cm，405nm±20nm波长）。

2.1.2试剂空白吸光度变化率：ΔA/分≤0.005。

2.2分析灵敏度：测定120U/L样本，吸光度变化在0.024/分～0.072/分范围内。

2.3线性：[5,1000]U/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）不低于0.990。[5,50]U/L范围内，线性绝对偏差不超过±5U/L；(50,1000]U/L范围内，线性相对偏差不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤5%。

3.2批间差：批间相对极差≤6%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内。

标的85：碱洗液

1.W2-碱性清洗液。

2.用途：用于检测过程中反应体系的清洗，不包含单独用于仪器的清洗液。

3.检验原理：周期性或选择性对测试系统进行有效清洗，清除残留物，提升检测精度和准确性。

标的86：肌酸激酶测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白

2.1.1试剂空白吸光度：A≤0.50（光径1.0cm，340nm±20nm波长）。

2.1.2试剂空白吸光度变化率：ΔA/分≤0.002。

2.2分析灵敏度：测定150U/L样本，吸光度变化在0.01/分～0.03/分范围内。

2.3线性：[5,1500]U/L在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[5,50]U/L范围内，线性绝对偏差应不超过±5U/L；（50,1500]U/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤5%。

3.2批间差：批间相对极差≤6%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内（测试国家标准物质GBW(E)090593）。

标的87：肌酐检测试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.080（光径1.0cm，548nm±20nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定100μmol/L样本，吸光度变化在0.010～0.030范围内。

2.3线性：[5.6,1500]μmol/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[5.6,50]μmol/L范围内，线性绝对偏差应不超过±5μmol/L；(50,1500]μmol/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤5%。

3.2批间差：批间相对极差≤8%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内。

标的88：胱抑素C测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.8（光径1cm，546nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定2mg/L被测物，吸光度变化≥0.030。

▲2.3线性：[0.2，7.5]mg/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数r≥0.9900；[0.2，2.0]mg/L区间内，绝对偏差应不超过0.2mg/L；（2.0，7.5]mg/L区间内，线性相对偏差应不超过±10%。(提供产品说明书或检测机构出具的检验报告)

3.精密度

3.1重复性：用高、低2个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于6.0%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于8.0%。

标的89：胱抑素C测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.8（光径1cm，546nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定2mg/L被测物，吸光度变化≥0.030。

▲2.3线性：[0.2，7.5]mg/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数r≥0.9900；[0.2，2.0]mg/L区间内，绝对偏差应不超过0.2mg/L；（2.0，7.5]mg/L区间内，线性相对偏差应不超过±10%。(提供产品说明书或检测机构出具的检验报告)

3.精密度

3.1重复性：用高、低2个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于6.0%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于8.0%。

标的90：高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-过氧化氢酶清除法)

1.样本类型：血清，或肝素锂抗凝血浆。

2试剂空白吸光度：在波长600nm（540nm～620nm）（光径1cm）处，试剂空白吸光度A＜0.050。

3.准确度：测定GBW09178，相对偏差应不超过±10%。

4.分析灵敏度：对应于浓度为1.00mmol/L的HDL-C所引起的吸光度差值（△A）的绝对值应＞0.04。

标的91：甘油三酯测定试剂盒(GPO-PAP法）

1.试剂盒特性：

1.1试剂空白吸光度：A≤0.08（光径1.0cm，500nm±20nm波长）。

1.2分析灵敏度：测定0.5mmol/L样本，吸光度变化在0.04～0.07范围内。

1.3线性：[0.1,11.4]mmol/L([8.85,1000]mg/dl)。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990；[0.1,1]mmol/L范围内，线性绝对偏差应不超过±0.1mmol/L；(1,11.4]mmol/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

2.精密度

2.1重复性：变异系数CV≤5.0%。

2.2批间差：批间相对极差≤6.0%。

3.准确度：相对偏差在±10%范围内。

标的92：钙测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：≤1.0。

2.2分析灵敏度：样本浓度为2.5mmol/L时，吸光度差值应≥0.10。

2.3线性：在[0.24，4.25]mmol/L的范围内，线性相关系数r≥0.990。测试浓度在[0.24，1.00]mmol/L时，绝对偏差应不超过±0.10mmol/L；测试浓度在（1.00，4.25]mmol/L时，相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：用1个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于3%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于5%。

4.准确度：用国家标准物质GBW09152，对试剂盒进行测试，相对偏差应不超过±5%。

标的93：钙测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：≤1.0。

2.2分析灵敏度：样本浓度为2.5mmol/L时，吸光度差值应≥0.10。

2.3线性：在[0.24，4.25]mmol/L的范围内，线性相关系数r≥0.990。测试浓度在[0.24，1.00]mmol/L时，绝对偏差应不超过±0.10mmol/L；测试浓度在（1.00，4.25]mmol/L时，相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：用1个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于3%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于5%。

4.准确度：用国家标准物质GBW09152，对试剂盒进行测试，相对偏差应不超过±5%。

标的94：低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-表面活性剂清除法)

1.样本类型：血清，或肝素锂、枸橼酸钠抗凝血浆。

2.试剂空白吸光度：在波长600nm（540nm～620nm）（光径1cm）处，试剂空白吸光度（A）＜0.050。

3.准确度：测定GBW09178，相对偏差应不超过±10%。

4.分析灵敏度：对应于浓度为1.00mmol/L的LDL-C所引起的吸光度差值（△A）的绝对值应＞0.03。

标的95：胆固醇测定试剂盒(CHOD-PAP法)

1.样本类型：血清。

2.试剂空白吸光度：在波长505nm（480nm～550nm）（光径1cm）处，试剂空白吸光度（A）应≤0.080。

3.准确度：测定GBW09138a，其测定结果的相对偏差应不超过±10％。

4.分析灵敏度：对应于浓度为5.17mmol/L的胆固醇所产生的吸光度差值（△A）应在0.140～0.480范围内。

标的96：超敏C反应蛋白测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1空白吸光度：A≤1.5（光径1.0cm，540nm±20nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定5mg/L样本，吸光度变化在0.02～0.10范围内。

2.3线性：[0.06,15]mg/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）不低于0.990；[0.06,2]mg/L范围内，线性绝对偏差应不超过±0.2mg/L；(2,15]mg/L范围内，线性相对偏差不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤6.0%。

3.2批间差：批间差≤8.0%。

4.准确度：回收率在（100±15）%范围内。

标的97：不饱和铁结合力测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：≤1.3。

2.2分析灵敏度：样本浓度为50μmol/L时，△A≥0.10。

2.3线性区间：在[5，80]μmol/L范围内，线性相关系数r≥0.990；测试浓度在[5，20]μmol/L时，绝对偏差不超过±3μmol/L，测试浓度在（20，80]μmol/L时，相对偏差不超过±15%。

3.精密度

3.1批内精密度：用高、中、低3个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于6%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于10%。

4.准确度：与已上市试剂盒比对，相关系数（r）应不小于0.975；测试浓度[5，20]μmol/L时绝对偏差不超过±3μmol/L；在（20，80]μmol/L,范围内的相对偏差不超过±15%。

标的98：不饱和铁结合力测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：≤1.3。

2.2分析灵敏度：样本浓度为50μmol/L时，△A≥0.10。

2.3线性区间：在[5，80]μmol/L范围内，线性相关系数r≥0.990；测试浓度在[5，20]μmol/L时，绝对偏差不超过±3μmol/L，测试浓度在（20，80]μmol/L时，相对偏差不超过±15%。

3.精密度

3.1批内精密度：用高、中、低3个浓度的样本测试试剂盒，各重复测试10次，其变异系数（CV）应不大于6%。

3.2批间差：用样本分别测试3个不同批次的试剂盒，每个批次测试3次，其相对极差（R）应不大于10%。

4.准确度：与已上市试剂盒比对，相关系数（r）应不小于0.975；测试浓度[5，20]μmol/L时绝对偏差不超过±3μmol/L；在（20，80]μmol/L,范围内的相对偏差不超过±15%。

标的99：丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白

2.1.1试剂空白吸光度：A≥1.0（光径1.0cm，340nm±20nm波长）。

2.1.2试剂空白吸光度变化率：ΔA/分≤0.004。

2.2分析灵敏度：测定50U/L样本，吸光度变化在0.010/分～0.040/分范围内。

2.3线性：[5,1000]U/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[5,50]U/L范围内，线性绝对偏差应不超过±5U/L；(50,1000]U/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤5%。

3.2批间差：批间相对极差≤6%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内（测试国家标准物质GBW(E)090593）。

标的100：白蛋白测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白吸光度：A≤0.250（光径1.0cm，630nm±20nm波长）。

2.2分析灵敏度：测定5g/L样本，吸光度变化在0.04～0.07范围内。

2.3线性：[2,60]g/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[2,10]g/L范围内，线性绝对偏差应不超过±1g/L；(10,60]g/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤2.0%。

3.2批间差：批间相对极差≤5.0%。

4.准确度：相对偏差在±6%范围内（测试国家标准物质GBW(E)090619）。

标的101：γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性

2.1试剂空白

2.1.1试剂空白吸光度：A≤0.60（光径1.0cm，405nm±20nm波长）。

2.1.2试剂空白吸光度变化率：ΔA/分≤0.005。

2.2分析灵敏度：测定50U/L样本，吸光度变化在0.02/分～0.05/分范围内。

2.3线性：[5,450]U/L。在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[5,50]U/L范围内，线性绝对偏差应不超过±5U/L；(50,450]U/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤5%。

3.2批间差：批间差≤6%。

4.准确度：相对偏差在±10%范围内（测试国家参考物质GBW(E)090593）。

标的102：α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白

2.1.1试剂空白吸光度：A≥1.1（光径1.0cm，405nm±20nm波长）。

2.2.2试剂空白吸光度变化率：ΔA/分≤0.002。

2.2分析灵敏度：测定150U/L样本，吸光度变化在0.01/分～0.03/分范围内。

2.3线性：[10～1000]U/L在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[10～50]U/L范围内，线性绝对偏差应不超过±5U/L；（50～1000]U/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤5%。

3.2批间差：批间相对极差≤6%。

4.准确度：与上市产品进行比对试验，相关系数r2≥0.95，相对偏差应不超过±10%。

标的103：α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒

1.样本类型：血清。

2.试剂盒特性：

2.1试剂空白

2.1.1试剂空白吸光度：A≥1.1（光径1.0cm，405nm±20nm波长）。

2.2.2试剂空白吸光度变化率：ΔA/分≤0.002。

2.2分析灵敏度：测定150U/L样本，吸光度变化在0.01/分～0.03/分范围内。

2.3线性：[10～1000]U/L在规定的线性范围内，测定值与样本浓度值的相关系数（r）应不低于0.990。[10～50]U/L范围内，线性绝对偏差应不超过±5U/L；（50～1000]U/L范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

3.精密度

3.1重复性：变异系数CV≤5%。

3.2批间差：批间相对极差≤6%。

4.准确度：与上市产品进行比对试验，相关系数r2≥0.95，相对偏差应不超过±10%。

标的104：癌胚抗原测定试剂盒

1.主要用途：用于体外定量测定人血清和血浆中癌胚抗原含量。

2.方法学：电化学发光免疫分析。

3.检测原理：夹心法。

4.检测/反应时间：≤18分钟。

二）其他要求

1.配送服务要求：

1.1投标人对本项目进行采购管理、仓储、物流配送。须配备诊断试剂所需的常温库、冷藏库和冷冻库，应能满足医学诊断试剂说明书和标签标示要求的运输储存条件。

1.2按照北京市体检中心在用供应商系统订单要求，及时将中心丰台体检分院（生化、免疫、临检）、航天桥门诊部（临检）、马甸体检分院（临检）所需诊断试剂供给、分拆加工、贴码，配送至采购人指定位置，信息可全程追溯，保障诊断试剂种类、数量、时效及合规性符合北京市体检中心及配送要求。

1.3投标人提供的产品及服务均需符合国家法律法规、规章等规范性文件及相关行业标准。投标人的采购、物流等活动应遵守包括但不限于以下法律法规：采购、运输、仓储、配送、装卸、流通加工、物流包装、物流保险、货物通关等。

2.采购及管理

2.1采购合规：投标人采购管理工作须符合国家和北京诊断试剂采购的相关法律法规。投标人须保证诊断试剂货源按照北京市体检中心指定供应商进货，渠道合法正规，确保采购人临床使用医用耗材的合法性、安全性和稳定性。

2.2采购目录和资质管理：投标人严格按照采购人确定的诊断试剂的目录、品规（品名、型号、规格）、诊断试剂供应商目录、相关资质进行采购管理，动态同步更新相关信息，保障有效期。要根据采购人需求，随时提供合格资质证明资料。

2.3采购质量控制：

2.3.1投标人按照国家相关法律法规要求及采购人管理规定要求，按批或定期向采购人提供检测报告（含自检报告和有资质的检测机构出具的检测报告）。

2.3.2对于配送的货物本身出现的质量问题投标人应承诺无条件进行退换货服务。投标人不得向采购人供应未依法注册或备案、无合格证明文件及过期、失效的耗材。

2.3.3一旦出现不良事件投标人需积极配合采购人进行事件的处理。

2.3.4投标人定期接受采购人的质量评价。

3.配送需求

▲3.1投标人按照采购人下达的日常配送订单要求配送，加急订单24小时内将诊断试剂配送到采购人指定地点（包括法定节假日）（需提供承诺书）。

3.2投标人应在物流库房内按照采购人规定完成诊断试剂的各类标识码的贴码工作。

3.3投标人承担配送过程中（即诊断试剂配送至北京市体检中心医学检验科验收前）所需相关设施及装备。

3.4投标人保证配送诊断试剂在运送过程中的质量安全，采用可靠、安全的运输方式和保存条件，并承担相关费用。

3.5投标人按采购人要求整齐摆放诊断试剂，与采购人共同进行核对清点，进行入库数量和质量的验收。验收内容严格按照国家法律法规及采购人的管理规定。包括但不限于：诊断试剂的外观、数量、型号、规格、品牌、质量等，验收合格后双方签字确认，过程留痕可追溯。

3.6投标人严格遵守采购人内部制度规定，做到医用耗材包装及消毒符合《北京市医院感染管理实施细则》《消毒技术规范》及国家正式发布的最新版本文件规定。

3.7试剂耗材如有破损投标人应单独打包，做好明显标识，与其他合格品分离，并完成退货处理。

3.8投标人每日对运送车辆进行清洁、消毒，做到及时检修车辆状况，并按照采购人指定的运送通道、运输时间进行运输，遵循院内有关安全管理规定，有记录备查。

3.9投标人及时按采购人要求的财务结算周期和时间节点，向采购人提供试剂耗材配送结算单据，包括但不限于出库单据、正式增值税普通发票等。

3.10投标人对采购人认定的小于6个月或剩余有效期不足有效期50%的产品免费予以更换。

4.紧急集约配送服务要求

4.1投标人在接到采购人下达的“紧急配送订单”指令后2小时内将诊断试剂配送到采购人指定地点（包括法定节假日）。

4.2如遇突发公共事件（如传染性疾病、自然灾害）等造成的产品使用量的大量增加，投标人启动紧急配送相关流程，与采购人协调收货时间，与供应商协调库存，并紧急调配运输车辆，实现精确、准时配送，确保12小时内将所需产品配送到采购人指定地点。

5.灾备集约配送服务保障要求

5.1投标人具备一定的冗余储备和分散配送能力。

5.2投标人提供遇突发场所安全事件、道路中断、行政管控、诊断试剂安全事故、诊断试剂不良事件、信息系统故障等非常规情况的服务保障方案。

5.3投标人须在获知不良事件发生的2小时内告知采购人，同时向采购人进行书面通报，配合采购人的不良事件的调查、追踪及后续处理，并且立即调换该产品，根据采购人要求出具书面的事件调查分析报告。因未及时告知而对采购人或第三方造成损害的，由投标人承担相应的法律及赔偿责任。由投标人配送延误或质量问题造成的严重不良事件，采购人有权要求投标人退出。

6.运输车辆与装卸要求

▲6.1投标人提供自有或租用或含委托第三方物流提供配送服务的冷链配送车≥5辆，符合招标需求配送车辆(需提供自有车辆的持有证明或租赁证明或委托第三方物流的证明材料)。

6.2运输医用耗材的车辆应使用封闭的厢式货车，并针对运输货物的包装条件及道路、天气状况采取相应措施，防止对货物质量造成影响。对有温度要求货物的运输，应有冷藏或保温的措施。

6.3采用保温箱运输冷藏物资时，保温箱上应注明贮藏条件、启运时间、保温时限、特殊注意事项或运输警告。

6.4采用冷藏车运输冷藏物资时，冷藏车应符合最新QC标准要求，具有自动温度监控记录功能，采用远程监控技术实施实时温度监测及数据上传。

6.5货物启运前，应认真核对货物的品名、规格、数量与运单是否相符，包装是否良好，发现不符合规定或存在危及安全运输隐患的，不得启运。

6.6货物应安全、准确、及时送达，货损、货差应控制在合同约定的允许范围之内。制定因突发情况导致车辆无法正常运行的应急预案，应及时、准确向客户提供运输与配送的相关信息。

6.7应按货物包装标识要求进行作业，不得倒置货物、损坏货物外包装。

6.8应选择合理地装载、卸载的流程及加固措施，防止货物破碎与污染。

6.9货物丢失或损坏时，投标人应承担损失，并及时补充相应货物。

7.仓储需求

7.1投标人物流库房（自有、租赁或含委托第三方提供库房服务的），需提供相关证明材料。

7.2符合北京市药品监督管理局等监管部门的法规要求。

7.3具有独立冷藏库房，库房容积≥1000立方米，具有可全程追溯的冷链系统（提供冷链运输系统、冷链运输追溯管理系统的列表）。

7.4投标人提供的物流库房，以北京市体检中心丰台体检部中心的仓库点位地图，单向车程在2小时以内并标注车程距离。

7.5投标人提供物流库房列表，内容包括库房地址、有效面积、与丰台体检部的车程距离（km）、库房性质（常温库、冷藏库和冷冻库）和库房使用截止期。

▲7.6为保证产品的及时配送并缓解北京市体检中心库房存储压力，投标人须以北京市体检中心丰台体检部为核心，不超过车程0.5小时设立院边库房，该库房归投标人所有（库房自有或租赁或委托第三方），其中提供给采购人的仓储专属面积≥100㎡；能够满足北京市体检中心常备诊断试剂耗材30天的存储量，必须有专属标识，货物贴专属标签。院边库房的物业水电及各种维护、耗材费用由投标人承担。（提供已有符合条件院边库建设方案和承诺函）。

7.7所有库房储存条件，均符合诊断试剂的说明书和标签标示库存要求。投标人应提供冷链试剂的全程仓储温度记录（包含仓库出入交接温度记录），避免失效。

7.8投标人对库存诊断试剂进行高低量储备和安全量管理，并对失效及近效期进行预警管理。

7.9库房仓储保障无水、火、盗、疫等安全风险。

7.10投标人上述仓储情况如出现变动，应在变动情况出现的1小时内与采购人同步上述信息。

7.11提供全套库房管理的相关制度列表及制度文件。

8.接口服务采购配送方面：

8.1投标人需要同采购人建立信息接口，使采购人可以看到投标人的发货信息等（包括发货数量、批次以及批次有效期等）。

8.2投标人应在中标后在规定时间内实现“试剂耗材清单”内全部品种的正常供货，并按需求采购配送。

8.3根据采购人需求，配备信息化管理软硬件，协助完成信息化对接工作。

8.4可通过条码管理，实现耗材全流通环节的监控、完成追溯管理。支持UDI原厂码全程追溯。

9.信息管理

9.1提供试剂耗材的字典库维护，包括但不限于提供按采购人要求的试剂耗材字典库信息或由采购人提供端口软件用于维护。

9.2维护内容包括但不限于商品品名、规格、数量、单价、金额、有效期、生产批号、生产厂家、注册证号、储运条件、商品图片等信息。

9.3提供配送订单电子数据传送，内容包括但不限于商品品名、规格、数量、单价、金额、有效期、生产批号、生产厂家、注册证号等信息。

10.售后服务

10.1服务流程及内容要求

10.1.1结合采购人现有情况，设置专业的售后服务团队，制定详细的售后服务流程，能够及时为采购人提供售后服务；

10.1.2做好售后服务计划、有完整的售后服务记录；

10.1.3定期进行采购人满意度调查，了解配送中存在的问题、采购人的建议和意见，提出合理化改进意见，解决配送中的存在问题；

10.1.4对于有效期在小于6个月或剩余有效期不足有效期50%的产品，投标人按采购人要求给予更换。

10.1.5非采购人原因，由于国家政策变化或产品本身质量原因或被国家禁用不允许使用的产品及召回产品，必须给予退货。

10.1.6已接收货物开封使用后发现实际质量问题，投标人须协调相关人员到场限期解决，包括并不限于免费提供标准物质进行试剂质量验证及免费退换货。

10.1.7投标人须完成检测试剂相关检验设备的定期保养、故障维修、年度校准以及必要技术支持等服务。

10.2服务响应

10.2.1提供的产品，在包装完整情况下，提供无条件退货。

10.2.2在产品出现质量问题时，必须在24小时内退货，48小时内更换合格产品。

10.3货物质保期

10.3.1投标人不得配送距有效期六个月内或剩余有效期不足有效期50%的产品。

10.3.2投标人需保证3至6个月批号一致，提供批批检证书；质控品效期要求：需保证8至12个月，批号一致；校准品可以最小单位订货。

10.3.3因产品质量问题而引起的纠纷，由投标人承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

11.服务承诺

11.1合同期内由供应商提供本项目相关诊断试剂采购及配送服务涉及的软硬件免费保修服务；

▲11.2合同期内由供应商提供所有检验仪器日常维保和应急维修保障服务，相关费用由投标人承担（提供承诺书并加盖投标单位公章）；

11.3合同期满后，如双方未续签合同，采购人有权继续使用供应商为本项目所提供的所有软硬件，维保费用由采购人自行承担。

12.培训要求

12.1投标人应对配送人员进行配送服务流程培训，确保相关人员熟练掌握配送流程。

12.2新增项目产品使用规范培训，包括但不限于以下内容：对新准入的产品有义务提供产品使用、操作方法、临床应用、注意事项等培训，并提供培训资料。

12.3采购人在产品的使用过程中出现技术问题，投标人负责联系生产厂家或专业人员，按照采购人要求进行现场技术指导和讲解。

13.项目团队配备

13.1派驻现场人员组织机构图

13.1.1明确划分职能、权责关系，明确承担工作内容、关键工作及工作关系。

13.1.2根据本项目实际情况与采购人的有关规定，投标人需有完善的人员管理与考核制度，并报采购人审核。

13.2投标人为采购人提供院内项目服务人员

13.2.1工作人员人数≥2人

13.2.2其中包含1名项目经理，具备2年以上同类项目管理经验

13.2.3担任重要职责的工作人员均应属于投标人签署正式合同人员不得随意更换。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.采购人收到货物后与中标供应商及时验收，中标供应商对货物实行三包（包换、包退）。

2.中标供应商负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，中标供应商承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

五、为落实政府采购政策需满足的要求：

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型、小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。