# 采购需求

- 采购标的

| 采购包号 | 采购包 名称 | 采购包预算金额（万元） | 标的名称 | 数量 （台/套） | 分项总价最高限价（万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 三重四极杆质谱仪等 | 1096.8 | 三重四极杆质谱仪 | 1 | 440 | 否 | 是 |
|  |  |  | 液相色谱仪 | 1 | 39 | 否 | 否 |
|  |  |  | 高内涵成像分析系统 | 1 | 349.8 | 否 | 否 |
|  |  |  | 激光共聚焦显微镜 | 1 | 200 | 否 | 否 |
|  |  |  | 超灵敏多功能成像仪 | 1 | 30 | 否 | 否 |
| 02 | 超微量分光光度计 | 62.4 | 超微量分光光度计 | 1 | 6.3 | 否 | 是 |
|  |  |  | 电子天平 | 1 | 3 | 否 | 否 |
|  |  |  | 荧光定量PCR仪 | 2 | 34 | 否 | 是 |
|  |  |  | PCR仪 | 1 | 4.4 | 否 | 否 |
|  |  |  | 纯水仪 | 1 | 5.6 | 否 | 否 |
|  |  |  | 台式低速离心机 | 6 | 4.05 | 否 | 否 |
|  |  |  | 微量冷冻离心机 | 1 | 2.5 | 否 | 否 |
| 03 | 全自动细胞荧光分析仪等 | 143.51 | 全自动细胞荧光分析仪 | 1 | 12.6 | 否 | 否 |
|  |  |  | 倒置荧光显微镜 | 1 | 7.8 | 否 | 否 |
|  |  |  | 体视显微镜 | 1 | 2.48 | 否 | 否 |
|  |  |  | 倒置显微镜 | 5 | 15 | 否 | 否 |
|  |  |  | 动物手术显微镜 | 1 | 6.9 | 否 | 否 |
|  |  |  | 智能光遗传系统 | 1 | 9.8 | 否 | 否 |
|  |  |  | 多通道光纤记录系统 | 1 | 24.5 | 否 | 是 |
|  |  |  | 脑立体定位仪 | 2 | 8.4 | 否 | 否 |
|  |  |  | 小动物麻醉机 | 1 | 2 | 否 | 否 |
|  |  |  | 玻璃微电极注射泵 | 1 | 2.1 | 否 | 否 |
|  |  |  | 动物行为分析软件 | 1 | 7.5 | 否 | 否 |
|  |  |  | 水迷宫 | 1 | 1.8 | 否 | 否 |
|  |  |  | 新物体识别实验视频分析系统 | 4 | 3 | 否 | 否 |
|  |  |  | 三箱社交 | 4 | 3.8 | 否 | 否 |
|  |  |  | 高架十字迷宫 | 1 | 0.95 | 否 | 否 |
|  |  |  | 大鼠旷场实验 | 4 | 2.8 | 否 | 否 |
|  |  |  | 小鼠旷场实验 | 4 | 2.4 | 否 | 否 |
|  |  |  | 四通道条件性恐惧实验系统 | 1 | 12.8 | 否 | 否 |
|  |  |  | 四通道声音惊跳反射实验系统 | 1 | 12.5 | 否 | 否 |
| 04 | 动植物冷冻研磨仪等 | 50.128 | 动植物冷冻研磨仪 | 1 | 4.6 | 否 | 否 |
|  |  |  | 离心浓缩仪 | 1 | 9 | 否 | 否 |
|  |  |  | 氮吹仪 | 1 | 0.759 | 否 | 否 |
|  |  |  | 石蜡切片机 | 1 | 9.5 | 否 | 是 |
|  |  |  | 震动切片机 | 1 | 15 | 否 | 是 |
|  |  |  | 固相萃取仪 | 1 | 0.75 | 否 | 否 |
|  |  |  | 鼓风干燥箱 | 1 | 0.37 | 否 | 否 |
|  |  |  | 液氮罐 | 4 | 3.8 | 否 | 否 |
|  |  |  | 恒温培养摇床 | 2 | 3.2 | 否 | 否 |
|  |  |  | 负压泵 | 5 | 0.9 | 否 | 否 |
|  |  |  | 水浴锅 | 6 | 0.928 | 否 | 否 |
|  |  |  | 桌面迷你离心机 | 12 | 0.74 | 否 | 否 |
|  |  |  | 超声波清洗器 | 1 | 0.46 | 否 | 否 |
|  |  |  | 流动相抽滤装置 | 1 | 0.098 | 否 | 否 |
| 05 | 二氧化碳培养箱等 | 140.008 | 二氧化碳培养箱1 | 6 | 14.268 | 否 | 否 |
|  |  |  | 二氧化碳培养箱2 | 6 | 18 | 否 | 否 |
|  |  |  | 生物安全柜 | 10 | 35 | 否 | 是 |
|  |  |  | 涡旋混匀器 | 6 | 0.54 | 否 | 否 |
|  |  |  | 加热磁力搅拌器 | 1 | 0.255 | 否 | 否 |
|  |  |  | 水平摇床 | 2 | 0.16 | 否 | 否 |
|  |  |  | 跷板摇床 | 1 | 0.135 | 否 | 否 |
|  |  |  | 旋转混匀仪 | 1 | 0.33 | 否 | 否 |
|  |  |  | 单道移液器 | 60 | 10.2 | 否 | 否 |
|  |  |  | 8通道移液器 | 5 | 2 | 否 | 否 |
|  |  |  | 电动大容量移液器 | 5 | 1 | 否 | 否 |
|  |  |  | 震荡金属浴 | 1 | 0.82 | 否 | 否 |
|  |  |  | 医用低温保存箱1 | 6 | 28.8 | 否 | 否 |
|  |  |  | 医用低温保存箱2 | 2 | 4.5 | 否 | 否 |
|  |  |  | 医用冷藏冷冻箱 | 9 | 8.1 | 否 | 否 |
|  |  |  | 医用冷藏箱 | 1 | 2 | 否 | 否 |
|  |  |  | 冷链采集器 | 8 | 1.84 | 否 | 否 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后60日内完成交货。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

## 三、技术要求

## （一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“首都医科大学附属北京安定医院高额资金购置科研设备项目（第二批）”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

3.为落实政府采购政策需满足的要求

3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

## （二）具体要求

### 01包：三重四极杆质谱仪等

#### 标的1：三重四极杆质谱仪

1.高效液相色谱系统

1.1二元高压混合，最大耐压：≥15,000psi

1.2 流速范围: 0.001-10mL/min可调

1.3流速精密度:≤0.075%RSD，基于6次重复进样的结果

1.4脱气机流路数目：≥5路

1.5进样体积：0.1-10µL可调

1.6交叉污染：≤0.0015%

1.7样品盘温度：4-45℃可调

1.8样品数量：兼容≥162位（1.5mL样品瓶,54*3Plate）

1.9柱温箱控温：强制空气循环，室温+5.0-100℃

1.10色谱柱容量：至少250mm×3根或300mm×2根

2.高灵敏度三重四极杆质谱仪

2.1离子源：离子源模块化设计，独立的ESI和APCI离子源，在无需卸真空条件下可互换，插拔式更换探头；如仪器标配是复合离子源，要求提供≥5个独立的APCI源作为消耗品配件，体现在配置清单中

▲2.2ESI电喷雾离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，无需分流，最高流速范围≥3.0mL/min。（需提供ESI模式下，多菌灵在≥4种不同流速下灵敏度不损失的谱图数据，流速至少包含0.4mL/min，0.8mL/min，1mL/min，2mL/min）

▲2.3离子源具备辅助加热气，非样品直接加热，加热温度≥700℃，增强脱溶剂效果，该最高温度可在软件界面下设置并运行（提供厂家相关加热温度设置及软件反馈截图）。

2.4离子传输系统采用锥孔传输，同时具备抗污染功能，无需工具即可拆卸，如毛细管或离子传输设计，需提供15根备用。

2.5正负切换时间：≤5ms；

2.6质量范围m/z：5-2000amu；

2.7扫描速度：≥20000amu/sec；

2.8分辨率：≤0.7Da；

2.9定量范围：≥6个数量级；

▲2.10 MRM定量灵敏度：ESI源(+)模式下1pg利血平柱上进样，离子对m/z609-≥195，S/N≥5000,000:1，重复10次进样，CV≤5%；（提供谱图证明材料，需提供10次进样的采集时间，以保证连续进样的重复性）

2.11 ESI源(-)模式下灵敏度：1pg氯霉素，离子对m/z321-≥152,S/N≥5000,000:1；

2.12扫描模式:具有全扫描、选择离子扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择反应扫描等；

2.13检测器：脉冲数字电子倍增器，非光电倍增管设计，在满足正负离子均具有高灵敏度的同时，能够满足长期大量基质样品定量分析的数据可靠性和重复性；

▲2.14采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气，单一气源节约使用成本；

▲2.15质谱碰撞池：采用≥100°的弯曲碰撞池，能够有效去除记忆效应和交叉干扰，驻留时间低至1ms时，灵敏度不损失。（提供仪器硬件结构图）

2.16软件：控制液相色谱和质谱，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量，自动实现MS和MS/MS扫描的切换；

2.17工作站：≥双核3.0GHz，内存≥8GB，硬盘≥2x1T，液晶显示器，DVD-RW驱动器；

3.仪器配置

3.1超高灵敏度质谱仪≥1台

3.2超高效液相色谱分离系统≥1台

3.3质谱工作站≥1台，配备高通量数据采集和数据处理软件≥1套

3.4调谐液及验证试剂包≥1套

3.5氮气发生器≥1套

3.6稳压装置（10KV，供电1小时）≥1套

#### 标的2：液相色谱仪

1.二元高压输液泵

1.1工作原理：串联双柱塞

1.2通道数量：≥6个

1.3流量范围：0.001-5.000mL/min可调，步进0.001mL/min

1.4压力范围：2-90MPa

1.5压力波动：≤0.2MPa或≤1%

1.6流量准确度：≤±0.1%

1.7流量精密度：≤0.05%RSD或≤0.01minSD

1.8梯度准确度：≤±0.2%（全流量范围内）

1.9梯度精密度：≤0.15%SD

1.10泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

1.11液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况

1.12溶剂脱气：内置≥5通道脱气机

1.13压缩性补偿：全自动，与流动相组成无关

1.14混合器体积：≥150μL

2.自动进样器

2.1样品瓶位：≥180位（2ml样品瓶）

2.2进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留

2.3进样体积：0.01~25μL，步进0.01μL；

2.4进样准确度：10μL水≤±0.5%

2.5进样量精度：对1μL（咖啡因水溶液），峰面积RSD≤0.25%；对0.5μL（咖啡因水溶液），峰面积RSD≤0.5%

2.6交叉污染：≤0.001%

2.7压力范围：2-90MPa

2.8进样周期：≤10s

2.9所需最小样品体积：进样体积为1μL时需要2μL

2.10温控范围：4-38℃

2.11洗针液（外部）：1种溶剂，连续浸没清洗

2.12 UDP用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能

2.13进样线性：r≥0.99999（咖啡因水溶液）

2.14自动化特点：条码读取托盘：空段检测，样品托盘/孔板识别，库存管理

3.柱温箱

3.1安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。

3.2控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控。

3.3温控范围：5-80℃

3.4温度准确度：≤±0.5℃

3.5温度稳定性：≤±0.05℃

3.6容量：最多2支色谱柱，最长30cm

3.7升温速率：典型值5min从25℃升温至40℃

3.8降温速率：典型值15min从50℃降温至20℃

3.9预留额外的两个6通阀或7通阀位置，可用于在线样品前处理等应用

3.10管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上。

3.11温度精度：≤0.1℃

4.仪器配置

4.1系统基座≥1套（含：1. 溶剂盘；2. 1L 流动相瓶×4；3. 六通道在线脱气装置）

4.2二元高压泵≥1台

4.3温控自动进样器≥1台

4.4柱温箱≥1台

4.5在线过滤器≥1套

4.6质谱连接套件≥1套

4.5工作站及相关软件≥1套

#### 标的3：高内涵成像分析系统

1.硬件：

▲1.1光源：LED固态光引擎和激光光源双光源系统，通道≥8。

1.2LED光源（适合活细胞长时间观察）≥5色。LED光源寿命：≥20,000小时，光强度：≥100mw,开关速度≤10μs，光强度100级连续可调。

1.3 LED光源波长范围：375±10nm,435±10nm,475±10nm,555±10nm,580±10nm.

1.4激光光源（光源穿透性高）：≥3色，可一键切换。激光光源波长范围：510±5nm,635±5nm,745±5nm,功率≥240mW

▲1.5转盘共聚焦：≥60μm针孔转盘，一键切换。

1.6聚焦模式：具备精确图像自动对焦和高速激光自动聚焦两种方式。

1.7激光自动聚焦：690±5nm波长激光，自动检测板底厚度及偏差，无光漂白及光毒性；

1.8图像自动聚焦：可自动计算找到最佳成像焦平面。

1.9空气物镜系统：4X消色差物镜NA≥0.20,工作距离≥8.5mm；10X平场复消色差物镜NA≥0.45，工作距离≥20mm；20X平场消色差物镜NA≥0.75，工作距离≥8mm；60X平场消色差物镜NA≥0.70,工作距离≥2.6mm

1.10配备40x高数值孔径水浸物镜，N.A≥1.15

1.11配套全自动物镜补水循环系统

1.12高速负反馈磁悬浮XY载物台及Z轴，步进≤25nm，重复精度≤125nm。

▲1.13兼容各种标本，各种规格和任意底壁的6-1536多孔板，包括Transwell孔板，圆底多孔板、玻片、细胞芯片、组织阵列、自定义耗材等。

1.14二向色镜：≥5位置

1.15发射滤光片转轮：≥8位置

1.16相机参数：SCMOS图像≥16bit，像素≥410万，像素规格≥2048x2048像素，像素大小：≥6.5x6.5μm，满幅读出速率：≥50fps，读出噪声：≤1.1e－，量子效率≥72%,动态范围：≥33,000：1

1.17宽场模式，单视野单通道≤1.5min/96孔板，单视野双通道≤2.5min/96孔板。

1.18点扫描转盘共聚焦模式，单视野单通道≤1.5min/96孔板，单视野双通道≤3min/96孔板。

1.19具备细胞培养环境控制模块，温度控制包含30–40℃区间，温控精度：≤±0.5℃，湿度控制（96孔板或384孔板0.5μL/well/hour）及二氧化碳浓度（预混）等条件，活细胞实时观察≥7天。

▲1.20透射光/相差成像模块，采用相差物镜，可对无荧光标记的细胞进行观察及分析。其相差成像模块能获得更高对比度的无标记图像，且光源组件中具有相应聚光镜及相差环板支持相差成像。

2.图像分析及处理系统：

2.1数据管理：具有数据管理系统软件，能够进行图像数据的存储和管理，方便管理和调用图像和测量数据，并能进行数据的备份和存档。

2.2AI分析软件，具有流程化通用分析模块，结合AI功能，使分析过程更简易；具有机器学习的自动表型分类模块和深度学习分割模块，针对低对比度，低信噪比等图像，也可获得准确的信号识别，能对荧光或明场图像进行分析。

2.3具有优化3D分析模块，能够处理超大的3D数据集，获取Mask叠加,剪切平面,视频和截屏的高分辨率导出数据。可对多种参数进行3D分析，包括空间架构：矩心、质点、限位框等，形态信息：体积、表面积、球度、回转半径，以及荧光强度和纹理等。可连用AI分析软件其他模块。

2.4不同药物细胞反应散点分析，并能计算多种统计数据如Z，p值，相关系数和PCS。

2.5使用机器学习来分类已分割识别的对象。适用于多种生物类型，包括类器官、细胞、球状体等。

2.6兼容性：图像分析开放式，可兼容任何第三方所有品牌的显微成像（包括共聚焦）图片，并可自动化完成图像数据分析及处理。

2.7背景校正：具有自适应背景校正功能，能够准确分析背景不一致的图像，敏感度和特异性高，极大的提高分析的准确性和数据的可靠性。

2.8个性化扩展：具有脚本编辑功能能够针对用户不同的实验要求扩展相应功能，方便用户编写适合于自身实验方法的独特分析模块。

3.仪器配置

3.1共聚焦高内涵成像分析系统主机≥1台

3.2物镜(含4×、10×、20×、60×空气物镜，40×水镜)≥1套

3.3转盘 ≥1套

3.4光源系统（激光＋LED混合光源）≥1套

3.5微环境控制系统≥1套

3.6透射模块（含20x Ph1 相差物镜）≥1套

3.7图像处理分析服务器及相关软件（含自学习AI模块和3D分析模块）≥1套

#### 标的4：激光共聚焦显微镜

1.转盘共聚焦模块：

1.1高速转盘共聚焦扫描头：可获取深层活体组织高分辨、高信噪比荧光图像，针孔间信号无“串孔”干扰。

1.1.1增强型高速转盘，针孔直径≤50μm；针孔形状：圆形；

1.1.2共聚焦扫描视野≥15×15mm；

▲1.1.3高速扫描盘系统，转盘转速≥7200rpm，高速共聚焦扫描头，最高成像速度≥1000fps@512×512pixels，8bit。

1.1.4激发光谱范围≥400nm～750nm；收集光谱范围≥420nm～1100nm.

1.2电动切换部件：二位二色镜切换位，切换时间≤200ms；二位激发滤光片切换位，切换时间≤200ms。

▲1.3成像视野均匀性：X-Y方向均匀度≥95%，对角线方向均匀度≥90%；

1.4成像分辨率：

1.4.1 X-Y光学分辨率≤230nm，X-Y计算分辨率≤140nm；

1.4.2Z轴光学分辨率≤600nm，Z轴计算分辨率≤450nm

1.5高功率激光光源：

1.5.1波长：405nm,光束出口功率：≥1000mW，

1.5.2波长：445nm,光束出口功率：≥1000mW，

1.5.3波长：488nm,光束出口功率：≥1000mW，

1.5.4波长：520nm,光束出口功率：≥1000mW，

1.5.5波长：561nm,光束出口功率：≥1000mW，

1.5.6波长：640nm,光束出口功率：≥1000mW；

1.5.7波长：730nm,光束出口功率：≥1000mW；

▲1.6两台高动态范围检测器：分辨率≥2048X2048像素，单像素尺寸≥6.5μm×6.5μm，全幅采集速度≥80fps@2048×2048像素，16bit，峰值量子效率≥95%，最短曝光时间：333μs。

2.全电动倒置荧光显微镜主机：

2.1主机：包括电动光路转换、电动光闸开关、中间倍率变换以及聚光器、物镜盘、荧光滤光块盘等电动部件的操控键钮。

2.2电动Z轴调焦，粗、微、精3档设置，步进精度≤10nm。

2.3电动物镜转盘，具有6孔位，每个工位可插入DIC滑板，螺纹直径≥25mm。

2.4电动荧光转盘，具有6个切换位置，有电动光闸，切换时自动关闭，保护激光安全。

2.5电动切换观测方式，包括电动切换左口，右口，目镜观察与左口加目镜观察。

2.6电动控制明场照明模块，LED透射照明光源，按钮控制开关。

2.7 7工位透射光聚光器转盘，包括空位（BF）、相差环位（PH）、DIC位、关闭位等。

2.8电动控制宽场照明模块，LED荧光光源，电子开关手动及软件可控。

2.9近红、红色、绿色、蓝色4种预观察用滤色镜。

2.10共聚焦专用物镜：

100倍平场复消色差油浸物镜：N.A.≥1.45

60倍平场复消色差油浸物镜：N.A.≥1.42

40倍平场复消色差物镜：N.A.≥0.95

20倍平场复消色差物镜：N.A.≥0.8

10倍平场复消色差物镜：N.A.≥0.45

2.11对焦方式：硬件自动对焦机构：采用近红外光伺服光源监测样本的聚焦点，采用线阵CCD监测焦点偏移事件，实时毫秒级自动纠正；

3.高性能塔式工作站：

3.1 CPU不低于：十核处理器，二十线程，动态睿频≥4.7GHz。

3.2显卡不低于：超高性能显卡，10496个CUDA核心，24GBDDR6X显存。

3.3内存不低于：32G*4 3200MHz UDIMM 非ECC内存，共128G。

3.4硬盘不低于：2块1T接口硬盘，读写速度≥4GBps。

3.5系统盘不低于：960GB SSD SATA密集读取型固态硬盘。

3.6数据存储盘不低于：8TB 7.2K RPM SATA企业级机械硬盘。

3.7显示器不低于：32英寸平板4K显示器，分辨率3840x2160，支持分屏。

4.专业分析控制软件

4.1软件采取四通显示界面，能同时观察多种颜色的成像效果，可实现图像的缩放、伪彩、加标尺、灰度分析等功能；

4.2软件可以进行多点位拍摄、拼图拍摄、显微镜操控等复杂功能，

4.3软件集成了数据处理分析功能，包括去噪、解卷积、深度学习优化算法等多种图像处理功能

4.4拥有多点拍摄功能，多个ROI区域间循环拍摄，提高采集数据通量；

5.配置通用型显微图像渲染、增强和分析的人工智能软件：

5.1具备RL解卷积，约束解卷积算法，提升图像分辨率；

5.2具备合理化深度学习图像算法，可对图像进行去噪，提高图像保真度；

5.3具备宽场图像深度学习超分辨处理算法，能够对宽场图像进行超分辨预测；

5.4具备深度学习批量处理、显微图像全分割等处理功能；

5.5配备有监督、自监督微调等模型，提供定制化图像处理功能；

5.6适配多种显微镜品牌来源图像数据及显微镜模态（如共聚焦显微镜、宽场显微镜、光片显微镜、结构光照明超分辨显微镜等）的图像数据，以及各种生物样本数据。

6.活细胞培养装置：温度控制范围25℃-50℃，温度波动≤0.1℃；湿度控制范围50%~95%，湿度波动≤1%；CO2浓度控制范围0%~18%，浓度波动≤0.1%；样品适配器：35mm皿、多孔板、玻片。

7.气浮防震台及稳压电源系统：

7.1≥1.2米*1.2米气浮防震台。

7.2无油静音空气压缩机。

7.3≥2.7kW稳压电源系统。

8.仪器配置

8.1工作站≥1套

8.2图像采集与控制系统≥1套

8.3气浮防震台 ≥1台

8.4显示装置≥2台

8.5显微图像处理分析软件≥1套

#### 标的5：超灵敏多功能成像仪

1.应用范围：

1.1用于如EB、SYBR Safe、Gel Red/Green、AIE-Gelgreen等染色的核酸凝胶成像；

1.2用于考马斯亮蓝染色、银染、免染胶等蛋白凝胶的成像；

1.3用于培养皿菌落的成像并实现计数功能；

1.4用于Western blot、Southern blot、Northern blot、Dot blot等印迹膜的高灵敏检测成像；

1.5用于多通道荧光样本的成像，如Alexa Fluor488、Cy3、Cy5、IRDye 680、IRDye 800、Cy7、Alexa Fluor 790等染色的膜或凝胶；

1.6用于植物活体样本的发光和荧光成像检测。

2.制冷相机

2.1分辨率：≥3000×3000

2.2动态范围：≥4.8个数量级

2.3像素尺寸：≥3.76μm×3.76μm

2.4帧率：≥18fps

2.5制冷温度：≤-50℃

2.6暗电流：≤0.0005e-/pixel/s

2.7像素合并：1×1,2×2,4×4

2.8量子效率：≥90%@530nm

2.9配备F0.95广角定焦镜头

3.暗箱

3.1具备≥18.5英寸平板电脑，分辨率：≥1920×1080，全触控操作。

3.2智能全自动进出样品台，具有红外手势感应和语音控制开关。

3.3成像视野≥3种挡位可调，最小成像视野≤85mm×85mm。

3.4三色（白光、紫外、蓝光）透射荧光光源，具备软件自动切换功能。

3.5 6色LED荧光光源（蓝465nm，绿535nm，红640nm，近红外670nm，近红外710nm，近红外745nm）。

3.6全自动12位滤光片轮，配备≥8个不同波长的发射滤光片，波长包括520nm，580nm，600nm，680nm，700nm，720nm，780nm，820nm等，软件自动切换

3.7滤光片透过率≥90%，截至深度：≥OD7

3.8切胶防护板可过滤≥99.9%UV/蓝光辐射，压感式开关自动控制光源启动。

4.软件

4.1系统软件包括图像获取软件以及图像分析软件。

4.2图像获取软件具备自定义设置提示板功能，开机阶段可显示设备使用要求等信息。

4.3图像获取软件可通过语音控制进行拍照成像并自动存储。

4.4图像获取软件具备成像动态范围可选功能。

4.5图像获取软件具备探针库，用户可自定义编辑探针信息，同时内置≥100种常用荧光染料，可自动适配滤光片。

4.6可自动添加伪彩，自动叠加荧光图像，可多色荧光图像显示在同一张图片上。

4.7图像获取软件具备Marker库，用户可自定义编辑Marker信息，同时内置≥20种常用Marker信息，支持一键加载。

4.8图像获取软件具备一键分析功能，选择合适的Marker后，系统自动识别泳道、条带，计算分子量大小、迁移率、灰度值等信息。

4.9设备自动保存使用记录及使用状态，自动保存拍摄结果至本地电脑。

4.10软件具有marker、考染等样品的真实彩色成像功能，彩色marker和化学发光条带自动整合。

4.11软件自带活体成像模块。

4.12图像分析软件可识别加载原始数据，而非图片格式文件。

4.13图像分析软件可对图像进行裁剪、旋转，添加箭头、文字等操作。

4.14图像分析软件具有三步式泳道及条带分析功能，可以快速计算蛋白质和核酸的分子量及质量。

4.15图像分析软件可手动或自动定义特殊感兴趣区域（ROIs），并进行灰度分析。

4.16图像分析软件具有斑点计数功能，可对培养皿进行菌落计数。

4.17图像分析软件具有蛋白归一化校正功能，可使用总蛋白或内参蛋白对目的蛋白进行校正。

5.仪器配置

5.1高性能相机≥1台

5.2显示装置≥1台

5.3智能暗箱 ≥1个

5.4三色透射台≥1个

5.5照射白光光源≥1组

5.6六色LED荧光光源≥1套

5.7黑色背景板≥1个

5.8切胶防护板≥1个

5.9拍照及分析软件≥1套

### 02包：超微量分光光度计

#### 标的1：超微量分光光度计

▲1.最小样品量:≤0.3μl

2.光度范围:包含0.02–330A。

3.样品浓度检测范围：dsDNA：包含1-16500ng/μl，BSA：包含0.03-478mg/ml。

4.波长扫描范围:包含200–900nm。

▲5.光程数量≤2个，0.67mm和0.07mm双固定光程电磁弹射切换，终身无需校正，光程切换器所有部分均不暴露在空气中

6.开机无需预热，测量时间：200nm-900nm全波长测量≤4s

7.波长精度:≤±1.5nm

8.带宽:≥1.5nm

9.吸光度准确性:≤1.75%读数（0.7A，280nm）

▲10.光学检测系统:≥4096像素CMOS阵列检测器

11.光源:脉冲氙灯,闪烁≥109次

12.操作系统：基于Linux的NPOS系统，≥7英寸彩色触摸屏，≥2.4GHz处理器。

▲13.采用样品压缩法原理，检测过程中无需形成样品液柱，封闭式检测环境，样品不暴露在空气中，无样品挥发影响

14.可识别的污染物数量≥8种，包括但不限于：Tris、苯酚、EDTA、Trizol、硫氰酸胍、RIPA、NDSB、纸屑。可进行气泡和样品台污染的识别。

▲15.自带低速涡旋混匀器，在测量前混匀样品，保证重复性和准确性。

16.配置清单

16.1超微量分光光度计主机1台

16.2防尘罩1个

#### 标的2：电子天平

1.参数说明：

1.1精细量程可读性≤0.01mg，量程≥42g；全量程可读性≤0.1mg，量程≥120g；

1.2重复性≤0.0125mg（5%载荷）

1.3线性偏载≤0.06mg

1.4秤盘直径≥φ80mm

1.5最小称量值≤25mg（USP，允差=0.10%）2.5mg（允差=1%）

1.6典型稳定时间≤2s

2.性能说明：

2.1触摸屏≥7英寸

2.2镂空秤盘，

2.3可左右手互换开关门操作

2.4具有状态指示灯，

2.5玻璃可拆，整个风罩可徒手拆卸

2.6用户管理权限≥4级权限和20个用户，防止未经授权的更改

2.7内置灵敏度、重复性、偏载等日常测试功能，保证称量数据的准确性

2.8≥3个接口：USB-A、USB-C、以太网，蓝牙选件

2.9每个应用程序可独立存储≥999条称量数据，存储可导出

#### 标的3：荧光定量PCR仪

1.激发光源:LED光源或卤钨灯

2.检测器：光电传感器

3.样本容量：≥96孔

4.荧光检测波长:≥4通道。

▲5.可检测的荧光素及染料包≥11种

6.软件应用模式包含但不限于定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增。

7.模块温度范围:8℃-99℃。

8.检测动力学范围:100-10^10。

▲9.最小检测模板:单个拷贝。

10.反应容积:25ul-100ul。

11.控温模式:半导体热电模块。

12.升温速率：≥4℃/S。

▲13.温控精度范围：≤±0.1℃。

▲14.样品间温度均匀性:≤±0.1℃。

▲16.具备断电保护功能。

17.适用耗材：包含但不限于0.2mlPCR管、8联管、96孔板

18.配置清单：

18.1主机≥1台

18.2仪器防尘罩≥1个

#### 标的4：PCR仪

1.工作条件：

1.1环境温度:10℃-40℃

1.2工作相对湿度:≤70%

1.3工作电源:AC220V（±10%）,50/60Hz

1.4工作时间：连续工作≥8小时

2.技术指标：

2.1循环次数≥100万次。

▲2.2最大升温速率≥7.5℃/s

▲2.3配备≥10英寸液晶显示屏，显示屏幕角度可调节，支持实时曲线图形化显示PCR程序运行状态。

2.4样品台规格: 配备2组独立样品台，单台样品台规格≥48孔×0.2mL，支持双模块独立控温，可同时运行两组完全不同的PCR程序。

2.5温度范围：0℃～105℃；温控精度：≤±0.1℃，温度均匀性：≤±0.2℃。

2.6梯度范围：30℃～105℃。每组独立样品台有≥8行梯度温度。

2.7采用半导体芯片。

▲2.8主机可储存≥300,000个PCR标准程序，具有U盘导入/导出PCR程序功能。

2.9全新TOP-OPEN™开合盖技术，可精准定位并锁定热盖工作位置，热盖温度：30℃～115℃可调。

#### 标的5：纯水仪

1.UP超纯水指标

1.1电阻率：≥18.2MΩ.cm@25℃

1.2重金属离子(ppb)：≤0.01ppb

1.3总有机碳(TOC)：≤5ppb

1.4细菌：≤0.01cfu/ml

1.5颗粒物(≥0.2μm)：≤1/ml

2.RO反渗透水指标

2.1有机物截留率：≥99%，当MW≥200道尔顿

2.2颗粒和细菌截留率：≥99%

3.系统参数

3.1纯水产量：≥24L/h

3.2超纯水流速：≥1.5L/min

3.3出水口(触摸按键)：≥2个：二级RO反渗透水，UP超纯水

4.设备采用双级反渗透工艺，配备≥5.0英寸彩色触摸屏。

5.设备至少具有源水、RO反渗透水、UP超纯水水质实时监控功能，无需取水即可查看水质。

6.设备支持对PP、KDF、AC、RO、DI、UP、UV、UF、TF等各类耗材进行使用寿命自定义设定，可实时显示耗材已使用时间及使用量，具备耗材到期自动提醒更换功能

7.设备具有缺水报警、水箱水满报警、源水、RO反渗透水、UP超纯水水质超标报警等自动检测报警功能

8.设备需具有循环系统和全管路消毒功能，可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、“停止消毒”

9.内置WIFI模块，同时耗材具有二维码认证管理功能，防止不合格耗材替换导致的设备故障；云端可存储所有更换记录。

#### 标的6：台式低速离心机

1.最高转速：≥6000r/min

2.转速偏差：≤±10rpm

3.最大相对离心力：≥5430×g

4.最大容量：≥500ml×4支

5.定时范围：1～99min59s

6.加/减速曲线：1/0-15档

7.整机噪音：≤65dB（A）

8.电源：AC220V 50HZ

9.输入功率：≤750W

10.配置：主机1台、水平转子3/5ml采血管*100支、15ml*40支、50ml*16支

#### 标的7：微量冷冻离心机

1.最高转速：≥20000r/min

2.转速偏差：≤±10rpm

3.最大相对离心力：≥26430×g

4.最大容量：≥100ml×4支

5.定时范围：1～99h59min59s

6.加减速曲线：15种升速曲线，16种减速曲线选择

7.温度设定范围及精度：-20℃～+40℃（±1℃）

8.整机噪音：≤56dB（A）

9.电源：AC220V 50HZ

10.输入功率：≤1.0KW

11.配置：主机1台，角度转子10ml*12支

### 03包：全自动细胞荧光分析仪等

#### 标的1：全自动细胞荧光分析仪

1.台式一体机，≥10英寸液晶触控屏；内置≥500GB硬盘，≥4GB运行内存；

2.载物台为软件驱动，自动进样；高亮度LED冷光源，寿命≥3万小时；

3.≥500万像素CMOS感光相机，≥5×放大倍数；图像采集：多通道叠加，亮度可调；

4.荧光通道：独立双荧光激发光源（AO/GFP：480/30nm，PI/RFP：525/30nm），发射光检测波长：AO:535/40，PI:590LP；

5.聚焦方法：固定焦距成像（管理员设置模式可自动对焦模式、手动对焦模式）；

6.检测范围直径为1-200μm，浓度为1×104-3×107个/mL；检测准确度：CV≤5%；

▲7.通道数：≥6通道一次性计数板可同时或选择性计数；

8.明场计数时间≤5s，荧光计数时间≤30s；

▲9.≥8种预设APP式计数程序（明场总细胞计数、台盼蓝、AOPI、GFP、RFP、弱GFP、弱RFP、细胞核）；程序可分组管理；

10.单样本检测体积1.34µL，可1-3视野计数，每视野≥1.72(mm)×1.3(mm)；

11.检测内容包含细胞活率、总细胞浓度、活/死细胞浓度、总细胞个数、活/死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率、有核率，可展示活/死细胞直径直方图、红/绿荧光RFU直方图；

12.可对生长曲线、历史数据再分析、浓度计算器、细胞标识、多条数据平均值和RSD值计算数据进行分析；

13.数据格式包含Excel、PDF，细胞原始图片格式包含JPG、PNG；接口包含3个USB、LAN，可连接电脑实时传输数据，可直连打印机打印报告；

#### 标的2：倒置荧光显微镜

1.无限远光学系统，齐焦距离为45mm;

2.观察筒：铰链式三目，45°倾斜，视度可调，±5屈光度；瞳距调节范围50-75mm。

3.目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，

4.转换器：内定位5孔物镜转换器；

5.物镜：长距无限远平场半复消色差荧光物镜：

4X/0.13/WD≥18.52mm；10X/0.3/WD≥7.11mm；

20X/0.45/WD≥5.91mm，40X/N.A.0.65/WD≥1.61mm。

6.反射荧光系统：LED荧光灯箱，四通道设，齿轮传动，CHROMA专业带通型滤色片B、G、UV三组（385nm，470nm，560nm），LED光源。

7.透射照明系统：5WLED灯源亮度可调,带灯源亮度指示条，ECO红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统自动关闭电源或重新开启。

8.成像系统：半导体制冷，科研级≥2000万cmos芯片，像原尺寸≥2.4*2.4(μm),靶面1英寸，G光灵敏度：880mv with 1/30s，USB 3.0 高速输出。

9.图像分析软件：

9.1实时景深合成，可以将因景深不足而局部模糊的标本，实时合成为全部清晰的一张图像。

9.2用户只需移动载物台即可进行实时大图自动拼接，扩展有限的物镜视野。

9.3荧光多通道叠加：支持大于10通道的荧光叠加。

9.4仪器配置：工作站≥1台

#### 标的3：体视显微镜

1.光学系统：平行光路（伽利略）光学系统；

2.目镜:高眼点大视野平场目镜PL10X/23mm，视度可调

3.观察头:可调仰角三通观察头；

4.变倍筒组:连续变倍物镜0.63-8X，变倍比12.5：1，

5.放大倍数：6.3-80X。

6.主物镜：复消色差平场物镜；工作距离≤80mm（1X主物镜条件下）1X主物镜（标配）。

7.调焦托架组：立臂式粗微调同轴调焦机构，托架镜体一体式，调焦行程50mm，微调精度≤0.002mm。

8.视场范围：36.5mm-2.87mm;

9.仪器配置：工作站≥1台

#### 标的4：倒置显微镜

1.机身：全铝合金机身；

2.观察筒：45°倾斜，铰链式三目观察筒，铰链组可360旋转，固定式目镜筒，瞳距调节范围50-75mm,固定式分光比，双目：三目=20:80;

3.调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程9mm(焦面向上6.5mm,向下2.5mm)，微调精度≤0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。

4.预留内置式荧光升级光路。

5.仪器配置：工作站≥1台

#### 标的5：动物手术显微镜

1.目镜倍数：10X大视野平场目镜，视场直径φ22mm;

2.物镜倍数：0.67X-4.5X物镜变倍比1:6.7;

3.双目观察头：瞳距：55-77mm；视度调节：±5屈光度；45°倾斜；360°旋转；

4.视场范围：31.2mm-5.1mm；

5.总放大倍数：6.7X-45X(10X目镜）；3.35X-22.5X(10X目镜+0.5X辅助镜）;

6.工作距离：105mm(10X目镜）；177mm(10X目镜+0.5X辅助镜）;

7.调焦机构：调焦手轮松紧可调;

8.万向支架：360°旋转，长短自由伸缩;

9.配套CCD成像系统、工作站系统

#### 标的6：智能光遗传系统

1.触摸屏尺寸≥7英寸电容屏，屏幕分辨率≥1024*600像素。

2.光源功率可调范围1-100mW，分辨率≤1mW。

3.脉冲频率：输入范围为0.01HZ-500.00HZ，设置分辨率≤0.01Hz，精度≤1%。

4.脉冲宽度：输入范围为0-100000，设置精度≤1ms。

5.脉冲时长单位选择为ms/s，范围1-999999；设置精度≤1。

6.脉冲延时单位选择为ms/s，范围1-999999；设置精度≤1。

7.实验总时长范围为0.001s-999999s，分辨率≤0.001s，精度≤0.1ms或1%。

8.外部调制信号可以输入的电压范围为2V-10V。

9.外部调控模式≥3种，Edge/Real-Time/Gate等。

10.系统时间偏差≤±5s每24h。

11.长期运行中输出光功率均方差百分比≤1%。

▲12.配备遥控器，具备远程遥控功能；遥控可以实现≥10米远程操作。

13.系统内设持续出光模式，一键进行激光功率测试，测试功率一键写入实验程序。

▲14.可同步输出TTL数字信号至其他设备，可输出的模式有

Synchronous/Constant/Edge on/Edge off四种模式；TTL信号输出范围在10mV-5V，设置精度≤0.1V。

15.支持程序组自定义编辑和导入导出，实验程序与实验记录可以导出到PC端查看。

16.集成光源输出与控制一体。

17.实验流程结束或激光器温度异常时具有声光或报警页面提示。

18.具有密码开机功能。

19.可兼容电生理、行为学等多种设备。

#### 标的7：多通道光纤记录系统

1.具备LED光源，激发光源由3种波长的光组成（410nm，470nm，560nm），可采集2种范围激发光（500–540nm，575–625nm）。

2.激发光功率可直接在操作软件上调节，410/470nm最大功率≥200µW，560nm最大功率≥120µW，调节范围0-100%显示，调节精度≤0.1μW。

▲3.采用2个CMOS高灵敏双检测器，独立分时序采集；采集频率≥250fps，曝光时间：1-100ms；增益倍数：1-100。相机绝对灵敏阈值不低于4.055e-；采集丢帧率≤0.02%。

▲4.最大可支持≥9个通道同时采集，用于多个神经核团同步记录或同时记录多只动物。

5.记录模式≥2种，包括连续记录和间隔记录。间隔记录可自定义设置采集时间、间隔时间。

6.信号输入接口数量≥4个，信号输出接口数量≥4个，传输TTL信号。

7.实验开始及结束提供≥3种控制方式，可选择手动、设置固定延时和采集时间以及外部设备触发，系统定时采集时长≥480小时。

8.触发外部设备的方式不低于3种。

9.支持行为学与荧光信号同步采集，行为学视频采集可支持多个行为相机同时记录，可以直接设定视频帧率（30-150FPS可选），分辨率（1920x1080多种可选）。

10.软件采集部分至少具备外部打标、手动打标、行为ROI分析区打标等打标方式；支持同时设置不少于50个手动标记和自动标记，可自定义打标快捷键、名称和颜色，行为视频和打标的误差不超过2帧。

11.行为学采集支持设定行为分析的特定Area区域，并同时设置不低于9个ROI区域并命名，提供不少于3种ROI绘制工具，包括圆形、方形、多边形，可对时间、位置等参数的行为学数据分析。

▲12.外部设备精准触发光纤记录的方式至少2种，可根据外部设备发出的是正脉冲或负脉冲，自由选择上升沿或下降沿触发。

13.单个input端口可识别多个事件：可根据接收的TTL信号的脉宽，识别不同脉宽为不同事件并进行打标。

▲14.具备12位灰度图像，荧光灰度级别最高可显示2^12即4096种。

▲15.波形显示至少2种方式，可在独立显示和合并显示中自由切换，对照信号和荧光信号在同一坐标轴下显示。

▲16.软件具备数据实时传输功能，支持光纤记录数据采集时，实时传输到工作站MATLAB软件。

17.具备集成化的信号采集和数据分析软件，软件支持平滑处理、基线矫正、运动矫正方式等不低于3种预处理方式，处理过程可视化，支持导出不低于8种过程数据文件。

18.支持导入含有时间戳的数据批量打标，文件支持.csv或.tsv。

▲19.支持导入不低于72小时外部数据，如EEG/EMG数据，文件支持.edf或.csv，支持丰富化的裁剪并保存。

20.具备打标位置编辑和数据截取功能。

21.行为学视频可逐帧查看，并添加不少于200个特殊动作标记。

▲22.行为学分析模块支持导入实验背景图，可分析动物轨迹热图、轨迹图、ROI位置、进入ROI的时间等行为学数据，可分析荧光-位置热图，将位置信息和荧光强度，即神经元活动变化关联起来。

23.可以单独对410nm数据做分析。可支持不低于5组数据进行组间对比，一键分析并生成热图和mean±sem，可直接输出AUC分析结果，可对数据进行有效峰值统计分析，可直接导出有效峰的数量，频率等参数文件。

24.根据实验情况，线下面积参考基线值（Y轴）可自定义，以新起点计算线下面积结果。

25.系统可兼容635nm光遗传，通过一根光纤实现刺激和记录功能的同步，光遗传和光纤记录出光参与时序调控，确保无串扰，刺激参数可选择由光纤记录软件控制或者光遗传独立控制。

#### 标的8：脑立体定位仪

1.用于小动物脑部精确定位，进行对脑区的注射、记录、破坏、刺激等实验操作；

2.游标激光刻度，精度≤10μm；

3.耳杆锁紧方压板方式；

4.T型螺栓和角度锁定旋钮分离，可任意角度的精确操作；

5.双头丝杆，操作臂可上下、左右、前后移动；

6.三维数显屏实时显示X、Y、Z三轴坐标位置，并可在移动范围内任意位置零；

7.旋转座与燕尾组件紧密贴合，间隙≤0.3mm，Z轴具有指示标志；

#### 标的9：小动物麻醉机

1.开放式呼吸非循环回路式设计；

2.可用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等≤7kg动物的吸入式麻醉；

3.蒸发器输出压力波动范围P≤2.5kPa，内部可承受50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35℃；

4.蒸发器容量不小于120ml，带流量和温度自动补偿功能；

5.流量计可控范围0-4L/min，圆柱形浮子指示；

6.独立的诱导盒和面罩开关，开关寿命≥10万次，支持同时开启完成双通道实验；

7.快速充氧开关斜面设计，充氧速度可达10L/min，以最快速度排除管道或麻醉诱导盒中的残余麻醉混合气体；

8.旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5%；

9.蒸发罐配有安全锁定装置，归零自动锁紧

10.气体回收器具有称重功能，称量范围为1～2000g，分辨率≤1g，

#### 标的10：玻璃微电极注射泵

1.最小注射速度≤0.02nL/s，最小注射体积分辨率≤0.1nL；

2.具备二次确认功能，开启时手动界面执行按键（填充、排空）有效防止误触操作，具备填充，排空功能，填充和排空速率至少包含0.02nL-200nL/s；

3.注射量程范围⼤，直接搭配无芯玻璃微电极使，注射量程至少包含0.6nl-5000nL；

▲4.具备断电保护功能，实验中途断电重连后仍旧可以执行未完成的程序；

5.密封组件由密封垫、密封柱（长度≤5mm，直径≤4mm）和卡盘组成，保障气密性。密封组件气密性良好，使用寿命≥7500次；

▲6.内置留针时间设定功能，注射完成后如需留针操作，可设置留针时间，无需使用计时器进行留针时间设定；

7.钢针活塞需在开机时自动复位回到初始位置，软件中也需具备复位功能，可人工点击一键复位，复位速率为200nL/s或12000nL/min；

8.可设置循环注射操作，进行同一样品多次不同时间间隔注射，间隔时长至少包括1-999s，误差≤0.1%，编程循环次数至少包括1-8000；

9.程序存储数量≥10；

#### 标的11：动物行为分析软件

1.可记录分析动物的移动距离、速度、移动状态、加速度、加速度状态、分析区中停留时间、到分析区距离、到点的距离的样本数、平均值、最大值、标准偏差以及群组数据等常规实验指标；

2.提供视频探测优化工具，针对实验室拍摄环境条件差异，可独立调节同一场景内各个区域的亮度和对比度，以及调节背景噪点以获得最佳的动物识别效果

3.无需对动物进行颜色标记或染色处理，就能实现动物的轨迹跟踪；

4.轨迹追踪记录分析包含四种检测模式：中心点轨迹追踪、三点检测、手工记录检测和色彩识别检测，具有记录头部、中心、尾部等三点监测功能；

5.模块化设计，可选择不同的模块以满足多种需求和预算，包括实验模块和功能模块；提供多种开始和停止数据采集的设置模块，用户可以根据时间、分析区停留时长等需求自主定义数据的开始和结束事件；

6.软件拥有强大的数据统计分析功能，实验人员可按照动物分组、动物属性、动物测试批次等进行数据统计，可自动生成直方图，软件支持自主创建变量，用于对实验进行分类，通过模块化编程功能，可自动筛选，按组别输出实验数据；

7.可记录分析动物的路径：蜿蜒度、目标分析区逗留次数、分析区轮替、分析区转移。方向：前进方向、前进方向与点的夹角、转角和角速度。身体：活动性、活跃性和旋转等特殊指标；

8.软件支持轨迹回放功能，能够以直观的方式展示动物的运动轨迹。同时，软件还具备轨迹数据平滑处理的能力，减少数据的噪声和干扰，提高数据的可视化效果和分析准确性。

9.提供专门的数据表格生成工具，可详细定制表格中需要显现和隐藏的所有相关参数；

10.软件能保存包括实验数据、实验信息、图像信息、动物数据库等所有信息，并保存为统一的文件格式，支持后期批量分析功能；

11.软件的轨迹图和热力图功能支持自定义样式，可以根据用户偏好和研究需求自由调整图表的样式、颜色和标记等参数；

12.软件能够记录多种场景活动，包括Y迷宫、八臂迷宫、水迷宫、高架十字迷宫、T迷宫、旷场、强迫游泳、悬尾实验等。

13.软件支持实验用户管理，包括用户权限的分配、用户账户的创建与删除、用户活动的跟踪和记录等功能；

14.包含两种开始记录和四种停止记录的方式设置；

15.软件支持定制化升级和免费升级功能。

16.支持TTL外接设备输出功能，可与第三方设备（如光遗传、光纤记录等）同步打标联用;

#### 标的12：水迷宫

1.用于评价啮齿类动物空间学习记忆能力的行为学实验；

2.外圈直径≥150cm，内圈直径≥120cm，可满足大鼠、小鼠实验，高≥50cm；

3.平台高度≥32cm；配支架、下水配件、下水软管、侧面布帘；

4.配备自动恒温箱自动恒定水温，含1000W辅助加热系统（室温～30℃可调）；

#### 标的13：新物体识别实验视频分析系统

1.通过记录动物对新旧玩具的探索时间，来评估动物的学习记忆能力。

2.透明亚克力材质，小鼠内腔尺寸≥长40cm*宽40cm*墙高38cm.外部尺寸≥长43cm*宽43cm*墙高40cm。

3.透明亚克力材质，大鼠内腔尺寸≥长70cm*宽70cm*墙高38cm.外部尺寸≥长74cm*宽74cm*墙高43cm。

#### 标的14：三箱社交

1.用于评估大小鼠的社交兴趣和社交认知能力；

2.透明亚克力材质，小鼠尺寸约内腔≥长20cm*宽40cm*墙高22cm.外部尺寸≥长64cm*宽42cm*墙高23cm；

3.大鼠尺寸内腔≥长20cm*宽40cm*墙高22cm.外部尺寸≥长64cm*宽42cm*墙高23cm。

#### 标的15：高架十字迷宫

1.用于评估动物的焦虑情绪研究；

2.箱体材质亚克力。小鼠尺寸开臂内腔≥长35cm*宽5cm*墙高0.6cm，单臂外侧≥长36cm*宽6cm*高1.6cm，密闭内腔≥长35cm*宽5cm*墙高25cm，单臂外侧≥长36cm*宽6cm*高21cm。

3.大鼠尺寸开臂内腔≥长50cm*宽10cm*墙高0.6cm，单臂外侧≥长51cm*宽11cm*高1.6cm,密闭内腔≥长50cm*宽10cm*墙高25cm，单臂外侧≥长51cm*宽11cm*高26cm。

#### 标的16：大鼠旷场实验

1.用于评价大鼠的焦虑状态；

2.黑色亚克力材质，内腔尺寸≥长100cm*宽100cm*墙高38cm.外部尺寸≥长138cm*宽138cm*墙高43cm

#### 标的17：小鼠旷场实验

1.用于评价小鼠的焦虑状态；

2.白色亚克力材质，内腔尺寸≥长50cm*宽50cm*墙高38cm.外部尺寸≥长53cm*宽53cm*墙高40cm。

#### 标的18：四通道条件性恐惧实验系统

1.校准功能：每次实验前对声音强度与频率进行人工智能定标，确保刺激参数准确，测量误差≤1dB。

2.通道管理：各实验通道既可独立设置实验流程，也可实现多通道同步配置。

3.摄像系统：配备≥2.8mm焦距、110°无畸变高清镜头，支持手动对焦；采用≥工业级200万像素近红外摄像头，USB接口即插即用；最高分辨率≥1920×1080，视频采样帧率≥30帧/秒。

4.隔音设计：通用型环境隔音箱，每个箱体内置双层ABS隔音板，六面均覆盖防火阻燃隔音材料，内部填充隔音棉，整体隔音效果≤30dB。

5.环境模块：为大、小鼠实验分别定制多款背景板，每箱体含灰色、白色、黑白条纹、黑白网格背景板及白色底板，同时配备光滑底板配件。

6.刺激类型：支持电刺激、纯音刺激、白噪声刺激与光刺激等多种刺激模式。

7.电刺激单元：电流强度0–4.0mA，步进0.1mA，单次时长0–300秒，采用全数字控制的多电极扰频恒流电刺激器，扰频功能有效避免动物预判电击规律。

8.纯音刺激单元：频率范围100Hz–18kHz，声强1–130dB，步进1dB，单次刺激时长0–300s。

9.白噪声刺激单元：频率范围100Hz–18kHz，声强1–130dB，步进1dB，单次刺激时长0–300s。

10.光刺激单元：光强范围0–200Lux，单次时长0–300秒，支持红外补光。采用高亮度、低功耗、长寿命LED光源，色温6500K，光强分100等级用户设置，范围为0-100%。

11.刺激输出方式：支持在整个实验过程中持续输出刺激，强度可通过软件精确设定。

12.可视化界面：实验画面实时可视化展示，同步呈现画面变化分值图、Freezing行为曲线和刺激图表。

13.智能技术：集成闭环控制与AI人工智能算法，具备自动学习与声音生成能力。

14.数据系统：软件自动记录实验数据，按设定参数进行分析并生成指标，数据自动保存，支持视频离线二次分析。

15.TTL接口：提供TTL信号输出功能，可兼容钙成像、光遗传、脑电等第三方设备。

16.分析指标：包括实验持续时间、僵直次数、僵直持续时间、僵直时间占比、首次僵直起始与持续时间、最长/最短僵直起始与持续时间，以及按时间轴记录的每次僵直事件。

#### 标的19：四通道声音惊跳反射实验系统

1.刺激类型：声、光为基本配置，触觉刺激、电刺激；

2.声刺激:采用闭环控制、运用AI人工智能技术，自动学习、生成声音。软件实时显示声音强度;白噪声刺激：包含WhiteNoise和NWhiteNoise两种震惊刺激，持续时间为1～10000ms，最大130db，强度可由软件设定；纯音刺激：作为震惊刺激，持续时间为1～10000ms，音频范围23~18000Hz，最大音量130db，强度可由软件设定;

3.电刺激:全数字控制，多电极扰频恒流电刺激器，扰频功能使动物无法试探出电击规律,电流强度0～4mA可调，调整步长0.01mA;

4.时间精度：使用到嵌入式操作系统,并使用RTC进行校准,,独立计时,不受外部干扰,精度误差≤1ms；

5.传感器采集频率:≥1000Hz;

6.实验设计:采用极具人性化的图形化界面设置，通过点击图标或图框即可以完成实验的创建、修改工作，实验模式展示生动形象；

7.声、光、电、触觉刺激同时或串行发生，可随意组合；

8.可完成Habituation,Pre-pulseInhibition(PPI),Potentiated Startle等各种典型实验，及完成用户自定义实验;

9.分析指标：基线均值、采样期均值、反应潜伏期、反应期均值、反应期时长、最大峰值、最大峰值潜伏期。

10.本地启动模式:系统既可在计算机上启动实验，也可在放入动物后通过按动实验箱上的启动按钮直接启动实验。

11.声音校准：每个箱体对应各自的声音分贝，声音分贝可以自动批量校准，也可以手动校准；

### 04包：动植物冷冻研磨仪等

#### 标的1：动植物冷冻研磨仪

▲1.15秒内最大处理量同时可以处理≥90个样品，适用24或48位低温冷冻适配器。

2.可兼容的样品量：96*(0.2-0.5ML)/96/64/48/24*2ML/12*5ml/8*（10-15ML)/4*15ML/2*25ml/2*50ml，可以任意定做各种规格研磨管。

3.触摸屏显示。

4.可存储不小于20组实验数据，根据不同实验样本，设置不同动物组织实验模式。

5.可根据设置的实验参数，在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。

6.具有电磁锁定的开盖运行保护功能。

7.最终出料粒度：≤5µm。

8.研磨平台数不少于2个。

9.具有自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护。

10.均质速度0~70Hz/秒,工作时间可自行设定，时间范围：0~9999S；转速范围不小于1000rpm~6000rpm

11.可在2秒内达到最大速度；在2秒内达到最低速度。

▲12.具备智能启动功能。在设定的时间条件到达后，无需人工在按启动操作即可智能启动。

13.噪音≤55db。

14.具备制冷功能：-50℃~室温可调节。控温精度：≤±0.5℃。

15.兼容湿磨、干磨、低温研磨等研磨方式。

16.需配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管。

#### 标的2：离心浓缩仪

1.模块化设计，离心腔/真空室、真空泵、冷阱均为独立体，可自由组装。

2.采用LCM段式液晶控制面板

3.温度设定范围：-5~80℃,精度：≤±1℃,运行过程中可修改目标值。

▲4.不少于4组温控设计：0℃、30℃、45℃、60℃等。

5.具备内置真空延迟功能。真空存在泄露时，具备自动报警功能。

6.断电自动泄真空。

▲7.具备防腐蚀真空传感器，真空值数字化显示。

▲8.主机需具有真空异常报警功能，可实时监测整体浓缩环境气密性。

9.主机，冷阱有特氟龙涂层。

10.最大转速≥1600rpm，运行过程中可修改目标值。

11.最大离心力：≥430×g。

12.定时范围：0-9999min可调，运行过程中可修改目标值。

13.超低温冷阱容量：≥4500ml，超低温冷阱极限温度：≤-100℃。

14.低温冷阱具有环境温度超温报警功能。

▲15.全触摸屏界面，可实时获取冷阱信息，包括但不限于运行时间记录、运行温度记录、历史记录，断电保护提示等信息。

#### 标的3：氮吹仪

1.工作温度：10~35℃,湿度：20~80%。

2.温控范围≥室温~100℃。

3.温控精度≤±1℃。

4.加热块孔≥12孔。

5.具备过热保护功能。

#### 标的4：石蜡切片机

▲1.不少于3种切片模式：常规切片模式、智能感知切片模式（单手摇动手轮即可完成切片、修片转换）、全层切片模式（可提示按照设定不同断层处的取片，取片分析犹如断层扫描功能）。

2.驱动系统具有智能感知修片、切片功能，快速的快进、快退转换功能，具有样本自动回缩功能、精修切片开启关闭功能；并具有切片、修片计数功能。

3.小手轮可在线速度选级设置，并可互换样本进给方向。

▲4.具有不小于2个定位记忆功能，可在修整样本时，进行定位，定位后，每次装载样本后，点按记忆键，即可回位到样本定位点。记忆定位需包含分别记忆修片定位和切片定位。

5.切片厚度范围：0.25~100μm 0.25~2.5 μm增量0.25 μm  2.5~5 μm   增量0.5 μm

6.修片厚度范围：1~600 μm。

7.回缩调节范围≥100μm（0为关闭回缩、0~5~10~15--100可调）。

8.水平进给≥30mm。

9.垂直移动≥70mm。

10.样本定位水平8°；垂直8°。

▲11.切片调节最小分度值≤0.25μm。

12.最大石蜡切片面积：70×70mm。

#### 标的5：震动切片机

▲1.切片厚度:1~3000μm，最小可调值1μm。

2.切片频率:1~85Hz，最小可调值1Hz。

3.振幅:1mm。

4.切片速度：0.01~15mm/s，最小可调值0.01mm/s。

5.返回速度:0.1~15mm/s，最小可调值0.1mm/s。

6.样品垂直总行程:≥20mm(电动)。

7.切片范围:≥54mm。

8.切片窗口:0.1~54mm。

9.样品回缩0~2000μm，增幅1μm。

10.最大可切样品尺寸≥50*35*20mm(长*宽*高)，可适用不锈钢刀片、钨钢刀片、陶瓷刀片，刀片可拆装。

11.数据保存数量≥10个。

#### 标的6：固相萃取仪

1.工作温度：10~35℃,湿度：20~80%。

2.最大处理样品数≥12个。

3.具有防雾化真空槽。

4.废液收集方式：通过集液瓶随时收取废液。

#### 标的7：鼓风干燥箱

1.箱体容积：≥70L。

2.箱体外壳材料：冷轧钢板，内胆材料：不锈钢。

3.箱体温度控制器的控温范围：室温+5～250℃,温度波动度：≤±1℃。

4.温度均匀度：≤±2%。

5.液晶屏可显示各种参数，温控仪具有控温、定时、超温报警等功能。

#### 标的8：液氮罐

1.容积≥50（L）。

2.口径≥120（mm）。

3.外径≤450(mm)。

4.高度≤850(mm)。

5.保存天数≥120天。

#### 标的9：恒温培养摇床

1.至少具备双层培养托板，一层振荡培养，一层静置培养。

2.需具备双层玻璃门。

3.需具备紫外杀菌系统。

4.内腔材质为全不锈钢材质，培养箱需具备防水功能。

5.夹具材质：不低于一体成型304不锈钢材质。

6.需具备无热量防水风机。

7.≥6mm厚的镀铬铝合金材质摇板。

8.多种摆放方式，可以单层落地使用或台上使用，也可以双层叠加使用。

▲9.振幅25～28mm，转速控制范围不小于5～300rpm，转速控制精度≤1rpm。

▲10.温度控制范围4℃~60℃,温度设置精度≤0.1℃;舱室内不同点的温度均一性≤±0.5℃。

11.最大承载数量：上层静置托板，下层振荡托板不小于250ml*14或500ml*8或1000ml*6。

12.摇板尺寸≥370×400mm。

#### 标的10：负压泵

1.压力：-0.04~0.08Mpa。

2.工作环境：电源220V±10%，50Hz±1Hz。

3.运行功率≤100W。

#### 标的11：水浴锅

1.外壳采用不锈钢板制成。

2.采用翻盖式上盖结构。

3.内部采用一体式不锈钢制作。

4.具备防干烧功能。

5.温控范围：RT+5-100℃。

6.温度波动：≤±0.2℃。

7.功率≤2kW。

#### 标的12：桌面迷你离心机

1.最高转速≥7000rpm，最大相对离心力≥2600xg。

2.噪音≤50dB。

3.转子容量：8x0.2/0.5/1.5/2mL32X0.2mLPCR管或4X0.2mLPCR8联管。

#### 标的13：超声波清洗器

1.尺寸：≤500x300x150(mm)。

2.清洗槽容量：≥20L。

3.超声功率：≥500W，超声功率0~100%无极可调。

4.超声频率：≥40kHz。

5.温度控制范围不小于常温~80℃,加热功率：≥800W。

6.时间范围1-999min可调或常开。

7.面板材质：有机玻璃或更优。具有防潮、防腐蚀处理。

8.内胆材质为不锈钢材质，具有防水性。排水阀需配排水硅胶软管。

9.清洗篮需为不锈钢材质，有不锈钢网架/托架。

10.具有不锈钢降音盖及硅胶降音垫。

11.仪器内外壳均为不锈钢材质,耐酸碱。

12.具备水位显示功能。不少于三个拨码器（时间、温度、功率等），各项功能拨码器调节控制、不少于三个程序设置,具有无级调功功能。

13.配置需包含：主机、清洗网篮、降音盖、手控进排水。

#### 标的14：流动相抽滤装置

1.材质：玻璃。壁厚均匀，耐高压，扛极差温度≥120℃

2.滤杯体积≥300mL

3.收集瓶体积≥1000mL

4.砂芯滤头直径：φ50mm。可适配50mm，47mm微孔滤膜

### 05包：二氧化碳培养箱等

#### 标的1：二氧化碳培养箱1

▲1.容积：≥150L

▲2.温度控制范围：RT+3℃~55℃

3.温度均匀性：≤±0.3℃，温度波动度：≤±0.1℃；CO2浓度控制范围：0~20%，控制精度：≤±0.1%

4.开门30秒后，关门4分钟内温度可恢复至37℃，关门≤4分钟内CO2浓度恢复至5%

5.彩色显示屏≥7英寸，可实时查看温度、CO2浓度动态曲线，具有留言/记事本/公告功能

6.IR红外传感器，日常使用无需校准，180℃高温灭菌时无需拆卸

▲7.180℃干热灭菌，箱内部件无需拆卸，灭菌效果达到99.999%

8.内胆材质不低于304不锈钢，一体冲压成型内胆，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构

9.配置≥8GB数据存储空间，数据可保存≥10年，可通过USB接口导出全部数据

10.产品配置：不低于PT1000温度传感器

11.标配RS485，可实现多台组网

12.加湿方式为底部水库式加湿等

13.可通过手机、电脑、app端查询机器实时运行状况，报警等，可通过短信，微信，电话等接收报警信息

#### 标的2：二氧化碳培养箱2

▲1.容积：≥250L

▲2.温度控制范围：RT+3℃~55℃

3.温度均匀性：≤±0.3℃，温度波动度：≤±0.1℃；CO2浓度控制范围：0~20%，控制精度：≤±0.1%

4.开门30秒后，关门4分钟内温度可恢复至37℃，关门≤4分钟内CO2浓度恢复至5%

5.≥7英寸彩色显示屏，可实时查看温度、CO2浓度动态曲线，具有留言/记事本/公告功能

6.IR红外传感器，日常使用无需校准，180℃高温灭菌时无需拆卸

▲7.180℃干热灭菌，箱内部件无需拆卸，灭菌效果达到99.999%

8.内胆材质不低于304不锈钢，一体冲压成型内胆，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构

9.配置≥8GB数据存储空间，数据可保存≥10年，可通过USB接口导出全部数据

10.产品配置：不低于PT1000温度传感器

11.加湿方式为底部水库式加湿

12.可通过手机、电脑、app端查询机器实时运行状况，报警等，可通过短信，微信，电话等接收报警信息

#### 标的3：生物安全柜

▲1.II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环

▲2.工作区宽度≥1200mm

3.双直流风机，同时满足流入气流：0.53±0.025m/s，下降气流：0.35±0.025m/s

4.具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警

5.安全性能保障：具备紫外消毒、照明灯、前窗及风机的四者联动互锁系统

6.≥7英寸彩色触控显示屏智能恒风速技术，运用双压力和双风速传感器实时监测工作区风速气流变化和前窗口流入气流变化

7.对前窗上沿和两侧采用气流阻断技术

8.物联模块+手机APP，实现远程查看设备的工作状态，及时接受设备的报警信息

9.防水插座定时技术：具有防水插座≥2个，可实现定时开启/关闭功能，整机具有断电保护功能

10.送风过滤器和排风过滤器均采用防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器，对0.12微米颗粒物过滤效率为99.9995%。洁净度等级10级，具有过滤器寿命不足10%预警，提示过滤器需更换

11.温湿度传感器、双压力、双风速传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测下降风速、流入风速及设备的压力安全状态

12.前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

#### 标的4：涡旋混匀器

1.电压：100-120V/200-240V，50/60Hz

2.功率：≤60W

3.振荡方式：圆周

4.周转直径：≤4mm

5.电机类型：罩极电机

6.电机输出功率：≥10W

7.速度范围：0-3000rpm

8.具有转速显示功能

9.运行方式：连续运转/点动

10.允许环境温度：5－40℃

11.允许环境湿度：≤80%RH

12.外壳防护等级：不低于IP21

#### 标的5：加热磁力搅拌器

1.功率：≥650W

2.搅拌点位数量：≥1

3.最大搅拌量（H20)：≥20L

4.搅拌子最大长度：≥80mm

5.电机类型：直流无刷电机

6.速度范围：100-1500rpm

7.具有转速显示功能

8.转速显示精度：≤±1rpm

9.工作盘材质：陶瓷涂层铝盘面

10.加热温度范围：室温-340℃，步进1℃

11.具有温度显示功能

12.温度显示精度：≤0.1℃

13.加热温度控制精确度：≤±1℃

14.工作盘安全温度：≥420℃

15.外置温度传感器：有

16.外置温度传感器控温精确度：≤±0.2℃

17.定时功能：1分钟-99小时

18.RS232接口：有

19.控温模式：≥3种（快速升温，标准模式，精准控温等）

#### 标的6：水平摇床

1.工作托盘尺寸[长×宽]：≥260×260mm

2.周转直径：≥20mm

3.最大载重量：≥2kg

4.速度范围：40-200rpm

5.速度显示：有

6.定时器显示：有

7.时间设置范围：1分钟-99小时

8.具备直流无刷电机

9.外壳防护等级：≥IP21

10.电压范围：100-240V，50/60Hz

11.功率：≥20W

12.允许环境温度湿度：5-40℃,80%RH

#### 标的7：跷板摇床

1.工作盘尺寸：≥260×260mm

2.倾斜角度：≥7°

3.最大载重量：≥2kg

4.速度范围：10-80rpm

5.速度显示：有

6.定时器显示：有

7.时间设置范围：1分-99小时

8.具备直流电机

9.外壳防护等级：≥IP21

10.电压范围：100-240V,50/60HZ

11.允许环境温度湿度：5-40℃,80%RH

#### 标的8：旋转混匀仪

1.电压范围：100-240V，50/60Hz

2.功率：≤40W

3.主机可调角度：0-90°

4.具备直流无刷电机

5.速度范围：10-70rpm

6.速度显示：有

7.定时：有

8.时间显示：有

9.时间设置范围：≥1-99min

10.运行方式：定时/连续运转

11.允许环境温度：5－40℃

12.允许相对湿度：80%

13.外壳防护等级：≥IP21

#### 标的9：单道移液器

1.具有量程锁装置；

2.数字视窗≥4位数字显示；

3.量程范围：0.1μL-10mL；

4.增量：0.002uL-10uL；

5.配备滤芯装置；

#### 标的10：8通道移液器

1.数字视窗≥4位数字显示；

2.各种量程的8道移液器均适用于标准的96孔板；

3.可以任意方向360°自由旋转；

4.具备特有弹性吸嘴功能，无需反复敲击，轻触即可上紧吸头；

5.量程锁功能：有

6.吸头兼容性高，能够兼容市面上多数品牌的吸头；

7.配备滤芯装置；

8.量程范围：0.5ul-300ulL；

9.增量：0.01uL-0.2uL；

#### 标的11：电动大容量移液器

1.吸液至25ml所需时间，≤6s

2.排液方式：电动可调节档位

3.电池：可更换电池

4.电池使用时间：≥24小时以上

5.充电时间：≤2小时

6.移液管种类：≥3种

7.过滤器：1个

#### 标的12：震荡金属浴

1.具备加热、制冷、震荡功能；

2.温度控制范围：4~100℃；

3.温度设定范围：0-100℃；

4.温度精准度：≤±0.5℃@[20–45℃]；

5.温度均一性：≤±0.5℃@[20–45℃]；

6.控温速率

6.1最大加热速率：≥5.5℃/min；

6.2最大制冷速率：≤5℃/min（100℃-室温），0.5（室温以下）；

7.震荡速率：200-1500rpm；

8.周转直径：≥3mm；

9.最大编程数量：6段9个程序；

10.输入电压：110/220V，50Hz/60Hz；

11.加热功率：≥150W；

12.过温保护：≤150℃；

13.时间设置范围：≥99小时；

#### 标的13：医用低温保存箱1

▲1.样式：立式；有效容积≥700L

2.采用HC环保制冷剂，双级复叠制冷系统

▲3.温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，≥10英寸高性能触摸屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

4.安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；≥2种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）

5.一体式手把门锁设计。双锁结构设计,自带暗锁，可同时使用暗锁及双挂锁；≥4个内门，并带密封条设计，外门≥4层密封，共计≥5层密封

6.使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（90mm），VIP厚度≥25mm；

7.箱内搁架可调，配备冻存架，≥2个测试孔

8.自动加热门体快速平衡孔设计

#### 标的14：医用低温保存箱2

▲1.有效容积≥400升

▲2.温度范围-20℃～-40℃可调节；显示精度≤0.1℃

3.具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警

4.具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口等

5.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行

6.采用HC环保制冷剂和制冷系统

7.设定-40℃的特性点温度均匀性≤±3℃，全温区温度均匀性≤±5℃

8.立式双门结构，优化嵌入式密封条设计，≥3层密封

9.内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆

10.门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，可配置挂锁

11.脚轮+底脚设计

#### 标的15：医用冷藏冷冻箱

▲1.容积：有效容积≥300L；冷藏室容积≥200L，冷冻室容积≥100L

2.整体结构：立式双门设计，发泡门；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡

3.材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆

▲4.温度控制:微电脑控制,按键操作，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度≤0.1℃，冷冻室控制、显示精度≤1℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30℃，可自行调节温度

5.门体结构：采用发泡门设计；门体采用低于90°内自关，90°以上悬停设计

6.温度均匀性：采用高性能保温材料，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃

7.安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁等多种报警方式，标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警

8.温度监控：产品配有测试孔

9.箱内配置：冷藏室配≥3个蘸塑搁架；冷冻室配≥2个蘸塑搁架

#### 标的16：医用冷藏箱

▲1.立式对开双门设计，有效容积≥700L

▲2.采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度≤0.1℃

3.风冷设计，设定温度默认5℃，温度均匀度≤±1.5℃

4.整机配备≥2个测试孔

5.标配≥12个蘸塑搁架；标配≥10个价目条（箱内放置物品标识使用）

6.采用≥3层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，室温32℃、80%湿度下无凝露

7.全角度自关门设计

8.具备≥4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警

9.智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机；整机噪音≤39dB(A)

10.箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制

11.标配USB模块，输出PDF格式文件；可记录温度数据≥10年

12.标配WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态

13.标配门体暗锁，也可自行加装锁具，实现双锁管理

14.≥4个万向脚轮，配备≥2个固定底角

#### 标的17：冷链采集器

1.测量：单台采集可测≥2路温度点

▲2.测温范围：超低温传感器-200℃～+150℃；精度：-40℃～+85℃，≤±0.5℃；其它区间≤±1℃；温湿度传感器-40℃～+85℃，精度≤±0.5℃；

3.通信：包含≥5年4G通信，数据直接发送到互联网

4.显示：高清段码屏显示，可显示实时温湿度、温度显示精度≤0.1℃，湿度显示精度≤1%，信号强度、电池电量、充电符号、低电报警、温湿度报警信息，时间日期、USB连接、ID号、软件版本号、本地离线数据存储数

5.报警：本地具有声光报警，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警

6.数据完整性：板载存储芯片可存储≥100000条数据，可实现断点续传

7.电源：带后备电池，电池可充电。电池容量≥1800mAH，断电可用≥3天

## （三）其他要求

1.质保期：

1.1第01包质保期：

1.1.1三重四极杆质谱仪、高内涵成像分析系统：整机系统（最终验收合格后）质保期不少于3年。

1.1.2液相色谱仪：整机系统（最终验收合格后）质保期不少于3年。

1.1.3激光共聚焦显微镜、超灵敏多功能成像仪：整机系统（最终验收合格后）质保期不少于5年。

1.2第02包质保期：整机系统（最终验收合格后）质保期不少于4年。

1.3第03包质保期：整机系统（最终验收合格后）质保期不少于3。

1.4第04包质保期：整机系统（最终验收合格后）质保期不少于3年。

1.5第05包质保期：整机系统（最终验收合格后）质保期不少于5年。

2.安装：供应商在交货后30天内到现场开箱验货，并完成安装、调试。

3.培训：供应商免费提供设备到达现场后的安装、调试及应用培训，直至操作人员掌握为止。

4.技术支持：供应商免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。

5.维修要求：在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达采购人现场实施维修。

6.验收：产品到货后，采购人使用单位进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，采购人有权要求中标供应商退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查。

7.投标人应在投标文件中提供：

7.1供货、安装、验收方案，内容包括但不限于：

7.1.1供货保障方案；

7.1.2安装实施方案；

7.1.3验收标准与流程方案；

7.1.4项目进度保障措施。

7.2售后服务方案：内容包括但不限于：

7.2.1售后服务承诺（售后响应及处理周期等）及保障措施；

7.2.2售后备品备件情况；

7.2.3售后人员配置及回访方案。

7.3培训方案：内容包括但不限于：

7.3.1培训的时间、培训方式、培训内容；

7.3.2培训师资与保障措施、培训效果评估及考核方案。

## （四）特别说明

1.对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

2.标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。

3.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中证明材料除招标文件中有明确规定的证明材料（如有）外，其余“▲”号的技术指标需提供产品说明书或产品彩页或检测机构出具的检验/检测报告。如投标人技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。

4.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中的技术指标，如应提供且可以提供设备的真实技术指标参数但不提供，只照抄招标文件参数要求，经评标委员会认定，该项指标为负偏离。