# 采购需求

- 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 单价最高限价（万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复经颅磁刺激仪 | 2 | 40 | 否 | 是 |
| 2 | 重复经颅磁刺激仪（双拍） | 2 | 55 | 否 | 是 |
| 3 | 经颅直流电刺激仪 | 3 | 40 | 否 | 否 |
| 4 | 生物反馈治疗仪 | 3 | 35.8 | 否 | 否 |
| 5 | 心电采集工作站系统 | 1 | 102 | 否 | 否 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：自采购人下达订单之日起30个工作日内。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

## 三、技术要求

## （一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“回龙观医院医疗设备购置项目（追加）”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.2投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

3.为落实政府采购政策需满足的要求

3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

## （二）具体要求

### 标的1：重复经颅磁刺激仪

1.适应症：用于缓解中、重度抑郁症成人患者的抑郁症状。

2.主机：

2.1外观结构：一体式主机。

2.2冷却系统：液态内循环冷却系统。

2.3控制系统：系统兼容大量科研软件，支持脱离磁刺激主机独立使用。

2.4刺激线圈磁感应强度：1.0T~6T。

2.5磁感应强度稳定输出允差：±5%。

▲2.6磁感应强度的最大变化率：低限≥20KT/s，上限≤80KT/s。

2.7脉冲上升时间：60μs±10μs；输出脉冲宽度：340μs±20μs。

2.8输出脉冲频率：0.1Hz~40Hz可调。

3.安全预警：

3.1当冷却系统发生故障时，具备提示或停止磁场输出功能。

3.2在设备连续工作中，具备手动停止磁场输出的功能。

3.3具备记录电容放电次数功能、电容放电次数达到上限时提示功能。

4.刺激线圈：

4.1标配圆形或8字形线圈，实现双面双向刺激。

4.2线圈全封闭一体式无孔设计。

4.3可扩展临床用线圈拍包括：圆形，8字形、双锥（蝶）形、儿童型等。

4.4可扩展科研用线圈拍包括：凹面型、动物型、盔式深部型、红光功能型等。

5.软件功能：

5.1可建立和储存患者的信息。至少包括：姓名、性别、出生年月日、检查日期、门诊号或住院号、就诊科室等。

5.2可实现互联网功能，病人档案管理，专家方案，自定义治疗方案。

5.3实时线圈温度显示。

5.4具备病人查找相关储存资料调出回放功能。

5.5可统计呈现每个患者的治疗记录，可以将记录存为.docx文档等。

6.检测模式：

6.1检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测等检测功能。

6.2检测记录：运动阈值与治疗方案具备自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现。

6.3具备自动计算神经传导时间功能。

6.4具备运动诱发电位（MEP），用于捕捉肌电信号（EMG），并可以在显示器上显示波形。

6.4.1通道数：≥1通道。

▲6.4.2采样率：≥100KHz。

6.4.3 运动诱发电位检测模块内置主机机箱内部，无需充电。

▲6.4.4最小分辨率：≤0.1μV，频率测量范围：1Hz~25KHz。

7.刺激模式

7.1单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）等多种刺激模式自由调整。

7.2 -31000ms~31000ms内可调，步长1ms。

7.3在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：±10%。

7.4内置不少于50种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。

7.5能显示阈值强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量等。

7.6治疗方案提供图文描述，刺激部位360度呈现，提供精准靶点指导。

8.触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V。

9.触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号能被触发。

10.具备调节触发输入延时时间，0~500ms范围可调，步长0.1ms。

11.具备调节触发输出延时时间，-500~500ms范围可调，步长0.1ms。

12.支持扩展经颅磁刺激随动导航系统。

13.开放式的技术平台，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。

14.如需接入医院信息管理系统，应配合进行对接工作及覆盖相关费用。

### 标的2：重复经颅磁刺激仪（双拍）

1.适应症：用于缓解中、重度抑郁症成人患者的抑郁症状。

2.主机：

2.1外观结构：一体式主机。

2.2冷却系统：液态内循环冷却系统。

2.3控制系统：系统兼容大量科研软件，支持脱离磁刺激主机独立使用。

2.4刺激线圈最大磁感应强度：1.0T~6T。

2.5磁感应强度稳定输出允差：±5%。

▲2.6磁感应强度的最大变化率：低限≥20KT/s，上限≤80KT/s。

2.7脉冲上升时间：60μs±10μs；输出脉冲宽度：340μs±20μs。

2.8输出脉冲频率：0.1Hz~60Hz可调。

3.安全预警：

3.1当冷却系统发生故障时，具有提示或停止磁场输出功能。

3.2在设备连续工作中，具备手动停止磁场输出的功能。

3.3具备记录电容放电次数功能、电容放电次数达到上限时具有提示功能。

4.刺激线圈：

4.1标配圆形或8字形线圈，能实现双面双向刺激。

4.2线圈全封闭一体式无孔设计。

4.3可扩展临床用线圈拍包括：圆形，8字形、双锥（蝶）形、儿童型等。

4.4可扩展科研用线圈拍包括：凹面型、动物型、盔式深部型、红光功能型等；

5.软件功能：

5.1可建立和储存患者的一般信息。至少包括：姓名、性别、出生年月日、检查日期、门诊号或住院号、就诊科室等。

5.2可实现互联网功能，病人档案管理，专家方案，自定义治疗方案。

5.3实时线圈温度显示。

5.4具备病人相关储存资料调出回放功能。

5.5可统计呈现每个患者的治疗记录，可以将记录存为.docx文档等。

6.检测模式：

6.1检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测等检测功能。

6.2检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现。

6.3具备自动计算神经传导时间功能。

6.4具备运动诱发电位（MEP），用于捕捉肌电信号（EMG），并可以在显示器上显示波形。

6.4.1通道数：≥2通道。

▲6.4.2采样率：≥100KHz。

6.4.3 运动诱发电位检测模块内置主机机箱内部，无需充电。

▲6.4.4最小分辨率：≤0.1μV，频率测量范围：1Hz~25KHz。

7.刺激模式

7.1单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）等多种刺激模式自由调整。

7.2支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，两线圈可同时输出脉冲。

7.3支持双线圈成对刺激，双线圈成对脉冲时间间隔范围-31000ms~31000ms内可调，步长1ms。

7.4在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：±10%。

7.5内置不少于50种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。

7.6能显示阈值强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量等。

7.7治疗方案提供图文描述，刺激部位360度呈现，提供精准靶点指导。

8.触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V。

9.触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发。

10.操作软件上调节触发输入延时时间，软件在0~500ms范围可调，步长0.1ms。

11.操作软件上调节触发输出延时时间，软件在-500~500ms范围可调，步长0.1ms。

12.支持扩展经颅磁刺激随动导航系统

13.开放式的技术平台，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。

14.如需接入医院信息管理系统，应配合进行对接工作及覆盖相关费用。

### 标的3：经颅直流电刺激仪

1.通道数：≥10通道，可同时治疗10名患者互不干扰。

2.传输方式： WiFi传输，传输距离≥15m，可通过WiFi发送电子处方并监控刺激器的实时状态。

3.参数设定：可通过控制软件或刺激器设置参数。

4.刺激模式：≥5种刺激模式，需涵盖经颅直流电刺激、经颅交流电刺激、经颅脉冲电刺激、经颅随机噪声刺激、经颅微电流刺激等刺激模式。

▲5.经颅直流电刺激模式性能要求：电流输出范围≥4000µA，输出电流≤100µA时，误差：≤5%；输出电流＞100µA时：误差：≤5µA。

▲6.经颅交流电刺激模式性能要求：电流输出范围≥4000µA，输出电流≤100µA时，误差：≤5%；输出电流＞100µA时：误差：≤5µA。频率在1Hz~250Hz范围内可调，步进1Hz，误差：≤1%。

▲7.经颅脉冲电刺激模式性能要求：电流输出范围≥4000µA，输出电流≤100µA时，误差：≤5%；输出电流＞100µA时：误差：≤5µA；频率在1Hz~250Hz范围内可调，步进1Hz，误差：≤1%；脉宽在100µs~2500µs范围内可调，步进50µs，误差：≤3%。具有单双相切换输出功能。

8.经颅随机噪声刺激模式性能要求：电流输出范围≥4000µA，频率在1Hz~250Hz范围内可调，步进1Hz，误差：≤1%。

9.经颅微电流刺激模式性能要求：电流输出范围≥4000µA，输出电流≤100µA时，误差：≤5%；输出电流＞100µA时：误差：≤5µA；脉冲群宽度：9s，误差：≤1%；脉宽：0.25s、0.5s、0.75s、1s，误差：≤1%。

10.电流控制：电流全程淡入、淡出时间均为15s。

11.输出时间范围：60s～3600s 连续可调。

12.最大输出电压：25V±2.5V。

13.阻抗检测：经颅直流电刺激模式下实时阻抗检测，在3kΩ～40kΩ范围内，阻抗检测误差：≤5%。

14.电子处方：内置定位示意图，治疗处方≥100个。

15.联合疗法：设备后期可增配训练软件，实现经颅电刺激治疗和认知训练同步开展。

16.软件功能模块：至少包含数据分析、病历管理、刺激管理、处方管理等模块；

17.治疗记录：可查看并打印患者的电刺激治疗记录。

18.注册适应症：包括但不限于适用于精神科、康复科、儿科疾病引起的轻度认知障碍、失眠等疾病的辅助治疗。

19.如需接入医院信息管理系统，应配合进行对接工作及覆盖相关费用。

20.配套医用工作站和终端均需配备正版操作系统。

### 标的4：生物反馈治疗仪

1.适用于焦虑症神经精神疾病的生物反馈治疗。

2.主要由信号采集器、生物反馈仪软件、信号接收器组成。信号采集器包含表面肌电传感器、重复性脉搏血氧饱和度探头、脑电传感器。

3.可以同时开展≥10名患者治疗。

4.信号采集器

4.1信号采集器10个。

4.2具备1个团体处理器对应多人信号采集器，对多人进行数据采集、分析、处理与交换。

4.3无线数据传输性能要求：信号采集器和信号接收器相距10米时，无线传输丢包率≤3%。

▲4.4实时采集脑电、肌电等生理信号，AD采样位数≥24bit，AD采样率≥2000Hz。

4.5脑电信号共模抑制比≥100dB，噪声电平≤2uV。

4.6信号采集具备状态指示灯，可随放松指数变化呈现不同状态颜色；具备耳畔提示音功能，一对一干预患者。

5.信号匹配

5.1人脸匹配：通过人脸识别实现患者用户与信号采集器的匹配。

5.2选择团体：支持在团体用户列表中选取特定的团体进行治疗、训练。

6.治疗方案

6.1具备静息评估、应激评估和特定评估方案。

6.2具备呼吸放松治疗、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗等功能。

6.3脑电参数可进行单独反馈，具备不同疾病团体的脑电生物反馈治疗方案。

6.4团体训练：提供支持性团体、动力取向团体、问题导向团体、活动团体治疗。

6.5视听整合连续测试系统用于注意缺陷多动障碍的亚型区分及评估，并结合生物反馈训练，诊疗一体化。

7.推车具备信号采集器无线充电、收纳，工作平台、灵活移动等功能。

8.报告模式由评估报告、治疗报告、趋势报告构成。

9.如需接入医院信息管理系统，应配合进行对接工作及覆盖相关费用。

10.配套医用工作站和终端均需配备正版操作系统。

### 标的5：心电采集工作站系统

1.心电信息管理系统需与医院的信息管理系统无缝对接，并支持与HIS、LIS、PACS、EMR等系统的兼容。可采用B/S或C/S架构等架构，支持进行报告浏览，服务器软件、心电工作站软件需符合正版化要求且兼容Windows/Linux/国产操作系统等，支持MySQL、Oracle及国产数据库等。完善的数据备份功能。

2.数据采集与波形处理：

2.1 12/18通道心电图同步采集分析。

2.2具备波形降噪、基线漂移校正、工频滤波、肌电滤波、起搏信号识别功能。

2.3支持实时波形预览、手动调整增益、纸速、滤波等参数。

2.4具备十二通道心电图波形叠加显示、测量功能。

2.5具备左右手与胸导联反接纠正功能。

2.6内置AI智能辅助分析模型，对典型心律失常、ST-T异常、起搏心律等实现自动测量辅助分析。

2.7多种波形显示方式、波形放大等功能。

2.8支持报告书写、审核、修改、打印、导出PDF、水印设置等。

2.9危急值自动预警，测量值异常、诊断异常特殊颜色显示功能。

2.10支持历史心电波形同屏对比、测量数据对比、诊断结论对比。

3.存储、查询与统计：

3.1数据备份方式保证数据安全。

3.2支持按患者姓名、性别、年龄、门诊号、病案号、诊断结论、检查时间、科室、检查设备等多维度组合查询。

3.3根据科室工作量、阳性率、设备使用率、诊断结论等数据生成质控报表。报表支持导出Excel、打印、图表展示等。

4.远程心电诊断与浏览支持PC/移动设备。

5.用户权限与安全：分级权限管理，针对不同用户、不同科室分配不同的操作权限，实现功能细分，提高工作效率。

6.十二通道数字心电图机技术

6.1十二通道同步采集、打印。

6.2自动上传心电数据。

6.3全屏触屏操作，支持物理按键一键采集。

6.4主机可手持或台车固定；

6.5具备网络接口、USB接口、存储卡接口、 SIM卡槽、蓝牙、WIFI等数据交互功能。

6.6多级采样率设置功能，最高采样率≥60000Hz。

6.7频响范围:0.01-500Hz。

6.8输入阻抗≥110MΩ。

6.9具备起搏脉冲显示能力。

6.10波形增益可设置20mm/mV、10mm/mV、5mm/mV。

6.11支持外接扫描设备、NFC等功能录入患者信息。

6.12支持存储扩展。

6.13交流、直流两用供电，内置可更换电池，持续工作时间≥6小时。

6.14.具备不少于一小时连续心电功能。

6.15支持QT离散度、心室晚电位、心电向量、心率变异等扩展采集/分析功能。

## （三）其他要求

1.投标人应提供详细的供货、安装、验收方案。产品到货后，使用单位进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，招标人有权要求中标人退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查。

2.售后服务要求：

2.1质量保证期：≥5年。

2.2质保期内提供7×24小时技术支持及免费软件升级。在接到用户维修要求后须在2小时内作出响应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。投标人应长期提供技术服务支持。

2.3投标人应提供详细的售后服务方案。

3.投标人应提供详细的培训方案。免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；免费提供设备到达现场后的应用培训，直至操作人员掌握为止。

## （四）特别说明

1.对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

2.标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。

3.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中证明材料除招标文件中有明确规定的证明材料（如有）外，其余“▲”号的技术指标需提供产品说明书或产品彩页或检测机构出具的检验/检测报告。如投标人技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。

4.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中的技术指标，如应提供且可以提供设备的真实技术指标参数但不提供，只照抄招标文件参数要求，经评标委员会认定，该项指标为负偏离。