# 采购需求

- 采购标的

1、采购产品一览表

| 序号 | 标的名称 | 是否为核心产品 （是/否） | 是否采购进口产品 （是/否） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 是 | 否 | 2 | 台 |
| 2 | 电子天平 | 否 | 否 | 25 | 台 |
| 3 | 顶空气相色谱仪 | 否 | 否 | 1 | 台 |
| 4 | 旋光仪 | 否 | 否 | 6 | 台 |
| 5 | 集菌仪 | 否 | 否 | 5 | 台 |
| 6 | 激光尘埃粒子计数器 | 否 | 否 | 4 | 台 |
| 7 | 浮游菌采样器 | 否 | 否 | 4 | 台 |
| 8 | 液氮罐 | 否 | 否 | 1 | 个 |
| 9 | 二氧化碳恒温细胞培养箱 | 否 | 否 | 2 | 套 |
| 10 | 超净工作台 | 否 | 否 | 6 | 台 |
| 11 | 台式低速离心机 | 否 | 否 | 2 | 台 |
| 12 | 双开门冰箱 | 否 | 否 | 1 | 台 |
| 13 | 流式细胞仪 | 否 | 否 | 1 | 台 |
| 14 | 双光束核酸蛋白检测仪（配泵） | 否 | 否 | 4 | 台 |
| 15 | 微型垂直电泳槽（含电源） | 否 | 否 | 4 | 套 |
| 16 | 氮气发生器 | 否 | 否 | 1 | 台 |
| 17 | 真空干燥箱 | 否 | 否 | 1 | 台 |
| 18 | 纤维测定仪 | 否 | 否 | 1 | 台 |
| 19 | 生物安全实验室主要设备及操作3D虚拟仿真教学服务系统 | 否 | 否 | 1 | 套 |
| 20 | 疫苗生产3D虚拟仿真教学服务系统 | 否 | 否 | 1 | 套 |
| 21 | 提取酵母细胞中蛋白质3D虚拟仿真软件 | 否 | 否 | 1 | 套 |
| 22 | 药物分离纯化典型单元3D虚拟仿真教学服务系统 | 否 | 否 | 1 | 套 |
| 23 | β干扰素生产3D虚拟仿真教学服务系统 | 否 | 否 | 1 | 套 |
| 24 | 细胞传代培养3D虚拟仿真软件 | 否 | 否 | 1 | 套 |
| 25 | 注射剂的无菌检查3D虚拟仿真教学服务系统 | 否 | 否 | 1 | 套 |

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

交货期：合同签订后待甲方实验室改造完成后30日内完成全部供货。

交货地点：北京市工业技师学院。

2. 付款条件

签订合同后七日内，乙方首先向甲方支付履约保证金(合同总金额的5%)，甲方接到履约保证金后1个月内，甲方向乙方支付中标总金额50%的预付款；设备到场并完成安装调试，正常运行后，甲方向乙方支付中标总金额的30%；验收合格后，甲方向乙方支付剩余中标总金额的20%，同时履约保证金自动转为质量保证金。项目验收合格1年后，产品如无质量问题，甲方向乙方无息退还质量保证金。甲方付款前，乙方先按要求向甲方开具增值税发票，否则甲方有权拒绝支付且无需承担逾期付款的违约责任。甲方若因财政审批流程、财政拨款未到位、财政政策调整等原因导致无法按约支付的，不视为甲方违约，甲方不承担逾期付款的责任。

3. 售后服务

3.1、本项目免费质量保证期要求不低于 1 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算。

3.2、质量保证期内投标人提供科学合理的响应方案、处理方案以及处理周期，如故障货物不能在48小时内修复，供应商免费提供同等型号的备用货物进行替换。保障采购人的正常业务需求。

3.3、质量保证期内一年至少提供1次运维服务，保障采购人的正常业务需求。

3.4、投标人应制定科学合理的培训方案，确保培训人员能够理解、掌握系统操作模式和功能应用。

4.包装和运输要求

4.1、货物须为设备原厂制造并检验合格，全新、未被使用过，并提供全部技术资料。设备到货时，须确保产品包装完好、所有标识清晰、封条完整等。

- 技术要求

- 货物技术要求

| 序号 | 设备及软件名称 | 具体技术（参数）要求内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 技术性能要求： 1.应用范围：适用于样品中阴阳离子、有机酸和有机胺类物质的分析 ★2.离子色谱系统，包括高压泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，阴离子抑制器和电导检测器。需提供生产厂家技术彩页或技术白皮书 3泵： ★3.1高性能/低脉冲低压双柱塞泵，泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。需提供生产厂家技术彩页或技术白皮书 3.2流量范围：0.00-5.00 mL/min。 3.3最大压力：35 MPa 3.4流量准确度：<0.1%。 3.5流量精度：<0.1%。 3.6压力脉冲：<1.0%。 ▲4 与主机同品牌的自动连续再生阴离子微膜抑制器， 抑制背景总电导小于5.0μS（针对氢氧根体系），抑制器容量 150mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min，所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立。需提供生产厂家技术彩页或检测报告 5. 柱温箱及色谱柱 5.1 强制空气恒温，优于接触式加热。 5.2 磁力吸合柱温箱，色谱柱更换便利。 5.3 加热腔双层玻璃透窗，保温且易于观察。 5.4 升降温柱温箱：室温-10～70℃。 ▲5.5与主机同品牌的高效高容量阴离子分离柱及保护柱，一针进样同时检测七种离子：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根。需提供生产厂家技术彩页或检测报告 6电导检测器： 6.1 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号。 6.2检测器分辨率：≤0.0047nS/cm。 6.3 电导池电极材料：钝化316不锈钢。 6.4 电导池体材料：化学惰性聚合材料。 6.5 检测器耐受最大压力：≥8Mpa。 6.6信号采集频率：不低于90Hz，需提供软件该功能截图。 7.自动进样器 7.1满环进样精密度：RSD<0.3%。 7.2带有样品盘保护罩。 7.3 标配漏液传感器，可自动报警提示。 7.4 标配自动震荡混匀功能。 8软件 8.1 基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。需提供软件该功能截图。 8.2 可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输。需提供软件该功能截图。 8.3 具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换。需提供软件该功能截图。 ▲8.4 能够实现“模拟不同色谱柱对不同离子的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性”的功能。需提供生产厂家技术彩页或检测报告 配置要求： 1. 离子色谱仪主机（含电导检测器） 1套 2. 阴离子抑制器 1套 3. 阴离子色谱柱（分析柱+保护柱） 1套 4. 柱温箱 1套 5. 自动进样器 1套 6. 色谱软件 1套 7. 数据工作站 1套 | 台 | 2 |
| 2 | 电子天平 | 技术性能要求： 1. 量程：220g； - 可读性：0.1mg； - ★重复性（5%量程）：0.08mg；需提供生产厂家技术彩页或技术白皮书 - 典型稳定时间：1.5s； - 秤盘尺寸：90mm； - 电磁力单体传感器； - 可靠的动态温度补偿； - 彩色触摸屏，中文操作界面； - ▲温度和时间触发的全自动内部校准；需提供生产厂家技术彩页或检测报告 - 模块化设计，采用分体式设计的显示器，易于满足实验室布局； - 称量室底板，便于清洁液体、固体的遗撒物，保护天平内部不受损害； - 不锈钢材质的秤盘及底板，无污染、抗腐蚀； - 按键区域设置热键，可自定义设定常用功能，便于一键操作； - 按键灯带显示，及时反馈操作的有效性； - 天平整体防静电外壳； - 防风罩采用带有防静电涂层的超白玻璃，可避免样品静电引起的称量误差； - 完全可拆卸的防风罩，清洁更彻底； - 最小称量量显示功能，确保称量合规性； - 多层级用户管理； - 审计追踪； - 密码保护功能，防止菜单修改； - 5级防震系统，一键调整，快速适应不同的使用环境； - DB9及Type-C双接口； - 符合GLP/GMP打印，可设置设备、样品、批次ID标识； - 设备供电电压5V，可连接充电宝供电； - ▲防风罩高度不低于240mm，适合不同高度的容器及样品称量;需提供生产厂家技术彩页或检测报告 - 内置11种应用程序：称重、混合、统计、组分、密度测量、百分 比称量、转换、动物称量、检重、峰值保持、计数等 配置要求： 主机一台；防风罩一套 | 台 | 25 |
| 3 | 顶空气相色谱仪 | 技术性能要求： 该仪器是带有先进流量控制系统的高性能毛细管气相色谱仪。 1.快速加热和冷却的柱温箱 1.1 柱箱温度：室温以上3℃ ～ 450℃或者更宽； 1.2 程序升温：≥27阶28平台； 1.3 可设定升温速率：≥180℃/min； 1.4 温度设定精度：≤0.1℃； 1.5 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）； ▲1.6 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。须提供主机彩色触摸屏的图片证明； 2. 分流/不分流进样口 2.1 最高温度：≥430℃； ▲2.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能；支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能，须提供软件截图或采用恒线速度分析样品的应用文章证明。 2.3 压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi）； 2.4 压力控制精度：0.001psi； 3 液体自动进样器 3.1样品位：≥ 12位样品盘 3.2进样量范围：0.01 ～ 200 μL，10 μL 注射器以0.1 μL 步进。 3.3交叉污染：≤10-4 (使用4种溶剂清洗，测定正己烷中1% 联苯)。 3.4保留时间重复性：≤0.0008 min 4 顶空进样器 4.1 样品流路温度：室温+10℃至225℃ 4.2 样品瓶数量：20位 4.3 恒温炉温度范围：室温+10℃至225℃ 4.4 加热孔数量：6个样品瓶位旋转托盘 4.5 载气控制：通过GC内置的AFC电子控制（0.5 ～ 0.9 MPa， 流向AFC） 5.氢火焰离子化检测器 5.1 最高使用温度：≥450℃ ★5.2 检测限：≤1.3×10-12g/s ( 十二烷 )。需提供生产厂家技术彩页或检测报告或技术白皮书 5.3 动态范围：≥107 6.其他 6.1主机具有Eco节能模式及自动开始/关闭功能，实验完成后可使仪器进入Eco模式或关闭系统，从而节省能源和成本。 6.2主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。 ▲6.3主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。须提供主机触摸屏界面显示“载气漏气检查”的截图。 7.数据处理系统 7.1. 数据采集和数据解析 采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。 7.2. 报告制作 高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 7.3. 质量控制 高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 配置要求： 1.主机1台 2.氢火焰检测器1个 3.分流不分流进样口 2个 4.液体自动进样器 1台 5.顶空进样器 1台 6.消耗品包 1套，包括进样口隔垫100个，液体进样瓶100个，顶空进样瓶100个，衬管10根，顶空起盖器压盖器各一个，压环20个。 原装软件 1个 | 台 | 1 |
| 4 | 旋光仪 | 技术性能要求： ★1.仪器等级：0.01级，需要提供型式批准证书或生产厂家技术彩页或技术白皮书。 2．测量范围:OR °：±90°，°Z：±259 °Z 3.分辨率: OR °0.001°°Z 0.003 °Z 4.全量程准确度:OR °0.01°，°Z±0.03 °Z 5.全量程重复性:OR °0.002°，°Z0.006 °Z 6.测量模式:旋光度，比旋度，浓度，糖度 ▲7.灵敏度：可测透过率低达0.1%，OD=3，能准确检测深色样品。需提供生产厂家技术彩页或检测报告 8.波长: 589.44 nm，偏振器:进口偏振片 9. 稳定性，开机预热三十分即可达到稳定状态。 10.温度控制方式:帕尔贴控温系统 ▲11.高于药典要求，空白样—供试品—空白样，60min内误差小于0.005°。需提供生产厂家技术彩页或检测报告 12.温度测量范围：0 ～ 100℃ 13.温度测量分辨率：0.1℃ 14.仪器可录入标准糖的标准值作为标准，并可调用作为测量基准。15.采用数字平台，传动机构为步进电机，保证测量速度。 16.样品池：200mm及以下规格均可使用 ▲17. 具有仪器自身检查系统，可随时检查样品最低透过率及温度的稳定性，并屏幕提示异常情况。需提供生产厂家技术彩页或检测报告或功能截图 18.彩色触摸屏操作，尺寸≥8英寸。软件延迟不超过1S，系统无卡顿。 配置要求： 1.主机：1台 2.试管： 200mm 普通漏斗试管 × 1支 100mm 普通标准试管 × 1支 3.U盘：1只 4.电源线：1根 5.保险丝：3A × 2个 6.温度传感器：1根 | 台 | 6 |
| 5 | 集菌仪 | 技术性能要求： 1. 首创操作环境温度、湿度实时监控，更有利于检测环境控制； ▲2.彩色液晶显示，显示泵头开合保护功能动画、转轮运行动画、日期、时间、环境温度、湿度。需提供生产厂家技术彩页或检测报告或功能截图 3. 超小型设计，减少了对超净操作台的占用空间与气流干拢； 4. 钢化玻璃面板，表面光滑平整，不易划伤；便于清洁； 5. 触摸式控制按键结合数字脉冲调速开关，操作灵敏控制简便，使用寿命长； 6.自定义四档常用转速15～300rpm，自主选择，转速记忆； 7. 防水接口的脚踏开关，脚踏开关可设置点动模式或连续模式，方便小体积检品检测； 8．全新设计大瓶软袋两用支架，美观大方，方便实用； 9.镜面处理不锈钢SUS316L机壳，表面光洁平整，便于清洁和消毒处理； 10. 过流、过压、过载、堵转四重安全保护功能； 11. 采用无刷直流电机，可靠性高、寿命长、无电气接触火花，安全、防爆性好； 12. 泵头保护：显示泵头保护关闭、泵头保护开启功能。 13. 可旋转排液槽，使用方便； 14. 转速：15-300rpm 配置要求： 1.主机 HTY-602A 1 台 2. 排液槽 / 1 个 3. 悬杆 / 1 根 4. 保持块 / 1 块 5. 篮支架 / 1 个 6. 电源线 3 芯，10A，250V 1 根 7. 保险丝管 5×20mm，5A，220V 3 颗 8. 脚踏开关 / 1 只 9. 硅胶管 φ11×φ7×1100mm 1 根 10. 专用扳手 24mm 1 只 11. 内六角扳手 4mm 1 只 12. 六角螺栓 M6×50 1 只 13. 电源极性检测器 GNJ-01 1 只 | 台 | 5 |
| 6 | 激光尘埃粒子计数器 | 技术性能要求： - 最大功耗80W - 供电电源DC16.8V充电器组(内置可充式锂离子电池) - ▲粒径通道0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0（m）。需提供生产厂家技术彩页或检测报告 - 采样周期1 秒～99小时之间任选 - 采样流量28.3Lmin±5% - 计数效率最小粒径50%±20%，第二粒径档100%±10%，符合ISO 21501-4要求 - 使用环境条件温度：10℃～30℃；湿度：20%～75%；大气压力：86kPa～106kPa - 允许最大采样浓度35000颗L（尘埃颗粒粒径不小于0.5m），采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体 - 自净时间≤10min - 打印机内置热敏打印机 - 显示≥4.3寸彩屏（按键、非触摸） - 工作时间≥5小时 - 判定等级ISO14644;2015/GMP 配置要求： 主机一台 采样头，采样棒，采样支架 各一个 采样管1.5m 自净器一个 打印纸3卷 充电器一个 | 台 | 4 |
| 7 | 浮游菌采样器 | - ▲采样流量100L/min±5%。需提供生产厂家技术彩页或检测报告 - 采样流速0.38m/s与洁净室内风速基本相同（等速采样） - 采样体积3档预设，1-9999L,可调 - 采样效率符合GB/T16293-2010 - 培养皿规格φ90*15mm³ - 外形尺寸φ120*325 mm³ - 重量3kg - 额定功耗3W - 供电方式DC16.8V 内置锂电池 - 材质太空铝 - 工作时间不低于7小时 配置要求： 主机一台 采样头，采样棒，采样支架 各一个 采样管1.5m 自净器一个 打印纸3卷 充电器一个 | 台 | 4 |
| 8 | 液氮罐 | 技术性能要求： 1. 容积(L) 不低于35 2.口径(MM) 200 3.外径(MM) 445 4.高度(MM) 690 5. 液氮保存天数 ≥60 6.空重(kg) 16.5 7.满重(kg) 44.8 配置要求： 1.液氮罐一个，皮革保护套一个，提桶一个 2.液氮容器配件：冻存架和冻存盒 | 个 | 1 |
| 9 | 二氧化碳恒温细胞培养箱 | 技术性能要求： 1.6个侧面的直接加热系统：整个侧面可以直接加热，保证了温度的稳定均匀，以及快速的升温和温度恢复。加热室分为三部分，每部分都有独立校准过的温度传感器进行监测。 2.空气夹套：加热丝被阻隔在腔体和绝热层中间，有助于温度的快速恢复，并且有效减少热损失。隔热层不需要定期维护。 3.双光束的 CO2 传感器：快速、准确地监测 CO2 的含量，不受温度和湿度的影响。 4.水盘加湿：加热器在底部加热水盘，产生湿气。通过循环风扇，将湿气充满整个腔体。 5.报警系统：CO2 和温度有偏离时，会进行蜂鸣报警。 6.良好空气和湿度对流：良好的空气对流，良好温场均匀性。六面箱体侧壁加热，附件顶置空气循环风扇，保证良好对流效应。 7.易于清洗：圆角设计易于清洗，内腔材质为 SUS304 不锈钢。 8.温度上限设置：当温度控制故障，或者某个点的温度超过设定的上限温度，设备会自动切断电源，保证样品及设备自身安全。 9.带孔的搁板：方便自然风流动，不锈钢材质可有效防腐蚀、防污染。 10.无冷凝：箱门带加热单元，以及整个培养箱的框架式设计，可以保证不会在箱体及玻璃观察窗上冷凝。 11.屏幕显示：7寸TFT屏幕显示温度、CO2等数据，可随时在屏幕上查看数据曲线 12.★数据储存：实时记录数据，带 USB 接口，标配U盘，可以导出过程数据。需提供生产厂家技术彩页或技术白皮书或功能截图 13.防误碰操作：屏幕自带安全锁，可随时进行关锁和解锁，防止误触碰导致参数改变 14.▲权限管理：具有权限密码管理，可以根据不同级别查看不同信息。需提供生产厂家技术彩页或技术白皮书或功能截图。 15.HEPA 气源过滤：保证培养箱内气体的清洁，可选择高温型 HEPA。 16.▲UV紫外灭菌:包含两种灭菌方式，一种可以在培养过程中开启紫外灭菌，不会影响箱体内部培养物；另外一种可以在培养前进行紫外照射箱体灭菌。需提供生产厂家技术彩页或检测报告或功能截图 17.箱体容积 [L] ：180 18.温度显示精度 [℃ ] ：±0.1℃ (37℃ ) 19.温场均匀性 [℃ ] ：±0.3℃ (37℃ / RT.20℃ ) 20.加热功率 [W] ：320 21.CO2 入口压力范围 [bar]：0.3～0.5 22.搁板数（标准 / 最大）：3/8 23.内部尺寸 [WxDxH] [mm] ：473x528x710 24.外部尺寸 [WxDxH] [mm] ：560x620x945 25.重量 [kg] ：80 26.温度范围：室温 +5～60℃ 27.温度分辨率：0.1℃ 28.CO2 范围：0% ～ 20% 29.CO2 精度：±0.1% (5% / 37℃ ) 30.CO2 分辨率：0.1% 31.CO2 传感器：双光束红外 CO2 传感器 32.显示屏和操作：7寸TFT 显示屏，触摸式操作 33.夹套类型：气套式（六面梯度加热） 34.腔体材料：不锈钢（304） 配置要求： 1.温度控制单元 2.二氧化碳浓度控制单元 3.常规型HEPA高效过滤器1个 4.隔板3块 5.水盘1个 6.CO2管路1套 7.电源线1根 8.UV灭菌一套 9.U盘一个 | 套 | 2 |
| 10 | 超净工作台 | 技术性能要求： 1.显示方式：LCD 2.空气流向：垂直流 3.工作面：一个 4.洁净等极：100级（HEPA过滤器对0.3um粒子过滤效率99.995%） 5.工作区风速范围：0.3～0.6m/s（可调） 6.噪音：≤67dB 7.振动半峰值：≤5µm（X、Y、Z方向） 8.照度：≥300LX 9.▲工作区尺寸(mm)：不小于1300×650×520。需提供生产厂家技术彩页或检测报告 10.高效过滤器数量(mm)：① 11.荧光灯/紫外线规格及数量：40W×①/20W×① 12．功率(kw)：0.3 13.电源：AC220±10V 50/60Hz 配置要求：主机一台 | 台 | 6 |
| 11 | 台式低速离心机离心机 | 技术性能要求： ▲1.最高转速：4000r/min。需提供生产厂家技术彩页或检测报告 2.最大相对离心力2500×g 3.转速精度±30r/min 4.时间设置范围1s～99min59s 5.整机噪音60dB(A) 配置要求： 配置1：主机一台；+12*15ml角转子一个；+6*50ml角转子一个； 配置2：主机一台；+6*50ml角转子一个；+24*1.5ml/2ml角转子 | 台 | 2 |
| 12 | 双开门冰箱 | 技术性能要求： 1▲; 总容积 （L）; 不小于607. 2; 冷冻能力kg/12h; ≥8. 3; 运转噪音值[dBA）]; ≤36. 4; 制冷方式; 风冷. 5; 门款式; 对开门式. 6; 能效等级; 一级. 7; 耗电量（度/天）; ≤0.88. 8; 控温方式; 电脑温控. 9; 定频/变频; 变频. 10; 是否触屏; 是. 11; 开门方式; 对开. 12; 面板类型; PCM彩涂板. 配置要求：主机一台 证明文件：▲需提供生产厂家技术彩页或检测报告。 | 台 | 1 |
| 13 | 流式细胞仪 | 技术性能要求： ▲1. 激光器配置：波长488nm蓝色激光器（激光器功率≥50mw）；波长638nm红色激光器（激光器功率≥80mw）。需提供生产厂家技术彩页或检测报告 ★2. 检测通道配置：6色荧光检测通道，最高配备8色荧光检测通道；二个散射光通道FSC，BSC。需提供生产厂家技术彩页或技术白皮书或功能截图 ▲3. 检测器要求：高灵敏度波分复用（WDM）检测阵列，每个荧光通道对应一个APD检测器（非共用），同时每个检测器增益都可独立调节, 用户可根据自己的样本调节增益。需提供生产厂家技术彩页或检测报告或功能截图 - 检测颗粒直径：0.2um-50um。 - 荧光灵敏度：FITC≤80MESF，PE≤50MESF，APC≤30MESF - 携带污染率：≤0.1% 7. 液流系统：为防止管路阻塞，采用柱塞泵连续上样。非蠕动泵或真空压力驱动。 - 绝对计数：具备高精度体积法绝对计数功能，兼容微球法。 9. 检测速度：≥35000events/s - 进样速度：低速：15μL/min；中速：30μL/min；高速1：60μL/min；高速2：90μL/min；高速3：120μL/min；5μL/min-120μL/min连续可调。 - 自动液流控制程序 开机过程：一键式自动液路初始化，开机清洗。 检测过程：每次吸样检测完成后机器自动清洗管路和进样针的内壁和外壁。 关机过程：一键式自动清洗管路，支持样本做完自动关机功能，无需人员参与。 - 可选配高通量进样系统：支持标准流式管、多种规格EP管等多种上样形式，可选配单管上样、40孔盘或96孔板（U底、V底、平底）等进样模式。 13. 软件系统：中英文界面，支持进样检测的同时分析数据：采集样本时，软件支持同时分析已经采集完成的样本。具有细胞因子分析功能和细胞周期拟合功能，无需借助第三方分析软件。 14. 荧光补偿：支持在线补偿、脱机补偿、自动补偿等多种补偿方式。 15. 质控：一键自动QC：可以监测仪器荧光通道的分辨率及荧光强度（MFI）稳定性，生成Levey-Jennings图形文件，自动跟踪监测仪器性能。 16. 项目模板：支持项目模板功能，采集条件/荧光补偿信息一键调用。 17. 参加国家卫健委室间质评，并有单独的仪器及试剂分组，提供证明文件。 ▲18. 具有中华人民共和国医疗器械注册证，符合临床诊断标准（NMPA&CE 认证）,提供相关证书。 - 电脑配置不低于：CPUI5/内存16G/硬盘1T/显示器27英寸。 配置要求： 主机一台 单管上样器一个 电脑一台 自动上样器系统一套 投入式传感器4根 线束固定器一个 流式管100支 | 台 | 1 |
| 14 | 双光束核酸蛋白检测仪（配泵） | 技术性能要求： 1.检测波长：波长260nm、280nm、295nm、310nm 2.波长选择:步进电机程序控制。 3.▲检测范围：-6AU到+6AU。需提供生产厂家技术彩页或检测报告 4.光源:LED 冷光源，寿命>50000 小时。 5.调零:双光束一键调零。 6.灵敏度:2、1、0.5、0.2、0.1、0.05 ABS 7.噪声:<0.0001A漂移:0.002A/S 8.光程:2mm 9.样品池容积：10ul～120ul 10.吸光度显示:≥122*44mm蓝膜液晶显示屏 11.层析图片显示：≥12寸高清触摸屏液显示 12.数据导出：数据实时记录，并可根据文件出excel数据，以及jpg图谱 13.▲最小检测量：20ug/ml。需提供生产厂家技术彩页或检测报告 14.功率消耗:≤25W 配置要求： 主机一套，内含12≥寸高清触摸屏平板电脑一台，恒流泵一个 | 台 | 4 |
| 15 | 微型垂直电泳槽（含电源） | 技术性能要求： 1.玻璃面积（W×L）：216×220（mm） 2.凝胶面积（W×L）：186×205（mm） 3.凝胶厚度：1.0（mm） 4.凝胶数量：1～2（块） 5.样品通量：（1.0mm厚）25、40、52齿 6.缓冲液容积：1800（ml） 7.外形尺寸（L×W×H）：280×140×135（mm） 配置要求：主机标配一台，配通用型电泳仪电源一台 | 套 | 4 |
| 16 | 氮气发生器 | 技术性能要求： 1.类别:智能化氮气单元 2.技术类别:膜分离捕集阱制氮 3.▲技术方案：物联网产品方案，可通过用户端（网页/手机端）远程压力监控、流量监控、温度监控，超阈值报警手机短信提醒等功能。需提供生产厂家技术彩页或检测报告或功能截图 4.最大功率:1200W 5.额定压力:0.7MPA 6.Upper Limit: 0.9MPA 7.Lower Limit: 0.5MPA 8.压力波动范围:±0.01MPA 9.▲产氮产量:35L/min（氮气流速35L/min@116psi）。需提供生产厂家技术彩页或检测报告 10.▲氮气纯度:>99%。需提供生产厂家技术彩页或检测报告 11.氧气含量:<0.8% 12.游离水:无 13.氮气露点:-60℃ 14.气体颗粒物:<0.01μm 配置要求：主机一台 | 台 | 1 |
| 17 | 真空干燥箱 | 技术性能要求： 1.电源电压：220V±10V 50/60HZ 2.输入功率：900W 3.控温范围：室温+10～250℃ 4.温度波动度：±1℃ 5.达到真空度：≤133Pa 6.容积：约53L 7.载物托架：2块 8.定时范围：0～9999分钟 配置要求：主机一台，配套真空泵一台 | 台 | 1 |
| 18 | 纤维测定仪 | 技术性能要求： 1.取样量：0.5-1g 2.纤维测试范围：0-100%； 3.每阶段消煮时间设置：0-999min； ★4.样品批处理量：1～24个；需提供生产厂家技术彩页或技术白皮书或功能截图 5.日处理量：≥4批（96个）； 6.重复性：≤0.5%； 7.控温精度：±0.1℃ 8.全自动加液、全自动消煮、全自动清洗，整个过程无需人员值守； 9.采用7寸彩色触摸屏，安卓系统，人性化界面，操作简单 10.采用高分子滤袋技术，滤袋孔隙为25μm，适用于 CF、NDF、ADF、ADL 等指标分析； ▲11.内置 CF、NDF、ADF 、ADL及自定义实验模式方法库，便于各种不同测试方法的使用；需提供生产厂家技术彩页或检测报告或功能截图 12.仪器可内置100种以上实验方案，用户可根据实际实验自行编辑各种不同的试验方案，清洗次数可设置5次及以上，便于各种不同样品的测试； ▲13.一体式合金反应装置，可耐受高温、高压和化学腐蚀；一体式搅拌，搅拌装置与反应器间无连接缝隙。需提供生产厂家技术彩页或检测报告 14.仪器具有清洗功能，可快速对管路进行清洗，便于不同指标实验中的试剂更换； ▲15.仪器内置预热水箱，具有自动补水、预热等功能，为实验过程提供洗涤所需热水；需提供生产厂家技术彩页或检测报告或功能截图 16.仪器溶剂桶独立放置，取用方便，并且避免溶剂渗漏对仪器腐蚀； 17.消煮罐盖具有安全锁设置，实验过程防止误操作； 18.采用两种以上安全防护设置，具有超温、超压报警装置； 19.仪器具有分级管理功能，用户可根据需求设置独立账户设置，保障实验过程可追溯性。 20.缺液报警功能，规定时间内溶液未加至固定水位，仪器自动报警，并停止运行 配置要求： 配置包含：F2000主机1台，溶剂桶水桶共3个，置物架1个（堆叠放桶，节省空间），FB50滤袋5盒（一盒200个），滤袋封口机1个，篮架快卸插销1个（方便拿取样品） | 台 | 1 |
| 19 | 生物安全实验室主要设备及操作3D虚拟仿真教学服务系统 | 技术性能要求： 一、基本内容 ★1.1 包含模块：（1）生物安全柜安全操作（2）超净工作台安全操作（3）电热鼓风干燥箱安全操作（4）高压蒸汽灭菌器安全操作（5）离心机安全操作。要求提供视频截图 1.2 软件内容 3D场景： 针对生物实验室的细胞实验室、普通生化实验室、准备间以及设备采用三维建模。实验室布局设计合理，考虑无菌实验室标准。将实际细胞传代、细菌涂布等工艺流程以三维虚拟现实的形式进行形象逼真的表现，通过互动操作及学习，使学生熟悉实验过程，掌握实验操作要点，理解理论知识，提高专业素养和安全意识。 （1）生物安全柜安全操作 工艺流程：实验前准备、实验过程、操作失误事件处理、实验后清场。 知识点：包含生物安全柜工作原理、培养基意外掉落处理、无菌操作流程。 （2）超净工作台安全操作 工艺流程：实验前准备、实验过程、实验后清场、操作失误事件处理。 知识点：包含超净工作台工作原理、无菌操作流程、菌液涂布实验、酒精灯倾倒事故处理。 （3）电热鼓风干燥箱安全操作 工艺流程：实验前准备、器具干燥、操作失误事件处理。 知识点：包含干燥箱工作原理、干燥物品的放置、设备操作失误着火事故处理。 （4）高压蒸汽灭菌器安全操作 工艺流程：实验前准备、器具高压蒸汽灭菌、操作失误事件处理、灭菌质量检查。 知识点：包含高压蒸汽灭菌器工作原理、待灭菌物品的放置、设备操作事件处理、灭菌质量检测。 （5）离心机安全操作 工艺流程：实验前准备、细胞悬液离心、操作意外事件处理。 知识点：包含离心机工作原理、待离心物品的放置、设备操作意外事件处理。 1.3 设备列表： 1、生物安全柜2、超净工作台3、高压蒸汽灭菌器4、电热鼓风干燥箱5、离心机6、二氧化碳培养箱7、掌上离心机 二、培训内容 2.1生物安全柜安全操作： 软件内容包含实验前准备、实验中操作、实验后清场，操作步骤不得少于10步。 （1）实验前准备：包括紫外线照射消毒、通风和照明准备、酒精喷洒消毒桌面和试剂； 要求提供设备面板变化截图，不少于3种状态 （2）实验中操作：包括手部消毒、移液枪吸取液体、操作失误事件处理； （3）实验后清场：包括工作台面清场、紫外照射消毒。 2.2超净工作台安全操作： 软件内容包含实验前准备、涂布平板、实验后收尾，操作步骤不得少于20步。要求提供酒精灯倾倒场景截图 （1）实验前准备：包括紫外照射消毒、通风照明准备、酒精喷洒消毒桌面和试剂、酒精灯酒精补充； （2）涂布平板：包括点燃酒精灯、灼烧涂布棒、吸取菌液、菌液涂布； （3）实验后收尾：包括实验后清场、酒精灯倾倒事件处理、紫外照射消毒。 2.3高压蒸汽灭菌器安全操作（器具高压蒸汽灭菌）： 软件内容包含灭菌前准备、灭菌、灭菌完成，操作步骤不得少于12步。要求提供高水位、低水位、缺水情况截图。 （1）灭菌前准备：包括检查灭菌器水位、待灭菌物品的选择； （2）灭菌：包括灭菌物品的放置、灭菌器盖报警事件处理、灭菌参数设置； （3）灭菌完成：包括灭菌后物品的正确取出、灭菌质量检查。要求包含灭菌物品正确取出知识点介绍、压力灭菌化学指示卡查看 （4）要求高压蒸汽灭菌器模块中包含高压蒸汽灭菌器内水位查看。 要求软件中高压蒸汽灭菌器内水位有三种随机情况，包含高水位、低水位、缺水，出现低水位和缺水后需要补充纯化水，补充纯化水后的变化随机出现，如未及时处理，则不能继续进行。 2.4电热鼓风干燥箱箱安全操作（器具干燥）： 软件内容包含干燥前准备、事故处理、安全技能培训，操作步骤不得少于7步。 （1）干燥前准备：包括设置干燥参数、待干燥物品放置、排气孔调整；要求包含排气孔作用介绍、排气孔堵塞事件处理 （2）事故处理：包括电热鼓风干燥箱内部过热着火事件处理、电热鼓风干燥箱外部电线破损着火事件处理； 要求软件中出现内部着火事件时需要及时断电和使用灭火器灭火，如果未进行正确处理起火事件或在操作中触发起火事件则中止软件操作。 （3）安全技能培训：包括灭火器的使用 2.5离心机安全操作（细胞悬液离心）： 软件内容包含离心前准备、细胞悬液离心、结束离心，操作步骤不得少于9步。 （1）离心前准备：包括样品选择和放置、参数设置；至少包括重量不一致、数量不配平2种情况 （2）细胞悬液离心：包括离心机面板数值的变化、离心机盖正确打开；要求包含离心机盖正确打开注意事项介绍截图。 （3）结束离心：包括离心后样品取出、样品洒落事件处理。 配置要求： 教学服务系统配件清单：线下客户端管理平台（1套）、线下教学组织管理平台（1套）、软件加密锁、软件安装优盘（1套）、仿真软件操作手册（1套） | 套 | 1 |
| 20 | 疫苗生产3D虚拟仿真教学服务系统 | 技术性能要求： 一、基本内容 1.1包含模块 （1）疫苗生产3D虚拟仿真软件 1.2★工艺内容 以《药品生产质量管理规范》、《疫苗生产安全通则》、《生物制品生产技术》等为基础，对疫苗生产涉及到的厂区、生产车间及相关设备设施进行模拟。以下模拟的9项内容至少提供1项内容的视频截图 - 厂区认识、厂区组织结构介绍、厂级安全培训 - 车间认识、车间组织结构介绍、车间级安全培训 - 主要设备拆解 - 进入洁净区更衣流程 - 细胞解冻复苏 - 生物反应器细胞培养病毒接种培养 - 超滤浓缩灭活 - 层析纯化 - （9）GMP制度学习。 1.2.1 设备列表：1、电动移液枪2、生物反应器3、碟片离心机4、超滤机5、层析系统6、半成品储罐7、传递窗 二、培训内容 2.1 软件模式要求 软件包括学习和自测两种模式。学习模式下有高亮引导、左侧栏提示和资料库内容，让学生快速掌握操作步骤；自测模式将没有高亮引导，学生可以对学习情况进行自我测试并评分。 通过教师站的考核：高亮、左侧任务提示、资料库内容及评分系统不可见，考试期间可实时监控学生成绩；提交试卷后，老师可获取成绩报告。 2.2培训系统内容要求： （1）厂区认识 要求厂区认识包括厂区组织结构及职能、生产区和生活区设施布置、劳保用品种类和使用维护保养要求、使操作者更为直观地了解和学习厂区各部门组织结构和职能，掌握厂区内主要危险源和防护。系统支持人员进入厂区填写记录，工作证制作，学习完成度随知识点学习进行变化。 （2）车间认识 生产车间包括一般生产区和洁净区，一般区包括纯化水间、空调间、外包间等辅助区域，洁净区逐级过度，人员逐级更衣，从C级洁净区到物料生产的局部A级区域，满足疫苗生产要求。包括更衣室、细胞复苏培养间、营养液配置消毒间、病毒接种培养间、离心间、超滤间、层析间、半成品间、包装间等，接触病毒的区域和一般区域分开布置并做隔离。包含洗衣间、整衣消毒间、器具清洗消毒间、存放间、物料间等辅助区域。 要求车间认识实习包括辅助区域介绍和生产区域的介绍，包括车间组织结构和岗位职责的学习，应急疏散逃生图的学习和安全管理制度学习、洁净区管理制度学习、生产工艺流程学习、通过对生产车间和生产线参观实习，掌握《实验室生物安全通用要求》中对P3实验室设计原则及基本要求、设施和设备要求、实验室管理等相关知识点；掌握《药品生产质量管理规范》在洁净区管理中的基本要求。 - 设备拆解 - 要求包含疫苗生产主要设备生物反应器、碟片离心机、层析柱、配液罐的拆解组装。要求包含设备结构和设备认知。设备结构包含部件说明、设备拆解、设备安装。部件说明模块能够在设备中通过高亮展示部件位置，并展示部件名称、作用。生物反应器要求不少于10个部件，其中必须包含外壳、搅拌装置、支架、螺旋片导板及挡板、搅拌器、空气分布装置、排气接口、人孔、视镜、灯镜、电极。碟片离心机要求不少于5个部件，必须包含电机、进出口装置、基座、机盖、转鼓。层析柱要求不少于6个部件，必须包含输液口、把手、柱底板、柱管和法兰、压杆与压环和分配器、柱顶盖。配液罐要求不少于5个部件，必须包含外壳、传动装置、搅拌装置、人孔、电极。 （4）进入洁净区更衣流程 要求包含在换鞋间换鞋；一更内更衣、洗手、烘手、洁净区关门及互锁门介绍；二更内带一次性头套、口罩、穿洁净内衣、手消毒；三更内手消毒、戴洁净手套、穿洁净服、消毒；缓冲间手消毒，关门进入洁净走廊。 要求软件中体现洁净区人员数量控制，人员进入后，能在控制表中体现进入人员数量的变化。要求有记录夹功能，在记录夹中体现进入洁净区登记表，要求包含姓名、部门、进入日期、进入时间、进入原因、离开时间。要求提供上述内容视频截图。 （5）细胞解冻复苏。 要求包含细胞复苏、细胞传代、细胞消化、大规模培养等基本操作。使学生掌握细胞培养岗位标准操作规程和岗位职责。学习操作过程记录表单的填写，使学生掌握细胞培养岗位生物安全规范、GMP管理要点及智能化管理系统的应用。实验前准备模块要求在MES管理系统中填写交接单表单，表单中要求包含人员出勤、生产情况、设备情况、质量情况、现场6S检查、本班遗留问题、本班提醒下班重点等内容。细胞复苏培养过程中要求配套与操作知识点相关的思考题，回答思考题后能提示正确答案，并将回答情况计入评价系统。 （6）生物反应器细胞培养、病毒接种培养 要求包含检查、空消、细胞培养、病毒接种四个模块。生产前检查包含现场检查、公用系统检查、生物反应器检查、设备状态标识检查、生产前检查复核等，检查完要求在MES系统中填写检查情况。生物反应器空消包含更改设备状态标识、生物反应器空消、冷凝水吹扫操作。细胞培养包含培养基进料、加入微载体、细胞接种培养、取样送检、更换培养基操作。病毒接种包含病毒接种以及后续更改设备状态标识牌操作。 （7）超滤浓缩灭活 要求包含生产前现场检查、生产操作、清洁操作、清场。超滤生产前进行现场检查，公用系统检查，超滤系统检查、设备标识检查，检查后在MES系统中填写记录，其中超滤系统检查要求包含检查报警记录；超滤生产操作设置打料泵频率和回流阀开度，使跨膜压差符合要求。物料交接记录填写。生产结束清洗设置超滤参数，填写设备使用记录。 要求生产中一人操作一人复核，操作人员操作结束后，复核人现场复核、签字确认。 要求生产过程中系统登录和账号管理、参数设置和批记录填写、设备状态标识更改和设备使用记录填写。 （8）层析纯化 要求包含生产前准备、生产操作、清洁清场。生产前准备要求包含现场检查、公用系统检查、层析系统检查、设备状态标识检查、生产前检查复核，检查后在MES系统中填写记录。层析批生产记录中要求包含线性速度、冲洗体积等参数设置。生产结束后进行清洁，清场，清洗记录表中要求包含设备状态。要求知识点中包含层析原理、岗位职责、劳保佩戴要求、记录填写要求、设备状态标识、生产前检查、层析系统组成、注意事项。 （9）GMP制度学习 要求包含车间QA岗位认识、车间巡检、考核模块。车间巡检包含换鞋间检查、缓冲间检查、物流间检查、压差表检查、物料暂存间检查、超滤现场检查。其中换鞋间检查包含洁净区人员控制表检查、洁净区外来人员登记表检查、发现偏差、偏差分类定级。物料暂存间检查包含进风口回风口知识学习、洁净区环境监测学习、洁净区温湿度检查、物料编码和合格证检查、物料数量和货物卡登记量确认。压差表检查包含压差表示数检查、压差表归零检查、压差表记录检查、压差表校验标签检查。 （10）系统支持导出实习报告，实习报告中对模块中的数据进行留痕记录。实习报告中要求至少包含实习目标、操作记录、成绩统计。 （11）系统内置资料库，通过图文、视频的形式对理论知识进行学习，可对资料进行随时查看。 配置要求： 软件安装优盘（1套）、仿真软件操作手册（1套） | 套 | 1 |
| 21 | 提取酵母细胞中蛋白质3D虚拟仿真软件 | 技术性能要求： 一、基本内容 1.1包含模块：软件需要包括（1）提取酵母细胞蛋白质3D虚拟仿真软件 - 软件内容 - 提取酵母细胞流程需要包含实验前准备、提取蛋白质、实验后收尾。要求对提取酵母细胞蛋白质流程进行详细描述。 - 软件需要包含练习和考核模式，练习模式对每步骤高亮提示和任务列表，考核模式没有高亮提示和任务列表。 - ★软件内需要包含实验前准备、消化细胞壁、洗涤、细胞裂解、收集蛋白质、实验后收尾6个部分，操作步骤不少于25步。要求提供提取酵母细胞中蛋白质详细操作步骤或视频截图。 - 软件内要求含知识点模块，包含超净工作台、生物安全柜、离心机、电泳仪、凝胶成像仪、涡旋振荡器、电动大容量移液器、移液枪、恒温水浴锅、生化培养箱、二氧化碳培养箱、高压匀桨器、超声破碎仪等设备介绍。对超净工作台和生物安全柜以动画形式进行对比介绍。对移液枪和电动移液器以动画形式进行对比介绍。 - 软件内要求含实验报告模块。 - 要求能手动编写实验心得，编写内容能呈现在实验报告中。 实验报告包含实验原理、实验步骤、实验心得、实验日期、成绩。要求提供编写实验报告的功能截图。 配置要求： 软件安装优盘（1套）、仿真软件操作手册（1套） | 套 | 1 |
| 22 | 药物分离纯化典型单元3D虚拟仿真教学服务系统 | 技术性能要求： 1.基本内容要求 1.1包含模块 - 药物分离纯化典型单元3D虚拟仿真软件 1.2工艺内容 以《药品生产质量管理规范》为基础，对近年主流药物分离纯化典型单元相关设备设施进行模拟。 要求包含（1）冻干技术（2）超滤分离技术（3）层析分离技术（4）超临界萃取技术。要求提供视频截图 投标书中须对冻干、超滤分离、层析、超临界萃取流程进行详细描述。 1.2.1 设备列表：1、冻干系统2、超滤系统3、原液罐4、透过液罐5、清洗罐6、层析系统7、 纯化水罐8、成品罐9、废液罐10、超临界萃取系统11、萃取釜12、分离釜13、预冷器13、携带剂储罐14、二氧化碳增压泵 2培训内容 2.1 软件模式要求 软件包括学习和自测两种模式。学习模式下有高亮引导、左侧栏提示和资料库内容，让学生快速掌握操作步骤；自测模式将没有高亮引导，学生可以对学习情况进行自我测试并评分。 通过教师站的考核：高亮、左侧任务提示、资料库内容及评分系统不可见，考试期间可实时监控学生成绩；提交试卷后，老师可获取成绩报告。 2.2培训系统内容要求： （1）冻干技术 要求包含洁净区更衣、生产前检查、生产操作、清洁清场、异常处置。其中生产操作包含一般生产区的进料、DCS操作、冷阱解冻、清洁清场等操作；包含洁净区冻干前室进料、出料、取样等操作。要求操作步骤不少于50步。 要求冻干进料时洁净区内自控屏操作包含板层检查、参数设置； 冻干配方设置包含制冷控制、真空报警、一次干燥、二次干燥，卸料动态演示，取样操作动态演示、贴取样签，自动清洗电脑操作，冻干系统故障排除。 要求软件能够在3D冻干车间场景中冻干进料时进行自控屏操作，要求点击自控屏板层下降按钮进行板层调整、设置单块板层加料量、首块板层加料量、末块板层加料量参数，加料过程中自控屏中阀门能通过阀门颜色变化体现开关状态，累计重量数据实时变化。 （2）超滤分离技术 要求包含生产前检查、生产操作、清洁清场。包含生产前现场检查、物料器具确认、共用系统检查、DCS系统检查、状态标识检查；生产操作；设备清洁清场。 其中生产前检查内容，包括生产岗位清洁，公用系统参数，超滤系统报警记录，设备清洁，管线阀门状态，检查结束进行记录填写并复核。软件包含超滤自控屏操作，进行账号密码登录，生产过程中打料泵频率和回流阀开度的设置，实时显示跨膜压差；自动清洗时进行打料泵频率和回流阀开度的设置，实时显示跨膜压差。超滤岗位填写记录，至少包含生产记录，设备使用记录，清洗记录。 （3）层析分离技术 要求包含生产前现场检查、物料器具确认、共用系统检查、DCS系统检查、状态标识检查；生产操作；设备清洁清场。 要求生产中一人操作一人复核，操作人员操作结束后，复核人现场复核、签字确认。 （4）超临界萃取技术 要求包含包含生产前现场检查、物料器具确认、共用系统检查、DCS系统检查、状态标识检查；现场手动阀开启、DCS生产操作、停车；设备清洁清场；简单故障排除等操作。要求操作步骤不少于80步。 要求超临界萃取生产DCS操作包含二氧化碳储罐制冷，加热器制热，萃取釜温度、压力设定，分离釜温度、压力设定，进料，卸料操作；生产稳定时现场温度、压力仪表示数检查；DCS故障排除，DCS报警处置记录填写。要求提供超滤DCS画面截图。要求提供设备状态标识牌检查及记录填写截图。 （5）系统支持导出实习报告，实习报告中对模块中的数据进行留痕记录。 （6）系统内置资料库，通过图文、视频的形式对理论知识进行学习，可对资料进行随时查看。 配置要求： 软件安装优盘（1套）、仿真软件操作手册（1套） | 套 | 1 |
| 23 | β干扰素生产3D虚拟仿真教学服务系统 | 技术性能要求： 一、基本内容 ★1.1 包含模块：软件需要包括（1）菌种领取3D虚拟仿真软件（2）斜面种子制备3D虚拟仿真软件（3）250mL摇瓶种子制备3D虚拟仿真软件（4）1000mL摇瓶种子制备3D虚拟仿真软件（5）培养基配制3D虚拟仿真软件（6）发酵干扰素3D虚拟仿真软件（7）收集3D虚拟仿真软件（8）裂解盐析3D虚拟仿真软件（9）层析分离3D虚拟仿真软件。要求提供视频截图 二、软件内容 2.1菌种领取3D虚拟仿真软件 - 菌种领取流程需要包含由超低温冰箱中领取菌种，由物流传递窗进行菌种的传送。 - 软件需要包含练习和考核两种模式，练习模式对每步骤有高亮提示和任务列表，考核模式没有高亮提示和任务列表。 - 软件中需要包含菌种领取整体流程，操作步骤不少于9步。 - 软件内需要真实模拟打开超低温冰箱的流程。 2.2斜面种子制备3D虚拟仿真软件 - 斜面种子制备流程需要包含点燃酒精灯、接种环灭菌、试管口灭菌、将接种好的试管进行培养箱培养。 - 软件需要包含练习和考核两种模式，练习模式对每步骤有高亮提示和任务列表，考核模式没有高亮提示和任务列表。 - 软件中需要包含点燃酒精灯、接种环灭菌、试管口灭菌、将接种好的试管进行培养箱培养四个部分，操作步骤不少于10步。 2.3 250mL摇瓶种子制备3D虚拟仿真软件 - 250mL摇瓶种子制备流程需要包含点燃酒精灯、接种环灭菌、菌种试管灭菌、挑菌、接菌、菌种培养。 - 软件需要包含练习和考核两种模式，练习模式对每步骤有高亮提示和任务提示，考核模式没有高亮提示和任务列表。 - 软件中需要包含点燃酒精灯、接种环灭菌、菌种试管灭菌、挑菌、接菌、菌种培养六个部分，操作步骤不少于7步。 2.4 1000mL摇瓶种子制备3D虚拟仿真软件 - 1000mL摇瓶种子制备流程需要包含点燃酒精灯、获取菌种、接菌、菌种培养。 - 软件需要包含练习和考核两种模式，练习模式对每步骤有高亮提示和任务列表，考核模式没有高亮提示和任务列表。 - 软件中需要包含点燃酒精灯、获取菌种、接菌、菌种培养四个部分，操作步骤不少于7步。 2.5培养基配置3D虚拟仿真软件 - 培养基配置制备流程需要包含打开设备、将灭菌筐放入脉动真空灭菌柜、关闭设备进行杀菌操作。 - 软件需要包含练习和考核两种模式，练习模式对每步骤有高亮提示和任务列表，考核模式没有高亮提示和任务列表。 - 软件中需要包含培养基灭菌整体流程，操作步骤不少于4步。 2.6发酵干扰素3D虚拟仿真软件 - 发酵干扰素流程需要包含准备工作、消毒灭菌、接种与培养、放料。 - 软件需要包含练习和考核两种模式，练习模式对每步骤有高亮提示和任务列表，考核模式没有高亮提示和任务列表。 - 软件中需要包含发酵干扰素整体流程，操作步骤不少于120步并包括不少于5步扣分步骤。提供发酵干扰素详细操作步骤并包含扣分步骤截图 - 软件中流程需要根据标准化SOP进行设计，其中需要包括设备使用前状态标识的切换等环节。 - 软件中需要展示发酵相关的实验原理、操作流程等相关知识点。 2.7收集3D虚拟仿真软件 - 收集干扰素流程需要包含管路连接、离心操作、离心机拆装及卸料。 - 软件需要包含练习和考核两种模式，练习模式对每步骤有高亮提示和任务列表，考核模式没有高亮提示和任务列表。 - 软件中需要包含管路连接、离心操作、离心机拆装及卸料三个部分，操作步骤不少于12步。 2.8裂解盐析3D虚拟仿真软件 - 裂解盐析流程需要包含破碎菌体、菌体裂解、离心除杂、盐析、离心得粗品、离心机卸料以及均浆沉淀。 - 软件需要包含练习和考核两种模式，练习模式对每步骤有高亮提示和任务列表，考核模式没有高亮提示和任务列表。 - 软件中需要包含破碎菌体、菌体裂解、离心除杂、盐析、离心得粗品、离心机卸料以及均浆沉淀七个部分，操作步骤不少于30步。 2.9层析分离3D虚拟仿真软件 - 层析分离流程需要包含超滤、疏水层析、阴离子层析、阳离子层析、二次阴离子层析。 - 软件需要包含练习和考核两种模式，练习模式对每步骤有高亮提示和任务列表，考核模式没有高亮提示和任务列表。 - 软件中需要包含超滤、疏水层析、阴离子层析、阳离子层析、二次阴离子层析五个部分，操作步骤不少于35步。 配置要求： 软件安装优盘（1套）、仿真软件操作手册（1套） | 套 | 1 |
| 24 | 细胞传代培养3D虚拟仿真软件 | 技术性能要求： 1.包含模块：软件需要包括（1）细胞传代培养3D虚拟仿真软件 2.软件内容 - ★软件要求在3D虚拟实验室中进行细胞传代培养操作。 细胞传代培养流程需要包含实验前准备、观察细胞状态、吸除旧培养基、冲洗细胞、消化细胞、制备细胞悬液、准备新的培养皿、重悬细胞团块、将细胞悬液按比例回传、实验后收尾。要求提供视频截图 - 软件需要包含练习和考核模式，练习模式对每步骤高亮提示和任务列表，考核模式没有高亮提示和任务列表。 - 软件中需要包含实验前准备、细胞传代、实验后收尾三个部分，操作步骤不少于35步。 - 软件内需要包含细胞传代培养实验原理、二氧化碳培养箱工作原理介绍以及生物安全柜和超净工作台介绍视频。 - ▲软件中需要真实模拟显微镜查看细胞汇合度和培养基状态。 要求提供细胞汇合度和培养基状态查看截图。 - 软件中需要设置细胞皿打液位置的判断。 软件安装优盘（1套）、仿真软件操作手册（1套） | 套 | 1 |
| 25 | 注射剂的无菌检查3D虚拟仿真教学服务系统 | 技术性能要求： 一、基本内容 1.1包含模块：软件需要包括（1）注射剂的无菌检查3D虚拟仿真软件 1.2软件内容 - ★软件要求在3D虚拟实验室中进行注射剂的无菌检查操作。 注射剂的无菌检查流程需要包括实验前准备、使用冲洗液湿润滤膜、供试品实验、阴性对照实验、阳性对照实验、培养及实验结果判定等6个部分。要求提供视频截图 - 软件需要包含练习和考核两种模式，练习模式对每步骤有高亮提示和任务列表，考核模式没有高亮提示和任务列表。 - 软件中需要包括实验前准备、使用冲洗液湿润滤膜、供试品实验、阴性对照实验、阳性对照实验、培养及实验结果判定六个部分，操作步骤不少于126步。 - ▲软件内需要包含注射剂的无菌检查实验流程介绍。要求提供注射剂的无菌检查实验流程介绍截图。 - 软件内需要包含实验使用主要设备介绍。 - 软件内需要包含培养后对实验结果的判断。 配置要求： 软件安装优盘（1套）、仿真软件操作手册（1套） | 套 | 1 |
| 注： 1、述技术指标及参数要求中的条款，如要求提供证明材料，需按要求提供真实有效的证明材料，未按要求提供或未提供证明材料的视为此项不满足； |  |  |  |  |

2. 验收标准

安装调试完成后，中标人可申请让招标人进行验收。招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的。按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

3. 其他要求（如有）

无。