# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京友谊医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 荧光定量PCR仪 | 2 | 台/套 | 否 |
|  | 1-2 | 紫外分光光度计 | 1 | 台/套 | 是 |
|  | 1-3 | 接触式超声细胞破碎仪 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 1-4 | 氧气浓度可调二氧化碳培养箱 | 1 | 台/套 | 是 |
|  | 1-5 | 梯度PCR仪 | 4 | 台/套 | 否 |
|  | 1-6 | 200ul移液器 | 10 | 台/套 | 否 |
|  | 1-7 | 100ul移液器 | 4 | 台/套 | 否 |
|  | 1-8 | 20ul移液器 | 10 | 台/套 | 否 |
|  | 1-9 | 10ul移液器 | 10 | 台/套 | 否 |
|  | 1-10 | 2.5ul移液器 | 6 | 台/套 | 否 |
|  | 1-11 | 1ml移液器 | 10 | 台/套 | 否 |
|  | 1-12 | 大容量电动移液器 | 7 | 台/套 | 否 |
|  | 1-13 | 八道可调移液器 | 4 | 台/套 | 否 |
|  | 1-14 | 十二道可调移液器 | 4 | 台/套 | 否 |
|  | 1-15 | 纯水仪 | 2 | 台/套 | 否 |
|  | 1-16 | WB电泳系统 | 10 | 台/套 | 否 |
|  | 1-17 | 核酸电泳系统 | 4 | 台/套 | 否 |
|  | 1-18 | 负80℃冰箱 | 6 | 台/套 | 否 |
| 2 | 2-1 | 冷冻冷藏冰箱 | 13 | 台/套 | 否 |
|  | 2-2 | 冰柜 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 2-3 | 涡旋振荡器 | 6 | 台/套 | 否 |
|  | 2-4 | 搅拌器 | 4 | 台/套 | 否 |
|  | 2-5 | 圆周摇床 | 6 | 台/套 | 否 |
|  | 2-6 | 滚动摇床 | 3 | 台/套 | 否 |
|  | 2-7 | 滚轴混匀仪 | 3 | 台/套 | 否 |
|  | 2-8 | 封膜机 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 2-9 | 二氧化碳培养箱 | 7 | 台/套 | 否 |
|  | 2-10 | 生物安全柜 | 7 | 台/套 | 否 |
|  | 2-11 | 吸引器 | 8 | 台/套 | 否 |
|  | 2-12 | 台式离心机(15-50ml) | 4 | 台/套 | 否 |
|  | 2-13 | 微波炉 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 2-14 | 高压锅 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 2-15 | PCR板甩板机 | 2 | 台/套 | 否 |
|  | 2-16 | 液氮罐 | 4 | 台/套 | 否 |
|  | 2-17 | 匀浆器 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 2-18 | 手持式组织研磨器 | 2 | 台/套 | 否 |
|  | 2-19 | 全自动荧光定量PCR仪 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 2-20 | 多功能微孔板检测仪 | 1 | 台/套 | 否 |
| 3 | 3-1 | 病理切片机 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 3-2 | 捞片水浴机 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 3-3 | 病理烤片机 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 3-4 | 自动染片机 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 3-5 | 病理脱水机 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 3-6 | 冰冻切片机 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 3-7 | 病理包埋机 | 1 | 台/套 | 否 |
| 4 | 4-1 | 共聚焦显微镜 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 4-2 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 4-3 | 正置荧光显微镜 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 4-4 | 烘箱 | 2 | 台/套 | 否 |
|  | 4-5 | 千分之一电子天平 | 2 | 台/套 | 否 |
|  | 4-6 | 普通称量天平 | 2 | 台/套 | 否 |
|  | 4-7 | PH测量仪 | 2 | 台/套 | 否 |
|  | 4-8 | 水浴锅 | 7 | 台/套 | 否 |
|  | 4-9 | 金属浴 | 3 | 台/套 | 否 |
|  | 4-10 | 掌上离心机 | 10 | 台/套 | 否 |
|  | 4-11 | 立式电热恒温培养箱 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 4-12 | 恒温摇床（细菌培养） | 2 | 台/套 | 否 |
|  | 4-13 | 万分之一精密天平 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 4-14 | 细胞流式分析仪 | 1 | 台/套 | 否 |
| 5 | 5-1 | 流式细胞分析仪 | 1 | 台/套 | 是 |
|  | 5-2 | 化学发光凝胶成像系统 | 2 | 台/套 | 是 |
|  | 5-3 | 手动连续分液器 | 2 | 台/套 | 是 |
|  | 5-4 | 流式分选仪 | 1 | 台/套 | 是 |
|  | 5-5 | 高清病理切片全景扫描与图像分析系统 | 1 | 台/套 | 是 |
|  | 5-6 | 长时程活细胞实时监测与功能分析系统 | 1 | 台/套 | 是 |
|  | 5-7 | 大容量恒温生物摇床 | 1 | 台/套 | 是 |
| 6 | 6-1 | 酶标仪 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 6-2 | 超速离心机 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 6-3 | 台式1.5ml管常温离心机 | 6 | 台/套 | 否 |
|  | 6-4 | 台式1.5ml管冷冻离心机 | 4 | 台/套 | 否 |
|  | 6-5 | 倒置显微镜 | 4 | 台/套 | 否 |
|  | 6-6 | 细胞计数仪（带荧光） | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 6-7 | 细胞计数仪 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 6-8 | 全电动倒置荧光显微镜 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 6-9 | 立式高速冷冻离心机 | 1 | 台/套 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期详见每包技术要求中。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

2.提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。

3.本项目由投标人或设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。

（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训计划、培训内容、培训地点，培训方式、培训人次、培训时长及培训达到的效果（提供培训方案，方案中需详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况等）。

（2）服务和维修网点：投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，投标人或投标产品制造商应在项目所在地设有专业的售后服务维修机构或网点。如投标人在项目所在地设有维修机构或网点的，须提供维修机构或网点的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件并加盖公章；如投标人在项目所在地没有维修机构或网点的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立维修机构或网点。

（3）维修工程师：有专职的维修工程师≥3名（提供专职维修工程师的名单、人员简历、职称证书、身份证复印件、劳动合同或社保证明复印件并加盖投标人或原厂公章）。

（4）维修响应速度：

①两小时内做出维修方案决定；

②如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后8小时内到达医院；出现故障时，如8小时无法排除故障，免费提供备用设备。

（5）保修期内的开机率：投标人保证开机率≥95%（按一年365天计算）。

（6）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次。

（7）提供维修手册、软件等服务类资料。

（8）提供免费软件升级更新。

4.备件及技术服务。

（1）为保证设备正常运行，投标人或设备原厂需在项目所在地设立备品备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。如投标人在项目所在地设有备品备件库的，须提供备品备件库的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件；如投标人在项目所在地没有备品备件库的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立备品备件库。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单（如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源），加盖原厂公章。

（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（4）安装完成后，由采购人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本招标文件中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。

（6）资料：

①投标人须向采购人提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套，英文1套。

②投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（7）技术服务：

在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（三）培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包  品目1-1 荧光定量PCR仪

一、数量：2台

二、用途：用于病原体检测、基因表达分析、遗传基因检测、突变检测、拷贝数变异分析、高分辨率熔解曲线分析、基因分型分析等。

三、技术参数：

1、光源：长寿命免维护高效LED。

▲2、检测器：高效MPPC。提供原厂产品彩页加以证明。

▲3、发射光透镜：菲涅尔透镜。提供原厂产品彩页加以证明。

4、激发/检测范围：455-680nm/510-730nm。

5、荧光检测通道：6个，可同时检测5个目标基因。

6、检测灵敏度：能检测1拷贝人基因组DNA基因。

7、分辨率：在单重反应中可区分1.33倍浓度差异。

8、动态范围：≥10个数量级。

9、扫描时间：多色快速整板（96孔）扫描≤8.5秒。

▲10、具备双FAM通道快速扫描模式。提供原厂产品彩页加以证明。

11、最大样品容量：≥96个

12、建议反应体系范围：10-50µl。

13、升降温方式：半导体加热/制冷。

▲14、温控模块采用镂空式设计，并结合边缘温度补偿技术。提供原厂产品彩页加以证明。

15、样本最大升温速率≥3.5℃/秒。

16、样本最大降温速率≥2.5℃/秒。

17、温度均一性：≤±0.2℃。

18、温度准确性：≤±0.2℃。

19、温度范围：4-100℃。

20、数据分析模式：绝对定量、相对定量（△△Cq）、相对定量（双标准曲线）、核酸熔解曲线、高分辨率熔解曲线（HRM）、蛋白热稳定性、基因分型分析功、终点荧光（阴阳性鉴定）分析等。

21、软件具有实验报告功能，可通过规则设置预设判定条件，自动完成结果判定。

22、数据导出：Excel或txt、用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为 PDF。

23、工作站配置：CPU主频≥2GHz、内存≥16G、硬盘≥512G、操作系统：win11或以上、显示器≥14英寸

24、单台配置：荧光定量PCR主机1台、数据处理工作站1套、数据采集及分析软件1套、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包品目1-2紫外分光光度计

一、数量：1台

二、用途：用于核酸、蛋白的定量检测。

三、技术参数：

1、基座检测下限：dsDNA≤1ng/ul，BSA ±0.03mg/ml。

▲2、基座检测上限：dsDNA≥27,500ng/ul，BSA ≥820mg/ml。

3、波长范围：190－850nm，连续波长全光谱分析。

4、光程：0.03、0.05、0.1、0.2、1mm，可根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置。

5、测光范围：0.02 - 550 Abs（10 mm 当量），准确度0.97 A、302 nm 时±3%。

6、检测重复性：≤0.002A(1.0mm光程) 或1%CV。

7、最小样品体积：≤1ul。

8、样本中存在污染物时，能确定样品污染物具体物质，鉴定的污染物≥5种。

9、仪器操作：≥10英寸高清彩色触摸屏，触摸屏可带手套操作；操作系统内存≥64GB；内置扬声器；有防尘罩。

10、内置qPCR 配方辅助计算器，可从设置页面中选择qPCR试剂盒或试剂盒编辑器自定义，软件会计算出进行 qPCR 反应所需的推荐样本准备步骤，对高浓度样品进行稀释处理。

11、仪器内置传感器，检测前对样品形成的液柱进行探测，保证样品无气泡，如果样品中有气泡，会提示报警。

12、仪器支持无线局域网和蓝牙连接。

13、样本污染物时，检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度；支持哺乳动物，植物及细菌源DNA及RNA分析。

14、测量时间和数据处理时间≤7s。

15、配置：超微量紫外可见分光光度计主机1台、USB WIFI接收器1个、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-3  接触式超声细胞破碎仪

一、数量：1台

二、用途：对细菌、病毒、孢子及其它细胞结构的裂解、破碎、浸出、萃取动植物细胞内DNA、蛋白质的提取、修剪DNA/RNA,染色质免疫沉淀技术。

三、技术参数：

1、具有选频、测温、频率自动跟踪、阻抗自适应、保护等功能。

2、间隙/连续工作模式，脉冲0.1-99.9s可调。

3、数据存储≥20组，具有用户密码登录保护功能。

4、TFT屏幕≥7英寸，显示温度、功率、振幅及脉冲模式和工作/间隙时间等，触摸控制。

5、隔音箱具有光照、灭菌、自动升降、门锁等功能。

6、输出功率范围：5-950W可调。

7、工作频率范围：20-25KHz，自动跟踪，自适应。

8、处理量范围：0.2-600ml。

9、配置：接触式超声细胞破碎仪主机1台、2mm探头1个、6mm探头1个、10mm探头1个、说明书1套；

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年

第1包  品目1-4  氧气浓度可调二氧化碳培养箱

一、数量：1台

二、用途：用于低氧环境下的培养实验。

三、技术参数：

1、箱体：

1.1工作体积：≥165升；

1.2标配搁板数目/最多可选装搁板数：≥3块/10块，隔板带孔可调节高度。

2、温度控制：

2.1温度控制范围：高于室温3-55℃；

2.2温度控制精度 （时间）：≤±0.1℃；

2.3温度均一性:≤±0.3℃，空间温度测试点。

3、气体控制：

3.1二氧化碳控制范围：1-20%；

3.2二氧化碳控制精度：≤±0.1%；

▲3.3二氧化碳浓度控制：采用红外探头IR180Si、硅基MEMS发射器光源，在开门30s后，恢复设置时间≤5分钟；

3.4开门30s后，二氧化碳浓度恢复时间≤6分钟；

3.5配备氧化锆低氧探头，氧浓度控制范围：1-21%；

3.6 180度干热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌。

4、控制面板：

4.1配置触摸屏，中文菜单，具有程序自检功能和自动校正功能；

4.2在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据，并可通过仪器自带USB端口下载历史数据。

5、配置：二氧化碳培养箱主机（含氧气控制模块）1台、隔板1套、气体连接管套件1套、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-5  梯度PCR仪

一、数量：4台

二、用途：用于基因扩增实验。

三、技术参数：

1、样品容量：2组48孔×0.1ml/ 0.2mlPCR单管、8联管（高管、矮管、平顶管盖、圆顶管盖均可），双模块。

2、反应体系范围：0-100μL。

3、屏幕显示：≥10英寸高清彩色液晶触摸屏。

4、温度范围：0–105℃。

5、温控方式：Block控温、Tube控温。

6、最大升温速率：≥12℃/S。

7、最大降温速率：≥7℃/S。

8、温度准确度：≤±0.2℃。

9、热盖技术：电子自动热盖，高度自适应，具备预热和自动关闭功能。

10、热盖温度范围：30 -115℃可调。

11、梯度温度范围：4-105℃，支持全温控范围设置梯度。

12、梯度温度均匀性：≤±0.1℃。

13、具备预热功能，升至预热指定温度后暂停或中途进出仓以实现恒温功能。

14、具备程序运行报告记录功能和运行日志存储功能。

15、单台配置：梯度PCR仪主机1台、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-6  200ul移液器

一、数量：10支

二、用途：用于实验过程中的各种移液操作。

三、技术参数：

1、采用四位数字视窗。

2、采用材料具备化学和物理防护性能，可整支高温高压灭菌。

3、内含滤芯，，防止腐蚀活塞和污染。

4、可提供在线校准。

5、单支配置：200ul移液器1支、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-7  100ul移液器

一、数量：4支

二、用途：用于实验过程中的各种移液操作。

三、技术参数：

1、采用四位数字视窗。

2、采用材料具备化学和物理防护性能，可整支高温高压灭菌。

3、内含滤芯，防止腐蚀活塞和污染。

4、可提供在线校准。

5、单支配置：100ul移液器1支、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-8  20ul移液器

一、数量：10支

二、用途：用于实验过程中的各种移液操作。

三、技术参数：

1、采用四位数字视窗。

2、采用材料具备化学和物理防护性能，可整支高温高压灭菌。

3、内含滤芯，防止腐蚀活塞和污染。

4、可提供在线校准。

5、单支配置：20ul移液器1支、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-9  10ul移液器

一、数量：10支

二、用途：用于实验过程中的各种移液操作。

三、技术参数：

1、采用四位数字视窗。

2、采用材料具备化学和物理防护性能，可整支高温高压灭菌。

3、内含滤芯，防止腐蚀活塞和污染。

4、可提供在线校准。

5、单支配置：10ul移液器1支、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包品目1-10 2.5ul移液器

一、数量：6支

二、用途：用于实验过程中的各种移液操作。

三、技术参数：

1、采用四位数字视窗。

2、采用材料具备化学和物理防护性能，可整支高温高压灭菌。

3、内含滤芯，防止腐蚀活塞和污染。

4、可提供在线校准。

5、单支配置：2.5ul移液器1支、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-11  1ml移液器

一、数量：10支

二、用途：用于实验过程中的各种移液操作。

三、技术参数：

1、采用四位数字视窗。

2、采用材料具备化学和物理防护性能，可整支高温高压灭菌。

3、内含滤芯，防止腐蚀活塞和污染。

4、可提供在线校准。

5、单支配置：1ml移液器1支、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包品目1-12 大容量电动移液器

一、数量：7支

二、用途：用于实验过程中的各种移液操作。

三、技术参数：

1、适用于0.1-100 ml 标准刻度玻璃和塑料移液管、血清管。

2、电路设计可防止电池充电过量，移液器可随时充电，即充即用。

3、采用锂电池供电，充电时可使用。

4、吸液和放液速度单独可调，LCD显示选择的移液速度，适用各种粘度、密度、挥发性等溶液的快速移取。

5、充电时间：≤3小时，一次充电可连续使用≥15小时。

6、配有疏水滤器。

7、单支配置：移液管电动移液器1支、充电器1套、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包品目1-13 八道可调移液器

一、数量：4支

二、用途：用于实验过程中的各种移液操作。

三、技术参数：

1、移液器外壳上半只采用纳米银材料，可有效地抑制细菌、真菌、霉菌以及其它微生物的生长。

2、指靠设计：120º旋转式，方便移液间隙休息。

3、量程显示窗尺寸：≥3×1cm。

4、双活塞设计：量程≤50ul的移液器，采用PVDF活塞和金属活塞，确保能吹出移液器挂壁溶液。

5、防遗忘锁扣设计:顶部液量调节按钮拔出时可调液量，按回可锁定量程调节，有效预防移液间的误操作导致的量程改变。

6、单支配置：30-300ul八道可调移液器1支、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-14 十二道可调移液器

一、数量：4支

二、用途：用于实验过程中的各种移液操作。

三、技术参数：

1、外壳为光滑的耐腐蚀塑料设计，不易沾污物，易清洗。

2、移液器外壳上半只采用纳米银材料，可有效地抑制细菌、真菌、霉菌以及其它微生物的生长。

3、指靠设计：120º旋转式，方便移液间隙休息。

4、量程显示窗尺寸：≥3×1cm。

5、双活塞设计：量程≤50ul移液器，采用PVDF活塞和金属活塞，确保吹出移液器挂壁溶液。

6、防遗忘锁扣设计:顶部液量调节按钮拔出时可调液量，按回可锁定量程调节，有效预防移液间的误操作导致的量程改变。

7、单支配置：30-300ul十二道可调移液器1支、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-15 纯水仪

一、数量：2台

二、用途：用于实验室纯水的制备。

三、技术参数：

1、纯化流程：自来水经主机内置的预处理保护柱、反渗透模块、杀菌紫外灯生产纯水的智能系统，产水储存于水箱。

2、纯水指标：制备速度≥ 10 L/小时，纯水电阻率≥ 1 MΩ·cm @ 25℃，可溶性硅（以二氧化硅计）≤ 0.02 mg/L。投标时提供省级及以上检测机构出具的具有CNAS或CMA标识水质检测报告进行佐证，否则不予认可。

3、主机内置RO柱和内置纯水管路杀菌紫外灯；不接受双级RO设计。

4、产水储存于外置智能纯水水箱，采用聚乙烯材料，水箱圆锥形底部设计, 标配空气过滤器、电子溢流器、水箱杀菌紫外灯、压力液位传感器。

5、配置水箱自动循环模块，可在线监测水箱内储水水质，水质下降时可通过纯化柱、紫外灯自动提升储水，可根据需求自行开启或者关闭。

6、标配265nm UVC LED杀菌紫外灯，采用无汞设计。

7、纯化柱、紫外灯均具备RFID射频识别功能，系统可在同一界面自动识别耗材类型、出厂列号、安装日期、更换期限、过水量或剩余寿命。

8、系统配置至少自动提示氯洗和pH清洗模式，并具备相应的自动清洗程序。系统具有自动维护功能（包括RO冲洗、再循环回路和水箱紫外消毒）。

9、配置独立于主机和取水器的主控制器，全触控和可移动设计；通过控制器可远程控制取水器调节流速和定量取水，可监控机器中泵、阀、紫外灯等的状态或电流，维护和报警信息。各级参数均可设置上下报警限，当设备运行超出报警限时会自动报警。

10、主机配置独立取水器，取水器集成彩色触摸屏，可通过触摸屏设置实现定量取水和流速调节，自动显示电导率/电阻率、温度、液位，自动维护提示、自动报警等功能。可距离主机至最大10米，可通过无数据线方式与主机通讯连接，系统最多可连接10个取水器。可以配置脚踏取水开关。

11、主机须配置高灵敏度漏水保护器，至少包括电磁阀、探头、信号放大电路等，其中探头应至少包括2个探针，可高灵敏度的检测微弱的漏水信号的强度。

12、主机可通过局域网远程控制，支持用户通过移动智能终端应用软件（APP），远程查看主机使用状况、报警信息、水质信息。APP可对多台设备同步管理，当工作站触发维护或报警时，可以在移动终端上同时发出警告，并将报警消息推送给上位机。

13、生产厂家已通过GB/T 19001:2016和GB/T 24001:2016管理体系认证。（须有“水纯化设备和纯化耗材设计和生产”等内容的明确描述）

14、单台配置：纯水仪主机1台、预处理柱1支、反渗透模块1个、水箱1个、取水臂1个、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-16  WB电泳系统

一、数量：10套

二、用途：用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。

三、技术参数：

1、同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验。

2、胶面积：≥8 x 7cm；短玻璃板面积：≥10 x 7cm；长玻璃板面积：≥10 x 8 cm。

3、玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上。

4、灌胶系统：平行排列的设计，弹簧杠杆设计。

5、上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样。

6、电泳梳：采用塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应。

7、转印模块：1组（包含有转印芯1个、转印夹2组、海绵垫2组、冷却芯1个）。

8、输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率≤75 W。

9、输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟。

10、具有断电后自动恢复功能。

11、输出插孔4对并联，可同时对4个同类型的电泳槽进行电泳。

12、单套配置：电泳外槽1个、1.0mm规格玻璃板1块、灌胶系统1套、上样引导装置1个、10孔电泳梳1个、转印模块1个、电源1个、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-17 核酸电泳系统

一、数量：4套

二、用途：用于少量核酸样品进行快速琼脂糖电泳，制胶可在多用制胶器的胶槽中完成；并提供电泳实验的稳定电压、电流及时间控制。

三、技术参数：

1、槽体采用高透明度聚碳酸脂材料注塑成型。

2、制胶器：配配6×6cm、6×12cm、12×6cm、12×12cm规格的胶板，能做到一槽多用。

3、制胶器内含的 ≥8 种规格的梳子，为耐温135℃材料注塑成型。

4、槽体内水平平台垂直固定基准设计，小胶和大胶都可置于电泳槽的中心位置进行电泳。

5、电泳槽承载凝胶的最大面积：≥12×12cm。

6、制胶托盘种类：6×6cm、6×12cm、12×6cm、12×12cm。

7、最大电压负荷：≥500V。

8、容纳缓冲液总体积：≥1000ml。

9、电源电压范围：10-300V，1V单位递增。

10、电流：5-400mA，1mA单位递增。

11、定时：0-999分，1分单位递增。

12、输出：≥4组.可同时连接4个电泳槽。

13、单套配置：水平电泳槽1个、电源1个、说明书1套；

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-18 负80℃冰箱

一、数量：6台

二、用途：用于生物样本的长期低温储存。

三、技术参数：

1、内部容积：≥680升，2 英寸冻存盒的存放数量：≥500 个。

2、外部尺寸：（ H x D x W）：≤200x 1000x 1000mm。

3、工作温度范围:-50℃∽-86℃，工作温度设定点可调节。

4、制冷系统: 2台工业级高效压缩机层叠制冷；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间≤16分钟。

5、制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290)。

▲6、整机内置≥7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行；其中5个温度探头的数据工程师可直接导出，快速判断故障原因。

7、保温结构设计：≤2.5cm厚真空绝热板，采用水发泡沫绝热材料。

8、标配4扇聚苯乙烯泡沫绝热内门；嵌入式磁铁门闩；内门可在不使用工具的情况下拆卸，可定期清洗。

9、保温性能：室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间≥300分钟。

10、密封：采用4点7层电加热式密封条；加热器嵌入门内。

11、门铰链：采用工业级门铰链。

12、减压阀：外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差。

13、用户界面：≥5.5英寸电容式触摸按键屏,数字温度显示,图标显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态。

▲14、具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置。

15、控制操作面板高度：1.4-1.5m。

16、冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，运行噪音≤50dBA。

17、单台配置：超低温冰箱主机1台、隔板1套、抽屉式冻存架1套、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-1 冷冻冷藏冰箱

一、数量：13台

二、用途：用于实验室常用试剂的日常冷藏或者冷冻保存。

三、技术参数：

1、开门类型：双开门。

2、总容积：≥300L。

3、压缩机：采用变频压缩机。

4、容积：冷藏室容积≥140L；冷冻室容积≥130L；变温室容积≥30L。

5、噪声：≤40dB(A)。

6、单台配置：冷冻冷藏冰箱1台、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-2 冰柜

一、数量：1台

二、用途：用于冷冻冰排、储存血浆、试剂及各种需要冷冻储存的物品。

三、技术参数：

1、样式：卧式，单门。

2、有效容积：≥110 L。

3、控温：采用微电脑温度控制系统，数码温度显示，箱体内温度范围-10℃~-25℃可设定，显示精度1℃。

4、内胆材料：内壁为压花铝板。

5、配置：医用低温箱1台、吊框1个、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-3 涡旋振荡器

一、数量：6台

二、用途：用于实验样本的快速混匀。

三、技术参数：

1、适合短时间（点动）或长时间连续工作。

2、转速范围：≥0-3000rpm，无级调速，可实现温和/剧烈混合样品。

3、多种振头及适配器可选，可适用于Eppendorf管等。

4、钢制底座采用真空吸盘脚。

5、单台配置：涡旋振荡器主机1台、标准头1个、通用托盘1个、1.5/2ml试管振动头适配器1个、10ml试管振动头适配器1个、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-4 搅拌器

一、数量：4台

二、用途：用于实验中液体样本的加热、混匀。

三、技术参数：

1、采用不锈钢陶瓷盘面。

2、最高加热温度≥340℃，两个独立安全回路：超过360℃自动停止加热；停止加热关机后盘面温度超过50℃，屏幕提示。

3、LCD屏显示温度设定值/真实值，转速设定值/真实值。

4、最大搅拌量：≥20L。

5、单台配置：LCD数控定时加热型磁力搅拌器主机1台、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-5 圆周摇床

一、数量：6台

二、用途：用于实验中样本的混匀。

三、技术参数：

1. 双屏显示，分别显示时间和速度。

2. 转速范围：40-200rpm。

3. 定时和连续运转两种工作模式可切换。

4. 振幅：≥20mm。

5. 时间设置范围：1min-99h59min。

6. 工作托盘尺寸[长x宽]：≥265x265mm。

7.单台配置：圆周摇床主机1台、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-6 滚动摇床

一、数量：3台

二、用途：用于实验中样本的混匀。

三、技术参数：

1、旋转式操作。

2、转速范围：10-70rpm可调。

3、卡子：适用于1.5mL、15mL、50m L离心管，可自由组合。

4、运行模式：连续运行。

5、可应用于低温箱和培养箱。

6、单台配置：主机1台、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-7 滚轴混匀仪

一、数量：3台

二、用途：用于实验中样本的混匀。

三、技术参数：

1、显示：LCD显示转速和时间。

2、运行模式：滚动、摇摆。

3、转速范围：10-70rpm速度可调。

4、滚轴：≥6根，用于温和有效的滚动和摇摆混匀。

5、定时范围：1-1199min。

6、单台配置：滚轴混匀仪主机1台、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-8 封膜机

一、数量：1台

二、用途：用于塑料储存袋的手压密封。

三、技术参数：

1、封接方式：热封。

2、适用薄膜：POF、PE、PET、pp、其它。

3、封口宽度：≥2.8mm。

4、封口长度：≥300mm。

5、工作方式：手压式。

6、配置：封膜机1台、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-9 二氧化碳培养箱

一、数量：7台

二、用途：用于细胞培养实验。

三、技术参数：

1、工作体积：≥180升。

2、温度控制范围：高于室温5-50℃。

3、温度控制精度：≤±0.1℃。

4、二氧化碳控制范围：0-20%。

5、二氧化碳控制精度：≤±0.1%。

6、二氧化碳浓度控制：采用TC 热导传感器。

7、HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。

8、具有程序自检功能。

9、显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度。

10、具有断电自动启动功能。

▲11、具有140摄氏度干热灭菌程序，可进行培养箱除菌。程序运行时间≤3小时，降温过程≤12小时。

12、单台配置：二氧化碳培养箱主机1台、隔板1套、气体连接管套件1套、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-10 生物安全柜

一、数量：7台

二、用途：用于实验室各项生物实验提供稳定、安全实验环境。

三、技术参数：

1、单人使用。柜体内部工作区尺寸范围：内部尺寸(W×D×H): ≥1200x630x780mm；

外部尺寸(W×D×H): ≤1300x800x1570mm

2、控制面板：实时显示仪器运行时间、下降风速和流入风速。可显示总工作时间显示、定时器、紫外消毒剩余时长、气流是否稳定、前窗位于工作位置监测、节能模式，实时显示整个柜体的状态。

3、过滤模块：包含2个HEPA过滤模块，分别实现外排风和下降风的过滤。过滤器符合EN1822标准H14级别。HEPA过滤效率：过滤器最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率≥99.995%。0.3微米颗粒的截留效率≥99.999%。

4、噪音:≤65dB。

▲5、控制系统：采用双风机，独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。

6、风速报警：至少两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，将发出声音和视觉报警提醒用户。

7、前窗清洗位置：无需拆卸任何部件即可将前窗玻璃可下拉到台面下方指定位置，操作者可站在安全柜外的无污染区，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管。

8、柜体材料: 内部两侧包括后背板为304不锈钢一体成型。

9、工作台下方的集液槽应采用不锈钢制成，并带有排污阀。

10、进气量：≥585 立方米/小时。

11、排气量：760立方米/小时，套管连接。

12、单台配置：生物安全柜柜体1台、支架1个、搁手架1套、荧光灯1个、紫外灯1个、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-11 吸引器

一、数量：8台

二、用途：用于为实验室各种实验中的液体抽吸。

三、技术参数：

1、抽气速率：≥20L/min。

2、极限负压值：≥0.08Mpa。

3、负压调节范围：0.02Mpa至极限负压值。

4、吸引泵：活塞泵。

5、单台配置：吸引器主机1台、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-12台式离心机(15-50ml)

一、数量：4台

二、用途：用于实验室各种离心实验。

三、技术参数：

1、最高转速：≥15200rpm。

▲2、最大离心力：≥25000xg。

3、最大容量: ≥4×400m。L

4、加减速控制：9级加速, 10级减速。

▲5、转头锁定系统：转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换。

6、生物安全性保证：转子配备防生物污染密封盖，具备第三方认证的证书。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。

7、驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动。

8、程序：≥6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序。

9、运行时间控制:0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式。

10、控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数。

11、单台配置：高速离心机主机1台、水平转子1个、吊篮4个、密封盖4个、50ml尖底管适配器4个、15ml尖底管适配器4个、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-13 微波炉

一、数量：1台

二、用途：用于实验室的微波加热实验。

三、技术参数：

1、变频/定频：定频。

2、底盘类型：平板式。

3、内胆材质：不锈钢。

4、容量：≥23L。

5、微波功率：≥800W。

6、配置：微波炉1台、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-14 高压锅

一、数量：1台

二、用途：用于实验室少量废弃样品的高温高压灭菌。

三、技术参数：

1、排压方式：手动排压。

2、内胆材质：304不锈钢。

3、容量：≥6L。

4、额定功率：≥1000W。

5、配置：高压锅1台、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包  品目2-15 PCR板甩板机

一、数量：2台

二、用途：用于实验中微孔板的瞬时离心，PCR实验。

三、技术参数：

1、适用带裙边，不带裙边及各种PCR微孔板。

2、最高转速：≥2500rpm。

3、容量：≥2x96孔PCR板。

4、最大相对离心力：≥500Xg。

5、噪音：≤70dB。

6、单台配置：PCR板甩板机1台、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包  品目2-16 液氮罐

一、数量：4台

二、用途：用于组织样本的长期储存。

三、技术参数：

1、几何容积：≥115L。

2、口径：≥215mm。

3、液氮日蒸发量：≤0.95 L/D。

4、静态液氮保存期：≥120 d

5、方提桶数量：≥6个。

6、存放盒子尺寸：≤135×135 mm

7、高度：≤850mm。

8、单台配置：液氮罐1台、方提桶1套、运输车1个、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包 品目2-17 匀浆器

一、数量：1台

二、用途：用于生物样品的样品前处理，大批量自动化的快速抽提基因组。

三、技术参数：

1、对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。

2、采用多种物质粉碎提取和快速研磨功能的细胞粉碎装置技术，60s内最大处理量同时可以处理≥24个样品。

3、采用触摸液晶屏显示。

4、研磨平台数：可接纳研磨罐数≥2。

5、均质速度范围：0-70 HZ/秒。

6、工作时间：0秒-9999s，可自行设定。

7、研磨球直径范围：0.1-30mm。

8、研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。

9、噪音等级：≤60dB。

10、研磨方式：湿磨、干磨、低温研磨。

11、配置：匀浆器主机1台、2ml适配器1个、2ml制冷适配器1个、3号研磨珠1盒、5号研磨珠1盒、离心管开盖工具1套、说明书1套；

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包  品目2-18 手持式组织研磨器

一、数量：2台

二、用途：用于各种动植物组织、细菌、真菌样本的研磨破碎。

三、技术参数：

1、空载转速：≥1800RPM，适用于动物、细菌、酵母菌等组织。

2、充电电池使用时间：≥10HR。

3、供电：充电锂电池。

4、单台配置：手持式组织研磨器主机1台、充电座1个、充电电池1块、塑料研磨头1个、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包品目2-19全自动荧光定量PCR仪

一、数量：1台

二、用途：用于病原体检测、基因表达分析、遗传基因检测、突变检测、拷贝数变异分析、高分辨率熔解曲线分析、基因分型分析等。

三、技术参数：

1、光源：长寿命免维护高效LED。

▲2、检测器：高效MPPC。投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

▲3、发射光透镜：菲涅尔透镜。投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

4、激发/检测范围：455-650nm/510-715nm。

5、荧光检测通道：6个，可同时检测5个目标基因。

6、检测灵敏度：能检测1拷贝人基因组DNA基因。

▲7、分辨率：在单重反应中可区分1.33倍浓度差异。投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

8、动态范围：10个数量级。

9、扫描时间：多色快速整板384孔≤20秒。

10、具备双FAM通道快速扫描模式。投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

11、最大样品容量：≥380个.

12、反应体系：≤30µl。

13、升降温方式：半导体加热/制冷。

14、温控模块采用镂空式设计，结合边缘温度补偿技术。投标文件中提供原厂产品彩页加以证明。

15、最大升降温速率：≥5℃/秒。

16、温度均一性：≤±0.1℃.

17、温度准确性：±0.1℃。

18、温度范围：4-100℃。

19、数据分析模式：绝对定量、相对定量（△△Cq）、相对定量（双标准曲线）、核酸熔解曲线、高分辨率熔解曲线（HRM）、蛋白热稳定性、基因分型分析功、终点荧光（阴阳性鉴定）分析等。

20、软件具有实验报告功能，可通过规则设置预设判定条件，自动完成结果判定。投标文件中提供相应功能软件截屏加以证明。

21、适配 LIMS 系统及自动进样机械臂，可实现全自动化运行。

22、数据导出：Excel或txt、用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为 PDF。

23、需提供生产厂家ISO 9001和ISO 13485质量管理体系认证证书。

24、工作站配置：CPU为corei5或以上、内存≥16G、硬盘≥512G、操作系统win11或以上、显示器≥22英寸

25、配置：荧光定量PCR仪主机1台、工作站1套、数据分析软件1套、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第2包  品目2-20 多功能微孔板检测仪

一、数量：1台

二、用途：用于DNA、RNA、蛋白质等生物分子的定量检测，支持核酸/蛋白定量、报告基因检测、细胞生长、细胞凋亡、细胞代谢等研究‌。

三、技术参数：

1、常规指标：

1.1光路设计：标配光栅光路和滤光片光路双系统；

1.2检测功能：支持光吸收、荧光(FRET)、化学发光、化学发光共振能量转移（BRET）；

1.3光源：高能氙闪灯；

1.4检测器：PMT检测器；

1.5光谱扫描模式：终点光谱扫描，动力学光谱扫描；支持光吸收1nm间隔扫描；

1.6读板类型：6-384 孔板（兼容带盖不带盖），32位超微量检测板；

1.7测量顺序：标配6种不同测量顺序，满足不同方向复孔之间时间测量要求。

2、标准配套软件：

2.1仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式；

2.2软件可控制仪器进板出板、孵育、震荡等操作，可实现多步骤快速动力学反应；

2.3具有结果报告输出功能，xls、pdf、txt、xml 格式，一键输出 excel.PDF 表格。

3、光吸收检测：

3.1波长范围：200 - 1000 nm，1nm间隔；

3.2带宽：200-1000nm范围内均是2.5nm；

3.3准确性：SD≤0.003Abs or CV≤1.0%；

3.4检测速度：96孔板≤10s；

3.5光谱扫描速度：≤16s（200-1000nm，1nm步进）；

4、荧光检测:

4.1滤光片选择：2个8位滤光片轮（标配3对滤光片和5个可选位）；

4.2荧光检测灵敏度：≤2 fmol 荧光素/100μL；

4.3荧光动态范围：≥ 6个数量级。

4.4荧光波长范围：激发波长：200-710nm，发射波长：210-720nm；

▲4.5标配滤光片波长范围：Ex 345nm/25nm Em 450nm/40nm ; Ex 485nm/15nm Em 525nm/15nm ; Ex 555nm/15nm Em 615nm/45nm。

5、化学发光：

5.1滤光片轮空位用于直接检测，预留5个可选滤光片位。

5.2化学发光灵敏度：≤1 fmol ATP/10μL at 1 s；

5.3化学发光检测波长范围：200-720nm；

5.4化学发光动态范围：≥6个数量级；

5.6检测速度：96孔板≤20s。

6、工作站配置：CPU≥2GHz、内存≥8G、硬盘≥512G、操作系统win10或win11、显示器≥22英寸。

7、配置：多功能微孔板检测仪主机1台、工作站1套、数据分析软件1套、说明书1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第3包  品目3-1 病理切片机

一、数量：1台

二、用途：用于病理组织标本切片制片工作。

三、技术参数：

1.切片厚度范围：1-60μm。

2.修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm。

3.手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式。

4.水平进样幅度≤ 25mm。

5.垂直样品行程≥70mm.

6.静音样品回缩：≤40μm。

7.最大样品尺寸（L×H×W）：≥55×50×30mm。

8.配重方式：采用可调弹簧力平衡系统，带有弹簧力补偿，非对人体有害的铅块配重。

9.快速转换样本夹，可单手操作。

10.采用小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向。

11.可适配≥5种不同的刀架，适用于一次性的宽、窄刀。

12.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本。

13.废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能。

14.具备储物盘功能，可放置常用工具。

15.机身无触摸屏设计，避免切片时的误触风险。

16.可配备钢刀或钨钢刀以及一次性的钨钢刀，用于切割不同类型的组织。

17.刀架带有红色护手，保护操作者安全。

18.具备刀架三点锁定及侧向移动功能。

19.手轮有2个独立的安全锁定系统。

20.可适配样品夹：包含通用样品夹、RM冷冻样品夹、超大样品夹、标准样品夹（两种尺寸）、和圆形样品夹），适应包埋盒标准和超大尺寸、方形或圆形样品块。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第3包  品目3-2 捞片水浴机

一、数量：1台

二、用途：用于病理切片时展片工作。

三、技术参数：

1.摊片与烤片采用模块化设计，可自由组合为摊烤片一体机。

2.一台摊片机可扩展≥2台烤片机，提供≥7种摊烤片一体机组合方案。

3.摊片水盘可拆卸。

4.摊片水温设置：≤60℃, 温控精度：±0.1℃。

5.摊片机具备LED辅助照明系统，且位于控制面板背侧，而非摊片机底部。

6.摊片盘内置透明板。

7.具备OLED 控制面板，并可同时控制并指示摊片机和烤片机工作状态。

8.摊片盘下方内置加热传感器。

9.摊片模块：宽度≤280mm，深度≤280mm，高度≤105mm。

10.摊片水盘：宽度≥230mm，深度≥180mm，高度≥50mm.

11.可通过图标实时显示摊片、烤片工作模式。

12.控制面板红黄绿灯显示温度状态。

13.水盘容量≥2L。

14.具备过热保护功能。温度超过预定值，机器自动启动过热保护。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第3包  品目3-3 病理烤片机

一、数量：1台

二、用途：用于病理切片时烤片工作。

三、技术参数：

1.摊片与烤片采用模块化设计，可自由组合为摊烤片一体机。

2.烤片机加热温度≥75℃, 温控精度：±0.1℃。

3.烤片机无需单独的电源插座，可通过摊片机供电，摊片机与烤片机电源共用。

4.单台烤片机玻片容量≥30片/台。摊烤片系统内可连接两台烤片机，收纳总玻片数量≥60片。

5.烤片模块：长度≤280mm,宽度≤200mm，高度≤100mm。

6.烤片机的加热功能可独立关闭。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第3包  品目3-4 自动染片机

一、数量：1台

二、用途：用于病理组织标本HE染色及封片等工作。

三、技术参数：

1.染色功能：非滴染式多功能染色机，可H&E染色，可实现特殊染色、细胞学染色。可进行标准载玻片染色、大载玻片自动机染。

2.自动机染最大载玻片尺寸≥75x95mm。

3.染色架：提供3种染色架，包括HE染色架、特殊染色架、大玻片染色架。仪器具备高频振动染色架功能。

4.染色封片速度：染片速度≥240片/小时，具有载玻片连续上载功能。封片速度≥400片/小时，可进行封片行程和位置校准。

5.玻片计数：具备精确到单张切片的载玻片自动计数功能。

6.操作屏：内置彩色高清液晶触摸屏，尺寸≥10英寸。

7.交互界面：采用图形化人机交互界面，以图表形式生成载玻片计数报告、试剂更换报告、用户运行日志报告功能，数据周期≥3年。

8.处理通量：可同时染色载玻片架数≥ 10架，每架可容纳载玻片数≥30片。封片模块输入和输出架总量≥60片。

9.染色站点：站点总数≥25个，其中试剂站点总数≥15个，冲洗站点≥5个，冲洗流速≥8升/每分钟，试剂容器容量≥450mL，试剂缸内部需标注最低和最高加注液位。

10.样本上下载及烤片：染色架加载站点和卸载站点各1个，加载抽屉旁的3个试剂站点可设置为内部缓冲站点。内部缓冲站点可用于存放三个准备染色的玻片架。烤箱站点数量1个，烤箱内温度范围30-65℃。

11.试剂管理：具备试剂管理系统，可直观显示试剂信息，包括试剂颜色、站点编号、试剂名称、有效天数、有效片数、已染天数、已染片数、试剂更换日期和更换者。

12.试剂更换数据及报告：可按月查看最近 3 年的试剂更换信息，并导出试剂更换报告。

13.运行日志报告：可按日期查看最近 3 年内设备操作记录，并导出用户运行日志报告。

14.人员和环境安全：采用试剂蒸汽的排气系统，并配备活性炭过滤器。

15.访问级别：≥ 3级别，包括操作员、高级用户和管理员三级访问。

16.水容器和试剂容器以不同形状和颜色区分。

17.具有节水功能，当所有冲洗站点均未使用且已将试剂残留冲出时，自动停止水流。

18.实时查看功能：染色期间，可查看程序运行进度及各玻片架详细信息。

19.染封一体机扩展：可与封片机连接集成为染色封片一体机。

20.设备制式：采用非落地台式设计。

21.封片技术：采用弧型封片和磁珠识别技术。

22.封片参数设置：封片模块可进行盖玻片封固行程、盖玻片放置和起始位置、封固剂用量、喷胶压力等参数设置。

23.破损玻片自检：具有碎玻片自动识别和捡取功能，同时不停止封片进程。

24.设备兼容：试剂和耗材全开放，并兼容市售各玻璃盖玻片、载玻片和封固剂。封固剂瓶容量≥250ml。兼容各品牌染色架，输出架可选择20片和30片规格。

25.封片技术：可进行干性和湿性封片，并采用三步封片法，将滴胶封片结合成一步。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第3包  品目3-5 病理脱水机

一、数量：1台

二、用途：用于生物标本的固定、脱水、透明及浸蜡预处理工序。

三、技术参数：

▲1.可同时处理包埋盒数量≥400个，脱水缸数量≥2个，且可独立运行。

▲2.双脱水缸可独立运行，并具有自己的温度、压力和搅拌器开/关设置。

▲3.试剂瓶（不包含石蜡缸）：≥17个；冷凝瓶：≥1个。

4.试剂瓶具备半透明设计，内置≥8种彩色编码且耐受试剂标签。

5.试剂瓶和蜡缸均具备最低和最高液位设计，确保足够试剂和石蜡使用。

6.试剂瓶具备防溢出设计。

7.组织脱水缸开盖把手为非突出式设计，把手与缸盖处于同一平面。

8.试剂柜具有背光灯设计，可通过背光灯开启/关闭，直观指示试剂瓶连接状态

▲9.设备液位传感器数≥4个，即每个脱水缸均具备两个液位传感器。低位液位传感器可监测双样品篮液位；高位传感器具备风险触发监测功能。

10.具备声音提示及确认功能，以安全提示试剂瓶与连接点准确对接。

11.设备具备磁力搅拌功能，磁力搅拌器≥2个，即每个脱水缸1个。

12.石蜡缸与脱水缸位于同一个水平面高度，可查看石蜡液位。

13、操作触摸屏可旋转及翻转，可进行文件的拷贝和下载。

14.提供蓝色和黑色样品篮夹并印有条形码，以实现特定样品篮与特定程序链接。

15.石蜡缸：≥4个，蜡缸容量≥ 3.5L; 蜡缸温度范围：50-71℃。蜡缸间需气流相同，压力相同。

16.脱水缸温度范围35-85℃，其中石蜡58-85℃，脱水试剂35-65℃，清洗试剂35-85℃。

17.脱水缸压力≥45 kPa；脱水缸负压≤-60kPa，可负压抽排。

18.具备试剂管理系统，可根据包埋盒数量、脱水周期、试剂使用天数试剂浓度自动提示试剂更换，以确保组织一直在试剂最佳状态下处理。

19.液滴收集盘容量≥3.5L。

20.具备数据接口，可查看操作记录；访问级别≥5级。

21.中文彩色LCD触摸屏，基于WindowsOS的用户界面。

22.具备智能错误处理功能，以保护样本。

23.可自由配置程序数≥20个，预装4个脱水程序及1个快速清洁程序。预置二甲苯程序及非二甲苯程序。脱水程序可含10种试剂和3个石蜡脱水步骤。每个步骤设置时间:0-5999分钟，延迟时间≥1000小时。

▲24.石蜡缸镶嵌于设备内部，非抽拉式蜡缸。

25.具备活性炭过滤功能，以吸附试剂废气；设备可连接至外部排气系统。

26.具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能。

27.清洗程序带有干燥步骤（高温、负压和空气流）。

28.具有脱水缸底部及四面缸体包裹式加热功能。

29.具备NMPA资质，且符合中国RoHS指令。

30.程序运行时，脱水缸盖自动落锁，程序运行结束后，脱水缸盖自动解锁。

31.设备配备多种安全功能和复杂的软件控制机制,在浸润期间发生断电或其他故障时，可确保样本保持完好无损，浸润处理成功完成。

32.具备包括音频报警器、可视报警器、自动电话拨号机。

33.便捷式设计：屏幕位于仪器顶部右侧，具备独立固定管线，可旋转，方便拆卸与人员查看。

34. 每个脱水缸具备加热功能，具备脱水缸底部及四面缸体包裹式加热功能。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第3包  品目3-6 冰冻切片机

一、数量：1台

二、用途：用于新鲜病理组织标本进行快速诊断。

三、技术参数：

1.负压抽吸：具备负压抽吸功能，以辅助修块、切片和展片，处理废屑。

▲2.设备操作：采用纯按键控制，整体机身无触摸屏设计。可戴手套操作。

3.具备双压缩机制冷，实现腔体与样本头单独制冷，两个独立的压缩机可单独关闭或开启。

4.电动粗修：快速修块速度≥900 μm /s，慢速修块速度≥300 μm /s。

5.环保：带HEPA空气净化系统。

6.可支持升级设备原厂生产的钨钢刀刀架。。

7.除霜功能：冷冻箱具备自动除霜功能并可编程，可设置24小时自动除霜一次，除霜时长≤15分钟。样本头制冷系统可进行电加热器除霜，除霜时长≤15分钟。

8.冷冻位点数 ≤20个。

9.快速制冷位点：具备半导体快速制冷位点，位点数≥2个，具有一键式额外制冷时间设置功能。

10.机身控制面板：控制面板设计有电动粗进、切片和修块按键式控制按钮，并有指示灯提示功能。在样品回缩时具有提示，控制面板具有样品头快速回位功能、样品头以20μm恒定前移和后移功能、样品头快速前移功能。

11.半刀切片：具备半刀切片功能，可进行半刀切片。

12.切片厚度范围：1-100μm。

13.修片厚度：修片厚度设置范围1-600μm。修块值超出切片厚度 200μm 时，控制面板显示屏闪烁，提示切片过厚。

14.修片模式：设置有用于临床样本的快速修块模式，即10 μm、20 μm、30 μm、40 μm修块厚度快速设置。

15.水平进样：≥25mm。

16.样品垂直行程：≥ 55mm。

17.刀架制冷：采用冷空气循环和刀架送风技术。

18.样品回缩：具备样品回缩功能，回缩行程20μm并可关闭。

19.样品定位：± 8°定位及360°旋转，具有自动中心定位和精确0位指示。

▲20.环境安全：设备机身采用抗菌银离子涂层技术，阻止细菌与微生物在设备表面繁殖。

21.人员安全：具备UVC紫外消毒系统，有效灭活新冠病毒、HIV、分枝杆菌肺结核、甲型流感病毒、脊髓灰质炎病毒、真菌、肝炎病毒等有害微生物和病毒。

22.最大可切片样品尺寸：≥50 x 80 mm。

23.滑窗加热：具备滑窗加热功能。

24速冷架制冷最低温度 ≥ -42℃。

四、质量保证期：例 为调试验收合格后不少于5年。

第3包  品目3-7  病理包埋机

一、数量：1台

二、用途：用于病理组织标本包埋工作。

三、技术参数：

1、中央式组织包埋机，适合左右手操作。

2、具有扶手，高度≥10mm，宽度≥45mm。

3、可拆式加热镊子架≥6个位点，可两侧进行操作。

4、 LCD可触式电容屏幕≥5.5英寸，可预设机器工作时间，在预设时间里可自动开关机。

5、石蜡出口控制开关高度可调，可以翻至后方而使用脚踏开关。

6、旋钮精确调节石蜡流量，标配LED照明灯。

7、速冷点面积≥6.56.5cm。

8、石蜡槽容量≥4L；石蜡槽，工作台面与内置预热槽的温度范围50-75℃，调节精度1℃；热台温度范围50 -75℃，调节精度1℃。

9、包埋盒加热槽/模具加热槽可拆卸: 容量≥150个包埋盒或≥500个包埋模具。

10、平整的蜡缸顶部：可置物；排蜡系统≥8个排蜡孔。

11、2个样本槽及2个废蜡槽皆可拆卸。

12、配方形放大镜，便于活检组织（小组织）包埋。

13、制冷表面可容≥60个蜡块。

14、分体式独立冷台,独立冷台可以放置在热台两侧，可用作切片前样本预冷。

15、模块化的设计。

▲16、环境自适应控制模块可确保工作温度始终稳定在 -6℃。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第4包  品目4-1  共聚焦显微镜

一、数量：1套

二、用途：用于组织切等样品的共聚焦高分辨成像、光谱扫描成像及相关分析、提供XYZ三维高分辨图像结果。

三、技术参数：

1.光学显微镜系统：

1.1.全自动倒置显微镜：机身光路采用U型光路系统，复消色差矫正视野≥25mm；

1.2显微镜透射光源：LED光源，带触发式光闸，速度≤8ms；

1.3 电动聚光镜：工作距离≥25mm，数值孔径≥0.55；

1.4 荧光光源：功率≥100瓦，灯泡寿命≥2000小时；

1.5快速电动荧光光闸，速度≤5ms；

1.6电动荧光滤色块转盘，配备紫外激发滤块、蓝色激发滤块、绿色激发滤块；

1.7宽视野平场目镜：10倍，视场数≥25mm，屈光度可补偿调节；

1.8物镜，采用共聚焦系统专用物镜，齐焦距离≤45mm：

1.8.1 10倍数值孔径N.A.≥0.40干镜；

1.8.2 20倍数值孔径N.A.≥0.75干镜；

1.8.3 40x 数值孔径N.A.≥0.95油镜；

1.8.4 60或63倍数值孔径N.A.≥1.40共聚焦专用油镜；

1.9扫描载物台：速度≥10mm/s，分辨率≤0.04um，重复精度≤1um。具备外置控制器进行XYZ调节，具备快捷键。

▲1.10显微镜机身电动Z轴调焦，增量调节精度数值≤5nm；配备闭环调焦系统，重复精度数值≤20nm，调焦行程≥12mm。

2．扫描检测系统：

▲2.1棱镜或光栅分光系统，连续光谱检测波长范围≥410-850nm；

2.2 具备平场大视野扫描功能：扫描振镜数量≥3个，单次扫描视场对角线≥20mm；

2.3扫描头：配备高分辨扫描头，单次扫描最大分辨率≥8192 x 8192；扫描速度≥10幅/秒（512x512）；

▲2.4光谱型荧光检测器≥3个，全部采用具备磷砷化镓阴极的GaAsP PMT或者HyD高灵敏度检测器（每个多位阵列式GaAsP检测器或硅基阵列式HyD算作一个检测器），光子检测效率PDE或光子转换效率QE≥58%，可进行410-850nm波长范围下的光谱扫描和成像；

2.5可同时实现≥3个荧光光谱通道及1个透射光通道同时扫描成像，且每个荧光光谱通道可拆分为3个荧光寿命通道；

2.6旋钮控制板：具备扫描开始和停止按键，具备自定义旋钮可对≥6个常用参数增益、激光波长、激光强度、放大倍数、针孔大小、调焦等进行自定义调节，每个参数具有液晶显示。

3．激光器系统：

3.1紫外固体激光器405nm：功率≥50mW；

3.2蓝色固体激光器488nm：功率≥20mW；

3.3绿色固体激光器561nm：功率≥20mW；

3.4红色固体激光器638或640nm：功率≥30mW；

▲3.5脉冲式连续光谱激光器，波长调节范围≥485-685nm，调节步进≤1nm，配备声光电分光器可进行波长快速切换，可同时使用≥8根不同波长的谱线，可选波长≥200根谱线；

3.6可见光激光调节：采用AOTF调节激光强度，调节精度≤0.01%。可通过鼠标及旋钮面板调节激光强度。

4．成像功能:

▲4.1高分辨功能：采用实时超高分辨成像技术，非采集图像后计算的方式，可分辨样品最小结构细节在XY方向上≤120nm,Z方向上≤200nm;高分辨率成像速度 (非共振扫描且包含计算及处理时间)实现≥10幅/秒（512 x 512像素，16位）；

4.2 荧光样品选择：所有适合配置激光器激发的荧光样品都可以进行超高分辨率成像；无需选择特定的荧光染料；

4.3所有荧光检测器均可进行实时高分辨成像，无需后处理，峰值PDE（光子检测效率）≥58%；支持光子技术模式，可结合光电子脉冲信号宽度进行光子精确计数；

4.4系统可以基于荧光寿命信息去除反射光和样品自发荧光，可以截取两个光子到达时间窗口来获取有效信号；

▲4.5系统可以通过测量平均荧光到达检测器的时间，得到荧光寿命信息，使成像的结果可以直接包含平均荧光到达信息，一次成像得到多种数据，可用于组织自发荧光成像。

5．系统控制与数据采集分析系统：

5.1数据采集分析工作站：由共聚焦设备原厂进行系统及软件安装调试。配置不低于：CPU采用Intel Xeon W-2133或更高性能，内存≥64GB，专业GPU显卡显存≥16G ，液晶真彩显示屏≥36英寸，分辨率≥3840 x 1600，系统固态硬盘≥256+1T，数据存储硬盘≥6T， Windows 10 Professional (64 位)操作系统，标准配置工作站桌；

5.2 控制硬件的功能：控制电动显微镜、选择激光波长、调节激光强度、拍摄2-5维图像、选择光谱拍摄范围、分辨率、实验条件实时记录、一键式恢复等；

5.3 软件应用功能:

5.3.1图像时间变化记录：具有复杂的时间记录，可设置时间循环，可编程记录，具有自动聚焦功能，具有荧光亮度校正、补偿功能（在Z轴方向上补偿荧光亮度的变化）；

5.3.2三维软件：具有多种三维重构渲染方式，包括最大强度投影、透明、深度标识和阴影投影等方式，允许xy、xz、yz任意角度进行切面观察，可对重构图进行任意角度旋转、平移、放大和缩小，可对每个荧光通道的强度、灰阶、伽马值及透明度进行独立调节，可根据用户需要对不同荧光通道进行颜色分割显示，可将复杂的3D重构效果导出成电影文件；

5.3.3可进行XYZ三个方向的自动扫描拼图：支持低倍物镜寻找视野圈定后由高倍物镜进行图像拼接扫描，支持任意不规则区域扫描，例如圆形、椭圆、中空环形、方形以及任意圈定区域等；

5.3.4光谱拆分软件：能对样品发射荧光进行从410-850nm光谱扫描，可实现在线光谱拆分和扫描后光谱拆分；

5.3.5结合连续光谱激光器可同时获得染料的激发和发射光谱数据；

5.3.6光谱分析：具有多种方式选择，支持盲法拆分，方便用户使用；

5.3.7荧光强度动态分析：动态显示，Ratio值测量（钙离子等）；图像分析：直方图，距离，强度，强度断面分布；

5.3.8图像测量：长度、面积、荧光强度、荧光强度随时间变化分布等；

5.3.9视图：1D、2D、正交视图、图片叠加、最大强度投影等。

6、配置要求：共聚焦显微镜主机1台、激光器和扫描检测器1套、物镜1套、工作站1套。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第4包  品目4-2  倒置荧光显微镜

一、数量：1套

二、用途：用于观察细胞分裂、分化、凋亡等过程，研究病毒对细胞的影响，以及药物对细胞的作用等。

三、技术参数：

1.研究型倒置显微镜，无限远复消色差光学系统，齐焦距离国际标准45mm。

2.采用机身侧出口100%分光。

3.机身内置高精度调焦机构，具备粗微调旋钮，调焦行程 ≥12mm。

4.长工作距离相差物镜：均具备相差环，可观察玻片、培养皿、多孔板等样品:

4.1 4X，数值孔径≥0.10，齐焦距离国际标准45mm；

4.2 10X，数值孔径≥0.25，齐焦距离国际标准45mm；

4.3 20X，数值孔径≥0.30，齐焦距离国际标准45mm；

4.4 40X，数值孔径≥0.55 ，齐焦距离国际标准45mm；

5.双目观察筒，视野≥25mm。

6.10X目镜，视野≥25mm，均可调整屈光度。

7.转盘式聚光镜：工作距离≥25mm, 数值孔径≥0.55。

8.载物台，行程≥120×80mm，具有通用样品夹具及多孔板夹具，支持24-68mm培养皿、玻片、多孔板等器皿。

9.光源：

9.1明场光源：长寿命LED 透射光冷光源照明, 功率≥10W；

9.2 荧光光源：长寿命金属卤素灯荧光光源，功率≥120W，光纤连接显微镜，免对中调节。配备荧光转盘≥6位，配备红绿蓝三个带通荧光滤块。

10.显微成像专用彩色摄像头：

10.1与显微镜、控制软件为同一品牌；

10.2显微成像专用数码摄像头，支持彩色及黑白模式；

10.3最大增益：≥100x；

10.4图像分辨率≥3000*2000物理像素≥600万，非插值计算；

10.5像素尺寸（最小像素）：≤2.4 x 2.4μm；

10.6 动态范围≥70dB；

10.7 在图像分辨率3000x2000或更高分辨率下，成像速度≥30fps。

11.软件和工作站：

11.1显微镜、摄像头与控制软件为同一品牌；

11.2完全控制照相机性能如曝光、增益、 binning、黑平衡、白平衡和伽玛值；可实现图象采集、图象显示和管理，图象视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像。具备测量功能。可通过滑动杆作快速地在大量数据集中滚动、查找，实验树结构管理数据如储存、重新命名、拷贝、删除、输出为 tif、avi、jpeg等。

11.3工作站配置：处理器i7或更高，内存≥16G，硬盘≥1T，≥23英寸显示器，鼠标键盘。

12.配置要求：荧光倒置显微镜主机1台、荧光系统1套、长工作距离荧光相差物镜1套（4、10、20、40干镜）、目镜1对、成像系统1套、工作站及软件1套。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第4包  品目4-3正置荧光显微镜

一、数量：1套

二、用途：用于明场、荧光观察研究，适合染色切片观察等广泛生命科学研究。

三、技术参数：

1．机身：一体化金属机身，防震机座，稳定结构，可作明场、荧光观察。

2.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤50mm。

3．调焦：同轴粗精调焦, 有上限停止位置，高精度微调旋钮，微调最小步进1um。

4．载物台：超耐磨陶瓷载物台，无暴露齿条载物台，移动面积≥7.5x7.5mm，操作手柄可左右手更。

5．观察镜筒：三目镜筒，FOV≥25mm。

6.聚光镜：摇摆式聚光镜，带与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记, 科勒照明。

7．目镜：10X宽视野目镜，视野数≥22mm。

8．物镜：4X(N.A≥0.10)；10X(N.A≥0.25)；20X(N.A≥0.40)；40X(N.A≥0.60)；100X(N.A≥1.25)。

9.摄像头: 与显微镜、控制软件为同一品牌:

9.1 图像分辨率≥3000*2000，物理像素≥600万，非插值计算；

9.2 像素尺寸（最小像素）≤2.4x2.4μm；

9.3最大增益：≥100x；

9.4 在图像分辨率3000x2000或更高分辨率下，成像速度≥30fps。

10．荧光装置：

10.1荧光激发滤块：

10.1.1 UV单色滤块: 激发340-380nm; 阻挡400nm; 发射: 425nm;

10.1.2 B单色滤块: 激发450-490nm; 阻挡510nm; 发射: 515nm;

10.1.3 G单色滤块: 激发515-560nm; 阻挡580nm; 发射: 590nm;

10.2荧光滤块转换器：≥5位荧光滤块转换器;

10.3不同颜色荧光激发零漂移功能, 保证拍摄多色荧光照片没有位移和变形;.

10.4金属卤素灯，平均使用寿命≥2000小时;

10.5荧光强度调节：分档荧光强度调节。

11.软件及工作站：

11.1完全控制照相机性能如曝光、增益、 binning、黑平衡、白平衡和伽玛值；可实现图象采集、图象显示和管理，图象视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像；

11.2对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

11.3在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

11.4对单荧光通道图片做色彩合成，可显示多染标本的图像；合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；输入硬件信息即可实现添加标尺功能，显示图像的放大比例关系；

11.5工作站配置：处理器i7或更高，内存≥16G，硬盘≥1T，≥23英寸上显示器，鼠标键盘。

12.配置要求：正置荧光显微镜主机1台、荧光系统1套、物镜1套（4、10、20、40、100）、目镜1对、成像系统1套、工作站及软件1套。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第4包  品目4-4  烘箱

一、数量：2台

二、用途：主要应用于实验室及科研机构的干燥、烘烤等作业。

三、技术参数：

1、控温范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃。

2、恒温波动度：≤±1.0℃。

3、温度分辨率：0.1℃。

4、温度均匀度：≤±3%（测试点为100℃）。

5、工作环境温度：+5～40℃。

6、输入功率：1550W。

7、容积：≥80L。

8、内胆尺寸W×D×H：≥450×400×450 mm。

9、外形尺寸W×D×H：≤740×530×630 mm。

10、定时范围：0-9999min。

11、配置清单：单台、主机1个、载物托架2块、电源线1根。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第4包  品目4-5  千分之一电子天平

一、数量：2台

二、用途：用于实验室精密称量、科研机构纳米材料研发等。

三、技术参数：

1、量程：≥220g。

2、精度：1mg。

3、重复性（典型值）：0.5mg。

4、线性（典型值）：0.6mg。

5、稳定时间：≤1s。

6、秤盘尺寸：Ø 120mm。

7、采用单体传感器，具有过载保护功能，配备自测试启动功能。

8、标配USB C和RS232 接口，PC 直连功能，称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中，可设置数据输出时间间隔。

9、内置应用程序：称量|填料、计数、称量百分比、混合|净重总重、组分|总重、动物称量、计算|自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换。

10、称量室高度：≥240mm。

11、ID设置，可以为设备、样品和批次分配ID号。

12、单台配置要求：主机1台、称重盘1套、防风罩1个、防尘罩1个、交流适配器1个。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第4包  品目4-6  普通称量天平

一、数量：2台

二、用途：主要应用于实验室称量。

三、技术参数：

1、最大称量：≥1200g。

2、读数精度: 0.01g。

3、重复性误差: ≤0.02g。

4、线性误差：≤0.05g。

5、典型称量时间范围：2-3秒。

6、基本称重、计数、峰值保持、百分比称量、密度检测、动物称量、单位切换。

7、LCD液晶显示,带背光。

8、超重提示和负载报警。

9、单台配置清单：主机1台、电源线1根。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第4包  品目4-7 PH测量仪

一、数量：2台

二、用途：用于测量溶液氢离子浓度来判定酸碱度，将pH值转化为0-14的量化指标。

三、技术参数：

1、PH测量范围：0-14，可读性0.01，精度≤±0.01。

2、mV测量范围：-1500.0-1500.0mV，可读性 0.1mV，精度≤±0.4 mV。

3、温度测量范围：-5.0 -105.0℃，可读性 0.1℃，准确度≤±0.2℃。

4、校准点:自动识别缓冲液2、4、7、10、12、1、3、6、8、10、13、1.68、4.01、6.86、 9.18、12.46。

5、电极校准斜率范围：90-105%。

6、全自动显示电极斜率及使用状态。

7、自动温度补偿（ATC）。

8、可选的测量单位 pH、 mV 和 RmV（相对mV值）。

9、电极接口：BNC。

10、单台配置清单：主机1台、电极底座1套、电极1支、缓冲液粉末1套(3袋)、说明书：1份。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第4包  品目4-8水浴锅

一、数量：7台

二、用途：用于蒸馏、干燥、浓缩、温渍化学药品或生物制品及恒温加热。

三、技术参数：

1、双列四孔。

2、容积：≥10L。

3、控温：RT-99.9℃。

4、单台配置要求：主机1台、电源线1根、说明书1本。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第4包  品目4-9金属浴

一、数量：3台

二、用途：用于各种分析仪器样品的保存、各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、PCR反应、电泳的预变性和血清凝固，各种产品材料的老化等。

三、技术参数：

1、加热模块尺寸：≥150x95mm。

2、温度精度（37℃时）：≤±0.5℃。

3、安全温度：140℃。

4、具有定时功能。

5、时间设定范围：1min-99h59min。

6、工作方式：定时/持续运行。

7、单台配置要求：主机1台、1.5ml离心管适配器1套、电源线1根。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第4包  品目4-10掌上离心机

一、数量：10台

二、用途：用于分离液体中不同沉降系数物质。

三、技术参数：

1、固定转速：≥7000rpm。

2、离心力：≥3000g。

3、一体化转子。

4、转子卡扣：转子采用卡扣固定，可更换转子。

5、透明盖翻转:可翻转95度,方便取样。

6、单台配置清单：主要1台、电源线1根。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第4包  品目4-11立式电热恒温培养箱

一、数量：1台

二、用途：用于培养各种微生物或者组织、细胞等生物体。

三、技术参数：

1、控温范围：RT+10℃-65℃。

2、温度分辨率：0.1℃。

3、温度波动度：≤±0.5℃。

4、工作室尺寸(W×D×H)：≥60x60x75（cm）。

5、载物托架：≥2个。

6、定时范围：1-9999min。

7、采用优质不锈钢内胆，电热膜捆绑加热。。

8、采用微电脑智能型控制器，具有超温报警功能。。

9、配置清单：主机1台、电源线1根。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第4包  品目4-12恒温摇床（细菌培养）

一、数量：2台

二、用途：恒温摇床主要用于细胞培养、微生物发酵、酶反应、基因工程等实验。

三、技术参数：

1、振荡频率范围：40-300 rpm。

2、振幅：20mm。

3、控制器：液晶控制器。

4、控温范围：4-65℃（环境温度降20℃）。

5、温度波动度：≤±0.2℃。

6、输入功率：≤1000W。.

7、托盘尺寸W*D：≥400×340 mm。

8、外形尺寸W*D*H：≤635×715×1055 mm。

9、内部结构：双层设计。

10、定时范围：0-5999min。

11、单台配置清单：主机1个、电源线1根、说明书1本。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第4包  品目4-13万分之一精密天平

一、数量：1台

二、用途：用于实验室精密称量、纳米材料研发等。

三、技术参数：

1、称重能力：≥120g。

2、可读性：0.1mg。

3、重复性负载5%时典型值：≤±0.08mg。

4、重复性满载量程： 0.1mg。

5、稳定时间典型值：≤1.5s。

6、秤盘尺寸（直径）：≥90mm。

7、称量室高度：≥240mm。

8、采用单体传感器，具有过载保护功能，配备自测试启动功能。

9、采用LED 触摸屏。

10、标配USB C和RS232 接口，PC 直连功能，可将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Excel 或Word 等格式的文档中，可设置数据输出时间间隔。

11、内置应用程序：称量|填料、计数、称量百分比、混合|净重总重、组分|总重、动物称量、计算|自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换。

12、ID设置，为设备、样品和批次分配ID号。

13、配置清单：主机1台、称重盘1套、防风罩1个、防尘罩1个、交流适配器1个。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第4包  品目4-14  细胞流式分析仪

一、数量：1套

二、用途：用于生物学研究检测细胞，对同一个细胞进行多参数定量分析，可以测量细胞大小、内部颗粒的性状，检测细胞表面和胞浆及胞核内抗原、细胞内核酸含量等性能指标。

三、技术参数：

1、主机配置488nm、638nm、405nm、561nm四根独立控制的固态激光器。

2、激光器功率：488nm≥50mW、638nm±5nm≥50mW、405nm≥80mW、561nm≥30mW。

3、检测参数：可以同时检测≥15个参数，包括13个荧光参数、SSC和FSC，荧光通道包含：蓝色: 525/40, 690/50；红色: 660/10, 712/25 , 780/60；紫色: 450/45, 525/40, 610/20, 660/10；黄色: 585/42, 610/20, 690/50, 780/60。

4、流动室数值孔径：≥1.3 NA。

▲5、检测器：采用光纤传导的雪崩二极管检测器阵列（APD）。

6、配置紫色激光检测器进行侧向角散射光（VSSC）的采集，采用VSSC 可易于更低灵敏度区分纳米级别的颗粒物质。

7、最小检测颗粒为≤90nm（提供官方彩页资料）。

8、荧光灵敏度：FITC≤30 MESF，PE≤10 MESF（提供官方彩页资料而非检测报告）。

9、荧光分辨率：rCV≤3%（G0/G1期最高峰）。

10、无需微球的绝对计数功能，在检测的同时即可自动计算样本浓度。

11、信号处理精度：≥7个十进制的数据显示，数字系统分辨率≥24bit。

12、线性动态范围≥107，可以将强信号和弱信号都显示在一张图上。

13、支持多色荧光信号共同采集，检测速度≥25,000事件/秒。

14、具有补偿数据库：存储染料的荧光溢出值，随着增益的变化调节补偿矩阵。

15、具有≥2000万Events的数据存储。

▲16、自动化上样系统：采用无脉冲的蠕动泵上样，非注射泵和正压上样，具有自动混匀和自动清洗功能。

17、液流系统可日常维护，自带开关机程序。

18、上样速度：具有10μL、30μL、60 μL/min三种固定流速，用户可自定义流速控制模式范围：10-240 μL/min，按照1 μL增量调节。

19、自动单管上样可使用标准流式管、1.5ml 和2.0ml EP管。

20、操作系统：Window 10或以上版本。

21、软件支持中英文操作界面，安装无版权限制，可以任意次数安装。

22、配置要求：细胞流式分析仪主机1台、密码狗1个、工作站1台、质控微球1个、鞘液、清洗液、深度清洗液各1瓶。

四、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第5包  品目5-1  流式细胞分析仪

一、数量：1套

二、用途：用于免疫学、干细胞，遗传学等研究。对细胞表面、内部分子包括抗原、核酸等进行检测与分析，可用于分析细胞凋亡、增殖、融合、细胞毒、胞内活性氧水平、细胞膜电位、细胞内钙离子浓度等，需要多通道染色。

三、技术参数：

▲1.激光器配置：配备405nm、488nm、561nm、640nm、355nm 5根激光器.

▲2.采用光电倍增管（PMT）作为荧光探测器，PMT检测器数量≥18个。

3.采用光胶耦合石英流动杯激发技术，开机无需调整光路，荧光收集光路采用全光纤化收集传递系统；荧光灵敏度：FITC≤82MESF，PE≤35MESF，APC≤75MESF，PE-CY5≤15MESF。

4.采用鞘液聚焦细胞结合正压上样方式。

5.可进行单管上样，兼容96孔板和384孔板上样。

6.补偿方式：数字化矩阵补偿，在线补偿或脱机补偿。

7.脉冲处理信号：可同时分析脉冲高度、宽度、面积和时间参数。

8.荧光分辨率：CV≤3％（通过PI染鸡红细胞细胞检测G0/G1期的峰得到的全峰宽CV值）。

9.分析速度：数字化的电子系统，最大分析速度为≥38000细胞/秒。

10.质控：可自动生成Levey-Jennings图形文件，自动跟踪监测仪器性能。

11.分析软件：能够通过自动化获取程序预览并记录复杂的多个样品的数据。多层设门，各种图形呈现方式，以及批量分析。自动创建补偿调节窗口、设定补偿值，可自动输出FCS数据及PDF格式的检测报告。

12.配置要求：流式分析主机：1台、405nm、488nm、561nm、640nm、355nm激光器：1套、数据工作站：1套、配套装机试剂：1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第5包  品目5-2 化学发光凝胶成像系统

一、数量：2套

二、用途：用于可见光（RGB）和远红外/近红外（FR/NIR）荧光、化学发光检测以及所有通用凝胶成像。

三、技术要求：

1.系统功能：具有小型植物或动物活体成像功能、免染蛋白印迹成像功能、化学发光成像功能、In-cell Western功能、紫外核酸凝胶成像功能、白光蛋白凝胶成像功能，可升级至多色荧光成像。

2.光源：反射白光，透射紫外，透射白光，透射蓝光。

3.紫外光源：≥302 nm。

4.UV防护板：直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶，具有安全切胶模式。

5.标配滤光片轮位数：至少包括红光、绿光、蓝光、远红光、近红外等≥5个独立的荧光滤片位，配备化学发光专用滤光片，滤光片位于镜头和CCD中间。

6.主机内置≥12英寸的触摸控制显示屏，触摸控制显示屏具有多点触控功能。

7.最大成像面积≥ 16.5 x 20cm。

8.免染成像功能：具有蛋白免染成像专用通道，一键免染成像时间≤5分钟，可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。

9.具有同品牌配套免染胶，免染预制胶，低荧光背景的PVDF膜。

10.智能样品托盘技术：自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能胶，具有印迹/紫外/免染样品托盘、白光样品托盘、蓝光样品托盘可选。

11.具有化学发光预览模式：能选择目的条带所在的区域实现目的条带的最佳成像；能实现化学发光、免染荧光成像结果的重合比较。

12.软件具有独立的免染胶拍照模块，模块具有独立的激发时间选择。

13.具备中英文版的操作和分析软件；软件可以同时授权安装≥20台电脑，具有永久使用权限。具有多用户登录和密码管理功能，不同用户数据分开管理。

14.配置要求：主机：2台、全自动成像及分析软件内置配套软件：2套、样品盘：2个、白光样品盘：2个、蓝光样品盘：2个。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第5包   品目5-3 手动连续分液器

一、数量：2套

二、用途：适用于精确进行冗长连续分液。

三、技术要求：

1.自动识别分液管并显示体积，无需计算。

2.一次吸液分液≥100 次。

3.分液范围：1 μL -10 mL。

4.内置计步器。

5.可单手使用操作杆脱卸排空的分液管。

6.单台配置要求：手动连续分液器主机：1台、支架：1个。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第5包   品目5-4  流式分选仪

一、数量：1台

二、用途： 通过流式细胞分选开展多参数分析‌、‌高效筛选‌、‌高纯度分离‌和生物学功能研究。

三、技术要求：

▲1.激光及检测器：至少配置4根激光器，波长分别为：405nm±5nm、488nm±5nm、561nm±5nm、635nm±5nm；并预留1-2根激光升级空间。

2.荧光通道：采用PMT检测器（光电倍增管），≥16荧光通道。

3.激发光路系统：采用激光固定校准光路系统，非空气式激发，开机无需调整光路。

▲4.分选速度：≥70,000个细胞/秒。

5.荧光检测灵敏度：FITC ≤90MESF，PE ≤30 MESF。

6.最小检测颗粒：≤0.5μm。

7.具有两路和四路分选功能，支持微孔板或载玻片等客户自定义收集装置上。

8.喷嘴≥4种规格，至少包含70μm、85μm、100μm、130μm大小。

9.具有无菌分选模式，支持5.0ml微量管、流式管、15ml离心管进样收样装置。

10.分选液滴精度≥32等分。

11.分选纯度≥98%；回收率≥80%。

12.软件自动计算液滴时间延迟，分选纯度≥98%。

13.全程鼠标控制系统，所有仪器的调整、设置均无需触摸仪器或显示屏。

14.鞘液最大压力≤75psi。

15.荧光信号补偿方式：任意荧光间补偿,可以硬件补偿, 可以软件脱机补偿。

16.软件：正版流式细胞仪操作软件，终身免费升级，该软件能自动计算液滴时间延迟。

17.上样方式：正压上样。

18样本流速控制≥10档可调。

19.配置要求：流式分选仪主机：1台；固态激光器488nm、633nm、405nm、561nm激光器：1套；高速数据处理工作站：1套；数据获取分析软件：1套；≥34英寸液晶显示器： 1套；彩色激光打印机：1套；3千瓦净化稳压电源：1套；开机试剂包（20L鞘液、5L清洗液、CST质控微球）：1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第5包   品目5-5  高清病理切片全景扫描与图像分析系统

一、数量：1台

二、用途：用于病理切片全景成像和图像分析。

三、技术要求：

1.扫描系统主机：

1.1.主机采用箱体式设计，具有完整的显微成像光路，明场科勒照明；

1.2.扫描系统为高度电动化设计，可通过软件控制硬件取图；

▲1.3.扫描系统，≥3种扫描成像功能，全自动明场玻片扫描、偏光玻片扫描、荧光玻片扫描；

1.4.双相机配置：明场彩色相机和荧光扫描单色相机，电动切换；

1.5.Z轴扫描3mm聚焦范围，可在对焦区间自动对焦，含自动样品传输、转移装置，电动扫描载物台与电动物镜转盘，实现全电动玻片扫描。

2.物镜：

2.1.宏观成像：5X萤石物镜，数值孔径≥0.25；

2.2.偏光成像：20x平场消色差偏光物镜，数值孔径≥0.45；

2.3.平场复消色差扫描物镜：

2.3.1 10x，数值孔径≥0.45；扫描分辨率≤0.35μm/pixel；

2.3.2 20x，数值孔径≥0.8；扫描分辨率≤0.18μm/pixel；

2.3.3 40x，数值孔径≥0.95 Corr，带盖玻片厚度校正功能；扫描分辨率≤0.09μm/pixel。

3.样品架：

▲3.1.托盘式设计，每张玻片相互隔离，待机和扫描时始终保持水平状态，不卡片，≥100片样品仓；

3.2.每个托盘放置4片标准25*75mm玻片；带快速样品固定器，用于快速给托盘装载玻片。

4.扫描面积和速度（标准25*75mm玻片）：

4.1.最大扫描面积≥24*73.5mm；

4.2.使用20x/0.8物镜，扫描分辨率0.18 μm /pixel条件下，扫描面积10mmX10mm，所用时间≤75秒。

5.明场扫描：

5.1.光源：VIS-LED，5600K色温，使用寿命≥10000小时；

5.2.聚光镜：长工作距离电动聚光镜1个，数值孔径0.8；

5.3.校准：自动校准，明场几何校正玻片1个；

5.4.明场扫描高色彩还原CCD1个：

5.4.1物理分辨率：≥2464 x 2056，CMOS彩色相机；

5.4.2感光芯片大小：≥2/3英寸；像素点≤3.45 x3.45μm；

5.4.3拍摄速度：≥60幅/秒（2464 x 2056）。

6.荧光扫描：

6.1.光源：白光LED光源，激发谱线范围380-770nm，使用寿命≥25000小时；

6.2.荧光转盘：≥10位电动荧光转盘；

6.3.≥5个标准带通荧光滤色块；

6.4.单色照相机：

6.4.1像素：≥1200万物理像素，分辨率≥4096 x 3008，芯片尺寸≥1英寸；

6.4.2采集速度：在全幅像素下，采集速度≥20幅/秒；在1024×1024像素下，采集速度≥60幅/秒；

6.4.3像元尺寸：≤3.45×3.45μm。

7.偏光扫描：

7.1 可使用彩色相机进行偏光成像；

7.2 圆偏光，聚光镜中具有圆偏光片，不同成像模式之间可进行电动切换；

7.3可进行不同角度的偏光成像，滤片转轮中配置≥6个不同角度的偏振片，每个偏振滤光片旋转15°；

8.全自动数码玻片扫描仪工作站：

8.1.扫描控制分析工作站配置：Intel® Xeon 24核处理器，主频≥2.5 GHz；内存≥128GB，独立显卡≥16GB，硬盘≥4TB M.2，液晶显示器≥32英寸，Windows 10x64及以上操作系统。

8.2.软件1套，控制硬件和图像分析，具备以下功能：

8.2.1自动程序化图像采集：个性化设定图像采集程序，实现所有样品自动完成扫描，明场、偏光、荧光扫描电动切换；无需人值守；

8.2.2多维图像采集：多通道成像，Z-Stacks成像，拼图及多点成像等；

8.2.3多种聚焦策略的选择，以满足不同类型样品的大视野拼图；

8.2.4自动对焦设定相应的聚焦地形图，自定义编辑样本聚焦点位置；

8.2.5具有图像压缩模式，在保证图像分辨率的情况下，减少图像存储空间；

8.2.6可设定图像压缩比率，支持JPG，TIFF，BMP等常规图像格式；

8.2.7测量参数包含长度、面积和角度等。

9.配置要求：高分辨率扫描仪：1套。样本装载系统：1套。集成图像分析软件：1套。数据存储及管理设备：1套。高级图像处理模块：1套。扩展样本装载器：1套。多通道荧光成像系统：1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第5包   品目5-6  长时程活细胞实时监测与功能分析系统

一、数量：1台

二、用途：用于药物筛选、细胞迁移、干细胞分化、细胞凋亡、免疫肿瘤杀伤、细胞毒性、3D细胞球体、细胞吞噬、癌细胞转移、伤口修复、神经生长及退行、细胞共培养等应用的大规模筛选与长时程生命科学问题的研究。

三、技术要求：

1.相差、荧光光源：LED光源。

2.成像系统：高灵敏cMOS成像系统，传感器像素矩阵：≤5.8×5.8μm。

▲3.设备显微成像部分须在细胞培养箱中运行，单台设备可同时拍摄≥2块标准384孔板，细胞容器无需反复出入培养箱，拍摄过程中样品固定不动，物镜可自动逐孔移动实现孔板拍摄。

4.物镜规格：至少有4倍（NA≥0.2）、10倍（NA≥0.3）和20倍（NA≥0.45）三种高清物镜，物镜采集的样本视野尺寸分别为:4倍物镜≥4.00×3.20mm，10倍物镜≥1.70×1.20mm，20倍物镜≥0.80×0.60mm，配置三位物镜转盘，三种镜头可通过软件自动进行切换。

▲5.成像主机样品仓要求：具备≥2个板位栽架的抽屉式样品仓，非加盖子封闭模式，可自动弹出和关闭，，确保黑暗封闭环境内对样本图像采集稳定清晰，须提供机器实物照片或官方网站截图证明。

6.荧光光学模块：绿色/红色光学模块，兼容GFP、FITC、RFP、PE等荧光通道，其中；绿色荧光激发光波长：≥440-480nm，发射光波长：≥510-540nm；红色荧光激发光波长：≥565-605nm，发射光波长：≥625-705nm。

7.成像速度：相差通道10倍物镜每孔采集一张图片，保证每个样本孔采集的图片聚焦清晰的前提下，≤2min即可获得96孔板每个样本孔清晰的图片；4倍物镜每孔采集全孔图片，保证每个样本孔采集的图片聚焦清晰的前提下，≤25min即可获得24孔板每个样本孔清晰的图片，要求提供软件截屏，须验收实测。

8.仪器运行：能够进行数周不间断长期成像监测并分析，实验全程中细胞无需反复进出培养环境，须提供单个实验最长连续检测时间≥12天的文献证明。

9.设备自身软件可导出图像视频，图像格式至少包含JPEG、PNG、TIFF和MetaMorphMulti Dimensional File v2.0等，视频格式至少包含WMV、AVI、MPEG-4等。

10.配置专门的服务器级别数据分析系统，适用于大规模数据分析及存储，存储系统为磁盘阵列结构，硬盘出现故障，可保护存储的数据。可用硬盘容量：≥26 TB；内存：≥60 GB；处理器：≥20核。

11.仪器软件内置≥600种培养耗材的z轴聚焦参数，试验时无需进行调整优化z轴聚焦平面保证实时自动对焦，须提供软件功能截图和视频佐证。

12.具备EC50值自动拟合功能：单个时间点可生成浓度反应曲线并拟合EC50值，且支持生成不同时间点EC50曲线，无需借助第三方软件，须提供软件功能截图和视频佐证；

13.具备全孔成像功能，能够全视野观察细胞，不需要用户设置拼接参数，对于6、14、24、96和384孔板可自动获得全孔图像及分析。

14.在药物梯度稀释时，仅需输入最高浓度和稀释比例即可实现该药物所有样本孔信息的一键录入，要求提供软件截屏，须通过验收实测。

15.具备单细胞轨迹追踪功能：设备可固定视野的拍摄，可使用拍摄的图像对单个细胞的运动轨迹进行追踪。

16.具备连续动态免疫杀伤检测功能：对贴壁或悬浮的肿瘤细胞均可进行连续杀伤检测，在不更换检测板的情况下，可向共培养体系中连续多轮补充新的肿瘤细胞，在一个实验里实时检测，完成效应细胞持久杀伤能力的评估。

17.高通量划痕器和划痕软件：配置96通道孔板划痕器，可2秒钟内完成划痕，在96孔板的每个孔里获得均一的创口，软件可自动进行定量，以创口宽度、创口区细胞汇合度以及相对创口密度3个指标定量创口愈合程度，须提供专配划痕器和软件划痕分析模块功能截图佐证。

18.配置要求：仪器成像主机：1台。存储控制器：1套。明场成像模块、荧光场成像模块：各1套。4x, 10x and 20x物镜：各1套。2板位载物台：1个。控制分析软件：1套。校准板：1个。高通量划痕器和配套划痕分析软件1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第5包   品目5-7大容量恒温生物摇床

一、数量：1台

二、用途：用于微生物恒温震荡培养。

三、技术要求：

1.控温范围：环境温度以下20-80℃，最低℃。

2.温度准确性：铂热电阻感应器，由PI微处理器反馈控制，37℃时≤±0.1℃。

3.加热：低瓦数电阻式加热器，具过温保护功能，温度均一性: 37℃C时，均一性≤±0.25℃。

4.转速控制：≤±1rpm，转速范围：20-300rpm。

5.驱动：5偏心轴驱动，配置半自动平衡装置，叠放后转速不受位置的限制.

6.采用加/减速电路设计：减少氧转移率的影响。

7.控制面板：触摸屏控制面板，智能操作系统，具有用户权限分级功能、实验数据及事件项实时记录并下载，实验数据在线可生成趋势图进行追溯。

8.控制模式：持续运行、定时运行，0.1－99.9小时；自带控制软件可对多项参数，如温度及转速做多步编程控制，程序步骤无限制，并可循环运行。

9.多功能承液盘：可对箱体进行加湿减少样品蒸发。内置排液槽。

10.报警：声光报警，转速偏离设定±5rpm，温度偏差超过±1℃或程序运行结束报警提示；可静音。

11.安全功能：平衡感应器摇床倾斜情况下限制转速，如转速超过设定范围或开盖时停止运行，温度超过最高设定，停止加热。

12.连接端口：USB端口≥1可进行数据及事件下载，以太网口≥1。

13.设定保存：电力中断后，非易失性存储器能保存设定，电力恢复后自动重启。

14.承载量：最多可承载25mL锥形瓶≥230个/ 250mL锥形瓶≥50个/500mL锥形瓶≥35个/2L锥形瓶≥15个/5L锥形瓶≥6个。

15.配置要求：主机 1台.粘性垫 1套。容器夹具：1L锥形瓶夹1套；50 mL锥形瓶夹 1套；125mL锥形瓶夹 1套；250mL锥形瓶夹 1套；500mL锥形瓶夹 1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第6包   品目6-1 酶标仪

一、数量：1套

二、用途：用于吸收光、荧光和发光、荧光共振能量转移、荧光偏振等高端的检测。

三、技术要求：

1.功能：支持紫外-可见吸收光、顶部及底部荧光、荧光光谱扫描、化学发光、发光光谱扫描及时间分辨荧光等，后期本地升级滤光片系统均相时间分辨荧光，荧光偏振等分子互作荧光实验。

2.全波长扫描功能：光吸收、荧光强度 (FI)、时间延迟扫描 (TRF)、化学发光。

3.振荡功能：具有线性、轨道、双轨道振荡模式。

4.温控范围：室温+4-45℃，温控精度≤±0.5 @ 37℃。

5.梯度温控：可以对检测板上下设置差异温度。

6.吸收光：波长范围：230-999 nm,1nm步进；OD分辨率：≤0.0001 OD；测量范围：0-4.0 OD；光路径具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差无须标准曲线即可准确定量。

7.荧光强度：波长选择：4光栅；荧光灵敏度：≤0.25pM荧光素(0.025 fmol/孔 384孔板).

8.化学发光：波长范围：300-700nm；灵敏度(ATP)：≤10 amol /孔ATP闪光分析( 96孔)。发光扫描：可在300-700nm范围内进行发光扫描,1nm步进，绘制发光扫描图。

9.时间分辨荧光：光源：高能氙闪灯；波长范围：250-850nm。

▲10.孔域扫描：高精度孔域扫描，可选≥90×90点矩阵扫描，并可根据扫描结果给出模拟热感图。

11.软件可选择安装中文或英文，对仪器进行控制并可同时完成数据分析及报告生成；模块化功能操作可任意调整程序编辑步骤；可对原始数据进行多重运算，生成标准曲线和样品检测数据。

12.配置要求：主机：1台。检测模块：全波长吸收光检测模块1个、全波长荧光检测模块1个、全波长时间分辨荧光检测模块1个、发光检测模块1个。读取模块：荧光顶读模块1个、荧光底读模块1个。高级温度控制模块：1个。振板模块：1个。专业数据采集及分析软件：1套。双自动进样器：1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第6包   品目6-2 超速离心机

一、数量：1套

二、用途：用于完成各种细胞、核酸、蛋白质、亚细胞器、病毒组分、外泌体和纳米材料等样品的分离纯化工作。

三、技术要求：

1.最高转速≥100,000 rpm。

2.最大离心力≥800,000Xg。

▲3.目视平衡，样品量不平衡容忍度≥样品体积的10%或5mL，液面差≥8mm。

4.接触式不平衡检测及保护，不平衡检测器在转动轴上，具全程监控功能。

5.要求主机具备≥7个半导体制冷模块，制冷功率≥420W。

6.仪器操作系统具有中文、英文等语言选择。

7.真空度≤0.9Pa。

8.主机本身采用≥10英寸彩色显示屏，触幕式操作，非外接显示器或平板电脑。

9.实际真空度需在显示屏上实时显示具体阿拉伯数值，无需密码启用其他模式。

10.视窗式软件控制，软件功能包括参数设定、转头及离心管数据库、参数换算、实验报告打印等。

11.仪器主机内置离心专家软件，无需外接电脑，可以模拟不同的实验过程，具备各种计算功能。
12.主机具有化学试剂耐受性数据库，可以直接查询不同材质离心管的化学试剂耐受性。
13.可预设实验开始或结束时间,具有RTC功能并可实时监控，备有仪器预冷功能。
14.升降速程序：加速≥10个，减速≥10个。
15.具备转速和超载检测功能，有超速或超载情况，会自动回至最高容许转速。

▲16.转子采用钛合金材质，35mL的定角转子最高转速≥70,000rpm，最大相对离心力≥500,000xg，转子寿命≥5500次；13mL的水平转子最高转速≥41,000 rpm，最大相对离心力≥280,000xg，转子寿命≥2000次；38mL的水平转子最高转速≥32,000rpm，最大相对离心力≥170,000xg，转子寿命≥2000次。

17.仪器为非代加工产品，要求仪器主机和转子均由同一厂家生产，仪器生产厂家负责仪器的售后维修服务，并提供仪器生产厂家售后维修服务承诺书。

18.主机重量≥450kg。

19.配置要求：主机1台。热封器1套。钛合金定角转子：≥8×35mL：1套。钛合金水平转子：≥6×13mL：1套、≥6×38mL：1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第6包   品目6-3 台式1.5ml管常温离心机

一、数量：6台

二、用途：用于各类样品或反应液的混匀和高速/低速冷冻离心。

三、技术要求：

1.最大相对离心力（rcf）：≥21,000×g。

2.最高转速：≥15,000rpm。

3.离心计时：10秒-9小时59分钟。

▲4.可选转子能够满足0.2-5mL 离心管，冻存管，PCR单管/8联管的水平、定角离心。

5.具有离心结束后计时功能，可判断样品是否重悬、是否需要再次离心。

6.从零加速至最高转速的时间：≤15 秒，从最高转速降速至零的时间：≤15秒。

7.具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能、位于机身一侧的紧急开盖功能。

8.具备单独的rpm（转速）/rcf（相对离心力）转换按键。

9.转子、吊篮及适配器均可进行高温高压灭菌121℃，20分钟。

10.体积：≤宽25x深40x高25cm。.

11.重量：≤20kg。

12.单台配置要求：主机：1台。固定角转子(24*2ml)：1个。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第6包   品目6-4 台式1.5ml管冷冻离心机

一、数量：4台

二、用途：用于各类热敏感样品或反应液的混匀和高速/低速冷冻离心。

三、技术要求：

1.最大相对离心力（rcf）：≥ 21,000 ×g。

2.最高转速：≥15,000 rpm。

3.运转时间控制：10秒-9小时59分钟。

4.具有离心结束后计时功能。

5.温度设定范围：-10-40℃。

▲6.具有快速制冷功能，从室温（21℃）降至 4℃≤10分钟。

7.从零加速至最高转速的时间：≤15秒，从最高转速降速至零的时间：≤15秒。

8.具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能、位于机身右侧的紧急开盖功能等。

9.转子、吊篮及适配器均可进行高温高压灭菌121℃，20分钟。

10.具有自动待机功能.

11.内置冷凝水盘。

12. 单台配置要求：主机：1台。固定角转子(24*2ml)：1个。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第6包   品目6-5 倒置显微镜

一、数量：4台；

二、用途：用于观察各种器皿培养的活细胞、普通染色的切片等。

三、技术要求：

1.ICS无限远光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离；调焦行程≥15mm。

2.内置透射光科勒照明器，超过15分钟不使用自动进入待机状态。

3.目镜：双目镜筒，360度自由旋转，观察高度可调，瞳距可调，具有屈光度校正功能。

4.物镜：配置4x、10x、20x、40x平场消色差物镜。

5.聚光镜：长工作距离聚光镜：数值孔径NA 0.3，工作距离WD ≥70mm。

6.相差环2个，适用于Ph 1、Ph2.

7.2位滤色片插件,蓝绿黄三色温滤片组。

8.单台配置要求：主机：1台。物镜转盘（4孔）：1个。物镜4x/0.10、10x/0.25 Ph1、20x/0.30 Ph1、 40x/0.50 Ph2：1套。目镜：10x/20mm：1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第6包   品目6-6  细胞计数仪（带荧光）

一、数量：1台

二、用途：用于细胞学实验中各类细胞的多功能计数。

三、技术要求：

1.一体式，不需要外置计算机或图像处理系统。

2.镜头：≥500万像素CMOS。

3.单次可自动检测样本，通量≥3个。

4.对焦方法：固定焦距，无需手动调焦。

5.支持明场、台盼蓝染色、AO/PI染色3种计数功能。

6.明场成像放大：≥5X；荧光成像放大：≥5X。

7.细胞浓度可测范围：1×104-3×107个/mL。

8.上样体积：≤20μL。

9.检测耗时：台盼蓝计数≤20秒；AO/PI荧光计数≤50秒。

10.采样方法：自动选取视角、自动拍摄、支持1-5个视野可选成像和计数。

11.分析结果：稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数。

12.配置要求：细胞计数仪（带荧光）主机：1台。分析软件：1套。AO/PI染料：1管。细胞计数板：1盒。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于3年。

第6包   品目6-7 细胞计数仪

一、数量：1台

二、用途：用于明场细胞计数，台酚蓝染色计数，检测细胞直径大小分布、细胞结团率等。

三、技术要求：

1.一体式，不需要外置计算机或图像处理系统。

2.单次可自动检测样本，通量≥3个。

3.对焦方法：固定焦距，无需手动调焦。

4.实验类型：台盼蓝计数、血球计数板计数、汇合度分析、类器官分析等。

5.细胞直径可测范围：3-180um，类器官可测直径范围：≤800um。

6.细胞浓度可测范围：1x104-3x107个/mL。

7.上样体积：≤20μL。

8.明场成像放大：≥5X。

9.检测耗时：台盼蓝计数时间≤20秒。

10.兼容耗材：细胞计数板，血球计数板，细胞培养皿，培养瓶及腔室载玻片等。

11.配置要求：全自动细胞计数仪主机：1台。分析软件：1套。细胞计数板：1盒。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于3年。

第6包   品目6-8 全电动倒置荧光显微镜

一、数量：1台

二、用途：用于各类细胞及组织样品的明场及荧光成像，包括活细胞延时拍摄、组织全景观察、荧光定量与定位分析。

三、技术要求：

▲1、主机结构：全机身采用原厂一体化全包围箱体式设计，暗室仓内置在箱体式机身中，透射光源、物镜、载物台、相机、荧光分光部件等电动部件均原厂外部箱体包裹。

2、观察方法：配有明场、荧光（支持 11 通道 / 宽场、结构光 SIM）、相差、偏斜照明等多种成像方式。

3、载物平台：配有 XYZ 三轴电动载物平台及一键自动对焦系统，XY 移动行程≥110*80mm,Z轴步径≤0.1μm；支持载玻片、培养皿、多孔板、培养瓶的显微拍照；

4、物镜转盘：

4.1 倒置结构，配有电动转换器，≥6 孔位物镜转盘，一键自动电动切换倍率，位置自动识别；

4.2 关键物镜参数：

40× APO 物镜：NA≥0.95，WD≥0.25-0.17 mm；

60× APO 物镜：NA≥1.40，WD≥0.13mm；

100× APO 物镜：NA≥1.45，WD≥0.13mm。

▲5、成像元件：高灵敏 CMOS 相机，物理像素≥1000 万，感光面积≥2/3 英寸，最大记录像素≥7300 × 5400，最高拍摄帧率≥100fps；灰度级支持黑白 14 bit（高画质插补）/12 bit/8 bit、RGB 各 8 bit；支持 Binning（像素融合）2×2-8×8 分档可调。

6、光源系统：

6.1 透射光源：R/G/B 三色 LED 光源；综合功率≥20W，工作距离≥45 mm；聚光镜 NA≤0.5，电动光圈 0%-100% 可调；

6.2 荧光光源：高亮度宽光谱白色 LED 光源；功率≥48W；配备荧光减光机构，电动减光四挡可调。

7、滤镜转盘：搭载双套荧光通道电动切换系统，位于箱体式机身中，采用上下双层设计，可根据实验目的选择使用高速电动滤光轮或滤光片转轮，可区分使用也可同时使用，其一为 6孔位电动滤光片转盘，其二为 6 孔位电动滤光片双转轮，二者联用可支持≥10通道成像。

8、核心功能特性：

8.1 荧光淬灭保护：可自动开、关激发光，仅在进行平台移动、调焦和更改曝光时间时的瞬间照射激发光，其余时间自动关闭激发光；

8.2 快速全幅对焦：无需设置 Z 轴合成上下限，自动堆栈 Z 轴非共面对焦位置；

8.3 多通道全景导航：结合机身内置算法，自动识别样本边缘，在任一物镜下可以叠加≥6个通道导航图像。点击导航图上任一位置即可联动平台自动移动至该坐标，全倍率适用；

8.4 全景拼接：拍摄多通道无拼缝的全景大图，自动根据预设点信息计算全视野焦平面位置，拍摄出最大尺寸≥50000×50000 像素的 6 通道全景图像，最大拍摄张数≥100000 张，支持结构光 SIM 成像拼接；

8.5 Z-Stack 拍摄：以最小≤0.1μm 的节距快速拍摄 Z 栈数据，最大拍摄张数≥500 张， Z 栈数据可作为一张整合数据读取到应用程序中，通过操作滑动条或鼠标滚轮查看；

8.6 延时拍摄：搭配活细胞维生装置在对样品进行长时间培养的同时定期获取不同阶段的图像，拍摄间隔最大≥24H，拍摄次数最多循环≥2800次，拍摄间隔可对XYZ进行调整，并实时反馈到下次拍摄。

9、结构光SIM硬件：配备电气光栅硬件成像系统硬件，光栅内置成像系统箱体式机身中，可将激发光投影成 1D 线形和 2D 点阵结构光，光栅投影类型为 1D 狭缝（宽度≥4 档可调）和 2D 微孔（宽度≥6 档可调），获取无荧光模糊的单焦平面图像，各荧光通道可同时采用不同投影类型成像。

10、配置要求：显微成像系统主机1套。镜头组1套（包含 4×相差物镜、20×相差物镜、10×APO物镜、20×APO物镜、40×APO物镜、60×APO物镜、100×APO物镜共7枚）。荧光滤光片组1套。分析软件功能扩展模块1套。活细胞环境控制工作站1套。工作站1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第6包   品目6-9 立式高速冷冻离心机

一、数量：1台

二、用途：用于样品的大容量制备，完成细胞分离收集、蛋白沉淀分离、中试量发酵液后处理等样品的分离纯化工作。

三、技术要求：

1.最高转速≥30,000 rpm，最大相对离心力≥110,000 × g，最大容量≥4000 ml。

▲2.主机采用≥7英寸触幕式液晶显示屏，具备中文操作界面，非外接显示器或平板电脑。

3.可使用手机远程监控仪器状态，以实现跨越实验室对离心机进行远程监控和操作。

4.主机内置即时运行曲线图功能，可实时显示运行曲线图，可追踪整个实验过程。

5.具备历史结果查询、分类筛选及数据导出、打印功能；具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置于主机，并可设置三个级别，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理。

6.仪器具备超载检测、转头不平衡检测、超速保护、超温保护等功能；有生物安全转头及样品分离袋可供选择。

7.采用可变磁阻驱动系统，加/减速设定≥10档。

8.具有智能化的减磨系统，加快达到最高转速，增长转头寿命。

9.具备转头管理功能，样品容量不平衡容忍度≥5%，可目视平衡。

10.转头为铝合金材质，50ml的角转子最高转速≥25000rpm，最大相对离心力≥75000×g；15ml的角转子最高转速≥25000rpm，最大相对离心力≥74000×g；250ml的角转子最高转速≥16000rpm，最大相对离心力≥38400×g。

11.配置要求：主机1台。生物安全定角转头≥8×50ml、≥24×15ml、≥6×250ml：各1套。

四、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。