采购需求

一、采购标的

1.采购标的（简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加速器运维服务 | 1项 | 三年 |

二、商务要求

1.采购项目交付或者服务的时间和地点：

1.1服务时间：三年

1.2服务地点：采购人指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为首都医科大学附属北京胸科医院提供加速器运维服务，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

2.服务内容及要求

2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

- 1、服务设备：瓦里安直线加速器2台，型号分别为TRILOGY和LINAC IX。

- 2、服务类型：TRILOGY全保，包含主机及相关系统、辅助加速器运行的第三方设备的故障备件更换（含加速管）费用和人工费用；CLINAC IX人工服务；服务期：3年。

- 3、响应时间：设备发生故障，即时响应，并提供解决方案，如需现场解决的，最迟24小时内到达现场。

- 4、TRILOGY开机率：≥95%。

5、常规维护、校准：≥2 次/年，最终服务商按照原厂保养要求提供预防性保养计划和服务（包含更换损耗部件、常规检测，确认各项技术指标及性能调整/校准至出厂标准、及时报告设备状况），并可提供由双方工程师签字确认的维护校准报告。

6、计量：≥1次/年，最终服务商负责按医院周期进行计量，并提供计量检定证书。

7、质控：配合院方完成质控

- 8、最终服务商提供常用备件价格清单，CLINAC IX的备件至少9折优惠.

9、维修所需更换的备件需为原厂全新备件，优先使用备件，优先分派工程师，维修后需提供由双方工程师签字确认的维修报告。

- 10、最终服务商具备专业的工程师团队，提供工程师名单及原厂培训合格证书（列明有资格维修的设备清单）以及工程师近三个月社保缴纳记录。

11、对存在的问题及时提出解决方案，对使用上的问题提出相应的合理性建议。

12、最终服务商具备合法来源的设备维修密匙，可完全使用设备维修诊断软件和校准程序。

13、最终服务商国内具备备件库，提供房屋产权证明或租赁合同、联系人姓名、电话、库房照片。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

服务期限：三年。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人需按照招标文件要求提供设备维修质量保障、常驻服务机构整体情况、技术支持团队整体情况及人员安排、整体服务方案（维护服务流程、服务标准、服务管理制度、服务措施、安全保障措施）、应急预案评价等。

3.采购标的的验收标准

3.1符合采购人服务范围要求。

3.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

3.3完成采购人要求的工作内容。

3.4达到采购人要求的服务和质量标准。