# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京小汤山医院配置医疗设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人和制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3-1 | 光学电子一体阴道镜系统 | 1 | 否 |
|  | 3-2 | 妇科检查床 | 2 | 否 |
|  | 3-3 | 超声骨刀 | 1 | 否 |
|  | 3-4 | 麻醉机 | 1 | 否 |
| 5 | 5-1 | 脑电图仪 | 1 | 否 |
|  | 5-2 | 脊柱侧弯电子测量仪 | 1 | 否 |
|  | 5-3 | 电刺激仪 | 1 | 否 |
| 6 | 6-1 | 手术无影灯 | 1 | 否 |
|  | 6-2 | 射频控温热凝器 | 1 | 否 |
|  | 6-3 | 等离子手术系统 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自合同签订后30天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：北京小汤山医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

- 投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

★1.质量保证期（保修期）：原厂保修，详见各包技术参数中售后服务和质保要求。投标人出具的售后服务方案须加盖投标人和制造商公章，否则不予认可。

2.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

3.投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

4.保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

5.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

6.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

7. 满足“七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求三、售后服务 出保后全保费用”要求。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 对于技术规格中标注“★”“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第3包 品目3-1 光学电子一体阴道镜系统

数量：1套，技术参数如下：

一、技术参数：

（一）、阴道镜：

1、镜筒：

1.1、双目镜观察筒，倾斜角：45°±1°。

1.2、瞳间距调节范围：50～75mm之间。

2、目镜：10X目镜；屈光度调节范围：-5D～+5D 。

★3、物镜：可变焦物镜，变焦范围：250-430mm；变倍≥3档可调；

4、视场范围：≥90mm@最小光学放大倍数；≥10mm@最大光学放大倍数。

5、照明系统：

5.1、光源：LED冷光源，同轴照明，光斑直径≥65mm；在 250～300mm工作距离时，最大照度≥45000lux。

5.2、光学滤镜：至少包括正常白光、绿光、偏振光。

6、数字成像系统：

▲6.1、内置4K 数字成像专业相机，具备实时视频图像显示和采集功能。镜下观察图像与显示器图像显示100%高清同步。

6.2、电子成像的视场中心与镜头视场中心偏移量：≤镜头视场直径的10%。

6.3、具备HDMI视频输出接口。

7、具备可旋转的摇臂式支架，可单手完成上下左右前后操控；阻尼可调整，升降臂可任意位置悬停、锁紧。

（二）、图像处理工作站

1、CPU：i5或以上；内存≥16G；固态硬盘≥1T；彩色液晶显示器≥23英寸，分辨率≥3840×2160；打印机：激光彩色打印机。

2、具有采集图像、图像冻结、图像浏览、醋酸计时显示、录像功能；具备图像、报告保存、删除、导出、导入功能；可软件采集、键盘采集、脚踏控制采集。

3、具有符合IFCPC2011版术语和2017版CSCCP专家共识的术语库，术语库支持删减及增加。

4、具有国家卫健委要求的三阶梯/转化区TBS诊断报告格式；支持至少1-6幅图像中文彩色病例报告打印、输出,符合2026年北京市妇科质控中心阴道镜报告格式要求。

5、可按姓名、日期、手机号码、病种等方式查询。

6、可存≥200万幅图像，每次连续采集图像≥100幅。

（三）、妇科检查床：

1、可开展妇科检查及手术的电动或电动液压妇科手术台，可调节为平卧式、坐姿体位，床体可升降。

2、台面长度≥1250mm；台面宽度：≥580mm。

3、具备手控及脚控控制器。

4、床底具备万向轮。

5、额定承重：≥170kg。

6、具备配套搁手板、搁腿架、扶手、污物盆、辅助台。

（四）、移动手术灯：

1、LED冷光源无影手术灯，灯珠寿命≥5万小时.

2、距灯盘200mm时，照度：≥40000 Lux；光斑直径≥160mm；术者头部升温≤1℃；术野区域温升≤1℃。

★二、主要配置：（本项在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料）

1、阴道镜：1套

2、图像处理工作站：1套

3、妇科诊查床：1套

4、移动手术灯：1台

三、售后服务：

★1、质保期： 5年；

★2、软件终身免费升级维护，系统可与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接；

3、质保期出保后免费进行整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。

第3包 品目3-2妇科检查床

数量：2台，每台技术参数如下：

一、技术参数：

▲1、电动液压妇科手术台，可电动升降，可电动调节患者体位为平卧式和坐姿体位、可电动调节床面整体后倾角度；配手控及脚控开关。

2、结构、材质

2.1、具备配套搁手板、搁腿架、扶手、污物盆、辅助台。

2.2、床面：臀板和背板凹凸曲线设计，床面抗菌、抗污、耐磨、防臭。

2.3、搁腿架可消毒、清洗；床底盘罩防腐耐脏。

2.4、床底座带有万向轮。

2.5、台面长度：≥1300mm。

2.6、床体总长：≥1800mm。

2.7、台面宽度：≥580mm。

2.8、额定承重：≥200kg。

2.9、辅助台宽度和台面宽度相同，辅助台承重≥20kg。

3、调节功能：

3.1、台面高度(含床垫）调节范围：700mm～900mm。

▲3.2、背板最大上折角度：≥75°，背板最大下折角度：≥15°。

3.3、床面整体最大后倾角度：≥15°。

3.4、搁手板摆动角度：0～180°。

二、移动手术无影灯：

1、LED冷光源无影手术灯，灯珠数量≥30颗；灯珠寿命≥50000h.

2、最大照度：≥40000 Lux；光斑直径≥160mm。

3、术者头部升温≤1℃；术野区域温升≤2℃。

4、防水防尘等级：IP54。

三、售后服务承诺：

★1、质保期：5年；

★2、软件终身免费升级维护，系统可与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接。

3、质保期出保后免费进行整机性能、质控、计量检测，每年全保金额不高于中标金额的3%。

第3包 品目3-3超声骨刀

数量：1台，技术参数如下：

一、技术参数：

1、主机：

1.1、工作尖尖端主振幅（纵向振幅）调节范围：20～200um。

1.2、工作尖尖端横向振幅：≤20um。

1.3、工作尖振动频率：26±3kHz。

1.4、导出的输出声功率调节范围：200～600mW。

1.5、主声输出面积：≤15mm2	。

1.6、次级横振声输出面积：≤20mm2。

1.7、蠕动泵流量调节范围：30～125mL/min

1.8、控制系统

★1.8.1、微处理器控制，彩色液晶触摸显示屏≥7英寸，可设置和显示当前工作模式、功率档位、水量档位。

1.8.2、具备自动搜频技术，匹配最佳工作频率，选择性切割硬骨组织不损伤软组织。

1.8.3、具备故障报警系统。

1.9、电源：AC 100～240V，50Hz±1Hz，功率≤150VA.

1.10、主机重量：≤4kg。

2、手柄：可进行134℃、0.22Mpa高温高压蒸汽灭菌。

3、多功能脚踏开关：可调节功率、调节水量、切换模式。

4、配备硅胶手柄支架，硅胶支架可消毒。

★二、主要配置：（本项在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料）

1、主机：1台

2、脚踏开关：1个

3、工作尖（根据科室实际需要自由配备）：14枚

4、手柄：2支。

5、不锈钢消毒盒：2个。

6、限力扳手：2个。

7、针头支架：2个。

8、输液袋支架：1个。

9、手柄支架：1个。

10、硅胶支架：2个。

11、硅胶管：3根。

12、泵管连接头：2个。

13、输液袋接插针：2个。

14、手柄LED灯：2个。

15、台车：1辆。

三、售后服务要求：

★1、质保年限：整机终身质保

★2、软件终身免费升级维护，系统可与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接；

第3包 品目3-4麻醉机

数量：1台，技术参数如下：

一、技术参数

1、主机基本参数：

1.1、可用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理

1.2、彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，具备多点触控功能。

1.3、具备LAN接口、RS-232 接口、视频信号接口、USB接口。

1.4、具备工作台照明光，亮度可调。

1.5、机架：推车具备中央刹车系统，带工作台侧栏杆。

1.6、配备锂电子电池，支持主机正常使用时间≥90min。

2、麻醉部分

2.1、气源

2.1.1、具备氧气、空气两气源。

2.1.2、快速充氧范围：25～75 L/min。

▲2.1.3、配备涡轮增压系统，在无气源供气时候也能使用。

2.2、流量计

▲2.2.1、具备空气电子显示流量计，氧气电子流量计。

2.2.2、空气设置范围： 0L/min～15L/min；氧气范围： 0L/min～15L/min。

2.2.3、电子流量计具备各支路流量数字显示和屏幕虚拟流量管显示功能，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。

2.2.4、具备辅助吸氧流量计.

2.3、挥发罐

2.3.1、双麻醉罐位

2.3.2、配备1个原厂七氟醚挥发罐，具备压力、流速和温度补偿功能

2.3.3、可提供原厂地氟醚挥发罐。

2.4、呼吸回路

2.4.1、一体化集成回路，具有吸气呼气单向阀和手动/机控切换开关

2.4.2、二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要

2.4.3、内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端。

2.4.4、具有回路整体加温功能，回路不受积水影。

2.4.5、具备CO2旁路功能，在机械通气过程中，可更换钠石灰罐无需关停机械通气。

2.4.6、具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，可智能识别并报警提示。

2.4.7、呼吸系统泄漏量≤60mL/min@ 3.0kPa压力。

2.4.8、回路部件可以耐受134℃高温高压消毒 (包括流量传感器)。

3、呼吸机：

3.1、气动电控呼吸机，全中文操作和显示。

3.2、具备辅助/控制通气功能，通气模式：容量控制（VCV）、压力控制（PCV）。

3.3、可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重。

3.4、参数设置：

3.4.1、潮气量设置范围（VCV模式）：10mL～1500mL。

3.4.2、吸气压力设置范围：5～70cmH2O。

3.4.3、支持压力设置范围：0，4cmH2O～60cmH2O。

3.4.4、呼吸频率设置范围：2～100次/min。

3.4.5、吸呼比设置范围：4:1～1:10。

3.4.6、压力限制设置范围：10～100cmH2O。

3.4.7、电子PEE设置范围：OFF，2～50cmH2O。

3.4.6、吸气暂停设置范围：OFF，5%～60% 。

▲3.5、呼吸机吸气阀峰值流速：≥160 L/min。

3.6、具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现潮气量实时自动补偿，可补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

3.7、具备心肺旁流模式CPB, 心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动

4、数字和波形监测

4.1、可同屏显示波形和呼吸环图，可同屏幕≥5通道波形（压力时间波形、流速时间波形、容量时间波形、CO2波形等）

4.2、内置位插件槽≥3槽，可直接热插拔插件。

▲4.3、配备EtCO2模块，监测参数包括：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能、呼末二氧化碳.

4.4、参数监测范围

4.4.1、潮气量监测范围：0～3000mL.

4.4.2、分钟通气量监测范围：0～100L/min.

4.5、具备三级声光报警功能，可提示报警原因。

4.6、具备报警限自动设置功能。

4.7、具备图示化自检功能，可提示出错的原因。

4.8、可存储≥10000条事件记录，≥20张屏幕截图，可存储患者参数趋势图（表）信息≥48小时

5、可连接支持HL7协议的设备。

★二、主要配置：（本项在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料）

1、呼吸回路：200根。

2、延伸臂支架：1个。

三、售后服务承诺：

★1、质保期： 5年；

★2、软件终身免费升级维护，系统可与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接；

3、质保期出保后免费进行整机性能、质控、计量检测，每年全保价格不高于中标金额的3%。

第5包 品目5-1脑电图仪

数量:1套，技术参数如下：

一、技术参数：

1、头盒

▲1.1、放大器≥32通道，脑电（EEG）输入端≥24个、双极输入端≥8对，参考电极（REF）端口≥2个，接地(GND)端口≥2个。

▲1.2、放大器具备主动屏蔽电极（SHD）端口，可在电极屏蔽层上产生屏蔽电场。（提供产品放大器实物照片证明）。。

1.3、定标电压： 100μVp-p±4%。

1.4、电压测量最大误差：不超过±5%。

1.5、时间间隔最大误差：不超过±5%。

1.6、时间常数最大误差：不超过±40%。

1.7、幅频特性： 1～120Hz@幅度变化+5%～-30%。

▲1.8、输入阻抗：各道≥120MΩ@10Hz正弦波信号（提供产品检验报告证明）。

▲1.9、噪声电平：≤1μVp-p。

1.10、共模抑制比：各道≥120dB@输入频率10Hz时；各道≥115dB@输入频率60Hz时。

1.11、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差不超过±5%。

1.12、灵敏度调节范围： 1µV/mm～50µV；调节档位≥3档；最大误差：不超过±5%。

1.13、采样频率：全通道≥2000Hz（提供产品软件截图证明）；数模转换：≥24bit。

1.14、功率谱幅度误差：不超过±10%；功率谱频率误差：不超过±5%。

1.15、低通滤波截止频率调节范围：10Hz～120Hz；调节档位≥10档。

1.16、高通滤波波截止频率调节范围：0.01Hz～50Hz；调节档位≥15档。

1.17、按键响应时间：≤1s。

2、红外网络摄像头

2.1、像素≥200万，光学变倍≥25倍，数字变倍≥15倍。

2.2、最低照度，0.05Lux @彩色模式、F2.0、AGC ON。

2.3、可水平旋转≥350°。

3、主机：控制和数据处理中心，含放大器接口、网络接口、事件按键接口。

4、采集工作站：

4.1、CPU：i5或以上性能；内存≥16G；硬盘：≥256G+2T；彩色液晶显示器≥23英寸；打印机：彩色激光打印机；64位或以上正版操作系统。

5、阅图工作站：

5.1、CPU：i7或以上性能；内存≥16G，硬盘≥1T，彩色液晶显示屏≥14英寸；64位或以上正版操作系统。

6、软件功能

6.1、具有常规脑电/视频脑电检测模式，可自由切换。

6.2、软件接收存储原始数据，并可实时显示信号波形，可对显示参数进行实时调整。

6.3、可进行数据的离线回放。

6.4、具备阻抗检测功能，可进行在线阻抗监测和离线阻抗检测。

6.5、具备信号质量监测功能，可从原始信号的频域上多维度分析信号质量，并根据信号质量对各导联标记颜色。（提供产品软件截图证明）。

6.6、具备断电保护功能，系统断电数据自动保存，重启后断电前数据不丢失。

6.7、具备事件标记功能，可软、硬件标记，并可对标记进行编辑调整；可实时记录事件列表，可回放查看。

6.8、脑电测量：可标尺测量和框选测量，可测量幅值、时间和频率信息。

6.9、可对摄像头角度等参数进行调整，可记录和回放视频数据；视频数据与脑电数据同步，可进行联动定位。

6.10、具有脑地形图的计算与显示功能。

▲6.11、具备趋势图计算与显示功能，可显示振幅整合脑电图、频谱熵、爆发抑制比、相对波段功率谱、包络图、绝对波段功率谱、频谱、α变异率。（提供产品软件截图证明）。

6.12、具备患者信息管理系统、中文报告生成系统：可提供多种报告模板，可任意编辑相关内容。

6.13、可选中保存的数据生成报告后打印。

★二、主要配置：（本项在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料）

1、头盒：1个。

2、红外网络摄像头：1个。

3、主机：1台。

4、头盒连接电缆线：2根。

5、采集工作站：1套。

6、事件标记用按键：1个。

7、阅图工作站：1套。

8、台车：1辆。

9、采集分析软件：1套。

10、Ag/AgCl盘状电极： 36根。

11、32导脑电帽：3个。

12、导电膏：1瓶。

13、磨砂导电膏：1瓶。

三、售后服务

★1、质保期：5年；

★2、软件终身免费升级维护，系统可与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接；

3、质保期出保后免费进行整机性能、质控、计量检测，每年全保费用不高于中标金额的3%。

第5包 品目5-2脊柱侧弯电子测量仪

数量:1套，技术参数如下：

一、技术参数

1、主机：

1.1、手持便携式蓝牙测量主机，可与计算机工作站同步采集数据。

1.2、可测量空间三维角度、加速度角、地磁场参数，即时重构脊柱曲度。

1.3、全干式测量，无痛、无创、无辐射，可实时评估脊柱曲度。

1.4、单项测量时间：≤15s。

1.5、测量角度范围：0°～180°；误差：不超过±0.5°。

1.6、液晶触摸显示屏≥14英寸；可显示电量

1.7、可语音提示测量开始、测量结束、重新测量、测量超时、测量中途结束、测量超量程。

▲1.8、可测量脊柱项目包括躯干倾斜角度(ATI)、脊柱后凸(驼背)，在测量躯干倾斜角项目时，报告单明确显示胸段、胸腰段、腰段数据。

1.9、可自动分析数据并形成评估报告，躯干倾斜角测量项目可提示结果正常、侧弯 I 度、侧弯 II度、侧弯 III度。

1.10、系统可实时显示测量结果并自动生成报告单，测量结果数据可局域网传输到工作站，可自定义编辑诊断词汇。

1.11、具有历史数据查询功能;

1.12、防水等级IPX4

1.13、可连接身份证读卡器、扫描枪获取病人信息，支持标准文本或EXCEL读取信息。

2、采集盒：可将将主机信息通过采样盒自动传至工作站，实现对数据的同步采集。

3、工作站： CPU，i7或以上性能；内存≥16G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥21英寸；打印机：黑白激光打印机。

4、移动工作站： CPU，i7或以上性能；内存≥8G；硬盘≥256G；彩色液晶显示屏≥14英寸。

5、工作站软件：

5.1、具备数据导入和信息录入功能，可批量导入数据、批量生成预约测量二维码、批量生成打印报告

5.2、具有新建、查找、删除病例、Excel表格批量导入、导出病例功能。

5.3、批量打印时，可根据测量时间段对需要批量打印的病例进行筛选，批量打印对病例数无限制。

5.4、具备报告结论修改编辑功能。

5.5、具备局域网数据库共享功能及数据标准转换功能，可与数据平台进行数据交换及数据库的备份和还原功能。

★二、主要配置：（本项在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料）

1、主机：1台。

2、采集盒：2个。

3、工作站：1套。

4、移动工作站：2套。

5、台车：1辆。

三、售后服务：

★1、质保期：整机终身质保

★2、软件终身免费升级维护，系统可与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接。

第5包 品目5-3电刺激仪

数量：1套，技术参数如下：

一、技术参数：

1、主机、从机可随身携带，从机可与主机脱离使用。

2、主机：

2.1、重量≤1kg。

2.2、工作模式：具备电刺激、触发电刺激、助力电刺激、镜像治疗、肌电检测模式。

2.3、电刺激模式：

2.3.1、频率调节范围：2Hz～100Hz；调节步长≤1Hz；误差：不超过±10%。

2.3.2、脉宽调节范围：50μs～450μs；调节步长≤10μs；误差：不超过±10%。

2.3.3、上升时间调节范围：0～10s；调节步长≤0.1s；误差：不超过±10%。

2.3.4、下降时间调节范围：0～10s；调节步长≤0.1s；误差：不超过±10%。

2.3.5、刺激时间调节范围：1s～20s；调节步长≤0.1s；误差：不超过±10%。

2.3.6、休息时间调节范围：1s～20s；调节步长≤0.1s；误差：不超过±10%。

2.3.7、治疗时间调节范围：1min～60min；调节步长≤1min；误差：不超过±30s；

2.3.8、输出强度：0～60mA；误差：不超过±10%或不超过±2mA。

2.4、触发电刺激模式：

2.4.1、阈值调节范围：10μV～1000μV；调节步长≤10μV；误差：不超过±10%或不超过±2μV。

2.4.2、频率调节范围：2Hz～100Hz；调节步长≤1Hz；误差：不超过±10%。

2.4.3、脉宽调节范围：50μs～450μs；调节步长≤10μs；误差：不超过±10%。

2.4.4、刺激时间调节范围：1s～10s；调节步长≤0.1s；误差：不超过±10%。

2.4.5、延迟时间调节范围：0～5s；调节步长≤0.1s；误差：不超过±10%。

2.4.6、上升时间调节范围：0～5s；调节步长≤0.1s；误差：不超过±10%。

2.4.7、下降时间调节范围：0～5s；调节步长≤0.1s；误差：不超过±10%。

2.4.8、输出强度：0～60mA；误差：不超过±10%或不超过±2mA。

2.5、助力电刺激：

2.5.1、频率：18Hz±10%。

2.5.2、脉宽：200μs±10%。

2.5.3、刺激时间调节范围：0～20s；误差：不超过±10%。

2.5.4、输出强度调节范围：0～60mA；误差：不超过±10%或不超过±2mA。

2.6、镜像电刺激：

2.6.1、频率：30Hz±10%。

2.6.2、脉宽：200μs±10%。

2.6.3、刺激时间调节范围：0～20s；误差：不超过±10%；

2.6.4、输出强度调节范围： 0～60mA；误差：不超过±10%或不超过±2mA。

2.7、可针对每个患者设置个性化治疗方案，可存储管理治疗方案≥60个。

2.8、液晶显示屏≥2英寸，可实时显示波形曲线和数据。

2.9、主机可连接从机，可查看或修改从机数据；可设置从机工作时间，设置范围：1min～99h59min，调节步长≤1min；也可设置不限制时间。

2.10、内置环保锂电池，充满电可持续使用≥4h，具备低电量报警提示功能。

3、从机：

3.1、具备电刺激模式、触发电刺激模式、助力电刺激模式。

3.2、电刺激模式：

3.2.1、频率调节范围：2Hz～100Hz；调节步长≤1Hz；误差：不超过±10%。

3.2.2、脉宽调节范围：50μs～450μs；调节步长≤10μs；误差：不超过±10%。

3.2.3、上升时间调节范围：0～10s；调节步长≤0.1s；误差：不超过±10%。

3.2.4、下降时间调节范围：0～10s；调节步长≤0.1s；误差：不超过±10%。

3.2.5、刺激时间调节范围：1s～20s；调节步长≤0.1s；误差：不超过±10%。

3.2.6、休息时间调节范围：1s～20s；调节步长≤0.1s；误差：不超过±10%。

3.2.7、治疗时间调节范围：1min～60min；调节步长≤1min；误差：不超过±30s。

3.2.8、输出强度：0～60mA；误差：不超过±10%或不超过±2mA。

3.3、触发电刺激模式：

3.3.1、阈值调节范围：10μV～1000μV；调节步长≤10μV；误差：不超过±10%或不超过±2μV。

3.3.2、频率调节范围：2Hz～100Hz；调节步长≤1Hz；误差：不超过±10%。

3.3.3、脉宽调节范围：50μs～450μs；调节步长≤10μs；误差：不超过±10%。

3.3.4、刺激时间调节范围：1s～10s；调节步长≤0.1s；误差：不超过±10%。

3.3.5、延迟时间调节范围：0～5s；调节步长≤0.1s；误差：不超过±10%。

3.3.6、上升时间调节范围：0～5s；调节步长≤0.1s；误差：不超过±10%。

3.3.7、下降时间调节范围：0～5s；调节步长≤0.1s；误差：不超过±10%。

3.3.8、输出强度：0～60mA；误差：不超过±10%或不超过±2mA。

3.4、助力电刺激：

3.4.1、频率：18Hz±10%。

3.4.2、脉宽：200μs±10%。

3.4.3、刺激时间调节范围：0～20s；误差：不超过±10%。

3.4.4、输出强度调节范围：0～60mA；误差：不超过±10%或不超过±2mA。

4、报告工作站：

4.1、CPU：i7或以上性能；内存≥16G；硬盘≥2T；彩色液晶显示器≥27英寸；打印系统：黑白激光打印系统。

5、可提供配套阴道电极、直肠电极，用于盆底、产后治疗。

★二、主要配置：（本项在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料）

1、主机：1台。

2、从机：12台。

3、报告工作站：1套。

4、阴道电极：1个 。

5、直肠电极：1个 。

6、工作台、工作椅：1套。

三、售后服务：

★1、质保期：整机6年。

★2、软件终身免费升级维护，系统可与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接。

3、质保期后免费进行整机性能、质控、计量检测，每年全保费用不高于中标金额的3%。

第6包 品目6-1手术无影灯

数量：1套，技术参数如下：

一、技术参数：

▲1、同轴两臂子母灯。

2、悬吊系统采用合金材料制造，所有连接处采用内焊接技术，外部无焊点突起。

3、灯头：一次成型全封闭流线型设计，无棱角，表面喷涂，防水、防尘、防静电、耐腐蚀，无任何裸露螺丝。

4、光源：LED，模块化设计，母灯光源模块数量≥9组，子灯≥3组， LED（保持特性不变时间：≥50,000h，发光效率≥285lm/W。

▲5、多元抛物面反射技术及菲涅尔透镜原理，光引擎内混合好白光，非多种颜色在手术区域混合。

▲6、最大照明强度（距离1m处）：母灯≥160,000 LUX，子灯≥100,000 LUX；照明强度调节范围：30%～100%，最低照度时可作为内窥镜环境照明。

7、母灯可调节光斑大小，在照度不变情况下，光斑调节范围：17cm～28cm。

▲8、母灯色温调节范围：3000K～5500K；调节档位≥3档。

▲9、母灯把手处预留无线高清摄像接口和4K摄像接口；配备无线高清摄像头。

10、控制面板：灯头一体式，子母灯均可控制灯的开关、调节光照强度，具备记忆功能。

11、母灯中央手柄：可调节照度和光斑大小及内镜模式，可高温高压消毒；母灯灯头外周独立把手≥3个。

12、色彩还原指数Ra（CRI）：≥99，红色饱和指数R9：≥99。

13、医生头部温升：≤1℃。

14、双灯总功率≤60W。

- 显示器：彩色液晶显示器≥24英寸，分辨率≥1920×1080。

★二、主要配置：（本项在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料）

1、智能把手：2个。

2、弹簧臂：3个。

3、水平横臂：3个

4、显示屏悬吊支臂：1个。

5、消毒手柄：4个。

6、无线高清摄像头：1个。

7、显示器：1台。

三、售后服务承诺:

★1、质保期：5年。

★2、软件终身免费升级维护，系统可与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接。

3、质保期后免费进行整机性能、质控、计量检测，每年全保费用不高于中标金额的3%。

第6包 品目6-2射频控温热凝器

数量：1台，技术参数如下：

一、技术参数：

（一）、主机：

1、具备电阻抗测量模式，生物阻抗测量显示范围：0～2999Ω

2、电刺激模式：

2.1、具备恒定电压刺激模式，刺激电压调节范围：0.00～10.0V。

2.2、具有恒定电流刺激模式，刺激电流调节范围：0.00～10.00mA。

2.3、电刺激定位脉冲频率设置范围：1～200Hz；脉冲宽设置度范围：0.05～3ms。

3、射频治疗模式：

▲3.1、具有单极模式、双极模式。

3.2、连续射频模式

3.2.1、工作模式：正常模式、阶段跳跃和功率模式。

3.2.2、温度设置范围：30℃～95℃。

3.2.3、连续射频时间设定范围：0～10min。

3.3、脉冲射频模式:

▲3.3.1、具备温度模式、电压模式和脉宽模式

3.3.2、温度模式温度设置范围：30～95℃。

3.3.3、电压模式电压设置范围：20～99V。

3.3.4、脉宽模式脉宽设置范围：3～40ms。

3.3.5、脉冲射频时间设定范围：0～30min。

3.4、热凝工作频率：488kHz±10kHz。

3.5、最大射频输出功率：≥50W。

4、测温范围:20℃～105℃。

5、控制系统

5.1、液晶触摸显示屏≥8英寸。

▲5.2、具备电极自动识别功能，可根据识别结果智能进入对应工作模式并选择相应常用参数组.

5.3、具备负极片粘贴状态显示功能。

5.4、可存储≥5组常用电刺激和射频参数。

5.5、工作过程中温度可直接调节，无需停机

5.6、具备安全测试程序和测试狗，可以对主机和电极测试，检测主机和电极状态是否良好。

5.7、具备超温报警、断开报警功能，可提示错误信息。

（二）手术射频电极：

1、手术电极可高温高压灭菌。

2、手术电极1：直径，4mm；长度≥100mm。

3、手术电极2：直径，5mm；长度≥150mm。

4、射频热凝电极套管针1：直径，7mm；长度≥100mm，裸漏端：5mm±5%。

5、射频热凝电极套管针2：直径，9mm；长度≥150mm，裸漏端：5mm±5%。

6、射频热凝电极套管针3：直径，7mm；长度≥100mm，裸漏端：10mm±5%。

7、射频热凝电极套管针4：直径，9mm；长度≥150mm，裸漏端：10mm±5%。

★二、主要配置：（本项在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料）

1、手术电极1： 2个

2、手术电极2：3个

3、射频热凝电极套管针1： 4根

4、射频热凝电极套管2：4根

5、射频热凝电极套管针3：1根

6、射频热凝电极套管针4：1根

7、塑料高温消毒盒：1个。

8、一次性使用中性电极：3个。

9、中性电极：2个。

10、测试狗：1个。

11、台车：1辆。

三、售后服务

★1、质保期： 5年；

★2、软件终身免费升级维护，系统可与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接。

3、质保期后免费进行整机性能、质控、计量检测，每年全保价格不高于中标金额的3%。

第6包 品目6-3等离子手术系统

数量：1台，技术参数如下：

一、技术参数：

1、工作频率：1.7MHz±10%。

2、工作模式：具备切割模式、凝血模式。

3、切割模式最大输出功率：≥100W@输出阻抗200Ω；调节档位：≥100档。

4、凝血模式最大输出功率：≥70W@输出阻抗200Ω；调节档位：≥100档。

5、防除颤BF型应用部分:

6、脚踏控制器：

6.1、双踏板结构，分别控制切割凝血能量输出。

6.2、防水等级：IPX8

★二、主要配置：（本项在采购需求偏离表中响应即可，无需提供证明材料）

1、主机：1台。

2、脚踏控制器：1个

3、台车：1辆。

三、售后服务：

★1、质保期：5年；

★2、软件终身免费升级维护，系统可与采购人HIS、PACS等系统进行免费对接；

3、质保期后免费进行整机性能、质控、计量检测，每年全保价格不高于中标金额的3%。