第四章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京友谊医院提供手术机器人租赁服务。供应商应根据采购文件所提出的服务要求，凭借性能优良的租赁设备、专业的技术服务水平、完善的服务保障体系和优惠合理的价格，充分展现自身竞争实力。通过租赁模式引入骨科手术机器人及配套技术服务，助力医院提升骨科手术精准度、安全性和效率，拓展骨科手术应用范围，加强临床科研与学术建设，打造骨科手术机器人应用、科研、示范、培训及创新基地，为患者提供更优质的医疗服务，同时优化医院设备投入成本结构。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货服务为小型或微型企业承接的，供应商应出具竞争性磋商文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具磋商文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：供应商的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：供应商的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.供应商（机器人租赁平台）提供的拟租赁设备属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.供应商（机器人租赁平台）提供的拟租赁设备属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.响应产品及机器人生产厂家应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，响应产品及机器人生产厂家必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

4.租赁设备的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 租赁期限 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科手术机器人租赁服务 | 1项 | 设备完成安装验收合格后，自验收合格之日计算起租日，期限3年。 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后1个月内，供应商需完成租赁设备的运输、拆箱、安装、调试，并通过院方验收合格，确保设备可正常开展手术服务。

2. 采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.设备所有权：租赁期间，设备所有权归供应商（机器人租赁平台）所有，医院享有合法使用权。

2.供应商（机器人租赁平台）应提供最新型号的租赁设备及对应的技术服务，确保设备性能及服务水平符合当前行业先进标准。

3.供应商需针对本项目提供整体服务方案、项目实施方案、租赁期内的设备维护方案、应急预案与处置方案等

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.服务期限：设备完成安装验收合格后，自验收合格之日计算起租日，期限为3年。

五、采购标的的验收标准

1）符合采购人服务范围要求。

2）完成采购人要求的工作内容。

3）达到采购人要求的服务和质量标准。

4）采购人以采购文件、成交供应商的响应文件、国家有关规定、规范进行进行验收。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 供应商需要提供租赁设备技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖供应商和机器人生产厂家公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，供应商须在磋商响应文件中按照磋商文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于供应商提供的磋商响应文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合磋商文件要求。由此产生的评标风险，由供应商承担。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

一、租赁设备技术要求

（一）具体服务要求

★1.适用于成人全膝关节置换手术。具备术前计划、术中导航、辅助定位、术后验证等功能。

▲1.1 投标产品须取得国家药监局 NMPA 注册证，设备生产出厂期≤1年。（提供货物制造商公开发布的印刷资料或产品说明书、设备铭牌等证明资料（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

▲1.2 假体植入物参数授权厂家数量≥3家；

（二）重要技术参数：

▲1.具有深度学习功能的术前计划、术中导航、机械臂辅助定位、术后验证等功能， 适用于全膝关节置换术。

▲1.2 系统精度≤1mm，θ≤1°（提供检测报告或相关证明材料）

1.3 位置准确度≤0.5mm，位置重复性≤0.5mm

1.4 姿态准确度θ＜0.5°，姿态重复性≤0.5°

2.机械臂性能要求：

▲2.1 机械臂最大负载≥14kg

2.2 移动轨迹准确度≤0.5mm

2.3 机器人机械臂有效操作力≤130N

2.4 更换医用摆锯，其安装重复性误差≤0.5mm

2.5 机械臂及医用摆锯在受到非预期的碰撞力或力矩时，应有相应的提示功能并停止运动，碰撞保护力≤150N

2.6 机械臂自由度≥7自由度

2.7 机械臂具备自动对准调整功能，机械臂可快速移动到目标位置。

3.机械臂截骨

▲3.1 机械臂末端具有电动刀具，无需使用截骨导板或其他形式的辅助截骨工具。

3.2 截骨过程中，机城静引导下动力工具及截骨刀具应可连续完成 6 个面截骨，过程中无需再次使用标定器， 更换截骨刀具。

4.跟踪装置性能要求：

4.1 探测范围要求：沿导航仪视野轴线，距离导航仪 0.95m～2.4m 的矩形锥体空间，其中距离导航仪 0.95m处最小截面矩形≥480×440mm；距离导航仪1.5m处最小截面矩形≥1140×790mm； 距离导航仪最远端 2.4m 处最小截面矩形≥1500 ×1300mm

4.2 探测距离偏差≤0.4mm,探测位置重复性≤0.4mm

4.3 同时跟踪参考器件的最大数量≥7个

5.保护功能要求：

5.1安全保护空间要求：当医用摆锯进入安全保护空间（安全保护空间边界可编辑）、截骨误差＞1mm 或角度＜1 度时，医用摆锯应停止工作，并给出提示；医用摆锯停止时，其响应时间≤20ms

5.2 具有跟踪装置信号缺失提示功能：在正常工作过程中，当跟踪装置信号被遮挡、超出跟踪装置的定位范围或缺失时，有具提示功能；信号恢复后，应自动恢复正常工作。

5.3 在断电或急停状态下，能移除医用摆锯，以便患者释放。

5.4 具有参考器件偏移提示功能。

5.5 具有急停功能：当机械臂、医用摆锯或地撑处于运动状态时，可进行急停操作，相应运动部件停止运动。

6.机械臂工作模式：具有待机模式、主动运动模式、自由运动模式、具有拖拽运动模式等模式。

7.软件功能要求：

7.1 手术方案管理： 具有导入 DICOM、导入手术方案、本机手术方案功能等，完成与医院信息系统连接。

▲7.2 术前计划：具有三维重建、基于深度学习的骨骼分割、手动分割、标记、矫正、假体规划 3D/2D、截骨规划、安全区、结果展示、测量等功能

7.3 术前准备：具有探针验证、机械臂配准等功能。

7.4 配准：具有旋转中心标记、骨骼检查、解剖标记、胫骨配准、胫骨验证、股骨配准、股骨验证、软骨测量等功能。

7.5 截骨：具有工具验证和截骨功能，可实时显示锯片与骨骼的相对位置。术中可实时显示关节力线及关节间隙数值。可根据膝关节内外侧间隙随时调整手术方案。

7.6 结果验证：具有间隙平衡、完成结束功能。

7.7 具有时间日期显示、UPS 电量显示、导航仪连接状态显示、机械臂连接状态显示功能。

7.8 系统设置功能至少包括：日期设置、时间设置、声音设置、配置文件管理、导航仪管理、测试、日志管理、机械臂管理、帮助功能等。

7.9 具有管理员账号管理、医院账号管理、医生账号管理、工程师账号管理功能。

7.10 具有数据备份与恢复功能。

8.工作站要求：

8.1 处理器不低于英特尔酷睿 i7 或 AMD  R5

8.2 操作系统采用 Windows  10  64 位或以上

8.3 系统内存≥32GB

8.4 图形适配器（显卡）：配置独立显卡，显存≥8G

8.5 硬盘≥1TB

8.6 显示屏≥20 英寸

9.台车具备 USB 接口、机械臂系统通信接口、控制信号线接口、辅助电源接口、 I/O 控制接口、网线接口

▲10.基本配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控台车 | 1 |
| 2 | 导航台车 | 1 |
| 3 | 机械臂台车 | 1 |
| 4 | 手术导航定位系统 | 1 |
| 5 | 手术机器人工具包 | 1 |
| 6 | 说明书 | 1 |

二、技术服务要求

1.人员培训要求

1.1 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家配备专业培训人员为临床使用人员提供≥2 次手术操作及维护培训。

1.2 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家提供 1 名经过操作培训且合格的专业人员提供≥5次跟台手术服务，确保医院使用人员能独立操作设备开展手术。

1.3 培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等相关费用，均计入投标报价，医院不额外支付。

1.4 租赁期内，如医院有新增培训需求，供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家配合提供每年≥5 次免费培训服务。

2.设备维护保养及维修要求

2.1 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家负责租赁设备的日常维护保养包括设备维护及软件升级。租赁期内由生产厂家负责质保，自采购人验收合格之日起计算。

2.2 租赁期内，设备出现故障时，供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家需免费提供及时的故障维修及零配件更换服务，维修更换的零配件需为原厂正品，确保设备维修质量。

2.3 售后服务电话响应时间≤4小时，24 小时内专业维修人员需到达现场（不可抗力除外）；在 72 小时内（含）恢复设备正常使用，若未能按时恢复，需免费提供备用设备确保手术不受影响（供应商（机器人租赁平台）应提供设备生产厂家出具的《服务承诺函》加盖单位公章）

2.4 年开机率≥97%，低于此开机率租赁期按 2 倍时间顺延。

2.5 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家建立设备维修档案，记录设备故障情况、维修过程、更换零配件等信息，定期向医院提交设备运行及维护报告。

3.其他技术服务要求

3.1供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家负责租赁设备到医院指定场地后的拆箱、安装、调试；与院方共同验收合格后方可投入使用，验收标准需满足国家相关标准及招标文件要求。

3.2服务期内，供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家提供联网数据接口支持，完成与医院相关数据对接工作，确保设备与医院现有医疗系统互联互通。

3.3根据医院临床、科研需要，供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家应配合医院完成基于临床需求的科研与学术支持，协助医院对接相关技术资源，提供骨科手术机器人远程会诊等服务。

3.4服务期内如遇国家政策调整或技术升级，供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家需免费为租赁设备提供必要的软硬件升级服务，确保设备符合最新标准及医院临床需求。

3.5 供应商（机器人租赁平台）协调设备生产厂家需配合医院完善技术服务的建设标准、管理规范、临床应用标准等工作，协助医院完成外科操作实验室的建设及机器人培训教学工作，共同打造骨科手术机器人应用、科研、示范、推广、培训、教学、质控、创新基地。

三、服务团队要求

1.供应商（机器人租赁平台） 需具备专业的团队，团队分工明确，确保项目的高效运行， 项目组成员具有机器人项目的管理经验。

2.响应文件中所有项目组成员必须是供应商（机器人租赁平台） 的正式员工，项目组成员要求至少 5 人，需提供全部项目组成员近半年缴纳社保记录的证明文件， 人员简历及培训证书。

3. 团队人员结构合理，要求项目组成员技能符合项目需求。提供项目组主要负责人员名单。

四、租赁期限：验收合格后3年。