# 安贞医院临床运行基础保障类医用设备购置项目招标公告和采购需求

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：0701-254106071308

2.项目名称：安贞医院临床运行基础保障类医用设备购置项目

3.项目预算金额：128.54万元、项目最高限价（如有）：/万元

4.采购需求：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （套） | 采购品目预算金额（万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 轮椅 | 10 | 0.8 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-2 | 气垫床 | 10 | 5 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-3 | AED | 1 | 3 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-4 | 病床 | 62 | 16.74 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-5 | 采血设备 | 2 | 60 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-6 | 智能药柜＋副柜 | 1 | 40 | 详见第五章采购需求 |
|  | 2-7 | 轮椅称 | 1 | 3 | 详见第五章采购需求 |

5.合同履行期限：详见《采购需求》中各包技术要求。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

1.时间：2026年3月18日至2026年3月25日，每天上午9:00至11:30，下午13：30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件，并在中国通用招标网（http://cgci.china-tender.com.cn/）进行免费注册报名。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年4月9日13点30分（北京时间）。

2.地点：采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，无须投标人到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

- 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

- 扶持中小企业政策：本项目评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 支持本国产品政策：根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体落实情况详见招标文件。

- 本项目采购标的接受进口产品情况：本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

2.申请人的资格要求补充：

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

1)本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2)本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指:

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3)本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。

- 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

- 按照招标公告要求购买了招标文件。

- 符合法律、行政法规规定的其他要求。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线   010-58511086

电子营业执照服务热线  400-699-7000

技术支持服务热线      010-86483801

3.1 办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电 子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后， 在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的投标无效。

3.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密， 请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上 传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4.本项目资金情况：财政性资金，资金已落实。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属北京安贞医院

地    址：北京市朝阳区安贞路2号

联系方式：010-64456407

2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168492

3.项目联系方式

项目联系人：姚玮、孙薇

电      话：010－81168492

# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购项目为安贞医院临床运行基础保障类医用设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按国家药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 轮椅 | 10 | 否 |
|  | 2-2 | 气垫床 | 10 | 否 |
|  | 2-3 | AED | 1 | 否 |
|  | 2-4 | 病床 | 62 | 否 |
|  | 2-5 | 采血设备 | 2 | 否 |
|  | 2-6 | 智能药柜＋副柜 | 1 | 否 |
|  | 2-7 | 轮椅称 | 1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90日内。

2.采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

2. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

（二）采购标的需满足的服务期限要求

- 质量保证期（保修期）及服务要求：原厂质保三年起。

- 投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

- 投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 承诺提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额的5%。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 投标人提供的设备必须是原厂出厂最新产品（合同签订时12个月以内生产的产品）。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（三）培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第2包 品目2-1 轮椅

一、技术参数：

1、车架材质：钢管。

3、打开总长≤1100mm，总宽≤650mm，总高≤900mm。

4、收合宽度≤300mm。

5、座宽：≥450mm；座深≥400mm。

6、座高：≥450mm；

7、扶手高度≥270mm，扶手间距≥400mm；

8、背高：≥440mm。

9、前轮≥7号；后轮≥24

10、承重：≥100kg。

11、净重：≤15kg。

12、静态稳定性：纵向≥10°，侧向≥15°

13、驻坡性能：≥8°。

14、滑行偏移量：≤350mm。

15、最小回转半径：≤850mm。

16、最小换向宽度：≤1500mm。

第2包 品目2-2 气垫床

一、主要用途：用于压疮的预防

二、技术参数：

1、主机：

1.1、主机流量：≥4L/min。

1.2、波动交替时间：≥3.0min

1.3、压力调整范围：最小值≤30mmHg，最大值≥80mmHg。

1.4、主机面板可设置体重。

1.5、主机材质：防火型ABS。

1.6、噪音：≤40dB（A）。

1.7、具备可调式挂钩，可挂于病床边。

2、床垫：

2.1、最大载重：≥140kg。

2.2、具备CPR快速泄气功能，拉带式CPR可单手操作。

2.3、具备头枕，头部3管不交替；体部波动交替方式：三管交替。

2.4、床罩：

2.4.1、全覆拉链式，材质：Nylon/PU，可完全拆卸及清洗

2.4.2、通过细胞毒性、刺激性、皮肤过敏生物兼容性测试。

2.5、床垫尺寸(充气后长×宽×高)：≥190*80*10.2cm

2.6、可单管单独更换。

第2包 品目2-3  AED

一、技术参数

1、主机

1.1、整机重量（含电池）≤3kg

1.2、具备便携把手。

1.3、六面均可承受≥1.5 m跌落冲击

1.4、防尘防水级别：IP55。

1.5、工作环境温度：0ºC～50ºC、

1.6、除颤

1.6.1、采用双相波技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动调节。

1.6.2、输出能量：成人最大能量≥360J。

1.6.3、从开机到200J放电准备就绪所需时间≤7s。

1.7、CPR按压

1.7.1、按压模式：具备30:2、15:2和仅按压模式。

1.7.2、在CPR仅按压过程中可持续提供操作指导和提示剩余按压次数。

1.8、控制系统：

1.8.1、彩色液晶显示屏≥7英寸，分辨率≥800×480，显示ECG波形，支持动画指导用户执行急救操作。

1.8.2、支持中、英文，包括界面显示和语音提示；可一键切换中英文。

1.8.3、成人/小儿患者类型可一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式。

1.8.4、可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

1.8.5、具备智能语音播报，可提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。1.8.4、1.8.6、具有电极片有效期自检和电极片过期提示功能。

1.8.6、主机具备4G无线数据传输功能，可将自检数据无线传输到远程AED管理平台。

1.8.7、内部存储容量≥1GB，可存储≥1000份自检报告。

1.8.8、可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（包括急救时间、CPR 持续时间、放电次数）。

1.8.9、具备录音功能，可保存≥60min抢救现场录音。

1.8.10、具备USB接口，可导出抢救记录数据至USB存储设备。

1.8.11、设备具有用户自检和设备自检功能，支持每日、每周、每月、每季度的设备自检，可提示自检结。

1.8.12、设备使用时可实时自检和开机自检，可检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态。

2、除颤电极片

2.1、电极片具备粘贴方式示意图，粘贴无效时有语音提示。

2.2、有效期：≥5年或5年内免费更换失效的电极片。

2.3、在待机状态，电极片与主机预先连接，备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。

3、一次性免维护电池：

3.1、在室温温度环境下，电池待机寿命≥5年或5年内免费更换失效电池

3.2、可支持≥350次200J除颤治疗。

3.3、低电量报警后可持续工作时间≥30min和≥10次200J除颤充放电。

4、AED智能管理系统：

4.1、对所安装的AED信息维护、性能状况实时监控，包括AED设备信息维护、AED监控（自检、定位、报警、预警、电子围栏）、维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式，能将上述信息在AED地图上显示状态。

4.2、系统反馈：

4.2.1、根据自检结果示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者。

4.2.2、具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻反馈；急救事件发生时，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息。

4.3、系统管理：中标方要通过远程管理系统做好监控管理，能将报警信息发送至相关（包括采购人\使用方\维护方）管理人员并在AED地图上显示状态；并根据采购方要求提供采购人独立的授权管理账号（PC端），开放管理权限，支持采购人随时随地自行监管查看，通过分级授权和权限管理实现统一在线管理。

4.4、物联网系统信息安全性：提供信息系统安全等级保护备案证明及信息安全等级保护评测结果通知书。

5、所投设备安装时，出厂日期不超过6个月。

第2包 品目2-4 病床

一、技术参数：

1、 外形尺寸： 长，2220±20mm；宽，1080±20mm；高，480±20mm。

2、承重：≥240kg。

3、体位调节功能：

3.1、具备背部升降、腿部升降调节功能。

3.2、背部升降角度调节范围：0～70°。

3.3、腿部升降角度调节范围：0～35°。

4、床体：

4.1、框架材质：冷轧矩形钢管，厚度≥1.5mm。

4.2、输液插孔：≥4个。

5、床面：

5.1、床面材质：冷轧钢板材质，厚度≥1.0mm；

5.2、抗菌粉末喷涂，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌的抗细菌性能≥99%。（提供检测机构出具的检测报告）

5.3、床面结构：带透气孔，床体两侧配ABS通长凸起装置。床面尾部配有防滑装置。

6、护栏：

6.1、护栏材质：ABS材质。

6.2、4片分体式护栏，全覆式设计，每段护栏可单独使用。

6.3、阻尼辅助手动收放。

6.4、护栏离床面高度≥400mm；同侧护栏间距≤60mm

6.5、护栏强度：正常使用施加的力不发生安全方面的危险；边栏使用寿命≥20万次。

7、床头床尾,

7.1、床头床尾板材质： ABS材质，一体吹塑成型。

7.2、可拆卸式床头、床尾板，具有锁定装置，床尾配床头卡。

8、护栏及床面具有角度显示器（提供产品实拍照片）。

9、摇把摇杆系统

9.1、摇杆系统具备过载保护结构和双向到位极限保护功能。

9.2、摇把材质： ABS材质，内置钢芯；可进行折叠式隐藏；不锈钢材质、铝合金或钢制材质联接摇把与丝杠。

10、 脚轮：

10.1、静音双面脚轮，直径≥120mm。

10.2、中控制动系统：床尾设有脚踏式中控制动系统。

10.3、中控刹车使用寿命≥5万次（需提供检测机构出具的检测报告）

11、床垫,

11.1、床垫材质, 半棕半绵；外罩面料：防水牛津布。

11.2、床垫厚度≥80mm，尺寸及分段与病床配套。

12、旋转餐板：

12.1、与床体一体连接。

12.2、收放方式：要时旋转立于床面上，不侧倒；不用时可收放在床尾，放下时可机械缓冲。

13、环保要求, 整床、床垫及旋转餐板检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等含量值时，均到室内空气质量合格标准（提供检测机构出具的检测报告）

第2包 品目2-5 采血设备

一、技术参数：

（一）、智能选管贴标机：

1、备管主机可按照相关采血信息自动选择采血管、自动打印标签、按照设定位置粘贴标签。

2、每一个或两个采血窗口中间放置一台备管主机，备管主机间并联运行互不干扰。

3、备管主机非落地式，直接放置于侧柜台面或采血桌面（提供实际用户使用场景图片佐证，并注明用户名称以及联系方式）

4、备管主机长度≤60cm，宽度≤25cm，高度≤45cm。（提供产品实物测量尺寸图佐证）

5、试管仓：

▲5.1、单台主机试管仓数量≥14个。（提供产品试管仓照片佐证）

5.2、同一种采血管可放置在多个试管仓；仓位上有采血管类型指引标识。

5.3、具备试管仓内余量检测功能，用完设备可报警。

5.4、备工作时无需打开试管仓即可随时观察试管仓内运行状态；试管仓有仓门。

5.5、支持装载的试管规格：直径，12～16mm；长度，75-120mm，兼容75mm末梢采血管。

5.6、试管装载：支持不停机加管。

6、处理能力：单台主机选管、打印粘贴标签的速度≥1400支/h。

7、控制系统

7.1、内置液晶触摸显示屏，可实时显示设备运行状态、试管帽颜色、报错信息。

▲7.2、备管防错系统：内置摄像头，可在工作状态下识别错误颜色试管，并进行报错提醒。

8、单人单盒：所有属于同一患者的试管、标签都自动集中在一个试管盒内。

9、支持特殊容器标签打印功能。

▲10、单台主机标签打印机≥2台且热敏打印机≥1台，热敏打印机可打印采血回执单。

11、可自动识别预制标签的位置，在预制标签的位置进行覆盖粘贴，保留观察窗口。

12、配备条码扫描器，可核对患者信息。

（二）、智能采血窗口：

1、护士工作站

1.1、每个智能采血窗口配置一台护士工作站

1.2、CPU：i3或以上性能；内存≥4G；硬盘≥120G；彩色液晶显示器≥15英寸。

1.3、具备操作人员登录功能，可根据工作量调节采血窗口开放数量。

1.4、与医院信息系统对接，护士可完成患者呼叫、采血、患者管理和数据管理等工作。

1.5、采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间。

1.6、出现系统级的崩溃时，可一键切换至备用标签打印机打印标签，继续为患者提供采血服务。

1.7、护士可使用扫描器识别条码，核对患者信息。

1.8、回执打印：采血完成后自动打印取报告回执单，显示取报告时间及地点。

2、每个窗口配置窗口显示屏：尺寸≥32英寸，可实时显示呼叫及预呼叫患者信息。

（三）、取号机：配备诊疗卡、身份证、条形码装置，可根据需求匹配取号方式。

（四）、系统软件

▲1、对接医院HIS/LIS等系统，可自动读取患者检验信息、安排队列、分配采血窗口，向医院LIS、HIS系统反馈采血相关信息。

2、排队叫号：

2.1、通过管理软件，实现取号机、队列显示屏、窗口屏等设备之间互通，根据医院要求制定队列分配、调度规则。

2.2、提供预叫号、重复叫号等多种叫号方式，叫号次数、模式可调；可按照医院需要设置过号处理原则。

2.3、语音系统支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可变更。

3、患者识别：

3.1、患者自助登记时自动识别患者类型、检验项目等，根据医院规则进行人员分流，自动打印排队号单；

3.2、根据需要设置优先级别以及规则，优先规则可分时段。可根据实际情况及时插入患者信息，完成特殊患者优先采血。

▲4、特殊项目：可设置能否取号以及限制时间取号，可以在软件界面提示特殊项目备注信息给采血人员。

5、工作人员登录功能：采血窗口具备操作人员登录功能，可根据工作量调节采血窗口开放数量。

6、实时联动统计：可显示工作人员所采患者、患者项目、每个项目状态等信息。7、数据管理：

6.1、用户操作终端可实时显示等待人数、已完成采血人数、过号患者信息。

6.2、可提供患者人数、采血工作量和耗材使用量的统计信息，并根据时间和特定区间进行分析。

6.3、可提供护理人员的出勤率和工作量统计数据。

6.4、具备标本追溯功能，可记录标本各节点位置与时间，向实验室实时提供标本数据，预测下一时段的标本接收情况。

7、采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间。

▲8、排队信息实时推送：患者可实时扫描采血报道号票上的二维码查看采血等候信息，在即将采血时把信息推送给患者。

9、应急功能：在特殊应急情况下，可一键切换到传统手工模式。

10、具备自助登记、预约采血、备管控制、队列调度、采血管理、后台管理、核收分拣软件著作权证书（提供相关证书复印件佐证）。

11.具有物联网监测设备和院内网接口。

第2包 品目2-6 智能药柜＋副柜

一、技术参数

（一）主柜：

1、单联柜体储药品种≥150种，且可同时存储单剂量 1mL、2mL、5mL 安瓿瓶和西林瓶、盒装大包装药品、瓶装输液药品、急救药品、耗材等。（要求提供实物照片证明）

2、柜体配置抽屉存储单元，当存储1mL和2mL药品时，每层抽屉的可配置最大药盒数量≥35个，每层最大存药种类数≥35种。（要求提供实物照片的图片证明和视频证明， 不提供或图片不清晰/不完整的判定为负偏离）。

3、柜体可配置≥10层抽屉，每层抽屉高度：≥80mm。（提供实物照片证明）。

▲4、存放 1mL/2mL 针剂药品的单支计数自动感应药盒孔位数≥6个；存放 5mL 针剂药品的单支计数自动感应药盒孔位数≥4；存放10mL针剂药品的单支计数自动感应药盒孔位数≥2。（提供照片证明）。

▲5、单层抽屉全部存放1mL/2mL针剂药品时，孔位数≥210。至少 1 层具备此单支计数功能的抽屉。

6、主体（框架、柜体、抽屉主体）采用钢构成，主体框架厚度≥2mm，其它部分≥1.5mm。柜体表面阳极氧化处理。

7、抽屉面板、隔板、受控药盒使用工程塑料，受控药盒面板使用透明聚碳酸酯。（提供相关证明文件）。

8、智能药柜主体外形尺寸（长×宽×高）：≤650×550×2050mm。（提供设计图纸证明）

（二）、控制系统：

1、硬盘容量≥120G，内存≥4G；液晶触摸显示屏≥13英寸，分辨率≥ 1080P。

2、全柜配有智能锁控系统，有权限的用户登录系统操作后才能开启柜锁，可设置多个不同级别的管控单元，对不同药品进行管理。

3、柜体配置一体式指纹仪。

4、登录方式：具备指纹、密码、ID卡等多种登陆方式。

5、指纹登录：系统金额采集≥10个用户指纹，可使用任何一个指纹进行系统登录。

▲6、可根据医院需求放置普通药品、精神药品及毒麻药品等，毒麻药品及精神药品支持双锁控制，取药时需第二人指纹/工号密码进行二次核对。

▲7、麻精药品管控：麻精药品存储药盒可自动记录药品数量、出库、入库等操作，即拿即记录。麻精药品过期后，软件提醒药品过期，临床用户无法打开药盒。只有药品管理员才能对该药盒中的过期药品进行调整（提供实物照片证明）。

8、单支计数功能：

▲8.1、药盒内部为每支药品配备独立的存储空间与传感器，可自动记录取药及填药数量，系统出现存取药品动作后，立即记录此动作。

8.2、药盒盒盖平时处于锁闭状态，点击取药界面时盒盖自动弹开，软件界面提示医生取药的药孔位置。

9、同一药盒内可同时存放多个批号药品，系统可分别记录盒内每支药品的批号和效期，可自动记录每一支药品在取用和填充时药品的批号的有效期。

10、每个抽屉及药盒带有指示灯，根据指令点亮和关闭，用于引导存、取药品。

11、药盒具备加减按键，可记录取用数量。

12、具备盘点功能，便于操作人员快速、准确进行盘点。

13、随抽屉拉动自动切换取药的软件界面，可根据打开抽屉的位置显示抽屉存储的药品目录。

14、柜体开关可一键开启整机。同时具备紧急开关，断电等异常情况下使用特定装置可一键打开药柜。

15、紧急开关：具备抽屉机械应急开关、抽屉药盒电子应急开关，紧急情况，具有授权的人员可打开所有的抽屉和药盒；支持一键可自动弹开所有药盒。

16、断网操作：断网后，可进行用户登录和取药操作，操作记录可以被系统记录并在联网后同步上服务器。

17、系统可拍摄每一次操作的视频记录，视频片段能够自动关联每一次取药记录。

18、具备语音提示功能。

19、具备USB接口和有线网口。

（三）辅柜：

1、外形尺寸：长度≤650mm，宽度≤600mm；高度≤2100mm。

2、单柜体储药品种≥40种，并可根据需求调整存储单元。

▲3、配有调整药品数量（加减+-按键）的计数单元。（提供实物照片证明）

4、能够作为智能药柜的辅柜运行。

5、与HIS接口、手麻系统对接，具备用户登录、药物核销等功能模块（核实辅柜是否有此功能）。

（四）软件功能：

1、接口：与医院HIS系统、手麻系统系统对接，同步手术信息、/科室信息、用户信息、患者信息、医嘱信息、耗材信息等。

2、用户登录：使用用户名密码、指纹、ID工卡登录。

3、自动计数：可智能实时监测并自动记录药品数量和规格。

4、计划取药：可根据术前访视情况提前指定取药计划。

5、手术取药：支持多种用药方式选择药品并记录，可按常用麻醉方案快速选用药品，可按药品分类选用药品，可根据药品首字母选用药品，可根据药品储存位置选用药品。

6、药物核销：支持药品与空安瓿审核核销功能。

7、紧急取药：可直接根据药名取药并记录数量，系统自动准确记录。

8、补药：可根据科室常备用量自动生成补药单，自动列出需补药物药品规格、数量清单。根据补药单智能引导用户按指定位置补足药物，补药数量与补药单数量不一致时，系统可提示。

9、退药：可配置将药物退回本系统或回收箱。

10、差异记录：可查询所有盘点不符记录，重新盘点。

11、库存更新：药品库存盘点后，可实时更新库存数量。

12、双人核对：支持对毒麻药品进行双人核对，录入第二人指纹/工号密码。

13、空瓶回收：支持对空瓶进行回收。

13、批号效期管理：可对药品批号及效期进行管理，自动打开近效期位置。

14、库存设置：可设置普通药品及特殊药品的库存基数、数量上限、数量下限；可设置普通药品及特殊药品的库存预警；可根据库存预警值提示不同的库存状态。

15、报警：具备药品异常操作状态提醒功能。

16、记录查询：可查询指定时间范围内的取药记录、指定时间范围内的补药记录、指定时间范围内的库存记录、指定时间范围内的盘点记录、指定时间范围内的所有操作记录。

17、虚拟库管理：可使用虚拟库的方式管理未存放在药车中的药品，持对虚拟库中的药品的取药，并记录取药操作

18、报表打印：可对药品管理报表进行打印。

19、可按照药品以及位置的操作记录追溯报表，提供详细操作时间、操作人、操作数量的详细报表 (提供软件截图证明)。

（五）具有物联网监测设备和院内网接口。

第2包 品目2-7 轮椅称

一、主要用途：用于透析病人安全称重使。

1、可站、坐或坐在轮椅上称体重。

2、量程范围：0～150 kg 和0～300kg；

3、检定分度值：≤50@量程0～150 kg 、≤100g@量程0～300kg.

4、准确度等级：Ⅲ或优于

5、具有去皮功能 、保持功能；

6、可提供体质指数。

7、配备轮椅上下的一体化坡道板。

8、平台尺寸(长×宽)：≥850×840mm；

9、具备RS232数据端口，提供通讯协议和数据线，协助医院实现计算机联网。

10、电源：交直流两用。AC 220V±10%，50Hz±2%；DC：充电电池，容量≥2000mAh。

11、外形尺寸（长×宽×高）：≤1150×1150×1100mm。

12、配有稳固的扶手及可翻转的坐椅