采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 全自动生化分析流水线 | 1 | 否 | 三年 |
|  | 1-2 | 肺功能测试系统 | 1 | 是 | 三年 |
|  | 1-3 | 手术显微镜 | 1 | 是 | 三年 |

二、商务要求

1.交货时间和地点：

1.1 交货时间：合同签订后60天内。

1.2 交货地点：朝阳区京顺东街8号。

2.付款条件（进度和方式）：

付款方法和条件为：电汇或支票

（1）合同签订后，买方收到卖方提供的下列单据并审核无误后，向卖方支付40%的总合同款（以财政资金到账情况为准）：

a.合同首付款发票；

b.设备分项报价明细单；

c.中标经销商资质及所投标产品资质；

（2）货物安装调试并验收合格后，卖方需在银行开具合同总价10%且有效期

为18个月的履约保函，买方在收到银行出具的履约保函后，且后续财政资金到位后，买方向卖方支付剩余合同款。

付款方式仅供参考，首付款比例不变，尾款以最终签订合同为准。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））：由卖方负责包装和运输。

4.质保服务：

4.1.质量保证期（保修期）：除非在每包（品目）技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期为调试验收合格后不少于3年。终生免费维修：保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

4.2. 售后服务：由设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺。

（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训地点，培训时长及培训达到的效果。

（2）维修点：有固定维修点，提供详细地址及联系电话；

（3）维修工程师：有专职的维修工程师并提供人数；

（4）维修响应速度：

两小时内做出维修方案决定；

如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院

出现故障时，如48小时无法排除故障，免费提供备用设备。

（5）保修期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算）；

（6）保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后）

3年内一般不超过设备原值的3%

3—5年一般不超过设备原值的4%

5年以上一般不超过设备原值的5%

（7）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次

（8）提供维修手册、软件等服务类资料

（9）提供免费软件升级更新

4.3.备件及技术服务

（1）为保证设备正常运行，设备原厂应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（4）安装完成后，由招标人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本标书中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向招标人提供设备使用及维护的专用工具。

（6）资料

①卖方须向买方提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套 ，英文1套。

②卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（7）技术服务

① 在货物运抵使用单位后，卖方应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

5.保险或其他要求：/

6.后续采购

6.1.运行维护：

免费保修期满后，在没有签订维保合同的情况下，乙方在产品的生命周期内继续为甲方提供成本维修服务，收取维修材料成本费用。接到用户维修需求后4小时内响应，24小时内派维修人员到现场；所有部件终身维修服务；设备自验收使用之日起，十年内保证设备所需备品备件的供应及零配件的维修和更换，并提供广泛优惠的技术支持；

6.2.升级更新：提供终身免费升级；

6.3.备品备件：无

6.4.耗材（需说明可替代性）：开放试剂

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京地坛医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监、督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

品目1-1：全自动生化分析流水线

▲1.设计方式：模块组合分析方式。

▲2.测试速度：单模块纯生化比色速度≥2000测试/小时，总纯生化比色速度≥8000测试/小时，纯生化模块≥4个；单模块电解质速度≥900测试/小时，总离子速度≥1800测试/小时；模块组合最大检测速度≥9800测试/小时。

3.测试项目：生化单模块可同时分析≥70项目。

▲4.测试试剂：参数全部开放。

5.试剂参数：可适用国产、进口多种配套试剂参数，需提供厂家配套认证证书≥48个，包括ALT、AST、TBil、DBil、TP、ALB、CHE、UA、CREA、BUN、Glu、CO2、AMY、LPS、K+、Na+、Cl-、Ca2+、Mg2+、P、LDH、HBDH、CK、CK-MB、CRP、SAA、TG、TCHO、HDL、LDL、ApoA1、ApoB、LP(a)、HCY、ADA、AFU、GGT、ALP、TBA、Pre-A、TRF、Fe、UIBC、AMON、Cysc、LAC、CSF、MAL等项目。

6.样品量：1ul≤每测试进样体积≤35uL,步进≤0.1uL。

7.进样方式：轨道式进样，至少包括三条轨道，含样品进入轨道、样品复查轨道、样品穿越轨道。智能随机控制，自动识别急诊样品，优先投入。

8.样品管：至少可应用真空采血管、普通试管、样品杯。

9.吸光度线性：≥3.0Abs。

▲10.控温方式：循环恒温水浴。

11.控温精度：37±0.1℃。

12.反应体积：最小反应体积≤80uL。

13.最长反应时间：反应时间可以分钟为单位在软件中灵活设定，最短反应时间≤3分钟，最长反应时间≥10分钟，可调时间段≥8分钟。

14.分析方法：≥5种，含终点法、速率法和电极法等。

▲15.样品位置：≥300个，并可随时添加。

16.试剂位：双试剂位≥70，所有试剂均冷藏。

17.比色杯：UV塑料杯。

▲18.搅拌系统：非接触式超声波搅拌，携带污染率≤0。

19.测试波长：≥12种波长，覆盖340-800nm，需具备405nm波长。

20.检堵技术：实现从吸样点开始至结束全过程监测，能区分堵针、空吸、管路气泡等问题，需能实时报警提示。具备样本针堵塞检测功能及防撞功能。

21.样本预稀释：具备样本自动稀释及结果自动回算功能。

22.定标液稀释功能：对多点定标项目具备定标液自动稀释功能。

23.样本针具备交叉污染回避功能。

24.吸量机构一体化成型，真空陶瓷结构（需提供样品图片）。

25.清洗系统：反应容器清洗机构保证每个比色杯杯空白测定≥3次。具备清洗剂清洗样品针内侧自动维护项目。

26.具有样品条码、试剂条码功能、微量样品可以设置检测项目的优先顺序进行分析。

27.配套水机：每小时制水量≥240L，25℃时纯水电阻值≥15M.cm，细菌去除率≥99%。

28.系统对接：操作软件需能与实验室管理系统（LIS系统）连接，需实现双向通讯；供应商承担与LIS接口费用。

▲29. 满足实验室用于仪器使用面积≤15㎡。

30.数据处理：根据质控管理数据，使用试剂瓶遮蔽功能。具备自动校准、多点校准、折线校准、校准点选择、比色分析计算、速率分析计算、同工酶分析、血清指数、样品空白、计算项目、自动再检、校准追踪、前带检测、数据统计、存储、传输及复制转移。

31.打印报告：数据报警、校准结果及报警、光源及比色杯性能报告、报警追踪、操作追踪、通讯追踪、全反应过程监测、屏幕复制。

32.系统接口：RS232C。

33.电源：AC220A,50Hz；环境温度：15-30℃，湿度45-80%。

34.耗水量：≤200L/小时。

35.安全性能：符合国家有关仪器设备安全标准。

品目1-2：肺功能测试系统

1.用途：

可开展的肺功能检查包含：常规肺通气、支气管舒张试验、一口气法弥散和残气、内呼吸弥散、体描箱法测试气道阻力和肺容量、支气管激发试验、呼吸肌力（包含最大吸气压、最大呼气压、P0.1）。

2.技术参数要求：

2.1、慢肺活量（SVC）的测试：VT,ERV,IRV,IC,VCin,VCex,VCmax,等。

2.2、流速容量环的测试：

FEV1,FVC,FEV1/VCin%,FEV1/FVC%,FEV1/VCmax%,FEF75,FEF50,FEF25,PEF,FIV1,PIF,MIF50等。

2.3、流速容量环激励功能。

2.4、最大自主通气量（MVV）的测量。

2.5、一口气法弥散残气功能的测量：一口气法弥散和一口气残气要同时测得，一口气弥散的样本量和死腔量可以设置，有一口气弥散辅助学习测试模式功能。

2.6、支气管舒张试验。

2.7、气道阻力测试：sReff,sRtot,sR0.5,sRmid，Reff,Rtot,R0.5,Rmid等。

2.8、内呼吸弥散，无需屏气和滞留气体评估。

2.9、呼吸肌力测试：MIP/MEP，P0.1。

2.10、具备中文Windows10系统。

2.11、传感器可配一次性使用的呼吸过滤器。

2.12、有压力等质量控制曲线，使操作及得到的结果标准化，避免误操作同时避免得到不合格的测试结果误导诊断结果。

2.13、流量传感器：

▲2.13.1类型：超声传感器。

▲2.13.2可以同时测量沿流动方向和逆流动方向流速；

2.13.3采样率：真实流量≥1000HZ，双向≥2000HZ；

2.13.4呼吸流速测量范围：0-18L/s；

2.13.5分辨率：≤2ml/s；

2.13.6呼气准确度：在0-14L/s时为±1.5%或±0.05L/s（以较大者为准）；

2.13.7吸气准确度：在0-14L/s时为±2%或±0.05L/s（以较大者为准）；

2.13.8死腔量：≤70ml；

2.13.9气流阻力（加过滤器前提下）：在14L/s时，总阻力＜0.150kPa/L/s；

2.14、容量传感器：

2.14.1类型：超声传感器；

2.14.2测量范围：0-30L；

2.14.3分辨率：≤2ml；

2.14.4准确度：在0.5-3L时，≤80ml；在3-18L时，≤3%；

2.15、口腔压力传感器：

2.15.1类型：压阻型；

2.15.2范围：﹣20-20kPa；

2.15.3准确度：±2%或0.02kPa（取最大值）；

2.15.4分辨率：≤0.02kPa；

2.16、气体分析器：

2.16.1类型：多气体分析器(至少包括：CO，CH4)；

2.16.2范围：0-0.33%；

2.16.3分辨率：≤0.0005%；

2.16.4准确度：±0.003%或者±2的相对值（以较大者为准）；

2.16.5响应时间：T10-90≤150ms；

2.17、体积描记箱：

2.17.1自动定标，电动校准泵，容积≤50ml；

▲2.17.2具备自动校准功能。

2.17.3传感器范围：1000hPa环境压力下：0～±2500ml；

2.17.4传感器分辨率：≤0.1ml;

2.17.5门锁：≥8个电磁磁性锁；

▲2.17.6容积≥1100L；

2.17.7支臂可延伸至箱外长度≥60cm；

2.17.8入门台阶高度：≤7cm；

2.18、激发试验模块（与肺功能主机属同一品牌，在同一系统下使用，非外挂式）：

2.18.1雾化气体流量：8L/min±1.5L/min；

2.18.2雾化气体压力：1.4bar±0.3bar；

2.18.3雾化量：≥240mg/min；

2.19、外置BTPS环境参数传感器（用于实时BTPS校正）

2.19.1大气压：500-1100hPa；

2.19.2温度：-10-50℃；相对湿度：0-100%。

3.配置要求：

3.1、肺功能测试系统主机1台；

3.2、超声传感器1个；

3.3、体积描记箱1套；

3.4、激发试验模块1套

3.5、呼吸肌力组件1套；

3.6、自动环境参数测量模块1个；

3.7、工作站1套；

3.8、肺功能专用测试软件1套；

3.9、可移动台车1辆；

3.10、标准3升定标筒1个；

品目1-3：手术显微镜

一、技术参数要求

1.1.用于外科手术过程中进行放大手术区域细节使用。

1.2.主镜

1.2.1.主镜、监视器、支架、触控屏、荧光标识模块等重要部件均为同一品牌。

▲1.2.2.光学系统采用全复消色差镀膜物镜、T镀膜光学技术。

1.2.3.目镜：具备传统目镜观察、倾角可调双目镜，倾角可调范围包含0°-180°。双目镜筒采用全金属材质。

1.2.4.放大系统: 具备无极变倍技术，可电动连续变倍，变倍比1：6。

1.2.5.调焦：聚焦范围最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥500mm（单一物镜下实现），可电动连续对焦, 也可手动对焦。

▲1.2.6. 主刀镜屈光补偿范围包含-8D至+5D。

1.2.7.具备应急调节系统，机头配有手动调焦、变倍和光圈大小调节按钮。

1.2.8.显微镜放大倍数：最小≥1.1x，最大≥13x（10倍目镜下，不添加任何放大倍增配件）。

1.2.9.具备X-Y微动功能：主刀镜可上下微移动和左右微移动，移动速度可自定义设置。

1.2.10.具备多功能手柄，手柄按键≥18个：具有控制变倍、变焦、光亮度、照相、录像等功能,且各功能可独立通过控制键自行设置。

1.2.11.所有分光器均内置于机身内，摄录像及荧光摄像头全内置，不需额外分光器。

1.2.12.具有大小景深调节功能，通过触控屏可手动选择大或小景深。

1.3.侧面助手镜

1.3.1.与主刀镜共享手术视野，观察角度可变，可360°旋转至对手镜位置，具备锁控装置。

1.3.2.具备助手镜悬浮功能，当主镜前后调节时，助手镜的水平位置不变。

1.3.3.倾角可调双目镜，倾角可调范围包含0°-180°，全金属材质。

▲1.3.4. 助手镜屈光补偿范围包含-8D至+5D，瞳距可调节。

1.4.光源

▲1.4.1.内置主光源≤300W氙灯，集成化设计无外挂，主、备用光源可通过触控屏一键切换，触摸屏可显示主备用光源时长。

▲1.4.2.备用光源为氙灯光源≤300W氙灯。

1.4.3.双光路照明，开启后能同时见到≥2道光束，可单独开关。

1.4.4.具备亮度保护功能，工作距离与亮度智能联动，工作距离变化时照明亮度自动适应变化。

1.4.5	具备一体化触摸式控制屏。

1.5.支架

1.5.1.具备落地式四连杆支架具备助力装置，具备≥6关节电磁锁，可全方位无重移动调节手术角度。

▲1.5.2.具备一键一次式自动平衡系统，自动平衡时间≤1min。左右助手镜调节时，无需人工手动反复调节。

1.5.3.具备一键式自动抽真空功能。

1.5.4.封闭式内部走线结构，无外露线缆一体化设计。

▲1.5.5.手术显微镜支架最大高度≥2350mm。

1.5.6.支架占地面积：≥730mmx730mm。

1.6.影像系统

1.6.1.内置分辨率≥1920*1080P全高清三晶片数码摄像头, 无需再转接视频系统接口，不占任何助手镜位置，不占用外置分光接口，无外露模块，无线缆，完全内置。

▲1.6.2.内置一体式数码影像工作系统，可连续录制≥100小时手术过程。

1.6.3.具备≥22英寸一体化高清触摸屏监视器，可通过屏幕进行显微镜的参数设置，并与外接传输设备进行连接、传输、显示、快进，以及存储手术显微镜视频功能。

1.6.4	视频输出端口HD-HDMI.HD-SDI,网络接口。

1.6.5	具备售后远程诊断功能。

1.7.术中血管荧光模块。

1.7.1.具备原厂血管荧光标识。

1.7.2.具有血管荧光功能认证。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少8年的备件供应。

4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

（2）须在投标文件中提供所投设备油印彩页并加盖公章。

（3）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（4）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

（5）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3.采购标的的验收标准

3.1、采购标的的验收标准

（1）投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

（3）投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。