# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 术中神经电生理监测仪 | 1 | 套 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

用于监测术中电生理信号。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：签订合同后三个月内。

2、交付地点：北京清华长庚医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

合同签订后且采购人收到中标人提交的预付款保函后付75%，到货初验合格且试用期满后付20%，，剩余5%作为履约保证金，待合同约定的质量保修期届满，中标人在保修期内已全面履行保修义务且不存在任何其他违约行为的，经采购人书面确认后30日内，由采购人支付中标人剩余履约保证金（详见合同）

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

1、自设备验收完成之日起，整机质保期≥2年（提供原厂质保承诺盖章文件）；质保期内依原厂规定执行定期保养与校正，中标人提供保养工具及设备。

2、质保期内已购软件免费升级。

3、提供新增软、硬件购置折扣计价方式。

4、提供主要零件编号及价格，零件供应≥10年，否则依本院设备残值回收。

5、国外零件取得速度保证3日内。

6、24小时不能排除故障提供备机服务，备机满足同样要求。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京清华长庚医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1术中神经电生理监测仪

1.1、放大器：

1.1.1、通道数：≥16通道。

1.1.2、支持直接连接电极使用，也可通过延长头盒扩展使用。

1.1.3、灵敏度调节范围：0.1μV/Div～100mV/Div；调节档位≥10档。

1.1.4、共模抑制比：≥100dB。

1.1.5、A/D转换：≥24位。

1.1.6、采样频率：≥25kHz。

▲1.1.7、高频滤波截止频率设置范围：30Hz～10kHz；调节档位≥15档。

1.1.8、低切滤波截止频率设置范围：0.5Hz～100Hz；；调节档位≥15档。

1.2、恒流源刺激器：

1.2.1、独立恒流源电刺激，可与恒压源电刺激同时同步使用。

▲1.2.2、输出电流通道≥2个，高电流输出通道输出电流调节范围：0～100mA；低电流输出通道输出电流调节范围：0～5mA。

1.2.3、刺激脉宽调节范围：50µs～1000µs；调节档位≥5档。

1.2.4、可显示预设刺激值和实际生效值。

1.2.5、输出电压限值：400V±5%；达到限值后再增加设置电流值时不在增加反馈的输出电流值。

1.3、恒压源刺激器：

1.3.1、独立恒压源电刺激器，可与恒流源刺激器同时同步使用。

1.3.2、刺激电压输出调节范围：0～1000V。

1.4、数据采集处理工作站：

1.4.1、CPU：≥4核，主频≥2.4Hz；内存≥16G；硬盘≥500G；彩色液晶显示器≥24英寸；配备图文输出工作站。

1.4.2、中文操作界面。

▲1.4.3、监测项目：脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位。可多项目同步监测，至少包括体感诱发电位、运动诱发电位及肌电等同步并行监测。

1.4.4、肌电图：

1.4.4.1、可监测自发肌电图、触发肌电图、电刺激诱发的肌电图，自动捕获肌电图动作单位电位。可根据不同的肌肉所发生的动作电位，设置不同的报警声音，提示注意相关的神经部位。

1.4.4.2、可全程或任意时间段EMG原始数据保存，数据回放可选按步长或按事件回放，回放步长调节范围：0.1s～999s。

1.4.5、具备干扰源频率分析功能，可分析当前环境下的固定频率干扰，并给出建议刺激频率。

1.4.6、具备多种快捷模式，包括对声音、通道、时间轴导航、刺激、窗口和界面等的操作。

1.4.7、报告模板：用户可自行编辑、保存报告模板，支持中文报告。

1.5、配套耗材开放。

▲1.6、使用年限：≥6年。（提供产品铭牌照片或使用说明书证明）

1.7、网络连接需求：

1.7.1、设备支持与医院HIS、LIS等系统数据交互。

1.7.2、投标报价包含与医院HIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发），同时支持其他经采购人认可的对接方式（投标文件中须列明具体的数据接口实现方案）。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.3、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

4.3.1、仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

4.3.2如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.4、培训要求：

4.4.1、装机完成，中标人需配合采购人安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程。

4.4.2、提供原厂完整课程维修技术培训2名(含学费)，课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由中标人负责，机票费、日常生活费由采购人自理。

4.4.3、操作手册：2份中文或英文原版手册。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

1.1、中标人负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险，保险需包括人员及设备之全额保险

1.2、如现场条件无法安装，中标人负责调整设备以满足现场条件。

1.3、安装完成需提交安装报告书与质量报告书

1.4、规格书经中标人填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对。

1.5、安装完成经检点各项配件，功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成。

1.6、维修软件须免费提供至设备报废。

1.7、中标人需负责清理安装所产生的废弃物。

1.8、中标人需负责安装现场整洁，若有损坏需负责恢复原状。

1.9、依国家法规规定提供强检及计量证书，负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照。

（四）其他要求

无

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5-1 | 连续性血液净化设备 | 3 | 套 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗等。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：签订合同后三个月内。

2、交付地点：北京清华长庚医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

合同签订后且采购人收到中标人提交的预付款保函后付75%，到货初验合格且试用期满后付20%，，剩余5%作为履约保证金，待合同约定的质量保修期届满，中标人在保修期内已全面履行保修义务且不存在任何其他违约行为的，经采购人书面确认后30日内，由采购人支付中标人剩余履约保证金。（详见合同）

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

1、自设备验收完成之日起，整机质保期≥5年（提供原厂质保承诺盖章文件）；质保期内依原厂规定执行定期保养与校正，中标人提供保养工具及设备。

2、质保期内已购软件免费升级。

3、提供新增软、硬件购置折扣计价方式。

4、提供主要零件编号及价格，零件供应≥10年，否则依采购人设备残值回收。

5、国外零件取得速度保证3日内。

6、24小时不能排除故障提供备机服务，备机满足同样要求。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京清华长庚医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第5包 品目5-1连续性血液净化设备

1、治疗模式：具备连续性静脉-静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉-静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉-静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗模式。

2、流量泵：≥2个，至少包括血泵、置换液泵。

3、具备肝素注射泵，可匹配注射器规格：10～50mL。

4、血泵流速设置范围：50mL/min～500mL/min。

5、置换液流速设置范围：100～12000mL/h。

6、废液流速设置范围：100～12000mL/h。

7、透析液流速设置范围：100～12000mL/h。

8、置换液加温温度设置范围：35～40℃，误差：不超过±1℃。

9、电子秤：≥2个，测量范围：0～10kg；分辨率：≤1g；测量误差：不超过±5g。

10、动脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。

11、静脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。

12、跨膜压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。

13、滤前压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。

14、一级膜外压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。

15、空气监测：超声波检测方式，最小检测气泡体积≤200μL。

16、漏血监测分辨率：≤0.35mL/min@HCT 32%。

17、液晶显示屏：≥10英寸。

▲18、具备枸橼酸输入功能。

▲19、具备碳酸氢钠单独输入管路。

▲20、管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。

21、网络连接需求：

21.1、设备支持与采购人HIS系统数据交互。

21.2、投标报价包括与采购人HIS系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传等；同时支持其他经采购人认可的对接方式。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.3、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

4.3.1、仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

4.3.2如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.4、培训要求：

4.4.1、装机完成，中标人需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程。

4.4.2、提供原厂完整课程维修技术培训2名(含学费)，课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由中标人负责，机票费、日常生活费由采购人自理。

4.4.3、操作手册：2份中文或英文原版手册。

4.4.4、维修手册：2份中文或英文原版手册。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

1、中标人负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险

2、如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件。

3、安装完成需提交安装报告书与质量报告书

4、本规格书经中标人填报后，为合约之一部分，验收时依规格书逐项比对。

5、安装完成经检点各项配件，功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成。

6、维修软件须免费提供至设备报废。

7、中标人需负责清理安装所产生的废弃物。

8、中标人需负责安装现场整洁，若有损坏需负责恢复原状。

9、依国家法规规定提供强检及计量证书，负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照。

（四）其他要求

无

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6-1 | 肌少症数字化评估与干预系统 | 1 | 套 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

用于肌少症的评估。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：签订合同后三个月内。

2、交付地点：北京清华长庚医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

合同签订后且采购人收到中标人提交的预付款保函后付75%，到货初验合格且试用期满后付20%，，剩余5%作为履约保证金，待合同约定的质量保修期届满，中标人在保修期内已全面履行保修义务且不存在任何其他违约行为的，经采购人书面确认后30日内，由采购人支付中标人剩余履约保证金。（详见合同）

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

1、自设备验收完成之日起，整机质保期≥2年（提供原厂质保承诺盖章文件），质保期内依原厂规定执行定期保养与校正，制造商提供保养工具及设备。

2、质保期内已购软件免费升级。

3、提供新增软、硬件购置折扣计价方式。

4、提供主要零件编号及价格，零件供应≥10年，否则依采购人设备残值回收。

5、国外零件取得速度保证3日内。

6、24小时不能排除故障提供备机服务，备机满足同样要求。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京清华长庚医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第6包  品目6-1	肌少症数字化评估与干预系统

1.1、围度测试：

1.1.1、采用智能电子软尺测试，具备一键收紧功能。

1.1.2、误差：不超过±2mm。

1.1.3、围度尺支持无线蓝牙数据一键传送至软件系统。

1.2、握力测试：采用智能电子握力计进行测试，支持无线蓝牙数据传送至软件系统，量程0~180kg，分度值0.1kg。

1.3、平衡测试：配备独立的硬件测试平台，采用压力传感器方式获取全足、并足、半足距平衡时间，量程0~10s，分度值0.1s，可自动将测试结果自动传送至软件系统。

1.4、步速测试：

1.4.1、配备测试步道，分度值：0.01s。

1.4.2、步道配备2组智能光栅进行步行速度和时间数据采集。计时精度0.01s，量程0~99s，可自动将测试结果自动传送至软件系统。

1.5、起坐测试：

配备专用测试起坐椅，采用压力传感方式进行时间数据采集，可进行计次、计时统计，计时精度0.01s，量程0~99s，可自动将测试结果自动传送至软件系统。

1.6、足底压力测试：

▲1.6.1、配备独立压力平台，采用压力传感方式进行数据采集，测试参数至少包含压力高点、压力面积、足弓指数。

1.6.2、压力高点量0–300kPa、压力面积0-150c㎡、足弓指数0-0.5。

1.6.3、足底压力测试结果自动传送至软件系统。

1.7、身体姿态测试：

1.7.1、配备独立测试平板，采用拍照方式进行测试，至少包含头部、肩部、背部、骨盆姿态。

1.7.2、姿态偏移角度0-90°，姿态测试结果自动传送至软件系统。

1.8、数据、采集分析工作站：

1.8.1、CPU：i5或以上性能；内存≥16G；固态硬盘≥2TB；彩色液晶显示器≥23英寸；打印机：彩色打印机。

1.8.2、输出项目：至少包含小腿围、腰围、肌少症筛查-小腿围联合评分、肌少症筛查简易评分、握力值、全足/半足/并足距站立时间、步行速度、步行时间、起坐时间、简易体能状况评分。

▲1.8.3、具备三餐膳食记录功能，至少包含主食、肉蛋奶豆、蔬果、饮水量、营养补充剂摄入记录；可记录活动量水平、咀嚼、吞咽、食物性状、二便情况、过敏疾病。

▲1.8.4、具备肌少症综合评估报告、老年综合评估报告、营养处方报告、运动处方报告、足底压力评估报告、身体姿态评估报告；肌少症评估结论至少包含肌少性肥胖、消瘦、肥胖的人群分类等。

1.8.5、营养处方内容：至少包含摄入消耗分析、营养供能占比、餐盘处方方案、营养制剂支持等。

1.8.6、运动处方：至少包含炎症、严重疼痛、颈肩不适、饮食呛咳等前置运动风险筛查，并据此自动生成具备运动指导图例的运动处方。

1.8.7、自定义单项评估：评估模块至少包含日常生活能力、运动功能评估、视听力评估、认知功能评估、焦虑评估、家庭与社会支持评估、居家环境评估、多重用药评估、衰弱评估、口腔衰弱评估、吞咽障碍评估、慢性疼痛评估、睡眠障碍评估、压力性损伤评估、谵妄评估等。

1.8.8、量表漏答题目在保存时可自动提醒，并实现数据自动关联；可对跨量表重复题目实现自动关联，并支持答案、数值自动代入。

1.8.9、后台管理系统：具备统计汇总、查询、导入、导出功能。生化指标可关联患者录入，至少包含血常规、肝功肾功、甲状腺功能、肿瘤指标等。

1.8.10、 随访管理功能：可设置随访方案≥3种，可设置内容包含方案名称、随访周期、自动触发条件、风险等级及待随访提醒。

1.8.11、可定制足部平衡提升方案。

▲1.8.12、系统与手机端小程序或APP数据联动，至少包含每日训练任务、训练打卡、健康科普、积分任务等功能，可通过手机端小程序或APP查看营养处方及检测报告。

1.8.13、软件具备著作权证书。

1.9、网络连接需求：

1.9.1、设备支持与本院HIS系统数据交互。

1.9.2、投标报价包含与医院HIS系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传等。同时，也支持其他经采购人认可的对接方式。

▲1.9.3、投标报价包含与科室人体成分分析仪的对接服务，支持双方数据传输（提供与人体成分分析仪对接服务承诺书）。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.3、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

4.3.1、仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

4.3.2如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.4、培训要求：

4.4.1、装机完成，制造商需配合采购人安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程。

4.4.2、提供原厂完整课程维修技术培训2名(含学费)，课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由制造商负责，机票费、日常生活费由采购人自理。

4.4.3、操作手册：2份中文或英文原版手册。

4.4.4、维修手册：2份中文或英文原版手册。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

1、中标人负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险。

2、如现场条件无法安装，中标人负责调整设备以满足现场条件。

3、安装完成需提交安装报告书与质量报告书。

4、规格书经中标人填报后，为合约之一部分，验收时依规格书逐项比对。

5、安装完成经检点各项配件，功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成。

6、维修软件须免费提供至设备报废。

7、中标人需负责清理安装所产生的废弃物。

8、中标人需负责安装现场整洁，若有损坏需负责恢复原状。

9、依国家法规规定提供强检及计量证书，负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照

（四）其他要求

无