采购需求

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 高清鼻内窥镜系统 | 2 | 否 |
| 2 | 2-1 | 高灵敏度单细胞免疫表型分析系统 | 1 | 否 |
|  | 2-2 | 液氮罐 | 1 | 否 |
| 3 | 3-1 | 全场景显微成像分析系统 | 1 | 否 |
|  | 3-2 | 受激发射损耗超高分辨率显微镜 | 1 | 否 |
| 4 | 4-1 | 蛋白自动纯化系统 | 1 | 否 |
|  | 4-2 | 全自动蛋白表达定量分析系统 | 1 | 否 |
| 5 | 5-1 | 细胞计数仪 | 2 | 否 |
|  | 5-2 | 二氧化碳培养箱 | 8 | 否 |
| 6 | 6-1 | 倒置荧光显微镜 | 2 | 否 |
|  | 6-2 | 全光谱多功能酶标仪 | 1 | 否 |
|  | 6-3 | 小动物活体成像 | 1 | 否 |
|  | 6-4 | 全自动移液工作站 | 1 | 否 |
| 7 | 7-1 | 手术显微镜 | 1 | 否 |
| 8 | 8-1 | 智能凝胶成像系统 | 1 | 否 |
| 9 | 9-1 | 激光捕获显微切割系统 | 1 | 否 |
| 10 | 10-1 | 数字PCR | 1 | 否 |
| 11 | 11-1 | 兽用恒温升降手术台YHS-04 | 1 | 否 |
|  | 11-2 | 立式手术无影灯 | 1 | 否 |
| 12 | 12-1 | 病理切片扫描仪 | 1 | 否 |
| 13 | 13-1 | 高压灭菌器（1200L） | 1 | 否 |
|  | 13-2 | 动物饮用水灌瓶机 | 1 | 否 |
|  | 13-3 | 二氧化碳处死箱 | 1 | 否 |
|  | 13-4 | 高压灭菌器(180L） | 1 | 否 |
|  | 13-5 | 高压灭菌器(400L) | 1 | 否 |
|  | 13-6 | 高压灭菌器(1000L) | 1 | 否 |
|  | 13-7 | 紧急冲淋洗眼器 | 1 | 否 |
|  | 13-8 | 洗眼器 | 4 | 否 |
|  | 13-9 | 解剖台 | 1 | 否 |

（二）项目背景/项目概述

本次招标采购项目为过敏性疾病创新药物国家工程研究中心创新能力建设项目（3），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：自合同签订后3个月内。

2、交付地点：首都医科大学附属北京同仁医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见下表。过保修期后如续保则维保费率原则上不超过设备原值的5%；如不续保则免收配件费以外的其他费用。在设备使用期间，投标人负责每年至少提供两次免费维护。投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 高清鼻内窥镜系统 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保8年。 |
| 2 | 2-1 | 高灵敏度单细胞免疫表型分析系统 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |
|  | 2-2 | 液氮罐 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |
| 3 | 3-1 | 全场景显微成像分析系统 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保3年。 |
|  | 3-2 | 受激发射损耗超高分辨率显微镜 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保3年。 |
| 4 | 4-1 | 蛋白自动纯化系统 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |
|  | 4-2 | 全自动蛋白表达定量分析系统 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保5年。 |
| 5 | 5-1 | 细胞计数仪 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |
|  | 5-2 | 二氧化碳培养箱 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |
| 6 | 6-1 | 倒置荧光显微镜 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保5年。 |
|  | 6-2 | 全光谱多功能酶标仪 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |
|  | 6-3 | 小动物活体成像 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保5年。 |
|  | 6-4 | 全自动移液工作站 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保5年。 |
| 7 | 7-1 | 手术显微镜 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |
| 8 | 8-1 | 智能凝胶成像系统 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保5年。 |
| 9 | 9-1 | 激光捕获显微切割系统 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保5年。 |
| 10 | 10-1 | 数字PCR | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保3年。 |
| 11 | 11-1 | 兽用恒温升降手术台YHS-04 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保3年。 |
|  | 11-2 | 立式手术无影灯 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保3年。 |
| 12 | 12-1 | 病理切片扫描仪 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |
| 13 | 13-1 | 高压灭菌器（1200L） | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保3年。 |
|  | 13-2 | 动物饮用水灌瓶机 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |
|  | 13-3 | 二氧化碳处死箱 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |
|  | 13-4 | 高压灭菌器(180L） | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保3年。 |
|  | 13-5 | 高压灭菌器(400L) | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保3年。 |
|  | 13-6 | 高压灭菌器(1000L) | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保3年。 |
|  | 13-7 | 紧急冲淋洗眼器 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |
|  | 13-8 | 洗眼器 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |
|  | 13-9 | 解剖台 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

三、技术要求

（一）基本要求

1、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.1.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。针对本项目第13包所涉及的高压灭菌器，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★1.2投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

1.3投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1高清鼻内窥镜系统

数量：2套，每套技术参数如下：

一、技术参数：

（一）、影像系统主机：

▲1、可处理和输出最高分辨率≥3840×2160视频图像。

2、主机可同时处理两路图像信号，标准画面与增强画面可同屏对比显示。

3、模块化设计，可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。

4、可动态态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。

5、腔镜光谱分析处理模式≥2 种。

6、具备画中画功能。

7、术野画面亮度：≥5 级可调。

8、电子放大倍数：≥2 倍。

9、纤维镜图像优化模式：≥2 种。

10、术野画面可实现上下、左右及 180°翻转功能。

11、具备USB 接口，可用于图像视频记录。

12、电气安全： CF I 类防护，可应用于心脏设备。

（二）、摄像头

▲1、采集像素：摄像头像素≥ 3840 x 2160。

2、焦距≥8mm。

3、通过摄像头可操控气腹机、冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。

4、多功能按键≥2 个可预设功能至少包括术野录像、拍照打印、调节白平衡、亮度、增益、色彩。

（三）、内窥镜冷光源：

1、光源：LED。

2、寿命：≥30000h。

（四）、导光束：

1、直径：≥3.5mm

2、长度：≥220cm。

（五）、监视器。

1、彩色液晶显示器：≥32英寸；分辨率≥3840×2160。

2、具备显示器支架。

（六）、鼻内窥镜

1、0°直视镜：

▲1.1、集成光纤传输，视野角：≥75°。

1.2、直径≤4mm，长度≥18cm。

1.3、可高温高压消毒。

2、70°斜视镜：

2.1、集成光纤传输，视野角：≥75°。

2.2、直径≤4mm，长度≥18cm。

2.3、可高温高压消毒。

（七）、独立工作站：

1、CPU：≥六核，主频≥4.5GHz；内存≥16G；硬盘≥2TBG；彩色液晶显示器≥22英寸。。

2、可控制动态和静态图像采集，视频采集分辨率≥1920×1080。

3、静态图片采集≥200万幅高清或连续录像≥200h。

4、可对采集静态图片或动态录像填加时间戳功能。

5、可自定义设置图像采集范围，并可设置圆形裁剪范围。

6、可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、示意图标注。

7、支持远程音视频直播和转播。

二、主要配置（单套）：

1、影像系统主机：1台

2、摄像头：1个。

3、冷光源：1台。

4、导光束：1根。

5、监视器：1台。

6、0°鼻镜：1根。

7、70°鼻镜:1根。

8、独立工作站：1台。

9、台车：1辆。

第2包 品目2-1高灵敏度单细胞免疫表型分析系统

数量：1套，每套技术参数如下：

一、技术参数：

（一）、主机系统

1、激光器

1.1、数量≥5根；形成五个独立光斑，所有激光器不共线，可自动调节激光之间的延迟时间。

1.2、激光器1：

1.2.1、波长：355nm±7nm。

1.2.2、功率≥20mW。

1.3、激光器2：

1.3.1、波长：405nm±7nm。

1.3.2、功率：≥100mW。

1.4、激光器3：

1.4.1、波长：488nm±7nm。

1.4.2、功率：≥50mW。

1.5、激光器4：

1.5.1、波长：561nm±7nm。

1.5.2、功率：≥50mW。

1.6、激光器5：

1.6.1、波长：640nm±7nm。

1.6.2、功率：≥80mW。

1.7、激光光束特性：平顶光束。

2、光学平台

2.1、具备主动温控系统。

2.2、光路收集：配置高数值孔径物镜（＞1.2NA），发射光路采用光纤收集。

2.3、整机一体式设计，光纤不外露，且无需手动更换光路。

2.4、散射光检测：

2.4.1、前向角检测通道≥1个，侧向角检测通道≥2个。

2.4.2、检测器：半导体检测器。

2.5、荧光检测

▲2.5.1、独立荧光检测通道≥60个。

2.5.2、365nm～494nm范围内，检测通道≥9个。

▲2.5.3、荧光检测器：光电二极管（APD）检测器阵列。

2.5.4、荧光光谱记录：可以实现370-820nm范围内的荧光全光谱检测记录，可以检测由所配置激光器激发的全部染料，无需更换滤光片。

2.5.5、配置小颗粒检测器，可从噪音中检测≤70nm的颗粒或微球。

▲2.5.6、荧光检测灵敏度：FITC≤30MESF，PE≤10MESF，APC≤10MESF。

2.5.7、采用荧光标记微球对仪器进行均一化校准，阳性群MFI差异控制：不超过±15%，提供不同仪器间分辨率保持一致的公开结果图。

▲3、最大采集速度：≥60,000 events/s。

4、样本流速调节范围：15μL/min～200μL/min；调节档位≥5档。

5、液流驱动方式：真空泵或空气泵（非注射泵或蠕动泵）驱动的上样模式。

6、交叉污染率≤0.1%。

7、上样装置：

7.1、支持手动单管上样和孔板自动上样，无需拆卸硬件即可完成切换。

7.2、自动上样装置，支持96孔板、384孔板、40孔流式管架。

8、具备自动定时开机启动功能，且可在仪器清洗程序运行结束后自动关机。

9、绝对计数功能：可由上样体积精确计算每μL样本浓度；不需要绝对计数管以及因此产生的额外费用。

10、具备光谱解析模式和传统补偿模式，在软件中操作即可完成切换，无需手动切换光纤。

11、可检测细胞多重自发荧光光谱并将其作为独立的参数进行解析，用户可自定义自发荧光数量（单管≥12种）。

12、质控报告可显示每一个检测通道的质控结果（包括荧光检测通道与散射光通道），提供质控检测报告截图。

13、信号处理：可自动调节数字化信号处理窗口，6.5 log对数检测范围，可根据参数或参数组合设置阈值。

14、工作条件

14.1、工作环境温度：15～ 28℃；环境湿度：20%-85%

14.2、电源：AC 100～240V，50Hz±1Hz，功率≤3000W。

（二）、数据采集分析工作站：

Win 11 pro 64-bit操作系统，Intel i5处理器，内存≥64GB，硬盘≥3TB，彩色液晶显示器≥32英寸。

（三）、主要配置

1、全光谱流式细胞仪主机（含上样器）：1台。

2、数据工作站（含软件）：1套。

3、质控品：2套。

第2包 品目2-2液氮罐

数量：1套，每套技术参数如下：

一、技术参数：

▲1、最大可贮存样品（2ml冻存管）：≥42900个。

2、冻存架数（100格/盒）：≥32个，冻存架数（25格/盒）≥4个。

3、液氮日蒸发率：≤0.75%。

4、每盒冻存管数（100格/盒）：≥100 ，每盒冻存管数（25格/盒）≥25。

5、有效容积：890±20L。

6、口径：465±5mm；

7、罐体高度：≤1500mm。

8、储存方式：气相和液相两用。

9、样本贮存空间温度：≥-180℃。

10、托盘下液氮容积：135±5L。

11、罐体材质：不锈钢。

▲12、具备≥10英寸液晶触摸屏，实时显示温度、液位、时间等运行状态，具备一键除雾等功能。

13、报警功能：高温报警、超高液位报警、超低液位报警、远程报警、传感器故障报警、低液氮供应报警、开盖报警等报警信号。

14、报警方式：声光报警、APP报警、邮件报警等。

15、温度传感器：Pt100，测量范围：-200-60℃。

16、液位传感器：电容传感器可选，测量精度≤1mm。

17、液位传感器测量高度：0-640mm，测量误差±10mm。

18、液晶触摸屏可以显示自增压补给罐液氮量。

19、配置样本管理系统，通过液晶触摸屏可以直接登陆进入样本管理系统，可样本的查询与管理。

20、采用手自一体进液系统，补液管连接同一个进液接口，可以实现手动加注液氮和自动加注液氮。

▲21、配置门磁开关，具备开盖超时报警功能、关盖自动快速降温功能。

22、液位、温度数据以及报警信息都可以直接接入大数据平台进行显示、查看、保存等。

23、检测报告：提供该型号或同系列型号的第三方检测机构出具的《检验报告》（复印件加盖制造商公章），出具检测报告的第三方检测机构需具备CNAS认可的检测能力范围：液氮生物容器、大口径液氮容器、真空绝热深冷设备等。

二、主要配置：

1、液氮罐主体：1台。

2、液位监控系统：1套。

3、数据中继器：1套。

4、配套冻存盒冻存架：1套。

5、配套机械臂：1套。

第3包 品目3-1全场景显微成像分析系统

数量：1套，每套技术参数如下：

一、技术参数：

（一）、全场景显微成像主机：

1．激光器：

1.1、数量：≥4根。

1.2、激光器1：

1.2.1、波长：405nm±5nm。

1.2.2、输出功率：≥10mW。，

1.3、激光器2：

1.3.1、波长：488nm±5nm。

1.3.2、输出功率:≥10mW.

1.4、激光器3：

1.4.1、波长：561nm±5nm。

1.4.2、输出功率：≥2mW。

1.5、激光器4：

1.5.1、波长：638nm±5nm。

1.5.2、输出功率：≥10mW。

2、固态LED光源：激发谱线（365nm±10nm、470nm±10nm、555nm±10nm、625nm±10nm）可切换。

3、内置检测器：

▲3.1、数量：≥4个。

3.2、光子检测效率≥40%@600nm，光子检测效率≥31%@700nm。

4、研究级全自动倒置荧光显微镜：

4.1、具备明场、荧光、IMC（霍夫曼观察法）、彩色明场。IMC具有立体效果，兼容塑料底耗材。

4.2、聚光镜，工作距离≥40mm，数值孔径≥0.45。

4.3、扫描载物台：

4.3.1、XY行程≥125mm×80mm；重复精度≤1μm；步进精度≤0.02μm。

4.3.2、最大速度≥35mm/s。

▲4.3.3、可放置≥4张玻片。

4.4、物镜：

4.4.1、配置：≥4个，至少1.6×（或1.5×）平场半复消色差物镜1个、10×平场半复消色差物镜1个、20×平场复消色差物镜1个、63×（或60×）平场复消色差水镜1个。

4.4.2、1.6×（或1.5×）平场半复消色差物镜：数值孔径≥0.05；W.D.≥1.54mm。

4.4.3、10×平场半复消色差物镜：数值孔径≥0.32；W.D.≥11.2mm。

4.4.4、20×平场复消色差物镜：数值孔径≥0.75；W.D.≥0.62mm。

4.4.5、63×（或60×）平场复消色差水镜：数值孔径≥1.20；W.D.≥0.22mm。

4.5、内置相机：

4.5.1、 相机（≥500万像素）≥4个。

4.5.2、量子效率（QE）：≥65%@536nm，量子效应≥45%@700nm。

▲4.5.3、可实现4个通道同时成像，单台相机成像速度≥25幅/s。

5、共聚焦针孔大小可调节；

6、线扫描速度≥3600Hz，可根据样品状态自动调节。

▲7、超高分辨率成像：xy分辨率≤120nm，Z轴分辨率≤200nm。

8、高光谱+相量拆分技术：

▲8.1、无需更换滤片实现DAPI、CFP、GFP、YFP、RFP、mCherry、Cy5等荧光成像。

▲8.2、可进行4通道同时成像或序列成像；多色同时成像下，可精准光谱分离。

（二）、活细胞培养环境控制

▲1、具备暗室和孵育箱

2、孵育箱：

2.1、温度控制范围：室温±3℃（正确）～45℃；精度：不超过±0.1℃。

2.2、CO2浓度：0～10%；精度：不超过±0.1%。

2.3、内置温度传感器，实时监测孵育箱的温度。

2.4、可通过软件进行环境控制。

（三）、采集控制工作站：

1、CPU：≥8核，主频≥3.10GHz；内存≥512G；固态硬盘≥8T；独立显卡，显存≥16G；彩色液晶显示器≥32英寸，分辨率≥3840×2160（补充）。

2、具备全自动样品区域找寻和自动对焦功能。

▲3、具备大图拼接、多位置标记与查找，多孔位智能编辑功能。

4、可以生成任意形状的无限数量的玻片/多孔板概览地图。

5、具备螺旋式扫描、往复式扫描模式。

▲6、可选择预定义的样本，至少包括玻片、细胞培养皿、细胞多孔腔室、多孔板等；可适应来自不同供应商的玻片与多孔板；也可以由用户定义。

二、主要配置：

1、全场景显微成像主机（含共聚焦成像模块）：1台。

2、活细胞培养环境控制系统：1套。

3、采集控制工作站（含软件）：1套。

第3包 品目3-2受激发射损耗超高分辨率显微镜

数量：1套，每套技术参数如下：

一、技术参数：

（一）、高分辨显微镜主机：

1、固体激光器：

1.1、数量：≥2根；

1.2、固体激光器1：波长 ，405nm±5nm；功率≥50mW。

1.3、固体激光器2：波长 ，488nm±5nm；功率≥20mW。

2、脉冲激光器1：

▲2.1、波长调节：485nm～685nm；调节步长≤1nm。

2.2、激光谱线高速切换，可自由选择激发谱线进行成像。

2.3、同时输出脉冲激光谱线：≥8条。

2.4、可连续调节激光强度。

▲3、脉冲激光器2：波长，775nm±5nm；功率≥1.5W；脉冲频率≥80MHz。

4、高效多色分光系统：声光调制晶体分光系统，无需滤光片和机械切换，最多可同时调节出≥8根激发谱线，每根激发谱线的强度均可独立调节，调节精度≤0.01%。

5、棱镜分光系统：发射光调节步进≤1nm, 连续检测荧光波长范围：410～850nm。

6、激光扫描共焦显微镜上超高分辨率扫描系统：

▲6.1、可做光学切片成像，xy分辨率≤50nm ；

▲6.2、共聚焦成像模式下最大扫描视场对角线长度≥22mm。

▲6.3、扫描速度≥10帧/秒@512× 512分辨率；各通道最大扫描分辨率≥8192×8192，灰阶深度≥16位。

▲7、内置二极管荧光检测器≥3个，每个荧光检测器都可做全光谱扫描和成像；量子探测效率≥58%@ 500nm；

8、荧光寿命传感成像分析系统

8.1、具备荧光寿命成像检测功能，可三个维度来精确检测光子。

▲8.2、采样频率≥10GHz，光子计数速度≥160 ×106 counts/s 。

▲8.3、检测时间分辨率：≤100ps。

8.4、可基于荧光寿命信息去除反射光和样品自发荧光，同时可截取两个光子到达时间窗口获取有效信号。

▲8.5、可通过测量平均荧光到达检测器的时间，利用荧光寿命信息直接对染料拆分, 能够有效区分光谱重叠而荧光寿命不同的荧光组分。

8.6、具备制冷设备；

9、显微镜部分

9.1、研究级全自动倒置显微镜，具备明场、荧光、微分干涉观察功能。

9.2、可通过彩色触摸屏、遥控器、机身按钮、共聚焦软件控制显微镜；

9.3、显微镜透射光源：LED。

9.4、荧光光源：金属卤素灯，寿命 ≥2000h，光纤导光。

9.5、XY电动扫描载物台：

9.5.1、行程≥80 mm×120 mm；步进精度≤20 nm，重复精度 ≤1μm。

9.5.2、Z轴调焦，重复精度≤20nm。

9.5.3、配备通用样品夹，适合直径24-68mm的培养皿，适合长度≤120mm的玻片。

9.6、电动聚光镜，可电动调节透射光和荧光的孔径光阑和视场光阑；矩形光阑≥6个；圆形光阑；≥6个。

9.7、全自动DIC调节，可直接在成像软件中调节棱镜角度，改变DIC浮雕效果。

9.8、电动荧光滤色块转盘≥6孔。

9.9、具备自动荧光强度管理系统，光强调节范围：10%～100%，≥5档可调

9.10、荧光激发块：

9.10.1、紫外激发滤块：激发，250～350m之间；发射：425nm±5nm，长通。

9.10.2、蓝色激发单色滤块： 激发，440～520nm之间；发射：497nm～557nm之间。

9.10.3、绿色激发单色滤块：激发，495～585 nm之间，发射：590nm±5nm，长通。

9.11、双目观察筒：倾角45º±5°；瞳距调节：55～75mm；

9.12、目镜：10×平场目镜，视场数≥22 mm，屈光度可调节。

9.13、物镜：

9.13.1、配置：≥4个，至少包括10×共聚焦专用干镜1个、20×共聚焦专用干镜1个、40×共聚焦专用干镜1个、100×专用油镜1个。

9.13.2、10×共聚焦专用干镜：N.A.≥0.4；W.D.≥2.5mm。

9.13.3、20×共聚焦专用干镜：N.A.≥0.75；W.D.≥0.6mm。

9.13.4、40×共聚焦专用干镜：N.A.≥1.30；W.D.≥0.17mm。

9.13.5、100×超高分辨率专用油镜：N.A.≥1.40；W.D.≥0.13mm。

（二）、图像采集处理工作站：

1、CPU：12核，主频≥4.7GHz；内存≥128GB；固态硬盘：≥512GB+1TB；机械硬盘≥8TB ；显卡： CUDA内核≥8000个，显存≥24GB；彩色液晶显示器≥36英寸，分辨率≥3840×1600。

2、三维重构软件：具有多种三维重构渲染方式，包括最大强度投影、透明、深度标识和阴影投影等方式，可对重构图进行任意角度旋转、平移、放大和缩小，可对每个荧光通道的强度、灰阶、伽马值及透明度进行独立调节。

3、具备全标本导航、全标本拼图功能，可自定义ROI形状的拼图，能拼接出长条形或圆形的大图；能指定不同ROI区域使用不同的物镜进行拼图；能一次性批量化扫描多个标本多个ROI拼图。

4、图像分析软件：具备细胞及细胞核识别功能；具备核计数和跟踪、细胞计数和跟踪、粒子计数和跟踪、细胞跟踪（相衬）以及物体检测（网格）、物体检测（斑点）、物体跟踪和谱系追踪功能。

第4包 品目4-1蛋白自动纯化系统

数量：1套，每套技术参数如下：

一、技术参数：

（一）、主机：

1、输液泵：

▲1.1、全自动柱塞泵≥3泵，泵头≥6个，泵头材质：钛合金；柱塞杆：蓝宝石柱。

1.2、具备恒压调速功能，自动根据压力调节流速输出。

1.3、具备自冲洗功能；

1.4、单泵流速范围调节：0.001～25mL/min；流速精度：不超过±1.2%。

1.5、粘度范围：0.3～10cp；RSD≤0.5%；

1.6、压力范围：0～27.5MPa。

2、检测器：

2.1、紫外检测器：可变四波长紫外检测器，检测范围：190nm-700nm，可任选4个波长同时监测。

2.2、电导检测器：具有保温外壳，检测范围：0.01mS/cm－999.9mS/cm，电导精确度：不超过±2%；

2.3、温度传感器：内置于电导流通池中，可实时对电导和pH进行温度补偿。

2.4、酸碱度（pH）检测器：

2.4.1、固定在阀门上，无需移动即可实现pH计的储存或校正；检测范围：0-14，精确度：不超过±0.1；

2.4.2、阀门上同时连接反压阀，具备背压模式、pH检测模式、pH校验/保护模式、直排模式。

3、具有柱前柱后压力检测功能。

4、流路：

4.1、可实现样品环（小体积）和样品泵（大体积）进样，可自动切换上样状态、进样状态和冲洗状态。

4.2、入口：≥24个；

▲4.3、样本收集通量：1-500个；

5、其它部件：

5.1、具备防buffer液自流装置。

5.2、具备气泡传感器：外置式，灵敏度≥3档可调，同一入口阀切换不同管路时无气泡带入系统。

5.3、电动混合器：≥2mL，可软件控制启停。

5.4、具备样品管温控模块，温控范围：0℃～50℃。

6、制造商通过ISO9001、ISO14001、ISO45001系认证并提供证书复印件。

（二）、控制工作站：

1、CPU：≥6核12线程，主频≥3GHz；内存≥16G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥23英寸。（补充）

2、中文控制软件；

3、方法和数据按项目储存，方法数据只能在该项目中打开，其他项目不可查看更改（提供软件截图）。

4、操作软件可直接将数据备份到SQLServer数据库中存储和管理。

5、具有一键自动积分功能。

6、具有用户权限控制、操作记录跟踪、数字签名等功能。

7、能通过程序编辑，控制所有硬件，支持Scouting及方法序列功能。

▲8、系统运行、数据处理、报告导出可手动添加TEXT说明，放在指定位置，标记结果随数据一起保存（提供软件截图）。

▲9、方法编辑中包含脚本模式和文本模式（提供软件截图）。

▲10、系统可通过手机软件实现远程数据监控，根据需要显示实时运行数据和图谱，并支持基本控制功能，包括运行方法、暂停、继续、保持、下个断点和结束。该软件可同时连接≥2台设备（提供软件截图）。

（三）、层析柜：

1、有效容积：≥1000L；

2、双层真空电加热玻璃门及中梁防凝露设计，具备自动加热模式、一直加热模式、关闭模式；

3、温控：

3.1、制冷方式：风冷。

3.2、箱内温度控制范围：2～8℃范围内；控温精度≤0.1℃；温度均匀性：不超过±3℃；

4、控制系统：

4.1、微处理器控制系统，具备上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度等多路传感器，

4.2、具备开门、断电、电池电量低等报警指示功能；

4.3、具备密码保护功能；

5、组分收集器：

5.1、支持固定体积收集、峰收集、电导收集、斜率收集方式。

▲5.2、收集范围：0.1mL～300mL.，具备防滴漏装置。

5.3、配备2个15ml收集架，兼容96孔板、1.5mlEP管、50ml离心管、300ml玻璃瓶等收集架。

三、主要配置：

1、主机：1台。

2、控制工作站（含软件）：1套。

3、组份收集器：1台。

4、层析柜：1台。

第4包 品目4-2全自动蛋白表达定量分析系统

数量：1套，每套技术参数如下：

一、技术参数：

（一）、全自动蛋白表达定量分析仪主机：

▲1、蛋白上样、分离、固定、抗体孵育、抗体杂交与洗涤和化学发光信号检测在主机内完成，无需制胶和预制胶、无需转膜。

▲2、蛋白质分离原理：根据分子量大小分离蛋白样品；分离范围：2～400kDa。

3、蛋白质分离过程实时监控，并以影像的形式保存，可随时回放分离过程。

4、信号检测方式：化学发光检测法。

▲5、样本通道≥24个，同时运行≥24个独立样品，各样本通道完全独立，在同一轮检测实验中，每个样本通道中均可以各自使用不同抗体孵育，可以各自检测不同种类的蛋白质。

6、样本量：0.6～1.2µg（BCA法测定总蛋白含量）。

7、样品体积：≤5µL/well。

8、反应体系：整个检测过程都在样品管里完成，无需转印仪、干燥仪、电泳扫描单元、印迹单元。

9、单次运行时间：≤3.5h。

10、定量重复性： CV≤20%。

11、分子量准确性：CV≤15%。

（二）、数据采集分析工作站：

1、CPU：≥2核4线程，制程工艺：≤14nm主频≥4.1GHz；内存≥8G；硬盘≥128G；彩色液晶显示器≥20英寸； 打印机：标准黑白激光打印机。

2、软件可控制整个系统全自动运行，用户可定义样品，设置检测流程

3、具备蛋白质表达定量分析功能，可自动给出蛋白分子量大小、信噪比、百分比和峰面积；同时根据峰形图换算出相应条带图。

二、主要配置：

1、全自动蛋白表达定量分析仪主机：1台。

2、数据采集分析工作站（含分析软件）：1套。

第5包 品目5-1细胞计数仪

数量：2台，每套技术参数如下：

一、技术参数：

- 样品成形技术：样品台具有纳米涂层，直接加样，即擦即用，无需一次性细胞计数板或清洗可重复使用的计数板。

- 检测浓度范围：1×103–3×107个细胞/ml。

- 光学通道：≥5通道（包含明场、台盼蓝、AO、PI、GFP等）。

▲4、细胞直径范围：2-250um。

▲5、物镜倍数：4倍或者10倍光学级别物镜。

6、样品量：≥4个样品。

▲7、样品体积：可变，至少包含5ul、20ul、40ul中的两种加样体积。

8、检测速度：明场&荧光≤10秒/个样本。

▲9、检测视野：≥5个视野检测。

10、明场照明：白光LED。

11、对焦方式：自动聚焦和手动聚焦，可每孔独立聚焦。

12、曝光模式：台盼蓝和AOPI模式下，仪器自动调整曝光度，无需人为干预。

13、成像元件：cmos相机≥500万像素。

14、贴壁细胞模块：可兼容多孔板、T25、培养皿等，无需消化细胞即可检测贴壁细胞的汇合度等参数。

15、导出的结果：包含实验名称、样本ID、活细胞数/ml、死细胞数/ml、活率、直径分布图、结团细胞数量直方图、结团率、细胞稀释比例、高清细胞图等。导出形式包括：pdf、高清图、excel。

16、显示：≥7英寸触摸屏，无需配置电脑。

17、内存：≥120G。

二、主要配置（单台）：

1、主机：1台。

2、加样台：1套。

3、电源线：1根。

4、操作手册：1份。

第5包 品目5-2二氧化碳培养箱

数量：8台，每台技术参数如下：

一、技术参数：

1、加热方式：6面直热式。

2、温度控制范围：室温+4-60℃，温度设置精度0.1℃；温度波动性≤±0.1℃，温度均匀性≤±0.25℃。

3、探测器：

3.1、具备红外线（IR）CO2探测传感器，CO2控制范围0-20%，CO2 控制精度≤±0.1%；

3.2、具备氧化锆O2浓度探测器，O2 浓度控制范围1-21%，O2控制精度≤±0.1%。

▲4、灭菌方式：≥180℃干热灭菌，无需拆卸组件进行灭菌消毒，具有一键灭菌功能。

▲5、采用无风扇设计（需提供实物图片）。

6、操作：LCD触控操作屏≥7英寸。

7、参数设置方式：进度条式拖动、对话框式，可选择。

8、存储程序：≥4个常用参数。

9、箱体有效容积：≥170L。

▲10、温度传感器:在培养箱的不同部位配备≥3个独立温度传感器。

11、外形尺寸（宽×深×高)：≤ 710×700×900mm（含底座)。

12、内腔尺寸（宽×深×高)：≥ 530×420×700mm。

13、重量：≤105kg。

14、托板：可拆卸式不锈钢托板需能灵活组合，托板和支架无需工具即可拆卸。

▲15、需可支持升级耐CO2摇床，最高转速≥350rpm/min，12.5/25/50mm三级振幅可调。

二、主要配置（单台）：

1、主机1台。

2、不锈钢加湿盘1个。

3、不锈钢托板3个。

4、CO2供应进气管1.5米1根。

5、N2供应进气管1.5米1根。

6、说明书等材料1份。

第6包 品目6-1倒置荧光显微镜

数量：2台，每台技术参数如下：

一、技术参数

1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离：45mm。

2、观察方式：包括明场、相差、荧光和彩色明场观察模式；无需暗室，可在自然光条件下进行荧光样本的观察和图片采集

3、载物台：

3.1、X-Y移动行程：≥120×80mm，Z轴分辨率≤0.15um

3.2、可更换的容器支架适配器，可用于实验室常用的6-384多孔板、35～100mm培养皿、培养瓶和荧光切片。

4、物镜转盘≥5位。

5、物镜

5.1、配置：≥4个，至少包括4×平场半复消色差荧光相差物镜1个、10×平场半复消色差荧光相差物镜1个、20×平场半复消色差荧光物镜1个、40×平场半复消色差荧光物镜1个

5.2、4×平场半复消色差荧光相差物镜：NA≥0.13，WD≥10.58 mm。

5.3、10×平场半复消色差荧光相差物镜：NA≥0.30，WD≥7.13 mm。

5.4、20×平场半复消色差荧光物镜：NA≥0.45，WD≥6.12mm（NA≥0.45，WD≥6.23mm）。

5.5、40×平场半复消色差荧光物镜：NA≥0.6，WD≥1.79 mm。

6、配备相差环，适用于4×、10×、20×、40×物镜。

7、聚光镜： WD≥60 mm，NA≥0.58。

8、透射光光源：LED，使用寿命≥50000h，可调节光源强度，调节后可自动记忆；

9、荧光激发光源：

9.1、红、绿、蓝三色LED荧光光源，使用寿命≥50000h。

9.2、每个LED 荧光光源可独立操控开启关闭。

9.3、激发光强能量调节范围：0%-100%。

9.4、激发波长光谱范围：340nm～700nm；

▲9.5、每个LED独立的滤光片，兼容DAPI、CFP、GFP/FITC/AF488，RFP/AF568、Texas Red/AF594/mCherry、Cy5/AF647、Cy7和Qdot等染料。

10、荧光成像通道：≥4个，明场通道≥1个

11、成像系统：

11.1、内置单色CMOS，像素尺寸≤3.45μm/pixel，实际输出像素≥320万，成像图片分辨率≥2048 ×1500、

11.2、最大成像速度：≥30 fps。

12、控制系统：

▲12.1、电脑主机系统内置于显微镜主机内，缓存空间≥10G（可存储≥1500张JPEG图片），自带防火墙预防电脑病毒侵染系统。

12.2、彩色液晶显示屏≥18英寸，分辨率≥ 1900 × 1000像素，倾斜度可调。

12.3、显微图像控制及分析软件

12.3.1、可一键自动聚焦，完成自动粗调和微调。

12.3.2、同一视野不同光通道之间可分别调整最合适的焦平面，调节后可自动记忆。

12.3.3、可对活细胞连续动态成像，可延时成像生成视频文件。

12.3.4、具备自动细胞计数、自动荧光定量和自动汇合率计算和关心区域(ROI)的面积、周长等测量功能。

13、可整体放置于超净台或安全柜中进行观察和拍照等操作，可定期进行紫外线照射消毒和灭菌。

二、主要配置（单台）：

1、倒置荧光显微镜：1台。

2、通用、玻片、孔板适配器：1套。

第6包 品目6-2全光谱多功能酶标仪

数量：1台，每台技术参数如下：

一、工作条件：

1、电源：AC200-250V，50±2Hz。

2、温度范围：18-28℃。

3、湿度：≤60%。

4、空气过滤：不得有粉尘或烟雾。

5、桌子承重：≥50kg。

二、主要技术要求：

（一）	常规指标

1、光路设计：标配光栅光路和滤光片光路双系统。

2、检测功能：支持光吸收、荧光(FRET)、化学发光。

3、光源：高能氙闪灯。

4、检测器：PMT检测器。

5、光谱扫描模式：终点光谱扫描，动力学光谱扫描；支持光吸收1nm间隔扫描。

6、温控范围：室温+4-45℃。

7、振荡振荡模式：圆周、轨道、双轨道；速度、幅度可调。

8、读板类型：6-384 孔板（兼容带盖不带盖），32位超微量检测板。

9、测量顺序：标配6种不同测量顺序，满足不同方向复孔之间时间测量要求。

（二）标准配套软件

1、控制和分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等直观数据显示方式。

2、中文、英文、西班牙语等≥8种语言选择设置，Windows 直观界面，无安装限制。

3、智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复，仪器开机自检，错误报警等。

4、智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置。

5、可控制仪器进板出板、孵育、震荡等操作，可实现多步骤快速动力学反应。

6、可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；可保存标准曲线随时调用。

（三）光吸收检测

▲1、波长范围：200-1000 nm，1nm间隔。

▲2、带宽范围：200-1000nm。

3、准确性：SD≤0.003Abs or CV≤1.0%。

4、DNA A260 nm灵敏度（96-half area plate，50μL）：≤1ng/μL。

5、浊度灵敏度：≤5FTU。

6、可配置超微量检测板，可同时测定≥32个微量核酸样品，上样量2L-10μL，非耗材可反复使用，且同时兼容比色杯检测。

7、检测速度：96孔板≤10s。

8、光谱扫描速度：≤20s（200-1000nm，1nm步进）。

（四）荧光检测

1、滤光片选择：2个8位滤光片轮（标配3对滤光片和5个可选位）。

2、荧光检测灵敏度：≤ 2 fmol 荧光素/100μL。

3、荧光动态范围：≥ 6个数量级。

4、荧光波长范围：激发波长200-710nm，发射波长210-720nm。

5、标配滤光片波长范围：Ex 345nm/25nm Em 450nm/40nm ; Ex 485nm/15nm Em 525nm/15nm ; Ex 555nm/15nm Em 615nm/45nm。

6、双标记检测速度：≤1s。

7、检测速度：96孔板≤20s。

8、测量时间：10-1000ms。

（五）化学发光

1、滤光片轮空位用于直接检测，预留5个可选滤光片位。

2、化学发光灵敏度：≤1 fmol ATP/10μL at 1 s。

3、化学发光检测波长范围：200-720nm。

4、化学发光动态范围：≥6个数量级。

5、串扰（96 well white plate）：≤0.1%。

6、检测速度：96孔板≤20s。

7、测量时间：10ms-10 s。

三、主要配置：

1、主机：1台，包括光吸收、荧光、化学发光。

2、分析软件：1套，包括中英文在内8种语言版本。

第6包 品目6-3小动物活体成像

数量：1套，每套技术参数如下：

一、主要用途：用于小动物体内发光成像，小动物体内荧光成像、小动物结构成像。

二、技术参数：

（一）小动物活体成像主机：

1、CCD成像单元：

★1.1、零缺陷、科研级高灵敏背部薄化、背部感应制冷型传感器，制冷温度≤-90℃。

1.2、分辨率：≥1000×1000。

1.3、像素尺寸： ≥13μm×13μm。

1.4、量子效率：≥95% @ 520nm～630nm ，≥80% @ 460nm～780nm

1.5、大光圈广角镜头（焦距≤25mm），自动聚焦。

2、荧光成像部分

★2.1、荧光激发光源：内置LED光源≥20个（≥10个不同波长）

2.2、激发光滤光片位置≥20个，每个波长的滤光片均固定于对应光源上，无需进行切换。

2.3、配备激发光滤光片≥20个；波长包括：430nm±15nm、465nm±15nm、500nm±15nm、535nm±15nm、570nm±15nm、605nm±15nm、640nm±15nm、675nm±15nm、710nm±15nm、745n±15nm。

★2.4、发射滤光片轮≥24位，配备≥18种不同波长滤光片，波长包括500nm±10nm、520nm±10nm、540nm±10nm、560nm±10nm、580nm±10nm、600nm±10nm、620nm±10nm、640nm±10nm、660nm±10nm、680nm±10nm、700nm±10nm、720nm±10nm、740nm±10nm、760nm±10nm、780nm±10nm、800nm±10nm、820nm±10nm、840nm±10nm；全自动软件控制，自动切换。

2.5、滤光片透过率≥95%，截止深度：≥OD7。

2.6、激发滤光片直径≥15mm ；发射滤光片直径≥45mm。

3、X光成像部分

3.1、符合GBZ 115-2002《X 射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》和GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》，无需特殊环境即可保证实验安全。

3.2、管电压调节范围：20～80kV。

3.3、焦点尺寸：≤45um

▲3.4、探测器：线阵式平板探测器，成像分辨率≤2300×70。

3.5、配备X光专用滤光片。

3.6、 X光模块与活体成像主机一体化设计，可由软件直接全自动控制照射时间等功能。

▲3.7、具备X光钥匙开关、工作警示灯和紧急停止按钮。

4、多功能成像暗箱

4.1、全密闭暗箱，磁吸式前开门计；开门自动照明，摆放样本后无需关门即可实时在电脑端预览，且预览视野即拍照视野。

4.2、面板则指示灯，可根据设备状态显示不同效果。

4.3、通过载物台自动升降调节成像视野，成像视野≥250mm×250mm，可同时进行≥10只小鼠麻醉成像，并直接导出图像数据。

4.4、配有温控载物台，温度可调节，软件可实时显示温度状态。

▲4.5、可以进行恒河猴等灵长类动物的成像（提供同系列产品被SCI收录的文献证明至少一篇）。

（二）图像采集处理工作站：

1、CPU：≥8核，主频≥2.5GHz；内存≥16G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥23英寸。

2、具备单张拍摄、多张拍摄、序列拍摄模式，可显示叠加图像、明场图像、发光图像、荧光图像、X-ray图像，可自动将X-ray图像与发光或荧光图像进行叠加。

3、探针库≥100种常见探针，可直接选择探针名字并自动跳转至对应滤光片组。

4、软件自动存储以拍摄时间加自定义命名内容为后缀的原始数据，即拍即存。

5、具备批量化导入/导出数据功能，可导出图片、原始数据和excel表，可导出当前图片，也可自定义多张导出。

▲6、具备量化归一分析功能，提供[p/s/cm²/sr]和[(p/s/cm²/sr)/(μw/cm²)]国际标准单位，用于量化分析不同拍摄条件的实验数据，数据可接用于文献发表（提供同系列设备被SCI 收录的影响因子30 分以上的动物活体实验文献不少于3 篇）。

7、具备像素合并功能，像素合并范围：1×1～16×16；调节档位：≥5档。

8、具备多图分析功能，可对多张图片一键同时处理分析及组合导出，。

9、可以进行表面线性的光强度对比，自动评估感兴趣的区域强度变化趋势。

10、图像具备3D峰值显示功能，软件可立体化展示小鼠、大鼠等实验数据，并直接判读

▲11、具备荧光光谱分离功能，可进行多色光谱拆分，至少包括罗丹明B和FITC的荧光信号分离；软件可拆分出多种标记物的光谱图并单独进行分析。

12、配套软件不限安装电脑台数和使用次数，无需额外购买使用权限。

（三）多功能气体麻醉系统：

1、适用麻醉剂：异氟烷

2、气体输出量调节范围：0～1.0 L/min。

3、麻醉气体输出浓度调节范围：0～5%。

4、配备专气体麻醉接口及≥10通道面罩，单路可控，用于实验动物在成像时的麻醉

5、具备小鼠固定装置及黄白双色照光源，用于尾静脉注射辅助操作

6、一体化集成尾静脉注射装置、空气泵、挥发罐、流量控制、废弃回收等装置

（四）细胞标记鉴定模块：

1、灵敏度：≤10amol ATP或≤20zmol 荧光素酶

2、线性范围：≥7个数量级。

三、主要配置：

1、小动物活体成像主机：1台。

2、图像采集处理工作站（含软件）：1套

3、多功能气体麻醉系统：1套。

4、细胞标记鉴定模块：1个

四、其他要求

1、中标后3-5个工作日内中标方按照采购人要求进行现场产品演示。如发现虚假应标，采购人有权将向有关部门反映追究投标方和厂商的相关责任，因虚假应标造成采购方重大损失的根据招标法追究投标公司和厂商的民事和刑事责任。

第6包 品目6-4全自动移液工作站

数量：1套，每套技术参数如下

一、工作条件：

1、电源：AC200-250V，50Hz。

2、温度范围：18-28℃。

3、空气过滤：不得有粉尘或烟雾。

4、桌子承重：≥70kg。

二、主要技术要求：

1、具有12+4块标准化（SBS）甲板，与符合 ANSI/SBS 标准的管、微孔板、深孔板、储液器和适配器兼容，可以通过自定义器具实现更多板材兼容适配。

▲2、运动系统x-y-z三轴精准控制，精度≤0.1um，主机配置电容探针，具有X-Y-Z三轴自动校准功能。

3、移液器原理：采用空气置换技术，提供1-1000μL移液，支持无需导电枪头的液位感应功能。

▲4、配独立移液器：2款8通道；可支持2个8通道移液器，可自行更换。

5、移液精度：8通道移液器（5-1000ul），5ul，CV≤±4%（每把移液器均具有独立检测报告）

6、配置转板扳手：移动速度范围300-350 mm/s，抓取力度≥20N。

7、设备开放软件权限，兼容图形化的在线编辑器和pathyon编程方式写入实验方案。

8、设备100%开源系统，不锁定耗材，客户可根据需要调整优化实验流程、试剂、耗材

9、操作系统支持Windows 10或更新版本、macOS 10.10或更新版本，Ubuntu 12.04或更新版本。

三、主要配置：

- 全自动移液工作站主机：1台。

- 抓手机械臂：1套。

3、8通道移液器5-1000UL：1套。

4、8通道移液器1-50UL：1套。

第7包 品目7-1手术显微镜

数量：1套，每套技术参数如下

一、技术参数：

（一）、显微镜：

1.物镜焦距：F200mm。

2.工作距离：≥190mm。

3.主镜放大倍率：f200: 4X、6X、10X、16X、25X。

▲4.主镜视场直径：φ58、φ38、φ23、φ14、φ9mm。

5.目镜倍率：12.5X。

6.最小视度调节范围：≥±7D。

7.瞳距调节范围：55-75mm

8.变焦范围：主镜/副镜：45°。

▲9.变倍因子：转鼓：0.4、0.625、1、1.6、2.5。

10.光轴间距：26mm。

11.副镜放大倍率：手动6X、10X、16X。

12.副镜视野直径：φ35、φ23、φ16mm。

13.照明电源：医用卤钨灯冷光源照明。

14.主照明（角度/光斑直径）：6°/≥φ50mm。

15.同轴照明（角度/光斑直径）：0°/≥φ50mm。

16.斜照明（角度）：25°。

17.裂隙照明：裂隙宽度可调，角度可360°旋转。

▲18.滤色片：隔热片、黑点片、无赤片、钴蓝片。

19.照明范围：同轴照明物面照度：≥30000Lx。

20.微调教行程及速度：≥50mm，≤2mm/s。

21.X-Y移动范围及速度：≥50×50mm，≤2mm/s。

22.横臂最大伸展半径：≥1000mm。

23.垂直调节范围（地面到大物镜）：850-1350mm。

24.脚控：控制微调焦、变倍、X-Y微位移。

25.电源：AC110—220V，50Hz。

26.输入功率：≤500VA。

（二）、图文处理系统

1、摄像机

1.1、有效像素：≥1920(H)×1080(V)；

★1.2、灵敏度：1000mV/Lux-sec；

1.3、支持的分辨率和帧率：1920x1080@60fps；

1.4、中心清晰度：1000LW/PH(Center)；

1.5、信噪比：≥26dB；

1.6、灵敏度：≤ 0.65V/lux-sec@550nm；

1.7、最低照度：≤0.2lux；

1.8、具有自动曝光控制功能；

1.9、具有自动白平衡功能；

  - 具有自动增益控制功能；

1.11、可调节参数：亮度、对比度色饱和度色调清晰度伽玛白平衡逆光对比曝光度。

2、显微镜视频接口：原装视频接口。

- 录像工作站功能

3.1可连接各种显微镜影像设备，应用于眼科；

3.2提供病人基本资料项目，模板可自由增加、修改、删除；

3.3、可储存图文病例；

3.4、可预览动态图像，不需按其它键就可显示动态窗口，拍照实时显示。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、显微镜镜头：1套。

3、显微镜支架：1个。

4、手术图像处理系统：1套。

第8包 品目8-1智能凝胶成像系统

数量：1套，每套技术参数如下

一、工作条件：

1、电源：AC200-250V，50Hz。

2、温度范围：18-28℃。

二、主要技术要求：

1、摄像机：

1.1、灰度值：≥16 bit；

▲1.2、分辨率：≥3072×2048，≥630万像素；

1.3、动态范围：≥3.4 OD；

1.4、镜头光圈：≥2/3寸。

2、暗箱：

▲2.1、平板电脑：≥9.5英寸，分辨率≥1024×768，Windows操作系统，全触控操作；

▲2.2、透射光源：高强度UVB紫外LED，全自动进出样品台，红外感应式开关，无需手动触碰；

2.3、蓝光光源：两侧落射LED，能量强度可调，可用于SYBR Green，Gel Green等成像应用；

2.4、白光光源：两侧落射LED，能量强度可调，用于照明以及考马斯亮蓝或银染色的蛋白胶、胶卷或膜；

▲2.5、暗箱面板具有电容式触控电源开关，可对仪器运行状态的实时监控（提供设备运行照片）；

▲2.6、配备透射白光转换板，可用于考染或银染的蛋白胶，胶卷或膜成像。

3、图像分析软件：

3.1、系统软件包括图像获取软件以及图像分析软件；

▲3.2、支持中英文双语操作；

3.3、可自动聚焦，无需手动，可实现一键拍照；

3.4、支持过曝提示功能，在拍摄结果中显示过曝像素；

3.5、支持正反色显示功能，可根据需要进行切换；

▲3.6、可识别加载原始数据，而非图片格式文件；

3.7、可对图像进行裁剪、旋转，添加箭头、文字等操作；

3.8、具有三步式泳道及条带分析功能，可以快速计算蛋白质和核酸的分子量及质量；

3.9、可手动或自动定义特殊感兴趣区域（ROIs），并进行灰度分析；

3.10、具有斑点计数功能，可对培养皿进行菌落计数；

3.11、设备自动保存使用记录及使用状态，符合GLP规范。

二、主要配置：

1、智能凝胶成像系统主机：1套。

2、多功能成像暗箱：1套。

3、触摸屏：1套。

4、相机：1台。

5、光源：1套。

6、透射白光转换板：1套。

7、切胶防护板：1套。

8、软件：1套。

第9包 品目9-1激光捕获显微切割系统

数量：1套，每套技术参数如下

一、技术参数

（一）红外激光捕获：

1、适用于单细胞或少量细胞的捕获。

▲2、电动机械手臂把帽盖安放到玻片上，红外激光激活帽盖底部材质粘连目标样品，直接粘取玻片样品到帽盖底部。电动手臂把带有采取样品的帽盖安放到QC质检台上进行观察确认。整个采集过程，帽盖采集面与非采集物质保持无接触状态。

3、可通过软件操作指定红外激活点位置，粘取点直径设置范围：15μm～60μm。

4、红外激光：二极管激光，波长：≤808nm，功率调节范围：0-150mW，

5、适用玻片种类：普通玻璃玻片（非吸附），PEN玻璃膜玻片和金属框架膜玻片。

6、支持玻片尺寸：1英寸×3英寸，1.5英寸×3英寸，2英寸×3英寸。

7、适用采收样品种类：冰冻切片，石蜡切片，普通存档切片。

▲8、可使用≥3种帽盖捕获样品，至少包含适合捕获直径30微米以上样品的盖帽，以及适合捕获直径30微米以下小尺寸样品的盖帽。

9、质检台检测：

▲9.1、帽盖质检位置≥4个。

9.2、可在检测样品的同时，对所采集样品的临近组织进行消融。

（二）紫外激光显微切割部分：

1、可用于大面积尺寸单样品的采集、帽盖区域内多样品的采集、分离无污染培养皿里的活细胞以及微小染色体的切割分离。

2、通过物镜把脉冲紫外激光聚焦在样品上并切割样品，用红外激光激活帽盖底部高分子膜粘连切割的样品，使用机械臂把粘连有切割样品的帽盖移动到质检平台上。整个采集过程，帽盖采集面与非采集物质保持无接触状态。

3、采集尺寸≥18μm。

4、最大切割尺寸为整张玻片相机内可视尺寸。

5、可使用软件画出需分离的圆形、方形单个/多个目标，也可以手动描绘具体不规则形态的目标。

6、紫外激光：

6.1、固态主动调Q激光。

6.2、波长：≤355nm。

6.3、单脉冲能量调节范围：0～40uJ；可调输出能量范围：0～100%。

6.4、适用玻片种类：玻璃玻片、PEN玻璃膜玻片、金属框架膜玻片和活细胞专用培养皿。

6.5、支持玻片尺寸：1英寸×3英寸，1.5英寸×3英寸，2英寸×3英寸。

6.6、适用采收样品种类：冰冻切片、石蜡切片、普通存档切片和活细胞采集。

6.7、帽盖≥3种，至少包含适合捕获直径30微米以上样品的盖帽，以及适合捕获直径30微米以下小尺寸样品的盖帽。

6.8、粘连点大小、间隔和数量可以任意调节。

6.9、切割线宽可调，最小≤1μm。

6.10、质检台帽盖质检位置≥4个。

6.11、可在检测样品的同时，对所采集样品的临近组织进行消融。

6.12、紫外激光模组配置安全保护开关。

（三）内置显微成像部分：

▲1、全数字去目镜成像系统，支持三通道荧光模组和相衬功能。

2、电动平台行程：≥155×125mm；最小步进≤0.04μm；重复定位精度≤1μm。

3、平台插件：至少支持1英寸×3英寸载玻片插件、1.5英寸×3英寸和2英寸×3英寸载玻片插件、圆形培养皿插件。

▲4、物镜：配备2×、4×、10×、20×、40×以及60×长工作距离平场消色差物镜；20×物镜同时支持荧光和相衬功能。

5、照明系统：LED光源，寿命≥10000h。

6、荧光通道：

6.1、配备DAPI、FITC、TRIC 三通道荧光模组。

6.2、DAPI荧光模组：激发，375nm/28nm；发射，460nm/50nm。

6.3、FITC荧光模组：激发，480nm/30nm；发射，535nm/40nm。

6.4、TRIC荧光模组：激发，635nm/60nm；发射，560nm/40nm。

7、彩色相机：最高分辨率≥3600×2700。

8、黑白相机：≥100万像素，可实现实时荧光显示。

（四）机械臂：

1、电机≥3个；X轴电机与Z轴电机控制双轴移动。尾端微型电机控制拾取、放置帽盖。

2、提供可拆卸机械手臂通用接口，可扩展连接其他微操作电动工具。

（五）、控制系统：

1、CPU：≥16核，主频≥4.6GHz；内存≥8G；硬盘≥256G；彩色液晶可绘显示屏24英寸；分辨率≥3840×2160。

2、所有操作仅在一个软件下进行。用户界面具备观察、描画以及切割全程功能。

3、可在任意物镜下描画选取目标样品。

4、支持全局扫描、局部高倍高清扫描。

5、具备手动、自动对焦功能。

6、具备手动、自动曝光功能。

7、荧光模式可自由切换，并拍照AI合成。

8、红外打点可有序、自由分布，打点大小控制。

9、支持红外打点、紫外激光切割、移动QC站观察三个步骤分步操作和一键连续操作。

10、实现单盖帽多区域提取多个样品。

11、可实现第三方标记图片导入映射到相邻切片，实现切割捕获标记样品。

12、开放网络端口给第三方软件，可直接导入标记数据来实现切割捕获标记样品。

（六）数据传输模块：

在离线方式、非互联网情况下，支持利用手机APP扫码，单向点对点传输实验数据（仪器电脑到手机，手机不能到仪器电脑），仪器数据格式不限并可设置安全码，仪器数据可溯源。

第10包 品目10-1数字PCR

数量：1台，每台技术参数如下

一、技术参数：

（一）主机：

▲1、数字PCR可自动完成样本转移、微滴生成、PCR扩增和信号检测的全部过程，无需人工转移样本到专用芯片中。

2、微滴生成：

2.1、生成方法：采用振动注射方法,对荧光PCR反应体系进行微滴化处理，将靶标核酸分子随机分配进独立的油包水（W/O）微滴中。

▲2.2、微滴大小调节范围：0.3nL～5nL（提软件截图证明）

▲2.3、微滴制备数量：无需拼孔，单个样本单孔的液滴生成数≥20000个；可设置液滴数量：5000～30000。（需提供软件截图）。

▲2.4、微滴生成油自动加注到芯片中，无需密封于芯片中，软件界面显示生成油余量。

3、反应体系装载区模块温度控制范围：2～8℃。

4、反应体系：

4.1、反应体系全自动封膜、封盖。

4.2、每个样品最小反应体积≤25μL。

5、有温度梯度功能，可以一次实验内寻找最佳反应条件。

6、检测：

6.1、检测方法：染料法、探针法、一步法检测通道：≥3个荧光通道

6.2、信号采集：采用CMOS相机进行拍照采集信号，像素≥4500万

7、软件功能

7.1、可导出原始数据，也可以单独导出PNG图像直方图、一维散点图、二维散点图、浓度图、不确定曲线、结果电子表格。

7.2、可自动获取阈值，并可手动修改保存；且每个样本可单独设置阈值；具有直方图、一维散点图、多维散点图、不确定性分析曲线等

7.3、具备质量软件，可自动对每个微液滴进行质控，也可手动进行质控查看、修改、保存操作。

7.4、具备离线软件，可自动进行微液滴分簇；支持多重自动分析，可获取每个样本中含有靶分子的起始拷贝数或浓度；可对一维散点图上单个液滴进行原始图片质控。

7.5、反应结束后，可对生成的微滴进行重新拍照，可对初始实验前人为误操作进行修正。

7.6、实验开始前可对仪器内耗材就位进行检测  （提供软件截图）

8、设备工作空间内置循环过滤装置，可紫外消毒。

9、仪器内部有定位框和盖压板支架。

▲10、配备16和24两种通量耗材模块。

（二）耗材：

1、包括加样针、底板、上盖组成，PCR反应前就可形成完全密闭空间，无需额外添加吸油海绵。

▲2、上样耗材：可选用实验室通用型PCR八连管，无需手工转移样本，不使用专用芯片。

▲3、可提供8孔板和4孔板两种耗材。

4、可提供一步法RT-dPCR预混液

▲5、可提供具备医疗器械注册证的BCR-ABL定量检测试剂盒。

第11包 品目11-1兽用恒温升降手术台YHS-04

数量：1台，每台技术参数如下

一、技术参数：

1、手术台设计：不锈钢板制作，台基采用滚动设计，具有固定锁紧螺栓。

2、台面离地高度范围：760-1060mm，采用电动系统控制。

3、V型台面设计，便于污物导出。

4、台面尺寸：≥1400x650mm。

5、台面左右最大倾斜角：≥±15°，机械手动操作。

6、台面挟持折转角度范围：0-45°。

▲7、恒温控制范围：室温-50℃，预热时间≤20分钟。

8、电源：AC110-220V，50Hz。

9、托盘部分，可二端随意使用。

10、输液架可二端随意使用，可随意调节高度。

11、可根据需要配置网格附件。

二、主要配置：

1、手术台：1台。

2、恒温控制内置：1套。

3、脚踏开关：1个。

4、托盘：1个。

5、输液架：1个。

6、电源线：1根。

第11包 品目11-2立式手术无影灯

数量：1台，每台技术参数如下

一、技术参数：

1、采用几处不同位置光源聚焦方式，消除手术时使用人员头、肩、手等部位造成的阴影。适用于医疗单位及实验室的各类手术照明。

2、无影灯由5个LED灯组合而成，各自的反射面反射再经过汇聚型光学透镜在手术区域形成不同聚焦位置的光域，实现表面和深部均匀的照明效果。

3、不发射IR（红外线）或者UV（紫外线），不对皮肤有刺激作用。

4、灯泡类型：LED冷光源，灯平均寿命≥20000小时。

5、灯臂关节数：≥3个，臂展范围≥1600mm。

▲6、照度：≥55000Lux。

▲7、色温：4500±500K。

8、高显色性，Ra值≥96。

9、光斑直径范围：160-220mm，光斑大小和光域范围可调。

10、照明深度：≥600 mm。

11、温升（工作区域）：≤13℃。

12、术者头部温升：≤2℃。

13、电源：AC220V±10%，50Hz。

14、灯泡额定电压：≤24V。

15、灯泡额定功率：≥25W。

16、输入功率：≤150VA。

17、提供详细的安装指导和调试服务，确保无影灯在手术室中正常运行

二、主要配置：

1、无影灯及Led灯组（内置）：1套。

2、底座及支架：1套。

3、电源线：1根。

第12包 品目12-1病理切片扫描仪

数量：1台，每台技术参数如下

一、工作条件：

1、海拔高度：≤2000米。

2、温度范围：10-30℃。

3、相对湿度：≤73％。

4、电源：AC220V，50Hz，功率≤300VA。

二、主要技术要求：

1、全自动封闭无人值守明场扫描，一次装载标准玻片数≥5片，玻片规格：26(±1)x75(±1.5)mm，厚度范围0.9-1.2mm。

▲2、面阵扫描方式：采用CMOS，像素≥1500万，帧率≥50帧/秒；扫描图像分辨率≤0.1μm/pixel。

3、采用40倍单物镜。

▲4、支持鼻分泌物涂片数字成像扫描（支持无盖玻片扫描），全片所有分泌物区域的扫描时间(含定位、寻焦、扫描和拼接)≤6分钟。

5、Z轴支持双级对焦；预对焦重复定位精度≤1.0μm；细对焦重复定位精度≤100nm。

▲6、图像（WSI）须默认以TIF、JPG、PNG标准通用格式实时输出和保存，不得通过二次转码等方式实现，通用格式支持临床和科研对WSI图像的实时使用。

7、扫描模式：支持手动扫描和自动扫描两种模式。

8、扫描区域选择：支持扫描区域的自动识别和定位和手动自定义扫描区域。

9、寻焦方式：支持自动寻焦和手动寻焦两种寻焦方式。

10、图像融合：支持z-stack多层扫描和多层融合功能。

11、扫描图像支持不同图像精度的输出和保存，可选择存储普通图像质量和高质量图像。

12、玻片编码识别：至少包括人工输入、制表导入、自动识别条形码或二维码和OCR识别等模式。

▲13、配套鼻分泌物涂片中炎症细胞识别与辅助诊断系统，3分钟内完成WSI全片中炎症细胞的识别、分类和报告生成；

▲14、鼻分泌物涂片中炎症细胞识别与辅助诊断系统无需绑定特定试剂或制片方式，兼容当前同仁医院采用的主流的试剂和制片方式。

15、鼻分泌物涂片中炎症细胞识别与辅助诊断系统支持与病理科管理系统、HIS、LIS、PACS进行对接，通过病例号或检查号进行数据关联和绑定，支持数据拉取和推送模式；对外提供接口，通过病例或检查号查看该病例对应的数字切片（WSI）。

16、提供标准http接口，实现数据文件和数据调阅的解耦，支持医院信息系统、AI分析接口等各数据协作平台对切片进行调用。

17、可以对预览图像进行颜色调节，至少包括gamma、对比度、亮度、三通道色彩（红、绿、蓝）调节；支持颜色校正。

18、提供配套的图像浏览软件，支持图像的框选、标注、备注、测量和翻转镜像等功能， 具有任意倍数显示、移动位置等辅助功能。

▲19、扫描仪主机配套控制程序须支持Linux或国产操作系统，满足医院内网信息安全的要求

20、工作站配置要求：CPUi7及以上性能，内存≥64G、独立显卡，硬盘≥8T ，显示器≥21英寸。

三、主要配置：

- 病理切片扫描仪主机：1套。

- 工作站：1套。

- 图像扫描软件：1套。

- 图像浏览软件：1套。

5、鼻分泌物涂片中炎症细胞识别与辅助诊断系统：1套。

第13包 品目13-1高压灭菌器（1200L）

数量：1台，每台技术参数如下

一、工作条件：

1、电源：AC380V，50Hz，功率≤70KW。

2、安装方式：落地安装。

二、主要技术要求：

1、外形尺寸：≤1845×1490×2020mm（LxWxH）。

2、容积：≥1200L。

3、结构形式：卧式，加强筋结构，带夹套、外壳。

4、内壳材质：采用SUS316L不锈钢。

5、门：机动双门。

▲6、门胶圈：采用梯形带排气槽结构，医用高抗撕硅橡胶材质，装在门体上。

7、真空泵：采用双级分体式水环真空泵，电机和真空泵平行摆放，之间用皮带传送，单次真空度≥-0.090MPa。

▲8、蒸汽发生器：发生器与设备主体采用焊接方式，非采用管路连接。

9、PLC操作屏：≥10英寸，具有主内存、用户内存，支持对U盘、移动硬盘等移动存储设备的数据读取，支持RS-232、RS-422、RS-465、TCP/IP通讯。

10、配件要求：不锈钢卫生级管路，卡箍链接, 真空泵、管道、电器及所有需要维修的配件都要装在设备的一侧，独立悬挂。

11、控制系统：采用可编程序控制器PLC，运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口。

12、双系统设计：2套温控系统互相验证，互相监测。

13、灭菌程序：≥15套，134℃金属器械灭菌、134℃织物灭菌、121℃液体灭菌、121℃固体灭菌、BD实验、真空测试、自由设定程序等。

三、主要配置：

1、灭菌器主机：1台。

2、装载车：1台。

3、搬运车：2台。

第13包 品目13-2动物饮用水灌瓶机

数量：1台，每台技术参数如下

一、工作条件：

1、电源：AC220V，50Hz，功率≤500W。

2、温度范围：-5-40℃。

3、湿度范围：0-95%RH相对湿度（非冷凝）。

4、安装：落地安装，水平调节。

二、主要技术要求：

1、外形尺寸：≤长1100×宽800×高1500mm。

2、材质：设备整体采用优质SUS 304板材，台面厚度≥2.0mm，其他部件厚度≥1.2mm。

▲3、台面角落均为全斜坡式设计。

▲4、操作区下沉设计，工作区域水直接流向水池。

5、水槽尺寸：≥长600×宽440×高100mm，一次成型，与台面无缝连接。

▲6、水瓶加注口水管为快速拆卸卡扣，大瓶水瓶框与小瓶水瓶框管道可进行拆卸互换。

▲7、操作屏幕：采用≥7英寸PLC彩色屏幕。

8、灌装时间为自行时间设定。

9、具备急停按键，可停止所有工作。

10、供水压力≥0.35Mpa，供水管采用DN20卫生级卡压式不锈钢水管。

11、采用DN40硬接连接（PVC、不锈钢耐腐蚀材料）。

三、主要配置：

1、灌装机主机：1台。

2、出水水道：1根。

3、水瓶固定框：1个。

第13包 品目13-3二氧化碳处死箱

数量：1台，每台技术参数如下

一、工作条件：

1、电源：AC220V，50Hz，功率≤500W。

2、温度范围：-5-40℃。

3、湿度范围：0-95%RH相对湿度（非冷凝）。

4、安装：落地安装，水平调节。

二、主要技术要求：

1、外形尺寸：≤长1100×宽620×高1600mm。

2、材质：设备整体采用优质SUS 304板材，外壳厚度≥1.5mm，内腔厚度≥1.2mm。

3、内腔角：均为全圆弧式设计。

4、箱门观察窗：采用≤8mm钢化玻璃作。

▲5、双层箱体分别配O₂、CO₂气体流量计，通过流量计可控制气体进入箱体内部流速。

6、上下两仓位设计，可独立控制。

▲7、操作屏幕：采用≥7英寸PLC。

8、密封：箱门内侧具有密封条。

9、内腔尺寸：≥长750×宽560×高400mm，双腔体（可分控）。

▲10、灭菌:上下内腔体分别安装100W紫外灭菌汞灯，可设置时间0-60分钟。

11、照明：内腔体设置照明灯。

▲12、报警：设备外侧设有二氧化碳传感器，超过0-2000ppm时自动报警。

13、充气接口：快插式DN8。

14、气体压力范围：0.04-0.06MPA。

15、充气时间设置范围：0-999秒。

三、主要配置：

1、二氧化碳处死箱主机：1台。

第13包 品目13-4高压灭菌器(180L）

数量：1台，每台技术参数如下

一、工作条件：

1、电源：AC380V，50Hz，功率≤20KW。

2、安装：落地安装。

二、主要技术要求：

1、外形尺寸：≤1175×730×1815mm（LxWxH）。

2、设备容积：≥180L。

3、形式：卧式，加强筋结构。

4、材质：内壳材质采用SUS304不锈钢。

5、门：手动开门，侧开门式开启柜门。

6、门密封：采用高抗撕硅橡胶材质胶圈，压缩空气密封。

7、真空泵：采用水环真空泵。

8、蒸汽发生器：发生器与设备主体采用焊接方式，非采用管路连接。

9、操作屏：≥7.0英寸PLC，具有主内存、用户内存，支持对U盘、移动硬盘等移动存储设备的数据读取，支持RS-232、RS-422、RS-465、TCP、IP通讯。

10、配件要求：不锈钢卫生级管路，卡箍链接, 真空泵、管道、电器及所有需要维修的配件都要装在设备的一侧，独立悬挂。

11、控制系统：采用可编程序控制器PLC，运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口。

12、双系统设计：2套温控系统互相验证，互相监测。

13、灭菌程序：≥15套，134℃金属器械灭菌、134℃织物灭菌、121℃液体灭菌、121℃固体灭菌、BD实验、真空测试、自由设定程序等。

三、主要配置：

1、灭菌器主机：1台。

2、装载车：1台。

第13包 品目13-5高压灭菌器(400L)

数量：1台，每台技术参数如下

一、工作条件：

1、电源：AC380V，50Hz，功率≤30KW。

2、安装：落地安装。

二、主要技术要求：

1、外形尺寸：≤1400×1300×1945mm（LxWxH）。

2、设备容积：≥400L。

3、形式：卧式，加强筋结构，带夹套、外壳。

4、材质：内壳材质采用SUS316L不锈钢。

5、门：机动双门。

▲6、门密封：门胶圈采用梯形带排气槽结构，医用高抗撕硅橡胶材质，装在门体上。

7、真空泵：采用水环真空泵。

▲8、蒸汽发生器：发生器与设备主体采用焊接方式，非采用管路连接。

9、操作屏：≥10英寸PLC，具有主内存、用户内存，支持对U盘、移动硬盘等移动存储设备的数据读取，支持RS-232、RS-422、RS-465、TCP、IP通讯。

10、配件要求：不锈钢卫生级管路，卡箍链接, 真空泵、管道、电器及所有需要维修的配件都安装在设备的一侧，独立悬挂。

11、控制系统：采用可编程序控制器PLC，运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口。

12、双系统设计：2套温控系统互相验证，互相监测。

13、灭菌程序：≥15套，134℃金属器械灭菌、134℃织物灭菌、121℃液体灭菌、121℃固体灭菌、BD实验、真空测试、自由设定程序等。

三、主要配置：

1、灭菌器主机：1台

2、装载车：1台。

第13包 品目13-6高压灭菌器(1000L)

数量：1台，每台技术参数如下

一、工作条件：

1、电源：AC380V，50Hz，功率≤40KW。

2、安装：落地安装。

二、主要技术要求：

1、外形尺寸：≤2135×1354×1945mm（LxWxH）。

2、设备容积：≥1000L。

3、形式：卧式，加强筋结构，带夹套、外壳。

4、材质：内壳材质采用SUS316L不锈钢。

5、门：机动双门。

▲6、门密封：门胶圈采用梯形带排气槽结构，医用高抗撕硅橡胶材质，装在门体上。

7、真空泵：采用双级分体式水环真空泵，电机和真空泵平行摆放，之间用皮带传送，单次真空度≥-0.090MPa。

▲8、蒸汽发生器：发生器与设备主体采用焊接方式，非采用管路连接。

9、操作屏：≥10英寸PLC，具有主内存、用户内存，支持对U盘、移动硬盘等移动存储设备的数据读取，支持RS-232、RS-422、RS-465、TCP、IP通讯。

10、配件要求：不锈钢卫生级管路，卡箍链接, 真空泵、管道、电器及所有需要维修的配件都按装在设备的一侧，独立悬挂。

11、控制系统：采用可编程序控制器PLC，运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口。

12、双系统设计：2套温控系统互相验证，互相监测。

13、灭菌程序：≥15套，134℃金属器械灭菌、134℃织物灭菌、121℃液体灭菌、121℃固体灭菌、BD实验、真空测试、自由设定程序等。

三、主要配置：

1、灭菌器主机：1台。

2、装载车：1台。

3、搬运车：2台。

第13包 品目13-7 紧急冲淋洗眼器

数量：1台，每台技术参数如下

一、技术参数：

1、形式：立式。

2、材质：304不锈钢，冲淋阀门及洗眼器阀门采用快开陶瓷阀（非球阀）。

3、喷淋功能：

3.1喷淋流量：≥75L/min；

3.2喷淋持续时间：连续供水≥15分钟；

3.3喷淋角度与范围：360度喷淋。

4、系统设计与安装：

4.1安装位置：确保人员在紧急情况下能够迅速到达；

4.2材料选择：采用不锈钢材质；

4.3操作方式：具有手拉式、脚踏式，可快速启动。

5、出水要求：

5.1出水温度：使用常温水；

5.2水质要求：使用清洁的自来水或去离子水。

6、安全标识：设备周围设置明显的安全标识和操作流程。

二、检测报告：

1、耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、二氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（≥98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（≥99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（1601）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（≥99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等≥150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

2、耐人工气候老化性：依据GB/T 1865-2009标准，通过人工气候老化测试（黑标温度计：65℃；循环：喷淋时间18min、干燥时间102min；辐照度（在300-400nm处）：60W/m2，试验时长：≥500h），外观无变化，光泽保持率≥90%，色差≤1。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

3、中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021标准进行≥600h中性盐雾试验后，保护等级（Rp）不低于8级，外观评级（Ra）不低于8级。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

4、不锈钢元素含量：依据GB/T 11170-2008标准，检测不锈钢元素含量，检测结果为：碳（C）含量≤0.06%，硅（Si）含量≤0.60%，锰（Mn）含量≤1.20%，磷（P）含量≤0.04%，硫（S）含量≤0.01%，铬（Cr）含量18-20%，镍（Ni）含量8-11%。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

5、提供第三方检测机构出具的紧急喷淋铬（Cr）含量大于18%、镍（Ni）含量大于8%的检测报告。

6、提供国家认可的第三方检测机构出具的包含应急喷淋器一般要求、应急喷淋器控制阀门、洗眼器、洗眼/洗脸器等全项检测项目并加盖CMA和CNSA章的检测报告。

第13包 品目13-8 洗眼器

数量：4台，每台技术参数如下

一、技术参数：

1、主体：加厚铜质H59-1。

2、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。

3、莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯。

4、防尘盖：PP材质，平常可防尘，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。

5、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成。

6、前置过滤器：配有前置过滤器去除管道沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质。

7、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管。

8、洗眼量：≥6L/min。

9、提供国家认可的第三方检测机构出具的包含以下项目并加盖CMA和CNSA章的检测报告：

9.1测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，样品提供冲洗液流量：≥10.3L/min，能保持洗眼时间：15min；

9.2阀门在0.64s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；

9.3喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调范围≥835-1140mm，距离墙壁或最近的障碍物距离≥150mm可调。

二、检测报告：

1、耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、二氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（1601）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（≥99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等≥150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

2、抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

3、金属污染物析出：依据GB 18145-2014标准，砷＜1.0μg/L，钡＜200μg/L，硼＜500μg/L、镉＜0.5μg/L、锰＜30.0μg/L、钼＜4.0μg/L，锑、铍、铬、六价铬、铜、汞、硒、铊、铋、镍等均未检出。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

4、中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021标准进行≥600h中性盐雾试验后，保护等级（Rp）不低于8级，外观评级（Ra）不低于8级。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

第13包 品目13-9解剖台

数量：1台，每台技术参数如下

一、工作条件：

1、电源：AC220V，50Hz，功率≤1.5KW。

2、温度范围：-5-40℃。

3、湿度范围：0-95%RH相对湿度（非冷凝）。

4、安装：落地安装，水平调节。

二、主要技术要求：

1、外形尺寸：≥长2100×宽750×高850mm。

2、材质：整体采用优质SUS 304板材，外壳厚度≥2.0mm，内腔厚度≥1.5mm。

3、台面角落均为全圆弧式设计。

▲4、台面底柜两侧各收缩≥120mm，底柜采用全包结构，粉碎机均不外露。底柜为整体结构，配备可拆卸式柜门，用于检修。

▲5、台面配备双下水结构，保证台面不积水。水池排水、水气分离排水。

▲6、内部回流管道，双下水模式的2个下水口最终汇流到一起。

▲7、配备隐藏式水气分离装置，排气和排水相互同步进行，相互分离。

8、使用全304不锈钢优质水龙头和全304不锈钢优质伸缩式小喷枪，小喷枪伸缩范围≥2.5米，可以冲洗台面。

9、水槽尺寸≥400x300x200mm，一次成型，与台面无缝连接。

▲10、可移动式不锈钢打孔板带XY坐标刻度尺，打孔板低于台面边缘高度15mm。

11、配备粉碎机，气动、电动开关，3级研磨，不锈钢内胆和刀片，带过载保护装置。

12、配备防漏电保护装置，解剖台下排风模式，可与解剖室整体排风系统对接，可独立控制开启和关闭单台设备排风，配电动密闭调节风阀。

13、配备5孔防水插座2套，可使用电动工具。

▲14、工作站配置：CPUi5及以上性能，≥21英寸一体式触摸屏，win10操作系统。

▲15、摄像机：像素≥2000万；≥10张/秒连拍；清晰度≥4K；≤0.02秒自动对焦。

16、开关按键为不锈钢金属防水按键。

三、主要配置：

1、大动物解剖台：1台。

2、工作站：1套。

3、粉碎机：1台。

4、摄像机：1台。

注：★1、针对本包所涉及的高压灭菌器，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后8年的备件供应。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、技术证明支持材料

4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

4.1.2、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2、供货及安装要求

4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.3、培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 货物验收时，如投标产品为进口产品，投标人须提供相应的进口产品报关单。

（四）其他要求

无