# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | DR设备 | 1 | 台 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

用于X射线摄影检查。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：签订合同后三个月内。

2、交付地点：北京清华长庚医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

在货物到货进行安装、调试、验收合格签字后，并且甲方收到发票30日内，甲方向乙方支付50%货款。一年后如标的使用正常且乙方不存在本合同约定的其他违约条款，经甲方书面确认后30日内由甲方支付乙方总货款45%，保修期满后如标的使用正常且乙方不存在本合同约定的其他违约条款，经甲方书面确认并收到等额发票后30日内由甲方支付乙方剩余货款。（详见合同）

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

1、自设备验收完成之日起，质保期（含第三方设备）≥5年（含球管探测器），提供原厂质保承诺盖章文件，质保期内依原厂规定执行定期保养与校正，中标人提供保养工具及设备。

2、质保期内已购软件免费升级。

3、提供新增软、硬件购置折扣计价方式。

4、提供重要零件编号及价格，零件供应≥10年，否则依采购人设备残值回收。

5、国外零件取得速度保证3日内。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京清华长庚医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1 DR设备

▲1.1、高压发生器、X线球管均为数字化医用Ｘ射线摄影系统整机制造厂家所属的工厂生产制造。

1.2、数字化平板探测器：

1.2.1、数量：≥2套，碘化铯非晶硅无线整板探测器，平板探测器尺寸≥17×17英寸；

1.2.2、冷却方式：自然冷却；

▲1.2.3、像素尺寸：≤125μm；

1.2.4、平板探测器采集矩阵：≥3400×3400；

1.2.5、平板有效尺寸可以根据拍片部位的需要进行大小调节；

1.2.6、平板探测器有效像素≥1100万；

1.2.7、探测器适用范围：满足立式胸片及卧式拍片的需要；

1.2.8、A/D转换位数：≥16bit；

1.2.9、空间分辨率：≥3.9lp/mm；

1.2.10、从曝光到获得预示图像的最短时间≤5s；

1.2.11、最终成像时间：≤10s；

1.2.12、 二次曝光间隔：≤6s；

1.3、X射线高压发生器：

★1.3.1、最大输出功率：≥80kW；

1.3.2、高压可调范围：40～150kV；

1.3.3、最大管电流：≥1000mA；

1.3.4、最大电流时间积：≥800mAs；

1.3.5、最短曝光时间≤1ms；

1.3.6、具备曝光功能；

1.3.7、解剖程序摄影≥400种；

1.3.8、具备参数设定功能；

1.4、X射线球管和支架：

1.4.1、悬吊式X射线球管支架；

▲1.4.2、球管热容量：≥400KHU；

1.4.3、管球焦点：双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm；

1.4.4、球管焦点功率：小焦点≥35kW，大焦点≥90kW；

1.4.5、阳极旋转速度：≥9000rpm；

1.4.6、球管沿垂直轴旋转：不少于±180°；

1.4.7、球管沿水平轴旋转：不少于±120°；

1.4.8、球管水平纵向移动范围：≥3000mm；

1.4.9、球管水平横向移动范围：≥2000mm；

1.4.10、球管垂直方向移动范围：≥1700mm；

▲1.4.11球管后方具备解锁键；

1.4.12、球管侧近台控制：

1.4.12.1、彩色液晶触摸显示屏≥8英寸；屏幕显示可依据重力方向自动转换；

1.4.12.2、球管液晶屏数据显示与主控台高压发生器参数数据一致，可实现床旁全部高压参数设置；

1.4.13、球管定位方式：手动定位、自动定位；

1.4.14、具备各轴旋转操作开关；

1.4.15、悬吊装置电缆采用轨道式电缆布局；

1.5、束光器：

▲1.5.1、自动电动束光器，可预设部位自动选择照射野、自动更换过滤片；

1.5.2、过滤片选择：≥3种；

▲1.5.3、束光器表面具备橡胶缓冲层；

1.6、立式胸片架：

1.6.1、滤线栅类型：可插拔式滤线栅，栅密度≥50线对/cm，SID≥180cm；

1.6.2、探测器中心垂直移动范围（距地面）：400mm～1850mm；

1.6.3、探测器装置倾角调节范围：-20°～+90°；

1.7、摄影平床：

▲1.7.1、摄影平床类型：四向浮动式电动升降平床，电磁锁定；

1.7.2、具备自动对中功能，纵轴方向可锁定；

1.7.3、床板升降范围：550mm～850mm；

1.7.4、床板移动范围：纵向移动≥115cm，横向移动≥25cm；

1.7.5、床面尺寸：≥230×80cm；

1.7.6、承重≥290Kg；

1.7.7、可插拔式滤线栅：栅密度≥50线对/cm，SID≥100cm；

1.8、具备自动定位系统：

1.8.1、自动定位位置：≥200种；

1.8.2、具备平板探测器自动对中焦点、自动定位到预设的SID、自动定位到预设的拍摄角度功能；

1.8.3、具备自动定位遥控器，可一键遥控球管自动移动和旋转到预设的位置和角度；

1.8.4、具备遥控定位安全提示功能，整个定位过程都伴有报警音提示；

1.9、自动跟踪系统：

1.9.1、球管可自动跟踪胸片架高度、自动跟踪平床升降、自动跟踪平板探测器中心点；

▲1.9.2、具备球管处于倾斜位时候，可完成自动跟踪功能；

1.10、自动拼接功能：

1.10.1、自动拼接模式：起止点拼接模式、曝光长度拼接模式；

1.10.2、拼接长度≥1600mm；

1.10.3、具备拼接架及扶手；

1.10.4、可自动预览拼接图像，可手动微调拼接图像；

1.11、主机控制台：

1.11.1、CPU：≥4核；内存≥16G；硬盘≥1T；独立显卡，显存≥6G；液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080；

1.11.2、控制台可控制X线发生器、处理病人资料、显示图像及传输图像等；

1.11.3、具备DICOM3.0接口，开放查询、存储、图像传输、打印和工作列表协议；

1.11.4、具备妇婴专用照射野：

▲1.11.4.1具备急速曝光功能，满足屏气困难患者拍摄；

▲1.11.4.2具备非中心曝光功能：胸片架配合APR和自动束光器可进行非中心拍摄，适用于婴幼儿患者；

★1.11.5、具备胸片质控功能；

1.11.6、具备图像处理功能，包括密度调节、对比度调节、黑/白反转功能、伽马矫正功能、具备水平/垂直翻转、边缘增强处理、距离测量、角度测量功能。

1.12、主要配置：

1.12.1、数字化医用Ｘ射线摄影系统：1套；

1.12.2、铅衣：大小号各1套（包括围脖、上衣、围裙）。

1.13、网络连接：

1.13.1、设备支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互。

1.13.2、投标报价包括与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含接口开发）。同时，也支持其他经采购人认可的对接方式。（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”和“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.3、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

4.3.1、仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

4.3.2如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.4、培训要求：

4.4.1、装机完成，中标人需配合采购人安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程；

4.4.2、提供原厂完整课程维修技术培训2名(含学费)，课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由中标人 负责，机票费、日常生活费由采购人自理；

4.4.3、操作手册：2份中文或英文原版手册；

4.4.4、维修手册：2份中文或英文原版手册；内容需包含：电子控制线路图、电子控制线路解说、功能测试步骤与调整校正说明、零件分布图、保养校正作业内容、故障原因与排除方式解说。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

1、中标人负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险，保险需包括人员及设备之全额保险；

2、如现场条件无法安装，中标人负责调整设备以满足现场条件；

3、安装完成需提交安装报告书与质量报告书；

4、规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依规格书逐项比对；

5、安装完成经检点各项配件、功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成；

6、维修软件须免费提供至设备报废；

7、中标人需负责清理安装所产生的废弃物；

8、中标人需负责安装现场整洁，若有损坏需负责恢复原状；

9、依国家法规规定提供强检及计量证书，负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照。

（四）其他要求

无