# 第五章   采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | CT设备 | 1 | 台 | 否 |
| 2 | 2-1 | 核磁共振成像仪 | 1 | 台 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

第1包 品目1-1 CT设备：适用于常规全身CT临床检查。

第2包 品目2-1核磁共振成像仪：用于全身各系统疾病诊断，包括中枢神经系统、呼吸系统、消化系统、肌骨运动系统、心血管系统、泌尿生殖系统等疾病。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：签订合同后三个月内。

2、交付地点：北京清华长庚医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

在货物到货进行安装、调试、验收合格签字后，并且采购人收到发票30日内，采购人向中标人支付30%货款，一年后如标的使用正常且中标人不存在本合同约定的其他违约条款，经采购人书面确认后30日内由采购人支付中标人总货款65%，保修期满后如标的使用正常且中标人不存在本合同约定的其他违约条款，经采购人书面确认后30日内由采购人支付中标人剩余货款，如合同履行过程中中标人存在违约责任及损害赔偿责任，违约金、损害赔偿金及其他中标人应向采购人赔付款项，采购人自剩余货款中直接扣除，不足部分有权向中标人另行主张；同时中标人应在3个工作日内补齐履约保证金。（详见合同）

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

第1包 品目1-1 CT设备：

1、自设备验收完成之日起，整机和第三方设备质保期≥5年（含球管、探测器）（提供原厂质保承诺盖章文件），质保期内依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。

2、质保期内已购软件免费升级。

3、提供新增软、硬件购置折扣计价方式。

4、提供主要零件编号及价格，零件供应≥10年。

5、国外零件取得速度保证3日内。

第2包 品目2-1核磁共振成像仪：

1、自设备验收完成之日起，整机和第三方设备质保期≥5年（含磁体、线圈）（提供原厂质保承诺盖章文件），质保期内依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。

2、质保期内已购软件免费升级。

3、提供新增软、硬件购置折扣计价方式。

4、提供主要零件编号及价格，零件供应≥10年。

5、国外零件取得速度保证3日内。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京清华长庚医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1 CT设备

1.1、扫描架系统：

1.1.1、扫描架孔径：≥70cm；

▲1.1.2、扫描架倾角（非数字倾角）：前后倾角均需≥30°；

1.1.3、机架冷却方式：风冷；

1.1.4、机架控制面板：≥4 块；

1.1.5、球管焦点到探测器距离：≥100cm；

★1.1.6、探测器物理排数：≥64 排；

1.1.7、探测器 Z 轴覆盖宽度：≥40 mm；

▲1.1.8、每排探测器单元数（X-Y 轴）：≥800 个；

▲1.1.9、探测器单元 Z 轴方向最小切割尺寸：≤0.6mm；

1.1.10、每层数据采样率：≥4800view/圈；

1.2、扫描床：

1.2.1、扫描床最低高度：≤50cm；

1.2.2、扫描床水平可扫描范围：≥170cm；

1.2.3、扫描床水平移动速度调节范围：2mm/s-200mm/s 可调；

1.2.4、扫描床承重量：≥200kg；

1.2.5、扫描床水平移动精度：±0.25mm 以内；

1.2.6、需具备扫描床控制脚踏开关；

1.2.7、需具备一体化床单支架、扫描床点滴架、扫描床托盘架；

1.3、X 线球管及高压发生器：

▲1.3.1、球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥7.5MHU；

▲1.3.2、球管阳极最大散热率：≥1370kHU/min；

▲1.3.3、球管最小电流（非等效）≤20mA；

1.3.4、球管最小电流（非等效）≥660mA；

1.3.5、球管最小输出管电压：≤70kV；

1.3.6、管电压调节范围内≥5档可调；

1.3.7、球管最大焦点：≤1.0mm²；

1.3.8、球管最小焦点：≤0.5mm²；

▲1.3.9、高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥80kW。

1.4、扫描和重建参数：

★1.4.1、机架最快旋转扫描时间：≤0.35 秒/360°；

1.4.2、单圈最大层数：≥128 层；

1.4.3、最薄采集层厚：≤0.625mm；

1.4.4、扫描采集视野：≥50cm；

1.4.5、扫描重建视野可选范围：5cm-50cm；

▲1.4.6、最小螺距≥0.1；

1.4.7、最大螺距≥2.0；

1.4.8、单次连续螺旋扫描：≥100 秒；

1.4.9、图像重建速度：≥60 幅/s；

1.4.10、最大图像重建矩阵：≥1024×1024；

1.4.11、具备在线 MPR 重建功能；

1.5、图像质量：

▲1.5.1、空间分辨率：≥20 lp/cm@0%MTF；

1.5.2、低对比度分辨率≤2mm@0.3%；

1.6、主控制台计算机系统：

1.6.1、CPU：≥4 核；

1.6.2、内存：≥32GB；

1.6.3、硬盘容量：≥1TB； 图像存储量：≥800,000 幅(512 矩阵不压缩图像)；

1.6.4、液晶显示器：≥24 英寸,分辨率≥1920×1200；

1.7、原厂高级图像后处理工作站：

1.7.1、工作站 cpu：≥4 核；

1.7.2、内存：≥32GB；

1.7.3、硬盘容量：≥1TB；

1.7.4、配备 DVD 刻录机；

1.7.5、彩色液晶显示器：≥24 英寸,分辨率≥1920×1200；

1.7.6、图像传输存储格式：DICOM 3.0；

1.8、临床应用软件包括：

1.8.1、具备多平面重建（MPR）；

1.8.2、具备最大密度投影(MIP)；

1.8.3、具备最小密度投影(MinIP)；

1.8.4、具备曲面重建(CPR)；

1.8.5、具备容积三维重建 (VR)；

1.8.6、具备区域生长容积分析功能；

1.8.7、具备表面重建（SSD）；

1.8.8、具备容积漫游（VRT）；

1.8.9、具备组织裁剪；

1.8.10、具备自适应滤波条状伪影消除技术；

1.8.11、具备图像增强技术；

1.8.12、具备图像减影功能；

1.8.13、具备CT 电影功能；

1.8.14、探针提取或消除相近密度的组织结构；

1.8.15、具备CT 血管造影（CTA）；

1.8.16、具备CT 仿真内窥镜显示功能；

1.9、冠脉CTA后处理软件：

1.9.1、自动提取冠脉树，自动识别冠脉血管并命名；

1.9.2、主控台可显示心电图；

1.9.3、具备心脏扫描自动时相技术：可根据病人心率不同自动选择曝光时相；

1.9.4、具备自动心律不齐检测和曝光调整功能；

1.9.5、具备ECG 自动管电流调制功能；

1.9.6、具备图像预览功能：依据某一解剖层面重建 0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建，事先无需重建全心脏数据；

1.9.7、具备最佳时相自动重建功能：心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相；

1.9.8、具备心电编辑软件；

1.9.9、具备冠脉血管分析：测量狭窄近端远端距离、智能测量冠脉直径、截面积、狭窄程度；

1.9.10、具备钙化分析：标记并以伪彩区分钙化点；可增加钙化点；可以质量积分计算钙化积分、可以 agatston 积分计算钙化积分、可以体积积分计算钙化积分；

1.10、头颈CTA后处理软件：

1.10.1、具备头颈部去骨分析：一键自动去除头颈部骨组织，直接呈现血管三维图像；

1.10.2、具备头颈部血管追踪：对头颈部血管进行追踪；

1.10.3、具备头颈部血管分析：对头颈部血管进行中心线提取、拉直处理、自动测量等分析。

1.11、附属设备：

1.11.1、高压注射器：1台；

1.11.2、铅衣：大小号各1套（包括围脖、上衣、围裙）；

1.12、网络连接：

1.12.1、设备与医院HIS、PACS等系统数据交互；

1.12.2、投标报价包含与医院HIS、PACS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含接口开发）。同时支持其他经医院认可的对接方式。

第2包 品目2-1核磁共振成像仪

1.1、磁体系统：

★1.1.1、超导磁体，磁场强度≥1.5T。

1.1.2、磁场均匀度（典型值，采用V-RMS 24 plane plot测量法，请提供技术白皮书证明，并注明页码位置）：

1.1.2.1、10 cm DSV：≤ 0.01ppm。

1.1.2.2、20 cm DSV：≤ 0.04ppm。

1.1.2.3、30 cm DSV：≤ 0.05ppm。

1.1.2.4、40 cm DSV：≤ 0.15ppm。

1.1.2.5、45 cm DSV：≤ 0.25ppm。

1.1.3、匀场方式：主动匀场+被动匀场+高阶匀场。

1.1.4、液氦容积：≤1500L。

1.1.5、磁体重量（含液氦）：≤4000kg。

▲1.1.6、磁体长度（不含外壳）：≤155cm。

★1.1.7、磁体孔径≥70cm。

1.1.8、5高斯线范围：≤2.5m×4.0m。

1.2、梯度系统：

1.2.1、最大单轴梯度场强度（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值）：≥33 mT/m。

▲1.2.2、最大单轴梯度切换率（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值）：≥125 T/m/s。

1.2.3、梯度控制技术：全数字实时控制。

1.2.4、最短梯度爬升时间：≤0.3ms。

1.3、射频系统：

▲1.3.1、最大射频发射功率≥18kW。

▲1.3.2、不移床单次扫描单个FOV可生成图像的最大射频独立接收通道数。（非同时连接的最大通道数）≥64。

1.3.3、射频接收线圈及相关技术：

▲1.3.3.1线圈必须为制造商（与整机同品牌）专用线圈，应标线圈不得以其他线圈（如通用柔性线圈或体线圈）替代，线圈单元数计算不得组合累加，为独立线圈单元数。线圈配置≥6个，包含但不限于：头颈联合线圈1个、脊柱相控阵线圈1个、毯式体部线圈1个、大号毯式多功能线圈1个、小号毯式多功能线圈1个、乳腺专用相控阵线圈1个。

1.3.3.2、头颈联合线圈：≥20单元。

1.3.3.3、脊柱相控阵线圈：≥32单元（非组合），物理长度大于120cm。

▲1.3.3.4、毯式高密度线圈规格≥3种。

1.3.3.5、毯式体部线圈，≥24单元（非组合），可任意卷折使用。

1.3.3.6、大号毯式多功能线圈：≥12单元。

1.3.3.7、小号毯式多功能线圈：≥12单元。

1.3.3.8、乳腺专用相控阵线圈：≥10单元。

1.3.3.9、线圈接口≥5个，可同时接驳使用。

1.4、计算机系统：

1.4.1、主计算机

1.4.1.1、中央处理器≥6核；主频≥3.9GHz；位数≥64位。

1.4.1.2、内存≥64GB；硬盘≥1TB。

1.4.1.3、图像存储容量（256×256）：≥1500万幅。

1.4.1.4、彩色液晶显示器≥23英寸；分辨率：≥1920×1200。

1.4.2、重建计算机：

1.4.2.1、中央处理器总核心数≥8，主频≥2.0GHz。

1.4.2.2、内存≥48GB；硬盘≥1TB。

1.4.2.3、图像重建速度(256×256，全FOV) ≥90000幅/秒。

▲1.5、非接触式生理探测系统（与设备同一制造商）1套，无接触式探测呼吸触发信号。

1.6、扫描参数：

1.6.1、Z轴最大FOV：≥50cm。

1.6.2、最小FOV≤0.5cm。

1.6.3、最薄层厚： 2D≤0.1mm； 3D≤0.05mm。

1.6.4、SE序列（128矩阵）最短TR时间：≤3.0ms。

1.6.5、SE序列（128矩阵）最短TE时间：≤1.5ms。

1.6.6、FSE序列（128矩阵）最小回波间距：≤1.7ms。

▲1.6.7、FSE序列最大回波链长度（ETL）：≥1024。

1.6.8、GRE序列（128矩阵）最短TR时间：≤0.8ms。

1.6.9、GRE序列（128矩阵）最短TE时间（128矩阵）：≤0.2ms。

1.6.10、EPI序列（128矩阵）最小回波间距：≤0.4ms。

▲1.6.11、EPI序列最大回波链长度（ETL）：≥512。

1.7、扫描技术与序列：

1.7.1、具备自旋回波序列(SE)、反转恢复序列IR、梯度回波(2D/3D) 、平面回波成像序列（EPI）、神经系统成像技术、弥散成像技术、血管及水成像技术、伪影消除技术、节时技术。

1.7.2、高级临床应用软件包：神经、体部、骨关节、肿瘤、乳腺、血管、心脏、妇产、儿科成像软件包。

1.8、应用平台及软件：

1.8.1、具备人工智能图像重建技术：可以用于脊柱、关节、神经、血管、腹部等。

1.8.2、具备压缩感知技术或以压缩感知为核心支持全身应用的技术：可应用于2D、3D、4D序列。

1.8.3、具备基于压缩感知的心脏成像技术。

1.8.4、支持与人工智能重建技术联合使用。

1.8.5、具备单体素和多体素波谱成像技术。

1.8.6、具备三维多体素波谱成像技术。

1.8.7、具备前列腺波谱成像技术。

1.8.8、具备磁化率加权成像技术，可显示幅值图、相位图、薄层块MinIP重建。

1.8.9、具备体部磁敏感加权成像技术，可对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比。

1.8.10、具备SWI黑血磁化率加权成像技术。

1.8.11、具备短TE扫描技术。

1.8.12、具备水脂分离成像技术。

1.8.13、具备脂肪定量成像技术。

1.8.14、具备多梯度合并关节软骨成像技术。

1.8.15、具备参数定量成像与在线参数定量处理技术。

1.8.16、具备翻转角调制三维容积成像技术。

1.8.17、具备脑灌注成像技术。

1.8.18、具备弥散张量成像技术，弥散敏感梯度≥256个方向。

1.8.19、具备脑功能成像技术。

1.8.20、具备三维动脉自旋标记成像技术。

1.8.21、具备快速3D T1体部动态增强序列。

1.8.22、具备动态增强血管成像技术。

1.8.23、具备小视野弥散成像。

1.8.24、具备“类PET”全身弥散加权成像技术。

1.8.25、具备智能定位技术：

1.8.25.1、具备头部、脊柱、膝关节智能定位技术；具备智能规划功能，可一键完成整体床位规划和整体扫描范围定位。

1.8.25.2、具备心脏智能扫描功能，无需手动定位，自动化计算“短轴”、“两腔”、“三腔”、“四腔”等6个标准平面。

1.8.26、具备多激发弥散成像。

▲1.8.27、具备自由呼吸动态增强技术。

1.9、 具备制造商影像后处理工作站（1套）

1.9.1、具备图像拼接功能。

1.9.2、具备动态分析功能。

1.9.3、具备ADC定量功能。

1.9.4、具备脑灌注后处理功能。

1.9.5、具备弥散张量成像后处理及纤维束追踪技术。

1.9.6、具备脑功能分析功能。

1.9.7、具备波谱后处理功能（包括具备单体素和多体素）。

1.9.8、具备参数定量后处理（T1&T2&T2*）。

1.9.9、具备图像融合后处理功能。

1.9.10、具备磁敏感后处理功能。

1.9.11、具备乳腺分析功能。

1.9.12、具备血管分析功能。

1.9.13、具备心功能与流量分析功能。

1.9.14、具备动态增强定量分析 。

1.10、病人检查环境：

1.10.1、具备支持双向病人通话系统。

1.10.2、具备防磁降噪耳机。

1.10.3、具备检查通道通风系统和照明系统。

1.10.4、具备磁体旁双侧触控显示屏。

1.10.5、具备患者紧急呼叫装置。

1.10.6、检查床最大承重：≥250kg。

1.10.7、检查床最低高度：≤52cm。

1.10.8、检查床长度:≥260cm。

1.11、附属设备

1.11.1、扫描室摄像监视系统：1套。

1.11.2、主控台和操作站电脑桌： 2套。

1.11.3、压力检测系统：1套。

1.11.4、校正用标准水模：1套。

1.11.5、无磁转运床：1张。

1.11.6、无磁轮椅：1辆。

1.11.7、无磁灭火器：1个。

1.11.8、立柱式铁磁探测器：1个。

1.11.9、核磁专用水冷机组：1套。

1.11.9.1、双系统设计，双控制器，一备一用，两个系统可自动切换的功能。

1.11.9.2、单系统冷水机组制冷量≥80kW。

1.11.10、核磁专用空调：1套

1.11.10.1、双系统设计，双控制器，一备一用，两个系统可自动切换。

1.11.10.2、单系统空调制冷量≥70kW，送风量≥13000m³/h。

1.11.10.3、无磁紫外消毒灯：1套

1.11、网络连接需求

1.11.1、设备支持与医院HIS、PACS等系统数据交互。

1.11.2、投标报价包含与医院HIS、PACS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发），同时，支持其他经医院认可的对接方式。（响应内容需要列明具体的数据接口实现方案）

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.3、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

4.3.1、仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

4.3.2如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.4、培训要求：

4.4.1、装机完成，中标人需配合采购人安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程。

4.4.2、提供原厂完整课程维修技术培训2名(含学费)，课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由中标人负责，机票费、日常生活费由采购人自理。

4.4.3、操作手册：2份中文或英文原版手册。

4.4.4、维修手册：2份中文或英文原版手册。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

1、中标人负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险，保险需包括人员及设备之全额保险；

2、如现场条件无法安装，中标人负责调整设备以满足现场条件；

3、安装完成需提交安装报告书与质量报告书；

4、规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依规格书逐项比对；

5、安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成；

6、维修软件须免费提供至设备报废；

7、中标人需负责清理安装所产生的废弃物；

8、中标人需负责安装现场整洁，若有损坏需负责恢复原状；

9、依国家法规规定提供强检及计量证书，负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照。

（四）其他要求

无