# 采购需求

- 采购标的

| 采购包号 | 采购包 名称 | 采购包预算金额（万元） | 标的名称 | 数量 （台/套） | 分项总价最高限价（万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 全自动细胞荧光分析仪等 | 143.51 | 全自动细胞荧光分析仪 | 1 | 12.6 | 否 | 否 |
|  |  |  | 倒置荧光显微镜 | 1 | 7.8 | 否 | 否 |
|  |  |  | 体视显微镜 | 1 | 2.48 | 否 | 否 |
|  |  |  | 倒置显微镜 | 5 | 15 | 否 | 否 |
|  |  |  | 动物手术显微镜 | 1 | 6.9 | 否 | 否 |
|  |  |  | 智能光遗传系统 | 1 | 9.8 | 否 | 否 |
|  |  |  | 多通道光纤记录系统 | 1 | 24.5 | 否 | 是 |
|  |  |  | 脑立体定位仪 | 2 | 8.4 | 否 | 否 |
|  |  |  | 小动物麻醉机 | 1 | 2 | 否 | 否 |
|  |  |  | 玻璃微电极注射泵 | 1 | 2.1 | 否 | 否 |
|  |  |  | 动物行为分析软件 | 1 | 7.5 | 否 | 否 |
|  |  |  | 水迷宫 | 1 | 1.8 | 否 | 否 |
|  |  |  | 新物体识别实验视频分析系统 | 4 | 3 | 否 | 否 |
|  |  |  | 三箱社交 | 4 | 3.8 | 否 | 否 |
|  |  |  | 高架十字迷宫 | 1 | 0.95 | 否 | 否 |
|  |  |  | 大鼠旷场实验 | 4 | 2.8 | 否 | 否 |
|  |  |  | 小鼠旷场实验 | 4 | 2.4 | 否 | 否 |
|  |  |  | 四通道条件性恐惧实验系统 | 1 | 12.8 | 否 | 否 |
|  |  |  | 四通道声音惊跳反射实验系统 | 1 | 12.5 | 否 | 否 |
| 04 | 动植物冷冻研磨仪等 | 50.128 | 动植物冷冻研磨仪 | 1 | 4.6 | 否 | 否 |
|  |  |  | 离心浓缩仪 | 1 | 9 | 否 | 否 |
|  |  |  | 氮吹仪 | 1 | 0.759 | 否 | 否 |
|  |  |  | 石蜡切片机 | 1 | 9.5 | 否 | 是 |
|  |  |  | 震动切片机 | 1 | 15 | 否 | 是 |
|  |  |  | 固相萃取仪 | 1 | 0.75 | 否 | 否 |
|  |  |  | 鼓风干燥箱 | 1 | 0.37 | 否 | 否 |
|  |  |  | 液氮罐 | 4 | 3.8 | 否 | 否 |
|  |  |  | 恒温培养摇床 | 2 | 3.2 | 否 | 否 |
|  |  |  | 负压泵 | 5 | 0.9 | 否 | 否 |
|  |  |  | 水浴锅 | 6 | 0.928 | 否 | 否 |
|  |  |  | 桌面迷你离心机 | 12 | 0.74 | 否 | 否 |
|  |  |  | 超声波清洗器 | 1 | 0.46 | 否 | 否 |
|  |  |  | 流动相抽滤装置 | 1 | 0.098 | 否 | 否 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后60日内完成交货。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

## 三、技术要求

## （一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“首都医科大学附属北京安定医院高额资金购置科研设备项目（第二批）”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

3.为落实政府采购政策需满足的要求

3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

## （二）具体要求

### 03包：全自动细胞荧光分析仪等

#### 标的1：全自动细胞荧光分析仪

1.台式一体机，≥10英寸液晶触控屏；内置≥500GB硬盘，≥4GB运行内存；

2.载物台为软件驱动，自动进样；高亮度LED冷光源，寿命≥3万小时；

3.≥500万像素CMOS感光相机，≥5×放大倍数；图像采集：多通道叠加，亮度可调；

4.荧光通道：独立双荧光激发光源（AO/GFP：480/30nm，PI/RFP：525/30nm），发射光检测波长：AO:535/40，PI:590LP；

5.聚焦方法：固定焦距成像（管理员设置模式可自动对焦模式、手动对焦模式）；

6.检测范围直径为1-200μm，浓度为1×104-3×107个/mL；检测准确度：CV≤5%；

▲7.通道数：≥6通道一次性计数板可同时或选择性计数；

8.明场计数时间≤5s，荧光计数时间≤30s；

▲9.≥8种预设APP式计数程序（明场总细胞计数、台盼蓝、AOPI、GFP、RFP、弱GFP、弱RFP、细胞核）；程序可分组管理；

10.单样本检测体积1.34µL，可1-3视野计数，每视野≥1.72(mm)×1.3(mm)；

11.检测内容包含细胞活率、总细胞浓度、活/死细胞浓度、总细胞个数、活/死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率、有核率，可展示活/死细胞直径直方图、红/绿荧光RFU直方图；

12.可对生长曲线、历史数据再分析、浓度计算器、细胞标识、多条数据平均值和RSD值计算数据进行分析；

13.数据格式包含Excel、PDF，细胞原始图片格式包含JPG、PNG；接口包含3个USB、LAN，可连接电脑实时传输数据，可直连打印机打印报告；

#### 标的2：倒置荧光显微镜

1.无限远光学系统，齐焦距离为45mm;

2.观察筒：铰链式三目，45°倾斜，视度可调，±5屈光度；瞳距调节范围50-75mm。

3.目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，

4.转换器：内定位5孔物镜转换器；

5.物镜：长距无限远平场半复消色差荧光物镜：

4X/0.13/WD≥18.52mm；10X/0.3/WD≥7.11mm；

20X/0.45/WD≥5.91mm，40X/N.A.0.65/WD≥1.61mm。

6.反射荧光系统：LED荧光灯箱，四通道设，齿轮传动，CHROMA专业带通型滤色片B、G、UV三组（385nm，470nm，560nm），LED光源。

7.透射照明系统：5WLED灯源亮度可调,带灯源亮度指示条，ECO红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统自动关闭电源或重新开启。

8.成像系统：半导体制冷，科研级≥2000万cmos芯片，像原尺寸≥2.4*2.4(μm),靶面1英寸，G光灵敏度：880mv with 1/30s，USB 3.0 高速输出。

9.图像分析软件：

9.1实时景深合成，可以将因景深不足而局部模糊的标本，实时合成为全部清晰的一张图像。

9.2用户只需移动载物台即可进行实时大图自动拼接，扩展有限的物镜视野。

9.3荧光多通道叠加：支持大于10通道的荧光叠加。

9.4仪器配置：工作站≥1台

#### 标的3：体视显微镜

1.光学系统：平行光路（伽利略）光学系统；

2.目镜:高眼点大视野平场目镜PL10X/23mm，视度可调

3.观察头:可调仰角三通观察头；

4.变倍筒组:连续变倍物镜0.63-8X，变倍比12.5：1，

5.放大倍数：6.3-80X。

6.主物镜：复消色差平场物镜；工作距离≤80mm（1X主物镜条件下）1X主物镜（标配）。

7.调焦托架组：立臂式粗微调同轴调焦机构，托架镜体一体式，调焦行程50mm，微调精度≤0.002mm。

8.视场范围：36.5mm-2.87mm;

9.仪器配置：工作站≥1台

#### 标的4：倒置显微镜

1.机身：全铝合金机身；

2.观察筒：45°倾斜，铰链式三目观察筒，铰链组可360旋转，固定式目镜筒，瞳距调节范围50-75mm,固定式分光比，双目：三目=20:80;

3.调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程9mm(焦面向上6.5mm,向下2.5mm)，微调精度≤0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。

4.预留内置式荧光升级光路。

5.仪器配置：工作站≥1台

#### 标的5：动物手术显微镜

1.目镜倍数：10X大视野平场目镜，视场直径φ22mm;

2.物镜倍数：0.67X-4.5X物镜变倍比1:6.7;

3.双目观察头：瞳距：55-77mm；视度调节：±5屈光度；45°倾斜；360°旋转；

4.视场范围：31.2mm-5.1mm；

5.总放大倍数：6.7X-45X(10X目镜）；3.35X-22.5X(10X目镜+0.5X辅助镜）;

6.工作距离：105mm(10X目镜）；177mm(10X目镜+0.5X辅助镜）;

7.调焦机构：调焦手轮松紧可调;

8.万向支架：360°旋转，长短自由伸缩;

9.配套CCD成像系统、工作站系统

#### 标的6：智能光遗传系统

1.触摸屏尺寸≥7英寸电容屏，屏幕分辨率≥1024*600像素。

2.光源功率可调范围1-100mW，分辨率≤1mW。

3.脉冲频率：输入范围为0.01HZ-500.00HZ，设置分辨率≤0.01Hz，精度≤1%。

4.脉冲宽度：输入范围为0-100000，设置精度≤1ms。

5.脉冲时长单位选择为ms/s，范围1-999999；设置精度≤1。

6.脉冲延时单位选择为ms/s，范围1-999999；设置精度≤1。

7.实验总时长范围为0.001s-999999s，分辨率≤0.001s，精度≤0.1ms或1%。

8.外部调制信号可以输入的电压范围为2V-10V。

9.外部调控模式≥3种，Edge/Real-Time/Gate等。

10.系统时间偏差≤±5s每24h。

11.长期运行中输出光功率均方差百分比≤1%。

▲12.配备遥控器，具备远程遥控功能；遥控可以实现≥10米远程操作。

13.系统内设持续出光模式，一键进行激光功率测试，测试功率一键写入实验程序。

▲14.可同步输出TTL数字信号至其他设备，可输出的模式有

Synchronous/Constant/Edge on/Edge off四种模式；TTL信号输出范围在10mV-5V，设置精度≤0.1V。

15.支持程序组自定义编辑和导入导出，实验程序与实验记录可以导出到PC端查看。

16.集成光源输出与控制一体。

17.实验流程结束或激光器温度异常时具有声光或报警页面提示。

18.具有密码开机功能。

19.可兼容电生理、行为学等多种设备。

#### 标的7：多通道光纤记录系统

1.具备LED光源，激发光源由3种波长的光组成（410nm，470nm，560nm），可采集2种范围激发光（500–540nm，575–625nm）。

2.激发光功率可直接在操作软件上调节，410/470nm最大功率≥200µW，560nm最大功率≥120µW，调节范围0-100%显示，调节精度≤0.1μW。

▲3.采用2个CMOS高灵敏双检测器，独立分时序采集；采集频率≥250fps，曝光时间：1-100ms；增益倍数：1-100。相机绝对灵敏阈值不低于4.055e-；采集丢帧率≤0.02%。

▲4.最大可支持≥9个通道同时采集，用于多个神经核团同步记录或同时记录多只动物。

5.记录模式≥2种，包括连续记录和间隔记录。间隔记录可自定义设置采集时间、间隔时间。

6.信号输入接口数量≥4个，信号输出接口数量≥4个，传输TTL信号。

7.实验开始及结束提供≥3种控制方式，可选择手动、设置固定延时和采集时间以及外部设备触发，系统定时采集时长≥480小时。

8.触发外部设备的方式不低于3种。

9.支持行为学与荧光信号同步采集，行为学视频采集可支持多个行为相机同时记录，可以直接设定视频帧率（30-150FPS可选），分辨率（1920x1080多种可选）。

10.软件采集部分至少具备外部打标、手动打标、行为ROI分析区打标等打标方式；支持同时设置不少于50个手动标记和自动标记，可自定义打标快捷键、名称和颜色，行为视频和打标的误差不超过2帧。

11.行为学采集支持设定行为分析的特定Area区域，并同时设置不低于9个ROI区域并命名，提供不少于3种ROI绘制工具，包括圆形、方形、多边形，可对时间、位置等参数的行为学数据分析。

▲12.外部设备精准触发光纤记录的方式至少2种，可根据外部设备发出的是正脉冲或负脉冲，自由选择上升沿或下降沿触发。

13.单个input端口可识别多个事件：可根据接收的TTL信号的脉宽，识别不同脉宽为不同事件并进行打标。

▲14.具备12位灰度图像，荧光灰度级别最高可显示2^12即4096种。

▲15.波形显示至少2种方式，可在独立显示和合并显示中自由切换，对照信号和荧光信号在同一坐标轴下显示。

▲16.软件具备数据实时传输功能，支持光纤记录数据采集时，实时传输到工作站MATLAB软件。

17.具备集成化的信号采集和数据分析软件，软件支持平滑处理、基线矫正、运动矫正方式等不低于3种预处理方式，处理过程可视化，支持导出不低于8种过程数据文件。

18.支持导入含有时间戳的数据批量打标，文件支持.csv或.tsv。

▲19.支持导入不低于72小时外部数据，如EEG/EMG数据，文件支持.edf或.csv，支持丰富化的裁剪并保存。

20.具备打标位置编辑和数据截取功能。

21.行为学视频可逐帧查看，并添加不少于200个特殊动作标记。

▲22.行为学分析模块支持导入实验背景图，可分析动物轨迹热图、轨迹图、ROI位置、进入ROI的时间等行为学数据，可分析荧光-位置热图，将位置信息和荧光强度，即神经元活动变化关联起来。

23.可以单独对410nm数据做分析。可支持不低于5组数据进行组间对比，一键分析并生成热图和mean±sem，可直接输出AUC分析结果，可对数据进行有效峰值统计分析，可直接导出有效峰的数量，频率等参数文件。

24.根据实验情况，线下面积参考基线值（Y轴）可自定义，以新起点计算线下面积结果。

25.系统可兼容635nm光遗传，通过一根光纤实现刺激和记录功能的同步，光遗传和光纤记录出光参与时序调控，确保无串扰，刺激参数可选择由光纤记录软件控制或者光遗传独立控制。

#### 标的8：脑立体定位仪

1.用于小动物脑部精确定位，进行对脑区的注射、记录、破坏、刺激等实验操作；

2.游标激光刻度，精度≤10μm；

3.耳杆锁紧方压板方式；

4.T型螺栓和角度锁定旋钮分离，可任意角度的精确操作；

5.双头丝杆，操作臂可上下、左右、前后移动；

6.三维数显屏实时显示X、Y、Z三轴坐标位置，并可在移动范围内任意位置零；

7.旋转座与燕尾组件紧密贴合，间隙≤0.3mm，Z轴具有指示标志；

#### 标的9：小动物麻醉机

1.开放式呼吸非循环回路式设计；

2.可用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等≤7kg动物的吸入式麻醉；

3.蒸发器输出压力波动范围P≤2.5kPa，内部可承受50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35℃；

4.蒸发器容量不小于120ml，带流量和温度自动补偿功能；

5.流量计可控范围0-4L/min，圆柱形浮子指示；

6.独立的诱导盒和面罩开关，开关寿命≥10万次，支持同时开启完成双通道实验；

7.快速充氧开关斜面设计，充氧速度可达10L/min，以最快速度排除管道或麻醉诱导盒中的残余麻醉混合气体；

8.旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5%；

9.蒸发罐配有安全锁定装置，归零自动锁紧

10.气体回收器具有称重功能，称量范围为1～2000g，分辨率≤1g，

#### 标的10：玻璃微电极注射泵

1.最小注射速度≤0.02nL/s，最小注射体积分辨率≤0.1nL；

2.具备二次确认功能，开启时手动界面执行按键（填充、排空）有效防止误触操作，具备填充，排空功能，填充和排空速率至少包含0.02nL-200nL/s；

3.注射量程范围⼤，直接搭配无芯玻璃微电极使，注射量程至少包含0.6nl-5000nL；

▲4.具备断电保护功能，实验中途断电重连后仍旧可以执行未完成的程序；

5.密封组件由密封垫、密封柱（长度≤5mm，直径≤4mm）和卡盘组成，保障气密性。密封组件气密性良好，使用寿命≥7500次；

▲6.内置留针时间设定功能，注射完成后如需留针操作，可设置留针时间，无需使用计时器进行留针时间设定；

7.钢针活塞需在开机时自动复位回到初始位置，软件中也需具备复位功能，可人工点击一键复位，复位速率为200nL/s或12000nL/min；

8.可设置循环注射操作，进行同一样品多次不同时间间隔注射，间隔时长至少包括1-999s，误差≤0.1%，编程循环次数至少包括1-8000；

9.程序存储数量≥10；

#### 标的11：动物行为分析软件

1.可记录分析动物的移动距离、速度、移动状态、加速度、加速度状态、分析区中停留时间、到分析区距离、到点的距离的样本数、平均值、最大值、标准偏差以及群组数据等常规实验指标；

2.提供视频探测优化工具，针对实验室拍摄环境条件差异，可独立调节同一场景内各个区域的亮度和对比度，以及调节背景噪点以获得最佳的动物识别效果

3.无需对动物进行颜色标记或染色处理，就能实现动物的轨迹跟踪；

4.轨迹追踪记录分析包含四种检测模式：中心点轨迹追踪、三点检测、手工记录检测和色彩识别检测，具有记录头部、中心、尾部等三点监测功能；

5.模块化设计，可选择不同的模块以满足多种需求和预算，包括实验模块和功能模块；提供多种开始和停止数据采集的设置模块，用户可以根据时间、分析区停留时长等需求自主定义数据的开始和结束事件；

6.软件拥有强大的数据统计分析功能，实验人员可按照动物分组、动物属性、动物测试批次等进行数据统计，可自动生成直方图，软件支持自主创建变量，用于对实验进行分类，通过模块化编程功能，可自动筛选，按组别输出实验数据；

7.可记录分析动物的路径：蜿蜒度、目标分析区逗留次数、分析区轮替、分析区转移。方向：前进方向、前进方向与点的夹角、转角和角速度。身体：活动性、活跃性和旋转等特殊指标；

8.软件支持轨迹回放功能，能够以直观的方式展示动物的运动轨迹。同时，软件还具备轨迹数据平滑处理的能力，减少数据的噪声和干扰，提高数据的可视化效果和分析准确性。

9.提供专门的数据表格生成工具，可详细定制表格中需要显现和隐藏的所有相关参数；

10.软件能保存包括实验数据、实验信息、图像信息、动物数据库等所有信息，并保存为统一的文件格式，支持后期批量分析功能；

11.软件的轨迹图和热力图功能支持自定义样式，可以根据用户偏好和研究需求自由调整图表的样式、颜色和标记等参数；

12.软件能够记录多种场景活动，包括Y迷宫、八臂迷宫、水迷宫、高架十字迷宫、T迷宫、旷场、强迫游泳、悬尾实验等。

13.软件支持实验用户管理，包括用户权限的分配、用户账户的创建与删除、用户活动的跟踪和记录等功能；

14.包含两种开始记录和四种停止记录的方式设置；

15.软件支持定制化升级和免费升级功能。

16.支持TTL外接设备输出功能，可与第三方设备（如光遗传、光纤记录等）同步打标联用;

#### 标的12：水迷宫

1.用于评价啮齿类动物空间学习记忆能力的行为学实验；

2.外圈直径≥150cm，内圈直径≥120cm，可满足大鼠、小鼠实验，高≥50cm；

3.平台高度≥32cm；配支架、下水配件、下水软管、侧面布帘；

4.配备自动恒温箱自动恒定水温，含1000W辅助加热系统（室温～30℃可调）；

#### 标的13：新物体识别实验视频分析系统

1.通过记录动物对新旧玩具的探索时间，来评估动物的学习记忆能力。

2.透明亚克力材质，小鼠内腔尺寸≥长40cm*宽40cm*墙高38cm.外部尺寸≥长43cm*宽43cm*墙高40cm。

3.透明亚克力材质，大鼠内腔尺寸≥长70cm*宽70cm*墙高38cm.外部尺寸≥长74cm*宽74cm*墙高43cm。

#### 标的14：三箱社交

1.用于评估大小鼠的社交兴趣和社交认知能力；

2.透明亚克力材质，小鼠尺寸约内腔≥长20cm*宽40cm*墙高22cm.外部尺寸≥长64cm*宽42cm*墙高23cm；

3.大鼠尺寸内腔≥长20cm*宽40cm*墙高22cm.外部尺寸≥长64cm*宽42cm*墙高23cm。

#### 标的15：高架十字迷宫

1.用于评估动物的焦虑情绪研究；

2.箱体材质亚克力。小鼠尺寸开臂内腔≥长35cm*宽5cm*墙高0.6cm，单臂外侧≥长36cm*宽6cm*高1.6cm，密闭内腔≥长35cm*宽5cm*墙高25cm，单臂外侧≥长36cm*宽6cm*高21cm。

3.大鼠尺寸开臂内腔≥长50cm*宽10cm*墙高0.6cm，单臂外侧≥长51cm*宽11cm*高1.6cm,密闭内腔≥长50cm*宽10cm*墙高25cm，单臂外侧≥长51cm*宽11cm*高26cm。

#### 标的16：大鼠旷场实验

1.用于评价大鼠的焦虑状态；

2.黑色亚克力材质，内腔尺寸≥长100cm*宽100cm*墙高38cm.外部尺寸≥长138cm*宽138cm*墙高43cm

#### 标的17：小鼠旷场实验

1.用于评价小鼠的焦虑状态；

2.白色亚克力材质，内腔尺寸≥长50cm*宽50cm*墙高38cm.外部尺寸≥长53cm*宽53cm*墙高40cm。

#### 标的18：四通道条件性恐惧实验系统

1.校准功能：每次实验前对声音强度与频率进行人工智能定标，确保刺激参数准确，测量误差≤1dB。

2.通道管理：各实验通道既可独立设置实验流程，也可实现多通道同步配置。

3.摄像系统：配备≥2.8mm焦距、110°无畸变高清镜头，支持手动对焦；采用≥工业级200万像素近红外摄像头，USB接口即插即用；最高分辨率≥1920×1080，视频采样帧率≥30帧/秒。

4.隔音设计：通用型环境隔音箱，每个箱体内置双层ABS隔音板，六面均覆盖防火阻燃隔音材料，内部填充隔音棉，整体隔音效果≤30dB。

5.环境模块：为大、小鼠实验分别定制多款背景板，每箱体含灰色、白色、黑白条纹、黑白网格背景板及白色底板，同时配备光滑底板配件。

6.刺激类型：支持电刺激、纯音刺激、白噪声刺激与光刺激等多种刺激模式。

7.电刺激单元：电流强度0–4.0mA，步进0.1mA，单次时长0–300秒，采用全数字控制的多电极扰频恒流电刺激器，扰频功能有效避免动物预判电击规律。

8.纯音刺激单元：频率范围100Hz–18kHz，声强1–130dB，步进1dB，单次刺激时长0–300s。

9.白噪声刺激单元：频率范围100Hz–18kHz，声强1–130dB，步进1dB，单次刺激时长0–300s。

10.光刺激单元：光强范围0–200Lux，单次时长0–300秒，支持红外补光。采用高亮度、低功耗、长寿命LED光源，色温6500K，光强分100等级用户设置，范围为0-100%。

11.刺激输出方式：支持在整个实验过程中持续输出刺激，强度可通过软件精确设定。

12.可视化界面：实验画面实时可视化展示，同步呈现画面变化分值图、Freezing行为曲线和刺激图表。

13.智能技术：集成闭环控制与AI人工智能算法，具备自动学习与声音生成能力。

14.数据系统：软件自动记录实验数据，按设定参数进行分析并生成指标，数据自动保存，支持视频离线二次分析。

15.TTL接口：提供TTL信号输出功能，可兼容钙成像、光遗传、脑电等第三方设备。

16.分析指标：包括实验持续时间、僵直次数、僵直持续时间、僵直时间占比、首次僵直起始与持续时间、最长/最短僵直起始与持续时间，以及按时间轴记录的每次僵直事件。

#### 标的19：四通道声音惊跳反射实验系统

1.刺激类型：声、光为基本配置，触觉刺激、电刺激；

2.声刺激:采用闭环控制、运用AI人工智能技术，自动学习、生成声音。软件实时显示声音强度;白噪声刺激：包含WhiteNoise和NWhiteNoise两种震惊刺激，持续时间为1～10000ms，最大130db，强度可由软件设定；纯音刺激：作为震惊刺激，持续时间为1～10000ms，音频范围23~18000Hz，最大音量130db，强度可由软件设定;

3.电刺激:全数字控制，多电极扰频恒流电刺激器，扰频功能使动物无法试探出电击规律,电流强度0～4mA可调，调整步长0.01mA;

4.时间精度：使用到嵌入式操作系统,并使用RTC进行校准,,独立计时,不受外部干扰,精度误差≤1ms；

5.传感器采集频率:≥1000Hz;

6.实验设计:采用极具人性化的图形化界面设置，通过点击图标或图框即可以完成实验的创建、修改工作，实验模式展示生动形象；

7.声、光、电、触觉刺激同时或串行发生，可随意组合；

8.可完成Habituation,Pre-pulseInhibition(PPI),Potentiated Startle等各种典型实验，及完成用户自定义实验;

9.分析指标：基线均值、采样期均值、反应潜伏期、反应期均值、反应期时长、最大峰值、最大峰值潜伏期。

10.本地启动模式:系统既可在计算机上启动实验，也可在放入动物后通过按动实验箱上的启动按钮直接启动实验。

11.声音校准：每个箱体对应各自的声音分贝，声音分贝可以自动批量校准，也可以手动校准；

### 04包：动植物冷冻研磨仪等

#### 标的1：动植物冷冻研磨仪

▲1.15秒内最大处理量同时可以处理≥90个样品，适用24或48位低温冷冻适配器。

2.可兼容的样品量：96*(0.2-0.5ML)/96/64/48/24*2ML/12*5ml/8*（10-15ML)/4*15ML/2*25ml/2*50ml，可以任意定做各种规格研磨管。

3.触摸屏显示。

4.可存储不小于20组实验数据，根据不同实验样本，设置不同动物组织实验模式。

5.可根据设置的实验参数，在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。

6.具有电磁锁定的开盖运行保护功能。

7.最终出料粒度：≤5µm。

8.研磨平台数不少于2个。

9.具有自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护。

10.均质速度0~70Hz/秒,工作时间可自行设定，时间范围：0~9999S；转速范围不小于1000rpm~6000rpm

11.可在2秒内达到最大速度；在2秒内达到最低速度。

▲12.具备智能启动功能。在设定的时间条件到达后，无需人工在按启动操作即可智能启动。

13.噪音≤55db。

14.具备制冷功能：-50℃~室温可调节。控温精度：≤±0.5℃。

15.兼容湿磨、干磨、低温研磨等研磨方式。

16.需配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管。

#### 标的2：离心浓缩仪

1.模块化设计，离心腔/真空室、真空泵、冷阱均为独立体，可自由组装。

2.采用LCM段式液晶控制面板

3.温度设定范围：-5~80℃,精度：≤±1℃,运行过程中可修改目标值。

▲4.不少于4组温控设计：0℃、30℃、45℃、60℃等。

5.具备内置真空延迟功能。真空存在泄露时，具备自动报警功能。

6.断电自动泄真空。

▲7.具备防腐蚀真空传感器，真空值数字化显示。

▲8.主机需具有真空异常报警功能，可实时监测整体浓缩环境气密性。

9.主机，冷阱有特氟龙涂层。

10.最大转速≥1600rpm，运行过程中可修改目标值。

11.最大离心力：≥430×g。

12.定时范围：0-9999min可调，运行过程中可修改目标值。

13.超低温冷阱容量：≥4500ml，超低温冷阱极限温度：≤-100℃。

14.低温冷阱具有环境温度超温报警功能。

▲15.全触摸屏界面，可实时获取冷阱信息，包括但不限于运行时间记录、运行温度记录、历史记录，断电保护提示等信息。

#### 标的3：氮吹仪

1.工作温度：10~35℃,湿度：20~80%。

2.温控范围≥室温~100℃。

3.温控精度≤±1℃。

4.加热块孔≥12孔。

5.具备过热保护功能。

#### 标的4：石蜡切片机

▲1.不少于3种切片模式：常规切片模式、智能感知切片模式（单手摇动手轮即可完成切片、修片转换）、全层切片模式（可提示按照设定不同断层处的取片，取片分析犹如断层扫描功能）。

2.驱动系统具有智能感知修片、切片功能，快速的快进、快退转换功能，具有样本自动回缩功能、精修切片开启关闭功能；并具有切片、修片计数功能。

3.小手轮可在线速度选级设置，并可互换样本进给方向。

▲4.具有不小于2个定位记忆功能，可在修整样本时，进行定位，定位后，每次装载样本后，点按记忆键，即可回位到样本定位点。记忆定位需包含分别记忆修片定位和切片定位。

5.切片厚度范围：0.25~100μm 0.25~2.5 μm增量0.25 μm  2.5~5 μm   增量0.5 μm

6.修片厚度范围：1~600 μm。

7.回缩调节范围≥100μm（0为关闭回缩、0~5~10~15--100可调）。

8.水平进给≥30mm。

9.垂直移动≥70mm。

10.样本定位水平8°；垂直8°。

▲11.切片调节最小分度值≤0.25μm。

12.最大石蜡切片面积：70×70mm。

#### 标的5：震动切片机

▲1.切片厚度:1~3000μm，最小可调值1μm。

2.切片频率:1~85Hz，最小可调值1Hz。

3.振幅:1mm。

4.切片速度：0.01~15mm/s，最小可调值0.01mm/s。

5.返回速度:0.1~15mm/s，最小可调值0.1mm/s。

6.样品垂直总行程:≥20mm(电动)。

7.切片范围:≥54mm。

8.切片窗口:0.1~54mm。

9.样品回缩0~2000μm，增幅1μm。

10.最大可切样品尺寸≥50*35*20mm(长*宽*高)，可适用不锈钢刀片、钨钢刀片、陶瓷刀片，刀片可拆装。

11.数据保存数量≥10个。

#### 标的6：固相萃取仪

1.工作温度：10~35℃,湿度：20~80%。

2.最大处理样品数≥12个。

3.具有防雾化真空槽。

4.废液收集方式：通过集液瓶随时收取废液。

#### 标的7：鼓风干燥箱

1.箱体容积：≥70L。

2.箱体外壳材料：冷轧钢板，内胆材料：不锈钢。

3.箱体温度控制器的控温范围：室温+5～250℃,温度波动度：≤±1℃。

4.温度均匀度：≤±2%。

5.液晶屏可显示各种参数，温控仪具有控温、定时、超温报警等功能。

#### 标的8：液氮罐

1.容积≥50（L）。

2.口径≥120（mm）。

3.外径≤450(mm)。

4.高度≤850(mm)。

5.保存天数≥120天。

#### 标的9：恒温培养摇床

1.至少具备双层培养托板，一层振荡培养，一层静置培养。

2.需具备双层玻璃门。

3.需具备紫外杀菌系统。

4.内腔材质为全不锈钢材质，培养箱需具备防水功能。

5.夹具材质：不低于一体成型304不锈钢材质。

6.需具备无热量防水风机。

7.≥6mm厚的镀铬铝合金材质摇板。

8.多种摆放方式，可以单层落地使用或台上使用，也可以双层叠加使用。

▲9.振幅25～28mm，转速控制范围不小于5～300rpm，转速控制精度≤1rpm。

▲10.温度控制范围4℃~60℃,温度设置精度≤0.1℃;舱室内不同点的温度均一性≤±0.5℃。

11.最大承载数量：上层静置托板，下层振荡托板不小于250ml*14或500ml*8或1000ml*6。

12.摇板尺寸≥370×400mm。

#### 标的10：负压泵

1.压力：-0.04~0.08Mpa。

2.工作环境：电源220V±10%，50Hz±1Hz。

3.运行功率≤100W。

#### 标的11：水浴锅

1.外壳采用不锈钢板制成。

2.采用翻盖式上盖结构。

3.内部采用一体式不锈钢制作。

4.具备防干烧功能。

5.温控范围：RT+5-100℃。

6.温度波动：≤±0.2℃。

7.功率≤2kW。

#### 标的12：桌面迷你离心机

1.最高转速≥7000rpm，最大相对离心力≥2600xg。

2.噪音≤50dB。

3.转子容量：8x0.2/0.5/1.5/2mL32X0.2mLPCR管或4X0.2mLPCR8联管。

#### 标的13：超声波清洗器

1.尺寸：≤500x300x150(mm)。

2.清洗槽容量：≥20L。

3.超声功率：≥500W，超声功率0~100%无极可调。

4.超声频率：≥40kHz。

5.温度控制范围不小于常温~80℃,加热功率：≥800W。

6.时间范围1-999min可调或常开。

7.面板材质：有机玻璃或更优。具有防潮、防腐蚀处理。

8.内胆材质为不锈钢材质，具有防水性。排水阀需配排水硅胶软管。

9.清洗篮需为不锈钢材质，有不锈钢网架/托架。

10.具有不锈钢降音盖及硅胶降音垫。

11.仪器内外壳均为不锈钢材质,耐酸碱。

12.具备水位显示功能。不少于三个拨码器（时间、温度、功率等），各项功能拨码器调节控制、不少于三个程序设置,具有无级调功功能。

13.配置需包含：主机、清洗网篮、降音盖、手控进排水。

#### 标的14：流动相抽滤装置

1.材质：玻璃。壁厚均匀，耐高压，扛极差温度≥120℃

2.滤杯体积≥300mL

3.收集瓶体积≥1000mL

4.砂芯滤头直径：φ50mm。可适配50mm，47mm微孔滤膜

## （三）其他要求

1.质保期：

1.1第03包质保期：整机系统（最终验收合格后）质保期不少于3。

1.2第04包质保期：整机系统（最终验收合格后）质保期不少于3年。

2.安装：供应商在交货后30天内到现场开箱验货，并完成安装、调试。

3.培训：供应商免费提供设备到达现场后的安装、调试及应用培训，直至操作人员掌握为止。

4.技术支持：供应商免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。

5.维修要求：在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达采购人现场实施维修。

6.验收：产品到货后，采购人使用单位进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，采购人有权要求中标供应商退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查。

7.投标人应在投标文件中提供：

7.1供货、安装、验收方案，内容包括但不限于：

7.1.1供货保障方案；

7.1.2安装实施方案；

7.1.3验收标准与流程方案；

7.1.4项目进度保障措施。

7.2售后服务方案：内容包括但不限于：

7.2.1售后服务承诺（售后响应及处理周期等）及保障措施；

7.2.2售后备品备件情况；

7.2.3售后人员配置及回访方案。

7.3培训方案：内容包括但不限于：

7.3.1培训的时间、培训方式、培训内容；

7.3.2培训师资与保障措施、培训效果评估及考核方案。