# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 新生儿模型 | 1 | 8,900.00 | 8,900.00 | 否 | 1-5内窥镜诊疗模拟训练系统、1-6超声检查模拟训练系统升级模块 |
|  | 1-2 | 男性导尿仿真模型 | 1 | 4,300.00 | 4,300.00 |  |  |
|  | 1-3 | 股动脉穿刺模拟人 | 3 | 9,800.00 | 29,400.00 |  |  |
|  | 1-4 | 可视化麻醉外周神经阻滞培训套装 | 1 | 470,000.00 | 470,000.00 |  |  |
|  | 1-5 | 内窥镜诊疗模拟训练系统 | 1 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 |  |  |
|  | 1-6 | 超声检查模拟训练系统升级模块 | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 |  |  |
|  | 1-7 | 脉动灌注器官手术训练器 | 1 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 |  |  |
|  | 1-8 | 高级生命支持新生儿模拟人 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |
|  | 1-9 | 静脉注射输液手臂模型 | 4 | 3,200.00 | 12,800.00 |  |  |
|  | 1-10 | 手臂皮内注射模型 | 4 | 170.00 | 680.00 |  |  |
|  | 1-11 | 腹部皮下注射模型 | 4 | 170.00 | 680.00 |  |  |
|  | 1-12 | 臀部肌肉注射模型 | 4 | 1,800.00 | 7,200.00 |  |  |
|  | 1-13 | 假牙模型 | 4 | 300.00 | 1,200.00 |  |  |
|  | 1-14 | 导尿模型 (可生殖互换) | 4 | 3,200.00 | 12,800.00 |  |  |
|  | 1-15 | 数字化心肺复苏及除颤智能考核训练系统 | 4 | 36,000.00 | 144,000.00 |  |  |
|  | 1-16 | 背部胸腔穿刺电子标准化病人 | 4 | 9,000.00 | 36,000.00 |  |  |
|  | 1-17 | 腹腔穿刺与骨髓穿刺监测考核指导模型 | 4 | 5,000.00 | 20,000.00 |  |  |
|  | 1-18 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 4 | 9,980.00 | 39,920.00 |  |  |
|  | 1-19 | 四步触诊模型 | 2 | 4,957.00 | 9,914.00 |  |  |
|  | 1-20 | 妇科检查仿真模型 | 2 | 4,390.00 | 8,780.00 |  |  |
|  | 1-21 | 鼻胃管插管训练模型 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 |  |  |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货时间：自合同签订之日起30日内完成供货、安装及调试。

交货地点：采购人指定地点

2、付款条件：详见第六章 拟签订的合同文本：

3、售后服务（质保期）：设备自验收合格之日起保修期至少五年。

4、保险（如适用）：详见合同条款。

- 技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为首都医科大学附属北京积水潭医院临床教学设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2 政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

  - 1-1新生儿模型

一、数量：1具

二、技术参数：

1、全身模型，模拟足月新生儿，外形逼真，皮肤柔软，全身具有柔韧的仿真皮肤和皮下与肌肉组织，内部具有仿真骨骼结构，四肢关节灵活，体表标志清楚，触感真实。

2、具备真实的口鼻结构，可进行吸口、鼻分泌物的操作。

3、可用于练习换尿布、洗澡、脐带护理、包裹和新生儿抱持。

4、可用于测量身高、头围、胸围、腹围。

5、可采用球囊面罩的通气方式对新生儿进行人工呼吸，通气时伴有胸廓起伏。

6、可采用气管插管的通气方式对新生儿进行人工呼吸，通气时伴有胸廓起伏。

7、可完成胸外按压过程，按压手感真实，放松时模型可充分回弹。有效按压45次后，新生儿发出哭声，哭声结束后自动进入下一循环操作。

8、整体外形无接缝，防水防尘，可进行新生儿沐浴操作。

9、模型具备充电电池。

三、主要配置

1、新生儿心肺复苏训练模型：1具

2、包被1套。

3、充电器：1个

4、2.5mm气管插管带囊（配备2.0小号导丝）：1套。

5、3.0mm气管插管带囊（配备2.0小号导丝）：1套。

6、3.5mm气管插管带囊（配备2.0小号导丝）：1套。

7、4.0mm气管插管带囊（配备3.3中号导丝）：1套。

8、一次性脐带夹：1个。

  - 1-2男性导尿仿真模型

一、数量：1具

二、技术参数：

1、仿真模拟正常成年男性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触感有弹性。

2、具有逼真的正常男性阴茎、阴囊、肛门。

3、具有逼真的人体阴茎构造，包皮可后推，可训练导尿插管时的初次消毒及二次消毒。

4、模型尿道长度与正常成年男性的尿道长度相同，插管到20～22cm时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。

5、可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。

6、进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。

7、采用内部蓄水方式和多个传感器，导尿不漏液。

8、配备锂电池，一次充电可待机≥72h。

9、可通过扫描二维码下载手机app软件进行视频教学及图片展示，内容包括男性的泌尿系统组成及其各功能和特点，适用于导尿和不适合导尿的各种病症，导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项，.留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。

三、主要配置

1、男性导尿仿真模型：1具。
2、充电器：1个。

3、50mL注射器：1个。

4、10mL注射器：1个。

5、导尿管：1根。

6、润滑剂：1瓶。

7、集尿袋：1个。

8、模拟碘伏：1瓶。

9、模拟酒精：1瓶。

10、黄血粉：1瓶。

11、消毒棉签：1袋。

12、洞巾：1张。

  - 1-3股动脉穿刺模拟人

一、数量：3具

二、技术参数

1、模拟成年人大半身结构，平卧位，皮肤质地柔软，触感真实。

2、体表解剖标志清晰，可精准定位，包括胸骨柄上缘、肋弓下缘、剑突、脐、腹股沟、髂前上棘、耻骨联合、髂嵴等。

3、具备电动血液循环装置，可模拟股动脉血流。

4、模型腹股沟中点下方可触及股动脉搏动，于股动脉搏动处穿刺可进入股动脉，进针有落空感，穿刺成功后模拟血液可随搏动频率自动进入注射器中。

5、同一部位可进行次反复使用。

三、主要配置：

1.股动脉穿刺模拟人/1具。

2.动静脉循环泵(含电源) /1套

3、红血粉：1瓶。

4、模拟碘伏：1瓶。

5、模拟酒精：1瓶。

6、10mL注射器：1个。

  - 1-4可视化麻醉外周神经阻滞培训套装

一、数量：1套

二、技术参数

1、臂丛神经阻滞术及中心静脉穿刺术模型：

1.1、模型结合真实成人CT扫描数据构建，模拟真实人体解剖结构，采用仿真材料，具有肤色外观，具有逼真的外在解剖标志和精准的内在解剖结构。

1.2、材质：采用非水性高分子合成材料，长期存储不因含水导致发霉变质、脱水发干或声学衰减系数改；皮肤及内在结构材质有真实的组织触感，可耐受18G-21G穿刺针穿刺次数≥1200次/cm2。

▲1.3、解剖结构：内置气管、胸骨柄、锁骨、第1、2肋骨、胸锁乳突肌、前斜角肌，颈内静脉、颈总动脉、锁骨下静脉、锁骨下动脉、腋静脉、腋动脉、头臂静脉、头臂干等血管通路、臂丛神经及分支（锁骨上神经、肌间沟神经、锁骨下神经和后肌间沟神经。

1.4、静脉易被压缩，动脉不易压缩。

1.5、具备循环泵，可模拟血液在血管中的流动，可进行多普勒超声检查。

▲1.6、模拟真实人体组织的声学特性，真实超声成像清晰，可显示臂丛神经及动静脉超声图像。

1.7、可练习超声引导下中心静脉穿刺置管术(颈内静脉、锁骨下静脉)、超声引导下臂丛神经阻滞术(肌间沟、锁骨上、锁骨下)。

1.8、可注射臂丛神经模拟麻醉剂，注射的模拟麻醉剂可以排出，可重复使用。

2、股神经阻滞模型：

2.1、仰卧位，模型结合真实成人CT扫描数据构建，模拟真实人体解剖结构，具有腹部至大腿上部位置的腹部躯干的外在解剖标志和肤色外观。

2.2、材质：采用非水性高分子合成材料，长期存储不因含水导致发霉变质、脱水发干或声学衰减系数改变；皮肤及内在结构材质有真实的组织触感，可耐受18G-21G穿刺针穿刺次数≥1200次/cm2。

2.3、解剖结构：具有髂前上棘、腹股沟韧带、脐部等体表标志和股动脉、股静脉、股神经、缝匠肌与髂腰肌等解剖结构；

2.4、静脉易被压缩，动脉不易压缩。

2.5、具备循环泵，可模拟血液在血管中的流动，可进行多普勒超声检查。

▲2.6、模拟真实人体组织的声学特性，真实超声成像清晰，可显示股神经、股动脉、股静脉超声图像。

2.7、可练习超声引导下股静脉穿刺置管术，股动脉穿刺术；可练习超声引导下股神经阻滞术。

2.8、可以注射股神经模拟麻醉剂，注射的模拟麻醉剂可以排出，可重复使用。

3、局部麻醉神经阻滞模型：

3.1、具有肤色外观，仿人体曲面结构，模型结构来源于真实人体数据，具有尺寸精准的内在解剖结构。

3.2、材质：采用非水性高分子合成材料，长期存储不因含水导致发霉变质、脱水发干或声学衰减系数改变；皮肤及内在结构材质有真实的组织触感，可耐受18G-21G穿刺针穿刺次数≥1200次/cm2。

3.3、解剖结构：具备股神经和股动静脉。

3.4、可模拟真实人体组织的声学特性，真实超声成像清晰，可显示神经、血管等超声图像。

3.5、可进行超声引导下血管穿刺术，可进行超声引导下区域神经局部阻滞术；

3.6、可以注射神经模拟麻醉剂，注射的模拟麻醉剂可以排出，可重复使用。

4、坐骨神经阻滞模型

4.1、模型结合真实成人CT扫描数据构建，模拟真实男性腿部解剖结构，具有肤色外观。

4.2、材质：采用非水性高分子合成材料，长期存储不因含水导致发霉变质、脱水发干或声学衰减系数改；皮肤及内在结构材质有真实的组织触感，可耐受18G-21G穿刺针穿刺次数≥1200次/cm2。

4.3、解剖结构：具备骨盆、坐骨、骶骨等骨骼结构和坐骨神经分叉（腓总神经和胫神经）以及股动脉、股静脉、腘动脉、腘静脉等解剖结构。

4.4、静脉易被压缩，动脉不易压缩；动脉中填充红色模拟血液，静脉中填充蓝色模拟血液。

4.5、模拟真实人体组织的声学特性，真实超声成像清晰，可显示坐骨神经及其伴行动静脉超声图像，坐骨神经呈中高回声，伴行血管呈无回声图像。

4.6、可进行神经定位、神经辨识等基础操作，可进行超声引导下股动静脉穿刺穿刺术训练，可进行超声引导下坐骨神经近端和远端神经阻滞术两种入路的神经阻滞术训练。

4.7、可以注射神经模拟麻醉剂，以验证针尖位置并练习整个麻醉程序，注射的模拟麻醉剂可以排出，可重复使用。

5、腹横肌平面阻滞模型

5.1、仰卧位模型，结合真实成年男性CT扫描数据构建，具有真实成人腹部至大腿上部位置的腹部躯干的外在解剖标志内在解剖结构。

5.2、材质：采用非水性高分子合成材料，长期存储不因含水导致发霉变质、脱水发干或声学衰减系数改；皮肤及内在结构材质有真实的组织触感，可耐受18G-21G穿刺针穿刺次数≥1200次/cm2。

5.3、解剖结构：具备髂前上棘、腹股沟韧带、脐部等体表标志；皮肤、皮下组织、腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌等解剖结构；

5.4、模拟真实人体组织的声学特性，真实超声成像清晰，可显示皮肤、皮下组织、腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌超声图像

5.5、可进行腹壁解剖结构超声辨识等基础操作，可进行超声引导下腹横肌平面阻滞术，模拟真实穿刺过程。

5.6、可以注射模拟麻醉剂，注射的模拟麻醉剂可以排出，可重复使用。

三、主要配置：

1、超声引导下臂丛神经阻滞术及中心静脉穿刺术模型（自动循环）：1个。

2、超声引导下股神经阻滞术及股动静脉穿刺术模型（自动循环）：1个。

3、超声引导下局部麻醉神经阻滞模型：1个。

4、超声引导下坐骨神经阻滞模型：1个。

5、腹横肌平面阻滞模型：1个。

6、红色超声模拟液：3瓶。

7、蓝色超声模拟液：3瓶。

8、补液注射器：3个。

  - 1-5内窥镜诊疗模拟训练系统

一、数量：1套

二、技术参数

(一)、硬件参数：

1、可移动式操作平台：要求操作平台长≥120cm，宽≥50cm，高≥170cm，具备滚轮，便于移动。

1.1、配备面部及臀部模型，模型可拆卸。

2、力反馈装置：要求该力反馈装置可以对模拟上下消化镜和模拟ERCP镜上的按钮、操纵杆进行力反馈的调节以及校准；可对消化系统所用导丝以及消化主器械在内窥镜设备内移动情况进行测试并调整灵敏度；力反馈装置数值可进行重置调整。

3、上、下消化道通用模拟内镜：

3.1、戳卡口：1个；方向旋钮：2个。

3.2、消化镜可实现拍照、冻结、充气、吸气等功能。

4、模拟ERCP镜：

4.1、戳卡口：3个；方向旋钮：2个；抬钳器按钮：1个；

4.2、ERCP镜可实现拍照、冻结、充气、吸气等功能。

5、消化主器械：

5.1、可根据不同模块、不同病例，模拟不同规格的临床手术所需器械，包括活检钳、电切弓、电凝器、电切环、支架等。

（二）、功能要求：

1、内置医学模拟培训消化内镜课程：

1.1、可练习消化内镜基本技能，包括镜头操作、器械控制、上下消化道检查及消化道止血等；

1.2、可完成上、下消化道规范化全程检查操作训练，系统内置各类消化道病变模型，供受训人员进行病变识别训练。

1.3、可模拟消化道解剖结构，训练消化内镜医师手眼协调能力。

1.4、内镜基础操作教学：可自动捕捉隧道内浮动球体，控制内镜将球体精准置于篮子正上方，球体落入篮子后与篮子同步消失。

1.5、内窥镜可以模拟针状工具，通过针头触碰隧道内漂浮的气球，使气球自动爆裂。

1.6、可进行上、下消化道检查、诊断及治疗，可实现上消化道探查、取活检、及上消化道紧急出血治疗。

1.7、上消化道内镜超声检查训练：

▲1.7.1、可模拟扇扫探头与环扫探头进行消化道疾病诊断，可同屏显示内镜图像与超声图像（投标人须提供操作图片佐证）。

1.7.2、可切换 3D 立体解剖视图，辅助手术操作学习。

1.8、操作手法粗暴时，系统模拟患者发出声音，并实时显示患者痛苦指数。

1.9、导师可管理学员账户、编辑课程与分配课程。

1.10、评估报告可记录学员学习曲线，支持单次操作结果记录与阶段性操作结果对比。

2、上消化道出血症状思维学习训练系统：

2.1、以思维导图形式呈现上消化道出血的病因病机、疾病类型、临床特点及辅助检查，并提供典型病例学习，满足学员纵向系统化学习需求。

2.2、思维导图完整展示上消化道出血病因，包含但不限于血管畸形、黏膜病变、肝胆胰系统疾病、食管裂孔疝、异位胰腺、肿瘤等。

▲2.3、思维导图需展示≥15种疾病的临床特点与辅助检查内容，至少包括包含消化性溃疡、消化道黏膜病变、贲门黏膜撕裂、嗜酸细胞性胃肠炎、胃黏膜脱垂/套叠、胃黏膜巨大肥厚症、肝硬化食管胃底静脉曲张、结石、炎症、环形胰腺、肿瘤、胃毛细血管扩张症、Dieulafoy 病变、食管裂孔疝、憩室、急性胃扩张/扭转、理化放射损伤、异位胰腺、异物等。（投标人须提供该模块病例数量图片佐证）

2.4、思维导图提供胃毛细血管扩张症、消化性溃疡、肝硬化食管胃底静脉曲张等疾病的典型病例。

2.5、典型病例需展示简要病史、体格检查、辅助检查及诊断信息。

3、下消化道出血症状思维学习训练系统：

3.1、以思维导图形式展示下消化道出血的病因病机、疾病类型、临床特点及辅助检查，并提供典型病例学习，满足学员系统化纵向学习需求。

3.2、思维导图需详细展示下消化道出血病因，包含但不限于肠发育畸形、血管病变、肛周病变、炎症性病变、息肉病、外科疾病等。

▲3.3、思维导图需展示≥18种疾病的临床特点与辅助检查内容，至少包含梅克尔憩室、肠重复畸形、肠旋转不良、动脉性血管病变、静脉性血管病变、毛细血管性血管病变、肛裂、痔疮、肛周脓肿、细菌性感染、病毒性感染、真菌性感染、结核、寄生虫感染、炎症性肠病（IBD）、过敏性病变、结缔组织病相关病变、幼年性息肉病、P-J 综合征、家族性息肉病、肠套叠、肠扭转、肠坏死、术后出血、吻合口出血、肿瘤等。（投标人须提供该模块病例数量图片佐证）

3.4、思维导图需提供感染性疾病、非感染性疾病、过敏性疾病、幼年性息肉病、肠套叠、梅克尔憩室等疾病的典型病例。

3.5、典型病例展示简要病史、体格检查、辅助检查及诊断信息。

4、模拟手术：

4.1、上消化道模拟手术：

▲4.1.1、具备≥20个上消化道临床症状不同的独立虚拟病人病例（投标人需提供该模块病例数量的图片进行佐证）。

4.1.2、每种病例都包含患者病史信息、生物学检测结果，并能够提供部分X光检测结果。

4.1.3、病变种类至少包括溃疡表现、炎症表现、平滑肌瘤、静脉曲张、无蒂息肉、肿瘤、食管曲张、艾滋病胃部病变、门脉高压症等典型性上消化道病例。

4.1.4、可练习内镜在食道、胃以及十二指肠等不同部位的操作，辨识上消化道各种典型病变并进行诊断训练。

4.1.5、病例主诉及病理学包含患有间歇性吞咽困难，且X光检测结果为食管中三分之一处的憩室灌满钡的憩室伴随食管裂孔疝病例。

4.1.6、病例主诉及病理学：

4.1.6.1、包含患者对固体和液体食物存在吞咽困难并伴有食物反流现象，X光检测结果为胃部存在层叠形状。

4.1.6.2、包含食管的远端临近胃食管连接部，存在充满钡的憩室。，粘膜正常。胃窦出现较大的占位性病损，导致胃扩张受损。

4.1.7、能够模拟溃疡、肿瘤、血管破裂等不同情况下上消化道出血。

4.1.8、可进行紧急情况下止血治疗、陈旧性出血部位止血治疗，可进行肾上腺素注射止血、电凝止血、陈旧性血痂高压冲洗后电凝治疗。

4. 1.9、可模拟真实临床常用手术器械，如活检钳、注射针、息肉切割器、电凝棒、喷射导管等。

4.2、乙状结肠手术：

4.2.1、病变种类包括但不限于痔疮、伪膜、血管发育异常、憩室等典型性乙状结肠镜病例。

4.2.2、学员需与病患沟通内容包括

4.2.2.1、查看病人用药史。

4.2.2.2、与病人沟通手术步骤。

4.2.2.3、向病人描述乙状结肠镜检查的优点及缺点以及供选方案；

4.2.2.4、回答病人的提问。

4.2.3、具有3D解剖视图，可开启路径地图，实时查看内镜导航，实时显示内镜当前位置，并支持对当前画面进行拍照留存。

4.2.4、在完成操作后可选择保存当前操作记录。

4.2.5、病例主诉及生物学检测结果：包含家族病史，双亲及祖父均诊断出患有结肠癌，且粪便潜血检查结果为阴性。

4.2.6、虚拟病人病例

▲4.2.5.1、具备≥20个下消化道临床症状不同的独立虚拟病人病例，至少包括假性息肉、克氏疾病表现、憩室、弥散性多发性血管瘤、局部缺血性结肠炎、良性肿瘤、假膜性结肠炎、典型性下消化道病例。（提供该模块病例数量的图片进行佐证）

4.2.5.2、可进行下消化道的全面检查，练习内镜在直肠、乙状结肠、降结肠及升结肠等结肠区域的不同部位的操作；

4.2.5.3、可训练辨识下消化道各种典型病变并进行诊断，可训练各种基本治疗操作，如包括取样活检等训练；

4.2.5.4、内置病例包含相应主诉及病史资料，患者患有近40年长期慢性便秘史，X线检查示钡剂充盈范围覆盖全结肠至盲肠，可见乙状结肠冗长，左半结肠肠袋结构消失。

4.2.5.5、内置病例包含对应主诉信息及家族结肠癌病史；患者主诉近三个月出现直肠出血症状，X 线检查结果：钡剂充盈范围覆盖整个结肠直至盲肠，乙状结肠可见坚硬非梗阻性包块，降结肠可见较小息肉状充盈缺损。

4.2.5.6、内置病例包含相应主诉及病史资料，患者存在近一年来渐进性加重的便秘症状，X 线检查示钡剂充盈范围自结肠延续至横结肠中部。

4.2.6、可模拟使用侧视镜进行检查。

4.3、ERCP手术：

4.3.1、提供≥15例内镜逆行胰胆管造影（ERCP）病例，包含但不限于、健康的胆管和胰腺管、良性胆管狭窄、恶性胆管狭窄、胆囊炎、乏特氏乳头癌、胆管结石、胆囊腺癌诊断、急性胆汁性胰腺炎、ERCP诊断胆管渗漏等病例；

▲4.3.2、可开展胰管、胆管取石手术训练，支持取石球囊与取石篮两种取石方式。（提供设备实景图片佐证）

4.3.3、手术步骤

▲4.3.3.1、可模拟 ERCP 全程手术操作，支持使用各类内镜检查工具完成套管插入、电外科切开或凝固、狭窄扩张及取石术等操作。具体步骤包括使用真实十二指肠镜进行导航检查，查找乳头；实施乳头套管插入术，进行射线照相，显示胆道系统和胰管；实施括约肌切开术、狭窄扩张术、结石摘除术和支架置入术。

5、超声内镜：

5.1、可查看≥30个体内解剖结构超声图像，包括但不限于主动脉、腔静脉、钩突、乳头、十二指肠球部、腹主动脉、下腔静脉、肠系膜上静脉、肠系膜上动脉、胰腺头部、胰腺管、胆总管、上腔静脉、门静脉、胆总管、胃十二指肠动脉、胰腺颈部、脾静脉、胰腺等。

5.2、可模拟使用扇扫探头进行超声探查、可模拟使用环扫探头进行超声探查（提供设备实景图片并加盖投标人公章）。

5.3、具备教学模式与自由练习模式。教学模式指导临床医师使用超声及辨别各类解剖结构，可对30个解剖结构超声图像进行名称标记、测量；自由练习模式可供医师自由开展消化内镜超声操作训练。

5.4、可对单一解剖位置进行颜色标注。

5.5、具备3D立体解剖视图，与手术画面实时同步显示；解剖视图可旋转、放大、拆解，可选择性隐藏血管、肌肉等组织。。

三、主要配置

1、可移动式操作平台：1个。

2、力反馈装置：1套。

3、脚踏板：1套。

4、上、下消化道通用模拟内镜：1条。

5:、模拟ERCP镜：1条。

6、消化主器械：1把

7、内窥镜诊疗模拟训练系统：1套。

  - 1-6超声检查模拟训练系统升级模块

一、数量：1套

二、技术参数

▲1、升级模块能与医院现有的超声检查模拟训练系统实现无缝对接，共用软件系统与硬件。

2、肺部超声检查训练模块

2.1、可选择包括前胸部扫描、侧胸部扫描、后外侧胸部扫描；

2.2、肺部超声检查课程内容包括：肺部超声原理、气胸、探头选择、检查步骤、解剖结构及相关练习题。

2.3、症状思维学习训练：

2.3.1、用思维导图的形式显示引起呼吸困难症状病因病机、疾病类型、临床特点和辅助检查及提供典型病例的学习。

2.3.2、思维导图详细展示导致呼吸困难的病因，包含但不限于呼吸系统疾病、心脏疾病、血液疾病（携氧能力减低）、内分泌与代谢性疾病（代谢性酸中毒）、神经系统疾病等。

▲2.3.3、在思维导图内展示≥16个疾病的临床特点和辅助检查内容的学习内容，至少包含中枢神经系统感染、中枢神经系统外伤、重症肌无力、格林巴利综合征、肉毒杆菌中毒、糖尿病酮症酸中毒、先天性遗传代谢病、急性溶血性贫血、高铁血红蛋白血症、一氧化碳中毒、吸气性呼吸困难、呼气性呼吸困难、混合性呼吸困难、心力衰竭、先天性心脏病、心包填塞等（要求提供此功能的系统截图进行佐证）。

2.3.4、提供喉炎、肺炎、心力衰竭、重症肌无力、糖尿病酮症酸中毒、高铁血红蛋白血症等疾病的典型病例；在典型病例里详细展示该病例的简要病史、查体、辅助检查和诊断。

▲2.3.5、病例具备不同诊断复杂性的现实场景，可显示≥7种肺伪影，包括A线、B线、Z线、实变、肺实变破布样征、肺滑动征、肺点征等（提供此功能的系统截图进行佐证）；

2.3.6、病例可以选择从轻微到严重的病理的严重程度；

2.3.7、可提供肺水肿、慢性阻塞性肺病和膈肌功能障碍、肺栓塞、肺部膨胀不全等病例；

2.3.8、提供12周岁以下的小儿病例，包括肺炎、脓胸等。

2.4、具备同步超声图像下的3D立体解剖图教学指导功能，3D辅助图像可逐层分解，显示或隐藏组织器官；图像可扩大、缩小；可进行解剖名称标注，至少包括包括右侧壁、左侧壁、前胸壁、胸后外侧壁；可同步切面图像，图像随切面角度变化；

2.5、提供≥14个切面教学独立训练任务，包括右前胸壁切面、左前胸壁切面、右胸下侧切面、左胸下侧切面、右后侧胸壁、左后侧胸等。

3、颈部超声检查模块：

3.1、独立训练模块，具备颈部超声检查训练的训练任务和临床病例，训练内容须包括甲状腺结节的超声评估以及颈总动脉和颈内静脉评估。

3.2、颈部扫描训练任务中，提供标准视图和测量工具。

3.3、可模拟线性探头进行颈部超声模块训练，可在高频条件下工作，并产生高分辨率的超声图像。

▲3.4、具备真实超声波图像，包括气管壁后的混响伪影；独立任务进行测量训练，包含但不限于测量甲状腺叶的宽度、深度；报告中可查看测量汇总表（提供功能截图进行佐证）；

3.5、临床病例呈现现实的虚拟场景，须包含甲状腺结节（良性和恶性）和各种血管病理；病例须包含甲状腺结节及颈动脉狭窄等训练任务.

3.6、超声探头能够进行任意角度的扫描，超声图像随探头位置及角度变化而随之变化。

3.7、具备彩色多普勒及能量多普勒功能，可使用3D过滤器隐藏和显示甲状腺周围的器官，包含但不限于气管、食管、颈总动脉、颈内静脉等。

3.8、可使用脚踏板或冻结按钮捕捉视图，训练完成后，须可以查看操作报告。3.9、具备标准图像，可以比较显示最佳获取视图、部分获取视图和跳过视图；

3.10、报告单的内容包括但不限于操作时间、辅助工具的使用、使用3D屏幕的总时间、使用解剖标签的总时间、临床诊断总结、获取的标准视图及无法识别的视图等。

4、腹部超声检查训练模块：

4.1、腹部检查模块具备多种临床病例，临床病例具备多种场景，包含但不限于创伤、腹痛、侧腹痛、背痛、可触及的异常、对疑似或已知疾病的随访等（提此功能的截图进行佐证）。

4.2、训练环境包括实际临床环境的多种特征，至少包括超声图像属性、伪影和控制等。

4.3、训练任务完成后，可回放视频，并报告诊断的临床结果。

4.4、具备正常健康人超声检查训练内容，可识别、了解和捕捉健康患者腹腔内器官（肝、肾、脾、腹主动脉、胆囊、胰腺和阑尾）的超声图像。

4.5、可显示和评估不同的腹部表现，至少包括腹主动脉瘤、肾脏异常、肝脏异常、胆囊异常等；具备双肾多普勒血流异常超声图像、动脉瘤等病变部位的彩色多普勒超声图像。

4.6、可显示的靶征和高回声、低回声等肿块回声。

4.7、可训练学员鉴别单纯性囊肿、血管瘤和肝细胞腺瘤的超声影像。

4.8、所有病例模拟患者可根据要求憋气，最长屏住呼吸时间≥4s。

4.9、具备同步超声图像下的3D立体解剖图教学指导功能，3D辅助图像可逐层分解，显示或隐藏组织器官；图像可扩大、缩小、可进行解剖名称标注；可同步切面图像，图像随切面角度变化。

4.10、提供12周岁以下小儿病例，包括小儿阑尾炎等。

4.11、系统病例可以自主选择多个不同级别的严重程度；

4.12、可提供各类虚拟患者病例临床结果报告。

4.13、每一个病例训练中均可提供正常健康人体超声图像检查训练。

三、主要配置

1、肺部超声检查训练模块：1个。

2、颈部超声检查模块：1个。

3、腹部超声检查训练模块：1个

  - 1-7脉动灌注器官手术训练器

一、数量：1套

二、技术参数

（一）、高仿真单脏器手术训练系统：

1、可模拟临床生理状态（血流、血压等生理状态），开展胸腔、腹腔等多部位病理模型手术技能训练，具备基本功训练、进阶技能训练、操作考核与复盘分析功能。

2、离体脏器循环灌注模拟系统：

▲2.1、流量调节范围：1～1200mL/min；误差：≤5%。

2.2、压力监测范围：0～300 mmHg；误差：≤3%。

2.3、失血量检测：0～3000mL；误差：≤5%。

▲2.4、模拟真实血液、支持凝血、出血动态。

3、升降及辅助移动系统

3.1、升降范围：80～95cm。

3.2、电动升降，升降速率：≥3mm/s。

3.3、万向静音轮，具备脚踩自锁装置。

4、高仿真气腹操作箱：

4.1、箱体具备遮光功能。

▲4.2、可按照需求自由开通器械通道。

5、智能手术评估系统：

▲5.1 、导师可按不同术式核心指标设置术中监测阈值，系统依据阈值对手术时间、失血量、血压等参数进行智能评估，可实现术前至术后全方位综合评分，考核手术标准化操作。

（二）、分体式高清腔镜系统：

1、摄像主机：

1.1、成像矩阵：≥1920×1080。

1.2、内窥镜冷光源：

1.2.1、光源：LED，功率≥80W。

1.2.2、光源强度调节范围为：0%～100%；调节档位≥20档。

1.2.3、具备参数记忆和一键休眠功能。

1.2.4、液晶触摸显示屏≥7英寸，具备光源强度指示功能。

1.3、光学接口：高清卡口，F28，可连接进口国产硬镜。

2、医用监视器：彩色液晶显示器≥31英寸，分辨率：≥1920×1080。

2.1、信号输出接口：DVI/HDMI/CVBS/USB3.0。3、腔镜台车： 6系铝材结合铸铝的底座和层板；三层板设计，每层承重≥50kg。

4、硬镜：

4.1、视向角：30°；视场角≥70°。

4.2、直径：≤10mm，工作长度：≥33cm。

（三）、腹腔镜下超声系统：

▲1、超声探头可经腹腔镜切口进入腹腔，在术者直视下扫描脏器表面，获取病灶与周围组织影像；线阵探头可贴合脏器表面扫查。用于肝胆胰脾、泌尿、血管、甲乳、胃肠、神经等外科领域，为肿瘤消融术中、肿瘤开放性术中、组织穿刺活检、穿刺置管、局部神经阻滞等应用中提供可视化定位引导、优化手术策略的全面方案。

2、超声主机：

2.1、全数字化便携式彩色多普勒超声诊断仪主机

2.2、≥15”彩色医用液晶显示器

2.3、显示器可独立于主机调整角度

2.4、≥13”彩色液晶触摸屏，支持虚拟数字键盘

2.5、轨迹球操作，非触控板

2.6、主机内置≥2个探头接口，可扩展至≥4个探头接口，大小一致，全激活，互通互用

2.7、内置锂电池独立供电≥1.5h

2.8、碎石引导中位线

2.9、穿刺增强技术，支持双幅显示，增强平面可多角度调节、应对不同穿刺部位

2.10、支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

2.11、支持不同探头4幅图像同屏动态回放，回放速度可调

2.12、内置超声工作站，850G硬盘 ，

2.13、最大显示深度：≥400mm，最大探测深度：≥300mm

2.14、动态范围: ≥275，可视可调

2.15、彩色多普勒成像单元：包括速度、能量、方向能量显示等 ，增益调节≥200

2.16、频谱多普勒成像单元：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

3、探头：

3.1、配置≥3把，至少包括线阵腹腔镜探头、凸阵探头、线阵探头。

3.2、探头频率：

3.2.1、线阵腹腔镜探头：探头频率4-10MHZ，探头先端扫描阵列可4方向弯曲，最大弯曲角度≥90°，适用于12mm戳卡，可实时显示探头温度。

3.2.2、凸阵探头，探头频率4-10MHZ。

3.2.3、线阵探头，探头频率4-10MHZ

3.3、可用于肝脏肿瘤切除手术、胰腺手术、胃肠道间质瘤等间叶组织肿瘤切除手术。

▲3.4、探头直径≤10mm，适配各类腹腔镜手术切口。

（四）、智能管理与辅助系统参数：

1、CPU：≥i5、6核，主屏≥60GHz；内存≥8G；硬盘≥1TB；彩色液晶触摸显示器≥23英寸，可戴手套操作。

2、学生 / 导师档案管理系统：

2.1、管理模式：包含学生、教师、管理员三种权限模式；学员可创建个人账号，查看历史操作记录；导师可创建训练方案；管理员拥有全权限操作权限。

2.2、可保存≥ 24 个月操作报告。

2.3、具备各类训练报告、方案的查阅与管理功能。

2.4、可存储个人手术训练档案，支持多人协同训练，实现训练数据实时管理。

2.5、具备手术整体打分功能，打分结果确认后不可重复操作；支持手术视频播放、删除、导出，同步显示手术相关信息。

（五）、手术训练设备配套器械、辅助设备及教学培训模块

1、器械支架：≥5 孔。

2、电动吸引器：

2.1、负压调节范围：0.02MPa至极限负压值；

2.2、贮液瓶容量：≥2500mL/只，2只一组。

2.3、噪声：≤65dB(A) 。

3、常用腔镜操作器械

3.1、数量：1套：

3.2、包含持针器1把、弯分离钳1把、无损伤抓钳2把、剪刀1把、施夹器1把。

4、台车：医用不锈钢三层台车；

5.1、基础操作模块：

5.1.1、基础操作至少包括夹豆子、钉板移物、剪线圈。

5.1.2、标准操作至少包括分离、切割、凝闭、打结缝合。

5.1.3.进阶操作至少包括血管裸化、淋巴清扫、血管缝合。

5.2、肝胆外科模块：

5.2.1、标准肝胆术式：至少包括腹腔镜胆囊切除术、腹腔镜脾切除术。

5.2.2、进阶肝胆术式：至少包括腹腔镜肝左外叶切除术、腹腔镜右半肝切除术。

5.3.胃肠外科模块

5.3.1.标准胃肠术式：至少包括腹腔镜肠粘连松解、腹腔镜十二指肠穿孔修补术等。

5.3.2.进阶胃肠术式：至少包括腹腔镜小肠部分切除术、腹腔镜小肠端端吻合术等。

5.4、泌尿外科模块：

5.4.1、标准泌尿术式：至少包括腹腔镜输尿管切开取石术、腹腔镜肾囊肿去顶减压术。

5.4.2、进阶泌尿术式：至少包括腹腔镜膀胱部分切除术、腹腔镜输尿管端端吻合术。

5.5、胸外科模块：

5.5.1.标准胸外术式：至少包括胸腔镜肺楔形切除术、腹腔镜肺段切除术。

5.5.2.进阶胸外术式：至少包括胸腔镜肺叶切除术。

（六）、高频电刀：

1、主机：

▲1.1、单极模式：具备单极纯切（300W）、混切（≥2种，混切模式一：250W，混切模式二：150w）、点凝（120W、）、喷射凝模式（100W）；双级模式：具备双极电凝模式（脚控电凝70W和自动电凝70W）。

1.2、双极电凝模式：自动和脚控。

2、脚踏开关：双脚开关

3、手术器械：

3.1、双极镊：枪式，配备双极镊专用电缆，数量：1把。

3.2、刀头：单极电勾φ5*330mm1把、单极电凝棒φ5*330mm1把、电刀φ5*330mm1把、单极高频电缆线1根。

3.3、电极：中性电极电缆1根。

三、主要配置

1、高仿真单脏器手术训练系统：1套。

2、分体式高清腔镜系统：1套。

3、腹腔镜下超声系统：1套 。

4、智能管理与辅助系统参数：

5、手术训练设备配套器械、辅助设备及教学培训模块：1套

6、器械台车：1辆。

7、高频电刀：1套

  - 1-8 高级生命支持新生儿模拟人

一、数量：1套

二、技术参数

1、可摆放复苏体位，颈部活动度逼真。

2、模型体内具有完整的全身骨骼，体表无缝包裹柔韧的仿真皮肤，外观逼真，材质柔，软手感真实，可无线充电，支持手机扫描二维码一键连接模拟人。

3、具有逼真的口腔（舌、悬雍垂）等解剖结构。

4、新生儿的脐部残留脐带外观形态逼真，可进行脐带护理训练。

5、模型模拟窒息的新生儿，可表现呼吸暂停、心率下降。

6、可对新生儿进行初步复苏，至少包括保暖、摆正体位、清理呼吸道、擦干、刺激重新摆正体位。

▲7、可进行胸部按压操作，具备按压位置、按压深度、吹气时间、拍背位置、压胸位置检测功能，可实时反馈到训练、考核系统。

▲8、可进行正压通气，具备正压通气不足、正压通气过量以及通气频率检测功能。

9、可进行气管插管训练并进行气管给药。

10、可进行模拟血氧测量教学。

11、新生儿救活后可表现自主呼吸、心率上升、哭啼（可设置）。

12、可设置救活的标准、救活后哭声、按压提示音。

13、教学：

13.1、教学内容包括影响胎儿、新生儿气体交换的相关因素、临床表现、复苏流程图、复苏设备及复苏步骤等。

13.2、可以三维动画显示心肺复苏急救法、胸外按压、开放气道等操作步骤。

13.3、具有技能训练以及技能考核模式，可以选择病例进行训练或考核，可自定义扣分设置并保存，评分表及操作报告可显示每项得分及操作数据。

13.4、训练、考核结果可保存，支持成绩打印。

三、主要配置

1、新生儿窒息急救模拟人：1具。

2、新生儿窒息急救系统 ： 1套

3、新生儿窒息急救模拟箱：1个。

4、包被：1套

5、充电器：1个

6、婴儿喉镜：1个

7、2.5mm气管插管（带囊，配备2.0mm小号导丝）：1个。

8、3.0mm气管插管（带囊，配备2.0mm小号导丝）：1个。

9、3.5mm气管插管（带囊，配备2.0mm小号导丝）：1个。

10、4.0mm气管插管（带囊，配备3.3mm中号导丝）：1个。

11、新生儿呼吸球囊：1个。

12、新生儿呼吸面罩：1个。

13、吸痰器：1个。

14、模拟血氧仪：1个。

15、听诊器：1个。

16、一次性脐带夹：1个。

  - 1-9静脉注射输液手臂模型

一、数量：4套。

二、技术参数：

1、模型模拟正常人体右前臂，与手背静脉输液训练模块自然连接。

2、手背静脉输液训练模块具有完整的手背静脉血管系统，皮肤外观、手感真实。

▲3、血液循环装置：模拟血液循环泵与模型的血管相连，无需外接输液袋，支持快速清洗排空。

4、在穿刺部位以正确进针角度及深度进行穿刺，穿刺成功后可见回血。

5、配置电子监测装置，可结扎止血带，止血带未结扎或位置不正确，穿刺无回血；正确结扎止血带后可见血管隆起，手背静脉可弯曲、皮肤绷紧，穿刺成功有回血；松开止血带后可以进行连续输液并且可调节滴速，不松开止血带无法输进液体。

6、可连接输液袋进行手背静脉输液操作，滴速可调节，调节范围：0～60滴/分。

7、模型配有两种不同难度的穿刺模块，可更换并可进行反复训练。

三、主要配置（单套）：

1、手背静脉输液训练模型：1个。

2、高难度手背静脉输液训练模块（直径1.5mm±0.1mm）：2个。

3、低难度手背静脉输液训练模块（直径2.4mm±0.2mm）：1个。

4、电源适配器：1个。

5、模拟血浆：1瓶。

6、模拟碘伏：1瓶。

7、模拟酒精：1瓶。

8、输液器：1套。

9、输液杆：1个。

10、引流袋：1个。

11、硅胶管（≥1m）：1条。

  - 1-10手臂皮内注射模型

一、数量：4个

二、技术参数：

1、具备穿戴式皮内注射训练模块托架，皮肤模块可更换。

2、皮内注射模块采用生物仿真材料制成，具有表皮、真皮及皮下组织的仿真结构，含水量与真实脏器相应指标偏差不超过20%，触摸手感均与人体组织相近（提供相关生物材料的性能测试及检测报告）。

3、皮肤表面任意部位，以正确角度及深度穿刺，均可形成皮丘。

4、皮肤模块可反复使用。

三、主要配置（单个）：

1、穿戴式皮内注射训练模块托架：1个。

2、皮内注射模块：5块。

3、模拟酒精：1瓶。

4、模拟碘伏：1瓶。

5、1mL注射器 ：1支。

  - 1-11腹部皮下注射模型

一、数量：4个

二、技术参数：

1、配备穿戴式皮内注射训练模块托架，皮内注射模块可更换。

2、皮内注射模块采用生物仿真材料制成，具有表皮、真皮及皮下组织的仿真结构，含水量与真实脏器相应指标偏差不超过20%，触摸手感均与人体组织相近（提供相关生物材料的性能测试及检测报告。

3、皮肤表面任意部位，以正确角度及深度穿刺，均可形成皮丘。

4、皮肤模块可反复使用。

三、主要配置（单个）：

1、戴式皮内注射训练模块托架：1个。

2、皮内注射模块：5个。

3、模拟酒精：1瓶。

4、模拟碘伏：1瓶。

5、1mL注射器：1支。

  - 1-12臀部肌肉注射模型

一、数量：4个

二、技术参数

1、成人仿真臀部，材质柔韧、耐针刺，外观真实、皮肤纹理清晰可见。

2、体表标志明显，可触及髂嵴、髂后上棘、骶骨、尾骨。

3、可训练臀大肌、臀中肌、臀小肌的肌肉注射。

三、主要配置（单个）：

1、臀部肌肉注射仿真模型：1具。

2、5mL或10mL模拟注射器：1支。

3、模拟碘伏：1瓶。

4、模拟酒精：1瓶。

  - 1-13假牙模型

一、数量：4个

二、技术参数：

1、模型造型逼真，为真实大小的口腔。

2、解剖结构精确，包括：腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌。

3、可练习口腔护理、示范如何正确地清洁牙齿、示范如何清洁舌部。

  - 1-14导尿模型 (可生殖互换)

一、数量：4套

二、技术参数

1、模型为成人下半身，解剖结构准确；

2、模型可互换男女生殖器。

3、与在真人身上操作相似，在插入导管时会感觉到一定的阻力。

4、可练习不保留灌肠、保留灌肠的护理操作；

5、臀部具备注射块，可进行肌肉注射练习；

6、可进行造瘘口的护理。

三、主要配置

1、导尿模型：1个。

2、控制盒：1个。

3、电源适配器：1个。

  - 1-15数字化心肺复苏及除颤智能考核训练系统

一、数量：4套

二、技术参数

（一）、模拟人

1、成年男性全身模拟人，皮肤为高分子材料，柔软富有弹性，触感真实。

2、 模拟人形态逼真，具体表标志明显，可触摸到胸骨和剑突。具有正常人体骨骼结构，胸廓内部为非弹簧支撑设计，按压时能够表现真实人体肋骨弯曲、胸骨下陷的生理结构变化，能感受到胸外按压的作用力与反作用力。体内无潮气袋，胸廓按压机械寿命≥150万次。

3、模拟人瞳孔具有正常、散大和缩小三种状态，具备直接对光反射和间接对光反射功能。

4、具有逼真的口腔结构，如至少包括牙齿、舌、悬雍垂和咽峡。可打开口腔查看是否有异物存在，可练习清理口腔异物，系统自动检测并有清除口腔异物提示功能。

5、可练习人工通气，可使用仰头举颏法和推举下颌法对模拟人进行气道开放，可选择口对口通气或球囊面罩通气方式，通气成功后胸廓有正常起伏，系统可检测吹气量的多少，并有相关信息提示功能。

6、可进行经口气管插管操作，球囊面罩通气时有胸廓起伏表现。

7、模拟人具有正常呼吸、濒死呼吸、呼吸骤停三种不同呼吸状态的功能；在抢救前或抢救不成功时无自主颈动脉搏动，复苏成功后有自主颈动脉搏动、自主呼吸和播放咳嗽语音。

8、可进行模拟AED进行电除颤操作，能智能识别贴片位置是否正确，操作正确后具有指示灯点亮提示功能。

（二）、模拟AED：

1、模拟AED全程具有语音提示功能，可播放“解开病人胸部衣服，取出电极片包装袋，撕开包装袋取出电极片，揭开塑料衬底，按面板上的指示图将电极片粘贴在病人裸露的胸部，将电极片插头插入主机，正在分析，请勿触摸病人，建议/不建议电击”的语音。

2、模拟AED可自动分析是否为可除颤心率，当受训者按下除颤键进行电击时，能发出人体收到电击的仿真声音，放电时模拟人有肌肉痉挛的效果，软件系统有相关检测提示功能。

（三）、控制评估系统：

1、CPU：≥华为擎云C5e二代 麒麟芯片；内存≥64G；彩色液晶显示屏≥11.5英寸。

2、系统可配合模拟人智能检测按压位置、按压过浅、按压过深、按压中断、按压通气比、按压回弹不到位、按压频率等信息。

3、系统可配合模拟人智能检测气道是否开放、吹气次数、通气时间短、鼻孔漏气等信息。

4、具有整体训练、自主考核和正式考核功能。

5、具有成人心肺复苏中的胸外按压、胸外按压+AED、胸外按压+人工呼吸、胸外按压+人工呼吸+AED操作模式，包括≥20个病例，可以病例为依托进行训练或考核操作。

6、系统具有智能语音播报功能，可播放按压节拍音；可显示按压深度、按压频率、通气时间和AED使用次数。

7、训练或考核时系统具有“AED已到达”的智能语音提醒功能。

8、训练或考核结束时，系统可自动根据评分设置进行无人化客观评价，可对按压位置、按压频率、按压深度等多维度数据进行分析，可查看操作成绩和操作时间记录。

9、具有“行为评估”模块，教师可对学生在操作过程中的环境评估、意识判断、呼喊救助、体位摆放、按压位置、按压深度、按压次数、按压频率、气道是否开放、吹气次数、吹气时间、按压通气比、操作时间等进行评分。

10、系统具备设备连接设置、按压深度设置、界面功能设置等功能。

11、可采集在训练或考核过程中的操作视频，且可回放。

12、系统可智能提示意识判断中的拍肩、呼喊是否实施；是否触摸颈动脉；操作不规范触摸时间＞10s或同时触摸双侧颈动脉，系统均可提示。

三、主要配置（单套）：

1、心肺复苏模拟人：1具。

2、模拟AED（含收纳包、电极片）：1套。

3、控制评估系统（含检测评估软件）：1套。

4、颈托：1个。

5、服装：1套。

6、模拟口腔异物：3个。

7、心肺复苏防潮垫：1个。

8、按压保护膜：5片。

9、吹气面膜：1盒。

10、模型电源适配器： 1个。

  - 1-16背部胸腔穿刺电子标准化病人

一、数量：4套

二、技术参数：

1、仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真；高弹性材质，具备回缩能力。

2、体表标志明显，解剖位置准确，可触及肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突。可叩诊双侧背部实音区，确定穿刺部位。

3、穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线均可实施胸腔穿刺。

▲4.采用高弹性材质，具有超强的回缩能力，增加产品的使用寿命。

5、具备电子监测功能，可检测穿刺针沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。

6、皮肤和各种穿刺囊腔均可更换。

7、提供配套胸腔穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学软件，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习；教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括：解剖结构介绍和胸腔穿刺层次，可采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，术前准备，展示用物，穿刺点定位展示，胸腔穿刺术常用的穿刺点，胸腔穿刺过程，穿刺后操作，穿刺后注意事项等。

三、主要配置（单套）：

1、背部胸腔穿刺电子标准化病人：1具

2、电源适配器：1个。

3、不锈钢坐椅：1把。

4、红血粉：1瓶。

5、黄血粉：1瓶。

6、10mL注射器：1支。

7、模拟碘伏：1瓶。

8、模拟酒精：1瓶。

9、衣罩：1套。

  - 1-17腹腔穿刺与骨髓穿刺监测考核指导模型

一、数量：4套

二、技术参数

1、半身仿真模型，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

2、解剖位置准确，可触及锁骨、胸锁乳突肌锁骨头、肋骨、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐。

3、仿真模型可行腹部穿刺操作。

4、实施腹部穿刺与骨髓穿刺训练时，按临床实际操作规程进行；穿刺过深或穿刺到腹壁下静脉、穿刺位置错误时可灯光指示。

三、主要配置（单套）：

1、仿真标准化病人：1具。

2、水囊：5个。

3、服装：1件。

4、髂骨模块：5个。

5、电源适配器：1个。

6、黄血粉：1袋。

7、模拟碘伏：1瓶。

8、模拟酒精：1瓶。

9、10mL注射器：1支。

  - 1-18腰椎穿刺仿真标准化病人

一、数量：4套

二、技术参数：

1、仿真标准化病人侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。

2、腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。

3、腰部组织结构准确，具备完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与蛛网膜以及由上述组织形成的蛛网膜下腔、硬膜外腔、骶管；体表标志明显，可真实触知髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突。

4、可练习腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。

5、腰椎穿刺：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现；继续进针将刺破硬脊膜和蛛网膜，出现第二次落空感，即进入蛛网膜下腔，将有模拟脑脊液流出。

6、皮肤和模拟脊髓腔均可更换。

7、提供配套腰椎穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学软件，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括有解剖结构介绍和腰椎穿刺层次，可采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的 疾病或情况，腰椎穿刺术前，展示用物，腰椎穿刺点定位，常用的穿刺点，腰椎穿刺过程，穿刺后操作、穿刺后注意事项。 （提供软件截图）

三、主要配置：

1、腰椎穿刺仿真标准化病人：1具

2、输液架：1个。

3、腰穿袋：1个。

4、10mL注射器：1支。

5、模拟碘伏：1瓶。

6、模拟酒精：1瓶。

  - 1-19四步触诊模型

一、数量：2套

二、技术参数

1、模型为成年女性腹部、盆部及大腿上1/3半身模拟人，解剖结构准确、皮肤柔软有弹性，手感逼真。

2、可调节宫高和腹围大小，可改变胎产式和胎方位及先露部下降距离。

3、可练习测量宫高、腹围。

4、可练习四部触诊法操作。

5、可使用听筒进行胎心音听诊。

二、主要配置（单头）：

1、四步触诊训练模型：1具。

2、发泡海绵：1套。

3、模拟胎心音听筒：1个

4、胎心音灯箱：1个

5、电源适配器：1个。

  - 1-20妇科检查仿真模型

一、数量：2套

二、技术参数

1、模型为半身模拟人采用结石位，正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。

2、配备子宫模型≥8个、宫颈模型≥8个，可任意组合。

3、子宫模型至少包括中等后倾子宫（≥2个）、前倾前屈子宫、子宫肌瘤、左侧输卵管炎、右侧输卵管炎、子宫畸形并右侧输卵管炎、左侧卵巢囊肿。

4、宫颈模型至少包括正常宫颈（≥2个）、糜烂、线性撕裂伤宫颈、急性化脓宫颈、癌变宫颈、息肉宫颈、感染的宫颈腺（滤泡）囊肿宫颈。

5、可练习双合诊检查、三合诊检查、直肠指诊、阴道镜检查、宫颈检查、阴道涂片。

三、主要配置（单套）：

1、妇科检查仿真模型：1具。

2、子宫：1套。

3、子宫颈：1套。

4、正常白带：1瓶。

5、附件支架：1个。

  - 1-21鼻胃管插管训练模型

一、数量：2套

二、技术参数

1、模型为半身模拟人，可取仰卧位、去枕平卧位。

2、模型具有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。

4、模型结构完整，具备逼真的口鼻，咽、喉、会厌、食管、胃等解剖结构。

5、模型体表标志明显，胸部骨性及体表定位标志准确，可测量前额发际至剑突或鼻尖经耳垂至剑突距离。

6、模型头颈部可实现真实人体的活动范围及动作。头部可后仰、屈曲，插管至10～15cm（咽喉处）可抬起头部靠近胸骨。

7、模型具有正常成人的解剖结构参数：食管第一狭窄处距中切牙15cm±1cm、食管第二狭窄处距中切牙25cm±1cm、食管第三狭窄处距中切牙40cm±2cm、胃管到达胃体的长度45-55cm之间。

8、模型双侧鼻孔通畅，均可进行插管训练。

9、模型在插管完成后确定胃管在胃内的检测方法：

9.1、胃管末端接注射器，有胃液抽出。

9.2、将听诊器放于胃部，用注射器从胃管末端快速注入10ml空气能听到气过水声。

9.3、将胃管末端放入盛水的治疗碗中，看有无气泡从胃管内溢出，无气泡溢出则说明胃管在胃中。

10、模型可实现在插管训练完成后外漏端的固定和拔管训练。

三、主要配置（单套）：

1、鼻胃管插管训练模型：1具。

2、真实听诊器：1个。

3、16#鼻饲管：1根。

4、16#吸痰管：1根。

5、润滑剂：1瓶。

6、1000mL引流袋：1个。

7、50mL注射器：1支。

8、10mL注射器 /1支。

9、衣罩：1套。

# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 高级综合创伤模拟人 | 1 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 | 否 |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货时间：自合同签订之日起30日内完成供货、安装及调试。

交货地点：采购人指定地点

2、付款条件：详见第六章 拟签订的合同文本：

3、售后服务（质保期）：设备自验收合格之日起保修期至少五年。

4、保险（如适用）：详见合同条款。

- 技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为首都医科大学附属北京积水潭医院临床教学设备购置项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2 政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

  - 2-1高级综合创伤模拟人

一、技术参数：

1、模拟人、导师控制系统和模拟患者监护仪之间无线连接。

2、模拟人：

2.1、模拟人内置气动力发生装置，在通信中断的情况下保证持续运作，不干扰模拟人声音的听诊。

2.2、模拟人内置可充电电池，使用期间可更换充电电池，操作时可进行电池充电，无线模式下模拟人支持连续运行≥4h；充电80%电量所需时间：≤2h。

▲2.3、模拟人可以使用临床监护仪监测生命体征，可监测血压、血氧饱和度、心电、脉搏等；导师设置的参数等可以在临床监护仪实时显示（提供彩页或实物操作图片作为证明）。

▲2.4、模拟人具有成年及老年头部皮肤，身体可仿真活动，前臂、肩部与髋关节可以转动，双腿、双膝可以弯曲，在没有外部支撑的情况下可以平躺、半坐卧或坐起（提供彩页或实物操作图片作为证明）。

2.3、气道：

2.3.1、可自动、手动打开/关闭气道

2.3.2、可手动仰头提颏法、推举下颌法打开气道，可自动感应和记录在日志中。

2.3.3、可通过口腔和鼻咽吸痰及气管插管、可球囊面罩、鼻导管通气

2.3.4、可进行复合管放置、喉罩放置

2.3.5、可进行气管内插管、逆向插管、纤支镜引导气管插管、光棒气管插管。

2.3.6、可进行经气管喷射通气

2.3.7、可惊醒环甲膜穿刺切开术，配备≥6块用于环甲膜穿刺和气管切开术的颈皮

2.3.8、可改变肺顺应性及气道阻力，可选择“无法插管/能够通气”或“无法插管/无法通气。

2.3.9、肺顺应性≥4种可选；气道阻力≥4种可选。

2.3.10、可呈现右主支气管通气、胃胀气。

2.3.11、系统可监测正确头位。

▲2.3.12、可模拟多种困难气道，包括舌水肿 (≥2个程度肿胀情况)、咽部梗阻、喉痉挛、牙关紧闭、颈部强直、舌头后退等（提供彩页或实物操作图片作为证明）

2.4、呼吸系统：

2.4.1、可模拟自主呼吸，可呈现单侧或双侧胸部运动及呼吸音

2.4.2、可模拟呼出二氧化碳

2.4.3、可模拟正常或异常的呼吸音

2.4.4、模拟人身体前方听诊区域≥5个、后方听诊区域≥6个，可以分别独立调节呼吸音类型和音量；具有≥9个独立可控的呼吸声音类型。

2.4.5、具有集中听诊功能，可让模拟人自动停止呼吸≥30

2.4.6、氧饱和度和容积图可在患者监护仪上显示

2.4.7、使用球囊面罩进行通气时，在导师控制系统端上会显示通气量

2.4.8、双侧均可进行胸膜腔穿刺

2.5、心脏：

2.5.1、配置多种心电图库，QRS波形、基础心律及期前收缩可任意调节

2.5.2、心脏听诊区：包括主动脉区、肺动脉瓣区、二尖瓣区和三尖瓣区，可听诊心音，心音可独立设置。

2.5.3、可进行4导联心电图监护，可显示12导联心电图。

2.5.4、可进行心脏除颤、复律和起搏。

2.6、循环系统：

2.6.1、可使用血压计和模拟监护仪进行无创血压的测量、可测量回流血压。

▲2.6.2、可触诊脉搏位置至少包含双侧颈动脉、股动脉、肱动脉、桡动脉、足背动脉、腘动脉和胫后动脉，并与心电图与所有双向脉冲同步。（提供彩页或实物操作图片作为证明）

2.6.3、脉搏强度随血压变化。

2.6.4、触诊情况可自动感知并记录。

2.7、注射给药：

2.7.1、双侧手臂预置静脉注射端口

▲2.7.2、可通过胫骨和双侧肱骨进行骨髓腔内穿刺 （提供彩页或实物操作图片作为证明）。

2.7.3、双侧三角肌和臀大肌可进行肌肉注射。

2.8、CRP：

2.8.1、符合 CPR 2025年指南（最新版AHA指南）的按压可产生可触及的脉搏，可产生心电图的血压波形伪影。

2.8.2、根据 AHA 2025指南，可同时显示检测到的CPR按压真实深度、按压频率和停止时间与回弹的情况，并可提供有关 CPR 质量的实时反馈。

2.9、创伤出血：

▲2.9.1、模拟人具有创伤四肢，包括右臂截肢、枪伤右腿、枪伤左臂、截肢左腿，内置出血控制系统，可真实模拟创伤出血，可设置静脉/动脉出血及出血量的变化，调节出血程度（0-100%），可配合创伤类自动操作病例使用，生命体征可随失血的严重程度和治疗情况变化（提供彩页或实物操作图片作为证明）

2.9.2、可使用绷带、加压、止血带等方式进行止血操作

2.10、其他功能

2.10.1、模拟人可自动眨眼，速度≥3种可调；眼睛状态可选择开、闭和半开状态。

2.10.2、瞳孔自动对光反射，同步或、同步反射可选，对光反射时可调正常及缓慢的反应速度。

2.10.3、眼部活动功能可透过感应器将数据传送至日志中。

2.10.4、可模拟抽搐、模拟强直和阵挛性癫痫发作。

2.10.5、可控制尿量输出，流量可调节；可练习气囊导尿管插入术，尿量可随病情变化和治疗作用自动调节。

▲2.10.6、系统内置模拟分泌物储藏装置，至少包括汗液、眼泪、脑脊液、尿液储藏装置，可随病情变化自动从模拟病人对应部位流出（提供彩页或实物操作图片证明）。

2.10.7、可听诊肠鸣音区域：≥4个，每个位置听诊音可分别独立调节。

▲2.10.8提供线上线下混合技能训练系统，具有一方扫描对方二维码线上结伴，开展同伴互学的功能，导师可进行学员的考核和成绩的统计（提供彩页或实物操作图片作为证明）

▲2.10.9护理线上线下混合训练系统支持开展同伴互学功能在线选择学习者和考察者的角色，并在线记录学习者的所有练习成绩，练习及考核模块技能的设置需按照操作前思考、操作核查和操作后反思三部分内容进行设计，方便学员的考查（提供彩页或实物操作图片作为证明）

3、导师控制系统：

3.1、CPU：≥6核，主频≥1.2GHz；内存≥8G；硬盘≥256G；彩色液晶显示器≥14英寸。

▲3.2、系统操作界面可设置至少包含中文、英语、法语、日语、韩语、俄语等语言，并可自由切换（提供彩页或实物操作图片作为证明）。

3.3、控制模式：手动模式和自动模式。

3.4、具备系统预设和用户自定意语音库，导师能够以无线方式模拟患者的声音和话语，与学员进行人机对话。

3.5、具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线。

3.6、虚拟除颤：

▲3.6.1、具备虚拟除颤监护仪功能，虚拟自除颤监护仪可与模拟患者监护仪同屏显示，不需要额外显示器，包括手动除颤和自动除颤模式（提供彩页或实物操作图片证明）。

3.6.2、手动模式下除颤能量可设置；自动除颤模式自动感应模拟人心律，判断是否需要除颤，并给出明确的语音指导施救者的操作，每≤2分钟分析心律，同时除颤监护仪持续监护并显示病人的心电。

▲3.6.3、AED模拟除颤可选择设置打开或关闭全自动AED训练模式，以及心肺复苏术、心肺复苏比赛等模式（提供彩页或实物操作图片作为证明）

3.6.4、虚拟除颤监护仪除颤放电后能对模拟人产生效果，病情会根据病例设定自动发生变化，除颤放电操作、电击能量等会自动记录在模拟人的评估报告系统中。

▲3.6.5、具有自动体外除颤仪（AED）功能，模拟真实AED的操作面板和语音提示，可执行AED开机、连接电极片、电击等操作，每≤2分钟自动分析心律，能够自动感应模拟人心律，判断是否需要除颤，并给出明确的语音指导，具备节拍器功能，可选择打开或关闭（提供彩页或实物操作图片证明）。

3.7、可显示X线片、实时12导联心电图、生化检验报告；内置X线片≥2百张，导师也可以再自行导入JPEG格式的X线图片。

4、模拟患者监护仪：

4.1、彩色液晶触摸显示屏≥14英寸。

4.2、监护界面与临床监护仪相同，界面显示参数可设置。

4.3、可监测并显示心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、PH、CVP、麻醉剂、心输出率、颅内压。

4.4、可调节波形的增幅和速度；可调节各种监测参数的报警上下限。

5．病例编辑软件：

5.1、全中文的独立病例编辑系统，支持用户使用任意电脑编写病例。

5.2、病例系统支持编写生理驱动自动病例，支持主题模式及自动模式，模拟人运行病例之后，可以根据学员的操作自动做出对应的生理反应。

6、模拟教学案例云平台系统：

▲6.1、具备模拟教学案例云平台系统，模拟人用户可自由下载所有模拟教学案例，案例总数量需要≥400个，案例均由国际权威教育/医学机构所编写，至少包含由美国心脏协会、急救、创伤、护理联盟、美国儿科学会等权威机构所编写的模拟案例，具有合法版权（提供彩页或实物操作图片作为证明）。

6.2、模拟教学案例云平台系统具有模拟教案，教案资料符合模拟教学的教育理念，至少包含案例概况、教学目标、教学对象、案例运行时间、复盘时间、物品准备清单、教学场景设置、病例运行的学员导言、病人信息概览、预期的正确操作、引导性反馈问题等。

6.3、用于考核的模拟案例包含具有经过循证的评估表、团队合作评估量表、美国护士执照考试测试表、AHA ACLS课程考核表等。

6.4 、所有模拟案例可安装于任意一台模拟人电脑中，导师登陆账号并在软件中打开即可。

二、主要配置：

1、模拟人：1具。

2、导师控制系统：1套。

3、模拟患者监护仪：1台。

4、病例编辑软件：1套。