# 采购需求

- 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 单价最高限价 （万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | 1 | 45 | 否 | 单一产品采购包 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后90日内完成交货。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

## 三、技术要求

## （一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“扬帆计划科研设备购置项目”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

3.为落实政府采购政策需满足的要求

3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业）

3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

## （二）具体要求

1.技术参数

1.1主要功能：朊病毒，蛋白聚合，蛋白纤维，淀粉样变病化研究中实时震荡诱导转化试验技术手段专用，能实现6-384通道以内任意通量动力学实时检测

1.2长时间荧光动力学检测，同时满足96小时以上900rpm以上双圆周的震荡及稳定的37℃或42℃温度控制。

1.3优化设计的震荡方式：双圆周，圆周和直线震荡，震荡速度和时间均任意可调。

▲1.4震荡可编程：任意震荡时间，任意震荡频率，任意震荡间隔，震荡开始时间，震荡结束时间，检测前震荡时间，检测前静止时间等均可编程，支持检测时间之外的所有空余时间始终维持震荡，防止微生物沉降，增加培养基氧量。

▲1.5震荡时间：可长时间震动，≥30天。

▲1.6双圆周震荡速率要求：≥900rpm。

1.7软件灵活开放，提供脚本语言编程控制的微生物生长监测过程，系统开放，最大程度满足RT-QUIC实验不同条件的设置需求。

1.8室温+4-65℃的温度控制功能，精度±0.1 ℃，满足不同微生物在特定温度下的生长检测需求，加热模式为上下同时加热的三明治形式，且上面比下面高0.5 ℃。

1.9荧光灵敏度：≤0.2fmol/孔荧光素，384孔，20μl；标配4对滤光片，光路具备激发和发射滤光片轮位置各8位，共计16位。

1.10控制软件内置RT-QUIC的数据采集模板,

1.11分析软件内置分析模板

▲1.12可进行轨道平均，中心读数，矩阵读数等几种读取方式。

1.13软件参数：包含硬件控制和数据分析软件，支持全自动化控制、多窗口模式运行、自动增益调整；具备数据分析所需的各种功能和计算方法，数据能够以Excel等格式进行保存、分析，可允许至少5台操作系统合法安装。

1.14在同一个实验里最多以4种不同的速率收集数据，支持不同蛋白聚集阶段荧光信号强度在线监测设定不同采集时间间隔。

1.15开放设计，可适配不同试剂公司试剂或耗材；

1.16孔板类型：支持6-384孔等各种微孔板规格；

2.主要配置

2.1主机1套（含蛋白聚集荧光检测装置，震荡装置，温控孵育-45℃）

2.2合规软件（含实验室数据追踪管理功能，可安装10台以上工作站）1套

2.3仪器整体加固升级（可长时间震荡培养）1套

2.4温控升级装置1套（温控孵育65℃升级装置）

2.5配套工作站1套。

## （三）其他要求

1.质保期：整机系统（最终验收合格后）质保期不少于5年。

2.安装：供应商在交货后7天内到现场开箱验货，并完成安装、调试。

3.培训：供应商免费提供设备到达现场后的安装、调试及应用培训，直至操作人员掌握为止。

4.技术支持：供应商免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。

5.维修要求：在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达采购人现场实施维修。

6.验收：产品到货后，采购人使用单位进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，采购人有权要求中标供应商退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查。

7.投标人应在投标文件中提供：

7.1供货、安装、验收方案，内容包括但不限于：

7.1.1供货保障方案；

7.1.2安装实施方案；

7.1.3验收标准与流程方案；

7.1.4项目进度保障措施。

7.2售后服务方案：内容包括但不限于：

7.2.1售后服务承诺（售后响应及处理周期等）及保障措施；

7.2.2售后备品备件情况；

7.2.3售后人员配置及回访方案。

7.3培训方案：内容包括但不限于：

7.3.1培训的时间、培训方式、培训内容；

7.3.2培训师资与保障措施、培训效果评估及考核方案。

## （四）特别说明

1.对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

2.标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。

3.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中证明材料除招标文件中有明确规定的证明材料外，其余“▲”号的技术指标需提供产品说明书或产品彩页或检测机构出具的检验/检测报告。如投标人技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。

4.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中的技术指标，如应提供且可以提供设备的真实技术指标参数但不提供，只照抄招标文件参数要求，经评标委员会认定，该项指标为负偏离。