# 采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 全自动细胞形态学分析仪 | 2 | 台 | 否 |
|  | 1-2 | 全自动血细胞分析仪 | 2 | 台 | 否 |
|  | 1-3 | 全自动血细胞分析仪 | 3 | 台 | 否 |
|  | 1-4 | 动态心电图记录盒 | 40 | 台 | 否 |
|  | 1-5 | 动态血压记录器 | 80 | 台 | 否 |
|  | 1-6 | 智能采血管理系统 | 1 | 套 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

无

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：合同签订后90日内。

2、交付地点：首都医科大学附属北京积水潭医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

1、合同签字盖章，且采购人收到投标人提供的正式发票并审核无误后，采购人将根据财政资金拨付情况向投标人履行付款义务。因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，采购人不够成逾期付款或其他违约。

2、双方签订合同后，投标人需要向采购人提供相当于合同总金额10%的履约保证金，以非现金形式提交，形式不限，建议以保函形式提交。具体开具起始日期，以银行书面保函为准，不作为采购人付款条件。

（1）投标人具有所供货物生产厂家或国内总代理商质量保证承诺书的，需向采购人提供有效期1年的履约保函。

（2）投标人所供货物无生产厂家或国内总代理商质量保证承诺书的，需向采购人提供有效期满足合同约定的质保期限时长的履约保函。

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

品目1-1全自动细胞形态学分析仪：整机≥5年。

品目1-2	全自动血细胞分析仪：整机≥5年。

品目1-3	全自动血细胞分析仪：整机≥5年。

品目1-4	动态心电图记录盒：整机（不含导联线）≥5年，导联线≥6个月。

品目1-5	动态血压记录器：整机（除袖带）≥5年，袖带：≥6个月。

品目1-6	智能采血管理系统：整体≥5年，应具备一名工程师，驻场≥5年。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京积水潭医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1全自动细胞形态学分析仪

1.1、技术参数：

▲1.1.1、全自动处理：从进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、分类到报告自动完成。

1.1.2、进样系统：

1.1.2.1、通过轨道与全自动推染片机连接，可自动接收推染片机制作好的涂片，并能接收外来涂片。

1.1.2.2、涂片样本：可以接受自动化推染片机染片、手工推片染片、标准细胞离心法等方法制备的涂片。

1.1.2.3、显微镜放大倍数：5～100倍，多档可调。

1.1.3、成像系统：

1.1.3.1、成像方式：高清数字相机链接显微镜光路系统对血细胞进行自动定位且拍照并通过软件进行识别。

1.1.3.2、可全片扫描骨髓片、外周血涂片。

1.1.3.3、涂片扫描速度：≥20张/h@10×物镜。

1.1.4、分析、报告系统：

1.1.4.1、具备条码阅读功能，可识别一维条码、二维条码。

1.1.4.2、外周血白细胞分类≥20种，并可自动添加。

1.1.4.3、具备外周血血小板计数功能。

1.1.4.4、外周血涂片处理速度： 完全分类100个白细胞+RBC+PLT≥30张/h。

1.1.4.5、数据库：包括标准细胞图库、数字制片数据库、导出图片数据库。

1.1.4.6、具备细胞定位测试程序，对系统的细胞定位准确性、涂片质量进行检测验证。

1.1.4.7、连接LIS、HIS实现检验的双向传输。

1.1.4.8、具备远程协作分析软件。

1.1.4.9、红细胞分析软件：

1.1.4.9.1、可预定性红细胞种类：嗜多色红细胞、低色素红细胞、红细胞大小不均、 小红细胞、大红细胞、畸形红细胞、靶形红细胞、裂红细胞、盔形红细胞、镰状红细胞、球形红细胞、椭圆形红细胞、卵形红细胞、泪滴形红细胞、口形红细胞、棘状红细胞、钝锯齿状红细胞、染色质小体、含铁小体、嗜碱性点彩和寄生虫。

1.1.4.9.2、用户可以根据情况进行手工重新分类确认结果。

1.1.4.9.3、异常红细胞种类的扩展：除系统自动预定性的红细胞类型，用户可以另外自定义添加和减少异常红细胞的种类。

1.1.4.9.4、红细胞预定性结果的审核方式：全屏预览所有红细胞的概览图，可以数字放大和缩小并显示视野的放大倍数；高亮显示某类红细胞在预览图上的位置；可以分类显示各类异常红细胞；可以显示排除在外重叠的红细胞。

1.1.4.9.5、红细胞预定性报告：支持分级报告及定量报告，并可以选择一种传输给LIS系统。

1.1.4.9.6、备注功能：可以对红细胞结果编辑备注。

1.2、主要配置（单台）：

1.2.1、全自动细胞形态学分析仪主机：1台。

1.2.2、进样器：1套。

1.2.3、联机轨道：1套。

1.2.4、分析软件：1套（含红细胞软件、体液软件）。

品目1-2	全自动血细胞分析仪

1.1、技术参数：

▲1.1.1、报告参数：≥32个。

▲1.1.2、单机检测速度：≥100样本/小时。

1.1.3、网织红细胞检测速度：≥80样本/小时。

1.1.4、检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、网织红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道。

1.1.5、网织红细胞检测：使用核酸荧光染色技术，具备全自动网织红细胞计数和网织红细胞成熟度分类功能，无需机外染色处理。

1.1.6、具备网织红细胞血红蛋白含量检测功能。

1.1.7、具备核红细胞检测功能，可用于自动校正白细胞细胞计数。

1.1.8、白细胞分类和计数：

1.1.8.1、采用激光流式原理及核酸荧光染色技术。

1.1.8.2、具备低值白细胞检测功能。

1.1.9、血小板计数方法：≥2种。

1.1.10、具备低值血小板检测功能。当遇到低值血小板样本时，可自动、人工选择低值血小板检测模式。

1.1.11、具备网织血小板全自动检测功能。

1.1.12、体液检测功能：

1.1.12.1、体液检测速度：≥40样本/小时。

1.1.12.2、可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数

1.1.12.3、可以对体液中的白细胞分类。

1.1.12.4、可通过高荧光体液细胞参数提示肿瘤细胞。

1.1.13、血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂不含有毒氰化物，符合环保要求。

▲1.1.14、具备造血干细胞分析功能，可报告HPC，可提示幼稚细胞种类。

1.1.15、进样模式：≥4个，至少包含全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释

1.1.16、样本用血量：

1.1.16.1、全自动进样模式：用血量≤100μL。

1.1.16.2、开盖模式：用血量≤100μL

1.1.16.3、末梢血预稀释模式，用血量≤20微升

1.1.17、自动进样架装载量：≥50样本。

1.1.18、线性范围（静脉血）

1.1.18.1、白细胞：0～440× 109/L

1.1.18.2、红细胞：0～8.6×1012/L

1.1.18.3、血小板：0～5000×109/L

1.1.19、正确度（静脉血）

1.1.19.1、白细胞：≤3.0%

1.1.19.2、红细胞：≤2.0 %

1.1.19.3、血红蛋白：≤2.0%

1.1.19.4、血小板：≤5.0 %

1.1.20、体液白细胞线性：0～10,000x103/L；体液红细胞线性：0-5,000,000x106/L。

1.1.21、控制系统：

1.1.21.1、彩色液晶触摸显示屏≥19英寸。

1.1.21.2、具备流程控制软件，包含复检规则设定、数据统计功能（假阴、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能。

1.1.21.3、数据储存：≥100000个结果（含散点图、直方图）。

1.1.22、质控品、校准品：

1.1.22.1、可定期提供原厂配套的、在中国CFDA注册的高、中、低值全套质控品和校正品。

1.1.22.2、同一质控品中包含CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目；

1.1.22.3、校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET

1.1.23、可提供轨道与特定蛋白分析仪连接组成流水线。

1.1.24、数据采集分析工作站：

1.1.24.1、CPU：≥4核，主频≥3GHz；内存≥8G；彩色液晶显示器≥19英寸。

1.1.24.2、提供原厂中文数据管理软件。

1.1.25、负责连接LIS系统相关接口费用。

1.2、主要配置（单台）：

1.2.1、全自动血细胞分析仪主机：1台。

1.2.2、压缩机：1台。

1.2.3、数据采集分析工作站：1台。

品目1-3	全自动血细胞分析仪

1.1、技术参数：

1.1.1、检测原理：采用荧光染色、流式细胞计数法、阻抗法、SLS-血红蛋白法；白细胞计数：采用激光流式原理及核酸荧光染色技术。

▲1.1.2、检测速度：全血血常规五分类速度≥60T/h，低值白细胞检测≥50T/h，常见体液检测≥30T/h。

1.1.3、需血量：血常规检测≤20μL，常见体液检测≤70μL。

1.1.4、预稀释模式：稀释液自动配液。

1.1.5、样本类型：静脉全血、末梢微量血、预稀释血液、体液。

▲1.1.6、检测项目（可报告参数）：血液报告参数≥25项，体液报告参数≥6项。

1.1.7、体液检测：可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类。

1.1.8、具备体液异常提示功能，可通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示。

1.1.9、准确度：

1.1.9.1、WBC检测范围内误差：不超过±4.5%。

1.1.9.2、RBC检测范围内误差：不超过±2%。

1.1.9.3、HGB检测范围内误差：不超过±2%。

1.1.9.4、HCT检测范围内误差：不超过±3%。

1.1.9.5、PLT检测范围内误差：不超过±7%。

1.1.10、最低检测限：

1.1.10.1、WBC：≤0.01×103/μL。

1.1.10.2、RBC：≤0.01×106/μL。

1.1.10.3、HGB：0.0g/dL。

1.1.10.4、PLT：≤1×103/μL。

1.1.11、血液质控品：定期提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品（具备医疗器械注册证），质控项目覆盖所有报告参数。

1.1.12、体液质控品：定期提供原厂配套的高、低两个水平的质控品（具备医疗器械注册证），质控项目覆盖所有报告参数。

1.1.13、校准品：定期提供原厂配套的校准品（具备医疗器械注册证）。一支校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV。

1.1.14、负责连接LIS系统相关接口费用。

1.2、主要配置（单台）：

1.2.1、全自动血细胞分析仪主机：1台。

品目1-4	动态心电图记录盒

1.1、技术参数：

1.1.1、动态心电图记录盒：

1.1.1.1、3导、12导联可根据导联线自动切换。

▲1.1.1.2、普通心电采集采样率≥4000Hz。

▲1.1.1.3、三通道记录支持≥7天、十二通道记录支持≥3天。

1.1.1.4、具备特殊事件按钮。

1.1.1.5、使用普通碱性电池供电。

1.1.1.6、生厂商通过ISO9001、ISO13485质量体系认证并提供证书复印件。

1.1.2、分析软件：

1.1.2.1、具备连续心率减速力(DRs)分析技术。

1.1.2.2、可打印彩色心电图报告，并具有多种报告模板可选。

1.1.2.3、可读入同品牌动态血压数据，形成心电、血压对应报告。

1.1.2.4、可自定义首页报告抬头。

▲1.1.2.5、具备12导联ST段三维趋势图分析功能。

▲1.1.2.6、具备时间散点图无极缩放功能及逆向分析功能，可在时间散点图上选择相应时间，使用逆向技术对原始波形进行查看。

▲1.1.2.7、具备Lorenz散点图逆向分析功能。可在散点图上选择相应点，查看原始波形。

1.1.2.8、具有心率变异分析及药物评价功能。

1.1.2.9、具备晚电位及向量心电图分析功能。

1.1.2.10、具备散点图面积比率分层编辑功能，可通过设置面积比率的范围，对散点图进行进行分层查看、显示。

1.1.2.11、具备T波变异度分析功能，可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。

1.1.2.12、具备室性异常搏动分析功能，可提供室性异常搏动做联律间期柱状图。

1.1.2.13、具备频谱心电分析功能，可进行冠心病定位诊断。

1.1.2.14、具备心率震荡分析功能。

1.1.2.15、可提供12导联ST段三维趋势图。

1.1.2.16、具备起搏器分析功能，适用于VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器，可自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。

1.1.2.17、具备三维立体散点图功能，可对三维立体散点图任意角度旋转、并且能够利用三维散点图进行编辑分析。

1.1.2.18、具备人工智能(AI)分析引擎、新生儿波形的人工智能识别算法。

1.1.2.19、具备12通道色谱图功能，可同步分析P波、R波与T 波的变化。

1.1.2.20、散点图与模版可在同一界面显示。

▲1.1.2.21、具备自主神经功能检测功能，包含深呼吸测试、瓦尔萨瓦测试、卧立位测试。

1.1.2.22、具备数据库管理功能，可检索、查询和导出病人病例。

1.1.2.23.具备各院区互传互通功能。

1.2、单台主要配置：

1.2.1、心电记录器：1个。

1.2.2、心电导联线（12导联）：1套。

1.2.3、背套：1个。

1.2.4、分析软件（随批次附带）：1套。

品目1-5	动态血压记录器

1.1、技术参数：

1.1.1、记录器：

▲1.1.1.1、记录时间≥24小时。

1.1.1.2、测量方法：示波法。

1.1.1.3、血压测量范围：0～260 mmHg。

1.1.1.4、脉搏率测量范围：30～220。

1.1.1.5、具备过压保护功能，当袖带内压力大于300mmHg时，袖带能够自动释压。

1.1.1.6、具备释压保护功能，袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压。

1.1.1.7、具备掉电数据保护功能，记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。

1.1.1.8、具备自动重测功能，可对错误数据可进行自动重测。

1.1.1.9、可存储测试数据≥450条。

1.1.1.10、显示界面可显示全程记录的全部血压趋势图、收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息。

1.1.1.11、具备实时时钟功能。

▲1.1.1.12、能够识别患者体位状态。

1.1.1.13、可测量房颤等特殊病人的血压。

1.1.1.14、支持碱性电池、镍氢电池。

1.1.2、分析软件：

1.1.2.1、24小时动态血压数据可回放至同品牌的动态心电系统内，对24小时动态血压数据及心电图数据同步显示。

1.1.2.2、具备比较分析功能，可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的比较分析。

1.1.2.3、支持多种形式显示及打印回放数据。

1.1.2.4、具备预设功能。可设置测量间隔和测量时间。

1.1.2.5、可显示心率趋势图、RPP数据趋势图、平均动脉压、脉压差数据、错误数据。

1.1.2.6、具备数据表功能，可选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据、血压异常数据、错误数据，可修改或删除数据。

1.1.2.7、具备儿童血压模式，具备≥5个阶段的数据库。

1.1.2.8、具备晨峰血压报告功能、晨峰下午血压报告功能。

1.1.2.9、具备拟合线数据报告功能。

1.1.2.10、可设置报告中正常值范围，包括平均值、标准差、血压负荷和下降率的正常范围。

1.1.2.11、可提供柱状图、饼状图。

1.1.2.12、具备患者信息登记功能。

1.1.2.13、具备手动预约及自动批量预约功能。

1.1.2.14、可查看病例的相关临床信息。

1.1.2.15、支持医生电子签名，可录入实际笔迹。

1.2、配置清单（单台）：

1.2.1、动态血压记录器：1个。

1.2.2、动态血压袖带：1条。

1.2.3、背带：1个。

1.2.4、分析软件（随批次附带）：1套。

品目1-6	智能采血管理系统

1.1、技术参数：

1.1.1、智能排队管理系统（1套）：

1.1.1.1、系统软件（1套）：

1.1.1.1.1、软件与医院HIS、LIS信息系统无缝对接，接口数据互通，具备排队呼叫显示管理、设备管理等功能。

1.1.1.1.2、支持条形码、就诊卡、医保卡、身份证、电子健康卡等进行登记。

1.1.1.1.3、自助登记时可识别病人或检验项目的种类，根据医院的规则进行分流，可根据需要设置优先级别以及优先规则，具备过号重呼、分时段自动呼叫功能。

1.1.1.1.4、排队系统可根据现场窗口功能进行分类，包括末梢专用窗口、军人专用窗口等，并进行独立呼叫。

1.1.1.1.5、与采血标注系统设备整合后，可通过自动采血贴标机触摸屏呼叫按键触发叫号，无需外置呼叫器，采血窗口无需再次刷卡；同时对应的窗口屏实时显示就诊叫号患者、预叫号患者、过号患者及其他提示信息。

1.1.1.1.6、具备姓名关键字隐藏处理功能。

1.1.1.1.7、具备窗口采血工作量、采血管及标签纸用量等数据统计，可生成各类图表，同时支持用户账号登陆、人员角色权限设置。

1.1.1.1.8、具备独立服务器处理器≥ intel i5，内核≥6核，主频≥2.5Ghz；内存≥16G，硬盘≥2T。

1.1.1.2、排队机（3台）：

1.1.1.2.1、内存≥4G；固态硬盘≥120G；彩色液晶触摸显示屏≥26英寸，具备多点触控功能；打印机：热敏打印机。

1.1.1.2.2、打印内容可定制，出纸口有灯光提醒。

1.1.1.2.3、综合屏（3台）：彩色液晶显示器≥55英寸，支持语音播报，可选择挂装或吊装方式固定。

1.1.1.2.4、窗口屏（10台）：彩色液晶显示器≥32英寸，支持语音播报，可选择挂装或吊装方式固定。

1.1.2、自动采血贴标机（4台）：

▲1.1.2.1、一拖二落地式，单台设备支持两个采血窗口备管，具备两个独立落管口。

1.1.2.2、落管口分布在设备两侧，取管位置高度≤550mm。

1.1.2.3、设备宽度≤500mm。

1.1.2.4、单台设备备管速度：≥1400 支/h。

▲1.1.2.5、设备支持存放试管种类≥10种，且单管仓容量≥100支，医院实际使用需求，设备应具备≥10个管仓，个别管仓损坏不影响设备整体使用（需提供相关证明资料）。

1.1.2.6、适用试管管身直径范围： 11～13mm；管身长度范围：75-110mm；管帽直径：16±1mm。

▲1.1.2.7、可打印尿、便、痰等异型容器的标签和小票回执单。

1.1.2.8、设备具备不停机加管功能，可随时进行补管操作，不影响采血流程（提供设备实拍图）。

▲1.1.2.9、支持整盘倒入试管仓，采血管管头能360度无序摆放。

1.1.2.10、可设定试管标签打印信息的内容、位置及格式。

1.1.2.11、贴标后保留采血观察窗口和留出采血的刻度线。

1.1.2.12、可将自动粘贴的试管统一掉落至试管接料盒中，并且取放接料盒可实现自动呼叫及确认功能。

1.1.2.13、液晶触摸显示屏≥10英寸，分辨率≥1920×1080。

1.1.3、全自动标本分拣系统（2套）：

1.1.3.1、设备拣出仓数量≥15个，单个拣出仓容量≥150支。

1.1.3.2、输入仓容量≥2000支，支持直径范围11-16mm、长度范围75-110mm的各种规格采血管。

▲1.1.3.3、分拣速度≥2500支/h (提供相关证明资料)。

1.1.3.4、液晶触摸显示屏≥10英寸。

▲1.1.3.5、具备不停机取走分拣标本功能，每个拣出仓均配备缓存仓，缓存仓容量≥15支。(提供相关证明资料)

1.1.3.6、每个拣出仓可设置分拣项目名称并具备落管提醒功能 (提供现场实物图)。

1.1.3.7、分拣机上料仓的翻转门与上盖支持同步开启；上盖具备一键启动开启功能。

1.1.3.8、支持轨道自动输入、气动传输自动输入、标本试管集中倒入待检仓。

1.1.3.9、具备紫外线消毒功能，可设定时间对料仓、料盒进行消毒工作。

1.1.3.10、配备多功能仓。

1.1.3.11、分拣机可与贴标系统连通，若标本长时间未到分拣机可超时提醒。

1.1.3.12、配备≥65英寸数据看板，可实时显示管仓容量、具备标本签收超时，可弹窗和语音报警。

1.1.4、全院样本即时传输系统（2套）：

1.1.4.1、传输速度调节范围：5～12m/s。

1.1.4.2、根据医院实际场地需求应具备最大传输距离：≥1500m，最大传输高度≥100m。

▲1.1.4.3、传输效率：≥1200支/h。

1.1.4.4、发射端：

▲1.1.4.4.1、具备优先传输样本投放口，优先传输投放口和常规投放口独立设置（提供设备实拍图片）。

1.1.4.4.2、发射端具备多功能仓，可自动分离出特殊标本和异常标本并将分离出来的标本存储在多功能仓（提供设备实拍图片）。

1.1.4.4.3、发射端入料仓容量：≥200支。

1.1.4.4.4、根据医院场地需求发射端占地面积应具备≤0.4m2。

1.1.4.5、接收端：

1.1.4.5.1、壁挂式。

1.1.4.5.2、接收端夜间样本到站可声光提醒。

1.1.4.6、控制系统：

1.1.4.6.1、液晶触摸显示屏≥10英寸。

▲1.1.4.6.2、气动传输系统能与医院的信息平台进行对接，完成项目分类分通道传输，可≥3个不同通道同时传输，且为点对点定向传输。

1.1.4.6.3、可对传输的样本进行自动签收处理；可手工扫码签收功能，异常标本可蜂鸣提醒。

1.1.4.6.4、具备样本统计与追溯功能，可记录各个样本的发送时间、接收时间以及发送数量和接收数量等。

1.1.4.7、动力气源装置由空气压缩机、储气罐、冷干机、过滤器等组成。

▲1.1.4.8、样本即时传输系统具备2台发射端，每台发射端≥3条标本传输管路，每条传输管路具备6台接收端，考虑到标本质量问题，所投产品需具备实际装机运行案例，并提供医院现场使用照片。

1.1.5、自动尿管发放机（1台）：

1.1.5.1、管仓容量：≥500支。

1.1.5.2、备管时间：≥3.5s/支。

1.1.5.3、配备≥2台打印机，可自动完成尿管贴标以及其它体液项目标签打印。

1.1.5.4、设备落地式摆放，设备取管口≤750mm。

1.1.5.5、一体式内嵌触摸显示屏≥17英寸，分辨率≥1920×1080。

1.1.5.6、可以直接倾倒式添加尿，支持不停机添加尿管。

1.1.5.7、打印条码种类：CODE39、CODE93、CODE128、ITF25、CODEADAR等。

1.1.5.8、项目打印过程中无法取管，患者所有的项目打印动贴标完成后出管口可灯光提醒。

1.1.5.9、适用尿管尺寸：尿管直径 16±0.5mm：带帽长度 105mm±5mm，管帽直径：21±0.5mm。

1.1.5.10、料仓具备少管提醒、无管提醒功能。

1.1.6、转运机器人（5台）：

1.1.6.1、非工作时间可自主充电，长时间待机可自动回到主站点待命。

1.1.6.2、可自动规划最佳路线也可工辅助创建运行路线。

1.1.6.3、可自动识别并绕行障碍物，可自动识别通过电动门。

1.1.6.4、转运仓≥2个，可单独控制开关门，舱门需支持防夹手功能。

1.1.6.5、集成激光雷达、超声检测、红外测距装置；视觉传感器安装高度≥950mm；激光传感器安装高度≤250mm。

▲1.1.6.6、最大爬坡角度≥10°，最大越沟≥40mm；最大越坎≥25mm，最小通过宽度≤600mm。

1.1.6.7、装载重量≥60kg；最大装载容量≥70L。

1.1.6.8、内嵌液晶触摸显示屏≥10英寸，分辨率：≥1280×800。

1.1.6.9、具备电量低语音提示、避障语音提示、当前运行状态语音提示、转送任务开始语音提示功能。

1.1.7、智能传输轨道（1套）：

1.1.7.1、轨道安装方式：支持隐藏式、外露式安装。

1.1.7.2、皮带：防滑带。

1.1.7.3、传输方式：支持平行传输、连续直角拐弯、升降传输等方式（根据用户实际需求设计）。

1.1.7.4、输送速度设置范围：7-20m/min。

1.1.7.5、控制系统：智能化控制系统，感应试管进入自动启动，一定时间内无试管进入自动停止。

1.1.7.6、传输带长度根据用户实际需求提供。

1.2、主要配置：

1.2.1、智能排队管理系统：1套。

1.2.1.1、系统软件：1套。

1.2.1.2、排队机：3台。

1.2.1.3、综合屏：3台。

1.2.1.4、窗口屏：10台。

1.2.2、自动采血贴标机：4台。

1.2.3、全自动标本分拣系统： 2套。

1.2.4、全院样本即时传输系统：2套。

1.2.5、自动尿管发放机：1台。

1.2.6、转运机器人：5台。

1.2.7、智能传输轨道：1套。

1.2.8、空压机：2台。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为中型或小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.3、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

4.3.1、仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

4.3.2如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.4、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

（四）其他要求

无