# 采购需求

- 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 单价最高限价（万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 128导数字脑电图机 | 1 | 65 | 否 | 是 |
| 2 | 128导放大器套件 | 1 | 33 | 否 | 否 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后90日内完成交货。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用）：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

## 三、技术要求

## （一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是“国家科技部科技创新2030-脑科学与类脑研究课题科研设备购置项目”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

3.为落实政府采购政策需满足的要求

3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业）

3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

## （二）具体要求

### 标的1：128导数字脑电图机

1.硬件要求

1.1采集工作站：

1.1.1内存：≥16GB，

1.1.2存储：≥512GB+4T，

1.1.3操作系统：：中文操作系统。

1.2显示器：≥27英寸4K显示器。

1.3放大器参数（头盒+探头）

1.3.1单个放大器模块通道数128通道模块化设计，可根据需要拆分，也可多台并联升级，可实现256导联功能，最高可升级为1024通道；放大器具备参考电极（REF）端口，接地电极（GND）端口，屏蔽电极（SHD）端口

▲1.3.2网络连接方式采用光纤通讯

1.3.3采样率：所有导联能够实现≥16000Hz采样率

▲1.3.4定标电压：100μV（峰峰值），最大允许误差±2%

1.3.5时间间隔：最大允许误差±5%

1.3.6时间常数：0.01s～0.1s，最大允许误差±40%；大于0.1s，最大允许误差±20%

▲1.3.7带宽：0-4000Hz；直流耦合设计采集低频信号，高采样率采集高频信号

1.3.8幅频特性：（0.01～150）Hz，最大允许误差+5%～-30%

▲1.3.9噪声电平：≤1μV（峰峰值）

1.3.10共模抑制比：各道≥120dB

1.3.11耐极化电压：加±300mV直流极化电压，最大允许误差不超过±5%

1.3.12灵敏度：1uV/mm,10uV/mm,50uV/mm,最大允许误差±5%

1.3.13低通滤波：符合A0.9Fc≥0.7A10≥A1.1Fc标准

1.3.14输入阻抗：对于10Hz正弦波信号，各道≥120MΩ

1.3.15信号输入范围：±300mV

1.3.16硬件打标响应时间：≤1s

▲1.3.17陷波（快速滤波）：衰减度≥35dB（在50Hz和60Hz两档）

▲1.3.18防电击程度分类不低于CF型。

1.4 HEEG延长头盒

1.4.1支持采集≥128通道EEG延长头盒1个，支持≥8通道BIP信号

1.4.2数据线缆需要是屏蔽线，可提供高信噪比数据

1.4.3提供SHD接口

1.4.4数据线缆长度≥3m。

1.5红外高清摄像头：：最高23倍红外高清摄像头，最多可支持三个摄像头同时采集。

2.软件要求

2.1具备病人信息管理系统

2.2中文报告生成系统：内置报告模板，可任意编辑相关内容

▲2.3具有棘波检测功能：能够计算棘波密度

▲2.4 ERP范式自定义编辑、ERP范式后可自动生成结果

▲2.5 HFO高频振荡提示：实时图形化提示高频振荡能量：Ripple（80-250Hz）、Fast Ripple（250-500Hz）

▲2.6时频图分析：支持基线时间窗选择，各导联时频图以时间对齐

▲2.7导联及参考自动编辑：自动编辑导联顺序，自动完成双极导联设置

2.8自动剪辑功能：可设定规则自动剪辑所时间段数据，并可选择是否压缩数据

2.9时间线：可增加/隐藏时间线

2.10快速打印功能：可快速浏览波形后一键打印

2.11针对打标事件，可自定义打标事件名称

2.12支持2D及3D脑地形图可视化呈现和展示

2.13支持≥16种脑功能定量趋势图

2.14支持宽频脑电图分析，可自动提取分析高频振荡，也用于不同频段波形提取分析

2.15支持长程脑电图检查过程中，定期进行ERP数据采集和分析

2.16支持对过度换气诱发试验。

3.配置清单

3.1采集工作站：1套

3.2显示器：1套

3.3主机：1套

3.4同步盒：1套

3.5探头+头盒：1套

3.6数字脑电采集软件：1套

3.7主机电源适配器：1套

3.8台车：1台

3.9红外高清摄像头：2套

3.10产品说明书：1本

3.11保修卡：1张

3.12合格证：1张

### 标的2：128导放大器套件

1.探头+头盒

▲1.1由1个128导联放大器组成，可通过串联实现256导联功能；最高可升级到1024导联，放大器具备参考电极（REF）端口，接地电极（GND）端口，屏蔽电极（SHD）端口

1.2网络连接方式采用光纤通讯

1.3采样率：所有导联能够实现≥16000Hz采样率

1.4定标电压：100μV（峰峰值），最大允许误差±2%

1.5时间间隔：最大允许误差±5%

1.6时间常数：0.01s～0.1s，最大允许误差±40%；大于0.1s，最大允许误差±20%

1.7带宽：0-4000Hz；直流耦合设计采集低频信号，高采样率采集高频信号

1.8幅频特性：（0.01～150）Hz，最大允许误差+5%～-30%

1.9噪声电平：≤1μV（峰峰值）

1.10共模抑制比：各道≥120dB

1.11耐极化电压：加±300mV直流极化电压，最大允许误差不超过±5%

1.12灵敏度：1uV/mm,10uV/mm,50uV/mm,最大允许误差±5%

1.13低通滤波：符合A0.9Fc≥0.7A10≥A1.1Fc标准

1.14输入阻抗：对于10Hz正弦波信号，各道≥120MΩ

1.15信号输入范围：±300mV

1.16硬件打标响应时间：≤1s

1.17陷波（快速滤波）：衰减度≥35dB（在50Hz和60Hz两档）

▲1.18防电击程度分类不低于CF型。

2.延长头盒

2.1支持采集≥128通道EEG延长头盒1个，支持≥8通道BIP信号

2.2数据线缆需要是屏蔽线，可提供高信噪比数据

2.3提供SHD接口

2.4数据线缆长度≥3m。

3.配置清单

3.1探头+头盒：1套

3.2延长头盒：1套。

## （三）其他要求

1.质保期：整机系统（最终验收合格后）质保期不少于3年。

2.安装：供应商在交货后7天内到现场开箱验货，并完成安装、调试。

3.培训：供应商免费提供设备到达现场后的安装、调试及应用培训，直至操作人员掌握为止。

4.技术支持：供应商免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等；长期提供技术服务支持。

5.维修要求：在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达采购人现场实施维修。

6.验收：产品到货后，采购人使用单位进行开箱检查，对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，采购人有权要求中标供应商退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查。

7.投标人应在投标文件中提供：

7.1供货、安装、验收方案，内容包括但不限于：

7.1.1供货保障方案；

7.1.2安装实施方案；

7.1.3验收标准与流程方案；

7.1.4项目进度保障措施。

7.2售后服务方案：内容包括但不限于：

7.2.1售后服务承诺（售后响应及处理周期等）及保障措施；

7.2.2售后备品备件情况；

7.2.3售后人员配置及回访方案。

7.3培训方案：内容包括但不限于：

7.3.1培训的时间、培训方式、培训内容；

7.3.2培训师资与保障措施、培训效果评估及考核方案。

## （四）特别说明

1.对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

2.标注“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。

3.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中证明材料除招标文件中有明确规定的证明材料外，其余“▲”号的技术指标需提供产品说明书或产品彩页或检测机构出具的检验/检测报告。如投标人技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。

4.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中的技术指标，如应提供且可以提供设备的真实技术指标参数但不提供，只照抄招标文件参数要求，经评标委员会认定，该项指标为负偏离。