# 采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 内镜主机、气管镜 | 1 | 套 | 否 |

（二）项目背景/项目概述（如有）

无。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：自合同签订之日起60天内完成供货。

2、交付地点：北京肿瘤医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

采购人验收合格后，采购人向投标人支付合同总价的 90%，质保期满 12 月时，采购人判断产品无质量问题的，采购人向投标人支付合同总价的10%（详见合同）。

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

1、质量保证期（保修期）及服务要求：整机原厂全保≥5年。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京肿瘤医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★2.1、投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.2、投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★2.3、投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人及投标产品制造商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★2.4、投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 内镜主机、气管镜

1.1、图像处理器：

1.1.1、可处理和输出最高分辨率≥1920×1080的视频图像。

1.1.2、测光模式：具备平均测光、峰值测光和自动测光模式。

1.1.3、色彩调节：红色调、蓝色调分别≥5档可调，对比度≥3档可调，亮度≥5档可调。

1.1.4、图像优化：具备图像降噪、色彩增强、轮廓/结构增强功能。

1.1.5、具备自动白平衡或手动白平衡功能。

1.1.6、图像最大电子放大倍速：≥2倍，放大倍数多挡可调。

1.1.7、具备特殊光观察模式≥4种。

▲1.1.8、具备分光图像处理技术，可提供≥8个不同波段的分光图像，兼容本项目配套所有内窥镜。

1.1.9、冻结模式：可通过镜体按钮、脚踏开关、键盘按钮控制图像冻结，冻结时间可调，冻结模式≥2种。

1.1.10、快门速度调节范围： 正常1/60～1/200，高1/100～1/400，高（放大镜）1/100～1/800。

1.1.11、可自动识别并记录镜体信息。

1.1.12、可检索、查看、编辑、保存、预览患者信息

1.1.13、开放DICOM，可通过网络传输病历数据。

▲1.1.14、兼容内窥镜：电子支气管镜、治疗型电子支气管镜、超声气管镜。

1.1.15、兼容高频治疗设备：本项目配套所有设备主机及内窥镜均可兼容高频电刀治疗设备。

1.2、医用内窥镜用冷光源：

1.2.1、光源：LED类型≥4色LED光源，寿命≥14000h，可提示光源寿命。

1.2.2、可提供不同波长范围的照明光（≥3种）。

1.2.3、亮度调节：具备手动亮度调节和自动亮度调节模式，调光级别≥10级。

1.2.4、特殊光染色模式≥4种特殊光染色模式

1.2.5、透射照明：具备透射照明功能

1.2.6、光照限制：具备最大光强限制功能。

1.3、医用显示监视器：

1.3.1、彩色液晶显示器≥31英寸，分辨率≥1920×1080P。

1.3.2、最大亮度：≥500cd/m2。

1.4、内窥镜用送水装置：

1.4.1、输出流量调节范围： 0～270mL/min；输出流量≥8档可调。

1.4.2、脚踏开关控制。

1.5、内窥镜用二氧化碳送气装置：

1.5.1、输入压强至少支持：0.3MPa～0.8Mpa。

1.5.2、输出压强：40kPa～50kPa。

1.5.3、最大输出流量：≥4L/min；输出流量多档可调

1.5.4、过滤性能：0.5μm及以上微粒的滤除率≥90%。

1.5.5、具备防水脚踏，点控双联开关。

1.6、电子支气管镜：

1.6.1、观察方向：0°。

1.6.2、视野角度：≥130°。

1.6.3、观察距离：至少3～100mm。

1.6.4、弯曲角度：上≥180°，下≥130°。

1.6.5、先端部直径：≤5.5mm。

1.6.6、插入最大部外径：≤5.0mm。

1.6.7、钳道内径：≥2.0mm。

1.6.8、工作长度：≥600mm。

1.6.9、全长：≤900mm。

1.7、治疗型电子支气管镜：

1.7.1、观察方向：0°。

1.7.2、视野角度：≥120°。

1.7.3、观察距离：至少3～100mm。

1.7.4、弯曲角度：上≥180°，下≥130°。

1.7.5、先端部直径：≤6mm。

1.7.6、插入最大部外径：≤6mm。

1.7.7、钳道内径：≥2.8mm。

1.7.8、工作长度：≥600mm；全长：≤900mm。

1.8、台车：具备万向轮、稳压电源。

★1.9、主要配置：（投标人针对以下★条款应提供加盖投标人公章的配置清单）

1.9.1、主机（图像处理器和光源）：1套。

1.9.2、监视器：1台。

1.9.3、内窥镜用送水装置：1台。

1.9.4、内窥镜用二氧化碳送气装置：1台。

1.9.5、电子支气管镜：2根。

1.9.6、治疗型电子支气管镜：1根。

1.9.7、台车：1辆。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1.投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.3.工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

1、生产日期：生产日期应在投标文件所提供的医疗器械注册证有效期范围内。

2、到货验收：投标人负责按医学工程处要求将设备送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成设备的安装调试，确保设备运行正常。

3、质量验收：根据采购人要求免费提供设备质量合格证明文件。设备保修期以质量验收合格之日起计算。

4、技术手册：免费提供项目中文版使用手册、维修维护手册和维修密码，免费提供系统操作和维修的必要专用工具及技术咨询。

5、验收期限：货物全部交付后30天内完成验收

（四）其他要求

1、维护保养：负责每年按照说明书要求进行维护保养。记录维护保养报告留采购人备案。

2、维修响应：要求提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后4小时内到场。

3、完好率≥95%，超出天数按1：3延长保修期。

4、交互升级：开放所有数字通讯接口及协议。支持与医院在用信息系统对接，实现检查图像、报告信息传输。承担第三方系统接口费用。需要接入医院网络的，满足医院网络安全管理要求。终身免费提供系统软件升级服务。以上费用均已包含在预算金额中，投标人所投报价应包含上述费用，采购人不再单独支付。

5、售后力量：制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。

6、易耗品清单：请声明本项目货物是否涉及易耗品，如涉及请提供易耗品清单，包括名称、品牌、规格型号、更换周期、报价。

7、培训要求：对采购人免费提供不限次培训服务，包括但不限于使用操作、维修、维护、检测等。