采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 亚低温治疗仪 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 脑电测量系统 | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 术中神经监测仪 | 1 | 否 |
|  | 1-4 | 人体成份分析仪 | 1 | 否 |
|  | 1-5 | 阴道镜 | 1 | 否 |
|  | 1-6 | 全自动微流控核酸检测系统 | 1 | 否 |
|  | 1-7 | 数字PCR仪 | 1 | 否 |
|  | 1-8 | 全自动化学发光免疫分析仪（细胞因子） | 1 | 否 |
|  | 1-9 | 全自动血培养系统 | 1 | 否 |
|  | 1-10 | 全自动医用PCR分析系统（结核专用） | 1 | 否 |
|  | 1-11 | 自动分拣机 | 1 | 否 |
|  | 1-12 | 重症监护智能报警管理系统 | 1 | 否 |

二、商务要求

1.交货时间和地点：

1.1 交货时间：合同签订后30天内。

1.2 交货地点：朝阳区京顺东街8号。

2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））：由卖方负责包装和运输。

4.质保服务：

4.1 质量保证期（保修期）：除非在每包（品目）技术规格中另有规定外，本项目所供设备的质量保证期为调试验收合格后3年。终生免费维修：保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

4.2 售后服务：由设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺。

（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训地点，培训时长及培训达到的效果。

（2）维修点：有固定维修点，提供详细地址及联系电话；

（3）维修工程师：有专职的维修工程师并提供人数；

（4）维修响应速度：

两小时内做出维修方案决定；

如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院出现故障时，如48小时无法排除故障，免费提供备用设备。

（5）保修期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算）；

（6）保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后）

3年内一般不超过设备原值的3%

3—5年一般不超过设备原值的4%

5年以上一般不超过设备原值的5%

（7）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次

（8）提供维修手册、软件等服务类资料

（9）提供免费软件升级更新

4.3 备件及技术服务

（1）为保证设备正常运行，设备原厂应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于10年的供应期。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（4）安装完成后，由招标人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本标书中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向招标人提供设备使用及维护的专用工具。

（6）资料

①卖方须向买方提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套 ，英文1套。

②卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（7）技术服务

①在货物运抵使用单位后，卖方应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

5.保险或其他要求：/

6.后续采购

6.1运行维护：

保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后）

3年内一般不超过设备原值的3%

3—5年一般不超过设备原值的4%

5年以上一般不超过设备原值的5%

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京地坛医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监、督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

# 品目1-1：亚低温治疗仪

一、设备用途说明：

用于新生儿缺氧缺血性脑病等危重症患儿的亚低温治疗，实现精准、稳定、安全的体温管理，保障诊疗效果。

二、主要技术参数及要求

1、输入功率：≤500W；

2、内置锂电池，电池续航时长≥2小时；

3、制冷方式：采用压缩机制冷；

4、水温控制：可根据患者体温反馈实时自动调节水温输出；

5、治疗模式：手动降温，手动升温；

6、目标水温设定范围：5.0℃～39.0℃，步进0.1℃；

7、目标体温设定范围：30.0～38.5℃，步进0.1℃；

8、体温传感器监测范围：28℃～43℃，允差：±0.2℃；

9、控温速率：初始循环液体温度为30℃±2℃条件下，降温速率每分钟≥1.5℃；初始循环液体温度为25℃±2℃条件下，制热空载平均速率每分钟≥1.0℃；

10、核心体温监测方式：膀胱或食道温度；

11、设备可实时显示患者体温、目标体温、水温变化曲线；

12、报警功能：声光及界面显示报警。包括水温超限报警，体温超限报警，缺水报警，循环液流速低报警，电量低报警，设备故障报警等；

13、≥8寸彩色液晶触摸屏，可显示工作模式，温度参数等；

14、数据存储和导出功能：设备可查阅和保存不少于5000小时患者治疗数据，也可以导出数据；

15、具有成人控温帽、成人控温毯及儿童专用毯、儿童专用控温帽，毯面采用TPU材质，材料亲肤不致敏，提供生物相容性检测报告；

16、可在户外、救护车、转运车上使用，具备院前、院间转运功能；

# 品目1-2：脑电测量系统

一、设备用途：

可独立开展常规脑电图、动态脑电图检测，重点用于惊厥、脑病、中枢神经系统感染患儿的脑电监测，以及早产儿、新生儿窒息儿童的脑电评估。

二、主要技术参数及要求

1.计算机系统：

一体式计算机：中央处理器：≥i5 四核处理器；内存：≥16G；硬盘：≥1T固态：显示器：≥21英寸液晶，分辨率≥1920*1080。

2.脑电采集放大器：

▲2.1通道数：≥32导。≥25个脑电通道，≥3个心电专用通道，≥4对多功能双极通道，≥4个DC直流通道，≥2个地线通道，≥2个参考通道，1个事件标记通道

2.2 放大器布局：电极插孔排列满足国际10-20脑电头模示意分布图，额、顶、枕、颞不同脑区的电极分布在头模上直观分布

2.3放大器与主机传输方式：网线传输

2.4 输入阻抗：≥150MΩ

2.5 共模抑制比：≥120dB

2.6 噪音：≤1.0μV pk-pk

2.7 采样率：256-16384Hz 范围内≥7 档可选（提供第三方检测报告）

2.8 灵敏度：1-500μV/mm 范围内≥15 档可选.

2.9 高频滤波：10-5000Hz 范围内≥25 档可选；

2.10 低频滤波：0.01-530Hz 范围内≥30 档可选

3.软件功能：

3.1脑电采集回放软件，多种操作语言可自由切换

3.2具有阻抗实时监测功能：可对病人阻抗进行实时监测，阻抗过高时自动标记并报警

3.3 数据自动上传功能：放大器断开后，数据可继续存储在放大器中；恢复连接后，放大器内部数据可自动上传到软件。

3.4事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置

3.5屏幕拷贝功能：具备屏幕拷贝功能、趋势图拷贝功能、区域拷贝功能，可将拷贝的内容换到其他文档内

3.6测量工具：具备自动测量、手动测量、选择测量、EEG测量功能。

3.7脑电图和脑功能监护软件一体化设计，支持在线显示脑功能趋势图分析

3.8数值提示窗口：可实时显示患者抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、脑氧、血氧、心率、α变异率等数值，可设置数值提示的上下限范围。

▲3.9定量脑功能分析软件：≥30种以上的定量脑电分析功能，至少包括：aEEG，爆发抑制比，爆发间隔，爆发次数/分钟，包络图，DSA光谱图，频谱熵，边缘频率，中值频率，峰值频率，总功率，绝对δ功率，绝对θ功率，绝对α功率，绝对β功率，绝对γ功率，相对δ功率，相对θ功率，相对α功率，相对β功率，相对γ功率，α/β，α/δ，（α+β）/δ，相对功率，绝对功率，α变异率，CSI脑状态指数，尖波个数（SWC），尖波比率（SWR）等。

3.10振幅整合aEEG脑功能监护软件：动态实时反应大脑背景活动及功能状态变化

3.11 振幅整合aEEG自动分析软件：可自动统计aEEG上边界、下边界的数值，自动分析睡眠期的时间，自动分析惊厥发作。

3.12 aEEG脑功能区多色彩区分：对多个通道的aEEG可以加不同颜色分别显示

3.13 FFT功率谱分析：可查看各个通道的绝对/相对功率谱和幅度谱图，并可一键打印。

3.14相对波段功率：显示α、β、σ、θ不同脑电频段的功率和所占百分比

3.15 α变异率自动评分功能：根据α波变异算法，自动进行数值评分，评分为1，2，3，4分

3.16 脑电地形图：具备三维和二维，绝对/相对功率地形图及幅度地形图，可显示为图谱模式、等位线模式和数值模式，可调节图谱模式下的颜色分辨程度，十种颜色图谱可选。

3.17屏幕锁定功能：具备一键锁屏功能

3.18 界面布局一键切换功能：具备四种预设界面布局，可一键切换，退出系统时自动保存最新的界面配置。

4.视频系统：

4.1 摄像头：分辨率≥1920*1080

4.2 双视频技术：单摄像头即可实现全景和局部放大的双视频监测，双视频均为独立窗口显示

4.3 旋转范围：≥360°无死角拍摄

# 品目1-3：术中神经监测仪

一、设备用途：

用于术中神经监测技术降低喉返神经损伤。

二、主要技术参数及要求：

1、具有彩色显示屏，分辨率≥1920×1080，且方便移动。

2、具备连续监测技术。

3、同时具备图像显示和声音提示。

4、具备失真检测功能和真伪信号区分功能，并能自动过滤大多数的失真信号；抗干扰能力强。

5、检测灵敏度：EMG分辨率≤0.1µV。

6、EMG带宽不窄于200Hz-1KHz。

7、电极阻抗测量范围：0-175KΩ及以上，分辨率0.1KΩ，具备自动阻抗检测。

8、响应时间≤5ms。

9、电刺激部分

（1）刺激电流范围：0-30mA多档可调

（2）刺激频率范围： 1-10Hz多档可调

（3）刺激调节精度：≤0.1mA

10、通道数：≥2通道

11、音频输出：刺激探针接触神经有清晰提示音。

12、数据输出：能存储监测数据、图像和报告，作为神经监测的依据。

# 品目1-4：人体成份分析仪

一、设备用途：

用于患者的营养诊断与监测，肌肉含量及肌肉均衡状况评估，术后营养状况的评价，防慢性代谢性疾病的防控，骨质疏松的初筛，以及肥胖诊断与监测等用途。

二、主要技术参数及要求：

1.测试时间：每个受试者测试时间≤1分钟。

2.测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法

3.计算方法：据实测量，不设定年龄、性别经验值估算

4.阻抗测量范围：≤1000Ω

5.测试数据范围：体重范围10~270kg；

6.年龄范围3~99岁；

7.身高范围95~220cm。

8.阻抗频率及项目：电阻抗(Z)通过包含50kHz、250kHz和500kHz在内的至少6种不同频率，分别在左右上下肢及躯干共5个节段部分进行电阻抗测量；电抗（Xc）通过包含5kHz，50kHz， 250kHz 在内的至少3种不同频率分别在5个节段进行测量

9.阻抗测量允差范围: 四肢±1%，躯干±3%以内

10.身体均衡分析:躯干及四肢的肌肉分析，(需根据标准体重/根据当前体重比率)

11.肥胖分析：BMI，体脂百分比（全身，节段），腰臀比，内脏脂肪面积（需有图解）

12.营养参数：身体细胞量、相位角、节段相位角、SMI（四肢骨骼肌指数）、生物电阻抗矢量分析图等

13.测量结果：包含身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、细胞外水分比率分析，评分，体型，体重控制，身体均衡评估，节段脂肪分析，节段水分分析，研究项目(基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度，去脂体重指数、脂肪量指数)， 电抗，阻抗；

14.数据传输方式：支持有线、蓝牙、无线方式传输数据

15.可输出报告纸类型：体成分报告、儿童生长曲线报告、体水分报告、

16.故障排除和仪器自检：每次开机时，机器进行自检和自动校准；测试中如出现问题自动提示，并显示故障排除帮助。

17.管理权限控制：可通过设置管理员密码，防止误操作改动设置

# 品目1-5：阴道镜

一、设备用途：

用于妇科检查中对女性外生殖器的无接触放大检查，同时也可用于其他外周器官的无接触放大检查。

二、主要技术参数及要求：

1.光学系统（显微镜）技术要求

▲1.1光学放大倍数：6.5-40倍，连续可调，无限远光学系统。

1.2物镜：复消色差物镜。

1.3工作距离：240-300mm。

1.4观察筒倾角：45°。

1.5筒间距调节：左/右连续调节范围，55-70mm。

1.6视力修正：≥±5D，标准刻度标识。

1.7摄像调节：标准C接口。

1.8调焦旋钮：左/右单轴水平旋钮。

1.9同步输出：显示器与镜下图像100%同步显示。

▲2.光源：LED冷光源光纤照明系统，光源色温3000K～6700K。配置可拆绿色滤光片，无光损，无畸变。

2.1在工作距离为300mm时，光斑直径应≥φ60mm，最大总辐照度Ee ＜1000W/㎡。

2.2在工作距离为300mm时，波长为400nm～780nm。，光功率≤200mW，

显色指数Ra为85≤Ra≤100。

3.摄像系统（照相机）：数字专业相机，≥2000万图像（分辨率≥1920X1080），实时图像显示。

4.云台：三维云台。

5.可移动支架系统：一体式水平悬臂支架，平行四边形弹簧缩放臂式平衡升降器，可以停留在空间任意位置，最大工作半径≥700mm，高度调节上下≥20cm。

6.脚踏开关：双脚踏系统，支持采集、计时显示。

7.计算机系统：品牌一体机， ≥8G内存，≥1T硬盘，Windows10以上操作系统，相关软件及相关驱动程序。

8.打印机：彩色激光图像打印设备

9.图像处理软件：能够对检查全过程的图像进行全屏显示、采集、导入、录像、计时、图像标记、存储、感光强度和色彩调整。

9.1可选择多种阴道镜报告模版（含三阶梯标准报告模版）。

9.2术语管理；活检部位标记；图像对比（实时、静态），并能够全图库自动预览；导入导出图片；复诊模式。

9.3可单幅、双幅、四幅彩色图像的中文病历报告打印。

9.4能储存200万幅以上图像数据，每次连续采图量1-100幅，实时保存。

9.5所有病历报告可以随时导出至电脑桌面和任意文件夹，不需要阴道镜软件也可以打开病历报告和图片，所以病历可生成excel表格导入导出。

9.6图片可局部放大。

9.7具有阴道镜血管分布增强显影功能，可显现毛细血管形态及收缩功能。

9.8具备RCI评估功能、国际标准。

9.9支持30小时动态实时图像&声音硬盘录像，实时回放检查过程。

9.10检查图像自带检查时间，便于医生查证。

9.11具有醋酸实验实时时间提示功能。

9.12病历图片自动生成幻灯片模式，方便医生浏览。

9.13病例中的病种以不同的颜色标记，方便查询和统计，可以excel表格导出报告并带有颜色标记。

9.14图像调节功能，包括图像颜色、对比度、亮度的调整等。

9.15可通过年月日、医生姓名、病人姓名、病人电话、病历号、不同病种的颜色标记等查询病历。

9.16具备内置本地图像识别系统，可给出病种的属性。

# 品目1-6：全自动微流控核酸检测系统

一、设备用途：

用于多种感染性疾病病原体核酸的快速检测。

二、主要参数及要求：

1.设备功能、用途：用于病原体核酸快速检测。

2.检测项目：可进行呼吸道合胞病毒、副流感病毒、腺病毒、肺支等病原体核酸检测，且具有国家药监局（NMPA）认证。

3.检测速度：搭配不同项目检测试剂盒，可快速出具检测报告，其中呼吸道项目最快30min出结果。

4.检测原理：基于磁珠法提取和实时荧光定量PCR反应原理。

▲5.全自动化检测：设备为封闭式一体机，核酸提取、扩增的硬件均在同一模块中，分析过程全自动化，整个实验流程无需人工干预。

6.仪器生物安全及防交叉污染措施：检测全封闭进行，检测全过程仪器和试剂盒不产生气液交换，无穿刺、移液等开放性流程，确保检测不产生污染。

7.升降温能力：平均升温降温速率 ≥6℃/s；

▲8.荧光通道：≥4色荧光

▲9.检测通量：≥8通道/单机

10.温控精度≤0.1℃、温度准确度≤0.5 ℃

11.荧光强度检测重复性CV≤3%、精密度变异系数CV≤5%

12. 样本类型：呼吸道咽拭子、血液等人体来源样本

13. 样本量：≤1mL

14.分析软件：软件具备能够定性、定量分析实验室数据，并自动分析判读结果。可展示定量值、Ct值等结果。

15.设备自检：具备仪器自检及维护功能，实时监控仪器运行状态。

16.具有LIS接口，能连接LIS系统，方便结果输出；设备内置扫码器，无需手动进行扫码操作即可自动识别试剂种类和样本。

17.设备使用年限≥10年。

18.试剂保存条件：搭配的试剂盒为单人份包装，试剂预分装，拆封即用，可常温运输及储存；

19.设备除了进行呼吸道病原体核酸检测外，还可进行结核分枝杆菌复合群、利福平耐药、发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒等多种病原体的核酸快速检测，满足科研检测需求。

# 品目1-7：数字PCR仪

一、设备用途：

用于血液样本中细菌，真菌等病原菌的定量检测。

二、主要参数及要求

▲1.全自动数字 PCR 检测模块≥2个，同品牌全自动核酸体系构建模块≥ 1个。

2.全自动操作一体化设计：在一套设备上实现全自动液滴生成、PCR扩增、生物芯片阅读、数据分析等功能，实现无人值守。

PCR扩增≥32样本/次，操作界面：触摸屏操作界面，无需外接电脑。适合平板式微流控芯片扩增。

3.液滴生成方式：采用微流控芯片生成油包水液滴，非物理分区方式。

4.液滴检测方式： CMOS检测器，一次成像，保留原始液滴图像，用于溯源质控。

▲5.光源：≥4个LED光源/模块，检测通道数：≥6色荧光检测通道/模块。

6.灵敏度：≤0.1%，能检测到单拷贝基因，精确度：≤±10%。检测细菌灵敏度≤50copies/ml，真菌≤100copies/ml。

7.液滴制备量：单个样本生成液滴数≥25000个，液滴体积：≤1nL

8.样本量：10-25μL；最低检测限：≤0.1 copies/μL

9.通量：液滴制备：≥30芯片/次/模块；PCR扩增：≥30芯片/次/模块；阅读分析：≥30芯片/次/模块，分析时间：≤1min/芯片。

10.激发滤光片：激发滤光片数量：≥6片，发射滤光片：发射滤光片数量：≥6片，二向分色镜：数量：≥6片

11.分析软件：能够进行绝对定量分析、拷贝数变异分析，支持手动或自动划分阈值线，每个样本可单独设定阈值或者多样本并行划分阈值，在点状图中，对单个或者多个液滴进行圈选，进行液滴的标记和回看，直接给出可视化的所选取的液滴的原始荧光图像数据，便于信号真实性质控，能够自动识别复杂液滴并进行分簇，提供中文和英文分析软件人性化界面设置，多种分析工具供用户选择。

▲12. 可检测到的病原体至少包括革兰氏阴性菌：大肠、肺克、鲍曼、铜绿等。革兰氏阳性菌：金黄色葡萄球菌，链球菌，肠球菌，念珠菌等临床常见病原菌。

13.体系构建可以自动配置 PCR 反应液，加载到 32 张芯片≤45min， 在芯片油相中自由流动；

14.系统操作界面: ≥8寸高分辨率彩色触摸屏；

15.配置清单：

15.1全自动数字 PCR 系统（含2个模块），

15.2同品牌全自动核酸体系构建系统 1台，

15.3控制分析软件 1 套，

15.4纸质版说明书及电子版说明书各 1 份，

15.5装机验证提供≥7色多重装机验证试剂。装机验证并保障6色荧光通道。

# 品目1-8：全自动化学发光免疫分析仪（细胞因子）

一、设备用途：

用于感染性疾病的诊断、病情严重程度评估及疗效监测。

二、主要参数及要求：

1、检测方法学：化学发光法。

2、样本类型：至少包括人体的血清、血浆、全血、尿液、脑脊液等样本类型。

▲3、测定速度：单模块测速≥600测试/小时。

▲4、可开展细胞因子项目≥14项，至少包括白介素1β、白介素2受体、白介素2、白介素4、白介素5、白介素6、白介素8、白介素10、白介素12p70、白介素17A、白介素18、α肿瘤坏死因子、γ干扰素、α干扰素；同一台机器需同时可开展涎液化糖链抗原（KL-6）、异常凝血酶原（PIVKA-Ⅱ）、细胞角蛋白（18-M30/M65片段）、25-羟基维生素D（25-OH-VD）、骨钙素（OC）、β-胶原特殊序列（β-CTx）、I型胶原氨基端延长肽（Total-P1NP）、甲状旁腺激素（PTH）、降钙素（CT）等项目。

5、试剂效期≥18个月。

6、试剂位：≥40个冷藏试剂位，支持条码扫描，支持不停机装载试剂。

7、样本位：≥260个样本位，支持不停机样本上机。

8、发光值线性：在不小于3个发光值数量级范围内，线性相关系数≥0.99。

9、发光值重复性：变异系数（CV）≤3%。

10、临床项目的批内精密度：变异系数（CV）≤8%。

11、携带污染率：携带污染率应≤1×10-7。

12、检测时间时间：细胞因子项目检测最快≤20分钟可以出首结果。

13、试剂仓温控功能：2℃-8℃。

14、样本针和试剂探针：不锈钢针加样，无需一次性TIP头；具备液面探测、防撞、凝块检测、空吸检测、堵针检测等功能。

15、细胞因子项目均支持血清和血浆样本类型，提供有效证明材料。

16、抗干扰物质需满足血红蛋白、胆红素、甘油三脂、类风湿因子、生物素五个指标研究，提供有效证明材料。

17、设备占地面积：在满足测试速度的要求下，单模块占地≤1.1平方米。

18、细胞因子类产品需提供有注册证复合质控，国家室间质评计划单独成组。

19、耗材：包含校准品、质控品。

20、试剂使用：上机前无需进行配制、混匀等操作。

21、硬件配置：处理器：内存≥4GB、主频≥6×1.8GHz，存储器：≥32GB及以太网络带宽为≥100Mbps，支持网口通信。

22、接口： USB接口； RJ45接口；HDMI接口。

23.在连接医院信息系统过程中，若产生接口费用，则由卖方全部承担。

# 品目1-9：全自动血培养系统

一、设备用途：

设备用于对血液以及无菌体液样本进行微生物培养、检测。

二、主要参数及要求：

1、容量：≥240个血瓶。

2、采用比色法，在机单次检测周期≤10分钟。

3、系统提供≥3种计算方法，至少包含阈值法。

4、每组培养箱的温度范围：25-45℃可调。

▲5、系统配套成人需氧瓶及厌氧瓶、儿童瓶。所有瓶子均具有抗生素吸附功能。能够检测菌种种类包括但不限于：需氧菌、厌氧菌、真菌等。

6、血培养瓶能同时培养细菌、真菌，不需要单独的真菌瓶即可进行真菌培养；提供有效证明材料。

▲7、最低检出限：≤5CFU/瓶

8、配套血瓶为聚合碳纤维瓶，可血瓶常温保存。

9、系统培养箱的每个孔都设有独立检测器、独立光学检测器、独立指示灯。

10、培养箱具有键盘用来输入病人资料，具有条码读出器用来读取培养瓶及检验单上的条码。

11、对于延迟放进机内的培养瓶，可室温保存≤24小时仍能检测阳性结果。

12、可显示每个培养瓶的读数曲线，仪器显示屏可以直观即时显示仪器内培养瓶检测状态。

13、配套使用的血培养瓶具备血液及其它正常无菌体液中微生物培养及检测功能，并提供注册证证明文件。

14、最低采血量0.1ml 时，可检出致病菌，提供有效证明材料。

15、可以自动实时监测每一瓶血培养瓶的采血量。

16、储存：≥1900个瓶的资料，可联接LIS 系统。

17、结构：立式结构，至少包含检索模块，孵育模块，分析模块和自动化模块。

# 品目1-10：全自动医用PCR分析系统（结核专用）

一、设备用途：

用于结核病的早期诊断和筛查，快速、精准检测结核分枝杆菌。

二、主要参数及要求：

1.设备结构：至少包含控制部件、热盖部件、热循环部件、光电部件、传动部件（包括核酸提取模块和进出板模块）、电源部件、扫码器、嵌入式软件。

2.全自动医用PCR分析系统检测模块≥3个；样本通量：≥4个样本/模块

3.核酸提取方法：磁珠法，液体样本加样体积：1 µL~2000 µL

4.升温速率：≥5.0℃/s，降温速率：≥3.5℃/s，温度精度：≤0.1℃

▲5.检测反应孔数：≥24孔/模块，单样本可用检测反应孔数：6孔/样本

6.荧光检测通道：≥4通道/模块

7.检测模式：支持多项联检自由组合，单个样本不同项目自由组合

▲8.可独立开展结核分枝杆菌复合群核酸检测、利福平、异烟肼、氟喹诺酮类耐药突变检测、分枝杆菌鉴定等项目；

9.设备集核酸提取、PCR检测、结果分析和报告打印于一体；内置打印机

10.耗材在位监测能力：包括1-4号试剂卡盒，磁棒套，TIP吸头

11.软件应用：配置结核耐药项目检测结果判读软件，仪器自动输出检测结果，直接导出实验结论；既能满足结核检测，又能满足常规PCR项目检测；

12.安全要求：仪器应具备全封闭防污染设计，有效防止气溶胶扩散；具备生物安全防护功能，样本处理过程无需人工开盖操作；仪器运行过程中应具备实时监控和故障报警功能，确保操作安全。

13.检测系统激发波长与检测波长：470-665nm

14.适用探针/染料：FAM/SYBR Green、VIC/HEX/JOE/TET/TAMRA /Cy3、ROX/Texas Red、CY5、ATTO 425、Quasar705等

15.消毒功能：可计时门控紫外消毒

16.控制方式：触摸屏控制，支持外接电脑控制

17.通讯接口：有USB接口和有线网络接口

18. LIS连接方式：无线网络和有线网络

19.多级反应串联功能：单次检测实现多次PCR反应，满足复杂检测项目需求

20.数据导出：具备数据一键导出功能

21.熔解曲线结果判读软件：在熔解曲线项目检测分析中，能自动识别熔解峰的温度及峰高，能自动识别重叠峰；

# 品目1-11： 自动分拣机

一、设备用途：

用于把采血中心的标本自动扫码分拣好后，直接传输至检验科。

二、主要参数及要求：

（一）分拣机

1.支持条形码制式：支持长达30位的条形码，支持Code128，Code39，Codabar，2of5等；

2.条形码读取检查功能：无法读取条形码、或信息系统异常反馈的试管收集至废管收集盒；

3.标本输入区进样方式：批量倒入或通过标本传输轨道无缝对接自动导入，不限量随时添加；

4.应急接收功能：标本条码、分拣仪器发生异常时，可通过控制电脑的扫描设备进行人工扫描核收及分类；

5.分拣仓数量：标本分拣 ≥18 仓；

6.进样仓容量：≥1500管，可连续不间断自动进管；

7.分拣速度：≥3000管/小时；

8.试管出仓：容量≥350管/仓；试管仓外盖透明，工作中仓内部试管量直观可视，带LED灯增亮；

9.通道显示：每个分拣仓上方具备独立液晶显示屏，用于显示分拣项目种类名称、通道号等信息，名称内容可自定义，显示屏大小须能完整呈现以上信息，内容应清晰易读；

（二）气动传输系统：

1.气动传输模块：需与分拣机一体式模块化安装；

2.标本进样方式：兼容全自动分拣机轨道传输进样和人工批量倾倒进样（单次倾倒容纳样本量不低于300管）等多种方式；

3.标本输入区进样方式：批量倒入或通过标本传输轨道无缝对接自动导入，不限量随时添加；

4.传输速度：6-12米/秒，可调节；

5.气动传输系统须实现跨楼层转运传输，且发送距离：≥1500米；发送高度：≥100米；

6.标本追溯：能实现无缝连接现有标本核收系统，自动完成标本的核发、核收、核销、遗失预警功能；

（三）材料与结构要求

1.材质：主体采用冷轧钢板（厚度≥1.2mm），表面喷塑（医疗级环氧粉末，抗菌涂层），防刮、防腐蚀、易清洁。

2.结构设计：立式柜体，支持落地安装；

（四）外观要求

1.设备尺寸须满足检验科场地需求，长宽≤220cm*80cm。

2.标识明确：内容包含设备名称、厂家名称、操作指引标识等，采用耐腐蚀油墨印刷，字体清晰。

3.设备表面可使用 75% 酒精、含氯消毒剂擦拭消毒，无材料腐蚀、褪色。

（五）安全要求

1.符合国标标准，具备过流、过压、短路、漏电保护。

2.电源接口带防水盖，确保用电安全。

3.内部高压部件（如电源模块）设置防护挡板，防止人员接触。

# 品目1-12：重症监护智能报警管理系统

一、设备用途：

能够完全整合我院ICU中央监护信息，实现智能分级报警。

二、主要参数及要求：

1．报警管理系统终端设备支持在Android手表上运行，Android系统要求8.0及以上。

2．报警管理系统支持Android手表显示，分辨率达到320*360及以上。

3.报警管理系统支持Android手表上开机自动启动并独占手表界面。

4．支持Android手表上查看最近1小时内存在的未处理的报警。

5. 支持用户在Android手表上手动选择添加目标监护病人。

6. 支持用户在Android手表上对来自中心监护系统的报警进行查看，接收和转发。

7．支持在Android手表上使用用户名密码登录。

8．支持服务端对不同的科室、用户、床位和报警进行配置管理。

9．支持服务端对接入的移动终端进行管理，未激活的设备无法接入。

10．支持服务端将报警分配给用户或终端两种方式进行管理。

11．支持服务端在Windows 10，Windows Server 2016/2019操作系统部署。

12．服务端支持至少500个客户端同时访问。

13.支持服务端设置不同的报警组，对不同的报警组设置不同的延迟推送时间。

14．报警管理系统支持至少三级用户设置。

15．服务端支持NTP时钟同步的功能，使用外部NTP同步本地服务器时间。

16．中央站集成手机查看功能，能够实现院内外均可实时查看监护信息。

17．报警系统软件1套，报警手表20部。

18．具备中央站集成手机查看功能，实现医院内外的移动查看。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

2.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

（2）须在投标文件中提供所投设备油印彩页并加盖公章。

（3）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（4）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

（5）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3.采购标的的验收标准

3.1、采购标的的验收标准

（1）投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

（2）货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

（3）投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。