# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市感染性疾病研究中心配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 蓝光切胶机 | 1 | 台 | 否 |
|  | 1-2 | 电泳槽系统 | 4 | 套 | 否 |
|  | 1-3 | 转印电泳仪 | 4 | 台 | 否 |
|  | 1-4 | 电泳电源 | 3 | 台 | 否 |
|  | 1-5 | PH测量仪 | 1 | 台 | 否 |
|  | 1-6 | 冰箱-80° | 1 | 台 | 否 |
|  | 1-7 | 冰箱-20° | 2 | 台 | 否 |
|  | 1-8 | 厌氧培养箱 | 1 | 台 | 否 |
|  | 1-9 | 高通量流式细胞分析系统 | 1 | 套 | 否 |
|  | 1-10 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 台 | 否 |
|  | 1-11 | 倒置相差显微镜 | 1 | 台 | 否 |
|  | 1-12 | 液氮罐 | 1 | 台 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后1个月内。

2.采购项目（标的）交付的地点：北京市感染性疾病研究中心

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证：合同项下货物的质量保证期从安装验收之日算起，投标人必须对设备提供不少于 36个月的免费保修期（包含设备主要配件）。终生免费维修：保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

2.售后服务：由设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺。

2.1负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训地点，培训时长及培训达到的效果。

2.2维修点：中国境内有固定维修点，提供详细地址及针对本项目设立的联系电话，并可保证4小时内到达北京市感染性疾病研究中心维修现场。

2.3维修工程师：北京市内有专职的维修工程师并提供人数。

2.4维修响应速度：两小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后4小时内到达北京市感染性疾病研究中心。出现故障时，如48小时无法排除故障，免费提供备用设备。

2.5保修期内的开机率：投标方保证开机率95%（按一年365天计算）。

2.6保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后）；

3年内一般不超过设备原值的3%；

3—5年一般不超过设备原值的4%；

5年以上一般不超过设备原值的5%。

2.7提供维修手册、软件等服务类资料，提供软件免费升级更新。

3.备件及技术服务

3.1为保证设备正常运行，设备原厂应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。

3.2应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

3.3应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生费用，其费用应含在投标报价内。

3.4 安装完成后，由招标人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本标书中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

3.5专用工具

如有专用工具，投标人应向招标人提供设备使用及维护的专用工具。

3.6投标人须向招标人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

3.7技术服务：在货物运抵安装地点后，投标人应在招标人所要求的时间派工程技术人员到达现场，在招标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

3.8如是国家规定强制检定的计量设备，安装时投标人需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，招标人可申请省级以上计量部门对该设备进行计量初检，但初检的费用应含在投标报价内。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（三）培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包  品目1-1  蓝光切胶机

1、适用范围：用于科研使用

2、使用环境

2.1电源：12V直流电压

3、技术指标

▲3.1观察面积：≥200×160mm

3.2琥珀色滤光器：琥珀色滤光器由金属框架包裹

3.3透射光源：蓝色LED，波长为≥470nm

3.4 LED灯排列：矩阵提供双面照明

3.5 LED灯寿命：50,000 h

3.6 LED灯档位：≥两档可调

3.7电源：12V直流电源适配器

3.8相配的最大凝胶尺寸：≥190×150mm

3.9灵敏度：0.5ng（1000bp）DNA

3.10可兼容GeneGreen、GelGreen、GelRed、SYBR Green Ⅰ、SYBR Safe、Goldview、SYBR Gold、SYPRO Ruby、SYPRO Orange、SYPRO、Tangerine、eGFP、Cy2、FITC、EB等荧光染料。

4、配置：切胶仪/蓝光投射仪1台

第1包   品目1-2  电泳槽系统

1、凝胶数：≥2块；

2、凝胶厚度：0.75mm、1mm、1.5mm可选；

3、加样梳齿数：10齿、15齿可选；

4、玻璃尺寸：短玻璃板（W×L：10.1×7.3cm）、长玻璃板（W×L：10.1×8.2cm）；

5、凝胶大小：手灌胶（W×L：8.3×7.3cm）、预制胶（W×L：8.6×6.8cm）；

第1包   品目1-3  转印电泳仪

（一）特点：

1.可容纳2个凝胶支架转印夹，可同时转印两块小型凝胶，也可进行低强度的过夜转印。

（二）技术参数：

1、转印凝胶数：≥2块；

2、转印孔板面积：W×L：10×7.5㎝。

第1包   品目1-4 电泳电源

（一）功能要求：

1.采用触摸屏设计，可同时显示设定电压、设定电流、设定时间等信息；

2.稳压、稳流与自由设置三种工作模式，可以满足多种电泳实验需求；

3.可以显示电源工作历史记录数据；

4.在工作状态中可以实时微调各项参数；

5.微电脑智能控制；

6.液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间

7.采用开关电源输出；

8.具有存储记忆功能；

9.具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能。

（二）规格要求：

1、并联输出：4组

2、输出范围(显示分辨率):6～600V(1V)4～400mA(1mA)240W

第1包   品目1-5   PH 测量仪

1.电子测量范围：-2.00 ～ 16.00 pH，±2000.0 mV，电导率0.01μs/cm-500ms/cm，TDS0.1mg/l-199.9g/l，电阻率2-100MΩ.cm,盐度0-100psu,5.0～110.0℃；

2.分辨率：0.1, 0.01 pH / 1 mV /0.01μs/cm（最小，自动分档），0.01mg/l （最小，自动分档），0.01Ω.cm自动分档，0.01psu（最小，自动分档），0.1 °C/°F；

3.准确度：± 0.01 pH / ± 1 mV /其他测量是读数的±5%2位最小有小数/ ± 0.5 °C/°F；

4.缓冲液组：5组

5.校准：PH最多5点校准，电导率1点校准，6种电导率标准液可选

6.存储数据库：1000组数据，带日期和时间，最近1次校准数据；2种读数模式：自动读数、连续读数

7.ATC & MTC自动识别缓冲液，自动/手动温度补偿；

8. ≥6英寸显示屏和触摸按键；

9.可显示电极状态，主机定期提醒电极重新校准

第1包   品目1-6   冰箱-80°

▲1、工作条件：电源220V/50Hz；样式：立式；有效容积≥410L，保障足够放置空间；整机装箱量≥300个冻存盒，整机样本量≥30000份（2ml冻存管）；

2、采用HC环保制冷剂；

3、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机耦合优化复叠制冷循环，具有级间换热器；

4、温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，≥10英寸高性能触摸屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压，灵敏度高，支持戴手套操作。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

5、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地

6、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。双锁结构设计,自带暗锁，可同时使用暗锁及双挂锁；4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封；

7、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡厚度≥15mm；

8、搁架可调，；双测试孔设计；

9、温度均匀性温度均匀度＜3℃；

10、温度波动度：温度波动度＜2℃；

11、降温时间：降温时间≤190min

12、开门恢复时间：，开门恢复时间≤16min

13、保温时间：断电保温时间≥200min；；

14、噪声：噪音值≤50dB（A）；

15、自动加热门体快速平衡孔设计，支持短时间内连续多次开门；

16、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，；标配RS485数据接口，USB数据接口。

第1包   品目1-7  冰箱-20°

▲1.温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

▲2、有效容积≥260L

3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；

5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

7、具有断电报警功能，断电后能有数字温度显示≥24小时；

8、宽电压带，适合187～242V电压下使用；

9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡；

10、搁架式蒸发器设计；

11、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质；

12、箱体背板采用镀锌钢板；

13、超厚保温层设计≥85mm，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计；

14、门体机械暗锁+锁扣设计，又可增加外挂锁；

15、7个独立塑料抽屉设计；

16、测试孔设计；

17、平衡阀设计；

18、脚轮+底脚设计；

19、运行噪音＜35dB；

20、配USB接口或RS485；

第1包   品目1-8  厌氧培养箱

1.工作体积：≥170L。

2.采用彩色≥7英寸高清触摸LCD显示屏，，具有锁屏键；支持断电自动启动，启动后保持断电前参数设置状态。

3.内腔设计：采用304不锈钢，光滑圆角内角设计。

4.隔板配置：标配3组隔板，隔板可调孔位高度，可扩至≥10层；承重≥20 kg；可滑动隔板取放样本。

5.检测孔：配置检测孔，配置电源插座，箱体内可放置摇床、或细胞工作站等设备。

6.每分钟采集一次数据，设备可存储半年的历史参数记录、报警记录、操作记录并支持使用USB导出；设备屏幕上可查看30日曲线，选中任意位置可查看详细参数数值。

7.加热方法：六面气套式，外门具有加热功能。

8.温度控制：采用双PT1000温度传感器和PID微控温电脑系统。

9.温度控制范围：设置从高于室温3℃到最高设置值55℃；温度均一性：≤±0.25℃(在37℃时)；温度控制精度：±0.1℃；开门30s后5分钟内恢复温度。

10.CO₂传感器：耐190℃的IR探头，灭菌免拆，寿命≥5年；开机时自动复位检测。

11.CO₂浓度控制范围：±0.1%，0-20%，开门30s后5分钟内恢复二氧化碳浓度。

12.标配HEPA过滤器，0.3µm微粒过滤效果≥99.995%带寿命倒计时；外接口均配微生物过滤器

13.主动空气循环系统：内盖板和竖搁板组成的风道，每分钟循环过滤一次内腔空气，关门5分钟内恢复Class 100洁净度。

▲14.灭菌功能：具备；传感器免拆；自带周期灭菌提醒功能。

▲15.加湿方式：一体化水库设计，提供≥93%的稳定湿度，湿度控制具备正常模式和低湿模式两种功能，。

16.报警系统：实时监测温度、CO₂、水位异常即报警；具有内外门开超时报警、灭菌超温报警；具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、屏幕闪烁报警、APP推送报警；可一键静音，并设定静音时长；具备超温保护功能。

17.审计追踪功能：具备电子签名和用户管理功能，电子签名可记录开关门、密码修改、设置修改、账户登录等信息，具备三级账号权限管理。

第1包   品目1-9高通量流式细胞分析系统

▲1.激光器：配置不少于两根激光器，所有激光器空间立体激发不共线，TEC温控

2.照明光斑：采用平顶光束技术

▲3.检测通道：散射光通道≥3个，荧光检测通道≥20个，分光模块数量等同于激光器数量，根据荧光特性配置非均匀带宽滤光片以及对应荧光检测器

4.侧向检测限：0.2 μm

5.收集系统：使用1.2 NA物镜收光，采用光纤进行光路的传导，并收集至分光模块

6.荧光检测器：采用长短两种波长的 APD 荧光检测器，实现 460-840nm 范围内的荧光素发射光谱的检测

7.荧光检测灵敏度：FITC＜ 30 MESF，PE＜ 10 MESF

▲8.液路：采用微正压鞘液驱动以及双鞘液系统，正压波动 ≤ 0.02 psi

▲9.进样方式：采用高精度注射泵上样，具备绝对计数功能

10.携带污染率：样本间的交叉污染率＜ 0.1 %

11.样本流速：自定义流速：10-120 μL/min流速范围内连续可调，增量为 1 μL/min;

▲12.样本采集速度：≥40000 events/s

13.上样系统：自动进样，兼容不同种类的上样管（5 mL流式管 × 40）和孔板（96孔板、384孔板）

14.参数：Time、所有通道的H/A以及FSC/SSC的W

15.信号处理：7.2 log动态范围，可任意设置阈值调节窗口的数字化信号处理；同时单采集板≥17通道

16.数据分析：软件具备流式数据采集和分析功能，可在采集过程中进行实时解析和补偿；具备自发荧光扣除功能

17.软件功能：分析软件具备细胞周期自动拟合功能和数据降维功能，兼容常规生物学实验分析和多参数实验分析

第1包   品目1-10  二氧化碳培养箱

▲1.工作体积：≥180L

2.操作系统：采用≥7英寸高清触摸LCD显示屏，显示温度、CO2浓度与Class 100洁净度标识；设立锁屏保护功能。支持断电自动启动，启动后保持断电前参数设置状态。

3. 腔体材质：采用304或以上等级的不锈钢，腔体采用光滑圆角设计。

4. 隔板配置：标配搁板数目≥4张；隔板带孔可调节高度，最多可选装搁板数≥17张；隔板承重≥20 kg/张。

5.门把设计：标配右上开门，，可两台叠加使用，具备开关门减震装置。

6. 检测孔：配置检测孔，箱体内可放置摇床、或细胞工作站等设备。

7. 数据存储：每1min采集一次的所有数据点并存储，内置存储足够记录半年的历史参数记录、报警记录、操作记录；设备上可显示7天运行参数曲线，选中任意位置参数数值，可查询并导出。

8. 加热方法：六面气套式，外门具有加热功能。

9. 温度控制方式：气套式加热，采用PT1000温度传感器和PID微控温电脑系统。

10. 温度控制范围：温度设置范围从高于室温5℃至最高可设置50℃；设定值为37℃时具备≤±0.3℃的温度均一性；开门30s后温度恢复时间不超过8分钟。

▲11. CO₂控制方式：采用可耐高温的IR传感器，且高温干热灭菌时免拆卸保持原位；开机时自动复位检测。

12. CO₂控制范围：CO2控制精度为±0.1%，控制区间为0-20%；开门30s后CO2浓度恢复时间不超过10分钟。

13.过滤系统：标配内置HEPA高效过滤器，进气口配置微生物过滤器，对0.3µm的颗粒物过滤效果≥99.995%，使用寿命倒计时及到期自动提示功能，配置具备吸附有机气体的VOC HEPA过滤材料的高效过滤器。

14.主动空气循环系统：需由过滤系统、风扇、内盖板和竖搁板组成的空气循环系统，腔体空气每分钟自动过滤循环一次，关门后5分钟内恢复至Class 100洁净度。

▲15. 灭菌方式：高温干热灭菌温度≥140℃，灭菌效果≥99.99%；；灭菌过程无需去除所有传感器；对高温灭菌全过程进行实时显示在屏幕上。

16. 加湿方式：水盘自然蒸发加湿，稳定湿度范围90％±5%；湿度控制防冷凝功能，通过调节压力平衡口过滤器气阻值，降低腔内湿度过高导致的冷凝风险。

17. 报警系统：实时监测内腔的温度、CO2浓度并有异常报警；具有超温报警、内外门开门超时报警；设备报警时，支持一键静音。

18. 湿度监控：配置湿度传感器；选配后具备主界面湿度显示和湿度异常报警，报警阈值可用户自设。

第1包   品目1-11  倒置相差显微镜

1、工作条件

1.1电源：220VAC（交流），±10%，50HZ

2、技术性能及规格要求

2.1光源：LED长寿命光源，寿命≥20000小时，内置复眼照明技术。

2.2光学系统无限远光学系统，齐焦距离≥50mm。

2.3目镜筒：双目镜筒，视场直径为22，两个目镜屈光度均可调节。

2.4配置浮雕反差观察模块，对于较厚的样品，可以提供三维立体图像。

2.5瞳距范围：50-75mm, 倾角：45°。

2.6物镜转换器: 后仰式五孔物镜转换器；

3.7物镜：

3.7.1平场超长工作距离物镜4X (NA≥0.10   WD ≥30mm)

3.7.2平场超长工作距离物镜10X (NA≥0.25   WD ≥6.2mm)

3.7.3平场超长工作距离物镜20X (NA≥0.40   WD ≥3.0mm)

3.7.4平场超长工作距离物镜40X (NA≥0.55   WD ≥2.1mm)

3.8聚光镜：长工作距离聚光镜，N.A≥0.3，O.D≥75mm。

3.9机械载物台：X、Y行程≥126*78mm，配有多功能样品架。

3.10 显微镜专用相机：显微镜专用相机：CMOS彩色成像系统：像素2000万、芯片耙面1英寸。像素2.4×2.4μm，全福扫描速度：12幅/秒（5472×3648像素）,扫描速度 38幅/秒（2736×1824像素）。

3.11 图像分析软件：控制和采集图像、进行存储和数据库管理、标尺标定、标尺叠加、自动记录采集时间。具有测量、计数、大图拼接、景深融合等功能。

3.12 配套工作站：

3.12.1、CPU：i5或以上性能。

3.12.2、内存：≥16G。

3.12.3、固态硬盘：≥1T+256G SSD。

3.12.4、独显：≥2G。

3.12.5、显示器：≥23英寸。

第1包   品目1-12  液氮罐

1、有效容积≥100升

2、口径≥200mm

3、高度≥1100 mm

4、静态液氮保存天数≥132天

5、配置要求：罐体 1个、瓶塞1个、保护套1个、脚轮 1套