# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京友谊医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 全场景显微成像分析系统 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 1-2 | 全自动倒置荧光显微镜 | 1 | 台/套 | 否 |
| 2 | 2-1 | 共聚焦显微镜 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 2-2 | 立式冷冻离心机 | 1 | 台/套 | 否 |
| 3 | 3-1 | 无标记活细胞显微成像 | 1 | 台/套 | 否 |
| 4 | 4-1 | 流式细胞分析仪2 | 1 | 台/套 | 否 |
|  | 4-2 | 分子互作分析系统 | 1 | 台/套 | 否 |
| 5 | 5-1 | 小动物PET-CT | 1 | 台/套 | 否 |
| 6 | 6-1 | 小动物腔体可视注射仪 | 1 | 台/套 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京友谊医院顺义院区（北京市顺义区友谊南街1号）。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

2.投标产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

3.投标报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：医院信息系统接口费用、产品制造、包装、劳务、管理、运输、保险、医院内安装、搬运、设备就位及现场清理、调试、检验（或抽样送检）、技术培训及技术资料、维护、保修、验收、外贸代理费（若有）、关税和增值税等（若有），以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（免费保修期）及服务要求：本项目所供设备的质量保证期详见每包技术要求中。保修期后，配件费用按成本价收取费用，免人工费。

2.提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函。

3.本项目由投标人或设备原厂负责售后服务并做出售后服务承诺，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。

（1）负责设备的安装、调试和人员培训，直至人员能够完全掌握独立操作。应详细做出人员培训方案，包括培训计划、培训内容、培训地点，培训方式、培训人次、培训时长及培训达到的效果（提供培训方案，方案中需详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况等）。

（2）服务和维修网点：投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，投标人或投标产品制造商应在项目所在地设有专业的售后服务维修机构或网点。如投标人在项目所在地设有维修机构或网点的，须提供维修机构或网点的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件并加盖公章；如投标人在项目所在地没有维修机构或网点的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立维修机构或网点。

（3）维修工程师：有专职的维修工程师≥3名（提供专职维修工程师的名单、人员简历、职称证书、身份证复印件、劳动合同或社保证明复印件并加盖投标人或原厂公章）。

（4）维修响应速度：

①两小时内做出维修方案决定；

②如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后8小时内到达医院；出现故障时，如8小时无法排除故障，免费提供备用设备。

（5）保修期内的开机率：投标人保证开机率≥95%（按一年365天计算）。

（6）保修期内，每季度对设备提供巡检、保养或预防性维护，每年对设备进行质控检测≥1次。

（7）提供维修手册、软件等服务类资料。

（8）提供免费软件升级更新。

4.备件及技术服务。

（1）为保证设备正常运行，投标人或设备原厂需在项目所在地设立备品备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于5年的供应期。如投标人在项目所在地设有备品备件库的，须提供备品备件库的详细地址、联系人及电话、房产证明或租赁合同复印件；如投标人在项目所在地没有备品备件库的，须提供承诺函并加盖公章，承诺在签订合同后三个月内按要求在项目所在地设立备品备件库。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单（如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源），加盖原厂公章。

（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（4）安装完成后，由采购人、当地质检部门及相关部门联合验收（如需要），达到本招标文件中各项技术指标和原设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

（5）专用工具：如有专用工具，投标人应向采购人提供设备使用及维护的专用工具。

（6）资料：

①投标人须向采购人提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文2套，英文1套。

②投标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（7）技术服务：

在货物运抵使用单位后，中标人应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在使用单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（8）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（三）培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包  品目1-1 全场景显微成像分析系统

一、数量：1套

二、用途：用于组织切片、细胞等样品的高分辨成像、扫描成像及相关分析。

三、技术参数：

1、共聚焦系统：

1.1、激光器：不少于405nm、488nm、561nm、638nm固体激光器。

▲1.2、采用高光谱+相量拆分技术，无需更换滤片实现DAPI、CFP、GFP、YFP、RFP、mCherry、Cy5等荧光成像；可进行4通道同时成像。

1.3、高灵敏度检测器或磷砷化镓阴极检测器≥4个，每个检测器增益独立调节，内置设计。

1.4、线扫描速度≥3600Hz，可根据样品状态自动调节。

1.5、成像速度，可实现4通道同时成像，速度≥3x4fps（800x672）。

1.6、点扫描变倍范围1-6X。

1.7、可通过滑块一键式自动优化扫描速度、扫描分辨率和针孔大小。

1.8、配有实时分辨率模块，非滤片形式，无需后续处理，可实现XY分辨率≤120nm，Z分辨率≤200nm。

2、宽场系统：

2.1、实时触发控制固态LED光源，可≥4谱线单色切换，激发谱线：

2.1.1、365nm：输出功率≥100mW；

2.1.2、470nm：输出功率≥170mW；

2.1.3、555nm：输出功率≥170mW；

2.1.4、625nm：输出功率≥170mW。

2.2、采用高光谱+相量拆分技术，无需更换滤片实现DAPI、CFP、GFP、YFP、RFP、mCherry、Cy5等荧光成像；可进行4通道同时成像；

▲2.3、内置4个高灵敏度单色相机，QE量子效应≥67%（536nm）；

▲2.4、成像速度，可实现4个通道同时成像，速度≥4x25fps；

2.5、宽场成像（4通道荧光及明场）和共聚焦成像可随时一键转换，并取保在同一视野成像，图像完全重合；

▲2.6、配备瞬时清晰运算光学技术，无需后续处理，xy分辨率≤140nm，z分辨率≤200nm。

3、全电动荧光显微镜：

3.1、箱体式研究级全自动倒置荧光显微镜，具备明场、荧光、IMC浮雕相衬；

3.2、IMC浮雕相衬具有立体浮雕效果，兼容玻璃及塑料底耗材；

3.3、聚光镜，工作距离≥40mm，数值孔径≥0.45；

3.4、扫描载物台：XY行程≥120X80mm，重复精度≤1um，步进精度≤0.02um，最大速度≥35mm/s；

3.5、物镜：1.6x数值孔径≥0.05；10x数值孔径≥0.32，20x数值孔径≥0.75，63x水镜数值孔径≥1.20。

4、软件与数据采集分析系统：

4.1、数据采集分析工作站：处理器≥3.9GHz，内存≥192GB，显卡≥24GB，硬盘≥12TB，显示器≥35英寸；

4.2、控制硬件的功能：所有的镜体部件均可通过软件实现远程控制，针对贴壁细胞、悬浮细胞、组织样品、3D细胞球、玻片、培养皿、细胞多孔腔室chamber、多孔板等样品，快速全自动的样品区域找寻；

4.3、软件应用功能:

4.3.1、图像时间变化记录：具有复杂的时间记录，可设置时间循环，可编程记录；

4.3.2、图像处理和测量：调整每张图像的对比度、亮度和伽马值;

4.3.3、合并、裁剪和图像算法;

4.3.4、强度、长度和面积测量：透过影像堆叠测量面积强度；

4.3.5、图像处理：旋转、裁剪、多种滤镜、添加标尺、箭头、文字等；

4.3.6、图像分析：直方图、距离、强度、强度断面分布；

4.3.7、视图：1D、2D、正交视图、图片叠加、大图拼接、最大强度投影等；

4.4、标本导航：

4.4.1、功能模块：大图拼接、多位置标记与查找、多孔位智能编辑；

4.4.2、可执行多任务一键化扫描，无限数量的区域和任意大小的位置，鼠标滚轮可以快速放大和缩小样本，包括丰富的选择预定义的样本：如玻片，细胞培养皿，细胞多孔腔室chamber，多孔板等；

4.4.3、可适应来自不同供应商的玻片与多孔板；

4.4.4、可以自定义。

四、配置：共聚焦成像系统 1套、高分辨荧光宽场成像系统 1套、全电动荧光显微镜 1台、活细胞工作站 1套、软件系统 1套、采集分析工作站 1套、工作台 1张。

五、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第1包  品目1-2  全自动倒置荧光显微镜

一、数量：1套

二、用途：用于观察细胞分裂、分化、凋亡等过程，在细胞生物学、分子生物学、神经科学等领域研究病毒对细胞的影响，以及药物对细胞的作用等。

三、技术参数：

1、显微镜主机：

1.1、研究级全自动倒置荧光显微镜：具备明场、荧光、相差、微分干涉观察功能。显微镜控制可通过机身按钮、机身触摸屏、快捷操作手柄、操作软件来控制；

▲1.2、配备即时光学数字技术：XY分辨率为宽场的2倍，XZ分辨率为宽场的2.5倍。光学分辨率XY方向≤136nm；

▲1.3、电动Z轴调焦：步进≤4nm，调焦行程≥12mm,配备closed loop 闭环聚焦，重复性精度≤ 20nm；

1.4、配备荧光滤块：具备芯片认证技术，智能识别；

▲1.5、电动聚光镜：聚光镜头工作距离≥28mm，数值孔径≥0.55；

▲1.6、触摸显示屏：可更换或查看显微镜工作状态，可显示当前物镜倍数、物镜类型（干镜、油镜）；可对光强、光源类型（透射光、荧光、混合）、视场光阑及孔径光阑大小、荧光光阑类型（圆形矩形）进行调节；

1.7、电动照明光轴：电动调节透射光和荧光的孔径光阑和视场光阑。

2、荧光光源：

2.1、LED冷光源：寿命≥25000小时；

2.2、6孔电动编码荧光滤色块转盘，自动荧光强度管理系统，5档荧光光强调节，5个光强级别分别为100%、55%、30%、17%、10%，6个圆形视场光阑，6个方形视场光阑；

2.3、实时触发控制固态LED光源：波长范围390-680nm，总输出≥3W，具有4谱线单色切换，切换时间≤10us，激发谱线：390、480、555、630nm；

2.4、外置滤色片转轮：≥5位，电动调节，切换时间≤25ms；

2.5、外置滤色片转轮：至少具有460/80、535/70、 590/50、642/80滤光片，满足DAPI、GFP、Alexa555、CY5等常用荧光染料标记使用；

2.6、激发块组：零像素漂移，与LED光源匹配可进行4通道快速切换，相邻切换时间≤25ms。

3、扫描载物台：步进精度≤0.05μm，重复精度≤1μm，XY行程≥125x 80mm，配有20-68mm培养皿、120mm玻片、125-128 x 83-86 mm多孔板或87-92mm培养皿的适配器。

4、同步控制箱: 实时控制系统能同步化协调载物台、照明光源、调焦机构、相机等部件的行动。

5、物镜：

5.1、5X：数值孔径≥0.12，工作距离≥14mm；

5.2、10X：数值孔径≥0.32，工作距离≥10mm；

5.3、20X：数值孔径≥0.40，工作距离≥6.0mm；

5.4、40X：数值孔径≥0.60，工作距离≥1.5mm。

6、成像相机：

6.1、深度制冷，科研级sCMOS芯片；

6.2、分辨率：≥2048 x 2048像素，像素尺寸≤6.5X6.5μm；

6.3、量子效应：QE≥80%；

6.4、成像帧速：≥40 fps@ 2048x2048。

7、工作站：处理器≥8核，内存≥64GB，显卡≥16GB，硬盘≥8TB，显示器≥30英寸4K。

8、同品牌成像分析软件：

8.1、支持包括高速图像采集、二维图像拼接、三维图像拼接、地形图扫描、不规则区域扫描等功能；

8.2、图像查看器：包括注释、图像覆盖、图像画廊和图像比较；

8.3、图像处理和测量:调整每张图像的对比度、亮度和伽马值;

8.4、合并、裁剪和图像算法;

8.5、强度、长度和面积测量：透过影像堆叠在线测量面积强度，同时显示实时图像；

8.6、自动通道采集: 每个实验可定义≥8个采集通道。每一个获取通道可以用不同的对比技术和不同的方法来定义采集参数；

8.7、采集之后自动化进行多通道合并；

8.8、大图拼接、多位置标记与查找，多孔位智能编辑，用户自由定义，可以生成任意形状的无限数量的玻片/组织芯片概览地图；

8.9、具螺旋式扫描、往复式扫描多种模式，可执行多任务一键化扫描，无限数量的区域和任意大小的位置，鼠标滚轮可以快速放大和缩小样本。

四、配置：全自动倒置显微镜主机1台、电动XYZ调节系统1套、高速荧光光源及滤块1套、物镜1套（1.6X、5X、10X、20X、40X、63X各1个）、高分辨高速成像模块1个、工作站及软件1套、工作台1张。

五、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

# 第2包  品目2-1  共聚焦显微镜

一、数量：1套

二、用途：用于动物、植物、微生物、细菌在组织、细胞、亚细胞层面的研究，用于动植物细胞和组织中荧光标记的分子和结构形态学检测，荧光强度信号的定量分析，深层组织和细胞成像，亚细胞结构高分辨检测。

三、技术参数：

1、工作条件:

1.1、电源：5个独立AC220V±10%、50Hz、功率≥3KW（电脑、显示器、显微镜电控箱、荧光光源、共聚焦电控箱）；1个12V，≥ 6.5A电源适配器三插进线（激光器），1个24V ≥2A适配器三插进线（电动平台）；

1.2、运行环境温度范围：15-26℃；

1.3、相对湿度：≤60%；

1.4、其他要求：暗室、防尘、除湿、无振动源。

2、激光及控制单元：可耦合≥4个波长的激光器；激光器波长至少包含405nm、488nm、561nm、640nm。

3、共聚焦模块：

3.1、XY振镜：数量≥2个，视场数≥20mm；

3.2、扫描分辨率：≥8100x8100；

3.3、荧光探测器件：

▲3.3.1、探测器总数量≥4个，其中GaAsP或HyD超高灵敏度探测器≥2个，量子效率≥45%；探测器直接耦合于光路，非光纤连接，即扫描组件和探测组件整体耦合一体式非组件分离式光纤连接；

3.3.2、分光滤片位置：≥6个，用于探测器；

3.3.3、荧光装置：单层荧光转盘电动孔位≥8个，可实现双层孔位数≥16个滤色块；

3.4、DIC成像探测器件≥1个，电动切换，具备微分干涉成像。

4、显微镜模块：

4.1、观察筒：20-45°可调倾角，无限远铰链双目观察头，瞳距调节范围：≥50-75mm；

4.2、转换器：电动转换器≥6孔；

4.3、电动载物台：移动范围≥110×75mm，载物台移动速度≥25mm/s；

▲4.4、复消色差物镜：齐焦距离≤45mm，FOV≥22mm；10X：NA≥0.4，WD≥3.1mm；20X：NA≥0.80，WD≥0.6mm；40X：NA≥0.95，WD≥0.18mm；60X：NA≥1.40，WD≥0.17mm。

4.5、聚光镜：

4.5.1、电动聚光镜，≥7孔位，NA≥0.55，WD≥27mm；

4.5.2、标配电动孔径光阑、电动转盘、电动起偏镜；

4.5.3、支持明场、相衬观察；

4.5.4、具有孔径光阑、转盘、起偏镜电动控制按钮，电脑与按键双控制。

4.6、Z轴行程≥10.5mm，调焦精度≤10nm。具有前置液晶显示屏，实时显示物镜倍率、透射照明亮度、荧光波段、Z轴数值、起偏镜状态等参数，可触摸屏完成荧光、相衬、明场、微分干涉观察方式的切换；

4.7、LED透射照明系统，功率≥10W、LED荧光光源包含365、460、525、625nm四激发通道。

5、光学平台：

5.1、台面尺寸：≥1000x800mm；

5.2、台面材料：采用高导磁不锈钢1Cr17材料；

5.3、固有频率范围：10-12Hz。

四、软件功能：

▲1、共聚焦模块、显微镜模块、软件需为同一品牌、同一制造商，软件具备中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权等级证书，保证后续升级维护的兼容性；所有软件功能无需第三方软件或者模块；内置仪器设备云管理系统：激光共聚焦扫描显微镜的使用状态可通过手机实时查询并采集使用数据， 用户可通过手机端APP 进行、设备的远程电源控制；后台系统可以对激光共聚焦扫描显微镜的状态进行监看，包括电流和电压的实时监测、使用时长的统计、关机状态提示等。

2、成像模式：支持x、y、z、t，多维采集, 包括xy、xyz、xyt、xyzt等多种组合成像模式；实现多通道采集，多层Z栈采集，延时采集等功能。

▲3、支持256-8192多档采集分辨率、支持0.75-50x变倍扫描、支持360°旋转扫描(0.1°精度)、支持单向/双向扫描切换、支持ROI区域扫描；支持荧光大图拼接，最大分辨率≥

20000x20000，支持多色多层拼接；3D重建及显示，支持MIP最强投影、Blend混合投影模式，支持3D视频的预览与导出。

4、支持荧光大图拼接，最大分辨率≥20000x20000，支持多色多层拼接；3D重建及显示，支持MIP最强投影、Blend混合投影模式，支持3D视频的预览与导出。

5、支持大图导航，具备自动拼接、全局概览、快速定位等核心能力，导航界面内可自由切换物镜倍率，分辨率等采集配置，同时支持多维度、多位点、多区域(含不规则区域)等采集拼接模式；支持轨迹追踪，对T-Series序列图像(如活细胞成像)中多个目标自动的动态追踪，量化目标位移、速度、尺寸等属性变化，生成运动轨迹图，导出运动数据。

6、支持荧光漂白恢复，可完成从漂白区域定义、高能激光精准漂白、到恢复过程动态采集与定量分析的完整实验流程。通过预漂白、漂白、恢复三个阶段采集的图像序列，自动计算荧光恢复曲线、移动分数、不可移动分数及半恢复时间（t₁/₂）。

7、支持共定位分析，对多通道荧光图像进行重叠度定量评估，输出Pearson相关系数（PCC）、Manders分割系数等核心指标；设备/系统必须原生支持 OME-TIFF（开放显微镜环境标记图像文件格式）标准格式数据的直接读写与导出，所导出的数据需在单一文件中完整封装多维图像像素数据（涵盖X、Y、Z轴、时间序列T及多荧光通道C，最高支持5D及以上维度）以及标准化的 OME-XML 元数据（Metadata / 描述数据特征的数据），确保图像采集时的所有硬件参数、空间校准信息及实验环境数据被完整无损地记录与传承。

8、支持曝光准确度评估，并对过曝区域进行标注和提示。 具有反卷积模块，对采集图像进行计算光学复原。

9、图像信息保存：记录共聚焦采集参数包括采集模式、成像模式、物镜倍率、像素积分时间、放大倍率、视野大小、分辨率、通道配置（激光功率、PMT增益、偏移值）、层扫参数（起始位置、结束位置、层数、层间隔），及图像名列表。

10、具有目标区域快速定位功能，在任意物镜下选中目标区域，载物台自动将选中区域移动到成像视野中央；支持荧光漂白恢复，可完成从漂白区域定义、高能激光精准漂白、到恢复过程动态采集与定量分析的完整实验流程。通过预漂白、漂白、恢复三个阶段采集的图像序列，自动计算荧光恢复曲线、移动分数、不可移动分数及半恢复时间（t₁/₂）。

五、配置：主机1套（激光器:波长405nm、488nm、561nm、640nm；机械硬盘≥1T、固态硬盘≥256G）。荧光滤光镜组1套（B1、G1、UV）。操作台1套。操作软件1套。

六、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

# 第2包  品目2-2 立式冷冻离心机

一、数量：1套。

二、用途：用于蛋白、菌液、细胞等多种生物样品前处理分离实验。

三、技术参数：

▲1、最高转速：≥30000rpm。

▲2、最大离心力：≥110000×g。

3、最大容量：≥6×1000ml，材质：碳纤维角转头。

4、温度设定范围：-20-40℃,（预制冷最高转速下可保持4℃离心）。

5、温度精准度：≤±1℃。

6、转速精度：≤±10r/min。

7、电机驱动系统：免维护交流变频无碳刷大力矩电机直接驱动，无齿轮变速装置和皮带传动系统。

8、电机加减速控制：≥10组加速、减速预设曲线，可选择无刹车停机，具有停止选项。

9、运行控制系统：微电脑控制，≥7英寸高清彩色触摸显示屏，可存储≥100组常用程序，可同时显示转速（离心力）、时间、腔内温度、升降档位、转子号、故障代码等，转速、时间、温度等运行条件和参数，可在离心过程中重新设定。

10、控温系统：具有预冷系统，无氟制冷，具备真空减摩系统。

11、生物安全性：配置转子有防生物污染密封盖并可以确保密封效果。

12、转头锁定安全系统：具备转子自动识别系统，转头自动锁定装置，可以在短时间内实现转头的安全锁定和转头更换。

13、瞬时转头自动识别功能：对应转子极限转速被限定，可对转子寿命进行管理。

14、转子及电机设有不平衡保护机构，超出设定不平衡值后电机自动停机。

15、具有自动门锁，脚踏式开关门盖装置。

四、配置：主机1台。钛合金角转子(8×50ml)1套。 50mL离心管10套。碳纤维角转子(6×1000ml)1套。 1000mL离心管5套。 24×15ml角转子1套。 10×100ml角转子1套。低温转子存放柜1台。

五、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第3包  品目3-1 无标记活细胞显微成像

一、数量：1套

二、用途：采用LED矩阵光源和非干涉光强衍射层析技术成像，实现非标记、非侵入式探究细胞高分辨率及内部三维图像，包括线粒体、细胞膜、溶酶体、细胞核、核仁、脂滴、内质网等亚细胞结构。

三、技术参数：

1、显微镜主机：

1.1、一体式同品牌箱式全电动；

1.2、同品牌电动位移台：XY重复精度≤400nm；z轴步进精度≤10nm，内置防震装置，可放置在普通实验桌上；

▲1.3、主机尺寸：长≤680mm，宽≤550mm，高≤650mm。

2、成像模式：具有BF_明场、DF_暗场、PH_相差、DIC_微分干涉、荧光（宽场+共聚焦）≥5种成像模式。

▲3、无标记成像模式≥3种，至少包含TIDT_高分辨层扫无标记、IDT_高分辨无标记、LF_非干涉定量相位成像。

▲4、IDT_高分辨无标记成像模式，1秒内单次成像即可获得100层不同焦面信息。

▲5、高分辨无标记（IDT）模式，在153nm分辨率下实现≥5fps预览成像速度，可在高分辨率下寻找目标样本。

6、通道采集：无标记和荧光多通道同时采集，可间隔周期采集荧光图像，可使用无标记+荧光长时程无损跟踪亚细胞器变化。

7、荧光光源：4通道固体激光器，405nm固体激光器功率≥1000mw，488nm固体激光器功率≥1000mw，56lnm固体激光器，功率≥800mw，635nm固体激光器，功率≥1000mw。

8、共聚焦成像单元：转盘转速≥12000r/min，转盘具有双分区，分区之间电动切换，针孔大小50μm，针孔间距250um和400um。

9、转盘全视野均匀度：≥95%。

▲10、无标记光源类型：采用可编程LED阵列光源，≥9000颗单独调控LED灯阵列，可根据不同观察方式开启不同光源照明模式，灯珠间隔≤1.9 mm；同时具有环形非干涉28颗高亮度LED光源。

▲11、高精度光学转轴方式无标记光源，开合次数≥10万次。

12、成像速度：支持IDT（高分辨无标记）成像实时预览，28颗、14颗、7颗灯预览成像，预览成像速度≥5fps；支持高分辨TIDT-3D层扫，Z轴层扫速度≥10层/s，3D成像速度≥1fps。

13、支持载具：玻片、φ35mm/φ40mm共聚焦小皿、多孔板等常规容器，使用120nm分辨率折射率成像时，可以拍摄多点和多个样本，实现最高分辨率对照实验；支持耗材加盖塑料盖子，PDMS材质类器官芯片成像。

14、物镜规格：包含4X、10X、20X、40X、60X、100X可选，电动转换器一键切换，每个物镜实现一键切换折射率无标记成像，各个分辨率和物镜切换后无需更换硬件，成像前无需校准光路。

15、荧光相机：≥400万像素黑白科研级别相机，像元尺寸≤6.5μm，sCOMS芯片，-35℃制冷，量子效率≥95%，采集速度≥40fps；无标记相机：量子效率≥95%。

16、层析间距：IDT三维层析间距≤160nm；TIDT层析间距≤640nm。

17、成像深度：无标记折射率高分辨3D成像深度≥300μm，适配类器官、悬浮细胞等厚样本成像。

18、光学分辨率：XY分辨率:≤153nm@40X、≤120nm@60X，Z分辨率：≤600nm@40X、≤360nm@60X。

19、视野大小：≥325 x 325µm@40x；≥215x 215µm@60x；

20、二氧化碳恒温孵育系统与主机同品牌，可长时程提供细胞培养需要的环境，可进行time-lapse实验；活细胞培养系统CO2浓度在5.0-20.0% 之间，连接100%纯CO2气瓶。

▲21、孵育系统面板温度、水槽温度、底板温度和CO2浓度可在成像软件中设置，温度和气体异常时发送报错弹窗提醒。

22、具有地图导航功能，低倍镜全自动开图，高倍镜寻目标视野；单点或多点采集功能。

23、具有M_多模态采集、Z-Stack层扫、T_长时程序列采集、F_长时程锁焦（双重数字防漂移算法，长时程拍摄保证焦面保持一致），采集时可进行细胞追踪设置，至少具有3种细胞追踪算法。

24、具有2D/3D荧光反卷积、≥2种景深叠加算法、调节图像画面（包含对比度、清晰、锐化、亮度曲线）、XY-T抖动校正、多通道融合、2D/3D重构（单次拍摄数据可进行数字重构，结合Z轴的TIDT多层采集图像，快速得到更大的三维信息）功能。

25、量化分析功能：可以获得基于细胞形态、细胞组成、细胞群体的至少十五个指标，包括：细胞计数、汇合度、细胞面积、周长、长轴、短轴、长径比、偏心率、圆度、紧凑度、延展度、平均折射率、总折射率、平均干质量、总干质量等。

26、智能脂滴分析软件模块：无标记细胞内脂滴的高精度分割识别，数量、面积、周长、紧凑度、延展度、长径比、偏心率、平均折射率、总折射率、干质量、平均干质量、分布等。

27、线粒体分析：无标记细胞内线粒体的高精度分割识别，自动计算：线粒体的数量、等效圆半径、长度、干质量、干质量密度、支链数、端点的数量、结点的数量等。

28、细胞毒性检测软件模块：自动切割识别细胞，区分死活细胞、统计死细胞和活细胞的数量、面积、周长、长径比、偏心率、折射率和干质量信息。

29、AI训练：支持调用不同的大模型库，支持用户自行训练数据库，并调用该数据库进行图像分析。

30、工作站：Windows11正版操作系统，CPU≥I9性能，内存≥128G，固态硬盘≥2T，机械硬盘≥8T，显卡GPU≥RTX4060TI；显卡显存≥16GB；显示屏≥34英寸4K曲面。

四、配置：显微成像系统1套。无标记成像模块1套。物镜1套（4X、10X、20X、40X、60X、100X）。二氧化碳恒温孵育模块1套。工作站1套。

五、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。

第4包  品目4-1 流式细胞分析仪2

一、数量：1套

二、用途：用于细胞学和微颗粒分析，可检测细胞表面和细胞内抗原、细胞内DNA含量等。可对群体细胞在单细胞水平上进行分析，在短时间内检测分析细胞，并收集、储存和处理数据，进行无需调补偿的超高参数定量分析。

三、技术参数：

（一）光学系统

▲1、固态激光器配置数量：≥5个，且至少包括488nm、638nm、405nm、561nm、349nm激光器，功率范围≥20-120mW之间，具备TEC温控（25±0.3℃）。

2、检测器：阵列式APD，通过WDM收集并分离光信号。

▲3、检测通道数：≥78个，且至少包括3个散射光通道和75个荧光通道。

▲4、检测器温度控制精度：25±0.3℃。

5、检测颗粒范围：≥0.1- 50 μm，配置VSSC检测范围0.08 -50μm。

6、荧光检测灵敏度：FITC ≤5MESF；PE ≤4 MESF；APC ≤4MESF。

7、荧光分辨率：全峰宽变异系数CV ≤3% 。

8、数值孔径：1.3 NA高数值孔径实现全光谱荧光采集。

9、分光方式：采用Y形短程分光方式实现光信号最低损耗传输。

10、检测模式：一键切换光谱模式和传统模式，无需光纤等任何硬件改动。

11、光谱检测范围：400-900nm。

（二）电子系统

1、信号处理：全数字化系统支持，7.2位十进制数据动态范围。

2、信号精度：≥24bit。

3、检测参数：所有通道能同时检测脉冲信号的高度、面积、宽度、时间，有效区分粘连细胞和单个细胞。

4、电子响应速度：≥95000events/秒，单个样本存储量：≥7500万个细胞。

（三）液路系统

1、测量模式：鞘液流聚焦原理，高稳定性定量泵测量模式。

2、样本流速：5-240μL/min流速范围内连续调节。

3、最小进样体积：≤45μL。

4、绝对计数功能：兼容体积法绝对计数和微球法绝对计数。

5、携带污染率：≤ 0.06%。

▲6、支持单管及高通量自动进样方式，高通量模式下管式与孔板方式可自由切换，且至少支持40孔流式管（(12 x 75 mm ）、40孔EP管（1.5 mL and 2 mL ）、96孔板（U底、V底、平底）、384孔板（U底、V底）进行上样，检测完成96孔板时间：≤30 min。

▲7、样本盘温控：4-37℃连续可调。

8、在线添加鞘液：支持边检测边实时补充鞘液，外置鞘液桶报警后仍可支持15min测试。

(四)智能化系统

1、一键全自动开、关机功能：具备且至少可完成自检、液路初始化、排气泡、液流清洗维护流程等。

2、定时开关机：支持预设自动开关机时间。

3、具备智能全自动维护功能、智能防撞针设置功能。

4、具备实时监测仪器状态功能。

四、软件系统：

1、软件语言：至少包括中文、英文且可随意切换。

▲2、内置科研分析模块：至少包括细胞周期拟合、抗体滴定、热图、可视化分析等分析功能。

3、边检测边分析数据：采集样本时，软件支持同时分析已经采集完成的样本。

▲4、光谱解析功能：最小二乘解混算法。

5、自发荧光解析功能：具备且至少可解析10重。

6、试管间独立解混功能：支持同一样本下不同荧光方案的试管进行自由组合测试和解析，且能够进行联动分析，支持不同方案的数据整合到一份报告。

五、配置：全关铺流式细胞仪主机1台。半导体固态激光器5根（488nm、638nm、405nm、561nm、349nm）。工作站1套。清洗液（即用型，250ml）20瓶。10X 鞘液（500ml）10瓶。质控品（1ml/瓶）。工作台1套。

六、质量保证期：自设备安装验收合格之日起后不少于5年。

第4包  品目4-2  分子互作分析系统

一、数量：1套

二、用途：用于动力学/亲和力表征、动力学/亲和力筛选、小分子相互作用分析、片段药物筛选、表位鉴定、配对筛选、免疫原性、定量分析。

三、技术参数：

▲1、检测技术：纳米超表面等离子共振技术。

▲2、可连续处理96孔板数量：≥4个。

3、折光率范围：≥1.33-1.43。

4、处理样品体积范围：≥5-200μL。

5、检测区温控范围：25-42℃。

6、震荡转速范围：≥200-1200 rpm。

7、数据显示：显示实时动力学结合曲线图、拟合结果图，浓度数据分析，包括校准曲线和列表浓度数据的输出，动力学数据列表，表位鉴定图、柱状图等。

8、可同时测定的样本数：≥96个样本，且96个样本人IgG定量检测时间≤10 min。

9、结合速率常数（ka）：蛋白：101 - 107 M-1s-1 ; 小分子：103 - 5×107 M-1s-1。

10、解离速率常数（kd）：10-6-10-1s-1。

11、解离平衡常数（KD）：pM-mM。

12、最低检测下限：≤150Da。

13、检测时间：8个样本进行亲和力测试＜10 min，最长可进行12h的实时动力学结合实验；做动力学筛选最多可同时测96个样本，≤分析时间5min，数据按照结合信号大小排序。

14、基线噪声（RMS）：≤0.01RU。

15、基线漂移：≤0.005RU/min。

16、浓度检测范围：≥0.03-2000μg/mL。

17、光学通道：≥8个光纤检测通道。

18、可在微孔板板孔内进行结合、解离、亲和力等。

▲19、全自动一体机：至少具备自动移液、分子互作检测、ELISA酶标仪等功能。

四、配置：分子互作仪主机1台。工作站1套。试剂耗材包1套。

五、质量保证期：自设备安装验收合格之日起至少5年。

第5包  品目5-1小动物PET-CT

一、数量：1套

二、用途：对动物进行结构和功能代谢成像，用于医学基础研究和药物开发。

三、技术参数：

▲1、PET/SPECT/CT一体化机架，一体式显像设备且每套子系统具备独立成像探测器，支持的同位素包括但不限于：18F、99mTc、177Lu、 68Ga、13N、11C。

2、PET系统：

2.1、探测器材料：单层LYSO或者LSO切割晶体；

2.2、光电探测器采用硅光电倍增管（SiPM）技术；

▲2.3、孔径大小≥12.5㎝，提供清晰的可以看出孔径大小的实物图并加盖公章；

2.4、横向视野≥8㎝，单床位轴向视野≥6㎝，多床位轴向扫描范围≥30㎝；

▲2.5、晶体元面积≤1.5×1.5 ㎜，晶体深度≥10㎜，晶体元数目≥13000根；

▲2.6、空间分辨率 ≤0.65mm（3D OSEM），提供体模测试截图并加盖公章；

2.7、灵敏度（能窗250-750keV）≥5%；

2.8、散射分数小鼠≤9%，提供NEMA测试数据；

2.9、散射分数大鼠≤18%，提供NEMA测试数据；

2.10、小鼠模型噪声等效计数率≥600kcps，提供NEMA测试数据；

2.11、大鼠模型噪声等效计数率≥318kcps，提供NEMA测试数据；

2.12、扫描方式：静态扫描、动态扫描、门控扫描、List-Mode存储。

3、SPECT系统：

▲3.1、结构：平行孔准直器（提供清晰的实物图并加盖公章），支持125I、212Pb、90Y和177Lu等显像（提供125I、212Pb、90Y、177Lu SPECT/CT扫描图片或者案例并加盖公章）；

▲3.2、探测器材料：采用YSO、LYSO、CsI不潮解的晶体，支持碲锌镉或者碲化镉晶体，提供技术白皮书等证明文件；

3.3、光电探测器采用硅光电倍增管（SiPM）技术，提供实物图；

3.4、系统灵敏度≥500cps/MBq；

▲3.5、空间分辨率≤1.5㎜，晶体厚度≥12㎜；

▲3.6、横向视野≥8㎝，多床位轴向扫描范围≥30㎝，提供软件截图；

3.7、支持高通量扫描，满足≥4只小鼠同时进行SPECT/CT扫描，提供高通量动物安置舱照片及PET/SPECT图像等相关证明材料。

4、CT系统：

4.1、横向视野≥8㎝,轴向视野≥8㎝，多床位轴向扫描范围≥30㎝；

4.2、最大功率≥ 55W；

4.3、最大管电压≥80kVp；

4.4、最大管电流≥700μA；

4.5、空间分辩率≤50μm。

5、图像采集系统：

5.1、采集系统：

5.1.1、处理器主频≥2.0GHz、核心数≥6核、线程数≥10，内存≥32GB，硬盘≥8TB，显示器≥24英寸，操作系统 Windows 10专业版。

5.2、重建和后处理系统：

5.2.1、处理器主频≥2.0GHz、核心数≥6核、线程数≥10，内存≥32GB，硬盘≥8TB，显示器≥24英寸，操作系统 Windows 10专业版。

四、应用软件功能：

1、具有PET/SPECT/CT扫控管理、重建管理、数据浏览等功能。

2、支持中文。

3、具有医学影像浏览及VOI圈选分析、图像配准与融合、三维立体图像重建及药代动力学分析功能。

4、具有与设备兼容的数据采集和图像重建分析软件，支持PET和CT图像自动精确融合。

5、具备定量分析功能。

6、可进行DICOM数据传输、查询、检索、输出和存储。

五、配置：PET/SPETC/CT一体化机架1套。PET系统1套。CT系统1套。SPECT系统1套。图像采集处理系统（采集处理和重建系统/图像后处理系统）2套。扫描控制系统1套。重建服务系统1套。应用软件1套。小动物麻醉系统1套。多功能动物仓1套。心跳/呼吸门控及动物监控系统1套。

六、质量保证期：调试验收合格后不少于5年。

第6包  品目6-1 小动物腔体可视注射仪

一、数量：1套

二、用途：用于小动物胃肠道、子宫腔以及其它腹腔的可视化观察，并且可同时对腔体进行注射造模，以及后续的腔体可视化取材，用于胃肠道肿瘤，感染性疾病，代谢类疾病等标准化模型建立及药效评估等研究。

三、技术参数：

1、一体化微型摄像镜头：集成摄像模块，通气通道，照明模块一体化的镜头。

▲2、细径设计：提供直径≤2mm及≤3mm两种规格镜头。

▲3、镜头类型：光纤导光，探头有效工作长度≥10cm。

4、高清成像：输出分辨率≥380×380dpi/720×720 dpi，图像传输延迟≤1s，无拖影失真。

5、图像输出：全数字信号输出，支持实时显示与存储。

6、屏幕分辨率：≥1920x1080P。

▲7、四合一通道：无需镜鞘，探头内部集成独立通道，可同时或分时进行通气、通液、通注射针，实现可视下的精准注射、取样及干预治疗。

8、控制：自带光源气源手动开关。

9、方形成像：正方形成像模式。

▲10、气源管理系统：智能恒压通气，达到预设压力值自动停止充气进入恒压工作模式。

11、流量可视可调：配备直观的流量显示与调节功能，流量范围 0-2L/min 可调。

12、气泵：运行噪音≤45dB，泵速可调。

13、管路疏通模式：设有独立的智能恒压开关，可切换至通气模式。

14、气压调节范围：0-10cm 水柱无极调节，步长 0.1cm 水柱。

15、超高频冷光源：色温6500K，亮度多级可调。

16、安全无热损伤：采用冷光源技术。

17、光源控制：独立光源开关，亮度连续可调，支持单独启停。

18、信号性能：信噪比≥60dB，抗电磁干扰。

19、扩展接口：支持脚踏开关、外置存储设备连接。

20、工作温度范围：-20-70℃。

21、专业成像软件系统：提供图像处理、记录与分析工具。

22、实时图像调节：支持对画面清晰度、色温、亮度、对比度等进行精细化调节，参数可保存为个性化预设。

23、白平衡：支持画面自动白平衡。

24、影像记录功能：可进行高质量图片拍摄与视频录像。

25、影像管理功能：支持自定义文件命名标签，可对实验数据进行分类、存储与追溯，内置文件浏览器，可直接预览指定文件夹内的所有影像资料。

26、注射针：多种针头尺寸可选，最小可选直径≤0.5mm，有效注射长度≥50mm，支持高温高压灭菌。

▲27、原厂配套可高温高压灭菌的注射针和取材钳。

四、配置：摄像模块2套（直径≤2mm、3mm各1套）。.注射配件1套。.取材配件1套.。配套软件1套.。工作站1套。

五、质量保证期：为调试验收合格后不少于5年。