# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京地坛医院配置临床教学基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。（所投型号必须与医疗器械注册证书上的型号一致，否则将导致投标无效）

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 208智慧教室显示平台 | 1 | 套 | 否 |
|  | 1-2 | 小儿常见体格指标的测量及评价系统 | 1 | 套 | 否 |
|  | 1-3 | 婴儿髋关节检查训练模型 | 1 | 套 | 否 |
|  | 1-4 | 体式显微成像训练系统 | 2 | 套 | 否 |
|  | 1-5 | 神经内镜基本技能训练模型 | 1 | 台 | 否 |
|  | 1-6 | 中医诊断综合实训模拟系统 | 1 | 套 | 否 |
|  | 1-7 | 数字病理切片扫描仪 | 1 | 套 | 否 |
|  | 1-8 | 实时镜下视野共享系统 | 1 | 套 | 否 |
|  | 1-9 | 临床示教室终端 | 8 | 套 | 否 |
| 2 | 2-1 | 消化内镜手术模拟训练系统 | 1 | 套 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后1个月内。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京地坛医院指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的质保期不得少于36个月，具体质保时间请投标人在投标文件中明确。

2.质保期内产品质量问题，须予以免费维修或更换。

3.在质保期内，投标人应明确所提供设备无故障开机时间（开机率不低于95%，开机率等于实际开机时间除以应工作时间，乘百分之百），如维修时间单次超过7天，总计超过15天，须提供备用机，如达不到开机率要求，质保期顺延，并且投标人应赔偿采购人经济损失。

4.对质保期内的维修服务，中标人在接到采购人通知后，到达现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。

5.质保期内未完成的维修服务，超出质保期后，中标人仍需无偿完成维修服务，并保证设备正常运行

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（三）培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包  品目1-1  208智慧教室显示平台

1.像数点间距≤ 1.25mm 像素密度≥ 640000点/㎡ 结构特点 灯驱合一

2.驱动方式 1/30恒流驱动 1/32恒流驱动 1/45恒流驱动

3.单板重量 0.3kg±0.01kg 0.4kg±0.01kg 0.8kg±0.01kg

4.单板分辨率 19200点 32768点 32400点

5.40A电源带载数量 4张 3-4张 2-3张

6.亮度 ≥600cd/㎡（可调） 亮度均匀性 ≥0.97

7.屏幕水平视角≥178° 屏幕垂直视角≥178°

8.最佳视距≥1.2m 使用环境室内

9.灰度等级 红、绿、蓝各14-16bits 显示颜色 43980亿种

10.换帧频率≥60帧/秒 刷新频率 ≥3840Hz

11.控制方式 同步异步有线无线多元化控制 亮度调节 256级手动/自动

12.输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV)

13.使用寿命≥5万小时，平均无故障时间≥1万小时

14.衰减率(工作3年)≤15％ 连续失控点 0

15.离散失控点＜0.0001，出厂时为0盲点率＜0.0003，出厂时为0

16.防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷

水平和垂直平整度＜1mm/㎡

第1包  品目1-2  小儿常见体格指标的测量及评价系统

1.屏幕尺寸：≥21英寸

2.整机尺寸：≥200cm*34.5cm

3.身体形态测量

4.人体成分分析

5.平衡能力测试

6.手眼协调能力调试

7.体态评估

8.场馆数据分析

9.健康标准与趋势

第1包  品目1-3   婴儿髋关节检查训练模型

1、模拟约1个月大的女婴，包括婴儿躯干以及可更换的髋关节模块，可用于识别和诊断先天性髋关节脱位

2、可培训的技能：练习欧特雷尼操作法：练习巴洛（弹出）试验：识别Galeazzi征

3、配有2个可互换的髋关节模块，帮助识别正常和异常髋关节病变之间的差异

4、正常髋关节模块逼真模拟1个月大女婴的解剖特征，髋关节测试中可给予正常反馈

5、异常髋关节模块模拟一侧髋关节脱臼，可通过手法复位至正确位置；另一侧为“松弛”状的髋关节，可进展至脱臼。两侧髋关节均可进行Ortolani（弹入）试验和巴洛（弹出）试验练习

6、小腿模块具有模拟的膝关节和踝关节，双腿可屈膝放置于平面以呈现Galeazzi征

7、髋关节复位时，模型可发出逼真的“咔咔”声

8、2个小腿模块具有可触及的左右股骨大转子，以帮助正确拿握执行测试

9、小腿模块更换无需工具

10、训练器不含乳胶，耐用性高，可经受反复练习使用

第1包  品目1-4  体式显微成像训练系统

1．体视显微镜

1.1光学系统：10°中央光路采用最佳光学校正技术的格林诺夫系统，从主光路到物镜完全复消色差校正

1.2变焦：≥9：1

1.3观察角度：≥35°

1.4放大倍率范围：6.1 倍 – 55 倍

1.5最大分辨率：≥500 线对/毫米

1.6最大数值孔径：≥0.167

1.7工作距离：≥122 毫米

1.8分光：五五分光（永久、无需切换），采集图像时，两个目镜下均能看到样品。

1.9目镜：人体工学目镜，带眼杯10x/23

1.10入射光源：LED光源,寿命≥25000小时，四点环形照明和三点斜向照明，色温≥6100K

1.11透射光源：LED光源,寿命≥25000小时，入射光和透射光可单独切换

2．摄像头

2.1芯片尺寸：≥1"

2.2颜色类型：彩色

2.3像素尺寸：≥2.4x2.4(μm)

2.4分辨率：≥5472x3648

2.5相机帧率：≥67fps

2.6曝光时间：0.13ms-15s

2.7曝光设置：支持自动曝光与手动曝光

2.8白平衡：自动

2.9色温：2000-15000K

2.10接口：数据接口: USB3.0; 光学接口: 标准C接口

2.11多相机：在SDK上支持同时运行4个相机

2.12软件系统：支持Windows，Mac

2.13软件功能：

2.13.1实时景深融合、实时图像拼接、实时锐化

2.13.2智能12位ISP色彩还原，HDR合成高动态图像，可延时拍照、录像、用户参数组保存与加载，动态\静态测量、分图层测量、定义测量表尺、图层、精度、定义图片命名、样式、保存位置、绘制: 点、线、矩形、多边形、圆、圆弧、角度、数据导出至TXT或Excel、自动计数。

3．电脑：CPU：≥I5，内存：≥8G，硬盘：≥1T，操作系统：windows 11

第1包  品目1-5  神经内镜基本技能训练模型

1.功能概述：通过探查、抓取、剪切、解剖等方式，建立训练者经鼻蝶手术下的空间感，高仿真状中快速掌握数字视觉下的手眼配合能力和器械操控技巧。

2.配套模块参数要求

2.1内镜镜体工作长度≥175mm，直径4mm。

2.2摄像系统≥1080P，2.8 CMOS 芯片，DSP图像处理芯片，实时无延迟，≥IP8X机身防水，MF手动对焦.

2.3 光源系统:LED 光源采用 USB 供电，0-4 级亮度可调。

2.4 输出模式HDMI/USB

2.5模拟颅脑操作空间:亚克力材质，外观尺寸17cmX17cmX15cm，尺寸偏差≤士1cm，四层深度可调，双层可抽拉隔断；

2.6.1A层深度  深3cm，B层深度  深5cm，C层深度 深8cm，D层深度深 10cm，模拟骨窗直径6cm。

2.7配备≥27英寸LED显示器系统，内置音箱广视角显示器：

2.7.1.分辨率：≥1920x1080

2.7.2.视频接口：Sub（VGA），HDMI

2.7.3.有线网络接口：J45网口

2.7.4.无线功能：千兆双频Wi-Fi、蓝牙4.2以上

2.7.5.开放端口：USB接口

2.7.6. ≥ 512GB高速内存，读写≥500M/秒

2.7.7. ≥ 16GB运行内存

2.8.系统配备多种模式：训练模式集成包含30°镜头、操作者镜头、AI教师画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽，可同屏录制30°镜头、操作者镜头画面信息，并提供可回放功能；竞赛模式集成包含30°镜头、操作者镜头、活动水印、无纸化考评二维码、参赛者编号或名字画面内容、倒计时功能，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽，竞赛模式可一键录制参赛操作视频，并提供可回放功能，可一键截屏自动保存，竞赛模式所有录制的视频，截图可通过网络分享或者储存设备进行复制，以便备份保管，作为有争议时的证据。

3.教学平台功能：

3.1.内容资源形式与类型

3.1.1.支持多样化基础内容类型，包括图文（手术步骤图解、器械参数说明等）、视频（真实手术录像、模拟操作演示等）。

3.1.2.包含线上微创手术模拟竞赛平台，竞赛平台包括竞赛规则设置、作品提交、导师评分、排行榜分享等功能。

3.1.3.提供体系化内容打包，涵盖不同专栏、课程等形式。

3.2.平台访问与权限参数

3.2.1 平台首页访问：无需登录即可查看平台内所有微创手术相关培训与课程信息。

3.2.2 课程授权机制：用户需进行注册（支持手机号、邮箱注册，微信等第三方账号快捷注册）或登录后，获得相应权限方可进行课程学习。

3.2.3 账户权限管理：学员权限：可浏览课程、参与互动、完成作业、观看已授权课程等；讲师权限：拥有课程创建、直播教学、批改作业、解答疑问等权限；管理员权限：可进行用户管理、内容审核、数据统计等操作。

3.3.课程学习参数

3.3.1 课程学习进度管理：支持按课程进行解锁，用户可清晰查看课程学习总进度及各单元课程学习进度；所有已授权课程视频可反复观看，系统自动记录上次学习具体时间。

3.3.2.课程互动测试：支持在线进行课程相关答题，包括情景练习和随堂测验；对于设置了答题要求的课程，若回答错误则无法顺利进入下一课程学习。

3.4.后台管理参数

3.4.1.后台管理功能：用户管理：支持新增与删除用户；视频资源管理：支持视频库和视频课程的维护与更新；数据分析功能：提供视频数据分析，统计学习人数、课程观看时长、在线学员列表、实时观看数据（峰值人数、地区分布等），支持课程分发效果分析、学员学习路径分析等多维度分析。

3.5.直播互动参数

3.5.1.支持多场景直播模式，包括实时视频直播、语音直播、录播转直播等。

3.5.2.配备丰富互动工具，如实时举手发言、讨论区留言、点名签到、白板板书、课件同步展示等。

3.5.3.直播过程自动录制，支持课后回看，支持移动与 PC 端同步观看及多平台分发。

3.5.4.督学与考核参数：提供打卡功能（日历打卡、作业打卡、考试打卡）及打卡统计；设有训练营，整合多节课程内容，结合打卡、考试、证书体系，学员完成后可获得结业证书；提供自定义题库，支持布置作业、随堂检测、灵活组卷。

4.配置要求：一套高清内镜系统，一套独立版训练器，一个3D高真鼻模，一个手套训练环，一个小蛋固定器，一个内镜固定器，一台内镜主机（包括软件学习平台），一套内镜训练器械（5件套）含：一把枪式环柄上弯剪刀、一把枪式环柄直镊、一把枪式环柄上弯镊子、一把铲型剥离子、一把3mm刮圈。

第1包  品目1-6  中医诊断综合实训模拟系统

1.产品概述：系统以中医诊断学为理论依据，通过采集人体舌面图像、脉象及体质信息并对其进行自动分析和保存，生成直观视图与中医健康数据报告。

2.外观要求：分区平台设计，各检测单元为一体化结构。

3.主机：内存：≥16G显卡：≥2G独显，硬盘：不低于固态256+机械1T。

4.显示器：液晶显示器，分辨率1080P，显示器支持≥10种曲线预设，其中至少包含5种医学影像常用模式。

5.可旋转采集箱外观：采集口应符合人体工程学设计，贴合面部；内部配有换气通风装置、紫外线消毒灯、可拆卸消毒的下颌托与唾液接盘。

6.光源环境：应符合国标光源，无反光、阴影，照明光源为LED灯。

7.应可提供均匀光、平行光、绿光三种光源模式。

8.均匀光、平行光显色指数：Ra＞96

9.均匀光、平行光色温：4500K-7000K。

10.采集过程中的照度值如下：均匀光：1200Lx±10%；绿光：100-2000Lx；平行光：1200Lx±10%。

11.辐射照度：设备在300nm-2500nm光谱范围内的最大照度时辐射照度应≤350W/m²。

12.专业数码图像采集设备采用专业单反相机，具备微距拍摄功能，像素数≥1800万，图像分辨率水平和垂直方向均≥5lp/mm。

13.专业数码图像采集设备应能通过计算机控制相机拍照、重拍。

14.搭载高精度防过载传感器的腕带式脉诊采集设备，脉诊信息采集单元尺寸≤40*55*75mm。

15.脉诊信息采集单元为无线蓝牙传输，含有电量显示功能。

16.设备外加力学量显示范围：30.0g～300.0g,显示值的最大允许误差为±15%。

17.安全性：外加力学量施加装置的安全限值：在正常工作状态下及单一故障状态下最大外加力学量不超过88kPa。

18.脉压准确性：脉压采集范围为5g-20g，显示值的最大允许误差为±10%。

19.脉率准确性：显示范围为35次/min到240次/min,分辨率为1次/min，显示值最大允许误差为±3次/min。

20.传感器的有效几何尺寸：传感器的有效表面与脉管垂直的尺寸为7mm～9mm。

21.工作噪声：设备在正常工作时的噪声≤60dB(A)。

22.检测功能参数：系统包含病例创建、望诊信息采集、脉诊信息采集、体质辨识采集、健康管理、检测报告等≤6个单元，且在一个模块中实现操作。支持连接HIS系统。

23.信息录入功能：可创建病例，录入患者基本信息、主诉和现病史等。

24.检索功能：支持查找历史病例，查看既往病例报告。

25.档案管理功能：具备病例档案管理系统功能，能为每一位患者建立可追溯的个人病例档案，保存患者不同时期诊断结果。

26.望诊信息采集单元包含舌诊与面诊两部分内容，可通过本地拍摄得到舌面象图像。采集图像时可实现色彩校正

▲27.舌诊采集模块应支持拍摄绿光舌图、平行光舌图、均匀光舌图、均匀光舌下络脉图，并支持自动采集舌动态视频，时间≥4秒。

28.舌诊采集模块可实现辅助分析，应支持智能提取或手动选取舌体轮廓，自动选择分析选项。

▲29.提供≥95种舌象特征的分类供医生选择。

30.提供舌下脉络的特征选项和诊断选择项。特征选项，包括不少于6种舌下络脉形态和5种舌下络脉颜色。

31.提供详细精准的辅助舌象特征选项，当医生选择的舌象特征互相冲突时，系统可提供辨别提示。

32.根据选择的舌、舌下络脉特征，可自动出具舌象备选诊断结果。

33.面诊采集模块可对不少于17种整体面色诊断结果进行选择，可自动识别面部≥17处特征点，13类面部区域判读结果以对应脏腑的形式提供选择项，包含2种光泽与17种颜色分类。（提供产品界面截图）

34.支持查看面部特征点的色彩参数（lab值）。

35.局部信息包括人中形态、人中颜色、鼻色、鼻形态、唇色、唇形态6种，应提供不少于50种局部信息选择项并自动出具备选诊断结果。（提供产品界面截图）

36.	脉象采集设备模拟中医取穴指法，以点按方式锁定采集位置，可选取左、右手，寸、关、尺6组脉图。每组脉图可存储浮、中、沉三条信息并自动选取最佳脉图。

37.支持自动加压模式，且实时显示加压力度。

38.自动加压：开始采集后，系统可自动根据是否存在脉图完成浮、中、沉三档取脉，并自动保存≥3条脉图。

39.脉型判断：可自动判断每组脉图脉型，符合包含平脉及其他28种脉象分类标准，并自动出具该种脉象的中医诊断意义，诊断意义种类≥28种。支持复合脉型判断，支持手动更改脉型。

40.智能提取功能：可采集18条信息，对每条信息可自动判读脉图结果，智能提取与分析不少于6个要素（脉力、脉位、脉节律、脉力规律、流利度、紧张度）及7项波形数据（脉力方差、主波夹角、主波上部周期、主波入射角、主波幅高、主波间隔、主波上升期）。

41.应支持手动分析功能，支持手动选取波形≥5个节点的位置。满足脉图采集特殊需要。

42.《体质辨识》根据GB/T 46939-2025《中医体质分类与判定》国家标准设计, 后台可判断得出被检者的体质类型，包括体质与兼夹体质，结果以雷达图形式展示。

43.应支持自主线上填写问卷、回答本地问卷两种方式对《体质辨识》进行检测。

44.智能合参判断功能：程序自动出具辅助合参证型诊断结果，并支持修改。

45.应支持根据辅助诊断结果，可自动匹配对应的食谱、茶饮、药膳、微运动、功法、足浴、艾灸、按摩等≥8项推荐，可修改推荐内容，修改方式为两种，支持添加自选推荐，并可将推荐保存到健康报告中。

▲46.应支持输出涵盖检测者基本信息、各项检测信息、综合结果、健康管理方案等的标准化报告，并使用渐变条的形式展示整体健康状态，健康管理方案使用图文结合方式对饮食、运动、理疗、足浴展示。

47.应支持查看历史检测报告，并支持同屏对比查看同一被检者的两份报告。

48.包含两种用户等级，用于权限划分。具有自定义用户单位名称等个性化设置。

49.应支持望诊检测信息、脉诊检测信息及病人信息等数据可分时间段导出。

50.可进行报告设置，包括报告版式及报告内容

第1包  品目1-7  数字病理切片扫描仪

1.加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥20张；

2.物镜：配置高端20倍物镜，数值孔径≥0.8；

3.扫描方式：明场采用线性扫描技术，配置行频≥30KHz的线阵扫描相机，保证扫描连续性和最小图像拼接次数；

▲4.明场扫描速度：20倍扫描，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤15s；

5.扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.125微米/像素；

6.平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动；

7.指示灯：设备前罩设有电源指示灯及仓门指示灯，电源指示灯用于显示是否接通电源，仓门指示灯用于提醒是否处于可打开状态；

8.定位精度：Z轴重复定位精度≤10nm，X、Y轴重复定位精度≤50nm；

9.设备指示灯：设备前罩设有电源指示灯及独立切片槽弹出指示灯，切片槽弹出指示灯起到提醒用户可取出切片槽的作用；

10.玻片装载模式：采用的切片槽为托盘式结构，同时设有切片夹子结构，以防切片掉落；

11.全自动一键扫描，初次扫描成功率≥99.8%；

12.数字切片必须为单一文件，不接受多文件组成文件包形式；

13.支持识别切片标签：打印数字，条码，二维码；自动识别组织区域，同时也可人工设定或修改扫描区域；自动预设焦点，也可人工添加或减少焦点；可实现扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片；

14.智能评分：对每张切片可以进行图像质量0-100分的智能评分，并能回传评分结果至病理科信息系统；

15.切片浏览软件：可自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览；可随时添加个性化标注，能测量长度、周长、面积等，并可对所有标记进行管理；可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析；可以对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图；可使用导航图，快速浏览整张数字切片；

16.阅片多系统使用功能：Windows/IOS/Android系统，电脑、平板、手机进行切片浏览，支持通过网络web端浏览数字切片；

17.同屏多屏对比：支持一个屏幕同时显示至少9张图像，并智能找到相同位置，可将对一张切片的缩放、拖动，同步给同屏幕的其他切片；

18.切片命名：人工输入&自动识别条形码(如切片编码为条形码，仪器可自动识别条形码)；

19.扫描模式：支持至少3种扫描模式，包含单层、多层、融合、多层融合等；

20.扫描切片格式：数字切片支持不同格式的输出，至少包含tif、svs、kfb、dcm等文件格式的输出，通过扫描软件参数设置选择“扫描格式”即可一键切换；

21.病理扫描工作站配置（包括主机、显示器）：处理器：Intel I5及以上；硬盘：1TB及以上；内存：16G及以上；显示器：高分辨率 27 英寸及以上

第1包  品目1-8  实时镜下视野共享系统

1.客户端配置要求：CPU：Intel COREi5 以上；内存：16GB及以上；硬盘：512GB及以上；网卡：1000M bit/s以太网卡；显示器：分辨率3840*2160，27英寸及以上

2.相机配置要求：像素≥900W

3.图像采集时间≤3秒；

4.摄影、摄像视场清晰范围≥75%；

5.数据接口：摄像头通过 USB3.0 接口将图像传输到客户端；

6.图像采集功能：

7.一键采图，支持保存、预览显微镜视野图像；

8.支持将采集的多张图像生成二维码分享，手机扫码即可查看；

▲9.图像处理功能：真实还原镜下成像，同时支持调整镜下效果，包括亮度、色彩、角度等多种参数，可保存多个参数（提供系统截图作为证明材料）；

10.	标注功能：

10.1.支持自由笔、矩形、线段标注，可自定义标注色彩和粗细，问诊时双方标注同步；支持比例尺、测距、测面积功能；配备橡皮擦、清除工具；

10.2.标注内容可保存到图像文件；

11.报告签发功能：

11.1.支持本地签发报告

11.2.支持多报告模板，支持定制报告模板；

12.问诊功能：

12.1问诊邀请一键生成，同时配备激光笔示意视野重点；

12.2.接收方无需下载App，无需账号，支持多终端接诊（如电脑、手机、平板），其中手机端画面支持手势缩放；

12.3.支持采集镜下视野带入报告签发，保存签名，双方均可签发和修改报告；

12.4.问诊记录留存，支持管理和导出表单。

13.直播功能：

13.1.支持共享主播（讲师）画面；

13.2.支持共享屏幕PPT和镜下视野一键切换；

13.3.直播观众人数不受限制，观众无需下载App、无需账号；支持观众线上连麦和文字互动；

13.4.可自动生成直播海报，支持自定义；

13.5.支持云端录制，生成链接进行分享和下载。

14.其他功能：

▲14.1.具有知识图谱功能：可一键查询病理知识库，支持外部站点一键连接（提供系统截图作为证明材料）；

14.2.需配备在线客服，24小时在线解决问题；

14.3.支持中英文界面，用户可根据需要选择语言；

14.4.具有AI大模型诊断助手功能：拟人工具，支持自由问答、文献检索、辅助诊断、文章大纲、内容创作、生成摘要、文本润色；并具有语音识别和文字录入沟通功能。

14.5.具有核染免疫组化模块、浆染免疫组化模块、鼻息肉H&等AI算法模块，实现显微镜下的实时定量分析。

第1包  品目1-9  临床示教室显示终端

1.智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，支持40点同时触控

2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃，玻璃厚度≥3mm，硬度可达莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100Mpa。

3.智能交互平板双侧边框宽度≥17mm。

4.智能交互平板前面板可支持1根磁吸笔吸附。

5.智能交互平板前面板至少具备2路USB接口，1路USB Type-c接口。

6.整机内置蓝牙Bluetooth 5.0模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

7.智能交互平板具备前置电脑还原按键，并配有中文标识

8.采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元,

9.内置一体化超高清5K摄像头，摄像头最大分辨率5104*3864的图片与视频。

10.智能交互平板采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。

11.智能交互平板整机支持护眼模式，对屏幕色彩进行色温的调节。

12.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。

13.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。

14.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单，可快速调节Windows的音量、亮度、分辨率、触控等设置，并支持拖拽到屏幕任意位置

15.智能交互平板采用OPS-C 标准的80pin针口设计

16.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用。

17.尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm。

18.	CPU采用酷睿I5处理器及以上。

19.内存：≥8G DDR4。

20.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。

21.接口：整机非外扩展具备≥5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等

第2包  品目2-1  消化内镜诊疗模拟训练系统

一、 用途：用于培训消化内镜检查及手术治疗的教学培训产品。

二、主要技术指标

1.设备平台能够为模拟内镜及器械提供稳定的安装与运行载体。

2.模拟内镜以及器械：提供 1 套模拟内镜及器械，其外形、握持手感均贴合临床真实器械标准。

3.可进行上、下消化道检查、诊断及治疗，可全面覆盖消化内镜核心诊疗场景的训练。

4.要求提供 3D 解剖结构视图，与手术画面实时显示：提供与手术画面实时同步的 3D 解剖结构视图。

5.要求具备课程编辑功能：导师可进行编辑课程：支持导师进行课程编辑功能，导师可根据不同学员的学习基础、技能短板及培训目标，设置训练内容、操作步骤与考核标准。

6.要求评估报告中可记录学员个人学习过程的学习曲线，记录学员的操作结果及结果对比：。

7.要求采用三维模拟人表现出该疾病典型的阳性体征，包含但不局限于全身皮肤粘膜色泽苍白、乏力等体征。具备开放性的诊疗模式，具备对虚拟患者进行病史采集、体格检查、辅助检查、诊断和干预处理，患者病情实时全程动态变化。

8.具备完整的诊疗操作逻辑，采用第三方人物汇报病情的方式展示病情变化，根据用户的不同的诊疗及干预手段，展示患者不同的病情发展结果。

9.病史采集功能：要求提供现病史、既往史、个人史、婚姻史、家族史、生育史等问诊类型及问诊内容，虚拟患者具备用文字及语音同时回答。

10.查体功能：要求具备至少分为8种以上的查体类型，包含但不限于心电监护仪、瞳孔、意识、心脏、肺脏、脉搏、腹部检查，尤其是专科腹部查体，提供视、触、叩、听的查体结果。

11.具备虚拟监护仪，实时动态显示患者的生命体征，至少提供6种参数，包含但不限于心率，呼吸、血压、血氧饱和度、体温及ECG等内容。

12.辅助检查功能：≥4种检查内容，包含但不限于实验室检查、影像学检查、心电生理学检查及其他检查内容。需提供消化道出血病例检查项目，包含但不局限于D-二聚体、肝肾功能检验、大便常规加潜血试验、呕吐物潜血试验、腹部B超等项目，并根据用户的诊疗行为实时发生变化。

▲13.治疗功能：≥20种药物类型供选择，包含但不限于扩张血管、止血、抑酸、生长抑素、扩容补液、补肝药等药物类型。

14、自动对用户的诊疗过程予以评分，包含诊断行为和处理行为2方面。

三、软件模块功能

1.上消化道检查训练

1.1 具备临床症状不同的独立虚拟病人病例，每种病例都包含患者病史信息，并能够提供部分影像检测结果，。

1.2 可进行上消化道的探查训练，模拟消化道全面诊断：支持上消化道探查训练并模拟全面诊断过程，能够还原上消化道不同部位的解剖特征与病变表现。

1.3具备≥20个临床症状不同的独立虚拟病人病例；

2.下消化道检查训练

2.1 可进行下消化道的探查，模拟消化道全面诊断：能够精准还原下消化道的生理弯曲、黏膜形态及常见病变特点。

2.2 系统涵盖正常病例进行辨识，典型性下消化道病例以及其它经典病例。

2.3 具有假性息肉、克氏疾病表现、憩室、弥散性多发性血管瘤、局部缺血性结肠炎、良性肿瘤、假膜性结肠炎，典型性下消化道病例。

▲2.4 要求具备≥20个临床症状不同的独立虚拟病人病例；

3.内镜逆行胰胆管造影（ERCP）训练

▲3.1 可以进行胰管胆管取石手术：可以进行胰管胆管取石手术，训练取石球囊和取石篮两种取石方法；能够还原 ERCP 术中取石的关键流程与操作细节

3.2 模拟ERCP全程手术操作，学习使用各种内镜检查工具实施套管插入术、电外科切割或凝固、狭窄扩张和取石术的经验，包括以下步骤：

3.2.1使用真实十二指肠镜进行导航检查，查找乳头；

3.2.2实施乳头套管插入术

3.2.3进行射线照相，显示胆道系统和胰管；

3.2.4对患有不同胆道和胰管疾病的病例进行诊断；

3.2.5实施括约肌切开术、狭窄扩张术，结石摘除术和支架置入术等；

3.3  提供≥16个病例，病例难度具备不同级别包括但不限于以下临床病例：

3.3.1健康的胆管和胰腺管

3.3.2良性胆管狭窄、恶性胆管狭窄

3.3.3胆囊炎

3.3.4乏特氏乳头癌

3.3.5胆管结石

3.3.6胆囊腺癌诊断

3.3.7急性胆汁性胰腺炎

3.3.8 ERCP诊断胆管渗漏

4.消化内镜超声（EUS）训练

4.1在内镜超声下可观看解剖结构超声图像：支持在内镜超声下观看解剖结构超声图像，能够还原临床 EUS 检查中的超声影像特征。

4.2可模拟使用扇扫以及环扫探头进行超声探查：能够还原两种探头的扫描范围与影像特点

4.3提供 3D 立体解剖视图，与手术画面实时同步显示：可将 EUS 超声影像与三维解剖结构精准叠加。

4.4可模拟使用侧视镜进行检查

4.5在内镜超声下可观看≥30个体内解剖结构超声图像，如主动脉、腔静脉、钩突、乳头、十二指肠球部、腹主动脉、下腔静脉、肠系膜上静脉、肠系膜上动脉、胰腺头部、胰腺管、胆总管、上腔静脉、门静脉、胆总管、胃十二指肠动脉、胰腺颈部、脾静脉、胰腺等；

4.6具有教学模式和自由练习模式，教学模式指导临床医师如何使用超声并在超声下辨别各种解剖结构，可针对获取到的30个解剖结构超声图像进行名称标记、测量等；自由练习模式医师可以自由训练使用消化内镜超声

四、硬件配置：操作平台1套，模拟消化内镜1条，操控终端1台