采购需求

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6-1 | 倒置荧光显微镜 | 2 | 否 |
|  | 6-2 | 全光谱多功能酶标仪 | 1 | 否 |
|  | 6-3 | 小动物活体成像 | 1 | 否 |
|  | 6-4 | 全自动移液工作站 | 1 | 否 |
| 7 | 7-1 | 手术显微镜 | 1 | 否 |

（二）项目背景/项目概述

本次招标采购项目为过敏性疾病创新药物国家工程研究中心创新能力建设项目（3），投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：自合同签订后3个月内。

2、交付地点：首都医科大学附属北京同仁医院指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见下表。过保修期后如续保则维保费率原则上不超过设备原值的5%；如不续保则免收配件费以外的其他费用。在设备使用期间，投标人负责每年至少提供两次免费维护。投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6-1 | 倒置荧光显微镜 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保5年。 |
|  | 6-2 | 全光谱多功能酶标仪 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |
|  | 6-3 | 小动物活体成像 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保5年。 |
|  | 6-4 | 全自动移液工作站 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保5年。 |
| 7 | 7-1 | 手术显微镜 | 原厂保修，自设备验收合格之日后全保6年。 |

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

三、技术要求

（一）基本要求

1、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1.1.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。针对本项目第13包所涉及的高压灭菌器，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★1.2投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

1.3投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第6包 品目6-1倒置荧光显微镜

数量：2台，每台技术参数如下：

一、技术参数

1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离：45mm。

2、观察方式：包括明场、相差、荧光和彩色明场观察模式；无需暗室，可在自然光条件下进行荧光样本的观察和图片采集

3、载物台：

3.1、X-Y移动行程：≥120×80mm，Z轴分辨率≤0.15um

3.2、可更换的容器支架适配器，可用于实验室常用的6-384多孔板、35～100mm培养皿、培养瓶和荧光切片。

4、物镜转盘≥5位。

5、物镜

5.1、配置：≥4个，至少包括4×平场半复消色差荧光相差物镜1个、10×平场半复消色差荧光相差物镜1个、20×平场半复消色差荧光物镜1个、40×平场半复消色差荧光物镜1个

5.2、4×平场半复消色差荧光相差物镜：NA≥0.13，WD≥10.58 mm。

5.3、10×平场半复消色差荧光相差物镜：NA≥0.30，WD≥7.13 mm。

5.4、20×平场半复消色差荧光物镜：NA≥0.45，WD≥6.12mm（NA≥0.45，WD≥6.23mm）。

5.5、40×平场半复消色差荧光物镜：NA≥0.6，WD≥1.79 mm。

6、配备相差环，适用于4×、10×、20×、40×物镜。

7、聚光镜： WD≥60 mm，NA≥0.58。

8、透射光光源：LED，使用寿命≥50000h，可调节光源强度，调节后可自动记忆；

9、荧光激发光源：

9.1、红、绿、蓝三色LED荧光光源，使用寿命≥50000h。

9.2、每个LED 荧光光源可独立操控开启关闭。

9.3、激发光强能量调节范围：0%-100%。

9.4、激发波长光谱范围：340nm～700nm；

▲9.5、每个LED独立的滤光片，兼容DAPI、CFP、GFP/FITC/AF488，RFP/AF568、Texas Red/AF594/mCherry、Cy5/AF647、Cy7和Qdot等染料。

10、荧光成像通道：≥4个，明场通道≥1个

11、成像系统：

11.1、内置单色CMOS，像素尺寸≤3.45μm/pixel，实际输出像素≥320万，成像图片分辨率≥2048 ×1500、

11.2、最大成像速度：≥30 fps。

12、控制系统：

▲12.1、电脑主机系统内置于显微镜主机内，缓存空间≥10G（可存储≥1500张JPEG图片），自带防火墙预防电脑病毒侵染系统。

12.2、彩色液晶显示屏≥18英寸，分辨率≥ 1900 × 1000像素，倾斜度可调。

12.3、显微图像控制及分析软件

12.3.1、可一键自动聚焦，完成自动粗调和微调。

12.3.2、同一视野不同光通道之间可分别调整最合适的焦平面，调节后可自动记忆。

12.3.3、可对活细胞连续动态成像，可延时成像生成视频文件。

12.3.4、具备自动细胞计数、自动荧光定量和自动汇合率计算和关心区域(ROI)的面积、周长等测量功能。

13、可整体放置于超净台或安全柜中进行观察和拍照等操作，可定期进行紫外线照射消毒和灭菌。

二、主要配置（单台）：

1、倒置荧光显微镜：1台。

2、通用、玻片、孔板适配器：1套。

第6包 品目6-2全光谱多功能酶标仪

数量：1台，每台技术参数如下：

一、工作条件：

1、电源：AC200-250V，50±2Hz。

2、温度范围：18-28℃。

3、湿度：≤60%。

4、空气过滤：不得有粉尘或烟雾。

5、桌子承重：≥50kg。

二、主要技术要求：

（一）	常规指标

1、光路设计：标配光栅光路和滤光片光路双系统。

2、检测功能：支持光吸收、荧光(FRET)、化学发光。

3、光源：高能氙闪灯。

4、检测器：PMT检测器。

5、光谱扫描模式：终点光谱扫描，动力学光谱扫描；支持光吸收1nm间隔扫描。

6、温控范围：室温+4-45℃。

7、振荡振荡模式：圆周、轨道、双轨道；速度、幅度可调。

8、读板类型：6-384 孔板（兼容带盖不带盖），32位超微量检测板。

9、测量顺序：标配6种不同测量顺序，满足不同方向复孔之间时间测量要求。

（二）标准配套软件

1、控制和分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等直观数据显示方式。

2、中文、英文、西班牙语等≥8种语言选择设置，Windows 直观界面，无安装限制。

3、智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复，仪器开机自检，错误报警等。

4、智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置。

5、可控制仪器进板出板、孵育、震荡等操作，可实现多步骤快速动力学反应。

6、可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；可保存标准曲线随时调用。

（三）光吸收检测

▲1、波长范围：200-1000 nm，1nm间隔。

▲2、带宽范围：200-1000nm。

3、准确性：SD≤0.003Abs or CV≤1.0%。

4、DNA A260 nm灵敏度（96-half area plate，50μL）：≤1ng/μL。

5、浊度灵敏度：≤5FTU。

6、可配置超微量检测板，可同时测定≥32个微量核酸样品，上样量2L-10μL，非耗材可反复使用，且同时兼容比色杯检测。

7、检测速度：96孔板≤10s。

8、光谱扫描速度：≤20s（200-1000nm，1nm步进）。

（四）荧光检测

1、滤光片选择：2个8位滤光片轮（标配3对滤光片和5个可选位）。

2、荧光检测灵敏度：≤ 2 fmol 荧光素/100μL。

3、荧光动态范围：≥ 6个数量级。

4、荧光波长范围：激发波长200-710nm，发射波长210-720nm。

5、标配滤光片波长范围：Ex 345nm/25nm Em 450nm/40nm ; Ex 485nm/15nm Em 525nm/15nm ; Ex 555nm/15nm Em 615nm/45nm。

6、双标记检测速度：≤1s。

7、检测速度：96孔板≤20s。

8、测量时间：10-1000ms。

（五）化学发光

1、滤光片轮空位用于直接检测，预留5个可选滤光片位。

2、化学发光灵敏度：≤1 fmol ATP/10μL at 1 s。

3、化学发光检测波长范围：200-720nm。

4、化学发光动态范围：≥6个数量级。

5、串扰（96 well white plate）：≤0.1%。

6、检测速度：96孔板≤20s。

7、测量时间：10ms-10 s。

三、主要配置：

1、主机：1台，包括光吸收、荧光、化学发光。

2、分析软件：1套，包括中英文在内8种语言版本。

第6包 品目6-3小动物活体成像

数量：1套，每套技术参数如下：

一、主要用途：用于小动物体内发光成像，小动物体内荧光成像、小动物结构成像。

二、技术参数：

（一）小动物活体成像主机：

1、CCD成像单元：

★1.1、零缺陷、科研级高灵敏背部薄化、背部感应制冷型传感器，制冷温度≤-90℃。

1.2、分辨率：≥1000×1000。

1.3、像素尺寸： ≥13μm×13μm。

1.4、量子效率：≥95% @ 520nm～630nm ，≥80% @ 460nm～780nm

1.5、大光圈广角镜头（焦距≤25mm），自动聚焦。

2、荧光成像部分

★2.1、荧光激发光源：内置LED光源≥20个（≥10个不同波长）

2.2、激发光滤光片位置≥20个，每个波长的滤光片均固定于对应光源上，无需进行切换。

2.3、配备激发光滤光片≥20个；波长包括：430nm±15nm、465nm±15nm、500nm±15nm、535nm±15nm、570nm±15nm、605nm±15nm、640nm±15nm、675nm±15nm、710nm±15nm、745n±15nm。

★2.4、发射滤光片轮≥24位，配备≥18种不同波长滤光片，波长包括500nm±10nm、520nm±10nm、540nm±10nm、560nm±10nm、580nm±10nm、600nm±10nm、620nm±10nm、640nm±10nm、660nm±10nm、680nm±10nm、700nm±10nm、720nm±10nm、740nm±10nm、760nm±10nm、780nm±10nm、800nm±10nm、820nm±10nm、840nm±10nm；全自动软件控制，自动切换。

2.5、滤光片透过率≥95%，截止深度：≥OD7。

2.6、激发滤光片直径≥15mm ；发射滤光片直径≥45mm。

3、X光成像部分

3.1、符合GBZ 115-2002《X 射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》和GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》，无需特殊环境即可保证实验安全。

3.2、管电压调节范围：20～80kV。

3.3、焦点尺寸：≤45um

▲3.4、探测器：线阵式平板探测器，成像分辨率≤2300×70。

3.5、配备X光专用滤光片。

3.6、 X光模块与活体成像主机一体化设计，可由软件直接全自动控制照射时间等功能。

▲3.7、具备X光钥匙开关、工作警示灯和紧急停止按钮。

4、多功能成像暗箱

4.1、全密闭暗箱，磁吸式前开门计；开门自动照明，摆放样本后无需关门即可实时在电脑端预览，且预览视野即拍照视野。

4.2、面板则指示灯，可根据设备状态显示不同效果。

4.3、通过载物台自动升降调节成像视野，成像视野≥250mm×250mm，可同时进行≥10只小鼠麻醉成像，并直接导出图像数据。

4.4、配有温控载物台，温度可调节，软件可实时显示温度状态。

▲4.5、可以进行恒河猴等灵长类动物的成像（提供同系列产品被SCI收录的文献证明至少一篇）。

（二）图像采集处理工作站：

1、CPU：≥8核，主频≥2.5GHz；内存≥16G；硬盘≥512G；彩色液晶显示器≥23英寸。

2、具备单张拍摄、多张拍摄、序列拍摄模式，可显示叠加图像、明场图像、发光图像、荧光图像、X-ray图像，可自动将X-ray图像与发光或荧光图像进行叠加。

3、探针库≥100种常见探针，可直接选择探针名字并自动跳转至对应滤光片组。

4、软件自动存储以拍摄时间加自定义命名内容为后缀的原始数据，即拍即存。

5、具备批量化导入/导出数据功能，可导出图片、原始数据和excel表，可导出当前图片，也可自定义多张导出。

▲6、具备量化归一分析功能，提供[p/s/cm²/sr]和[(p/s/cm²/sr)/(μw/cm²)]国际标准单位，用于量化分析不同拍摄条件的实验数据，数据可接用于文献发表（提供同系列设备被SCI 收录的影响因子30 分以上的动物活体实验文献不少于3 篇）。

7、具备像素合并功能，像素合并范围：1×1～16×16；调节档位：≥5档。

8、具备多图分析功能，可对多张图片一键同时处理分析及组合导出，。

9、可以进行表面线性的光强度对比，自动评估感兴趣的区域强度变化趋势。

10、图像具备3D峰值显示功能，软件可立体化展示小鼠、大鼠等实验数据，并直接判读

▲11、具备荧光光谱分离功能，可进行多色光谱拆分，至少包括罗丹明B和FITC的荧光信号分离；软件可拆分出多种标记物的光谱图并单独进行分析。

12、配套软件不限安装电脑台数和使用次数，无需额外购买使用权限。

（三）多功能气体麻醉系统：

1、适用麻醉剂：异氟烷

2、气体输出量调节范围：0～1.0 L/min。

3、麻醉气体输出浓度调节范围：0～5%。

4、配备专气体麻醉接口及≥10通道面罩，单路可控，用于实验动物在成像时的麻醉

5、具备小鼠固定装置及黄白双色照光源，用于尾静脉注射辅助操作

6、一体化集成尾静脉注射装置、空气泵、挥发罐、流量控制、废弃回收等装置

（四）细胞标记鉴定模块：

1、灵敏度：≤10amol ATP或≤20zmol 荧光素酶

2、线性范围：≥7个数量级。

三、主要配置：

1、小动物活体成像主机：1台。

2、图像采集处理工作站（含软件）：1套

3、多功能气体麻醉系统：1套。

4、细胞标记鉴定模块：1个

四、其他要求

1、中标后3-5个工作日内中标方按照采购人要求进行现场产品演示。如发现虚假应标，采购人有权将向有关部门反映追究投标方和厂商的相关责任，因虚假应标造成采购方重大损失的根据招标法追究投标公司和厂商的民事和刑事责任。

第6包 品目6-4全自动移液工作站

数量：1套，每套技术参数如下

一、工作条件：

1、电源：AC200-250V，50Hz。

2、温度范围：18-28℃。

3、空气过滤：不得有粉尘或烟雾。

4、桌子承重：≥70kg。

二、主要技术要求：

1、具有12+4块标准化（SBS）甲板，与符合 ANSI/SBS 标准的管、微孔板、深孔板、储液器和适配器兼容，可以通过自定义器具实现更多板材兼容适配。

▲2、运动系统x-y-z三轴精准控制，精度≤0.1um，主机配置电容探针，具有X-Y-Z三轴自动校准功能。

3、移液器原理：采用空气置换技术，提供1-1000μL移液，支持无需导电枪头的液位感应功能。

▲4、配独立移液器：2款8通道；可支持2个8通道移液器，可自行更换。

5、移液精度：8通道移液器（5-1000ul），5ul，CV≤±4%（每把移液器均具有独立检测报告）

6、配置转板扳手：移动速度范围300-350 mm/s，抓取力度≥20N。

7、设备开放软件权限，兼容图形化的在线编辑器和pathyon编程方式写入实验方案。

8、设备100%开源系统，不锁定耗材，客户可根据需要调整优化实验流程、试剂、耗材

9、操作系统支持Windows 10或更新版本、macOS 10.10或更新版本，Ubuntu 12.04或更新版本。

三、主要配置：

- 全自动移液工作站主机：1台。

- 抓手机械臂：1套。

3、8通道移液器5-1000UL：1套。

4、8通道移液器1-50UL：1套。

第7包 品目7-1手术显微镜

数量：1套，每套技术参数如下

一、技术参数：

（一）、显微镜：

1.物镜焦距：F200mm。

2.工作距离：≥190mm。

3.主镜放大倍率：f200: 4X、6X、10X、16X、25X。

▲4.主镜视场直径：φ58、φ38、φ23、φ14、φ9mm。

5.目镜倍率：12.5X。

6.最小视度调节范围：≥±7D。

7.瞳距调节范围：55-75mm

8.变焦范围：主镜/副镜：45°。

▲9.变倍因子：转鼓：0.4、0.625、1、1.6、2.5。

10.光轴间距：26mm。

11.副镜放大倍率：手动6X、10X、16X。

12.副镜视野直径：φ35、φ23、φ16mm。

13.照明电源：医用卤钨灯冷光源照明。

14.主照明（角度/光斑直径）：6°/≥φ50mm。

15.同轴照明（角度/光斑直径）：0°/≥φ50mm。

16.斜照明（角度）：25°。

17.裂隙照明：裂隙宽度可调，角度可360°旋转。

▲18.滤色片：隔热片、黑点片、无赤片、钴蓝片。

19.照明范围：同轴照明物面照度：≥30000Lx。

20.微调教行程及速度：≥50mm，≤2mm/s。

21.X-Y移动范围及速度：≥50×50mm，≤2mm/s。

22.横臂最大伸展半径：≥1000mm。

23.垂直调节范围（地面到大物镜）：850-1350mm。

24.脚控：控制微调焦、变倍、X-Y微位移。

25.电源：AC110—220V，50Hz。

26.输入功率：≤500VA。

（二）、图文处理系统

1、摄像机

1.1、有效像素：≥1920(H)×1080(V)；

★1.2、灵敏度：1000mV/Lux-sec；

1.3、支持的分辨率和帧率：1920x1080@60fps；

1.4、中心清晰度：1000LW/PH(Center)；

1.5、信噪比：≥26dB；

1.6、灵敏度：≤ 0.65V/lux-sec@550nm；

1.7、最低照度：≤0.2lux；

1.8、具有自动曝光控制功能；

1.9、具有自动白平衡功能；

  - 具有自动增益控制功能；

1.11、可调节参数：亮度、对比度色饱和度色调清晰度伽玛白平衡逆光对比曝光度。

2、显微镜视频接口：原装视频接口。

- 录像工作站功能

3.1可连接各种显微镜影像设备，应用于眼科；

3.2提供病人基本资料项目，模板可自由增加、修改、删除；

3.3、可储存图文病例；

3.4、可预览动态图像，不需按其它键就可显示动态窗口，拍照实时显示。

二、主要配置：

1、主机：1台。

2、显微镜镜头：1套。

3、显微镜支架：1个。

4、手术图像处理系统：1套。

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.1、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后8年的备件供应。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、技术证明支持材料

4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

4.1.2、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”和“★”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2、供货及安装要求

4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.3、培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

1、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在30个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 货物验收时，如投标产品为进口产品，投标人须提供相应的进口产品报关单。

（四）其他要求

无