# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 输血泵 | 1 | 否 | 5年 |
| 6 | 6-1 | 血流动力学监测仪 | 2 | 否 | 5年 |
| 7 | 7-1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 否 | 5年 |
| 9 | 9-1 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1 | 否 | 5年 |
| 12 | 12-1 | 高频电刀 | 1 | 否 | 5年 |

- 二、商务要求

- 1.交货时间和地点：

- 1.1 交货时间：合同签订后 90 天内

- 1.2 交货地点：首都医科大学附属北京妇产医院指定地点。

- 2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”

- 3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 4.质保服务：

1.1、提供设备原厂售后服务承诺：承诺整机质保详见“采购标的（货物需求一览表）”，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。

整机质保指：由原厂工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格入库之日起的5年之内为质保。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由原厂提供免费维修。

- 终身维修指：原厂对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

- 1.2、保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。（含所有第三方辅助关联设备）

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京妇产医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

★(2)投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家市场监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

- 2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

## 02包

## 品目2-1：输血泵

- 1.支持输血功能。

- 2.使用年限≥10年，需提供证明材料；

- 3.流速范围：0.10-2300.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h；

- 4.输液精度：≤±4.5%；

- 5.预制量设置范围：0.01-9999.99ml；

- 6.输液模式≥8种可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式等；

- 7.支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度；

- ▲8. 快进流速范围：0.10-2300ml/h，具有自动快进、手动快进、半自动快进、上一次快进等四种快进方式可选

- 9.KVO速度:0.1-30.0mL/h可调；

- 10.支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.2ml；（提供证明材料）；

- ▲11.下阻塞50-1200mmHg，可以选择阻塞级别；

- 12.支持上阻塞检测。

- 13.中文彩色触摸操作屏≥7.0英寸 ；

- 14.气泡检测：最小检测气泡≤15ul；

- ▲15. 支持两个泵之间叠加； 泵上自带提手；

- 16.具备调出主菜单的硬按键；

- ▲17.防尘防水等级：IP34；

- 18.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；

- 19.报警：空瓶、级联失效、管路安装错误、中央站通讯中断、监视器通讯中断、加温器未安装、加温器超温、加温器欠温等；

- ▲20.可存储≥5000种药物；

- ▲21.支持≥30种药物分类；

- 22.主界面可显示输注药物的名字，并支持药物检索；

- 23.主界面具有剂量速度指示棒，用于直观快速判断剂量速度是否合理；

- ▲24. 支持使用≥30种颜色标识药物；

- 25.支持DERS功能，设置药物的输注参数超过药物库的软限值且在硬限值范围内时，设备有提示但仍能启动输注。

- 26.支持配伍禁忌功能。

- 27.屏幕亮度可调，夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

- 28.能够存储、回放≥10000组历史信息记录；

- 29.重量：≤2Kg（含锂电池）；

- ▲30.锂电池续航时间：≥12小时@ 25mL/h；

- 31.配备输液架

## 06包

## 品目6-1：血流动力学监测仪

一、技术参数

（一）监护仪结构

▲1.床边监护仪为模块化插件式，主机、显示屏和插件槽一体化设计，模块插槽数≥6个

2.监护仪主机 每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口

▲3.彩色电容触摸屏≥18英寸，分辨率≥1920×1080像素，显示通道≥12通，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

4.内置锂电池，供电时间≥2小时

5.USB接口≥4个，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备

6.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C

▲7.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种

（二）监测参数：

8.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

9.基本功能模块支持 从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的 转运，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

10.转运监护仪可插入监护仪主机的任意插槽，并提供说明书、监护仪图片证明

11.ECG支持3/5导、6/12导心电监测

▲12.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析

▲13.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析， 多个导联波形同屏显示及12导联静息分析

14.具备ST段分析功能， 用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

15.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

16.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

17.无创血压具备手动、自动间隔、连续、序列、整点等≥5种测量模式

18.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

19.配指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7

▲20.具备FloTrac监测功能模块， 通过监测桡动脉压力进行连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测

（三）系统功能：

21.具有图形化报警指示功能

22.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，会升级到更高一个级别

▲23.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

24.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

▲25.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变， 预设组合报警≥10个， 自定义组合报警≥10个

26.配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

27.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

▲28.支持≥800条事件回顾。每条报警事件能存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

29.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

▲30.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

31.产品 使用年限≥10年

- 配置清单

| 主机 | 1台 |
| --- | --- |
| 国标电源线 | 1根 |
| 锂电池 | 1块 |
| 多参数模块：3/5、、6/12-lead ECG +SpO2+NIBP+TEMP | 1套 |
| 心电附件包 | 1包 |
| 血氧附件包 | 1包 |
| 无创血压附件包 | 1包 |
| FloTrac监测模块 | 1台 |

## 07包

## 品目7-1：便携式彩色多普勒超声诊断仪

一、用途：用于心脏、腹部、浅表组织、神经阻滞、肌骨与小器官、外周血管等超声检查。

二、技术需求：

1.显示器：触摸操作彩色液晶监视器≥12.英寸，分辨率≥1920X1080，

2.空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头

▲3.具有专业肌骨体表标记图谱，机器内部明确显示为肌骨（MSK）体标标识，个数≥50个

▲4.具有穿刺针增强技术，穿刺针或导管显示颜色 2种，（支持线阵及凸阵探头）

5.线阵探头具有梯形成像功能

6.随心画功能，支持动态和静态下使用，可直接用手在屏幕上进行任意图画、标记、书写， 。

7.具有二维，彩色实时同屏显示对比功能。

8. 具有 二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能。

9.整机含电池重量≤4.6Kg

▲10.凸阵探头扫描深度：≥40cm

11.浅表探头具有中位线及刻度标记线≥4个，与屏幕标记显示一一对应

三、测量和分析：(B型、M型、PW、彩色多普勒)

1.一般测量

2.多普勒血流测量与分析

3.图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节

4.图像管理与记录：可实现病人存储于主机的原始图像与实时扫查图像同屏等比显示，便于病情变化的观察；具备USB接口，支持数据输出

四、技术参数及要求：

1.监视器：触摸操作彩色液晶监视器≥12.英寸分辨率≥1920X1080

2.二维灰阶显像主要参数：

  - a)电子线阵：超声频率4.0 — 18.0MHz

  - b)电子凸阵：超声频率2.0 — 5.0MHz

  - c)电子相控阵：超声频率2.0--4.0MHz

  - d)谐波成像基波频率个数≥3

  - e)回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥120秒

  - f)预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

3.振子：

a)线阵探头有效振子数≥192振子；

b)凸阵探头有效振子数≥160振子；

4频谱多普勒：

  - a)方式：脉冲波多普勒：PWD；

  - b)PWD：正或反向血流速度≥6.0m/s；

  - c)最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)；

  - d)显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等；

5．彩色多普勒

  - a)显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT；

  - b)显示控制：零位移动分±10级；

  - c)彩色多普勒能量图；

  - d)彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤3mm/s（非噪声信号）；

五．配置要求：

a)超声主机1台；

b)高频线阵探头1把；

C)凸阵探头1把；

d)相控阵探头1把；

e)移动台车1台；

f）三接口转接器1台；

## 09包

## 品目9-1：过氧化氢低温等离子灭菌器

★1.灭菌室有效容积≤100L，外形尺寸≤800×1200×1800mm。

2.灭菌仓：矩形(方形)，材质为航空铝材，厚度≥16mm。

3.密封门：单门（自动升降，下开门），材质为航空铝材，厚度≥20mm；具有防卡功能，当关门遇到阻碍时可自动停止。

4.门开启方式：触屏控制和脚踢开关两种方式。（提供证明材料）

5.加注方式：卡匣式；每个卡匣≥12个胶囊，单个胶囊过氧化氢容量≤2ml。

6.胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。

7.自动识别系统：自动识别卡匣型号是否与设备匹配，自动识别卡匣有效期。

▲8.灭菌剂：54℃放置14d含量下降率≤1.5%。（提供具有CMA资质的检测报告）

9.蒸发器具备浓度提纯装置，提纯后的过氧化氢浓度≥97%。

▲10.灭菌程序及灭菌时间：检测模式≤30分钟、快速模式≤25分钟、标准模式≤45分钟，软镜模式≤50分钟；具有程序倒计时功能。（提供证明材料）

11.控制系统：PLC控制系统，非单片机。

12.显示：≥10英寸真彩色触摸屏。

13.记录方式：微型打印机打印记录，纸质信息须在普通办公环境下保持清晰可辨时间≥5年。

14.数据存储功能：可存储≥3年或≥30000循环的灭菌过程数据，能随时调阅和打印。

15.保护装置：

配置电源保护器，具备自动监测用户电源是否超压、欠压、相序错误的功能；

配置自动故障检测，具备故障代码显示报警，故障音频报警和故障记录功能；

灭菌器密封门门、灭菌腔体分别配置温度保护装置，可自动进行预热控制；

配置密封门关门自动避障保护功能。

16.能自动监测等离子运行功率，各阶段压力数据、时间、运行全程温度。

▲17.具有干燥系统，可对器械干湿度自动进行检测，并自动对湿度过高的器械进行干燥。（提供材料证明具备干燥系统及自动检测功能）

18.具有真空干燥模块，能够单独对器械进行真空干燥处理。

19.压力传感器数量：≥3个，其中内室压力传感器≥2个。

20.双卡匣功能：剩余一个胶囊时，仍可运行标准模式和软镜模式。

21.H2O2浓度检测：配专用探头，可对灭菌过程中H2O2浓度进行检测，并实时显示浓度值。

22.信息接口：与CSSD追溯系统连接。

23.管路：SUS304不锈钢或更高规格材质的管路。

24.真空泵：采用耐过氧化氢腐蚀的旋片式真空泵，抽速≥30m/h，并具备真空泵相序保护器。

25.设备内部结构能完全暴露，用于保养、检修。

26.置物栏可调节为2~4层。（提供证明材料）

▲27.可实现对4000mm×φ1mm单通道PTFE或600mm×φ0.7mm单通道不锈钢管腔进行灭菌；（提供中国国家疾控中心出具的检测报告）

28.灭菌处理后管腔中过氧化氢残留量≤0.0008mg/cm2。

▲29.对金属材质器械的兼容性的评价为无腐蚀、不影响预期临床使用寿命的结果。（提供第三方检测报告）

★30.可灭菌达芬奇机器人。（提供达芬奇厂家出具的证明材料或SMP检测机构的认证报告）

## 12包

## 品目12-1：高频电刀

一、技术参数

1、用途：用于手术中进行组织切割、凝血等外科手术和内镜手术。

2、全悬浮输出，具有两个 独立和隔离的CF型防除颤应用 单极和双极  。

3、具备单极切割功能：≥5种工作模式。

3.1纯 切：≥350W(负载500Ω)；

3.2混切1：≥250W(负载500Ω)；

3.3混切2：≥200W(负载500Ω)；

3.4混切3：≥150W(负载500Ω)；

3.5脉冲切：≥350W(负载500Ω)；

4、具备凝血功能：≥5种工作模式。

4.1喷凝：≥80W(负载500Ω)；

4.2强凝：≥120W(负载500Ω)；

4.3柔凝：≥120W(负载500Ω)；

5、具备双极功能：≥2种工作模式。

5.1标准双极：≥70W(负载100Ω)；

5.2双极强凝（宏双极）：≥70W(负载100Ω)；

6、具备高频发生器通用内窥接口，可配合各类型内窥镜进行内镜下的治疗，包括水下汽化电切。

7、具备专用病人回路电极板接触质量检测系统，可实时检测电极板贴敷效果，具备开路、短路等质量 问题时，具有 语音提示播报、同时具有指示灯和错误代码提示功能。

▲8、可同时插入≥4把手术工作输出器械（不算负极板），且每把器械使用互不影响，可同时双刀笔输出，同时切割和同时凝血。

9、具有断电保护电路功能，能实时记录各功能的输出设定值。

10、切割、凝血、双极具有独立LED显示屏 ，面板有图标和数字显示；

11、全功能功率自动补偿，输出功率误差≤±3%。

12、具备电子散热方式 ，确保无菌操作。

▲13、手术模式≥10组可选择， 记忆模式≥10组，支持内镜下治疗EMR 、ESD、ERCP、息肉切除等手术。

14、单、双极脚控独立控制，直踩即时输出，术中无需转换，每台电刀配单双极脚控各1个。

15、具有 语音 提示播报、同时具有指示灯和错误代码提示功能，故障诊断提示系统。

▲16、具备脉冲切割系统，脉冲宽度≥5种 可调 ，可满足内镜下 ESD、EMR、ERCP、 POEM和息肉等切除等。

17、采用模块化设计 。支持升级为内镜双极超刀系统、消化内镜工作站系统以及氩气高频能量系统。

- 配置清单：

| 1 | 主机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 一次性使用手术电极 | ≥5把 |
| 3 | 双极消融电极 | 1支 |
| 4 | 一次性使用中性电极 | ≥5片 |
| 5 | 中性电极连接线 | 1条 |
| 6 | 单极双脚踏开关 | 1个 |
| 7 | 双极脚踏开关 | 1个 |
| 8 | 主机电缆线 | 1条 |
| 9 | 胃肠镜高频转接线 | 1条 |

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 1.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 2.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 3.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

- 4.应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提

- 供，但须注明查询方法及来源)。

- 5.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 6.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 7.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，4小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 8、投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 9.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

- （2）采购标的需满足的服务期限要求

- 1. 质量保证期（保修期）及服务要求：详见本章“采购需求中商务要求4.质保服务”。

- 2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- （2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

- （1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- （2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发

- 布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- （3）投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- （4）工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、

- 震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- （5）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 3.采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。