# 第五章   采购需求

- 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 是否允许进口产品参与投标 | 数量 | 交货期 | 交货 地点 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中近红外显微成像光谱系统 | 否 | 1台 | 合同签订后120个日历天内完成货物的供货及安装调试 | 北京市农林科学院 | 工业 |

注：完成上述设备的供货、运输、安装、调试、配合后期验收、使用培训、售后服务、质保等。

- 商务要求

1. 交付时间和地点

交付时间：合同签订后120个日历天内完成货物的供货及安装调试。

地点：北京市农林科学院。

2. 付款条件（进度和方式）

详见合同

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

详见合同

4. 售后服务（质保期）

详见技术要求条款

5. 保险

详见合同

- 技术要求

设备参数（包含参数、配置清单等）

以下设备参数中“★”条款为废标指标；“#”条款为重要验收指标，重要验收指标不满足一项扣3分。其他无标记条款为一般条款。

中近红外显微成像光谱系统

1.工作条件及用途

1.1 工作条件

电源: 220V10%, 50HZ

室温: 15-35℃，在4－35℃也可正常工作

湿度: ≤70％

1.2 用途

用于常规及微区非金属材料的分析，进而为非均匀、共混的非金属材料及复合材料的鉴定及定量分析提供强有力的手段

2.技术参数要求

#主体光路设计：非一体机设计，由用于常规常量样品分析的红外光谱主机及显微成像两部分组成，光源及干涉仪均放置于红外光谱主机内

2.1 光谱范围：

2.1.1主机：14700-350cm-1；

2.1.2显微成像系统：7800-720cm-1(成像模式)，7800-600cm-1(单点显微镜模式)。

2.2 分辨率:

2.2.1主机光谱分辨率优于0.4cm-1（中红外区）,0.1-6.4nm,1000nm处（近红外区）；

2.2.2成像空间分辨率：标配6.25μm，25μm，50μm三档软件自由选择，选配ATR-IMAGE成像ATR附件，分辨率1.56μm

2.3 信噪比(RMS):

2.3.1主机：优于50000:1

2.3.2显微成像部分：优于40000:1

2.5 波数精度:  优于0.008cm-1。

#2.6 光源: 中红外区采用高能量黑体空腔光源，应具有优异的能量特性，按标准测试E4000/Emax应大于60%。且为用户可更换长寿命光源，应具有极佳的发热点稳定性。近红外区采用空气冷却的，预校准的，热点稳定的卤钨灯光源。双光源自动切换，且有专利的冷挡板技术，最大限度避免了对半导体器件的影响。

#2.7 分束器:  KBr/CaF2双分束器，且软件全自动切换

2.8 检测器：

2.8.1主机：恒温快恢复的中红外Fr-DTGS检测器和近红外Fr-DTGS检测器；

#2.8.2显微成像部分：双工检测器，包括一个单点显微MCT检测器和一个1×16线阵列MCT成像检测器，无须机械切换

2.9光阑：

2.9.1主机：计算机控制连续可变光阑；

2.9.2显微成像部分：软件控制连续可调光阑，也可鼠标拖动调节大小

#2.10 大气背景补偿：实时大气背景校准, 不需要专门采集参考光谱进行差谱校正。可在开机状态下单光束能量图中即可自动扣除空气中的水蒸气和二氧化碳气体的红外吸收

#2.11 横坐标的处理方式：除聚苯乙烯薄膜及激光以外，以内置的可溯源的绝对甲烷气体标准来校正谱峰的形状和位置，确保结果不漂移

2.12 Michelson干涉仪：双动镜机械摇摆式迈克尔逊干涉仪，能够从根本上消除经典干涉仪无法避免的动镜倾斜和切变的影响

#2.13 不同空间分辨率测试模式间切换：Z轴折叠放大系统设计，无需更换任何硬件，软件控制自动在不同分辨率测试模式间切换

#2.14 显微移动样品台：XYZ三维机动化样品台，移动精度优于0.1μm

2.15 显微成像系统：三卡塞格林镜高精度系统，确保所见即所得；通过软件自动进行透射和反射测量模式的切换

2.16 样品定位：白光快速定位样品设计，肉眼借助白光快速粗定位，再借助显微CCD进行微调，准确定位样品

2.17 系统诊断：开机自检显微和红外主机的部件，确保工作状态正常；且各部件的状态将实时显示在计算机控制界面上

2.18 样品台规格（可移动区域）：75 x 50 mm (3 x 2 in)（标配）；160 x 60 mm (6.3 x 2.4 in.)（选配）

2.19 通过标准认证的软件，包含仪器操作控制，光谱处理(平滑、基线校正、K-K、K-M)，专家系统软件，红外助手软件，专利光谱比较(Compare)功能；BEER定律定量软件；混合物检索功能；自建谱库功能；交互式化学结构解析软件等

2.20 成像处理软件：具有全自动图像分析功能Show Structure，无需提取任何光谱信息自动显示成分分布；可对红外图像进行相关图像（compare correction）、峰面积图像（Chemimap）分析，也可对红外图像进行平滑、降噪等数学处理，并引入高级PCA及多元曲线回归法分析化学成像

3.仪器配置要求

3.1 中近双波段红外显微成像光谱仪  1套

3.2 红外金刚石ATR附件            1套

3.3 近红外积分球附件              1套

3.4 中红外显微自动ATR附件        1套

3.5 金刚石压力池                  1套

3.6 近红外光纤                    1套

3.7 仪器软件控制系统              1套

3.8微塑料谱库及数据分析系统      1套

三、实施内容

本项目包括：设备供货、运输、安装、调试、配合后期验收、人员培训、售后服务、质保等，供应商应根据采购文件，结合功能需求、结合实际情况，从有利于用户的角度出发，提供出完整的项目管理实施方案。项目管理实施方案应包括以下几点：实施人员分工、实施计划、送货响应、安装调试。供应商送货上门并负责安装调试。

仪器设备到达已具备安装条件的场所后，在采购方提出要求后7个工作日内到达现场进行安装调试。从安装验收合格之日起进入保修服务期，保修范围应包括提供的所有货物和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的货物或部件、排除所完成系统出现的故障。

四、人员培训

1、技术文件中要求培训和其他所有的服务费用应包括在投标报价中。

2、提供技术培训，培训为现场培训。

培训内容：详细介绍系统设备的基本原理、功能、安装、调试、操作使用及保养、维护和检修等方面的内容。

培训目的：保证参加培训的人员能够掌握系统的基本工作原理，能独立进行操作、使用保养及软件应用，并通过实践逐步掌握简单的维护和检修技能。

培训时间：由双方商量确定。

培训人数：提供不少于2个免费培训名额。

需要提供详细的人员培训方案。

五、售后服务

1、质保期：1年，自安装验收合格之日开始计算，质保期内全维修免费。

2、供应商需要提供详细的售后服务方案，包括服务人员、服务内容和措施、应急预案等内容。服务响应时间：提供每周7×24小时电话咨询服务，确保随时能到现场解决技术、质量问题。提供现场维护，每季度现场维护。接到用户报修通知响应时间：30分钟之内响应，24小时之内到达现场，48小时之内解决问题。质量保证期限：验收合格、双方签署验收书之日起，硬件设备提供不少于1年质保期，若设备原厂商提供的质保期超过1年的，按设备原厂商提供的质保期执行。

3、质保期内及质保期外的活动保障：采购方有重大活动任务时，在接到采购方现场保驾通知后，按采购方通知所要求的时间免费派出专职技术人员，“保驾护航”，确保活动的顺利进行。

4、提供长期的维修维护服务，满足货品长期使用需求：定期对所投入产品例行检查与维护保养，包括常规检查、维护保养和各项指标的详细检测，并书面向使用方提交维护保养结果。

5、附所投设备详细操作指南、仪器维护相关资料及中英文使用说明书。

六、验收要求

1、在交货前，中标供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2、采购方在收到货物时的验收仅是对产品表面等进行初步查验，如果产品存在内在瑕疵或质量等或其他不易发觉的问题，中标供应商仍需对该产品承担相应的责任。采购方有权要求中标供应商提供满足合同要求的产品。

3、供应商需根据验收要求、验收程序、验收时间提出详细的配合验收方案供采购单位使用。

4、验收标准

详见合同